招  标  文  件
（国际招标）

（第二册）

招标编号：0801-224ZJ2231591

招标项目：血管造影X线系统（DSA）

浙江国际招投标有限公司

2022年8月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年8月

招标编号：0801-224ZJ2231591

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购血管造影X线系统（DSA）项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

血管造影X线系统（DSA）：1套，高频逆变发生器，功率：≥100KW

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天（节假日除外）9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件，本招标文件免费。

4．  	所有投标书应于2022年8月26日13：30（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2022年8月26日13：30（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：李博，潘安騄

电    话：86-571-81061817

传    真：86-571-88473430

电子信箱：13819182767@139.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第二医院 招标人地址：温州市学院西路109号 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：血管造影X线系统（DSA） |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061817 传真：86-571-88473430 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，投标文件正本的扫描件电子版U盘1份，于2022年8月26日13：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购血管造影X线系统（DSA） 招标邀请编号：0801-224ZJ2231591 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年8月26日13：30（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年8月26日13：30（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4 .1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a. 每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b. 每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至温州医科大学附属第二医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：接到院方发货通知后60天内发所通知批次的货物到院方指定地点。 所选方案：选用26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3（1） |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以5年计 所选方案：选用26.4.4（2） |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 e. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、到货日期：接到院方发货通知后60天内发所通知批次的货物到院方指定地点。 2、运费承担和运输方式： 1）由供方送到需方指定地点，并承担运费、保险费、装卸费等所有费用。 2）设备由于包装不善或在装卸、运输途中发生锈蚀、损坏或短缺，由供方承担一切责任。 3）在运输至需方指定地点，并经需方验收合格前，设备毁损、灭失的风险由供方承担。 3、售后服务： 1）安装、调试：由供方负责安装、调试，并承担费用。 2）培训：由供方免费负责维修培训和应用培训，并承担所有费用。 *3）保修期：验收合格之日起，保修≥1年（含平板探测器、球管、原厂显示器、原厂工作站等）。 4）维护：如需方购买保修服务，保修合同价格为 元/年/套，该保修合同价包含了供方提供保修服务所需的所有费用，包括但不限于零配件费、人工费等。 4、质量要求、验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。由供方直接提供的进口设备，供方须提供报关和商检合格记录，费用由供方负责。 5、随机备品、配件工具数量及供应办法：由供方按附件配置清单或仪器说明书提供，需方不再另行支付费用。 6、 1）产品质量责任：详见合同附件：售后服务承诺书。 2）供货违约责任：延期交货每7天，按合同总价的0.5%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，最高限额为合同总价的5%，一旦达到误期赔偿费的最高限额，需方有权单方面终止合同。 3）如供方提供的货物不符合要求而无法验收通过的，需方有权解除合同，供方退还已支付的合同款，并按照合同总价的 5 %支付违约金。因质量、功能存在瑕疵或者造成他人人身、财产损害的，由供方向受害人承担全部的损害赔偿责任。需方的装机验收并不免除供方的产品质量或产品瑕疵责任。供需双方对产品质量有争议的，需要第三方鉴定的，由供方负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。 4）供方未按合同约定提供保修期服务的，需方有权另行委托第三方进行保修，由此产生的所有相关费用均由供方承担。 7、供方不得以任何理由向需方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品、回扣、提成、科研费、宣传费等任何形式的商业贿赂和促销活动。需方不得索取或接受任何形式的商业贿赂。 8、供方保证为需方所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如需方购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，需方由此遭受损失的，由供方承担。 9、本项目预算：1000万元。 *10、本项目最高限价：730万元。 11、其它 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为血管造影X线系统（DSA），投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X线系统（DSA） | 1套 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW | 接到院方发货通知后60天内发所通知批次的货物到院方指定地点。 | 温州医科大学附属第二医院指定地点 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

（一）项目概述：

血管造影X线系统DSA 1套，用于开展心血管造影，介入治疗。

- 设备技术规格及配置：

| 序号 | 招标规格：配置或技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1. | 技术参数 |
| 1.1. | 机架系统：满足心血管造影和介入治疗需要 |
| *1.1.1. | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1.1.2. | 机架可进行等中心旋转 |
| 1.1.3. | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1.1.4. | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1.1.5. | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥18°/秒 |
| 1.1.6. | CRA：≥45° |
| 1.1.7. | CAU：≥45° |
| 1.1.8. | RAO：≥120° |
| 1.1.9. | LAO：≥120° |
| 1.1.10. | 旋转采集角度：≥240° |
| 1.1.11. | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1.1.12. | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1.1.13. | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1.1.14. | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |
| 1.1.15. | L臂纵向电动移动速度：≥15cm/s |
| 1.1.16. | C型臂在正头位，左或右侧工作位情况下：C型臂弧深：≥105cm （不包括L臂补偿） |
| 1.1.17. | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1.1.18. | 等中心到地面距离：≤106.5cm |
| 1.1.19. | 等中心到焦点距离：≥76.5cm |
| 1.1.20. | SID范围：89cm-123.5cm |
| 1.1.21. | C型臂存储位置：≥1000种 |
| 1.2. | 导管床 |
| 1.2.1. | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 1.2.2. | 床面要求为碳纤维材料 |
| 1.2.3. | 纵向运动范围：≥120cm |
| 1.2.4. | 导管床横向运动：≥36cm |
| 1.2.5. | 床面升降范围：≥28cm |
| 1.2.6. | 床面最低高度：≤74cm |
| 1.2.7. | 床最大承重：≥325KG |
| 1.2.8. | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 1.2.9. | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全. |
| 1.2.10. | 床长度：≥319cm |
| 1.2.11. | 床宽度：≥50cm |
| 1.2.12. | 床面患者最大有效覆盖：≥210cm |
| 1.2.13. | 床面旋转角度：≥270度 |
| 1.2.14. | 提供导管床床垫、轨道夹及输液架 |
| 1.2.15. | 床面上下运动速度：≥30mm/S |
| 1.3. | 检查室内控制系统 |
| 1.3.1. | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| 1.3.1.1. | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |
| 1.3.1.2. | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 1.3.1.3. | 可进行图像采集条件控制 |
| 1.3.1.4. | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 1.3.1.5. | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 1.3.1.6. | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 1.3.1.7. | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 1.3.1.8. | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 1.3.1.9. | 床和机架锁定控制 |
| 1.3.1.10. | X线的使能控制 |
| 1.3.1.11. | 透视蜂鸣器复位 |
| 1.3.1.12. | 秒表 |
| 1.3.1.13. | 透视存储 |
| 1.3.1.14. | 清洁模式 |
| 1.3.2. | 遥控器功能 |
| 1.3.2.1. | 序列选择和图像选择 |
| 1.3.2.2. | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 1.3.2.3. | 浏览速度 |
| 1.3.2.4. | 序列纵览和检查纵览 |
| 1.3.2.5. | 激光灯指示 |
| 1.3.2.6. | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 1.3.2.7. | 选择参考图像并调用 |
| 1.3.2.8. | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 1.3.2.9. | 减影和蒙片选择 |
| 1.4. | 控制室并行处理工作站 |
| 1.4.1. | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 1.4.2. | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 1.4.3. | 可同时浏览两个序列 |
| 1.4.4. | 可同时处理不同病人的信息 |
| 1.4.5. | 准备下一个病人的信息输入 |
| 1.4.6. | 进行上一个病人的报告编写 |
| 1.4.7. | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 1.5. | 高压发生器 |
| 1.5.1. | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 1.5.2. | 最大管电流：≥1000mA |
| 1.5.3. | 逆变频率：≥100kHZ |
| 1.5.4. | 最小管电压：≤40KV |
| 1.5.5. | 最大管电压：≥125KV |
| 1.5.6. | 最短曝光时间：≤1ms |
| 1.5.7. | 自动SID跟踪 |
| 1.5.8. | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 1.6. | X线球管 |
| 1.6.1. | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |
| 1.6.2. | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 1.6.3. | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| *1.6.4. | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 1.6.5. | 金属陶瓷外壳 |
| 1.6.6. | 液态金属轴承球管 |
| 1.6.7. | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 1.6.8. | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 1.6.9. | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.5mm，大焦点：≤0.8mm |
| 1.6.10. | 最小焦点功率：≥45KW，最大焦点功率：≤85KW |
| 1.6.11. | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 1.6.12. | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 1.6.13. | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| 1.6.14. | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |
| 1.6.15. | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 1.6.16. | 遮光器位置可存储 |
| 1.6.17. | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 1.6.18. | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 1.7. | 平板探测器 |
| *1.7.1. | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 1.7.2. | 平板外壳大小：≤51cm（对角线） |
| 1.7.3. | 最大有效成像视野：≥30cm（对角线） |
| 1.7.4. | 成像矩阵：≥1344 x 1344 像素 |
| 1.7.5. | ≥5种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 1.7.6. | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 1.7.7. | 像素尺寸：≤154μm |
| 1.7.8. | 0 lp/mm时DQE：≥77% |
| 1.7.9. | 平板为正方形 |
| 1.7.10. | 平板探测器无需水冷装置 |
| 1.7.11. | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 1.8. | 图像显示器 |
| 1.8.1. | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080；最大视角≥178°；亮度≥400Cd/m² |
| 1.8.2. | 操作室：原装58英寸8M高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 ； |
|  | 矩阵：≥3840x2160 |
|  | 最大亮度：≥700Cd/m² |
|  | 对比度：≥4000:1 |
|  | 最大视角：≥176° |
| 1.8.3. | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 1.8.4. | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 1.8.5. | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 1.8.6. | 显示器上可显示X线使能；球管温度；曝光的kV,mA及ms；机架的旋转和成角信息；导管床高度；探测器视野；系统通用提示信息；选择的帧率；透视模式；累计透视时间；剂量率，累计剂量，DAP剂量面积乘积 |
| 1.9. | 图像系统 |
| 1.9.1. | 外周采集、处理、存储10242矩阵 |
| 1.9.2. | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 1.9.3. | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |
| 1.9.4. | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15- 30帧 /秒 |
| 1.9.5. | 实时减影 |
| 1.9.6. | 脉冲透视 |
| 1.9.7. | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 1.9.8. | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 1.9.9. | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 1.9.10. | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 1.9.11. | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 1.9.12. | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥100,000幅, |
| 1.9.13. | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 1.9.14. | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 1.9.15. | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 1.9.16. | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 1.9.17. | 支持术中事件记录并存储 |
| 1.9.18. | 提供DoseWise低剂量技术 |
| 1.10. | 测量分析（主机系统） |
| 1.10.1. | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 1.10.2. | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 1.10.3. | 冠脉血管定量分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 1.10.4. | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 1.11. | 旋转采集 |
| 1.11.1. | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 1.11.2. | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 1.11.3. | 可实时减影 |
| 1.12. | 网络与接口 |
| 1.12.1. | 具有DICOM Send功能 |
| 1.12.2. | 具有DICOM Print功能 |
| 1.12.3. | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 1.12.4. | 具有DICOM Worklist功能 |
| 1.12.5. | 具有DICOM MPPS功能 |
| 1.12.6. | 激光相机接口 |
| 1.12.7. | 高压注射器接口 |
| 1.13. | 附件 |
| 1.13.1. | 具备整个系统的升级能力 |
| 1.13.2. | 具有双向对讲系统 |
| 1.13.3. | 具有图像处理操作面板 |
| 1.13.4. | 具有红外遥控器 |
| 1.13.5. | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 1.13.6. | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 1.13.7. | 具有床旁射线防护帘 |
| 1.13.8. | 具有悬吊式手术灯 |
| 1.13.9. | 具有中文操作手册 |
| 1.14. | 提供实时冠脉支架精细显影功能 |
| 1.15. | 提供实时冠脉动态路图功能 |
| 1.16. | 提供智能路图功能 |
| 1.17. | 提供组合蒙片功能 |
| 1.18. | 提供控制室曝光脚闸 |
| 2. | 配置要求 |
| 2.1. | 数字减影血管造影系统一套（具体见技术参数部分） |
| 2.2. | 配置以下第三方产品 |
| 2.2.1. | 提供单筒双屏双控高压注射器1套，（含调整床旁支架，延长电缆、控制室控制台等附件），注明品牌型号 |
| 2.2.2. | 提供多参数监护仪1套，配置内外双屏显示、3道有创血压、体温、无创血压、心电、血氧饱和度功能及所有所需附件，并注明品牌型号 |
| 2.2.3. | 提供铅衣、铅围脖、铅帽、护目镜、铅手套各3套，并注明品牌型号 |
| 2.2.4. | 提供图文报告工作站1套，并注明品牌型号 |
| 2.3. | 提供最新软件版本，并免费升级 |
| 2.4. | 提供钢结构材料及施工，相关费用包含在投标总价中 |
| 3. | 其他 |
| *3.1 | 投标人需在中标后七天内考察场地，结合用户需求给出用户认可的设计安装方案与图纸，提供详细的设备安装要求：如给排水、用电、场地等；占地面积、高度等需满足用户场地的安装要求，不能破坏现有建筑承重结构；无条件配合整个机房的装修工作。 |
| *3.2 | 投标人承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费、仓储费等一切费用；投标人需提供所有中标设备的安装服务并承担所有费用。保证设备安装完成后所有中标设备能正常运行并能实现招标要求技术参数及功能。 |
| 3.3 | 合同期：自合同签定之日起2年。如采购金额达到中标金额或合同期满，即视为合同完全履行完毕。双方的合同自动终止。 |
| 3.4 | 耗材：详细描述专用耗材，并提供省标编码，保养件，并承诺设备生命周期内耗材正常供应 |
| 3.5 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价 |
| 3.6 | 未提供选件：详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价 |
| 3.7 | 操作培训：投标人需提供操作培训，培训内容应涵盖开关机，日常操作，消耗品更换，定期使用保养等，并承担所有费用。 |
| 3.8 | 维修培训：投标人需根据院方要求提供维修培训，培训内容可包括系统原理，各部件功能及原理，定期维护保养，消耗品更换，常见故障排除等，并承担所有费用。 |
| 3.9 | 验收所需资料：操作培训签字，维修培训签字，定期维护保养流程，维修培训试卷，操作视频（如需要），操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，保养模板，全套维修说明书及电子版（扫描件有效），软件（如有）原始安装文件，软件（如有）ghost备份。 |
| 3.10 | 正常工作：指在院方已具备的条件下（未特殊说明的水电气源由院方负责提供到机房内），可以正常使用并满足院方功能及技术要求，符合国家规范，不会对操作人员、患者、其他设备、环境造成不良影响，不会存在安全隐患。 |
| 3.11 | 入院验收合格条件：设备、配件及耗材全新未拆封。投标文件中响应所有星号及实三角形条款（不接受任何后补文档及承诺），现场验收时实际响应投标文件中所响应的技术需求，提供投标文件中所响应的配置需求，安装后可以正常工作，响应售后服务承诺内容，其他应提供的配置，验收所需资料。 |
| *3.12 | 提供保修期外整机（平板探测器、球管、原厂显示器、原厂工作站等）单年保修合同价格，价格不得超过投标总价的8.5 %，厂家售后服务部门提供书面承诺。 |
| 3.13 | 售后服务承诺：投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺 |

- 售后服务条款

温州医科大学附属第二医院： 就贵方 项目（采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。

承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、设备保修期自设备验收合格、完成培训考核后算起。

1、设备保修期内，承诺人要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 3、设备验收合格后一个自然月内非人为因素发生故障超过2次（含2次），且无法彻底修复的，供应商需在第二次设备故障发生后3个月内更换为全新设备。 4、设备1年保修期内，设备发生同样故障超过3次（含3次），且无法彻底修复的，需免费更换新机，新机同样故障发生超过1次，无法彻底修复的，作退货处理。

5、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。 6、保修期内，供应商承诺按照设备使用说明书要求进行保养。 7、设备安装后，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，应在获知后1个月内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

二、保修期后，在设备整个使用期内，承诺人应确保设备的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、设备维修所需的所有零配件及材料如下表。在设备使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。承诺人必须如实填报零配件和价格，不得漏项。 序号; 备件号; 零配件英文名称; 零配件中文名称; 单价（人民币元）; 单台设备配件数量; 单台设备该配件总价（人民币元）. 1. 4、零配件保修期不小于1年。 5、保修合同价格： 元/年/套（提供保修期外购买整机保修合同的价格）。

6、承诺方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。 7、每次完成设备维修或保养后，须提供维修及保养的报告。 8、提供设备性能检测所需设备，耗材，服务的报价。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

- 承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。 制造商（签字盖章）： 制造商国内售后服务商（签字盖章）：

合同附件：

温州医科大学附属第二医院 育英儿童医院

医学设备购销廉洁自律协议书

甲方：温州医科大学附属第二医院

乙方：

根据国家卫生健康管理委《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等精神，为加强双方在医学设备购销活动中的廉洁自律建设，有效防范商业贿赂行为，严格管理、强化监督、确保患者的治疗安全和廉洁行医，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守。

- 为了保证购销活动中的公开、公平、公正的竞争，甲方应当严格执行医学设备购销合同验收、入库制度，对采购的医学设备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

- 甲方及相关科室的工作人员严禁利用职务上的便利或以各种名义向乙方索取各种形式带有回扣性质的现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等（含以科室集体活动的名义接收赞助经费），否则乙方有权拒绝并向各级主管部门举报。

- 甲方及相关科室及工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动；被动接受乙方给予的钱物，应予退还；无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

- 严禁甲方工作人员利用任何途径或方式，为乙方统计医师个人及临床科室医学设备用量信息，或为乙方统计提供便利。

- 乙方不得以各种理由向甲方及相关科室及工作人员赠送作为医学设备回扣的现金、有价证券和礼品，不得宴请甲方工作人员，也不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。如经查实，一律停止乙方在甲方的一切医学设备销售活动。

- 乙方必须指定固定的销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医学设备，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中拜访并提供任何好处费。

- 甲乙双方如违反本合同，由甲方纪检监察部门会同有关部门按党纪法规处理，情节严重涉及犯罪的移交司法机关处理。

- 乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，则严格按照国家相关法规规定处理。

- 本合同作为医学设备购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

甲方：（医院盖章）              乙方：（公司盖章）

授权代表：                             授权代表：

联系电话：                             联系电话：

联系地址：                             联系地址：

年     月     日              年       月      日

附件3

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后  7   日止。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市龙湾区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日