浙江省农业科学院

放射性同位素实验室建设

公开招标采购文件

项目编号：0625-22218C71

采购单位：浙江省农业科学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------19

- 评标办法----------------------------------------------------------------20

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------24

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------44

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------53

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省农业科学院放射性同位素实验室建设招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年10月12日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-22218C71

项目名称：放射性同位素实验室建设

采购方式：公开招标

预算金额（元）：9500000

最高限价（元）：2800000；4000000；1500000；1200000

采购需求：

标项一：

标项名称：超高效液相色谱串联质谱仪

数量：1

单位：台/套

预算金额（元）：2800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项二：

标项名称：液相色谱质谱联用仪（超高分辨液相质谱联用仪）

数量：1

单位：台/套

预算金额（元）：4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项三：

标项名称：气相色谱串联质谱仪

数量：1

单位：台/套

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

标项四：

标项名称：液体闪烁仪

数量：2

单位：台/套

预算金额（元）：1200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2022年10月12日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年10月12日09时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2022年10月12日09时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省农业科学院

地  址：杭州市上城区德胜中路298号

项目联系人（询问）：赵老师

项目联系方式（询问）：0571-85273092

质疑联系人：施老师

质疑联系方式：0571-86419088

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省农业科学院放射性同位素实验室建设 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2022年10月12日09时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2022年10月12日09时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | □不允许采购进口产品。 ■允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（参照计价格［2002］1980号文件规定货物类收费标准的70%，不足5000元的，按5000元计取。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |
| 28 | 疫情防控要求 | 如投标人现场递交电子备份文件或样品的，投标人应当严格按照杭州市疫情防控要求落实防疫措施，若因不了解防疫措施或者未按要求落实防疫措施导致采购活动受到影响，产生的后果由投标人自行承担。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、利润、税金等。以人民币报价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP浙江省农业科学院。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标供应商承担。由中标供应商委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标供应商承担。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省农业科学院放射性同位素实验室建设项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 3分 | 投标同类产品的销售业绩（2019年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 满足招标文件规定最低要求的，得3分，在招标文件规定最低要求的基础上，每种产品每增加1年加1分，本项最高得4分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述较为完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 |  | 5分 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 25分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得25分。如有负偏离，从25分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的先进性、完整性和适用性 |  | 5分 | 所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的稳定性、可操作性和可维护性 |  | 3分 | 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得3分；所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得1分；所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 |  | 4分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得4分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得2分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 3分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得3分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 超高效液相色谱串联质谱仪（允许进口） | 1 | 台/套 |
| 2 | 标项2 | 液相色谱质谱联用仪（超高分辨液相质谱联用仪）（允许进口） | 1 | 台/套 |
| 3 | 标项3 | 气相色谱串联质谱仪（允许进口） | 1 | 台/套 |
| 4 | 标项4 | 液体闪烁仪（允许进口） | 2 | 台/套 |

二、技术要求

标项1

序号1、超高效液相色谱串联质谱仪（允许进口）

1、工作条件

1.1工作环境温度：15-30℃

1.2工作环境湿度：20- 80%

1.3电源：220VAC ± 10%

2、技术指标（所有相应技术参数做验收指标）

2.1质谱仪

2.1.1必须配有各自独立的满足国标要求的电喷雾离子源(ESI)以及大气压化学电离源(APCI)，为不牺牲APCI源电离效率要求必须为非复合源，并且同时必须在不破坏真空的条件下可方便快速切换离子源。

2.1.1.1 仅互换ESI及APCI喷针便可实现ESI源及APCI源的更换，无需反复插拔ESI离子源及APCI离子源。同时ESI及APCI源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式。

2.1.2 ESI电喷雾离子源流速范围：确保灵敏度不损失，无需分流，即可达到2.5ml/min；离子源接口适应性：100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。需提供多菌灵在全流速范围内灵敏度不损失的谱图数据。

2.1.3 APCI大气压化学离子源流速范围：确保灵敏度不损失，无需分流，即可达到2.5ml/min。

2.1.4离子源内至少两路加热雾化气，辅助加热气软件窗口最大可设置上限显示温度720℃以上（提供软件截图作为证明材料）。

★2.1.5接口：离子传输通道采用双锥孔结构和反吹气帘气技术，而非毛细管（半径＜1 mm）或DL管（除溶剂管线）设计，提高仪器抗堵塞、抗污染能力，保证终身不必支出更新、清洗离子传输通道的毛细管类组件或毛细管耗材的费用。

2.1.6离子源具有废气主动排放功能，最大流速10L/min，以防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间维护试验环境，保障工作人员健康。

2.1.7预四极杆离子引入部分拥有高压离子聚焦技术，压力至少达8mtorr。

★2.1.8原装标配离子传输系统必须具备高端RF离子聚焦功能，并且在市场上已推出3年以上。（必须包括QJet离子聚焦装置或非升级的iFunnel离子漏斗聚焦装置或StepWave XS离子聚焦装置或者EDIF电动离子漏斗聚焦装置一种，不接受其它任何离子聚焦传输装置以及性能相近的相关离子聚焦传输装置）。

2.1.9碰撞室：弯曲碰撞池设计，弯曲角≥150°，采用高压聚焦线性加速技术，保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰。

2.1.10除了采用氮气发生器产出的高纯氮气作为雾化气和碰撞气外，无需任何额外（例如氩气，或者瓶装高纯氮气等）工作气体同时不需要任何捕集阱装置净化气体。

2.1.11 质量分析器：四级杆质量分析器和线性离子阱质量分析器。

2.1.11.1具备三重四极杆质谱仪和线性离子阱质谱仪，一次进样同时获得MRM 定量图谱及各组分二级和三级全扫描质谱图等等。

2.1.11.2质量分析器：四极杆采用无需额外加热免维护的陶瓷镀金，如非免维护的陶瓷镀金四极杆请额外提供两套原装四极杆备用。

2.1.12检测器系统：长寿命电子倍增检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性，无负离子歧视效应，±3KV连续可调（如非长寿命电子倍增检测器请额外提供10套原装检测器备用。）

2.1.13真空系统：抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

2.1.14质量范围(m/z)：可设范围不宽于2000 amu确保分辨率达到9000以上； 四极杆扫描最大速度：12000 amu/sec。

2.1.15高通量定量分析，驻留时间(dwell time)小于1ms。可满足一针进样不分时间窗口，同时分析＞300种农药或1000对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性（提供公开发表的文献支持）。

2.1.16线性范围：定量超过6个数量级。

2.1.17质量准确度：＜0.01% amu（全质量数范围）。

2.1.18质量稳定性：±0.1 amu/24hr。

2.1.19 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms时灵敏度仍然不损失，提供农药多菌灵在1ms、2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明材料（请提供证明材料）。

2.1.20 正负切换的速度≤5ms（扣除平衡时间）时灵敏度仍然不损失（请提供证明材料）。

2.1.20.1正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。提供氯霉素和地西泮在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降的谱图文件。

2.1.21	MRM模式下定量灵敏度和重现性以及离子源耐受能力和兼容性。

2.1.21.1

ESI+模式：实际柱上进样1pg利血平，流速0.8mL/min，信噪比＞600,000:1（噪音长度不低于0.3min）。连续进样6次，峰面积CV小于5%；

ESI-模式：实际柱上进样1pg氯霉素，流速0.8mL/min，信噪比＞600,000:1（噪音长度不低于0.3min）。连续进样6次，峰面积CV小于5%；

APCI+模式：实际柱上进样1pg 17-羟孕酮，流速1.0 mL/min，331>109离子对通道，信噪比S/N>2000，进样6针，CV小于5%；

定量重现性：5ppb和50ppb的氧化胆固醇连续6次进样RSD＜0.5%（提供数据）。

离子源耐受能力：流速≥3ml/min，流动相100%水无需分流，高效离子化，基本不损失灵敏度、稳定性好，保证液相方法与质谱能力兼容性好，抗污染能力强。

离子色谱兼容性：可以跟市面上所有型号的离子色谱连结检测液相难分离的强极性化合物。并提供现场安装连接验收（提供体现主机品牌的相关证明）。

2.1.21.2 扩展三级定量模式扫描，三级定量（不含源内裂解）灵敏度能达到下列水平：500 fg利血平，0.2mL/min流速，柱上进样，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比>500，连续进样5次的CV<3%；同时可以看到质荷比在100到200范围内所有三级离子的信息；

最高分辨率：分辨率可实现9000以上（扫描速度为50amu/s时@m/z922）。

2.1.21.3不同基质下9种亚硝胺定量重现性。

2.1.21.3.1浓度小于3ng/ml甲醇基质下样品10次连续测定结果中9种亚硝胺（NDMA、NDEA、NDBA、NDPA、NMEA、NMOR、NPIP、NPYR、NDPhA）的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

2.1.21.3.2浓度小于3ng/ml废水基质下样品10次连续测定结果中9种亚硝胺（NDMA、NDEA、NDBA、NDPA、NMEA、NMOR、NPIP、NPYR、NDPhA）的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

2.1.21.3.3浓度小于3ng/ml土壤萃取液基质下样品10次连续测定结果中9种亚硝胺（NDMA、NDEA、NDBA、NDPA、NMEA、NMOR、NPIP、NPYR、NDPhA）的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

2.1.21.4硝基呋喃浓度小于0.02ppb AOZ、SEM、AHD、AMOZ 3次连续测定结果的相对标准偏差(RSD)＜5%（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

2.1.21.5十六种全氟化合物PFBS, PFHxA, PFHpA, PFHxS, PFOA, PFNA, PFNA, PFOS, PFDA, PFUdA, PFDS, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA检出下限浓度≤0.005ppb（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

★2.1.21.5 0.2 pg Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (HFPO-DA)标准物质（0.1ng/mL, 进样2uL），MRM分析测量m/z913.0-868.9，信噪比（S/N）> 10:1。

2.1.21.6可升级扩展三级定量灵敏度：高选择性三级正离子定量灵敏度：200fg克伦特罗进样，经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子277，子离子259，三级子离子203，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。（任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标）；

2.1.21.7可升级扩展三级定量灵敏度：高选择性三级负离子定量灵敏度：1pg氯霉素,经色谱柱分离保留，必须依次提取母离子321，子离子152，三级子离子121，要求三级离子S/N＞500：1，连续进样6针要求进样RSD＜15%。（任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标）；

2.1.21.8可升级扩展三级定量灵敏度：柱上量100fg利血平，检测609的子离子195的所有三级离子碎片，并提取响应最高离子，满足信噪比＞500，RSD＜15%(n=6)，且同时可以得到在100到200范围内所有质荷比的信息。（任何源内解离（source-CID）数据均不应被看做满足此项指标）。

2.1.21.9HFPO-TA,HFPO-DA检出下限浓度≤0.05-0.1ng/mL（提供具体数值及谱图作为证明材料）。

2.1.21.10PFPEA，PFBS，PFHXA，PFHPA，PFHXS，PFOA，PFNA，PFDA，PFOS，PFBA，PFHPS，5ppt连续6针CV%≤4.6%（提供数据支持）。

2.1.21.11七碳全氟三醚类化合物C7-3（全氟-2-[（甲氧基）甲氧基-乙基]-1-丙酸）MRM (m/z 411/85）定量灵敏度：ESI-模式下，流速0.4ml/min,定量限可低至20ppt，且要求定量曲线在50-10000ng/L范围内线性良好，r >0.99；连续六次进样，CV <5%（提供数据支持）。

2.1.21.12 MCAA ，MBAA ，DCAA ，BCAA ，DBAA ，TCAA， BDCAA ，CDBAA ，TBAA ，1ug/L9种卤乙酸 连续六次进样，CV <2.8%（提供数据支持）。

2.1.21.13 0.2ppb丙烯酰胺连续六次进样，在溶剂CV <4%、水CV <3%、土壤CV <3%（提供数据支持）。

2.1.21.14 3ppt PFBA标准溶液，进样量≤30μl，柱上进样，MRM分析测量m/z212.9-168.9原始数据无平滑，信噪比（S/N）>10：1 ,需要原始谱图材料证明，同时满足6针重现性RSD＜3%。

2.1.21.15 1ppt PFOS标准溶液，进样量≤30μl，柱上进样，MRM分析测量m/z 499.0-80.0原始数据无平滑，信噪比（S/N）>10：1 ,需要原始谱图材料证明，同时满足6针重现性RSD＜3%。

2.1.22扫描功能：具有四极杆和离子阱两种质量分析器，可实现三重四极杆的扫描功能，包括全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等，同时可升级的线性离子阱扫描模式包括增强子离子扫描、增强全扫描、增强多电荷扫描、增强分辨率扫描、时间延迟碎裂扫描；MRM3定量功能。

2.1.23具有专业的高通量定量数据处理平台。

★2.1.24可以扩展升级三级定量信号触发增强子离子全扫描模式（不含源内裂解）未知物筛查扫描模式，用于假阳性等判定，利用三级定量高灵敏度以及描速率：≥20000 amu/s超快的扫描速度，对未知物进行定性筛查。增强子离子全扫描（EPI）定性模式的灵敏度比单纯用二级子离子全扫描的定性模式的灵敏度高2个数量级，一针进样可进行同时定性和定量工作。

2.1.25质谱可以直接进样快速方便，同时质谱端配备6通阀，软件可以编程自动反控6通阀。对高盐组分或者复杂机体可以进行自动化切割分离，避免进入质谱端。

2.1.26数据库：配置厂家最新的二级全扫描MS/MS谱库，用于化合物的筛查和确证工作。5000多种化合物MS/MS谱库，包括农残、兽残、毒物等，可进行化合物谱库检索同时有建立MSMS数据库功能。

2.1.27厂家提供的LCMSMS操作和LCQTOF的操作方法等相关参数一致，可以将LCQTOF的方法平移到LCMSMS上，方法互通。

2.1.28操作软件：Windows操作系统，原装质谱工作站，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。自动识别色谱流出物的质谱图，定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，配备智能MRM算法，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗口。硬件：品牌电脑工作站及液晶显示器。

2.1.28.1具有高通量定量数据处理平台：除标配软件外配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理高通量数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。

2.1.29能与毛细管电泳仪器连接使用（提供公开发表文献或其他此功能的证明材料）。

2.1.30在数据采集过程中具有动态背景扣除功能，保证低含量化合物也能采集到有效的二级谱图。

2.1.31电荷数判定：可以根据离子动能，实现在低分辨条件下，区分离子的电荷数（需实验数据证明）。

2.1.32 正负切换的速度在25ms，20ms，15ms，10ms，5ms切换速度加快时灵敏度仍然不损失（提供证明文件）。

2.1.33离子源基质效应低，奶粉基质中分析氯霉素残留，前处理采用液液萃取LLE和不同的固相萃取柱如HLB、MCX、MIP，基质效应偏差小于2%。

2.1.34分辨率：＞12000（扫描速度为50amu/s时，@ m/z 922）；需提供质谱轮廓图计算分辨率的谱图证明。

2.1.35可升级实现离子淌度，结合9000分辨率对同分异构体化合物定量解析。

2.1.36能与不同离子色谱联机分析草甘膦、甲胺磷等强极性化合物（提供公开发表文献或者其它此功能的证明材料）

2.2	超高压液相色谱仪

★2.2.1二元泵系统（双泵）（必须包含独立的非连续可变冲程两个超高压梯度泵），耐压≥9800psi，流速范围：0.0001-5.0000mL/min，下连接的液质谱仍然可以正常工作，0.0001mL/min步进，流速精度：≤0.065%，0.0001mL/min步进，流速精度：≤0.065%；梯度范围：0-100%（0.1%步进）。

2.2.2自动进样器标配具有制冷控温控温：模块冷却/加热，兼有除湿功能， 4℃-35℃；

2.2.2.1 进样量：0.1-50ul；

2.2.2.2交叉污染：≤0.0001（标准没有清洗的情况下）；

2.2.2.3进样精度：<0.25% RSD；

2.2.2.4进样针清洗：进样前后，针内外自由设定，可设至少 4 种清洗溶液；

2.2.2.5自动进样器位数，1.5ml进样瓶位数≥100位；

2.2.3柱温箱温度范围：控温范围：4～≥150℃；

2.2.3.1控温精度：0.1℃；

2.2.3.2温度重现性：±0.1°C;

2.2.3.3温度设定准确度：±0.5°C;

2.2.3.4柱容量：长30cm超高压液相色谱柱2根或以上；

2.2.4在线脱气机通道数≥5；

2.3电脑：不低于以下参考配置：Dell OptiPlex XE2工作站，Intel Core I5-4570S 处理器，内存4GB，2×1TB硬盘，DVDRW，27″液晶显示器一套。

2.4远程控制系统可以实时连接到该仪器，可为用户提供实验室仪器和检测的可视化管理。轻松了解利用率、样品通量和所连接设备的其他参数。

3、整体配置要求

3.1质谱仪部分

3.1.1三重四极杆质量分析器

3.1.2独立离子源：1套（满足实验需求）

3.1.3原装串联质谱仪软件一套：功能包括仪器控制、数据采集和处理

3.1.4定量优化和处理软件一套

3.1.5ESI喷雾针：5根

3.1.6APCI 喷雾针：5根

3.1.7机械泵油：2瓶

3.2高效液相色谱仪部分

3.2.1二元高压梯度泵一套

3.2.2 100位以上带制冷功能自动进样器一个

3.2.3可加热制冷柱温箱一个

3.2.4五通道在线脱气机一个

3.3 液相备件包一套

3.4 流动相瓶 5只

3.5peek管、进样针、工具包各一套

3.6在线工作站和离线数据分析系统各1套（以下所列同等配置或以上）：酷睿I5 4570S处理器，32GB内存2T2个硬盘，6键激光鼠标，WIN10 64位或以上系统，25寸液晶显示器。

3.7安装标准品1套

3.8离子色谱连接包一套

3.9农药库、兽药库一套

4、需提供网络版本设备，预留LIMS联网端口和互联互通协议支持，支持第三方序列导入，支持自定义报告格式，支持定制报告输出。

5、售后服务及其他要求

5.1仪器通过3Q（IQ、OQ、PQ）认证；

5.2仪器保修期自安装调试验收合格日期起为12个月；

5.3仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。如为进口，制造商应在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件；

5.4制造商在国内必须设有分析仪器培训中心（或类似机构）为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。需提供制造商实验室免费培训，培训名额至少2名；

5.5制造商应设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作；

5.6需协助用户提供国标方法扩项。

标项2

序号2、液相色谱质谱联用仪（超高分辨液相质谱联用仪）（允许进口）

一、功能需求说明：

适用于农产品中农兽残，环境污染物，非法添加药物、营养成分等快速筛查确证以及定量检测分析工作，同时也必须满足植物代谢组学、根系分泌物的研究工作。

二、主要配置要求：

1.超高效液相色谱一套，包括二元高压泵、自动进样器、柱温箱、切换阀以及必要的管线。

2.超高分辨质谱仪主机一套，包括ESI源以及APCI源。

3.质谱常规控制及定量软件一套、结构解析软件一套、未知物筛查软件一套。

4.耗材一批，包括色谱柱3根、样品瓶（含盖垫）500个、离子源喷针4根（ESI,APCI各2根）、离子传输管2根、机械泵油2瓶。

5.品牌计算机：

（1）数据采集工作站：win10，64位操作系统，i7处理器，32G处理内存，512G固态硬盘及1T机械硬盘，24寸显示器；

（2）数据处理工作站：win10，64位操作系统，8核处理器，128G处理内存，512G固态硬盘，10TB机械硬盘。24寸显示器2台，需具备独立显卡，激光打印机1套；

（3）Win10，64位操作系统，i7处理器，16G处理内存，1T机械硬盘，24寸显示器。

6.不间断电源（UPS）一台，10KVA，延迟时间不小于3小时。

7.二极管阵列检测器（含流通池）一套。

三、技术指标

1.超高效液相色谱部分

1.1二元高压梯度混合泵

1.1.1二元高压泵压力范围：≥1000bar；

1.1.2流速范围：0.001~8mL/min，步进0.001 mL/min

1.1.3流速精密度：< 0.06%RSD

★1.1.4流速准确度：＜±0.2%

1.1.5 淋洗液通道数：不少于6个

1.1.6 泵清洗：带柱塞杆及密封圈自动清洗系统，同时监测泵头微漏，提示维护信息；

1.2 自动进样器

1.2.1 加样体积：0.01-100ul，增量0.01 ul；

1.2.2 进样精度：<0.25%RSD

1.2.3 交叉污染：<0.0004%

★1.2.4 样品盘：1.5ml样品瓶位数大于200个

1.2.5样品盘温度范围：4-40℃

1.3 柱温箱

1.3.1 半导体制热，密封腔设计，控温准确；内含湿度、气漏、温度在线检测，使用安全；

1.3.2 控温范围：5-120℃，室温下18℃（带降温功能）；

1.3.3 柱容量：可安装2根色谱柱，最长可安装30cm色谱柱。

1.4切换阀：具备六通自动切换阀，可自动阀切换液相流路液体至废液瓶，或者做进样环手动进样。

2.质谱部分：

2.1 离子源部分

2.1.1 独立的可加热电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI），集成式气路电路设计，安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别，无需进行额外操作；

2.1.2喷针采用60度喷雾设计，前后，左右，上下可调，正对废液出口。雾化后，废产物直接进入废液出口，确保离子源腔体洁净；

2.1.3 具有雾化气和辅助雾化气，进一步提高雾化效率和稳定性，具有强的雾化效果抗污染能力；

2.1.4可加热ESI源，离子源加热温度最高可达600℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，流速为1ul-2000ul/min；APCI离子源加热温度最高可达600℃，不分流的情况下采用纯水作为溶剂，APCI流速为50ul-2000ul/min；

2.1.5 采用全自动注射泵，可实现质谱直接进样，自动调谐和校正，可通过软件自动切换模式；

2.1.6 质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能；

2.1.7离子源腔体具有观察窗口，可以直接观察喷雾效果以及离子源腔体洁净程度；

2.2 离子传输部分

2.2.1离子传输系统必须配有金属离子传输管设计，保护分子涡轮泵，减少真空负担；

2.2.2离子传输管独立加热，最高温度可达400℃，进一步提高去溶剂效果和确保离子传输系统抗污染能力；

2.2.3具有真空隔断阀设计，在移去、清洗离子传输部件时，不需破坏真空，待机时不需要消耗氮气；

2.3 质量分析器部分

2.3.1 质量分析器：采用四极杆静电场轨道阱组合或离子淌度-四级杆飞行时间串联质谱，质量范围50-6000m/z

★2.3.2仪器分辨率：≥130,000 FWHM  ( m/z≤200)；≥4档可调，需提供相关证明材料。

2.3.3前级四极杆母离子选择：前级四极杆为金属钼共轭双曲面四极杆，高分辨母离子选择≤0.4Da ；

2.3.4线性范围≥105；

2.3.5动态范围：>5000

2.3.6高分辨质谱采集速率：≥11Hz；分辨率≥70000 FWHM时，不少于3张/秒

2.3.7质量轴稳定性：设备校正一次后，连续24小时内不再校正质量轴，重复进样100fg利血平，609质量精确度≤3ppm

★2.3.8具备正负离子同时扫描功能，扫描速度：分辨率70,000 FWHM条件下，正负切换时间小于1秒（即每秒可获得正负离子谱图各一张）

2.3.9灵敏度

2.3.9.1 全扫描Full Scan（m/z100-900）灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg利血平进样，S/N>500:1；

2.3.9.2 选择离子扫描SIM灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg利血平进样 S/N>1000:1；

2.3.9.3 MS/MS灵敏度（分辨率保持在70000 FWHM或以上）：50fg 利血平进样 S/N>1000:1；

★2.3.9.4提高仪器分辨率时，设备的灵敏度基本保持不降低；采用利血平标准品100fg进样，ESI+模式下，分辨率分别为35000和70000时，其他仪器参数维持不变的前提下，其信号的响应值（峰面积）相差不超过5%。（需提供以上条件下的样品分析报告）

2.3.10 扫描模式：

2.3.10.1 高分辨全扫描MS和MS/MS

2.3.10.2高分辨选择离子扫描

2.3.10.3高分辨全子离子碰撞碎裂扫描

2.3.10.4高分辨正负离子切换扫描

2.3.10.5高分辨数据依赖子离子扫描

2.3.10.6 高分辨数据非依赖扫描

2.3.10.7高分辨平行反应监测子离子扫描

2.3.11检测器：为无损检测器；如果采用微通道板（MCP）或电子倍增器等消耗型检测器，额外提供相应备用检测器至少5个。

3.数据处理系统

3.1 分别提供液相和质谱的全自动控制以及软件数据分析处理；

3.2 可实现高效的仪器调谐和方法优化，方法优化还包括碰撞气压力以及碰撞能量的自动优化，并可利用优化后的参数快速便捷地建立分析方法；

3.3 工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能；

3.4软件能够满足当今分析检测实验室需求，提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案；

3.5提供筛查软件一套，可进行代谢物鉴定和未知物筛查，实现靶标及非靶标物质筛查，需具备自动的峰提取峰对齐、自动批量链接云端库及本地库搜索、结构推断算法，质量亏损过滤、中性丢失、特征同位素模式查找、特征碎片查找等功能，用于组学的多维统计分析等；

3.6数据采集工作站：win10，64位操作系统，i7处理器，32G处理内存，512G固态硬盘及1T机械硬盘；

3.7数据处理工作站：win10，64位操作系统，8核处理器，128G处理内存，512G固态硬盘，10TB机械硬盘。显示器需具备独立显卡。

4.氮气发生器

4.1 氮气流量：≥39L/min；氮气纯度：≥99.9 % ；氮气出口压力：0-115Psi 可调，可以满足现有所有质谱的出口压力要求，并液晶显示压力等；须提供国家检测机关出具的检定证书。

4.2 采用先进的PSA高效碳分子筛（CMS）过滤技术，具有高纯氮气反吹功能，不仅产生氮气纯度高，而且先进的碳分子筛在工作中可进行自我净化，确保无杂质残留，非常适合潮湿等恶劣环境，可以有效延长使用寿命。

4.3 核心部件使用寿命：高效碳分子筛使用寿命不低于40000小时，正常使用不低于15年。

4.4 整机配置有快速供气系统，保证开机后几分钟内就能快速提供高纯度的氮气，同时要求具有独立性强、自动化程度高等特点；

4.5 采用内置静音V型双腔无油空压机，并单独配有静音罩，空气流速达到105L/min，14000小时免维护，具有空气冷却处理功能，提高效率；

4.6 内置空气缓冲器，空压机无需连续不断工作，有效延长使用寿命；在为分子筛提供纯净空气的同时，预留空气端口，可为其它设备提供纯净空气；

4.7 内置氮气缓冲器，确保出口氮气流速、纯度以及压力的稳定性，同时在达到一定压力时，发生器进入经济待机运行模式，节约能耗与减少设备损耗，可有效延长使用寿命；

4.8 内置微处理器控制（CPU液晶触控），操作者可直接监测和设定运行参数，包括运行时间、运行状态、维护进度倒计时、过压/低压报警提示等，且软件系统终身免费升级。可以提供设备使用时的液晶屏照片。

4.9具有经济待机模式，节约能耗与减少设备损耗；

4.10 仪器基本不需要维护，一年中只需花少量时间更换过滤元件，仪器在连续不间断的情况下会自动进行自我更新。

4.11为减少实验室占地空间，宽度不超过50CM。

5.二极管阵列检测器

5.1二极管数：≥1024

5.2波长范围：190-800 nm

5.3 波长精确度：± 0.1 nm 准确度：±1nm

5.4 灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息。

5.5 数据采集频率：100HZ

四、售后服务及其它

1.整机免费保修至少一年。

2.仪器到货后10个工作日内，专职液质工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训；时间一周。

3.在安装半年内或应用户时间要求，在国内免费培训一次，提供3个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间为一周。

4.在接到使用单位维修及技术服务要求后应在设备出现故障时2小时内响应，48小时内工程师到达现场，承诺一般性故障在一周内修复。

5.提供应用工程师免费支持服务，服务内容包括协助用户建立方法、摸索条件、新方法开发、进阶操作培训等。

6.仪器IQ/OQ认证服务1套，协助PQ工作。

标项3

序号3、气相色谱串联质谱仪（进口）

一、功能需求说明：

用于农田土壤等环境介质、农产品中农药残留、违禁添加药物的定性、定量分析检测。

二、主要配置要求：

1.气相色谱-串联质谱联用仪一套：包括气相色谱仪主机，分流/不分流进样口两套，反吹模块，质谱接口，三重四级杆串联质谱仪（含EI源、CI源），大于160位自动进样器，安装工具包。

2.多功能裂解器一套：多功能裂解器及自动进样器，80ul样品杯（100个/包），石英裂解管。

3.控制质谱及色谱的软件一套。

4.品牌计算机3套：

4.1 CPU 四核，单主频不低于3.2G/32G内存或以上/2T硬盘或以上/512G固态硬盘/DVD-RW/19”LCD /

4.2 I7-10700 八核处理器/64G 内存/512G SSD+2TB 硬盘/独立 2G 显卡/23.8 寸显示器

4.3 I7-10700 八核处理器/32G 内存/128G SSD+1TB 硬盘/独立 2G 显卡/23.8 寸显示器

5.激光打印机1套

6.不间断电源（UPS）一台，功率6kw，延迟时间不小于2小时。

三、技术指标

1.工作条件

1.1.电源：220V，50Hz

1.2.温度：操作环境20˚C -35˚C

1.3.湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱

2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，20梯度/21平台程序升温

2.1.1.2升温速率：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟，最大升温速度可拓展至：1100℃/min以上

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒

2.1.1.4控温准确性：0.01℃

2.1.1.5主机界面：不小于7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面（提供厂家官方参数证明）

2.1.1.6浏览器界面：GC智能移动访问功能使用最广泛的界面。浏览器界面应针对平板电脑进行了优化，适用于平板电脑或台式计算机。浏览器界面是GC智能移动访问功能使用最广泛的界面，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。（提供官方参数证明）

2.1.1.7 具有柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，需提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件。

2.1.2 分流/不分流进样口（含电子流量控制）

2.1.2.1 分流比最高7500:1

2.1.2.2 最高温度：400 ℃

2.1.2.3压力设定范围：0~100psi（≥0.200 mm直径色谱柱）

2.1.2.4 总流速设定范围：0~500 mL/min N2，0~1250 mL/min H2或He，0~200 mL/min氩气/甲烷

2.1.2.5扳转式顶盖进样口密封系统，有助于快速、轻松地更换进样器衬管

2.1.3液体自动进样器

2.1.3.1.液体进样量范围：通常介于0.1-40μL之间

★2.1.3.2.样品瓶位数：不少于160位

2.1.3.3.进样速度：不少于3种模式：高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.1.3.4.进样量线性：≥99%

2.1.3.5.面积重现性：小于0.3% RSD

2.1.3.6进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL

2.2.质谱部分

2.2.1质量数范围：10-1000 m/z

2.2.2仪器检测限及灵敏度指标（验收指标）：

2.2.2.1 IDL(MRM)：≤4.5fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15%。（须于投标文件中随附验收报告作为证明文件）

2.2.2.2 MRM 灵敏度，100 fg OFN，信噪比S/N≥50,000:1

2.2.2.3 0.1 μg/L 和 0.2 μg/L 亚硝胺混合标准溶液（NDMA, NMEA, NDEA, NDPA, NDBA, NPIP, NPYR, NMorPh, NDPhA等九种）分别连续进样 8 次5μL 进样量进行精密度测试，0.1 μg/L N- 亚硝胺化合物响应的相对标准偏差 (RSD) < 10%，0.2 μg/L 目标化合物的响应 RSD <6%，九种 N- 亚硝胺类化合物的检测限(IDL) 低于 0.03 μg/L，测试柱子规格为30m x 0.25mm x 0.25um，并提供实际实验谱图证明文件。

2.2.2.4 包含敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500:1，须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明文件。

2.2.3分辨率：0.4~3 amu分辨可调。

2.2.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调。

2.2.5扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

2.2.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA

2.2.7最大离子化能量：280eV  （如不能达到，需配置两套离子源）

★2.2.8离子源：配置独立的EI和独立的CI源，独立控温，最高温度可到350˚C

2.2.9四极杆质量分析器材质石英镀金共轭双曲面四极杆

★2.2.10四极杆温度能独立温控，最高可达190˚C（非预四极杆加热）（如不能达到，需配置1套GPC净化系统）

2.2.11气质接口温度：独立控温，最高温度可到350˚C

2.2.12扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）。

2.2.13质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，提供软件截图证明。

2.3.数据处理系统

2.3.1.软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件（需于投标文件中提供中文界面截屏证明文件，且作为验收条款）。

2.3.2.通用谱库：NIST20谱库和化学结构式库（不少于27万张），挥发性有机化合物RTL库、脂肪酸甲酯RTL库、毒物RTL库、香精香料RTL库，农药及环境污染物 MRM 谱库。

2.4 多功能裂解器

2.4.1 裂解原理：垂直微炉式结构；

2.4.2 重现性：聚苯乙烯标准品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯(内标)峰面积比值的RSD≤2%；

2.4.3 EGA重现性：聚苯乙烯标准品EGA峰最高点温度RSD≤0.3%；

2.4.4 裂解前样品温度：＜40℃；

2.4.5 加热区温度：室温+10～1050℃ (1℃步进)，控温精度±0.1℃，陶瓷圆筒 (500W)；

2.4.6加热过热保护：裂解炉1100℃，接口针500℃；

2.4.7裂解时间：0.1～999.9 min (0.1 min步进)；

2.4.8适用样品类型：固体/液体；

2.4.9裂解时间：样品杯进样后小于20msec瞬间裂解；

2.4.10全流路无阀设计，全流路可加热至450℃；

2.4.11采用接口进样针进行样品传输，无传输管线连接，系统中无冷热点，不会发生交叉污染，系统故障率大大降低；

2.4.12配置专用于裂解的超合金毛细柱，更高使用温度，更低柱流失；

2.4.13配备48位自动进样器，采用气动模块控制进样，有效提供效率；

2.4.14能与实验室现有仪器设备无缝连接，提供多种连接方案（提供相关实物照片为证）

四、售后服务及其它

4.1要求仪器须通过3Q（IQ、OQ、PQ）验证：供应商应包含IQ、OQ认证服务，并协助完成PQ。

4.2消耗性配件：HP-5MS类型15m色谱柱2根、载气过滤器1套、载气捕集阱1套、自动进样针1根、不分流衬管（带O型圈，5个/包）1包、分流衬管（带O型圈，5个/包）1包、灯丝2根、0.25mm石墨垫（10个/包）2包、0.32mm石墨垫（10个/包）2包、镀金分流平板1个、泵油1瓶、样品瓶（500/包）1包、手紧式色谱柱接头4个、隔垫（50个/包）1包。

4.3培训要求：提供现场免费培训人数不限，免费定点培训2人。

4.4质保、维修要求：质保期1年。

4.5杭州市区免费移机并调试一次。

4.6交货期：合同后60天内。

标项4

序号4、液体闪烁仪（允许进口）

1、应用要求：测量低浓度人工、宇宙和其它天然放射性核素。细胞与分子生物学、生物医学、动植物营养、环境科学、生物体中发光测定和低水平α、β核素的测量，以及低水平氚和C-14的测定。

2、以主动和被动双重降噪技术排除外环境放射性元素对检测的干扰，降低仪器本底，增强检测灵敏度。

3、★可装载500个以上体积为7ml以下小体积的样品瓶，全自动测量。

4、稳定性：计数变化小于0.2% / 24小时。

5、计数效率：H-3（0–18.6 keV）非淬灭样品≥63％；C-14（0–156 keV）非淬灭样品≥95％。

6、★计数本底：（采用10ml水+10ml Ultima Gold闪烁液，塑料瓶）；

常规计数模式：H-3≤17 CPM

7、测量能量范围：β能量范围为0-2000 keV；

8、品质因子（E2/B）：

标准计数模式：H-3（1~18.6keV）≥180；C-14（4–156 keV）≥360；

9、配置静电消除器，能够消除样品瓶表面的静电，消除静电对计数的影响。

10、样品异常监测功能：可以检测样品是否发生异变（两相分离、瓶壁面吸附、沉淀等）。

11、可对设置的实验程序进行密码保护，防止对保存的实验程序进行不必要的更改。

12、★重演功能，无需样品重新计数而进行数据调用和重新分析处理，节约时间，实现数据可追溯。

13、分析核素：H-3、C-14、Si-32、Cs-137、Sr-89、Sr-90、Pu、Po、Pa、U、Th和Ra；能进行H-3、C-14、I-125、S-35、Ca-45单标记和双标记计数。

14、样品架：20ml样品瓶

15、操作软件：

1）计数软件：具备对液体闪烁计数系统内所有硬件进行控制、数据处理、数据管理等功能，能在终端屏幕上以不同的颜色显示不同的能谱，具有强大的多任务功能，在安全的多用户环境和简单的网络环境下具有无限制的实验程序数量。

2）解谱软件：能够确定最佳计数区域，并自动计算品质因子，同时能够计算仪器的检测下限。

16、★标配豁免级别外标准源Ba-133，采用tSIE方法对样品计数进行淬灭校正，精确计算样品DPM值。

- 配件要求：

1）液体闪烁计数器主机

2）样品架识别标签：适用于各种尺寸的样品架1套

3）计算机工作站配置：仪器内置计算机，具有Win 10 （64位）操作系统，4 GB RAM和250 GB硬盘，3个高速USB端口和双千兆以太网支持（包括显示器、键盘、鼠标等电脑配件）和人性化支撑臂。

- 通用安全性闪烁液：10L，适用于各种水样和非水性样品

5）20ml聚乙烯样品瓶：1箱（1000个/箱）

6）20ml低钾玻璃瓶：500个（每袋100瓶）

- 瓶口分液器：1个，量程1-10ml，可提供快速、可再现的试剂精确定量分配。

8）样品架-20ml样品瓶一套：每套10个。

9）含3Q认证。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：①进口设备自外贸合同签订生效之日起3个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。②国产设备自合同签订生效之日起1个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，所有产品质保期不少于1年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人须到买方现场提供免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

（2）提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

（3）提供不定期的仪器应用技术培训服务。

（4）投标人应提供相应的培训计划。

（5）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供证明材料，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购设备中采购人提供了部分设备或部件或配件的参考品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。

2、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），特别是标示“★”的重要技术指标（条款、参数），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

3、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 第五章  合同主要条款

（一）国产设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目编号：0625-22218C71

确认书编号：浙财采确[2022] 53550（标项1）、56250（标项2、3）、53549、53542（标项4）号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2022年  月   日，浙江杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院放射性同位素实验室建设采购项目经过公开招标（项目编号：0625-22218C71），确定           为标项    中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价： |  | 大写：＿＿＿＿ 元； 小写：＿＿＿＿ 元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方可视情况和需要请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的1%作为履约保证金，合同生效后5日内由乙方交入甲方帐户或以保函的形式递交，自货物验收合格后，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方支付剩余40%的合同价款。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20%作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第九条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十一条：合同生效

1.合同经甲方、乙方和鉴证方（采购代理机构）法定代表人或授权代表签字并加盖叁方单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份、鉴证方（采购代理机构）执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |  |
| 代表（签字）： |  |
| 鉴证日期： |  |

允许采购进口产品时适用。

（二）进口设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同（外贸产品）

（本合同为合同样稿 ，最终稿由四方协商后确定）

项目编号：0625-22218C71

确认书编号：浙财采确[2022] 53550（标项1）、56250（标项2、3）、53549、53542（标项4）号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2022年  月   日，浙江杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院放射性同位素实验室建设采购项目经过公开招标（项目编号：0625-22218C71），确定           为标项    中标单位。经甲、乙双方协商，由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方和鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 进口货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写：＿＿＿＿ 元； 小写：＿＿＿＿ 元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方可视情况和需要请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的1%作为履约保证金，合同生效后5日内由乙方交入甲方帐户或以保函的形式递交，自货物验收合格后，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的7个工作日内，甲方向丙方支付合同总价的60%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向丙方支付剩余40%的合同价款，以便丙方及时对外支付。

第八条：其他条款约定

1.甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2.乙方负责根据本次采购结果向丙方提供已确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4.丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5.对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6.丙方应协助甲方催缴供应商的质量保证金或保函。

7.进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方做好商检，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

8.如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9.在甲方遇有特殊情况时，丙方可以在与甲方约定还款日期的前提下，短期代垫部分货款。

10.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20%作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第十条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由四方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，四方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经甲、乙、丙和鉴证方（采购代理机构）四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份、丙方和鉴证方（采购代理机构）各执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方：（公章或合同专用章） | 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 鉴证方（采购代理机构）代表（签字）： |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省农业科学院

放射性同位素实验室建设

项目编号：0625-22218C71

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省农业科学院

放射性同位素实验室建设

项目编号：0625-22218C71

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 __90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（软件）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-22218C71）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。