浙江省农业科学院

浙江省畜禽生物育种平台建设

公开招标采购文件

项目编号：0625-23218711

采购单位：浙江省农业科学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年6月

目  录

电子交易须知 -----------------------------------------------------------------------1

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------2

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------6

前附表 --------------------------------------------------------------------------6

一 总则 -----------------------------------------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------------------------------------11

三 投标文件的编制 --------------------------------------------------------12

四 开标 -----------------------------------------------------------------------16

五 评标 -----------------------------------------------------------------------17

六 定标 -----------------------------------------------------------------------18

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------18

- 评标办法----------------------------------------------------------------20

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------24

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------67

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------76

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中，可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年7月21日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-23218711

项目名称：浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8000000

最高限价（元）：2220000，2500000，2250000，1030000

采购需求：

标项一：

标项名称：全自动核酸提取仪、细胞培养箱、全自动活细胞成像系统等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2220000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口。

标项二：

标项名称：液相悬浮芯片系统、荧光定量PCR仪、生物云数据库系统平台

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口。

标项三：

标项名称：微滴式数字PCR仪系统、全自动血细胞分析仪、肌肉品质检测系统等

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口。

标项四：

标项名称：显微操作系统、倒置显微镜

数量：1

单位：批

预算金额（元）：1030000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：允许进口。

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2023年7月21日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年7月21日9时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。

3.开标时间：2023年7月21日9时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省农业科学院

地  址：杭州市上城区德胜中路298号

项目联系人（询问）：王老师

项目联系方式（询问）：0571-86105549

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0571- 86404030

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：吴东嶂

项目联系方式（询问）：0571-85860825

质疑联系人：喻胜良

质疑联系方式：0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 不收取 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 11 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 12 | 投标文 件组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 13 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 15 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交：邮寄或送达地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1401室，收件人：吴东嶂，0571-85860825。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 16 | 投标截止 时间和地址 | 投标截止时间：2023年7月21日9时00分（北京时间） 投标地址： （1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室。 |
| 17 | 开标时 间和地址 | 开标时间：2023年7月21日9时00分（北京时间） 开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼会议室。投标人在线参加开标。 |
| 18 | 开标 | 1、采购组织机构（即代理机构）按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 21 | 采购进 口产品 | □不允许采购进口产品。 ■允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 24 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6、符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7、本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8、本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9、提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。10、残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11、监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 25 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（参照计价格［2002］1980号文件规定货物类收费标准的70%，不足5000元的，按5000元计取。）由中标供应商在中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向代理机构支付，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 26 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 27 | 其他 | 不允许转包。 |
| 28 | 疫情防控要求 | 如投标人现场递交电子备份文件或样品的，投标人应当严格按照杭州市疫情防控要求落实防疫措施，若因不了解防疫措施或者未按要求落实防疫措施导致采购活动受到影响，产生的后果由投标人自行承担。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、软件、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

- 2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日7个工作日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件、材料）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）允许采购进口产品时适用下述条款。进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口环节所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、汇率风险、利润、税金等。以人民币报价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，但对于不能免税的部分应报含税价，并在投标文件中予以明示，交易方式为CIP浙江省农业科学院。不能享受国家的减免税政策或者加征关税的，其税金均由中标供应商承担。由中标供应商委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标供应商承担。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

- （六）投标文件的签章

采用电子签章。

- （七）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1.投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1.采购组织机构（即代理机构）将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审。

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在30分钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，则以投标人澄清确认后的合理报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在30分钟内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。确定中标人后2个工作日内，代理机构以书面（纸质）形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.合同执行中，如中标人不按双方合同约定履约，则按合同约定先在履约保证金中扣除相应金额作为违约金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分50分、商务分20分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的投标；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）未响应招标文件中标注“▲”的实质性要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 评审项目 |  |  | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分（20分） | 资信业绩分 | 管理体系认证 | 2分 | 所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证并获得相关证书（有效期内）的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。 |
|  |  | 投标同类产品的销售业绩 | 3分 | 投标同类产品的销售业绩（2020年至今，时间以合同签订日期为准，以提供合同和对应的验收报告的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。（对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 ） |
|  |  | 政策分 | 2分 | 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分；投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
|  | 商务条款分 | 交货期 | 2分 | 满足招标文件要求的，得2分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 质保期 | 4分 | 满足招标文件规定最低要求的，得3分，在招标文件规定最低要求的基础上，每种产品每增加1年加1分，本项最高得4分；不满足招标文件要求的，不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 | 3分 | 售后服务机构：售后服务机构的便捷性好，售后服务团队技术力量强的，得3分；售后服务团队配备相对较好的，得1分；售后服务团队配备较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  |  | 3分 | 售后服务承诺、培训方案等：售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得1分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  |  | 质保期满后部件及易耗件的价格 | 1分 | 描述较为完整、价格合理的，得1分，否则不得分。 |
| 技术分（50分） | 总体技术方案 |  | 5分 | 总体技术方案详细、完整、科学，理解准确、到位，能完全满足或优于招标文件的要求的，得5分；总体技术方案基本完整，理解基本正确，基本能满足招标文件的要求的，得3分；总体技术方案整体较差，理解一般，方案内容未能表述完整的，得1分；未提供方案内容的，得0分。 |
|  | 产品总体性能及质量水平 |  | 5分 | 所投产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的描述详细，技术支持资料或证明文件完整、有效，能较好地反映产品的性能特点和质量状况的，得5分；所投产品的性能特点、质量水平等描述基本完整的，得3分；所投产品的性能特点、质量水平等完整性较差或未描述完整的，得1分；未提供相关内容的，得0分。 |
|  | 产品技术指标及功能响应（满足）程度 |  | 30分 | 根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：完全满足招标文件要求的，得30分。如有负偏离，从30分起扣，标注“★”的重要技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣3分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣2分；扣完为止。 |
|  | 产品配置的完整性和适用性 |  | 3分 | 所投产品配置完整，无缺漏，完全能满足采购人的使用要求的，得3分；所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得1分；所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 产品的可操作性和可维护性 |  | 2分 | 所投产品的可操作性强，维护简便的，得2分；所投产品的可操作性和可维护性基本能满足采购人使用要求的，得1分；所投产品的可操作性和可维护性较差的，得0分。 |
|  | 供货、安装、调试计划 |  | 3分 | 供货、安装、调试计划科学、合理，技术力量充足，完全满足采购需求的，得3分；供货、安装、调试计划基本合理，技术力量一般的，得1分；供货、安装、调试计划较差或未描述完整的，得0分。 |
|  | 验收方案及质量保证措施 |  | 2分 | 验收方案科学、合理，质量保证措施完善、有力的，得2分；验收方案及质量保证措施基本完整且有一定针对性的，得1分；验收方案及质量保证措施有较多欠缺或未提供的，得0分。 |
| 价格分（30分） | 价格分 |  | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 预算金额（万元） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 全自动核酸提取仪 | 222 | 2 | 台 |
| 2 |  | 生物安全柜 |  | 3 | 台 |
| 3 |  | 细胞培养箱（允许进口） |  | 3 | 台 |
| 4 |  | 全自动活细胞成像系统（允许进口，核心产品） |  | 1 | 套 |
| 5 |  | 细胞培养室（定制） |  | 1 | 套 |
| 6 | 标项2 | 液相悬浮芯片系统（允许进口） | 250 | 1 | 台 |
| 7 |  | 荧光定量PCR仪（允许进口，核心产品） |  | 2 | 台 |
| 8 |  | 生物云数据库系统平台 |  | 1 | 套 |
| 9 | 标项3 | 微滴式数字PCR仪系统 | 225 | 1 | 套 |
| 10 |  | 全自动血细胞分析仪（允许进口） |  | 1 | 台 |
| 11 |  | 核酸蛋白毛细管电泳系统 |  | 1 | 台 |
| 12 |  | 肌肉品质检测系统（允许进口，核心产品） |  | 1 | 套 |
| 13 |  | 动物细胞生物反应器 |  | 1 | 套 |
| 14 | 标项4 | 显微操作系统（允许进口，核心产品） | 103 | 1 | 套 |
| 15 |  | 倒置显微镜（允许进口） |  | 1 | 台 |

二、技术要求

标项1

序号1、全自动核酸提取仪

1.工作温度：10℃～40℃

2.相对湿度：<80%

3.使用电源：AC 220V/50～60Hz

4.样品通量：1～96

5.处理体积：30μL～1000μL

6.磁珠回收效率：>98%

7.磁棒数量：不少于96

8.磁棒结构：采用整体式磁棒，不易被样本和试剂粘附、污染；

★9.磁场情况：整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果好，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果好；

10.裂解/洗脱加热温度：室温～105℃

★11.振荡混合：多速度多幅度可调大于30组

★12.污染控制：循环风路、过滤系统和紫外消毒；

13.操作界面：不小于10.5寸中文彩色液晶显示+安卓操作系统+触控操作；

14.程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序，可储存大于1000组程序；

★15.噪音控制：≤60dB

16.快速提取：操作时间短，小于11分钟/次；标准提取：时间小于30分钟/次；

★17.通量大，每次可同时提取不少于96份样品，且最后一整块为提取完成的不少于96个样本的核酸。同时亦可提供多种不同人份规格试剂。

★18.污染控制：通过精密运动控制、一次性耗材以及内部杀菌等，严格控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染。

19.采用直排的排列模式，方便操作。

20.仪器操作程序应可以进行远程升级，可以一键更新提取程序，方便提取程序更新。

21.质保期：1年。

序号2、生物安全柜

1.外形尺寸：宽、深、高≤1960mm x820mm x1400mm

2.工作区尺寸：宽、深、高≥1800mm×560mm×650mm

3.气流模式：达到30%外排，70%循环要求

4.下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s

★5.风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器（或其它同类传感器），实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度。

6.过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%

★7.洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

8.风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速。

★9.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。

10.柜体：人体工程学设计

11.操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

12.操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁。

13.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳。

★14.柜体涂层：柜体外部Isocid含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。

15.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域。

16.噪音：噪音小于65dBA

★17.搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸。

18.电源插座及水气接口：至少两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧。

19.支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度。

20.必备配件及附件

21.技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册。

22.技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。

23.人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105

24.产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU

25.交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU

26.质保期：1年。

序号3、细胞培养箱（允许进口）

1.工作环境温度：5～40℃

2.工作环境湿度：20～80%

3.电源：220V，50 Hz

4.工作体积：不小于184升

5.标配搁板数目/最多可选装搁板数（不少于）：3块/17块

6 .温度控制范围：高于室温5℃～50℃

7.温度控制精度：±0.1℃

★8.温度均一性：±0.2℃(在37℃下)

9.温度跟踪报警：有

10.温度显示：绿色LED

11.保温方式：直热

12.二氧化碳控制范围：0～20%

13.二氧化碳控制精度：±0.1%

14.二氧化碳跟踪报警：有

15.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

★16.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内可使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。

17.具有程序自检功能。

18.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度。

19.断电自动启动：有

20.质保期：1年。

序号4、全自动活细胞成像系统（允许进口）

（一）光学系统部分

1.1光学系统：采用IC2S无限远复消色差反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时应具有反差校正，提高图像衬度。

1.2  45mm国际标准齐焦距离，具备明场，相差，DIC以及荧光观察和数字摄影功能。

1.3透射光照明器：LED照明。

1.4具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件。

1.5光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂。

1.6主机左侧连接双分光口：有100%vis:0%L/0%vis:100%L模式。

1.7主机具有丰富的图像输出端口，最多可扩展至5个或以上；

（二）主机

1.8 高级显微镜主机，全金属结构，机械温度稳定性高。

★1.9电动调焦，最小步进为10nm，调焦行程大于10mm，可扩展至13mm；

1.10  6位电动DIC物镜转盘， 带ACR 物镜自动识别功能；

1.11  TFT触摸屏：电动控制调焦、荧光滤色块及物镜转换、荧光光闸开关、透射/反射切换、光路转换、照明强度调节、减光控制器、各种观察方法的光学部件自动匹配等功能。

1.12 至少三种控制模式：手动控制所有部件、TFT控制、软件控制。

★1.13  V型光路设计，光程短，光效率高。观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数23。

1.14 目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数23。

1.15 聚光镜：万能长工作距离聚光镜（可实现Ph，DIC，PlasDIC等观察方式），数值孔径0.55，色差球差校正，工作距离26mm。

（三）完美聚焦系统

1.16支持自动拼图和多点图像采集过程漂移补偿。

1.17光学方法准确测量样品盖玻片或培养皿与物镜之间的距离。

1.18可通过软件快速找焦，准确记忆存储和读取Z轴位置，以及长时间锁定焦面，监测焦面变化并自动校正。

1.19高速稳定模式，采样频率最高可达200Hz。

1.20使用红外LED 光源和内置CMOS 检测器可实现焦点检测，LED入射光波长：850 nm。

1.21样品观察和实时焦面校正补偿同时进行，互不干扰，支持Cy 5 波段荧光成像。

1.22兼容塑料培养皿和多孔板。

（四）荧光系统

★1.23复消色差荧光光路，在光路设计上对多通道荧光图像进行色差优化；可以对340nm~850nm波长进行色差的纠正，荧光通过率大于80%。

1.24背景杂散步光消除。

1.25荧光滤色块转盘：6孔位滤镜转盘，电动切换，切换时间小于200ms。

1.26荧光光源：

1.26.1长寿命LED荧光光源，使用寿命≥20000小时，可随开随关，亮度可调节。

1.26.2荧光滤色块：预定位功能滤色块，即插即换滤片系统，支持热插拔。

★1.26.3电动控制荧光光闸、光阑、透射/反射切换；内置荧光快门，切换时间小于60ms。

1.26.4荧光滤色片：DAPI，GFP，Rhodamin

1.26.4.1紫外激发(DAPI)：激发光365nm，分光395nm，发射光445/50 nm；

1.26.4.2蓝激发(GFP)：激发光470/40 nm，分光495nm，发射光525/50 nm；

1.26.4.3绿激发（Rhodamin）：激发光 546/12nm，分光560nm 发射光575～640 nm；

（五）电动扫描台

1.27 载物台面积：不小于325mm x 144mm；

1.28  XY行程：不小于130mm x 100mm；

1.29最大速度：50mm/s；分辨率：0.1μm；

1.30重复精度：±1 μm；绝对准确度：±5 μm；

1.31通用样品夹：适用于载玻片或培养皿观察，以及各类多孔板。

（六）物镜

1.32  5x平场半复消色差物镜，NA 0.15

1.33  10x平场半复消色差物镜 NA0.3

1.34  20x 长工作距离平场半复消色差相差物镜，NA 0.4，WD 7.4～8.4mm，

1.35  40x 长工作距离平场半复消色差相差物镜，NA 0.6，WD 2.5～3.3mm，

（七）活细胞培养装置

1.36细胞培养在独立空间内，培养皿顶部和底部都可受到均匀的加热，加热装置与多孔板一一对应，底部加热全贴合；

★1.37温度控制器：温度控制范围室温至50℃，温控精度为±0.1℃，温度分辨率0.1℃；

★1.38二氧化碳控制器：通过红外探测器检测，有专用的二氧化碳盖板，保证样品处于恒定的二氧化碳浓度环境中； CO2浓度控制范围：1% 至8%，CO2浓度控制精度为±0.1%；

1.39湿度系统控制：37度时湿度范围为50～70%；有专用的防蒸发附件保护样品溶液不被蒸发及保持湿度环境；

（八）成像系统：高速单色制冷型sCOMS

1.39.1显微数码专用单色制冷型sCOMS 相机，芯片尺寸≥1/1.2英寸；

1.39.2像素：≥230万，像素点大小≥5.86 μm x 5.86 μm ；

1.39.3动态范围：>5000:1，HDR 模式 >25000：1；

1.39.4曝光时间：100μs至60s；

1.39.5光谱范围：350～1000nm；

★1.39.6拍摄速度：全幅拍摄128幅/秒（1920x1216）；1003幅/秒（1920x112）

1.39.7四端口读出，USB3.0 高速传输。

（九）图像处理软件

1.40具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等；

1.41时间序列拍摄：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数无上限；

1.42多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像；

1.43  Z轴序列拍摄：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息；

1.44图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上；

1.45自动拼图：样品指定区域自动拼图，多点图像采集，进行多视野自动拼接图像，支持多种算法进行实时无缝拼接和阴影校正。支持基于样品聚焦地图进行快速策略的全视野拼接；

1.46  3D模式下支持至少五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式。可以轻松地动画窗口录制，不同角度旋转而生成视频文件；

1.47实验设计器功能：能够任意组合不同参数设置不均匀的时间序列采集、自动聚焦、Z轴序列采集等，设计复杂的实验流程；

1.48聚焦模式可以选择软件聚焦和硬件聚焦，并且允许二者合作完成聚焦任务，有多重聚焦策略组合方式，允许软件自动聚焦实时修正硬件锁焦的参数；

1.49图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置；

1.50具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析；

1.51具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度；

1.52显微镜控制、培养箱设定及控制、图像采集及分析在同一软件界面中实时控制。

（十）数据处理工作站：8核16线处理器，64G内存，4T以上硬盘，高性能独立显卡，4G以上显存，27寸4K高清显示器。

序号5、细胞培养室（定制）

## （一）总体说明

细胞培养实验室至少包含如下功能单元：细胞培养室2间55m²、荧光显微镜暗室1间16m²、培养前处理室1间20m²、缓冲室1间4m²、CO²存放区15m²。项目验收时须提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的洁净实验室综合检测合格报告。

## 1、规范要求（包括但不仅限于）：

（1）《民用建筑设计统一标准》       （GB50352-2019）

（2）《建筑设计防火规范》            （GB50016-2014）（2018年版）

（3）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2016年版）

（4）《办公建筑设计标准》            （JGJ/T67-2019）

（5）《建筑内部装修设计防火规范》     （GB50222-2017）

（6）《公共建筑节能设计标准》          (GB50189-2015)

（7）《科学实验室建筑设计规范》       （JGJ91-93）

（8）《疾病预防控制中心建筑技术规范》 （GB 50881-2013）

（9）《病原微生物实验室生物安全通用准则》（WS 233-2017）

（10）《医院洁净手术部建筑技术规范》   （GB 50333-2013）

（11）《洁净室及相关受控环境：检测技术分析与应用》（GB36066-2018）

（12）《药品生产质量管理规范》（2010年修订）

（13）《实验室生物安全通用要求》        （GB 19489-2008）

（14）《生物安全实验室建筑技术规范》     （GB 50346-2011）

（15）《感官分析 建立感官分析实验室的一般导则》（GB/T 13868-2009）

（16）《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》（GB 4789.1-2010）

（17）《实验室质量控制规范 食品微生物检测》（GB/T 27405-2008）

（18）《实验室质量控制规范 食品分子生物学检测》（GB/T 27403-2008）

（19）《实验室质量控制规范 食品理化检测》  （GB/T 27404-2008）

（20）《实验室质量控制规范 食品毒理学检测》（GB/T 27406-2008）

（21）《工业金属管道设计规范》             （GB50316-2008）

（22）《工业金属管道工程施工规范》         （GB50235-2010）

（23）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）

## 2、设备安装场地情况平面

## 3、详细技术参数要求

### 3.1 实验室环境围护要求

（1）钢制洁净密闭门（实验室需配隐形闭门器）：每个实验室门采用不小于50mm成品钢制保温彩钢板门，规格字母门为1200*2100mm,单开门为900*2100mm，每扇门上带两个300*500mm中空玻璃观察窗，不锈钢一字门锁，门框底部不带门槛，底部安装可调节密封调节器、可自由调节门底与地面之间间隙。实验室门安装互锁装置及应急开关；所有实验室门安装暗藏式液压闭门器。

（2）固定窗：设置5+9A+5mm中空LOW-E玻璃观察窗，四周黑色丝印弧角修饰，窗料为喷塑铝合金。玻璃窗应具有内充惰性气体加干燥剂，密封效果好，不起雾的特点。观察窗安装完成后，玻璃应与墙板齐平符合净化不积尘要求并方便清洁的要求。规格L*1000mm，L根据房间布局。中空玻璃观察窗底边距离缓冲走廊地面完成面高度为1000mm。

（3）设备门：12mm无色透明钢化玻璃，彩钢板专用配套铝型材。用于大型设备的进出，平时密封。

★（4）隔断：搭建室内环境污染控制二级屏障——密闭间，彩钢钢板厚度不低于0.5mm，宝钢或同档次板材，应具有耐化学腐蚀性面漆，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材。彩钢板包柱、包箱，装阴阳R角，实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆弧过渡，是杜绝细菌寄生的场所。在净化区内的柱子用б=50彩钢板另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角。安装时，所有圆弧线的顶头必须用圆弧堵头封死，阴阳R角均为50圆弧铝材。在净化区内，凡是有可能影响洁净度，如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风管、风口、高效过滤器与壁顶板间的缝隙、电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙、所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙、所有给排水工艺、保护管与洞口及玻璃与框间的缝隙，均要密封处理。密封硅胶应在彩钢板安装基本就绪，卫生条件较好，经过彻底清扫除尘后，统一进行。实验室各连接处不得有泄漏。板材抗菌性能：（1）大肠杆菌ATC25922项目的抗菌活性值(R)>6.1，抗菌率>99%。（2）金黄色葡萄球菌ATCC6538的抗菌活性值(R)>5.7，抗菌率>99%。（3）防霉性能：28天后达到2级以上。

（5）天棚吊顶：实验室洁净区吊顶采用手工硫氧镁彩钢板，彩钢钢板厚度不低于0.5mm,宝钢或同档次板材，应具有耐化学腐蚀性面漆，防火性能A级，双面覆膜，铝合金采用优质专用配套型材。吊顶结构：吊顶板可承受重量为150Kg/m2，彩钢板要求表面光滑平整、没有凹凸及划痕，板材表面带保护膜；顶板平整，与尺寸定型一致的轧制内龙骨型材组合装配、整体组合平面错落不大于0.2mm。吊顶与彩钢板隔墙交接处安装铝合金R50圆弧压条、压条间缝应紧密接合，以确保准确无误，安装完毕后四周缝隙应用密封胶封死，嵌缝要严密、美观、光滑，不能有间断。硅胶采用道康宁或同档次中性硅胶。板材抗菌性能：（1）大肠杆菌ATC25922项目的抗菌活性值(R)>6.1，抗菌率>99%。（2）金黄色葡萄球菌ATCC6538的抗菌活性值(R)>5.7，抗菌率>99%。

（6）洁净室室内照度要求：不低于300LX，应急照明不低于5LX；灯具采用LED平板灯，LED平板灯厚度不超过2CM，超薄吸顶安装，斜边边框应能与天花板无缝贴合，真正做到不积尘、易清洁，LED 1200*300*10mm、LED 900*300*10mm、LED 600*300*10mm，要求设计有观察窗、安全门等。

### 3.2 机组/系统

(1)新风恒温净化机组5335³/h

(2)机组应采用直流变频喷气增焓压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行；压缩机采用高质量产品（如三菱、大金、日立等）。

(3)机组具有冷凝热回收功能，热回收盘管置于制冷盘管其后，机组制冷量与回收的热量均可无级调节。

(4)机组内外机为三管制连接。

(5)机组具有三种运行模式，制冷热回收模式、全制冷模式和全制热模式。

(6)（新风恒温时）：本机组全新风运行，新风机组承担室内全部热、湿负荷。机组适合全新风全天候变工况运行。机组按夏季额定工况选型，过渡季节环境温度低时，机组部分负荷运行，机组送风温度和设定值偏差波动不高于±1℃（前提换气次数、气流组织合理），避免室内温湿度失调。

(7)（新风深度除湿时）：本机组全新风运行，新风机组承担室内全部湿负荷。以机组送风温度作为控制目标调节制冷/制热量输出。夏季时机组送风温度5~25℃范围内可调；冬季时机组热泵运行，送风温度15-33℃可调。

(8)机组适合变风量运行，送风风量在30~100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于±1℃（前提换气次数、气流组织合理）。

(9)冬季运行时，机组可以在-20℃环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。

(10)室外机采用直流变频风扇电机，根据机组负荷调节风机转速，保证机组可最低在环境温度-15℃时正常制冷。

(11)机组采用环保型制冷剂（R410A）。空气处理部分箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接，投标人须提供箱体结构原理图。箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于4mm/m。

(12)空气净化系统管道采用复合材料，密封性好，抗燃烧时间不得小于1.9小时。

(13)软件控制系统：接收静压传感器信号，并以此控制调节风机变频运行。可接收采集设备运行状态、启停控制、故障报警等。具备机组运行状态、运行频率、系统静压、故障报警等等各项状态参数输入输出。控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口。现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准，可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。支持扩展模块（扩展模块类型可任意组合），扩展模块与控制器采用Modbus或Bacnet总线连接，通信速率≥38K。可以不依赖系统主机的支持，即使当主机或通讯网络故障时，现场照样可以实现点到点的控制。独立完成各种简单或复杂的PID调节（如补偿调节,前馈调节,串级调节等），逻辑控制，时间程序控制，浮点或步进控制,自适应控制以及各种记录,数据运算处理等功能。内置各种节能控制管理程序。也可由系统主机全面进行监控管理，实现“集散型”管理方式。具有独立的通讯模块，AI输入模块可支持多种类型的模拟量输入，如铂电阻、镍电阻、热敏电阻等电阻性输入，0～10VDC，2～10VDC，4～20mA DC等标准信号输入。DI输入模块支持常开及常闭无源节点输入。模拟量输入点可兼作数字量输入点。

PID参数值可在系统运行后自动重调到最佳组合，不需人工调整。（最少有1点），以便今后扩充。每个控制器控制器至少具备5DI/2DO/4AI/2AO。控制器上的通讯接口，可方便使用手持设备对控制器进行现场操作、设定和诊断。模块电源AC24V±15％。工作环境：温度-20～70℃，湿度10～90％。防护等级≥IP20。Modbus TCP/485通信网络 10M/100M 自动调节。

(14)管道静压传感器：两线制0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC。精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃。量程：0～50Pa/0～5000Pa；0～±25Pa/0～±2500Pa。介质：适用于空气或非导电气体。排风变风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。

3.3 实验台：全钢实验台柜体（边台、中央台、转角台、水槽台、吊柜等）

(1)柜体：采用高品质实际厚度≥1.2mm冷轧钢板，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；每组实验台底柜数量按照标准配置。

(2)柜门和抽屉面板：采用环氧树脂喷涂优质冷轧钢板质，做到双层设计；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，内侧装有防撞贴，抗冲击、耐腐蚀。

(3)合页：304或者316L不锈钢合页，开度大于270度，柜门可以全部打开，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀。使用寿命长。

(4)钢架：采用40×60×2.0mm优质冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀静电喷涂环氧树脂粉末，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。

(5)导轨：采用三节承重导轨，垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛开、猛关等过载要求达标；操作力、下沉量、拉出安全性等功能达标。

(6)调整脚：采用螺杆直径≥10mm，高强度ABS或其他耐腐蚀材料包覆地面接触部分，具防滑减震耐蚀的特点，保证整个柜体水平良好；加工工艺优良，确保产品质量良好。拉手：不锈钢或者铝合金拉手，外形美观，设计人性化。

(7)承重：实验台承重≥300Kg/m2

(8)实验台台面台面要求：

采用高质量13.0mm厚实芯双面理化膜优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过国家化学建材质量监督检验中心、SGS等第三方检测机构检测，各项性能满足或高于如下要求：

1.化学性能--台面板材正反两面需经过检测部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法（4.41表面耐污染性能测定一方法2中室温24h测试条件）加盖玻片与不加盖玻片进行不少于130项化学试剂及有机溶液检测，硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、乙腈、碘伏等检验结果均为无明显变化，分级结果为5级；

2.环保性能---台面甲醛释放量检测达到国家标准（GB 18580-2017）E1级的技术指标要求，检测结果为合格，甲醛释放放量检测结果值小于0.08mg/M3；

3.物理性能-----按照 GB/T 17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测，结果为：密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa，顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：≥9H；表面耐磨性能为≥850r；尺寸稳定性检测结果≤0.2%；点对点电阻值≤8.16*109，体积电阻值≤8.79*108，表面电阻值≤6.32*107（SJ/T 10694-2006（2017） 6.1、6.3）。含水率≤1.2%；荷载变形残余挠度值≤0.03mm；

4.防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率≥99.9%；

5.具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；

6.经SEFA8-M-2016之 8.1条款49项化学试剂检测，评级结果为0级-无可见变化；

7.用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行1450小时以上氙灯抗老化耐候测试，结果为5级，无明显变化；

8.参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；

9.参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；

10.根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。

11.参考US EPA5021A：2014方法，采用HS-GC-MS进行分析，VOC挥发性有机物检测，至少65项结果为nd（未检出）；

12.参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（二）生物安全柜

1.外形尺寸：宽、深、高≤1960mm x820mm x1400mm

2.工作区尺寸：宽、深、高≥1800mm×560mm×650mm

3.气流模式：达到30%外排，70%循环要求

4.下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s

★5.速实时显示：使用温度补偿型风速传感器（或其它同类传感器），实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

6.过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%

★7.洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

8.风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速。

★9.控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。

10.柜体：人体工程学设计

11.操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

12.操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁。

13.操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳。

★14.柜体涂层：柜体外部Isocid含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生。

15.照度：>1000Lux，荧光灯位于非污染区域

16.噪音：噪音小于65dBA

★17.搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸。

18.电源插座及水气接口：至少两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧。

19.支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度。

20.必备配件及附件

21.技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册。

22.技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。

23.人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105

24.产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU

25.交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU

26.质保期：1年。

27.数量：3台生物安全柜

标项2

序号6、液相悬浮芯片系统（允许进口）

一、主要用途：用于病原微生物核酸多重检测，呼吸道病毒和腹泻相关病毒、细菌、寄生虫等的快速检测，细菌病原体分子分型检测，多因子检测，基因表达，SNP分型，药物筛选，MicroRNA研究，HLA配型，自身免疫病检测，过敏原检测，基因突变检测等众多领域。

二、工件条件：

1.电源要求：220-240V AC（交流），50Hz 15A

2.环境温度：15℃—30℃

3.相对湿度：20%—80%

三、技术要求：

★1.多重性：可单孔检测不少于100个指标；可以同时开展核酸，蛋白检测并有配套试剂盒。

★2.具有CFDA认证或同类认证。

3.检测原理：使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联核酸探针，结合流式细胞分析技术，从而达到快速分析单一样品中多重待检指标的目的。

4.光学系统：报告激光：532nm倍频二极管，功率10-15mW；分类激光：635nm二极管，功率25mW。

5.检测系统：报告激光检测器：565-585nm光电倍增管；分类激光和单位甄别检测器：温度补偿的雪崩光电二极管。

6.液相系统：鞘液流速：90μl±5μl/s；流动室：200μm2正方形流体室；进样速度：1 μl/s。

7.检测范围：3.5logs；读取速度：≤60min/96孔。

8.进样方式：微量滴定板：标准不少于96孔板；吸入样本体积：20-200 μL。

9.处理器：数字信号处理器

★10.配备原厂最新软件操作系统。

★11.可以开展呼吸道病毒，腹泻病原体，HLA配型，自身免疫性疾病，多因子检测，新生儿筛查，合理化用药基因分析等各项检测和自行开发研究。

★11.设备应为开放的试剂系统，可以使用由客户自行设计、耦联有寡核苷酸、抗体、抗原、多肽或其它小分子化合物的荧光微球，开展多重蛋白和多重核酸方面的科研工作。可选微球种类：不少于MagPlex，MicroPlex，MagPlex-TAG并提供每种微球订购彩页资料；并至少提供MagPlex-TAG微球三份和配合设计实验方案。

★12.可提供xMAP抗体偶联的方案，根据使用用户需求开展相关前瞻性研究。

13.为了保证设备的售后服务，需提供设备生产厂家盖章的售后服务承诺书或承诺中标结果公告发出后7个工作日内提供设备生产厂家盖章的售后服务承诺书。

★14.可配套该平台所有的国产试剂使用。并提供国产有证细胞因子的厂家授权或承诺中标结果公告发出后7个工作日内提供国产有证细胞因子的厂家授权。

四、配置清单：

1.系统主机                                  1台

2.分析软件包                                1套

3.鞘液分配系统                              1台

4.操作平台                                  1台

5.电脑工作站                                1台

6.安装启动包                                1套

7.鞘液                                      1盒

8.校准试剂盒                                1盒

9.质控试剂盒                                1盒

★10.MagPlex-TAG微球                       3份

序号7、荧光定量PCR仪（允许进口）

1.仪器技术要求

1.1热循环系统：珀耳帖效应系统

★1.2通道数为不少于6色激发光通道和6色检测光通道，检测≥21种不同的荧光。

1.3多重分析功能：96孔模块可同时分析6个靶标；384孔模块可同时分析5个靶标。

★1.4模块规格：标准至少96孔模块

1.5反应体积：普通96孔模式： 10-100 μL； 快速96孔模式： 10-30 μL；384孔模块5–20 μL

★1.6支持耗材：普通96模块支持国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管；快速96孔模块支持96孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜，0.1 mL八连管，0.1mL单管孔反应板与光学盖膜；384控模块支持国际标准384孔反应板与光学膜。

★1.7温控模块最高升降温速率：≥6.5°C/秒

★1.8精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块型号均应支持6个独立的精确数码温控区域，各区域温度可单独控制，退火温度可随意设定，而非随机生成。

★1.9温控范围：≥ 4°C–100°C

1.10温度精确度：≤ ±0.25°C

1.11温度一致性： ≤±0.40 °C

1.12光学系统：高亮度白光半导体光源

1.13支持的荧光染料至少包括：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye

1.14光学激发检测范围：96孔0.1ml和0.2ml模块型号为450–680 nm/500–730 nm； 384孔模块型号为450–650 nm/500–700 nm

1.15被动参照染料：软件应支持Rox荧光校正去除移液误差

★1.16数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

1.17内置触摸屏电脑：自带存储不少于10GB，（相当于2000-2500运行文件）；仪器触摸屏应提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

1.18云服务平台：提供Thermo Fisher云服务平台或其它云服务平台

1.19数据通信接口：USB、Wi-Fi或Thermo Fisher云服务平台（或其它云服务平台）

1.20国家标准：ISO 13485

1.21电路标准证书：IEC，CE

1.22外围设备：二维码阅读器（通过USB连接）

2.性能指标要求

2.1动态范围：≥10个对数的线性动态范围

2.2检测灵敏度：≤单拷贝检测/反应体系

★2.3精密度：可分辨≤1.5倍拷贝数差异，置信度≥99.7%

★2.4运行时间：≤30分钟40个循环反应

★2.5应免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析至少100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。

2.6基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

2.7基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。

2.8基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。

2.9基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。

★2.10基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件。

3.软件系统指标要求

3.1分析软件登陆途径：原厂配套的Windows 7系统的电脑上运行。

★3.2程序运行：可执行预先优化的程序或客户自己设计程序；可预设实验暂停程序或者手动暂停。

3.3中文软件：具备

3.4单块反应板分析：绝对和相对定量，基因表达分析，基因分型分析，阴阳性鉴定，高分辨率溶解度曲线分析。

3.5多块反应板分析：基因表达分析，基因分型分析。

★3.6因需要处理一些临床样本的检测，以及后期科研试剂报证，要求至少其中一台能提供医疗器械注册证。

序号8、生物云数据库系统平台

1.管理节点

★1.1 CPU≥2颗Intel IceLake 12C 24T 2.1GHz；                                                 1.2 内存≥8根32G DDR4 3200；                                                                                  1.3 硬盘≥2块SSD 480G 企业级固态；                                                                         ★1.4 SASRAID卡≥1块8G Cache 8i 12G(带缓存保护)；                                                                                                 1.5 电源≥800W(1+1)冗余双电；                                                                                                                                                                                                                  1.6 网卡≥双口千兆及≥双口10GE(含模块及线缆)；                                                          1.7 整机保修服务≥三年7*24/4小时现场持术支持；                                                                1.8 服务器规格≥双路机架式服务器；

2.计算节点

★2.1 CPU≥2颗Intel IceLake 32C 64T 2.8GHz；                                                                                         2.2 内存≥16根64G DDR4 3200；                                                                                                2.3 硬盘≥2块SSD 480G 企业级固态；                                                                                                          ★2.4 SASRAID卡≥1块8G Cache 8i 12G(带缓存保护)；                                                                                      2.5 电源≥800W(1+1)冗余双电；                                                                                                                                                                                                                    2.6 网卡≥双口千兆及≥双口10GE(含模块及线缆)；                                                                                                                                                                                                    2.7 整机保修服务≥三年7*24/4小时现场持术支持；                                                               2.8 服务器规格≥双路机架式服务器；

- IO节点

★3.1 CPU≥2颗Intel IceLake 12C 24T 2.1GHz；                                                                           3.2 内存≥8根32G DDR4 3200；                                                                                                        3.3 硬盘≥2块企业级固态480G；                                                                          3.4 HBA卡≥双口16G FC HBA卡；                                                                                                                                ★3.5 SASRAID卡≥1块8G Cache 8i 12G(带缓存保护)；                                                     3.6 网卡≥双口千兆及≥双口10GE(含模块及线缆)；                                                                                                                                3.7 整机保修服务≥三年7*24/4小时现场持术支持；                                                                3.8 服务器规格≥双路机架式服务器；

- 存储(磁盘阵列)

★4.1 ≥32盘位双控制器，可支持208块磁盘；                                                               ★4.2 ≥8个1GE iSCSI+8个16G FC；                                                                                     4.3 磁盘16T SAS*32块 存储≥512T；                                                                          4.4 冗余电源和双风扇；带缓存数据保护；                                                                 4.5 SASRAID：支持0,0,1,5,6,10,50,60, RAID2；                                                                        4.6 协议支持：SMB/CIFS,NFS,FTP,WebDAV；                                                                                                                                               4.7 基本功能：具有快照，缓存加速，精简配置，瘦克隆等；                                                              ★4.8 缓存加速：SSD智能读写缓存加速功能；                                                              4.9 具备I/O效能及电源至状态监控工具；                                                                                        ★4.10 性能要求：(1)不锁定磁盘无微码(不限定磁盘品牌与容量规格)；(2)具备OPAS功能，通过USB 导出产品配置，日志；(3)PDM可预测资料迁移防护技术（当发现硬盘坏块到一定临界值，会开始迁移此硬盘资料到Hotspare 热备盘上，如果硬盘已坏，再新快一块硬盘，资料会比较快恢复到新盘上）；(4)电源低功耗范围值≤550W(节能)；(5)路径冗余：支持ALUA特性多路径功能，支持负载均衡，故障切换。

5.万兆交换机：

5.1 整机交换容量≥2.4Tbps，整机包转发率≥700Mpps；

5.2 产品配置≥24个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP（或QSFP+或QSFP28）端口；

5.3 电源支持可插拔，支持冗余配置；风扇框支持可插拔，风扇框个数配置≥4个；

5.5 支持≥4000个VLAN，支持VoiceVLAN、Guest VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/端口/策略的VLAN；

5.6 支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；

5.7 支持VxLAN功能，支持BGP-EVPN，支持分布式Anycast网关，支持VxLAN的自动化配置；

5.8 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台；

5.9 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；5.10 支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防。

6.千兆交换机：

6.1 交换容量：大于等于336Gbps/3.36T bps；包转发率大于等于 108/126Mpps；支持MAC地址自动学习和老化；

6.2 支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制 VLAN功能；支持 Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策路/端口的VLAN；

6.3 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；组播管理 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持MLDv1/V2及M LD v1/V2 Snooping；支持IGMP v1/V2/v3及IGMP v1/V2/V3 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端 口的组播负载分担；

6.4 支持可控组播；支持基于端口的组播流量统计 网管功能；支持智能堆叠iStack；支持基于Netconf/Yang的云管理；支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)；支持Telnet远程配置、维护；

6.5 支持SNMP V1/V2/V3；支持RMON；支持eSight网管系统、支持WEB网管特性；支持HTTPS 支持LLDP/LL DP-MED；支持系统日志、分级告警；支持802.3aZ能效以太网EEE Qos；支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持报文重定向；支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列支持WRR、DRR、SP.WRR+SP DRR+SP队列 调度 算法；

6.6 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记支持L2(Layer2)~L4(Layer4)包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源P地址、目的IP地址、TCP儿UDP协议源/目的端口号协议、VLAN的包过滤功能支持基于队列限速和端口整形的功能端口结构非模块化 端口数大于等于28个，端口类型24个10/1 00/1000/BASE-T以太网端口4个万兆SFP+。

7.集群软件

7.1 并行环境：MPICH2、LAMMPI、MPI-2、Intel MPI、OpenMPI等；                                                                                                              7.2 数学库：新版MKL、GotoBLAS、Atlas、Lapack、ScaLAPACK、FFTW等；                                                                                                                                                                                                        7.3 编译器：新版Intel C/C++编译器/Intel Fortran，GNU C/C++编译器/GNU Fortran77/90等；                                                                                              ★7.4 并行环境：Slurm+Docker+Kubernetes；

★7.5 可视化：集群管理软件、核时计费软件、资原分配等界面可通过Web界面；                 ★7.6 图形化：实时监管集群资源池核时调度状态，对应集群账户实时输出资源占比与核时费用。                                                                                                                                         ★7.7 BWA-0.7.17；GATK-4.1.7；Hisat2-2.1.0；Samtools-1.10；Bcftools-0.1.19；Picard-2.23.2；Stringtie-1.3.3b；Ncbi-blast+-2.7.1；cufflinks-2.2.1；Python-2.7/3.6；R语言-3.5.1；                                                                                            7.8 提供壹套MATLAB官方授权永久版及组件MATLAB+ MATLAB Compiler+MATLAB Coder。

8.UPS主机

8.1 额定容量：10KVA，在线式双变换拓朴结构。

★8.2 市电异常状况可以直接用电池启动UPS，满足应急需求；

★8.3 UPS需具有ECO节能模式。

8.4 UPS主机的输入：输入功率因数：≥0.99；输入谐波失真度：THDi ≤4%

8.5 输出功率因数：1

8.6 UPS需标配RS232和USB通讯接口，并随机配置RS232和USB线缆，可选配干接点，SNMP，Modbus通讯卡。

8.7 UPS每组蓄电池数量应可调，应支持每组16-20节电池，且应为连续可调。请投标方明确蓄电池每组可调节数量，并在验收阶段验证。

★8.8 输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定过、欠电压值时，发出声光告警并转为旁路供电。风扇故障告警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警。请投标人应答是否具备故障风扇定位功能。采用预测性的神经网络，时域频域信号的机器学习分析，支持神经网络模型升级，嵌入式AI。采用高精度宽频模拟震动传感器，高信噪比麦克风，震动信号优化传导，听诊型噪声放大设计。支持NB-LOT、EMTC/WiFi,全球范围无线通讯认证，蜂窝网络BAND1/3/5/8/20。采用高精度的多传感技术，融合检测技术，对模块风扇三轴的震动范围及声学过载点的智能侦测预警，并且满足故障预警无线传输告知，满足系统对UPS功率模块机状态监测，满足UPS安全性预警。

★8.9 并提供AI监测模块电磁兼容证明。

★8.10 直流电压实时监测功能，实时监控系统母线对地电压，及交流窜电电压并实时显示；满足RS232或RS485接口将实时监测数据及历史告警记录数据上传到上位机系统，

★8.11 配套专业直流断路器，实时监测、显示是否有交流串入及串入交流电压值，正负母线对地电压波形，直流母线电压值和纹波系数。

★8.12 自动记录存储交流串入波形、报警值和报警发生时间，无漏报、误报发生，采用光电隔离、电源隔离通讯端口隔离，采用差分调理技术分离提取直流母线交流信号、测得交流和纹波值，对直流系统是否有异常。

8.13串入交流母线电压范围0-600V，精度1%，分辨率0.1V，直流母线电压0-600V，精度0.5%,分辨率0.1V，串入报警响应时间小于1S。

8.14 母线对地电压波形图，显示2个周波形图，实时刷新，直流电压波形系数范围：0-5%，请投标人应答是否具备，并提供详细图文说明功能。

9.蓄电池

9.1 电池规格：12V100AH，续航时间：≥2小时，铅碳胶体免维护电池，采用铅碳技术，减缓铅膏软化，阻止负极硫酸盐化。

★9.2 阻燃性能：蓄电池间接线板、终端接头具有导电性能优良的材料，同时具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、应具有阻燃性，电池壳阻燃等级UL94-V0,电池盖阻燃等级UL94-HB以上。（提供相应专项阻燃性能检测报告）。

9.3 蓄电池漏酸监测安装。正常情况下，蓄电池组应安装在投标人提供的标准型电池架内。请投标人应答是否满足以下参数 ：提供在线并显示蓄电池组充放电状态，带电池极柱周围漏酸传感器，能定位漏液电池报警，电池钢架和抗震检测报告，确保安全性和整体可靠性，提供权威检测报告。

10.电池柜

规格：A16；可安装16节12V100AH蓄电池，含直流空开及电池连接线。

11.精密空调

11.1 制冷量≥12.8KW，显冷量≥11.6KW，送风量≥3100m³/h。                                                                                                                                 11.2 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用全封闭涡旋式压缩机。                                                                                                    ★11.3 机组应有节能措施的设计：为了避免漂水和高效率热交换，应选用大面积斜板式换热器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失。                                                                                                                                   11.4 机房专用单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥100,000小时。                                                                                                                            ★11.5 空调机组送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高；且具备无级调速功能，以实现节能和精确控制。要避免使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。                                                                                                                                11.6 机房专用空调的空气洁净性能：应安装EU2级空气过滤器，金属边框，“W”型结构，空气过滤器应便于更换，且可以现场清洗。                                                                                     ★11.7 具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能，联动功能机组台数可达10台或以上。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.8 具有LCD大屏幕多行中英文显示器，，能记录并显示过去30日以上温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

12.服务器机柜

机柜尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm左右，前单开网孔门，后双开网孔门。                              12.1前后腔严密封闭，避免冷空气泄漏，节省能源，降低机房PUE水平；

12.2所有走线口安装有可按走线量撕开的走线孔盖，避免了毛刷孔盖的漏风、翘曲、易燃问题，安全节能；

12.3超强的2000KG动态承载能力以及2000KG静态承载能力；

12.4满足650Kg抗8级9级烈度抗震测试要求；

12.5宽大、内凹的后立柱PDU及线缆安装空间，线缆上出口直通不用转弯，不影响服务器安装；

12.6预留柜顶中部、柜底中部两侧走线口；

12.7机柜前立柱带理线槽，理顺前部线缆向上、向后、向左右导出，上出线不需要转弯，不影响服务器安装；

12.8可拆卸侧门，侧门内部锁定；

12.9可按需制成拼装式结构：安装时不受门和电梯尺寸的限制； 也可以焊接成一体；

12.10机柜内部调节支脚高度及可以整机柜吊装；

13.PDU

13.1 每个机柜均应配置2条交流竖向PDU。每条PDU是一整套可拆卸、可更换的固定式交流配电单元，用于机柜设备电源的引入、分配、保护、分合、接插（插座或端子）等。

13.2 单条PDU输入电流为不小于16A，每条PDU配置16个端口，端口具体类型可定制化，配置1米线缆，配套16A工业连接器，含公头母头。配置单电源指示灯。PDU外壳底座采用CELVER 2212系列或同等档次，PDU外壳面宽不大于50MM，深度不高于44.5MM。

14.电线电缆（100米左右）

低烟无卤阻燃YJY电缆，行标规格：WDZB-YJY3*4mm2，机柜用。

15.配电系统（1套）

壁挂式箱体，内部主要器件采用优质产品；（含UPS的输入输出，分路输出，空调配电等）。

16.设备底座

蓄电池箱底座、精密空调底座、机柜底座，5#角铁焊制，采用优质钢材制作而成，尺寸与设备尺寸配套。并刷防锈漆。

标项3

序号9、微滴式数字PCR仪系统

1.仪器应采用压力动力产生油包水微滴，压力装置与仪器一体化集成设计，无需外接任何外源性气源及空气压缩机，便于实验室布置和维护管理。

2.实验体系：芯片单孔上样量20-50μL，可根据实验类型灵活调整上样量（需提供证明材料）。

3.芯片单孔最大核酸模板上样量≥25μL，微滴生成数可根据上样量不同自动调节。

4.样品放入微液滴样本制备仪后，包括PCR扩增步骤，全程无需人工移取接触微液滴，无需将产物避免微液滴损伤及交叉污染。

5.微滴制备仪控制分析软件：1-8制备通道可调，可任选独立通道制备；实时显示微液滴生成进度，可显示微液滴生成总时间。

★6.通量：单次实验支持至少96样本同时扩增样本数量灵活可调，避免试剂耗材浪费。（需提供证明材料）

7.单孔实际最大生成微滴数：≥70000个

★8.单孔实际最大检测微滴数：≥50000个（需提供证明材料）

9.一次实验可以摸索8个退火温度。

★10.可检测的荧光通道：至少5个荧光检测通道，包含FAM、VIC(HEX)、ROX、CY5、Q705(CY5.5)等常用检测通道；检测无需本底荧光/内参通道/定位通道。

11.支持微滴样品回收功能，可提供破乳剂，分离获得纯净的PCR产物，用于下游基因分析。（需提供证明材料）

12.微滴尺寸差异：≤5%。

★13.检测器：PMT检测器或者硅光子检测器，无需掺入额外本底荧光即可识别阴性液滴，非CCD或CMOS检测。

14.分析仪控制分析软件包括但不限于：可显示每个微滴的荧光信号、可计算出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/μL)、结果可直接打印输出或导出Excel。

15.配置要求：

15.1 样本制备仪 1台

15.2  PCR扩增仪 1台

15.3 生物芯片分析仪 1台

15.4 样本制备仪配套电脑 1台

15.5 生物芯片分析仪配套电脑 1台

序号10、全自动血细胞分析仪（允许进口）

1.测量原理：半导体三角度激光散射技术，流式细胞术，无氰化物测定血红蛋白。

2.测量参数（不少于）：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT共23项参数（白细胞五分类），1个散点图，3个直方图

3.测试速度：≥60个样本/小时

4.用血量：全血模式15ul,预稀释模式20uL

★5.动物类型（不少于）：狗、猫、马、猴、兔、大鼠、小鼠、猪、大熊猫、小熊猫、奶牛、美洲鸵、山羊、绵羊等多种动物专用检查模式以及20种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类。

★6.线性范围：WBC：0.00～100×109/L

RBC：0.00～16.99×1012/L

HGB：0～250g/L

PLT：0～2999×109/L

★7.重复性指标

7.1 WBC：测量范围：6.0～15.0×109/L，全血模式CV（%）：≤2.0

预稀释模式CV（%）：≤4.0

7.2 RBC：测量范围：3.50～10.00×1012/L，全血模式CV（%）：≤1.5，预稀释模式CV（%）：≤3.0

7.3 HGB：测量范围：110～180g/L，全血模式CV（%）：≤1.5

预稀释模式CV（%）：≤3.0

7.4 PLT：测量范围：150～500×109/L，全血模式CV（%）：≤4.0

预稀释模式CV（%）：≤8.0

7.5 MCV：测量范围：60～95fL，全血模式CV（%）：≤1.0

预稀释模式CV（%）：≤1.0

8.样本存储：≥40000（包括参数和直方图和散点图）

9.全中文操作系统：是

10.全中文可自定义报告模板：是

★11.通信：HL7，支持双向LIS

★12.显示屏：触摸屏，≥10.4寸

13.自动维护：是

★14.结果溯源性：有原厂校准品和质控品

15.售后服务：在当地有售后服务机构，有专职售后服务工程师

16.配置要求

（1）序列号小标贴 4个

（2）电源线(国标/10A/250V/2.5M) 1个

（3）出厂校准系数原始记录单 1个

（4）20L试剂软瓶瓶盖1个

（5）简要操作指南(中文) 1份

（6）装机指南(中文) 1份

（7）使用说明书(中文) 1份

（8）合格证(通用) 1个

（9）质控瓶瓶体 2个

（10）质控瓶瓶盖(绿色) 1个

（11）质控瓶瓶盖(红色) 1个

（12）设备保修卡 1个

（13）20L试剂软瓶 1个

（14）废液瓶盖组件 1套

（15）主机 1套

（16）溶血剂瓶盖组件 1套

（17）稀释液瓶盖组件(5.5L,20L) 1套

序号11、核酸蛋白毛细管电泳系统

★1.功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，NGS质检，浓度测定，微卫星分析等；具有蛋白电泳功能；

2.光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

3.自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；无需手工添加染料，无需人工更换毛细管模块；

★4.上样形式：直接兼容常规单管0.2mlPCR管、常规8联管、12联管；可以直接96孔板上样；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

★5.可以一次性完成1-100个任意个数样品的检测分析，无需凑样，不浪费任何试剂和样本；

6.电泳时间：分析时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳；

7.检测片段范围：15bp-40kb，可以检测大于50kb；

8.灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达2pg/ul；

9.样品上样量：小于0.1 ul；

10.卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用；具有RNA完整性评估值RQN值和DNA完整性评估值DQN值；

★11.分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率；

12.软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；同时具有英文版本软件和中文版本软件；

13.无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，无污染；

14.可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理；

★15.采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

配置清单：

1.主机一台

2.操作电脑一台

3.分析软件一套

4.预制胶卡夹试剂盒1个

5.DNA Alignment Marker1支

6.DNA SIZE Marker1支

7.缓冲液试剂

序号12、肌肉品质检测系统（允许进口）

设备1 -胴体肉质颜色测定仪1台

★1.测量OPTO范围：0-90%，测量精度0.1%

2. 12 bit A/D 转换器，32kb EPROM操作系统，按键菜单可以编辑屠宰信息号等信息。

3.校准方法：使用校准模块，选择2点进行校准。

4.测量速度：1000个/小时

5.按键操作，1个2 x 8字母数字LCD液晶显示器，显示测量结果，屠宰信息号和检测数量。

6.方便野外工作或者现场检测的吊钩以及便携式安全带。

★7.系统电源要求：5V NICD 充电电池，最少维持室外8小时工作。

测量探头要求：不锈钢探头，便于擦拭和测量，适合肉质和冷冻室肉质的检测。

8.肉质满意度以及级别检测：Opto-Wert ≥ 63为优，肉质好的肉；53 ≤ Opto-Wert< 63为良，较满意的肉；Opto-Wert ≤ 53为差，肉质有缺陷的肉(PSE)。

9.外壳保护等级：IP 65 nach EN 60529

10.配置要求：主机一台，电池充电器一个，校准模块一个，便携式运输箱一个和便携式安全带1根.

设备2-胴体肉质电导率测定仪1台

1.测量电导率LF值范围：0-15ms，测量精度：0.1ms

2. 12 bit A/D 转换器，32kb EPROM操作系统，按键菜单可以编辑屠宰信息号等信息。

3.校准方法：使用10ms的校准模块进行2点进行校准。

4.测试速度：1000个/小时

5.按键操作，1个2 x 8字母数字LCD液晶显示器，显示测量结果，屠宰信息号和检测数量。

6.方便野外工作或者现场检测的吊钩以及便携式安全带。

★7.系统电源要求：5V NICD 充电电池，最少维持室外8小时工作。

电极要求：2个不锈钢材质的电极，便于擦拭和测量，适合肉质和冷冻室肉质的检测。

★8.肉质满意度以及级别检测：LF1 ≤ 4.60为优级；4.60 ≤ LF1 < 6.99为良级；LF1 ≥ 7.00为差，肉质有缺陷的猪肉(PSE)；LF2 ≤ 6.00为优; 6.0 0 ≤ LF2 <8.99为良； LF2 ≥ 9.00为差，肉质有缺陷的猪肉(PSE)。

9.外壳保护等级：IP 65 nach EN 60529

10.配置要求：主机1台，不锈钢电极2根，充电器1个，校准模块1个，便携式运输箱1个，便携式安全带1根。

设备3-质构仪1台

技术参数

1.控制单元

1.1 PC控制部分和测量软件

★1.2样品破损程度设定功能（力下降的百分比%）

1.3峰值力维持/在拉伸或压缩状态下的延伸

1.4力和变形单位的选择

1.5通过 Mini-PC外部控制模式

1.6 RS-232 串行端口

2.力的测量

2.1至少可选载重器容量范围：1 kN - 500N - 250N - 100N - 50N – 20N 和 10N

2.2分辨率：1000N力量感应单元：0.01 N 、 500N力量感应单元：0.005 N、 250N力量感应单元：0.0025 N、 100N力量感应单元：0.001N 、50N力量感应单元：0.0005 N 、 20N力量感应单元：0.0002 N 、 10N力量感应单元：0.0001 N、500N力量单元的分辨率 0,005 N

2.3负载读数分辨率：1 / 200,000 points：

1 / 100,000 拉力

1 / 100,000压力

★2.4力数据采样率：30,000 /每秒

2.5称重传感器处于最大容量时，数字负载皮重为20%

2.6可选择的单位：kN, N, cN, kg., gf, lbf.

2.7称重传感器保护系统

2.8可编程预加载

2.9 18位高速A/D转换器

3.过程测量（可移动的十字头）

3.1从驱动轴直接测量

3.2单个测量范围（1个刻度）

3.3读数分辨率：0.001 mm

3.4自动返回精度，优于 0.05mm

3.5可选择的单位：毫米和英寸

3.6可编程扩展限制

★3.7超长测定头行程：500 mm

4.速度控制

4.1伺服电机驱动

4.2提供变速范围

4.3位移分辨率：0,001 mm

4.4默认速度分辨率：<0.02mm / minute

4.5速度精度：≤ ± 0.5%

4.6范围内的可变预加载速度：0,5 – 1000 mm /min.

4.7电流保护系统

5.软件

5.1自动生成曲线，标签与每个图表关联

5.2标准曲线的创建和管理

5.3 可定制报告，可直接出具PDF格式报告，报告可插入自定义logo图标

★5.4 可以输入测量数据参考标准：最大值，最小值，最优值；超出正常值报警以及红色字体标注，操作软件可以用饼状图统计参考标准数据。

5.5 图表自动缩放

5.6 至少三种数据统计模式：柱状图，饼状图，高斯钟

★5.7 操作软件自动统计数据：至少10种（平均值，中间值，标准偏差，最大值，最小值，范围值，方差系数，CPK,+3SIGMA ,-3SIGMA）

5.8可显示单个或多个曲线

★5.9可设定样品形状类型：至少7种，（自定义，矩形，立方体，圆柱，管状1，管状2，管状3）

★5.10每次实验开始时有样品尺寸的选项

6.配置

6.1 主机

6.2 探头包：

6.2.1.直径为 50.8毫米圆柱探头，1个（配恒压模块，肉质失水率测定）

6.2.2.直径为38.1毫米圆柱型挤压检测探头，1个（配峰值力下降识别模块，蛋壳强度测定）

6.2.3.直径12.7毫米圆柱型挤压检测探头，1个（鸡蛋凝胶强度测定&TPA测定）

6.2.4.直径为4毫米穿透检测探头，1个

6.2.5.直径为2毫米穿透检测探头，1个

6.2.6.直径1mm的穿刺探针，1个

6.2.7.直径12.7毫米球形挤压探头，1个（TPA测定： 硬度，弹性，咀嚼性，内聚性，粘附性）

6.3  Mors刀片（禽肉专用剪切力测定）

6.4 带有基本统计数据包的管理模块以及测试模块软件

6.5 带有22英寸显示器，内置Windows O.S.的迷你PC

6.6 说明书

6.7 电源线数据线

设备4-胴体肉质眼肌面积分析系统1台

1.框架式肉质测量支架，便于测量和操作。

2.可以标记日期，屠宰号，胴体号以及操作者信息等。

3.眼肌面积测定方法：用鼠标描绘眼肌边界，结束后计算机自动计算眼肌面积。

4.背脂面积测定方法：眼肌边界确定后，软件可自动以眼肌最右边缘点生成圆切弧，用鼠标以圆切弧与皮脂界线的交点为起点向左描绘眼肌垂直上方脂肪的边界，结束后计算机自动生成左边界，并计算背脂面积。

5.腹侧膘厚测定：以后上锯肌右边缘为起点，向上作直线与皮脂界垂直，计算机自动计算垂线距离，即腹侧膘厚。

6.瘦肉率测定：半胴体的背腰结合处的眼肌横断面进行数码成像，用鼠标点击髂肋肌(m．iliocostalis)最右边缘处，计算机以此点自动生成切线，并以此切线向右8cm作为腹部评定范围，自动测定腹部瘦肉率，分析精确度可达1像素。

7.高像素的相机，可获得清晰图片，计算机系统也能够在不同的分辨率下进行图片处理，鼠标绘画具有自动绘画增量功能。

8.具有校准功能，以便系统软件进行正确的计算各项指标。

9.专业的肉质测量软件，进行眼肌面积、脂肪面积、脂肪厚度、肌肉厚度以及瘦肉率的测量，并以EXCEL格式进行数据输出。

10.软件可以免费升级。

11.软件运行环境Windows 98, XPSP3, Windows Vista和Windows 7，4.0GB内存卡，64位操作系统。

12.仪器配置：测量支架1个， 成像装置1个，接口适配器1个，图像内存卡一个，通讯电缆1根，装有专用肉质切面测量软件PC 1台。

设备5-肉品水分测定仪1台

1.测量范围：100g

2.测量精度：0.001g

3.最小重量：0.008g

4.实验用最小重量：1g

5.重复性：0.15%

6.湿度分辨率：0.01%

7.温度测量范围：40℃-199℃

8.校准：外部校准（100g)

★9.至少三种加热方法：标准 - 快速 - 渐近

★10.程序：内存至少15个程序，具有GLP协议

11.LCD显示器，串联RS232端口，可连接打印机

★12.时间控制：定时 - 自动 - 手动   (1-99分钟)

13.灯源：卤素灯400W

14.仪器电源：220 V - 50 Hz

15.仪器配置：主机 1台, 50个样品测量盘和标定校准砝码1个。

设备6-高速肉类研磨装置1台

技术参数

1.专业肉质研磨，均质刀头和样品杯，系统具有猪肉、鸡肉、鱼肉、羊肉，海鲜甚至肝脏等程序，并可以自定义程序。

2.一步均质，动物组织样品无需剪切，适用于猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉样品粉碎均质。

智能操作模式，一键启动，均质时间不超过40秒。

★3一次性多功能均质样品杯，样品杯既可可制样，又能密封保存样品。

4.一字型刀头设计，简单，方便，易清洗、无残留。

5.大功率免维护交流变频无刷电机。

★6.多点位彩色触摸显示屏，预设不少于9种样品均质程序，用户可根据样品自定义均质程序，存储容量100种以上。

7.电磁感应安全门，工作期间意外开门立即停机，确保操作安全。

8.300 mL、600 mL样品杯可选，适合不同检测需要。

9.速度范围：0~18000 rpm可调

10.样品质量：20 g~300 g

11.操作模式：手自一体

序号13、动物细胞生物反应器

设备1-玻璃生物反应器

1.玻璃罐体

1.1 工作容积：3.5-10L，符合GMP标准。

★1.2 总容积：≥14L

1.3 罐体高径比：1.4-1.6：1

★1.4 设计罐压：≥0.05Mpa

1.5 罐体材料：高硼硅

1.6 灭菌温度：0-121℃，灭菌时间：0-40min

1.7 灭菌方式：配合灭菌锅离线灭菌

2.罐盖

2.1 取样瓶：国内优质产品

★2.2 工艺接口：带有温度接口、pH接口、DO接口、加液口、接种口、补料口、进气口、排气口等，所有接口设计无死角和液体残留

2.3 带有搬运把手，可倒置放置罐盖

3.搅拌系统

★3.1 搅拌驱动：顶部伺服电机搅拌

★3.2 搅拌密封系统：磁耦合密封

3.3 搅拌轴形式：SS316L

★3.4 搅拌速度：调速范围：0-200rpm，控制精度：±1%，分辨率：1rpm

3.5   3片45度斜叶搅拌桨 2 个，桨叶高度可调

3.6 搅拌桨应当采用热处理过的SS316L不锈钢，电抛光、表面光洁度Ra＜0.4μm。所有的边缘应是圆弧状；有螺丝等紧固件确保不生锈

4.通气系统

4.1 深层通气：Air、O2、CO2，环形分布器

4.2 表层通气： Air

4.3 表层通气：1个玻璃转子流子计

4.4 深层通气：1个玻璃转子流量计和2个质量流量计（氧气和二氧化碳），空气质量流量计选配

4.5 表层和深层通气圆盘式过滤器，滤芯材质为疏水性聚四氟乙烯或其他合适的材质

5.尾气系统：

5.1 尾气排放：1个通气圆盘式过滤器

6.补料系统

6.1 蠕动泵：共4台，恒转速。

7.自控部分

7.1 培养温度：PID自动控制自动控制，电加热升温。温度电极为Pt100 铂电阻温度测量范围0～150℃，控制范围5～80℃，控制精度±0.1℃，分辨率：0.1°C

7.2 pH：PID自动控制，由智能pH电极、酸泵和碱液泵组成。pH测量范围0～12pH，控制范围2～12pH，控制精度±0.02pH

7.3 DO：DO控制系统由DO电极、氧气、空气通过质量流量计控制。DO，控制范围0～100%，显示范围0～200%，控制精度±1.0%

7.4 搅拌速度：搅拌转速控制系统由伺服电机和伺服电机控制器组成。转速测量范围0～200rpm，转速控制范围0～200rpm，控制精度±1转

7.5 通气流量及控制：表层气：空气：0-1L/min（转子流量计控制）；深层气：空气：0-1L/min（转子流量计），氧气：0-1.5L/min（质量流量计），二氧化碳：0-0.5 L/min（质量流量计）。（可根据客户工艺需求选型）

7.6 补料控制：补料种类：碱液、消泡剂、培养液等，数字化定时控制，蠕动泵与补料、消泡剂、碱液关联，换液量与蠕动泵关联

7.7 离线灭菌：pH/DO传感器及附件管道与反应器/生物反应器支持离线灭菌。可满足满罐和空罐灭菌，在121℃、40min的条件下达到无菌要求

设备2-立式双层二氧化碳全温振荡培养箱

1.温控

1.1 温度范围：4～60℃

1.2 温度传感器原理：Pt-100

1.3 温度设置精度：0.1℃

1.4 恒温后温场均匀性：±0.5℃ @ 37℃

2. 振荡控制

2.1 传动类型：5轮偏心曲轴 + 伺服电机

★2.2 转速范围：10 - 300 rpm

2.3 转速设置精度：1 rpm

★2.4 振幅：25 mm

2.5 多段控制：≥5段

3.二氧化碳控制

3.1 二氧化碳传感器原理：IR红外

3.2 二氧化碳测量范围：0%～20%

3.3 二氧化碳显示分辨率：0.1%

4.数据

★4.1配方储存：配方可储存参数：转速、温度、二氧化碳

★4.2 数据记录：关键参数历史曲线、报表（温度、湿度、转速、二氧化碳）、开门记录、历史报警

4.3 数据导出：USB接口

5.其他信息

★5.1 其他功能：预约运行、5段变速运行、UV灭菌、紫外灯开门关闭、断电恢复

5.2 控制界面：不小于7寸LCD触摸屏

5.3 振荡平台尺寸：≥620*580 mm x 2层

5.4 电源：220V/50 Hz

5.5 功率：≤2000 W

标项4

序号14、显微操作系统（允许进口）

设备1-倒置荧光显微镜（含热台）

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.设备用途：

用于胚胎细胞的显微观察，为显微操作臂提供平台。配有相差、霍夫曼，荧光观察功能，检测GFP/RFP荧光蛋白的表达。

3.技术参数：

3.1无限远光学系统，具有明场、霍夫曼，荧光观察功能。用于显微注射应用和荧光观察。

★3.2主机：研究级倒置显微镜主机，粗微调同轴调焦系统，LED长寿命照明光源，主机侧面带标准2个图像输出接口，可同时接连个CCD相机。

★3.3 中间变倍切换：主机带标准1.5X,转换器。

滤光片：色温平衡片、ND2减光片、ND16减光片、毛玻璃各一片。

3.4 目镜筒：人机工程学双目镜筒，正前方视线无遮档设计。

3.5 目镜：带屈光度调节的10倍目镜两只，FOV25。

3.6 系统聚光器：长工作距离高数值孔径系统聚光器，配备相应观察功能模块。

3.7 物镜转换器：六孔物镜转换器，具有防水功能。

3.8 物镜：4个高等级物镜

4 倍平场荧光相差物镜   NA 0.13   WD   15mm

10倍平场霍夫曼物镜，N.A. 0.25, W.D. 6.6mm

20倍平场半复消色差霍夫曼荧光物镜，N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm, Cover glass correction: 0-2.0mm

40倍平场半复消色差霍夫曼荧光物镜，N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm，Cover glass correction: 0-2.0mm

3.9平台：人机工程学设计的机械XY平台，手柄自由可控。

3.10荧光系统：

3.10.1荧光光轴，配备荧光消杂光势阱及六工位转盘，确保高信噪比的荧光输出。

★3.10.2 长寿命LED荧光照明，寿命不低于20000小时，荧光光强分6档连续可调。

3.10.3配备蓝色（DAPI）绿色(FITC)，红色(TRITC)带通型发射荧光滤光块，无荧光串色现象。

3.10.4具有消除背景荧光的技术和荧光零漂移技术，不同颜色荧光激发零漂移功能。

3.11数码彩色科研级别相机：

3.11.1 高灵敏度相机

★3.11.2 分辨率不低于500萬物理像素

3.11.3 相机速度不低于30帧/秒

3.12 配套软件可进行图像采集，AVI录像，多通道荧光叠加，自动测量光强度，光密度等功能。

★3.13 配备热台，温度控制范围室温-50°，精度0.1度

3.14 电脑， i7 CPU, 16G内存，1T硬盘，23寸液晶监视器

3.15 质保期：不低于1年

4.配置要求

4.1倒置显微镜主机             一套

4.2荧光附件及滤光块           一套

4.3 CCD相机                   一套

4.4热台                       一套

4.5配套电脑                   一套

设备2-显微操作臂（双臂）

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.用途：用于高精度的显微操作，方便单精注射，以及胞质注射等实验。

3.技术参数：

3.1操作方式：左右对称，电动、手动即可独立操作，又可相互协调，且均通过操作手柄完成。

3.2 3D操作手：最大移动范围:≥22mm，移动精度：≤2μm。

★3.3电动3D操作手：可调最小移动速度： ≤0.1mm/s，可调最大移动速度： ≥0.7mm/s，一键快速移动，速度： ≥1.4mm/s；

3.4手动3D操作手：采用精密液压传动，每转动一圈移动250μm，移动精度：≤2μm。

4.配置要求

满足参数要求的电动粗、微调显微操作臂    一套   （双臂）

序号3-气压式，油压式注射器

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.用途：用于定量的显微注射，气压注射器用于吸持卵母细胞，油压注射器用于单精子注射。

3.技术参数：

3.1手动气压式显微注射仪

3.1.1每转体积改变量：粗调 ≥ 600μl, 细调 ≤ 60ul；

★3.1.2最小吸取体积：≤100 nl

3.1.3最大填充体积：≤ 10 mL；

3.1.4最大压力≤ 3,000 hPa；

3.2手动油压式显微注射仪

3.2.1吸持方式：油压

3.2.2最大压力：≤20,000 hPa；

3.2.3最大填充体积：≤1000 μL；

★3.2.4最小吸取体积≤1.5 nl

3.2.5每转体积调节量：粗调≥10 μL，细调≤1 μL；

4.配置要求

满足参数要求的气压式，油压式注射器各 一套

设备4-细胞融合仪

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.用途：一个适当导向的短电脉冲施加在早期胚胎可以溶解细胞膜，从而完成细胞质和细胞核融合。用于四倍体胚胎生产和体细胞核转移克隆。

3.技术参数：

3.1方波

★3.1.1 脉冲电压  12-185V

★3.1.2 脉冲时间 10-200微秒

3.2电解液或非电解液

3.2.1脉冲电压  10-150V

3.2.2脉冲间距 200微秒

3.2.3 数量  1-10

3.3  HF振荡器

3.3.1频率  1MHz+/-100Hz

3.3.2粗略 0-30Veff

3.3.3精细  0-3Veff

3.3.4功率比  15VA

4.配置要求

满足参数要求的细胞融合仪一套

设备5-体视显微镜（含热台）

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2. 用途：卵细胞观察与挑选，以及胚胎细胞的观察。

3.技术参数：

★3.1连续变倍比：7.5：1

★3.2放大倍率：6.7X-50X

3.3目镜：10X

3.4工作距离：115mm

3.5光源：透射LED光源，无热源，即开即关

★3.6 热台，温度范围室温-50℃，精度0.1℃

3.7 热台面积及模板完全适合体视显微镜透射光底座。

4.配置要求：

4.1带透射光光源的体视显微镜   一套

4.2热台                       一套

设备6-压电破膜仪

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.用途：压电破膜仪利用压电元件产生的驱动力，可以良好的穿刺各类样品：哺乳动物如小鼠、猪、牛的卵母细胞和胚胎，提高实验细胞或胚胎的存活率。

3.技术参数：

★3.1核心的振动组件为压电晶体

3.2控制主机，输出端子1，电源：AC 100~240 V, 50/60 Hz。

3.3驱动单元，移动范围约±5 mm ,移动速度最快0.04 mm/s，移动分辨率约0.1 μm。

★3.4控制模块，手触控屏幕，至少有三种模式选择：Standard , ICSI , Expart. 每种都分别有16段速度调整，16段强度调整；且Expart可记忆至少8个参数。

3.5 操作脉冲可调节：1/2个脉冲或2/3个脉冲。

4.配置要求：

满足配置要求的压电破膜仪一套（含油压注射器1套）

序号15、倒置显微镜（允许进口）

1.工作条件：

1.1 环境温度：15-30℃；

1.2 湿度要求：相对湿度≤70%；

1.3 电源电压：100–240 V/50–60HZ。

2.功能和用途：用于观察细胞亚结构（细胞核、细胞骨架、胞浆），荧光用于GFP/RFP荧光蛋白的表达以及荧光分子标记的目标蛋白的空间定位。

3.技术参数：

3.1无限远光学系统，标配明场、相差，荧光观察方式；

3.2采用高冷光白色LED照明（环保照明）；

★3.3物镜转换器≥5孔；

3.4长工作距离聚光器，工作距离≥75mm；

3.5镜筒：俯角45度，瞳距调整范围：50-75mm；

3.6目镜FOV≥22mm；

3.7机械载物台：行程≥126（X）X78（Y）mm，兼容五种微型试验板、多孔板和载物台夹；

3.8通用托板：用于Terasaki板托板、载玻片、35mm-65mm培养皿和血球计数板；

★3.9所有物镜均为相差物镜：

4X相差物镜：N.A. ≥0.13, W.D.≥17.1mm

10X 相差物镜：N.A. ≥0.25, W.D.≥6.2 mm

20X 相差物镜：N.A. ≥0.40, W.D.≥3.0 mm

40X 相差物镜：N.A. ≥0.55, W.D.≥2.1 mm

★3.10 原装LED荧光光源，红绿兰三色带通型荧光滤光块， 荧光寿命不低于20000小时，即开即关。

3.11  2000万像素CCD彩色相机，芯片大小不低于1英寸。

3.12电脑，i5CPU, 8G内存，1T硬盘，21寸液晶监视器

4.配置要求

4.1荧光显微镜主机       一台

4.2荧光滤光块           一套

4.3CCD相机及软件        一套

4.4 配套电脑              一台

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：自合同签订生效之日起3个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，所有产品质保期不少于1年（“技术要求”中已有相关说明的除外）。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦设备发生故障，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即免费维护期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费予以更换。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，中标供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人须到买方现场提供免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

（2）提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。

（3）提供不定期的仪器应用技术培训服务。

（4）投标人应提供相应的培训计划。

（5）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

四、其他要求

1、投标人应提供所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的证书（有效期内）（如有），以保障项目的实施。

2、投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

3、投标人应提供售后服务机构情况及售后服务承诺，以保障在产品交付验收之后，采购人能稳定正常地使用所采购产品。

4、投标人应根据招标内容及需求提供总体技术方案，方案应详细、完整、科学，能满足采购人的需求。

5、投标人应在投标文件中详细描述产品的总体性能及配置情况，并在技术响应表中逐一响应招标需求中的技术要求。标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），应提供技术支持资料或证明文件，如未提供可能被认定为负偏离。

6、投标人应在投标文件明确验收方案及质量保障措施，供采购人后期验收进行参考。

注：1、上述采购设备中采购人提供了部分设备或部件或配件的参考品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于参考品牌型号的设备或部件或配件。

2、本章内容中标注“★”的条款为重要技术指标（条款、参数），非投标无效条款。

- 第五章  合同主要条款

（一）国产设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

项目编号：0625-23218711               确认书编号：浙财采确[2023] 39698、39699号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2023年  月   日，浙江杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设项目经过公开招标（项目编号：0625-23218711），确定           为标项    中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价： |  | 大写：＿＿＿＿ 元； 小写：＿＿＿＿ 元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方可视情况和需要请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的1%作为履约保证金，合同生效后5日内由乙方交入甲方帐户或以保函的形式递交，自货物验收合格后，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的70%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方支付剩余30%的合同价款。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20%作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第九条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十一条：合同生效

1.合同经甲方、乙方和鉴证方（采购代理机构）法定代表人或授权代表签字并加盖叁方单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份、鉴证方（采购代理机构）执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |  |
| 代表（签字）： |  |
| 鉴证日期： |  |

允许采购进口产品时适用。

（二）进口设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同（外贸产品）

（本合同为合同样稿 ，最终稿由四方协商后确定）

项目编号：0625-23218711               确认书编号：浙财采确[2023] 39698、39699号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2023年  月   日，浙江杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院浙江省畜禽生物育种平台建设项目经过公开招标（项目编号：0625-23218711），确定           为标项    中标单位。经甲、乙双方协商，由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方和鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 进口货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写：＿＿＿＿ 元； 小写：＿＿＿＿ 元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方可视情况和需要请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10%的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的1%作为履约保证金，合同生效后5日内由乙方交入甲方帐户或以保函的形式递交，自货物验收合格后，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的7个工作日内，甲方向丙方支付合同总价的70%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向丙方支付剩余30%的合同价款，以便丙方及时对外支付。

第八条：其他条款约定

1.甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2.乙方负责根据本次采购结果向丙方提供已确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4.丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5.对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6.丙方应协助甲方催缴供应商的质量保证金或保函。

7.进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方做好商检，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

8.如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9.在甲方遇有特殊情况时，丙方可以在与甲方约定还款日期的前提下，短期代垫部分货款。

10.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的违约金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20%作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第十条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由四方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，四方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经甲、乙、丙和鉴证方（采购代理机构）四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份、丙方和鉴证方（采购代理机构）各执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章或合同专用章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方：（公章或合同专用章） | 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 鉴证方（采购代理机构）代表（签字）： |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

- 第六章　投标文件格式

1.电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江省农业科学院

浙江省畜禽生物育种平台建设

项目编号：0625-23218711

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省农业科学院

浙江省畜禽生物育种平台建设

项目编号：0625-23218711

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标人资格承诺函格式

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
     2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
     3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
     4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
     5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、无。

四、满足本项目的特定资格要求：

1、无。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）；

（7）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）总体技术方案；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自投标截止日起 __90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名或盖法人章：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

8.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

9.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：                          日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供合同和验收报告的复印件为准。

投标人盖章：                          日  期：

12.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

投标人盖章：                          日  期：

13.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人盖章：                          日  期：

14.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 产品（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

15.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料；

（5）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。

16.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____），_____            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90 个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

日期：_____年___月___日

17.开标一览表格式（以电子交易平台格式为准）

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人盖章：                          日  期：

18.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件、材料）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 报价合计=1+2+3+…… （投标总价） | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、本项目涉及的安装费、调试费、检测费、验收费、培训费、投标费、风险费、质保费用等服务费用不得单独列项填报，均视为已包含在设备（软件、材料）费中。

投标人盖章：                          日  期：

19.代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-23218711）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标结果公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称：__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址：__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期：_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。