浙江省农业科学院

公共实验室建设

公开招标采购文件

项目编号：0625-18218289

采购单位：浙江省农业科学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2018年5月30日

目  录

- 招标公告 ----------------------------------------------------------------1

- 投标人须知 -------------------------------------------------------------4

前附表 --------------------------------------------------------------------------4

一 总则 ------------------------------------------------------------------------6

二 招标文件 ------------------------------------------------------------------7

三 投标文件的编制 ---------------------------------------------------------8

四 开标 -----------------------------------------------------------------------12

五 评标 -----------------------------------------------------------------------13

六 定标 -----------------------------------------------------------------------15

七 合同授予 -----------------------------------------------------------------15

- 评标办法----------------------------------------------------------------16

- 招标内容及需求 -----------------------------------------------------21

- 合同主要条款 --------------------------------------------------------38

- 投标文件格式 --------------------------------------------------------47

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受浙江省农业科学院委托，就公共实验室建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：0625-18218289

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式：公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量自动化实时荧光定量检测系统（进口） | 1 | 套 | 446 | 详见招标文件。 | 允许采购进口产品 |
| 2 | 场发射扫描电镜（进口）和图像时间序列批处理分析软件（进口） | 1 | 批 | 295.5 | 详见招标文件。 | 允许采购进口产品 |
| 3 | 冷冻样品制备装置（进口）和高真空离子溅射仪（进口） | 1 | 批 | 184 | 详见招标文件。 | 允许采购进口产品 |
| 4 | 全自动毛细管电泳仪（进口） | 1 | 套 | 40 | 详见招标文件。 | 允许采购进口产品 |
| 5 | UPS不间断电源、智能人工气候箱、移液器、半薄切片机（进口）等 | 1 | 批 | 34.5 | 详见招标文件。 | 允许采购进口产品 |

五.供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3.为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

4.截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5.特定资格条件：

（1）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价：

1.发售时间：2018年5月30日至2018年6月7日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2.发售地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室

3.售价：每本500元（售后不退）

七.投标截止时间：2018年6月21日13时30分

八.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅

九.开标时间：2018年6月21日13时30分

十.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅

十一.投标保证金：

金额：标项1，80000元；标项2，50000元；标项3，30000元；标项4，8000元；标项5，6800元。

支付方式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

电汇或转账时请在用途栏中注明：投标保证金，项目编号：0625-18218289。

十二.其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3.购买采购文件时须提交的文件资料：

a）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

b）法定代表人授权委托书（原件）

c）增值税专用发票开票信息（如开增值税普通发票的，可不提供）

注：网上报名需将汇款底单连同上述资料的扫描件一并发送至yanjun_zhao@163.com。

4.潜在供应商请在“政府采购云平台http://www.zcy.gov.cn/”上完成供应商注册（正式供应商）工作”。

5.书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 1401室

联系人：喻胜良

联系电话：0571-85860241

6.政府采购监管部门：浙江省财政厅采监处    联系电话：0571-87057615

7.采购人名称：浙江省农业科学院

地址：杭州市德胜中路298号

联系人：王老师

联系电话：0571-86404163

8.采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：赵炎君

联系电话：0571-85860233

传真：0571-85860230

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省农业科学院公共实验室建设 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 详见招标文件第四章招标内容及需求部分 |
| 3 | 预算金额 | 详见招标公告 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：标项1，80000元；标项2，50000元；标项3，30000元；标项4，8000元；标项5，6800元。。 2、投标保证金的形式：银行转帐/支票/汇票等非现金形式。 3、投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。 4、采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。 5、采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交（本项目不适用）。 6、收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 7、开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行 8、银行账号：1202021209006759843 9、电汇或转账时请在用途栏中注明：投标保证金，项目编号：0625-18218289。 |
| 6 | 投标保 证金退还 | 除招标文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 投标人在投标时应当提供“退还投标保证金申请书”。浙江省国际技术设备招标有限公司凭“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还。 |
| 7 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） ■ 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） ■ 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在招标文件发售截止日17：00前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文 件组成 | 1、资格证明文件正本 1 份；副本 5 份。 2、商务技术文件正本 1 份；副本 5 份。 3、报价文件正本 1 份；副本 5 份。 4、退还投标保证金申请书正本 1 份（格式见第六章，单独递交）。 |
| 12 | 投标文件 装订要求 | 资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装。 |
| 13 | 投标文件 密封要求 | 投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封。《退还投标保证金申请书》（格式见第六章）单独递交。 |
| 14 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2018年6月21日13时30分（北京时间） 投标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅 |
| 15 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2018年6月21日13时30分（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412开标厅 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 公告媒体 | 浙江政府采购网 中国政府采购网 |
| 18 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进 口产品 | □ 本项目不允许采购进口产品。 ■ 本项目允许采购进口产品。 |
| 20 | 节能产品 | 本项目优先采购节能产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标 志产品 | 本项目优先采购环境标志产品，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，具体详见第三章《评标办法》。 |
| 23 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费（按计价格［2002］1980号文件规定收费标准的70%）由中标供应商在签订合同后向采购代理机构一次性支付。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 24 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 | 不允许分包或转包。 |

一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在招标文件发售截止日17：00前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）财务状况报告（如财务报表、银行资信证明、财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（说明）材料（内容自拟）；

（4）依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）投标人的其他证明或自述材料。

2.商务技术文件

（1）投标保证金交付凭证（一式二份。一份封装在商务文件中，一份单独提交。）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（6）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）退还投标保证金申请书（不装订入投标文件，单独提供）（格式见第六章）；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收标准和验收方法；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标人的报价表应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容(可自动增行)，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝。

2.投标人根据招标文件的要求，须将设备（软件）费、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

如还有其它费用内容组成，投标人可在投标分项报价表中单独列出，如不列明详细报价，则视为已含入各分项报价里。

3.投标设备费：用户指定位置价。

（1）国产设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金等，以人民币报价。

（2）进口设备：设备费须包含设备（包括主机、标准附件、备品备件、专用工具）价、国际运费、国际运输保险费、银行财务费、外贸手续费、海关监管手续费及进口所需发生的其他费用、国内运杂费、国内运输保险费、利润、税金等。报人民币价，同时注明CIF外币价。

注：国家政策允许免税的进口设备的价格采用免税的人民币报价，对于不能免税的部分也应予以明示，交易方式为CIP浙江省农业科学院。由中标人委托相关外贸公司办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。中标人委托的外贸公司必须为杭州本地或在杭州有分支机构的合法企业。

4.投标人在报价时应充分考虑各种风险，价格将不予调整。

5.本次投标只允许有一个报价，有选择的报价不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1.投标保证金金额：详见投标人须知前附表。

2.投标保证金的形式：详见投标人须知前附表。

3.投标保证金应当在投标截止时间前到帐。投标截止时间前投标保证金未到帐的，投标无效。

4.采用支票、汇票、本票缴纳投标保证金的，支票、汇票、本票应当在投标截止日起2个工作日前递交至浙江省国际技术设备招标有限公司。逾期递交或被银行退票导致投标保证金不能及时到帐的，由投标人自行承担责任。

5.采用金融机构、担保机构出具的保函的，保函应当在投标截止时间前递交。

6.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，代理机构凭投标人在投标时提供的“退还投标保证金申请书”或投标人另行开具的退投标保证金收据以电汇或转账方式予以退还：

（1）未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出后5个工作日内退还。

（2）中标供应商的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约（质量）保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。正本各1份，副本各 5 份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。未按规定密封的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2.采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，并填写“政府采购活动现场确认声明书”。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二）开标程序

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审。投标文件装订不符合招标文件要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.打开报价文件，宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

9.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会（评审小组）

评标委员会（评审小组）由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术/商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评审小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，取报价最低者；评审得分和报价均相同时，由评审小组集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。核心产品（如有）描述详见《第四章：招标内容及需求》。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.每一标项，采购人依法确定1名中标人。中标人确定后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约（质量）保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约（质量）保证金的金额，向采购人交纳履约（质量）保证金，否则，采购代理机构将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约（质量）保证金，履约（质量）保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分48分、商务分22分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

注：本项目按标项分别进行评审，每一标项分别推荐中标候选人。

二、资格审查

- 采购人或者采购代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件不符合法律、法规规定的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

四、评审内容及标准

（一）商务分（22分）

1.资信业绩分（0-9分）

（1）投标人或所投产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，凭相关证书复印件每项得1分，本项最高得2分。

（2）投标产品品牌档次情况：根据各投标人所投品牌横向比较，酌情打分0-2分。

（3）投标同类产品的销售业绩（2015年至今，以中标通知书或合同的复印件为准）：每提供1例业绩，得1分，本项最高得3分。

（4）政策分：属于《节能产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；属于《环境标志产品政府采购清单》中的投标产品且提供证明材料得 1 分；否则得 0 分。

2.商务条款分（0-13分）

（1）交货期：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（2）质保期：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（3）付款方式：满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的，不得分。

（4）售后服务承诺、培训方案等：综合各投标人方案响应及描述详细程度横向比较，酌情打分0-5分。

（5）质保期满后部件及易耗件的价格：横向比较，酌情打分0-1分。

（6）其他优惠条件（包括延长质保期、增加设备配置等）：横向比较，酌情打分0-3分。

（7）投标文件制作质量情况：横向比较，酌情打分0-1分。

（二）技术分（48分）

1.产品总体性能及质量水平，0-12分。

根据所投产品的总体性能及质量水平情况进行评析：优，9-12分；良，5-9分；一般，0-5分。

2.产品技术指标及功能响应（满足）程度，0-15分。

根据所投产品技术指标及功能描述的详细程度及响应（满足）程度进行评析：明显优于或完全满足招标文件要求的，得12-15分。如有偏离，从12分起扣，标注“★”的关键技术指标（条款、参数）有偏离的，本项得0分；其他一般技术指标（条款、参数）有偏离的，每项扣1-3分；扣完为止。

3.产品配置的先进性、完整性和适用性，0-7分。

根据所投产品配置的先进性、完整性和适用性进行评析：优，5-7分；良，3-5分；一般，0-3分。

4.产品的稳定性、可操作性和可维护性，0-5分。

根据所投产品的稳定性、可操作性和可维护性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

5.安装、调试、验收计划及人员安排情况，0-4分。

根据投标人安装、调试、验收计划的完整性和合理性，以及拟派人员的经验能力情况进行评析：优，3-4分；良，2-3分；一般，0-2分。

6.产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性，0-5分。

根据投标文件中提供的产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）的完整性和有效性进行评析：优，4-5分；良，2-4分；一般，0-2分。

（三）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：

1、投标产品如缺少须提供的一种功能或配置或服务，评标价将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且所投产品为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，报价给予2%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

（1）同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在投标文件中提供各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

3）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商并在投标文件中提供证明材料。

（2）残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

1）提供《残疾人福利性单位声明函》；

2）提供各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（3）监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 序号 | 标项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1 | 高通量自动化实时荧光定量检测系统（进口） | 1 | 套 |
| 2 | 标项2 | 场发射扫描电镜（进口） | 1 | 套 |
| 3 |  | 图像时间序列批处理分析软件（进口） | 1 | 套 |
| 4 | 标项3 | 冷冻样品制备装置（进口） | 1 | 套 |
| 5 |  | 高真空离子溅射仪（进口） | 1 | 套 |
| 6 | 标项4 | 全自动毛细管电泳仪（进口） | 1 | 套 |
| 7 | 标项5 | UPS不间断电源 | 2 | 套 |
| 8 |  | 智能人工气候箱 | 2 | 套 |
| 9 |  | 移液器 | 13 | 支 |
| 10 |  | 土壤水分速测仪 | 1 | 套 |
| 11 |  | 半薄切片机（进口） | 1 | 套 |

二、技术要求

标项1

序号1、高通量自动化实时荧光定量检测系统（进口）

用途：用于高通量的SNP及InDel标记的分型检测，应用于分子辅助育种、品种鉴定、纯度鉴定、基因精细定位等实验。同时用于高通量基因表达、CNV、转基因检测等。

1、工作环境：

1.1 相对湿度：10～80%

1.2 工作电压：220V±10%,50Hz

1.3 工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

2、技术参数：

★2.1 SNP检测采用超高通量膜带反应板，包括384及768等多种规格可供选择；

2.2 膜带反应板反应体系最低可降至800nL，与传统PCR板相比，可将试剂成本降低90%，在提高通量的同时，大大降低单个数据点的成本；

2.3 膜带反应板经第三方实验室验证，无RNA酶，无DNA酶，不影响反应体系；

2.4 适用于检测单个至几十个位点，几百至上万样本的SNP分型实验，可用于分子辅助育种、纯度鉴定及基因精细定位工作；以及检测几百个位点，几千份样本的高通量品种鉴定工作；

2.5 可用于Indel标记检测及转基因定性检测；

2.6 可进行单个样本的转基因定性检测，检测可设定内参基因进行对照，提高检测准确性。同时采用终点法检测，提高检测的通量；

2.7 可用于转基因的定量检测及混样检测，支持目前国内转基因检测标准；

2.8 SNP位点的实验结果可自动聚类分型；

2.9 可进行基因分型及染色体拷贝数变异检测、微生物及致病病原菌检测、MiRNA分析、基因改造检测等多种实验；

★2.10 可自动化完成液体处理，热循环扩增，检测和数据分析等所有实验步骤，所有部件直接整合在一起，从样品进到结果出，完全无人值守；

★2.11反应体系低至1.6uL，比传统荧光定量PCR仪结余90%的试剂损耗；

★2.12 具有384孔及768孔两种反应模式，可用实时荧光定量检测及终点法检测。如果采用终点法检测实验，每天最多可检测3-4万个样本；

★2.13 配套有最高五色的荧光探针检测试剂盒，用户可以根据实际实验需要，选择1-5色的荧光探针组合；

2.14 DNA复制模块性能：

2.14.1 采用可交换的的移液头，能够完成96道及384道高速分液工作：

2.14.2 动力驱动：空气喷点；

★2.14.3 分液体积：800nL；

2.14.4 分液精度：≤5%；

★2.14.5 配备自动化DNA样品放置板位，机械手可自动更换DNA样品板，最多放置10块样品板；

2.14.6 样品板类型：≤15mm高度的96或384孔板；

2.15 Mix反应液分装模块性能：

2.15.1 电磁阀单喷模式；

2.15.2 喷点通道：4通道；

★2.15.3 喷点体积：800nL

2.15.4 喷点精度：≤5%；

★2.15.5 配备自动化Mix反应液放置板位，机械手可自动更换Mix反应液孔板，最多放置3块板，可控制温度，以保持酶的活性；

2.15.6  Mix反应液孔板类型：≤30mm高度的96孔板；

2.16 完成每轮PCR反应体系构建工作需要5-6分钟；

2.17 热循环模块性能：

★2.17.1 采用半导体加热模块，无需更换模块即可实现对384和768孔反应膜的扩增实验；

2.17.2 温度范围：20-100℃；

2.17.3 温度准确性：±0.25℃；

2.17.4 温度的均一性：±0.5℃ at 60℃；

2.17.5 升温速率：3.0℃/秒；

2.17.6 降温速率：3.0℃/秒；

★2.18 终点法检测外置热循环模块：针对终点法检测实验设计，含有三个精确控温水浴模块，每轮实验最多可同时进行50块反应膜的扩增实验。扩增产物可放置与主机上进行荧光检测；

2.19 荧光检测模块性能：

2.19.1 激发光源：15通道过滤LED；

2.19.2 激发光范围：480-620nm；

2.19.3 采用高分辨率CCD检测荧光信号，可完成5通道荧光检测；

2.19.4 检测波长范围：510-705nm；

2.19.5 多通量结果检测时间：≤10秒；

2.19.6 可用于多种荧光染料的检测：FAM，JOE，VIC/HEX，Cal Fluor Orange 560，NED，TAMRA，CalFluor Red 590，ROX，Cal Fluor RED 610，Texas Red，Cy5，Quasar 670；

2.20 软件及数据分析性能：

2.20.1 配套控制软件作为数据控制中心，可以进行仪器监控，流程选择，实验方案生成以及数据分析流水线。仪器预装控制软件，允许客户通过网络登录操作界面，可多用户同时登录；

2.20.2 支持分析模式：绝对定量，相对定量，△△Cq，基因分型，基因存在/缺失；

2.20.3 数据输出LIMS集成：可配置的逗号分隔值（CSV）文件；

2.20.4 动态范围：8 Log

2.20.5 分辨率：2 Fold

2.20.6 CQ均一性：±Cq

2.21 QPCR运行时间：标准反应：75分钟每轮实验；快速实验：35分钟每轮实验；

2.22 8小时内检测样品通量：最高6块768膜，约4600个样品点；

★2.23 夜间可进行无人值守实验，可进行5块768膜，3840个样品点，每24小时可完成约8440个样品点；

★2.24 设备高度自动化，手工操作步骤仅为更换DNA样品板及Mix反应液板；

★2.25 样品检测方式灵活，DNA样本数及Mix反应液数量可以根据客户需要灵活组合；

2.26 外置水PCR仪

2.26.1 适用于膜带反应板的高通量PCR扩增实验；

★2.26.2 同时可兼容96，384和1536等多种规格的孔板的PCR扩增实验，不同规格的孔板可同时使用；

★2.26.3 最多可容纳50张384膜带反应板同时扩增；

★2.26.4 最多可容纳16块384孔板或16块1536板及12块96孔板；

2.26.5 机械臂操作，自动切换温度，无需升降温变化，直接切换不同温度的水浴；

2.26.6 运行时间比常规PCR节省25%；

2.26.7 可用于大体积的乳液PCR实验；

2.26.8  12寸大触摸屏操作设置实验程序，可进行常规PCR程序设置以及Touchdown实验；

2.26.9 含有冷水浴用于快速调节温度；

★2.26.10 带有预约功能，可在每日工作之前自动预热水浴；

2.27 软件免费升级；

2.28 提供引物设计软件及技术支持。

3、配置清单

3.1  主机         	                   1 套

3.2  外置水浴PCR仪                     1 套

3.3  384孔反应膜（50张/卷）             10 卷

3.4  768孔反应膜（50张/卷）             10 卷

3.5  封板膜（350张/卷）                  1 卷

3.6  96道枪头（12盒/箱）                 2 箱

3.7  384道枪头（12盒/箱）                2 箱

3.8  SNP反应试剂盒 250ml，50万个反应    1 套

3.9  台式操作电脑 （含打印机）            1 台

4、附件：无

5、随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。

6、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

7、技术服务的范围及内容：卖方（仪器制造商授权的技术人员）须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

8、质量保证期：以双方对所供货物验收合格之日开始计算，不少于24个月。

9、交货时间：合同签订后90天内。

标项2

序号2、场发射扫描电镜（进口）

1、运行环境：

1.1 房间温度：15 ~ 25℃

1.2 相对湿度：小于60%

1.3 适用电源：单相，220V±10%，50/60Hz，4kVA，要求连续供电

1.4 地线：接地电阻不小于40Ω

2、设备用途：用于样品的形貌、结构研究。

3、技术规格

组成：主机（包括真空系统、电子光学系统、检测器系统），自动变压器，冷却循环水系统，数据处理系统，标准工具及附件。实验室原有透射电镜用聚光镜可动光阑片，聚光镜固定光阑，样品杆的密封圈，聚光镜光阑/物镜活动光阑的密封圈，旋钮螺丝等。

3.1电子光学系统：

3.1.1 分辨率： 优于0.8nm@15kV

优于1.1nm@1kV

3.1.2 加速电压：最低 0.5kV； 最高 30kV；0.1kV/步

着陆电压：最低0.1 kV（减速模式）

3.1.3 放大倍数：最小 ≥20倍； 最大≤ 100万倍（底片模式）；

可同时显示以显示器为准和以底片为准的两种模式的放大倍率；

具有根据加速电压和工作距离自动精确校正、补偿等功能。

★3.1.4电子枪类型：冷场发射型，灯丝工作于室温，单根灯丝寿命大于5年。

3.1.5电子束流：≥1pA，且连续可变。

3.1.6多种工作模式。

3.1.7物镜光阑：4级可调，X/Y方向精细可调对中；内置加热自清洁装置和自动内外烘烤去气装置，无需拆卸镜筒即可更换。

3.1.8消像散器：八级电磁系统，具有自动消像散功能。

3.1.9电图像移动：±12um，可通过控制电子束移动实现。

3.1.10工作距离：最小≥1.5mm，最大≤30mm。

3.2 样品室：

3.2.1 样品台：5轴自动马达驱动，配备直径100mm以上样品交换仓，样品交换仓端面透明，可观察到样品交换过程。

3.2.2 具有样品安装到位提示，避免样品在安装时脱落。

3.2.3样品移动：X方向最大距离≥50mm；Y方向最大距离≥50mm；Z方向最大距离≥25mm；R = 360°连续旋转。

3.2.4 样品倾斜角： -5～ +70°

3.2.5 样品防撞警报装置：有

3.2.6样品最大尺寸：≥100mm

3.3检测器：

3.3.1 二次电子检测器： 配有高位以及低位二次电子探测器，高位探测器可选择接受二次电子像或背散射像，并以任意比例混合，在低压下（小于1kV）可以成背散射电子像。

3.4数字图像记录系统：

3.4.1 图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告。

3.4.2 数据记录：照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等。

3.4.3扫描速度：

TV扫描（640  480 pixel显示, 25/30 祯/s）

快速扫描（全屏显示, 6.25/7.5 祯/s）

慢速扫描（全屏显示, 1/4/20/40/80 s/祯）（640  480 显示, 0.5/2/10/20/40 s/祯）

3.4.4 图像显示：不低于1280×960像素

3.4.5 图像储存：640×480，1280×960，2560×1920，5120×3480像素

3.4.6 图像类型：TIFF, BMP或JPEG

3.5控制系统：

提供完整的系统操作控制系统。

3.6 真空系统：

3.6.1真空泵：机械泵，涡轮分子泵涡轮分子泵（磁悬浮型），离子泵。分子泵1台（≥300L/s）；离子泵3台（≥60 L/s两台，≥20 L/s一台）；机械泵1台（≥135L/min）。

3.6.2 真空度：电子枪部分优于10-7Pa；样品室部分优于10-4Pa 。

3.6.3 保护：自动真空抽气及诊断系统,具有断电、缺水、失真空保护系统。

3.6.4 真空计：全量程规×1，皮拉尼规×2。

3.6.5保护：自动真空抽气及诊断系统,具有断电、缺水、失真空保护系统。

3.6.6样品更换时间：≤30秒。

3.6.7用户可自行完成烘烤维护和镜筒合轴维护。

3.6.8配备金标样。

3.7 附件：

3.7.1 备件及消耗品1套：设备使用2年内所需配件和消耗材料（导电胶带、备用灯丝、物镜光阑片等），灯丝保用8年以上。

序号3、图像时间序列批处理分析软件（进口）

一、数据展示和分析

1、提供从1维到5维的数据展示和组间数据分析。

2、提供T-test等一维数据的组间检验参数。

3、在任意视图中自由添加注释。

二、细胞谱系研究

1、可对多个对象同时跟踪，显示可视化运动轨迹，轨迹可以与任何3D渲染目标结合在一起，形成多维可视化图像。

2、自动或手动获得多种轨迹追踪的实验数据，包括持续时间、移动距离、速度、加速度等，可显示与时间相关的大小，荧光强度等各种参数变化情况，还可根据Imaris提供的所有参数，进行分类，排序和筛选，并导出所有的数据。

★3、针对布朗运动，自回归运动，连贯运动等不同运动方式，提供多种轨迹追踪算法。

4、可自定义坐标系，校准时间序列成像过程中样本发生的位移，旋转等，并能得到校准后的所有数据结果。

5、针对发育及细胞谱系研究提供新的算法，可自动获得细胞分裂的相关数据，并展示和标记分裂的动态过程。

三、数据批处理

1、可自动批量处理和分析图像。

2、所有批处理的进程，都可以在后台运行。

3、支持多线程批处理运行，最多支持4个独立进程同时进行。

4、批处理后的所有数据，可以输出在一个完整的Excel表格中。

标项3

序号4、冷冻样品制备装置（进口）

1、工作条件：

1.1电源供应：220V（10%），50Hz；

1.2工作温度：15C-25C；

1.3工作湿度：< 60%。

2、设备用途：

与场发射扫描电镜配套使用，在高真空及低温条件下实现生物、材料、食品、地质等含水样品的冷冻制备（冷冻断裂、升华刻蚀、溅射镀膜）、样品传输、电镜低温观察。

3、技术规格：

3.1样品预处理装置

3.1.1组合式液氮泥预冷制备装置，过冷液氮温度为-210℃。

3.1.2带有样品托装载机构，以便预冷及野外采集样品的对接传输操作。

3.1.3系统需配有可移动的工作台，含有真空贮存管，可存放样品传输装置。

3.2冷冻制备系统冷源

3.2.1冷冻制备腔室和扫描电镜冷台、冷阱均采用过冷氮气气冷方式；配置分体式安装的液氮杜瓦瓶组件；无需补充液氮的连续运行时间不小于16小时。

3.3高真空冷冻制备装置

3.3.1真空系统

涡轮分子泵抽真空系统，抽速为70升/秒，其前级泵为抽速5立方/小时的旋转机械泵；制备腔室真空度优于110-6 mbar（液氮冷却时）。

3.3.2制备腔室冷台和冷阱

与电镜腔室直接相连，制备腔室内含冷台和冷阱。

冷台：温度范围为-190℃ ～ +100℃；温度稳定度<1℃。

冷阱：冷台附近设有防污染冷阱，冷阱温度-190℃或更低。

3.3.3样品传输通道采用门阀密封，无需润滑脂。

3.3.4具有样品断裂、升华、喷镀等功能。可设置及贮存时间-温度的升华参数曲线，全自动升华操作；溅射镀膜头为低电压冷溅射工作方式，标配Pt靶，可选其它靶材，全自动溅射镀膜。

3.3.5冷冻制备腔室配有CCD成像系统，可在触摸式显示屏上对样品进行大视场观察。

3.4样品传输装置

3.4.1操作方便，具有双重密封。

3.5扫描电镜冷台及冷阱

3.5.1冷台和冷阱采用独立的双气路冷却。

3.5.2 BD兼容冷台：-190℃，温度稳定度<1℃；可兼容电镜样品台高达5KV反向电压；

冷阱：-190℃或更低。

★3.6电脑控制

系统需配有触摸电脑及相应操作软件，通过软件可实现自动控制操作及编辑、贮存以及调用程序；具有远程诊断功能。

4、产品配置要求

4.1冷冻制备传输系统1台，包括：冷冻传输系统主机（内含断裂、升华及镀膜功能）、涡轮分子泵组件、机械泵、组合式样品预处理装置、样品传输装置、触摸屏电脑（含操作软件）、CCD相机、适配于扫描电镜底座的低温样品台、防污染冷阱、21升分体式液氮杜瓦瓶装置、扫描电镜端口适配组件、铂靶一块、各种用途的样品座（至少包含标准样品梭2个，平样品梭一个，30°、45°样品托各一个）。

5、技术文件

5.1随仪器附带英文或中文说明书一份。

6、技术服务：

6.1 设备安装调试：卖方应在发货前1个月向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后7个工作日内或双方协商的时间内进行安装调试，直至通过验收仪器。

6.2 技术培训：在用户所在地对用户进行2人3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、基本维护等。

6.3 保修期：不少于1年。

6.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在3个工作日内到达维修现场并予以解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在两周内解决或提出明确解决方案。

7、订货数量：一套

8、目的港：CIP杭州机场

9、交货日期：合同生效并收到预付款后4个月。

序号5、高真空离子溅射仪（进口）

1、用途

为样品表面喷镀一层微米至纳米级别的金属膜或碳膜。可用于普通扫描电镜（SEM）镀膜制样、高分辨率场发射扫描电镜（FE-SEM）镀膜制样，；还可用于SEM/EDS蒸镀碳导电膜以及TEM栅网支持膜。

2、主要参数

2.1微处理器数字控制方式，可预设参数。带有145mm大触摸屏的全图像用户界面（彩色TFT屏），可储存和调用多个镀膜方案；

2.2系统应为全自动抽真空和全自动操作的沉积镀膜系统；

2.3系统集成磁控离子溅射和热蒸镀两种真空沉积镀膜方式，镀膜头可在数秒内快速更换，可智能逻辑自动识别，并显示相应的操作设置，以免误操作；

2.4工作腔室：硼硅酸盐玻璃，尺寸≥150mm（内径）x 127mm（高）；腔室底部具有真空防污染挡板装置，腔室外部具有安全防护罩；

2.5样品台：可变速旋转，高度可调，靶面至样品台距离可调范围为0-120mm或更大，转速为8-20 rpm；另配≥φ60 mm可倾斜旋转样品台；

2.6真空系统：5m3/hr旋转机械泵＋70L/s涡轮分子泵（无需冷却水）；系统极限真空度≥10-5mbar量级；

2.7两种工作模式：1）金属磁控冷溅射镀膜；2）碳棒热蒸发镀膜；

2.8溅射工作真空范围：3 x 10-2 到5 x 10-1mbar；

2.9溅射电流：0-150mA，连续可调；蒸发电流：0-75A（碳棒）；

2.10溅射时间：1-3600秒，连续可调；

2.11溅射靶材：尺寸≥φ57mm，磁控冷溅射环境，精细颗粒镀膜；

2.12碳蒸发：直流电源蒸发；碳棒规格：φ3.05mm，配有碳棒刨工具；

★2.13蒸碳模式：可镀制高质量碳膜，需具有脉冲闪蒸和斜坡碳蒸发两种模式；

2.14碳棒：至少一包，每包碳棒总长度不少于3米；

2.15遵循电器安全法规（CE认证）；具有电源功率因素补偿，使电源使用更有效，从而降低运行成本。

标项4

序号6、全自动毛细管电泳仪（进口）

一、技术参数

1、功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等；

★2、具有蛋白分析功能；

3、光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

4、自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；

★5、上样形式：无需适配器，可直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；

★6、可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

★7、高通量：可以一次性完成4-96个样品的检测分析不浪费试剂；

8、检测片段范围：15bp-40kb；

9、灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达pg级；

10、样品上样量：小于0.1 ul；

11、卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用，RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值；

★12分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率；

13、软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；

14、无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，无需手工加染料加胶，无污染；

★15、采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

16、软件终身免费升级，除了一套正版软件外，额外提供5套授权离线版分析软件；

★17、仪器集成触摸操控面板，可直接操作软件及分析数据，无需额外连接操控电脑。

二、配置清单

1、主机一台；

2、分析软件一套；

3、操作电脑一台（含打印机）；

4、 包含10个1-4bp高分辨率预制胶卡夹试剂盒（包含实验需要的各种预制胶卡夹、Marker，缓冲液等所需其他试剂）。

三、售后服务及资质保证要求

1、仪器保修为装机验收后叁年，标记为★号的技术指标请提供生产厂家彩页或检测报告以供核对。

2、代理（经销）商投标时需出具生产厂家（或中国总代理）盖章的授权书、售后服务承诺书、盖章印刷彩页。

3、投标人需提交本机的详细配置清单，并要求生产厂家或中国总代理商盖章确认。

4、投标人所投产品包含的软件，必须由生产厂家的中国总代理或国家主管部门证明其为原厂配套的正版证明，需提供厂家中国总代理或国家主管部门盖章原件。投标人自己承诺的文件无效。

5、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

标项5

序号7、UPS不间断电源

1、货物名称：UPS不间断电源

2、主要用途：用于给仪器提供稳定、不间断的电力供应

3、工作条件：环境温度15℃—40℃

4、技术指标：

4.1 额定容量：6kVA

4.2 额定功率：5.4kw

4.3 UPS类型在线式：纠错

4.4 输入电压范围：120- 275V

4.5 输入频率范围：40- 70Hz

4.6 输出电压范围：220（1±1%）V

4.7 输出频率范围：50×(1±0.1%)Hz

4.8 输出电压波形：正弦波

4.9 电池类型：阀控式铅蓄电池

5、基本配置：

5.1 UPS电源主机1台，铅酸免维护电池16节

序号8、智能人工气候箱

1、货物名称：智能人工气候箱
2、主要用途：适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验等功能
3、工作条件：环境温度15℃—40℃
4、技术指标：
4.1 微电脑自动控制；多窗口数码显示，触摸开关、操作简便
4.2可编程控制模式；可设置（白天和晚上）两组不同的参数值（高配的可以设置30组多段编程参数值）
4.3单位面积等量均匀光强控制技术，确保培养物受光均匀
4.4具有停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行
4.5智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术；兼顾控温控湿的精准性和节能环保性
4.6具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全
4.7循环风道设计，风道式通风结构和到等量回风技术；工作室风速柔和、温湿度均匀
4.8采用Spring-spectrum全光谱冷光源植物光照；确保提供高效的光源
4.9不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取
4.10容积≥380L
4.11光照强度≥22000LUX，光照强度10级可调
4.12温度范围：0-50℃，湿度范围：50%-95%RH
4.13温度精度≥0.1℃，湿度精度≥1%RH
4.14隔板数量≥4块
5、基本配置：
5.1智能人工气候箱1台

序号9、移液器

1、货物名称：移液器

2、主要用途：用于分子生物学实验的试剂配制及加样。

3、技术指标：

3.1坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

3.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。

3.3四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察。

3.4人体工程学设计，重量轻，减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。

3.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

3.6密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。

3.7快速拆卸，便于维护和清洁。

4、基本配置：

量程0.1-2.5ul，0.5-10ul，2-20 ul，10-100ul，20-200ul，100-1000ul，共2套；另加一支5ml量程的移液器。共计13支。

序号10、土壤水分速测仪

1、货物名称：土壤水分速测仪

2、主要用途：用于各类土壤和多种介质，可作为水分定点监测或移动测量

3、技术指标：

3.1测量范围：0 -0.5 m3.m-3

3.2精度：±0.01 m3.m-3，50-500 mS.m-1

3.3温度测量：-20°-40°C，精度：±0.5°C

3.4探头尺寸：170mm，直径40mm

3.5操作环境：-40 - 70°C

3.6标准电缆：2米

3.7HH2读数表：9V碱性电池，内存可存储1500个读数

4、基本配置：

土壤水分速测仪主机1台，标准探头1个，标准电缆1根

序号11、半薄切片机（进口）

1、货物名称：半薄切片机（进口）

2、主要用途：主要用于组织学及病理学样品制备设备、石蜡包埋或树脂包埋切片和常规切片和半薄切片。

3、技术指标：

3.1有0位指示的精准定位系统，可电动进样和电动切片，切片厚度0.25-100微米，系统配置石蜡切片用一次性刀片和刀架。

3.2.符合人体工程学设计，有手动、半自动、全自动三种切片模式。

3.3有切片厚度总计和切片计数显示功能。

3.4修块和切片模式可以灵活转换。

3.5两种电动粗进速度，300um/s和900um/s

3.6全自动切片，2种模式：单一切片和连续切片。

3.7具备切片和修块程序。

3.8配置独立的控制板。

3.9 LED显示切片数，切片厚度，切片厚度总计，速度指示。

3.10程序化的样本回缩。

3.11无需维护的交叉轴承设计。

3.12单手操作的样本夹。

3.13全新的刀架设计，内置红色护手，机器整体表现出安全概念。

3.14符合人体工程学设计的手轮，平滑手轮，内置锁定系统。

3.15主机连接控制器电子显示及控制各种参数。

3.16宽大的磁力废物槽。

3.17防水按键式的自动控制器。

3.18水平进样：28mm±1mm

3.19垂直移动距离：70mm

3.20切片模式：4种手动切片模式

3.21最大样本：50×60×40mm

3.22精确样本定位：水平8º，垂直8º可调。

★3.23配置半薄样品模块，半薄样品夹。

3.24配置立体显微镜，无限远光路设计，标准放大6.3X~40X

4、基本配置：

4.1半薄切片机主机1套；

4.2半薄切片通用样品夹、通用样品夹、标准样品夹、半薄切片扁平样品夹各1套；

4.3通用立体显微镜1套。

三、商务要求（“技术要求”中已有相关说明的除外）

1、交货期：①进口设备自外贸合同签订生效之日起3个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。②国产设备自合同签订生效之日起1个月内，供货、安装、调试完毕，并通过验收，直至交付采购人正常使用。

2、质保期：验收合格之日起，进口设备质保期不少于1年，国产设备质保期不少于2年。质保期后实行有偿服务，仅收取材料成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率）。一旦产品发生故障，应在不超过4小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。投标人应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。软件的质保期即为免费服务期，投标人应提供免费升级服务。

3、付款方式：详见“合同主要条款”中的“货款的支付”。

4、售后服务：

（1）质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由投标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。

（2）质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费。合同货物出现故障后，投标人接到采购人通知后，应在不超过4小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。

5、技术支持：

投标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

6、培训：

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

7、安装调试（若需要安装调试）：

（1）安装地点：采购人指定地点。

（2）安装完成时间：接到用户通知后在7日内完成安装和调试（“投标人须知前附表”有规定的除外），如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失。

（3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

（4）投标人应免费提供合同货物的安装服务。

（5）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

8、验收：

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

（4）验收费用由产品中标人承担。

9、备品备件及耗材：投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其关服务内容。

注：1、本项目中标示“进口”的相关仪器设备，采购人已按规定经过相关专家论证并向采购监管部门办理了相关手续。

2、上述采购货物中采购人推荐了部分产品或部件或配件的品牌型号，但采购人同时也欢迎投标人提供品牌档次及技术性能不低于推荐品牌型号的产品或部件或配件。

3、投标人须提供标明所投产品技术参数（指标）的技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等），否则评标委员会无法核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担。

4、本项目标项5的核心产品是半薄切片机（进口）。

- 第五章  合同主要条款

（一）国产设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

采购编号：0625-18218289                           确认书编号：浙财采确[2018] 25801号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2018年  月   日，杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院                     采购项目经过公开招标（招标编号：0625-18218289），确定＿＿＿＿＿＿为中标单位，甲方、乙方、鉴证方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价： |  | 大写：＿＿＿＿ 万元； 小写：＿＿＿＿ 万元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招、投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的任何知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供货物按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物交付验收合格后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的两周内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向乙方支付剩余70%的合同价款。

第八条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第九条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十一条：合同生效

1.合同经甲方、乙方和鉴证方（采购代理机构）法定代表人或授权代表签字并加盖叁方单位公章，甲方收到乙方提交的质量保证金后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4.本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份、鉴证方（采购代理机构）执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章或合同专用章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 甲方项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |  |
| 代表（签字）： |  |
| 鉴证日期： |  |

（二）进口设备

合同编号

浙江省农业科学院政府采购合同（外贸产品）

（本合同为合同样稿 ，最终稿由四方协商后确定）

采购编号：0625-18218289                         确认书编号：浙财采确[2018] 25801号

甲方（需方）：浙江省农业科学院

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江省国际技术设备招标有限公司

签约时间、地点： 2018年  月   日，杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对浙江省农业科学院                  采购项目经过公开招标（招标编号：0625-18218289），确定＿＿＿＿＿＿为中标单位。经甲、乙双方协商，由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方和鉴证方四方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 进口货物名称 | 品（厂）牌、型号及配置 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （内容较多时可另附详细配置清单） |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  | 大写：＿＿＿＿ 万元； 小写：＿＿＿＿ 万元 |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的运费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品（厂）牌、型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在        小时内到达甲方现场，最迟在＿＿＿＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.设备自验收合格后起质保＿＿＿＿年。维修响应时间＿＿＿＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿＿＿＿小时内到达现场并进行维修；质保期后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于＿＿＿年＿＿月＿＿日前将所供商品按时、安全运至甲方指定地点，并于甲方书面通知后一周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，同时乙方同意甲方无条件退货并支付给甲方货款总价10％的赔偿金。

第七条：货款的支付

1.合同总价的5％作为质量保证金，签订合同前由乙方交入甲方帐户，自货物交付验收合格交货后12个月内无质量问题索赔和售后服务问题，由甲方无息退回乙方。

2.合同签订后的两周内，甲方向丙方支付合同总价的30%作为预付款；待货物交付验收合格并正常运行后的两周内，甲方向丙方支付剩余70%的合同价款，以便丙方及时对外支付。

第八条：其他条款约定

1.甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2.乙方负责根据本次采购结果向丙方提供已确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3.丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4.丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5.对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6.丙方应协助甲方催缴供应商的质量保证金或保函。

7.进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方做好商检，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

8.如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9.在甲方遇有特殊情况时，丙方可以在与甲方约定还款日期的前提下，短期代垫部分货款。

10.丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款千分之五的滞纳金。

3.如验收不能达到质量功能（性能）标准，合同商品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理（搬走）合同商品，视为乙方放弃该商品，甲方有权自行处置（包括废物处理）。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，同时没收乙方的履约保证金。

第十条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由四方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，四方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1.合同经甲、乙、丙和鉴证方（采购代理机构）四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，甲方收到乙方提交的质量保证金后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4.本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份、丙方和鉴证方（采购代理机构）各执壹份。

5.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或受委托人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（公章）： | 鉴证方（采购代理机构）： （公章） |
| 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： | 鉴证方（采购代理机构）代表（签字）： |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 开户银行： | 地址： |
| 帐号： |  |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

- 第六章　投标文件格式

1.资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省农业科学院

公共实验室建设

项目编号：0625-18218289

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江省农业科学院

公共实验室建设

项目编号：0625-18218289

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件目录

（1）营业执照副本复印件；

（2）财务状况报告（如财务报表、银行资信证明、财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（说明）材料（内容自拟）；

（4）依法缴纳税收和社保费的证明（税费和社保费缴纳凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）投标人的其他证明或自述材料。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______              __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 __90__日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

5.商务技术文件目录

（1）投标保证金交付凭证（一式二份。一份封装在商务文件中，一份单独提交。）；

（2）法定代表人授权委托书（格式见第六章，法定代表人参加投标的，无须提供）；

（3）投标产品列入节能产品政府采购清单的相关证明材料（如有）；

（4）投标产品列入环境标志产品政府采购清单的相关证明材料（如有）

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型和微型企业）：

①中小企业声明函（格式见第六章）；

②各级经信部门或中小企业局出具的中小企业资格证明材料；

③供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料。

（6）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：

① 残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

② 各级民政部门出具的残疾人福利性单位证明材料。

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标同类产品的销售业绩表（以中标通知书或合同的复印件为准）（格式见第六章）；

（11）质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表（格式见第六章）；

（12）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；

（13）各种优惠条件（包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠）；

（14）退还投标保证金申请书（不装订入投标文件，单独提供）（格式见第六章）；

（15）技术响应表（格式见第六章）；

（16）设备配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（17）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（18）技术支持资料（产品样本说明书等）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）；

（19）供货、安装、调试计划及人员安排；

（20）验收标准和验收方法；

（21）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）；

（22）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我               （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人盖章：

年    月    日

7.中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
     1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
     2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

8.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

10.投标同类产品的销售业绩表格式

投标同类产品的销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：表中所列的业绩，以提供中标通知书或合同的复印件为准；合同中所示的货物须为本次所投产品的同类产品。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

11.质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表格式

质保期满后重要部件维修、更换及易耗件价格表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表格式可自行调整，但主要内容应保留。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

12.技术响应表格式

技术响应表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - … |  |  |

注：投标人应根据投标设备的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

13.设备配置清单格式

设备配置清单

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 序号 | 设备（分项）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

14.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表（格式见第六章）；

（5）投标人针对报价认为需要提供的其他文件和资料。

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章）：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：___________

日期：_____年___月___日

16.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                             项目编号：                             标项号：

单位：元

| 序号 | 投标人 | 制造商 | 投标总价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

17.投标报价明细表格式

投标报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

金额单位：元

| 序号 | 内容 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备（软件）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 小计 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装费、调试费、检测费、验收费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 培训费 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 质保费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其它费用 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 报价合计=二+三+四+五+六 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 付款方式 （是否响应本招标文件要求） | □响应 □不响应 注：请在□内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有必要，每项设备可细分主机及标准附件、备品备件、专用工具等报价。2、进口设备注明CIF外币价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

18.政府采购政策情况表格式

政府采购政策情况表

项目名称：                                         项目编号：

标项号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业或残疾人福利性单位时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人盖章：                          日  期：

19.退还投标保证金申请书格式

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的              招标项目（招标编号：        ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额（小写）： ； （大写）： 人民币 |  |  |
|  | 投标保证金提交形式：□电汇 □转账支票 □汇票 |  |  |
| 退还账户信息及投标保证金金额 | 单位名称（盖章）： |  |  |
|  | 开户银行： |  |  |
|  | 银行账号： |  |  |
|  | 税号： |  |  |
|  | 地址： |  |  |
| 邮寄地址 |  |  |  |

注： 1、该“退还投标保证金申请书”原件可在投标时单独提供（请勿装订进投标文件中）。

2、为避免差错，表中信息请机打。

3、若中标，则开具发票类型为（打钩）1、□增值税普通发票；2、□增值税专用发票。