招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-2041ZJ903792

招标项目：螺旋CT

浙江国际招（投）标公司

2020年9月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年9月

招标编号：0801-2041ZJ903792

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

螺旋CT：1套

最小球管电压：≤70KV

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2020年10月21日9：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司601会议室。

5．   定于2020年10月21日9：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司601会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼

邮    编：310012

联 系 人：杨震

电    话：86-571-81061816

传    真：86-571-81061803

电子信箱：103775897@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：玉环市人民医院 招标人地址：浙江省玉环市 邮编： 317600 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园2号楼6楼 邮编：310012 电话：86-571-81061816 传真：86-571-81061803 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 投标保证金形式：有效支票、有效电汇、有效汇票、银行保函等非现金形式（如果投标保证金为外币，应按开具之日中国银行公布的卖出价折算） |
| 15.3 | 投标保证金有效期：与投标有效期一致 |
| 15.6 | 未中标的投标人的投标保证金，将退还投标人（不计息）。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-2041ZJ903792 |
| 19.1 | 投标截止期：2020年10月21日9：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2020年10月21日9：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司601会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、投标保证金、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、投标保证金、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）未提交投标保证金或金额不足、投标保证金的形式不符合招标文件要求的；

（2）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（3）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（6）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（8）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（9）投标报价超过预算的；

（10）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（11）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（12）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5、评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

- 其它

实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。

| 序号 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度，每一条不满足扣3分，扣完为止。 | 54 |
| 商务分 | 交货期：交货期满足招标文件要求得1分，否则不得分 | 1 |
|  | 安装调试方案：投标文件中提供安装调试方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 培训方案：投标文件中提供培训方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 服务分 | 质保期：免费质保期满足招标文件要求得2分，否则不得分 | 2 |
|  | 售后服务方案：投标文件中提供售后服务方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 其他分 | 市场占有率：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最多得5分。 | 5 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得1分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得1分。 | 2 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：玉环市人民医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：货到安装验收合格后三个月内支付90%，设备正常运行一年后支付10%余款 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 1.1 整机保修≥5年(签订合同时附原厂家证明)，附属设备免费保修≥1年(签订合同时附原厂家证明)，终身维修。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。（要求原厂维修服务机构承诺） - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。故障最长修复时间在5个工作日之内。在中国境内有相应的零配件保税库及相应的维修机构，并出具证明文件。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。提供中英文用户操作手册、维修图纸、管路图、维修手册及操作规程，其中中文用户操作手册2份。 - 中标方应对用户的医生和操作人员进行诊断培训。 - 上述二种培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 4.4培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。（培训时附带培训质料） - 安装调试 - 安装地点：玉环市人民医院 - 安装完成时间：在货物到达使用单位后，投标商应在7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，必须更换整机，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订之日起2个月内（延期交货1天，保修延长15天） - 交货地点：玉环市人民医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算为1200万人民币。 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 螺旋CT | 1套 | 最小球管电压：≤70KV | 合同签订后2个月内 | 玉环市人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备名称：64排128层螺旋CT |
| 2 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| 2.1 | 机架系统 |
| 2.1.1 | 机架孔径：≥76cm，倾角：≥±30，可遥控 |
| 2.1.2 | 焦点到扫描野中心距离：≥56cm |
| 2.1.3 | 球管焦点到探测器的距离：≥102cm |
| 2.1.4 | 驱动方式：线性马达或气垫轴承 |
| 2.1.5 | 数据传输方式：射频信号传递 |
| 2.1.6 | 探测器排数为64排 |
| 2.1.7 | 探测器类型：稀土陶瓷固体探测器 |
| 2.1.8 | 探测器物理总数≥47000个 |
| 2.1.9 | 每排探测器物理个数≥730个 |
| 2.1.10 | 探测器物理宽度≥38mm |
| 2.1.11 | 机架内冷却方式：风冷 |
| 2.1.12 | 机架内置曝光参数显示，包括床位，机架倾斜角度, 心电信号等 |
| 2.1.13 | 机架内置一体化心电监控系统或外接监护仪 |
| 2.2 | 扫描床 |
| 2.2.1 | 床面水平移动范围：≥160cm |
| 2.2.2 | 最大可扫描范围：≥160cm |
| 2.2.3 | 床面最大水平移动速度：≥170mm/s |
| 2.2.4 | 最大垂直移床范围:≥55-90cm |
| 2.2.5 | 床面最大承重：≥200Kg |
| 2.2.6 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm |
| 2.2.7 | 扫描床附件：全套提供 |
| 2.3 | X线系统 |
| 2.3.1 | 高压发生器功率：≥80KW |
| 2.3.2 | 球管阳极热容量：≥8MHU，或者新型低热容量高散热率球管，热容量：≤1MHU |
| 2.3.3 | 球管阳极最大散热率：≥5.0MHU/min |
| 2.3.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：<0.6mm2 |
| 2.3.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：<1.2mm2 |
| 2.3.6 | 最小球管电流：≤20mA |
| 2.3.7 | 最大球管电流：≥600mA |
| 2.3.8 | 最大球管电压：≥140kv |
| 2.3.9 | 最小球管电压：≤70KV |
| 2.3.10 | 球管、探测器、高压发生器与CT为同一厂家品牌 |
| 2.4 | 控制台 |
| 2.4.1 | 计算机内存：≥4GB |
| 2.4.2 | 计算机主频：≥4×2.66GHz |
| 2.4.3 | 硬盘容量：≥140GB |
| 2.4.4 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥250,000幅 |
| 2.4.5 | 一体化图像光盘存储系统DVD刻录（DICOM兼容） |
| 2.4.6 | 医学专用液晶超薄平面≧19寸显示器，分辨率：≥1280×1024，数量≥1台 |
| 2.4.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 |
| 2.4.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
| 2.4.9 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
| 2.5 | 图像处理工作站 |
| 2.5.1 | 提供原厂进口工作站一套 |
| 2.5.2 | 内存：≥24GB |
| 2.5.3 | 计算机主频：≥4×3GHz |
| 2.5.4 | 硬盘容量: ≥1T |
| 2.5.5 | 可储存图像（512×512不压缩）≥540000幅（512×512不压缩） |
| 2.5.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥19寸，分辨率：≥1280×1024 |
| 2.5.7 | 一体化图像光盘存储 |
| 2.6 | 扫描参数 |
| 2.6.1 | 最快扫描速度：≤0.33秒/360° |
| 2.6.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm |
| 2.6.3 | 心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms |
| 2.6.4 | 探测器Z轴数据采集系统通道数≥128 |
| 2.6.5 | 图像重建速度：≥16幅/秒（512×512矩阵） |
| 2.6.6 | 图像重建矩阵：≥512×512 |
| 2.6.7 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |
| 2.6.8 | 单次螺旋扫描最大范围：≥160cm |
| 2.6.9 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.3～1.5，任意可调 |
| 2.7 | 图像质量 |
| 2.7.1 | 空间分辨率（X,Y轴）：≥25LP/cm (0%MTF) |
| 2.7.2 | 迭代技术 |
| 2.7.2.1 | 提供先进的低剂量迭代技术：Siemens提供SAFIRE，GE提供Veo，Philips提供iMR，Toshiba提供AIDR 3D，其余厂家标明技术名称 |
| 2.7.2.2 | 提供经FDA认证的证书证明 |
| 2.7.2.3 | 标明FDA认可剂量降低百分比值 |
| 2.7.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 14mGy |
| 2.7.4 | 各向同性分辨率：≤0.33mm |
| 2.7.5 | CT值范围：≥－1000Hu到＋3000Hu |
| 2.7.6 | 扩展CT值范围：≥－10000Hu到＋30000Hu |
| 2.7.7 | 提供控制台及工作站所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 |
| 2.8 | 临床应用软件 |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR |
| 2.8.2 | 任意曲面重建 |
| 2.8.3 | 最大密度投影MIP |
| 2.8.4 | 最小密度投影MinP |
| 2.8.5 | 表面三维重建3D SSD |
| 2.8.6 | 组织透明化显示技术 |
| 2.8.7 | CT血管成像CTA |
| 2.8.8 | 高级容积处理软件 |
| 2.8.9 | 具备器官融合、拆分技术 |
| 2.8.10 | 一键式去骨功能 |
| 2.8.11 | 模拟手术刀 |
| 2.8.12 | 数字减影 |
| 2.8.13 | 容积测量评估软件 |
| 2.8.14 | 肺纹理增强软件 |
| 2.8.15 | 低剂量肺扫描软件 |
| 2.8.16 | CT电影 |
| 2.8.17 | 动态扫描CT时间密度曲线 |
| 2.8.18 | 容积伪影抑制软件 |
| 2.8.19 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 |
| 2.8.20 | 实时智能X线剂量调控软件 |
| 2.8.21 | 婴幼儿扫描专用软件包 |
| 2.8.22 | 去运动、颅骨等伪影软件 |
| 2.8.23 | 肺结节评估分析软件 |
| 2.8.24 | 心脏扫描成像功能 |
| 2.8.25 | 心电门控系统 |
| 2.8.26 | 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件 |
| 2.8.27 | 回顾性门控螺旋扫描技术 |
| 2.8.28 | 前瞻性心电门控扫描技术 |
| 2.8.29 | 主控台、工作站能显示和保存心电图信息 |
| 2.8.30 | ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集 |
| 2.8.31 | 心脏多期相重建预览 |
| 2.8.32 | 提供能谱、全脑灌注、体灌注等功能，提供CBV、CBF、TTP、PS、MTT值。 |
| 2.8.33 | 具备单点冠脉分析功能 |
| 2.8.34 | 具备心脏分离提取功能 |
| 2.8.35 | 冠脉提取功能 |
| 2.8.36 | 冠脉狭窄评价功能 |
| 2.8.37 | 具备冠脉DSA方式显示功能 |
| 2.8.38 | 冠脉斑块分析功能 |
| 2.8.39 | 冠脉钙化评估软件 |
| 2.8.41 | 心功能分析软件 |
| 2.8.42 | 高级血管分析和测量 |
| 2.8.43 | 结肠评估软件 |
| 2.8.44 | 虚拟灌肠和透明显示 |
| 2.8.45 | 肺肿瘤、肺结节分析软件 |
| 2.9 | 外围设备 |
| 2.9.1 | 一拖三网络工作站：提供原厂 |
| 2.9.2 | 报告工作站3套，配专用显示屏：（4兆专用显示屏3台）：提供，注明厂家和型号 |
| 2.9.3 | CT专用高压注射器：提供，注明厂家和型号 |
| 2.9.4 | UPS不间断电源 |
| 3 | 其它 |
| 3.1 | 提供保修期结束后每年的保修费用。 |
| 3.2 | 中标方承担：DICOM接口（PACS接口）等费用以及报告系统（图文报告）。 |
| 3.3 | 提供投标机型所有选配件（硬件、软件）清单及分项价格，并提供价格的折扣率，未在该清单中的所有功能视为已包含在投标总价中，提供CT后续移机一次，CT机房防护及检测。 |
| 3.4 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |
| 3.5 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款。 |
| 3.6 | 终身免费提供软件升级。 |