公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2232021二次

项目名称：庆元县人民医院医共体影像中心DSA

配套医疗设备

庆元县人民医院

浙江国际招投标有限公司

2022年9月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	57

第四章  评标办法	69

第五章  采购合同	74

第六章  投标文件格式	78

# 第一章  招标公告

项目概况

庆元县人民医院影像中心DSA配套医疗设备项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年9月23日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2232021二次

项目名称：庆元县人民医院影像中心DSA配套医疗设备

预算金额（元）：9800000.00

最高限价（元）：9800000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：影像中心DSA配套医疗设备

数量：1

预算金额（元）：9800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：配套DSA影像中心设备

备注：允许进口

合同履约期限：按采购文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2022年9月23日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月23日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2022年9月23日09：30

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：庆元县人民医院

地址：浙江省丽水市庆元县

传真：/

项目联系人（询问）：胡先生

项目联系方式（询问）：0578-6218083

质疑联系人：吴惟富

质疑联系方式：0578-6218017

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-81061803

项目联系人（询问）：杨震

项目联系方式（询问）：0571-81061816

质疑联系人： 沈夏奇

质疑联系方式：0571-81061815

3.同级政府采购监督管理部门：庆元县财政局

地址：浙江省丽水市庆元县

传真：/

联系人：蒋老师

监督投诉电话：0578-6019125

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：庆元县人民医院 采购人地址：浙江省丽水市庆元县 联系人：胡科长 联系电话：0578-6218083 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：杨震 联系电话：0571-81061816 传真：0571-81061803 邮编：310012 Email：103775897@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 适用 □不适用 |
| 6 | 投标产品主体 | 核心产品为彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ、彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ、便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2022年9月9日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱103775897@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2022年9月22日17：00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：杨震，电话：13588723360） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予20%的扣除。 3.本项目采购标的所属行业为：工业 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 23 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 一、概述

## 本次招标采购设备为医疗设备，供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

## 二、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像中心DSA配套医疗设备 | 1批 | 庆元县人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 |  |
| 3 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |

## 三、招标技术要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 彩色多普勒超声诊断仪：1套 |  |
| 1 | 主机成像系统 |  |
| 1.1 | 各厂家全身为主的最新、最高平台彩色多普勒超声诊断仪。具有开展心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、介入等超声新技术的能力。 |  |
| 1.2 | 显示器：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器。 |  |
| 1.3 | 操作面板具备抽拉操作键盘，多方向控制转位, 可升降。 |  |
| 1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏≥12寸，可滑屏操作。 |  |
| 1.5 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示实时超声图像，便于临床操作。 |  |
| 1.6 | 数字多声束形成器， 全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |  |
| 1.7 | 二维图像灰阶≥256。 |  |
| 1.8 | 数字化处理通道≥700万，多波束信号并行处理。 |  |
| 1.9 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB。 |  |
| 1.10 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围 |  |
| 1.11 | 具备空间复合成像技术。 |  |
| Δ1.12 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段。 |  |
| 1.13 | 具备XRES自适应像素优化技术 |  |
| 1.14 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度。 |  |
| 1.15 | 一键图像优化技术。 |  |
| 1.16 | 具备自适应血流成像技术。 |  |
| 1.17 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| Δ1.18 | 系统具备TAC1/TAC2操作键，用于乳腺等浅表或腹部检查。要求触摸屏具备TAC菜单显示。 |  |
| 1.19 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |  |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 3.2 | 硬盘≥1T（1024G），USB图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 4 | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 5 | 系统通用功能 |  |
| 5.1 | 显示器：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 5.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| 5.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 5.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 6 | 探头规格 |  |
| 6.1 | 频率：超宽频带或变频探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |
| 6.2 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵。 |  |
| 6.3 | 探头技术：PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或DAX探头技术或苹果探头技术。 |  |
| ▲6.4 | 探头频率和数量要求：所配探头≥4个为PureWave探头或XDclear探头或DAX探头或苹果探头。 心脏相控阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 腹部凸阵探头1个：扫描频率1.0-5.0MHz。 高频线阵探头2个：扫描频率4.0-18.0MHz，探头阵元数≥1900。 |  |
| 6.5 | 配腹部探头穿刺架一个 |  |
| 7 | 二维显像主要参数 |  |
| 7.1 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 7.2 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 7.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 7.4 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 7.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 7.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 7.7 | 二维灰阶成像 256 灰阶。 |  |
| 8 | 频谱多普勒 |  |
| 8.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 8.2 | 发射频率: 电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 8.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 8.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 8.5 | 最低测量速度：≤ 0.7 mm/s (非噪音信号)。 |  |
| 8.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调。 |  |
| 8.7 | 零位移动：≥9 级。 |  |
| 9 | 造影成像技术 |  |
| 9.1 | 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。 |  |
| 9.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |  |
| 9.3 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |  |
| 9.4 | 具有相交互两个平面同屏同时相实时显示造影成像技术 |  |
| 9.5 | 具备实时微血管造影成像技术。具有在机造影时间强度曲线定量分析。具备造影定量分析组织运动追踪技术。 |  |
| 10 | 弹性成像技术 |  |
| 10.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |  |
| △10.2 | 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 |  |
| 10.3 | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 |  |
| △10.4 | 实时剪切波弹性定量技术:可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价,具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。取样框ROI可调节大小，最大达5x6cm；具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算；测量值可以两种单位显示KPa及m/s。 |  |
| 11 | 彩色多普勒 |  |
| 11.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 11.2 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥15 帧/秒。 |  |
| 11.3 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 11.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 11.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 12 | 超声功率输出调节 |  |
| 12.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 12.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 13 | 记录装置 |  |
| 13.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 13.2 | USB接口≥4个，用于图像传输。 |  |
| ▲14 | 提供制造商出具的项目授权书 |  |
| ▲15 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术响应必须与data sheet相符 |  |
| 16 | 超声专用椅子：1张 |  |
| 17 | 承接相关医院接口费用 |  |
| 二 | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ：1套 |  |
| 1 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 1.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 |  |
| 2 | 招标设备要求和配置 |  |
| 2.1 | 主机系统性能概括 |  |
| 2.1.1 | 空间复合成像技术 |  |
| 2.1.2 | 二维灰阶成像模式 |  |
| 2.1.3 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 2.1.4 | 彩色血流成像模式 |  |
| 2.1.5 | 微血流成像模式 |  |
| 2.1.6 | 多普勒能量图 |  |
| 2.1.7 | 组织多普勒技术 |  |
| 2.1.8 | 组织谐波成像技术，支持二次谐波和次谐波成像，对应所有探头 |  |
| 2.1.9 | 全自动多普勒包络和分析系统 |  |
| 2.1.10 | 二维彩色偏转成像功能 |  |
| 2.1.12 | 扩展成像技术(支持凸阵、线阵、容积、心脏探头) |  |
| 2.1.13 | 动静态声学数字化放大技术 |  |
| 2.1.14 | 自适应增益补偿（AGC） |  |
| 2.1.15 | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  |
| ▲2.1.16 | 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头 凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上； 线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上； |  |
| 2.1.17 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示） |  |
| 2.1.18 | 具备原始数据采集、存储、处理技术，可以对存储的原始数据信号进行二次优化处理 |  |
| 2.1.19 | 域扫描成像技术，相对传统波束形成器提高线扫描速度 |  |
| 2.1.20 | 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI |  |
| 2.1.21 | 图文用户显示操作界面 |  |
| 2.1.22 | 具有硬盘、CD-RW/DVD+RW/DVD-RAM、USB移动硬盘存储功能 |  |
| 2.1.23 | 系统硬盘≥0.8T |  |
| 2.1.24 | 有效探头接口4个，全部支持高端机的超大数据传输无针触点探头接口连接技术； |  |
| 2.1.25 | 系统采用高速高性能主机系统，开机启动进入工作状态用时40秒，关机时间15秒。 |  |
| 2.1.26 | 探头配置要求：腔内探头1把、线阵探头1把、单晶体相控阵探头1把、凸阵探头1把 |  |
| 2.1.27 | 具有外周血管诊断功能 |  |
| Δ2.1.28 | 具备二维实时高帧率剪切波定量式弹性成像功能 |  |
| Δ2.1.29 | 支持线阵探头在前列腺的剪切波弹性成像功能 支持腔内剪切波弹性成像功能。（提供图片证明） |  |
| Δ2.1.30 | 弹性成像单元 支持应变弹性成像，组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织壳的弹性定量分析功能，既通过对肿块的描迹后可自动计算肿块周边组织壳（肿块周边组织壳范围大小可调）与肿块区域的比值。（附图证明）可支持浅表探头、妇科及前列腺等腔内探头 支持实时二维剪切波弹性成像，具备运动稳定性指数，可信度图双重质控，同时具备肿块周边组织壳的硬度测量，获得硬度值（附图证明），既通过对肿块描迹后，周边组织壳范围大小可选，并且自动计算肿块周边侵润区域的硬度值 ，可支持腹部，浅表探头 |  |
| 2.2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.2.1 | 一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等） |  |
| 2.2.2 | 多普勒血流测量及分析 |  |
| 2.2.3 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.2.4 | TDI 组织多普勒基本成像单元（包含TVI/TEI/TVM/TVD四种模式） |  |
| 2.2.5 | AutoEF左室心功能自动测量软件（支持心室容积随时间变化的容积变化曲线） |  |
| 2.2.6 | Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能） |  |
| 2.2.7 | 自由解剖M型（多达3线） |  |
| 2.2.8 | TEI 全心功能TEI指数测量软件（用于全心功能心肌指数测量分析） |  |
| 2.2.9 | 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用 |  |
| 2.2.10 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.2.11 | 妇产科测量与分析，含胎儿参数、生长发育曲线、胎儿体重估测、预产期等； |  |
| 2.2.12 | 用户可建立自定义用途测量软件包 |  |
| 2.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 2.4 | 输入/输出信号 |  |
| 2.4.1 | 输入：USB、SVHS、复合视频、RGB彩色视频 |  |
| 2.4.2 | 输出：复合视频、RGB彩色视频、HDMI/DVI全数字高清输出接口、USB。 |  |
| 3 | 设备技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能 |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥20”高分辨率彩色纯平超薄液晶监视器，无闪烁，不间断逐行扫描，可折叠、平移、旋转及升降 |  |
| 3.1.2 | ≥11寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 |  |
| 3.1.3 | 控制面板可独立旋转、升降及平移 |  |
| 3.1.4 | 探头接口选择≥4个，大小一致，采用最高保真无针触点式接口，探头接口可通用 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 二维及多普勒（B/D）兼用：电子凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW |  |
| 3.2.3 | 频率：宽频带、变频探头，所有探头及所有模式要有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，同一探头二维模式中心频率可选择中心频率≥5种，多普勒可选频率≥2种 |  |
| 3.2.4 | 所有探头均具备谐波成像功能 |  |
| 3.3 | 扫描方式：域扫描成像 |  |
| 3.4 | 声束聚焦：全域聚焦 |  |
| 3.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥128幅 |  |
| 3.6 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节；及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 3.7 | 增益调节：D/B/M/CFM可独立调节， STC分段≥8 |  |
| 3.8 | 系统最大扫描深度≥40cm |  |
| 3.9 | 频率多普勒 |  |
| 3.9.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD, 连续波多普勒(CWD) ,高脉冲重复频率(HPRF) |  |
| 3.9.2 | 多普勒发射频率： 2.0-8.3MHz |  |
| 3.9.3 | 最大测量速度：PWD 血流速度最大≥7.0m/s，CWD 血流速度最大≥14.0m/s |  |
| 3.9.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |  |
| 3.9.5 | 显示方式：B/D，M/D，D，B/CFM/M/D，B/CFM/PW |  |
| 3.9.6 | 冻结后多普勒基线可调 |  |
| 3.9.7 | 多普勒取样容积宽度和范围: 1-10mm，分级可调 |  |
| 3.10 | 彩色多普勒 |  |
| 3.10.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示； |  |
| 3.10.2 | 彩色显示帧数：相控阵彩色帧率：最大扫描角度、深度17cm，彩色帧频≥12帧/秒，凸阵彩色帧率：最大扫描角度、18cm深，彩色帧频≥ 10帧/秒 |  |
| 3.10.3 | 显示位置调整 |  |
| 3.10.4 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图 |  |
| 3.10.5 | 显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.11 | 输入/输出： 输入：USB、RGB彩色视频、DVD 输出：复合视频、RGB彩色 视频/S-视频、USB、DVD及全数字音频、视输出功能的DVI或HDMI接口。采用国际一流高端彩超的DVI或HDMI数字信号的液晶显示器不存在相位差问题，避免像素抖动及几何失真，提高诊断准确率。 |  |
| 3.12 | 超声图像存档与病案管理功能：实时动态静态捕获/存储超声图像，可进行调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在普通PC直接观察图像 |  |
| 3.13 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |  |
| ▲4 | 提供制造商出具的项目授权书 |  |
| ▲5 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术响应必须与data sheet相符 |  |
| 6 | 超声专用椅子：1张 |  |
| 7 | 承接相关医院接口费用 |  |
| 三 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ：1套 |  |
| 1 | 设备名称及用途：用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括心脏、腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、经颅、经食道、经腔内等。 |  |
| 2 | 显示器及操作系统 |  |
| 2.1 | 15寸数字纯平高分辨率彩色超薄液晶监视器 |  |
| 2.2 | 智能化操作平台 |  |
| 2.3 | 瞬间待机启动系统 |  |
| Δ2.4 | 环境亮度自感应控制 |  |
| 2.5 | 全方位人机工程学设计 |  |
| 3 | 主机系统 |  |
| 3.1 | 新一代全数字高集成宽频带声束形成器 |  |
| 3.2 | 数字化通道数>=500,000 |  |
| 3.3 | 动态范围>=170dB，可视可调 |  |
| 3.4 | LGC侧向增益补偿技术 |  |
| 3.5 | 具备智能扫查助手，按照预设扫查流程，按照一定扫描顺序，获得一系列系统既定要求的切面，增加临床操作的可重复性和实现临床标准化操作的系统 |  |
| 4 | 二维灰阶成像（部件）单元 |  |
| 4.1 | 纯净波单晶体探头技术，探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善 |  |
| 4.2 | 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多级别可调 |  |
| 4.3 | 磁共振相素优化技术，高清晰斑点噪声抑制，分多级别可调 |  |
| 4.4 | 单键实时自动优化动态范围，TGC，增益调节等多种图像优化参数 |  |
| 4.5 | 实时自动持续优化TGC，增益调节（AutoScan） |  |
| 4.6 | 高帧频实时解剖M型，360度范围内可调可移动，对传统M型扫描进行角度矫正，提高测量准确性和效率，可用于二维，彩色血流及多普勒模式。 |  |
| 4.7 | 双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像 |  |
| 4.8 | 实时和非实时高分辨率放大 |  |
| 4.9 | 支持扩展成像，实现心尖处宽视野成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率 |  |
| 4.10 | 具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影 |  |
| 5 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 5.1 | 智能多普勒技术自动调节声束角度，自动调整范围(-60°— 60°) |  |
| 5.2 | 自适应多普勒技术减少噪声、伪像 |  |
| 5.3 | HighQ自动多普勒分析 ，支持心脏探头（附图证明） |  |
| 5.4 | 智能优化技术自动优化Doppler频谱 |  |
| 5.5 | 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像 |  |
| 5.6 | 取样容积宽度及位置范围：宽度 0.9mm至27.1mm多级可调；（附图证明最小及最大取样宽度） |  |
| 6 | 彩色血流成像（部件）单元 |  |
| 6.1 | 超宽频带血流技术 |  |
| 6.2 | 自适应彩色多普勒技术 |  |
| 6.3 | iSCAN智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。 |  |
| 6.4 | 二维和彩色对比显像 |  |
| 6.5 | 实时双幅对比成像 |  |
| 6.6 | 实时彩色血流M型 |  |
| 6.7 | 彩色能量调制成像（CPA） |  |
| 7 | 组织多普勒成像（TDI） |  |
| 7.1 | 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像，深度17cm，角度75°，取样框覆盖所有扫查区域时帧频＞100（附图证明） |  |
| 7.2 | 专业TDI测量软件包 |  |
| 7.3 | 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示 |  |
| 7.4 | 在机心肌应变及应变率定量分析 |  |
| 7.5 | 动态组织追踪取样 |  |
| 8 | 二次谐波成像（自然组织谐波成像） |  |
| 8.1 | PIH脉冲反相谐波技术 |  |
| 8.2 | SonoCT和XRES技术支持自然组织谐波成像 |  |
| 9 | 造影成像 |  |
| 9.1 | 低机械指数造影成像 |  |
| 9.2 | 闪烁造影成像 |  |
| 9.3 | 组织谐波、能量调制及脉冲反向谐波支持造影成像 |  |
| 9.4 | XRES技术支持造影谐波成像 |  |
| 9.5 | 支持相控阵、凸阵及线阵探头 |  |
| 10 | 测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式) |  |
| 10.1 | 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等 |  |
| 10.2 | 特殊测量: 3D距离、面积、体积等 |  |
| 10.3 | 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 10.4 | 产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等 |  |
| 10.5 | 外周血管测量 |  |
| 10.6 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 10.7 | 自动、实时Doppler 频谱波形分析（High Q自动Doppler 分析），实时和冻结状态下都可以进行分析 |  |
| 10.8 | 心功能定量、半定量技术 |  |
| 10.9 | 自动心肌运动定量技术（aCMQ），结合解剖智能超声及二维斑点追踪技术对心肌不同阶段自主运动功能进行自动评估，可以对多达17节段心肌组织进行追踪和定量评估，并分别得出不同节段和总体的运动功能参数，包括长轴应变，应变率，圆周应变及应变率，径向位移，短轴缩短率以及旋转角度。（附图证明） |  |
| 10.10 | 心肌应变定量 （SQ），相同时相任意节段数据对比，包括峰值及达峰时间 |  |
| 11 | 图像存储与（电影）回放重显单元 |  |
| 12 | 参考信号：心电图和生理信号 |  |
| 12.1 | 外接三导联心电信号输入 |  |
| 12.2 | 外接其它设备（如监护仪）心电信号输入 |  |
| 12.3 | 两个生理信号输入通道 |  |
| 13 | DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式 |  |
| 14 | 记录装置 |  |
| 14.1 | 硬盘存储≥500GB |  |
| 14.2 | 黑白或彩色视频打印机 |  |
| 14.3 | 内置DVD/CD刻录 |  |
| 14.4 | USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像 |  |
| 15 | 系统通用功能 |  |
| 15.1 | 监视器：>=15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调 |  |
| 15.2 | 探头接口选择>=2种，并且所有支持探头不需转接即可插拔使用 |  |
| 16 | 探头规格 |  |
| 16.1 | 频率：超宽频带探头 |  |
| 16.2 | 二维及多普勒(B/D) 兼用 |  |
| 16.3 | 类型：相控阵、凸阵、微凸阵、线阵 |  |
| 17 | 二维成像主要参数 |  |
| 17.1 | 扫描：纯净波电子相控阵：超声频率1-5MHz 纯净波经食管电子相控阵：超声频率2-7MHz 纯净波电子凸阵探头：超声频率1-5MHz 线阵探头：超声频率3-12MHz |  |
| 17.2 | 扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率>=60帧/秒 凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率>=25帧/秒 |  |
| 17.3 | 扫描深度：1-30cm |  |
| 17.4 | 声束聚焦：发射>=8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 17.5 | 探头谐波成像频率个数>=2 |  |
| 17.6 | 回放重现：灰阶图像回放>=500幅 |  |
| 17.7 | 预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 17.8 | 增益调节：B/D可独立调节，STC（DGC）分段>=8，LGC分段>=2 |  |
| 18 | 频普多普勒 |  |
| 18.1 | 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW（相控阵探头或笔式探头） |  |
| 18.2 | 多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW |  |
| 18.3 | 最大测量速度：PW，血流速度最大±6.0m/s；CW，血流速度最大±40m/s（附图） |  |
| 18.4 | 最低测量速度1mm/s（非噪声信号） |  |
| 18.5 | 显示方式：B/D，M/D，D |  |
| 18.6 | 电影回放：>=180秒 |  |
| 18.7 | 零位移动：>=6级 |  |
| 18.8 | 取样宽度及位置范围：宽度0.9-27.1mm; 分级可调 |  |
| 18.9 | 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择 |  |
| 18.10 | 显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位 |  |
| 19 | 彩色多普勒 |  |
| 19.1 | 显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 |  |
| 19.2 | 实时双副对比显像 |  |
| 19.3 | 彩色显示角度：20-90度选择 |  |
| 19.4 | 彩色显示帧数：相控阵，85度，17cm深度，帧频>=15帧/秒 凸阵，全视野，17cm深度，帧频>=10帧/秒 |  |
| 19.5 | 组织多普勒帧频：75度，17cm深度，帧频>100帧/秒（附图） |  |
| 19.6 | 显示位置调整：感兴趣的图像范围：-20”- +20” |  |
| 19.7 | 显示控制：零位移动分+15级，黑/白与彩色比较，彩色对比 |  |
| 19.8 | 彩色增强功能：组织多普勒(TDI) |  |
| 19.9 | 双同步和三同步模式下独立声束偏转技术 |  |
| 20 | 经食道矩阵探头：超声频率2.0-7.0MHz |  |
| 20.1 | 全功能，包括2D，Color，M mode，PW，CW |  |
| 20.2 | 抗电刀干扰 |  |
| 20.3 | 加长缆线 |  |
| 21 | 超声图像及病案管理系统 |  |
| 21.1 | 动态图像采集，存储，一次连续采集>=500幅 |  |
| 21.2 | 同屏图像显示25画面 |  |
| 21.3 | 同屏电影回放>=9画面，可调回放速度 |  |
| 21.4 | 可连续存储动态录像最长时间≥420秒 |  |
| 21.5 | 存储图像及文档：CD，DVD，USB闪存设备 |  |
| 21.6 | 报告存储，检索，统计 |  |
| 22 | 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择>=8级可调 |  |
| ▲23 | 提供制造商原厂data sheet，所有技术响应必须与data sheet相符 |  |
| 24 | 承接相关医院接口费用 |  |
| 四 | 医用注射泵：2套 |  |
| ▲1 | 内置TCI模块 |  |
| 2 | 可自动识别20、50ml注射器 |  |
| 3 | 可以使用三个注射器，同时注射三种药物 |  |
| 4 | 彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线 |  |
| 5 | 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式 |  |
| ▲6 | 可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮。 |  |
| 7 | 具有靶浓度与剂量换算功能 |  |
| 8 | 内置右美托咪定药物方案 |  |
| 9 | 有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定 |  |
| ▲10 | 具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。 |  |
| 11 | 可预测苏醒时间 |  |
| 12 | 恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h |  |
| 13 | 压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险 |  |
| 14 | 交直流电两用，方便病人转运 |  |
| 15 | 输注速度范围：输注速度在0.1 ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h |  |
| 16 | 20ml注射器 0.1- 600ml/h |  |
| 17 | 50ml注射器 0.1- 1200ml/h |  |
| 18 | 预设输注总量范围：最小步进：1ml |  |
| 19 | 20ml注射器 1ml-20ml |  |
| 20 | 50ml注射器 1ml-60ml |  |
| 21 | 快速输注速度范围: 步进：100ml/h |  |
| 22 | 20ml注射器 100-400ml/h |  |
| 23 | 50ml注射器 100-600ml/h |  |
| 24 | 丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选 |  |
| 25 | 输注速度的最大误差 ：不大于±3% |  |
| 26 | 阻塞压力报警阈值：高：800±200毫米汞柱 中：500±100毫米汞柱 低：300±100毫米汞柱 |  |
| 27 | 报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。 |  |
| 28 | 12v锂离子电池充电10h后， 中速输注连续工作时间大于2h |  |
| 五 | 18导心电图机 ：1套 |  |
| 1 | 输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 |  |
| 2 | 导联：DE18：9/12/15/16/18导联同步采集 |  |
| 3 | 采集模式：12道/18道同步 |  |
| 4 | A/D转换：24 位 |  |
| 5 | 时间常数 ≥5s |  |
| 6 | 频率响应 ：0.01~350Hz(-3dB) |  |
| 7 | 增益：（1.25mm/mV，2.5 mm/mV，5 mm/mV，10 mm/mV，20 mm/mV, 10/5 mm/mV，AGC）±5% |  |
| 8 | 速度：1.25mm/s，5mm/s，25mm/s，50mm/s |  |
| 9 | 输入阻抗 ≥100MΩ (10Hz) |  |
| 10 | 输入回路电流 ≤0.01μA |  |
| 11 | 输入电压范围 ＜±5mVp-p |  |
| 12 | 定标电压 ：1mV±2% |  |
| 13 | 耐极化电压 ±900mV, ±5% |  |
| 14 | 噪声电平≤12.5μVp-p |  |
| 15 | 患者漏电流 |  |
| 16 | NC<10μA (AC) / <10μA (DC) |  |
| 17 | SFC <50μA (AC) / <50μA (DC) |  |
| 18 | 患者辅助漏电流 |  |
| 19 | NC<10μA (AC) / <10μA (DC) |  |
| 20 | SFC<50μA (AC) / <50μA (DC) |  |
| 21 | 滤波器 |  |
| 22 | 交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭 |  |
| 23 | 基漂滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz |  |
| 24 | 肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭 低通滤波器: 350Hz/300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz |  |
| 25 | 共模抑制比(CMRR) ≥140dB (AC 滤波开启), ≥123dB(AC 滤波关闭) |  |
| 26 | 采样率 ：64,000 Hz，每导联（每秒每通道），心电波形更接近真实情况，有效捕捉微小起搏信号。 |  |
| 27 | 起搏器检测（单通道检测） |  |
| 28 | 幅度：DE18: ±750uV～±700mV |  |
| 29 | 脉宽：DE18: 50us～2.0ms |  |
| 30 | 采样率：DE18:64,000Hz，节律导联 |  |
| 31 | 心率计算：心率范围30bpm~300bpm，精度：1BPM |  |
| 32 | 记录设备：热敏打印机、外接打印机 |  |
| 33 | 报告打印速度：1.25mm/s、25 mm/s、50 mm/s |  |
| 34 | 记录纸规格 ：热敏记录卷纸：216mm×12m |  |
| 35 | 报告格式：9导：3x3、6+3、9x1。 12导：3x4+1R、6x2+1R、12x1。 15导：3x5+1R、6+9、15x1。 18导：6x3+1R、18x1。 注意：外接打印机仅支持默认选项，其他不可选 |  |
| 36 | 外接打印机：支持WIFI打印,APP打印 |  |
| 37 | 文件格式：支持JPG、PNG、TIFF、BMP、FDA-XML、SCP、DICOM、PDF的报告格式。 勾选后在上传病例时会传输相应格式的病例。若不勾选以上选项，则上传DAT格式的病例。 |  |
| 38 | 存储位置：机内32GB，支持SD卡、U盘扩展存储 |  |
| 39 | 温度范围 ：额定电压：100V-240V~ 额定频率：50Hz/60Hz 额定电流：0.9~0.4A 输入功率：19V,2.53A |  |
| 40 | 直流电源（内置可充电锂电池） 额定容量：3550mAh/53.96Wh 新电池充满电后，iSE数字式心电图机可正常工作（无打印）至少8小时 额定电压：15.2V 电池从耗尽状态至90%时的充电时间：小于4小时 |  |
| 41 | 系统 |  |
| 42 | 操作系统：提供，友好的用户界面，灵活方便的操作 |  |
| 43 | 重力感应自动旋转屏幕，方便使用和查看报告 |  |
| 44 | 屏幕亮度、声音可自由调整 |  |
| 45 | 支持双手多点触摸屏操作（电容触摸屏，快速录入病人信息、诊断信息等） |  |
| 46 | 支持用户指纹登录(快速登陆并匹配用户权限，一机满足多场景快速切换） |  |
| 47 | 支持安装/切换多种输入法软件，支持手写、语音、拼音、五笔等方式输入 |  |
| 48 | 支持通过USB线、蓝牙、WIFI、移动网络与其他医疗设备连接，获取和管理数据 |  |
| 49 | WIFI 2.4G/5G 通过5G频段连接WIFI，具有低延迟高速率的特点，数据传输，视频会诊更顺畅 |  |
| 50 | 内置蓝牙4.2，可以连接蓝牙体温计、蓝牙血压计等获取测量数据 |  |
| 51 | 移动通信：支持电信、移动、联通 4G全网通，内置eSIM并支持外插卡，双卡双待双通。满足移动通信和快速组网的需求。 |  |
| 52 | 具有RJ45有线标准网口，为不具备无线网络环境提供有线数据传输支持 |  |
| 53 | 两个USB接口和一个DE18采集盒专用接口（DE18可接另两个USB口使用），方便设备扩展，连接PC键盘、鼠标、U盘、扫描枪、USB打印机等 |  |
| 54 | SIM卡和SD二合一卡槽，支持同时插入SIM卡和SD卡 |  |
| 55 | 支持NFC近场通信，使用了NFC技术的设备可以在彼此靠近的情况下进行数据交换，可以快速获取医生工作牌信息或病人手环信息。 |  |
| 56 | 内置红外条码扫描器，可以扫描一维码和二维码 |  |
| 57 | 支持无线投屏（将智心电显示内容无线传输到电视/投影仪上播放） |  |
| 58 | 支持新建病例，输入丰富的病人信息 |  |
| 59 | 支持通过内置/外接红外条码扫描器快速获取病人ID或从HIS提取预约信息 |  |
| 60 | 支持一键下载预约、自动下载预约和预约筛选条件设置 |  |
| 61 | 支持外接读卡器输入，支持社保卡、身份证等卡片信息读取 |  |
| 62 | 支持电子签名同步，病例信息同步，病例导出和手动上传病例 |  |
| 63 | 支持病例分类显示，支持病例检索，方便快速查找病例 |  |
| 64 | 具备导联脱落检测功能；支持各种异常的友好提示 |  |
| 65 | 支持采集波形质量颜色指示（黑色波形为正常信号，橙色波形为受干扰信号，红色波形为导联脱落） |  |
| 66 | 支持导联接错提醒功能； |  |
| 67 | 一键开启起搏检查，专有标识起搏信号 |  |
| 68 | 具有导联连接示意图，方便检查医生检查核对，避免导联接错 |  |
| 69 | 支持快速切换导联模式（支持儿童模式、12导、15导、16导和18导模式切换） |  |
| 70 | 具有快捷心电按键，一键快速开启心电采集， |  |
| 71 | 专有的智能采集功能，开启后自主判断心电波形质量，待波形稳定后，机器可自动触发采集，支持采集过程中出现干扰自动重采、自动测量、自动诊断、自动存储、自动上传、打印； |  |
| 72 | 支持波形预览和报告预览； |  |
| 73 | 支持多种在线诊断工具，可放大波形、平均模板、电子尺测量、在线报告等多种编辑方式 |  |
| 74 | 支持查看过往电子病历（包括第三方电生理报告） |  |
| 75 | 支持本机与服务器通讯，在线获取病人数据并在本机屏幕上进行同屏对比 |  |
| 76 | 支持重分析、重新采样，支持切换报告格式 |  |
| 77 | 心电图机能对用户所采集或选择的心电图波形进行打印和自动分析，包括参数的测量、波形特征描述和基于此进一步分析得到的初步诊断结果及解释等 |  |
| 78 | GPS实时定位，定点追踪设备便于管理防盗 |  |
| 79 | 支持与服务器自动保持时间同步，开机联网后自动获取服务器时间并保持与之同步 |  |
| 80 | 支持机器日常使用状态、异常错误代码通讯功能，在服务端可以查看机器状态、异常错误类型；实施掌握机器使用情况，便于质控管理 |  |
| 81 | 支持远程、自动、在线升级iSE软件 |  |
| 82 | 支持带医生签名的报告回传，报告回传有声音提示和红色标识 |  |
| 83 | 热敏打印：支持6*3+1R、6*2+1R、4*4+1R、3*5+1R、3*4+1R、3*3、6+3、6+9等心电波形显示和打印； |  |
| 84 | 热敏纸规格：210mm x 12m |  |
| 85 | 支持WIFI打印和APP打印等外接打印机（外接打印机仅支持默认格式） |  |
| 86 | 本机内置心电图自动测量与诊断程序，可根据性别和年龄的不同进行分析，，兼容3导、9导、12导、15导、16导和18导等多种导联模式的心电图测量与诊断 |  |
| 六 | 转运车：1张 |  |
| 1 | 设备名称：转运车 |  |
| 2 | 技术要求（技术参数和功能） |  |
| 2.1 | 病床尺寸：长≥2000mm；宽（含护栏）≤ 760mm |  |
| 2.2 | 病床高度调整范围： ≥300mm |  |
| 2.3 | 背板调节范围：≥90° |  |
| 2.4 | 头高脚低位最大倾斜角度：≥18° |  |
| 2.5 | 最低高度≤60cm |  |
| 2.6 | 最大高度≥88cm |  |
| 2.7 | 最大承重：≥320kg |  |
| 2.8 | 脚轮直径：≥200mm |  |
| 2.9 | 全钢结构床架，床体坚固耐用； |  |
| ▲2.10 | 两段数床面，床板采用可透X光材质，拒绝塑料床面； |  |
| ▲2.11 | 底座四个面均配有刹车和解刹系统,脚刹可从转运床的四边控制，方便医护人员的操作； |  |
| 2.12 | 背板采用两支气弹簧调节，调节方便，任意位置定位； |  |
| 2.13 | 可以方便地通过脚踏液压泵快速调节床面升降和床面头脚倾斜； |  |
| 2.14 | 床体四角具有防撞胶轮，降低运动过程中撞击给病人带来的影响； |  |
| 2.15 | 两侧配有侧护栏，护栏高度≥350mm，确保病人的最大安全性； |  |
| 2.16 | 配置中央第五轮，在狭小的空间内原地360°旋转及方便直线推行； |  |
| 2.17 | 转运床底盘预留有可安装氧气瓶的绑带； |  |
| 2.18 | 配备原装可拆卸床垫，床垫厚度≥10cm； |  |
| 2.19 | 转运床床头配有一体式把手输液架，既可以作为推行把手，也可以作为输液架使用；一体式把手输液架可两段式调节高度，并可以水平折叠收纳。 |  |
| 2.20 | 转运床尾部配有推行把手，方便推行； |  |
| 2.21 | 床垫背面自带防滑设计，易清洁，无需粘贴魔术贴，降低感染风险。 |  |
| 七 | 等离子体空气净化消毒机：5台 |  |
| 1 | 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：55 |  |
| 2 | 安装方式：壁挂式安装 |  |
| 3 | 设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态 |  |
| 4 | 等离子体空气净化消毒机内部不得装有紫外线杀菌灯。 |  |
| 5 | 等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 6 | 等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 7 | 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。 |  |
| 8 | 按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。 |  |
| 9 | 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 |  |
| 10 | 具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 |  |
| 11 | 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； |  |
| 12 | 随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。 |  |
| 13 | 系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；能从电脑WEB端报表查看、筛选（按科室、按时间段）、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表； |  |
| ▲14 | 具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。 |  |
| 15 | 消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供第三方检测报告复印件）。 |  |
| 16 | 臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供第三方检测报告复印件）。 |  |
| 17 | 净化效果:设备持续工作2小时，可使房间内空气洁净度为100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 18 | PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99%（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 19 | 多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 |  |
| 20 | 能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |  |
| 21 | 环境检测功能：能根据相关标准对室内空气质量进行自动评级。通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、尘埃粒子进行检测。 |  |
| 22 | 多档风速可调 |  |
| 23 | 功能性方面，具有如下功能（提供第三方检测报告复印件）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |  |
| 24 | 工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 |  |
| 25 | 程控数量：程控程序数量不少于5组。 |  |
| 26 | 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |  |
| 27 | 循环风量（m3/h）：≥800 |  |
| 28 | 噪声dB（A）：≤60 |  |
| 八 | 等离子体空气净化消毒机：2台 |  |
| 1 | 工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：80 |  |
| 2 | 安装使用：移动式,带四个可移动万向脚轮。 |  |
| 3 | 设备能通过指示灯、大尺寸液晶LCD显示屏（显示尺寸不小于W90mm*H50mm）、多个触摸按键进行图文化显示与操作。 |  |
| 4 | 等离子体空气消毒机内部不得装有紫外线灯杀菌。 |  |
| ▲5 | 等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥29990小时（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 6 | 等离子密度分布：≥3.4X1017～4.6X1017m-3（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 7 | 协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。 |  |
| 8 | 具有智慧物联网云服务功能，能从WEB端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。 |  |
| 9 | 支持设备的物联网自动报修功能； |  |
| 10 | 具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； |  |
| ▲11 | 消毒效果：设备持续工作1小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供第三方检测报告复印件）。 |  |
| ▲12 | 臭氧残留量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧残留量为≤0.16mg/m3（提供第三方检测报告复印件） |  |
| 13 | 多级过滤净化功能：配合等离子，可去除烟雾、甲醛、氨、苯，清新空气。 |  |
| 14 | 能通过红外遥控对设备进行开关机操作和设定档位等。 |  |
| 15 | 环境检测功能：能根据相关标准对室内空气质量进行自动评级，通过高性能的传感器检测空气中有害气体的水平，可对空气质量、尘埃粒子进行检测。 |  |
| 16 | 多档风速可调 |  |
| 17 | 功能性方面，具有如下功能（提供第三方检测报告复印件）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风机调速功能； （4）待机参数，具有累计工作时间、过滤网使用时间清零、时钟设置、空气质量与洁净度、湿度、温度； （5）报警提示，至少具有滤网过期、风机故障、等离子故障。 |  |
| 18 | 工作模式：支持手动模式、自动模式、定时程控模式。 |  |
| 19 | 程控数量：程控程序数量不少于5组。 |  |
| 20 | 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |  |
| 21 | 循环风量（m3/h）：≥800 |  |
| 22 | 噪音dB（A）：≤60 |  |
| 九 | 电动吸引器：1台 |  |
| 1 | 产品概述：低噪声、大流量、高寿命真空泵，适用于各级医院临床使用。 |  |
| 2 | 极限负压值：-0.09MPa |  |
| 3 | 负压调节范围：-0.01MPa～-0.09MPa |  |
| 4 | 抽气速率：30L/min |  |
| 5 | 工作电源：AC220v±10%、50Hz±2% |  |
| 6 | 输入功率：≤120VA |  |
| 7 | 噪声：≤55dB(A) |  |
| 8 | 储液瓶容量：2L×2（可选配一次性液袋） |  |
| 9 | 净重：约20kg |  |
| 10 | 外形尺寸：约500*460*960mm |  |
| 11 | 无油免维护真空泵 |  |
| ▲12 | 二次防溢流装置 |  |
| 13 | PC（聚碳）液瓶 |  |
| 14 | 带有气控脚踏开关，便于手术中操作 |  |
| 15 | 压力表压力显示 |  |
| 十 | 电子视频喉镜：2台 |  |
| 1 | 内部适配电压： DC4.2V；（外部适配器电压：DC5V，1000mA） |  |
| 2 | 图像分辨率：不小于 3.51lp/mm |  |
| 3 | 光源照度：不小于 600lx |  |
| 4 | 色温：不小于 5000k |  |
| 5 | 镜头系统分辨率：640 x 480 |  |
| ▲6 | 显示屏尺寸：≥2.4 英寸彩色液晶显示屏 |  |
| 7 | 全金属机身外壳 |  |
| 8 | 显示屏旋转角度：提供 |  |
| 9 | 符合工业产品防护等级 |  |
| 10 | 像素：30 万像素 |  |
| 11 | 适配一次性使用电子视频喉镜片尺寸 |  |
| 十一 | 恒温箱：1台 |  |
| 1 | 温度范围：2~48℃ |  |
| 2 | 额定电压：AC220V |  |
| 4 | 额定频率：50Hz |  |
| 5 | 外形尺寸：595×680×1805 mm |  |
| 6 | 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 |  |
| 7 | 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好 |  |
| 8 | 外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 |  |
| 9 | 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外 |  |
| 10 | 精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化 |  |
| 11 | 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小 |  |
| 12 | 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求 |  |
| 13 | 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品 |  |
| 14 | 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 |  |
| 15 | 嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间 |  |
| 十二 | 输液泵：2台 |  |
| 1 | 速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h) |  |
| 2 | 输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度） |  |
| 3 | 冲洗速率：1000 ml/h |  |
| 4 | 输 液 量：1ml～9999ml |  |
| 5 | 累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml） |  |
| 6 | 阻塞压力范围三挡可调: 高：120kPa 中：66.7kPa 低：10kPa |  |
| 7 | 具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） |  |
| 8 | 气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul |  |
| 9 | 报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警 |  |
| 10 | 电 源：AC110-230V，50-60HZ； 内置电池：DC12V充电电池组； 电池充电16小时后，可供泵以 25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）。 |  |
| 11 | 功率：39VA |  |
| 12 | 操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条 |  |
| 13 | 输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询） |  |
| 19 | IP等级：IP×4属防溅水设备 |  |
| 20 | 类型：Ⅰ类CF型 |  |
| 十三 | 单道微量注射泵：2台 |  |
| 1 | 注射器规格 20ml 、30ml 、50ml |  |
| 2 | 注射速率：50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级 0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） |  |
| 3 | 快速速率：1200ml/h (50ml 注射器) 600ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) |  |
| 4 | 累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） |  |
| 5 | 限制量：0—9999ml |  |
| 6 | 精度≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） |  |
| 7 | 电源：AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作4小时 |  |
| 8 | 报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |  |
| 9 | 报警优先级 |  |
| 10 | 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）, 并且可为客户量身校准其他品牌 |  |
| 11 | 阻塞后针筒内压力自动释放 |  |
| 12 | 可记录500条以上（含500条）历史纪录） |  |
| 13 | 重量 2.1kg 含固定夹 |  |
| 14 | 三档阻塞压力等级选择： 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg |  |
| 15 | RS232 电脑接口 |  |
| ▲16 | 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 |  |
| 17 | KVO速率 |  |
| 18 | 安全类型：Ⅰ类CF型 |  |
| 19 | 快速推进键保险 |  |
| 20 | 注射过程中快速推注 |  |
| 十四 | 双道微量注射泵 |  |
| 1 | 注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml |  |
| 2 | 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml 以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） |  |
| 3 | 快速推注 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) |  |
| 4 | 累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） |  |
| 5 | 限制量：0—9999ml |  |
| 6 | 精度≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） |  |
| 7 | 电源：AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作不低于3小时 |  |
| 8 | 报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 |  |
| 9 | 报警优先级 |  |
| 10 | 自动识别注射器规格 |  |
| 11 | 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌 |  |
| 12 | 阻塞后针筒内压力自动释放 |  |
| 13 | 可记录500条以上（含500条）历史纪录） |  |
| 14 | RS232 电脑接口 |  |
| 15 | 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警 |  |
| 16 | 重量约3.2kg 不含固定夹 |  |
| 17 | 三档阻塞压力等级选择 低（L）300mmHg+/- 100mmHg 中（C）500mmHg+/- 100mmHg 高（H）800mmHg+/- 200mmHg |  |
| 18 | KVO速率 |  |
| 19 | 类型：Ⅰ类CF型 |  |
| 十五 | 麻醉机内部回路消毒机：1台 |  |
| ▲1 | 采用复合醇、臭氧、过氧化氢（臭氧和过氧化氢由用户自己决定是否使用）多种消毒剂对麻醉机呼吸机回路表面进行消毒灭菌，方便临床进行选择。 |  |
| 2 | 采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能,排放浓度最高 0.04mg/m³。 （满足 WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范） |  |
| 3 | 工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。 麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 呼吸机程序模式：30min消毒灭菌、10min干燥 复合醇消毒模式：10min雾化、10min干燥（10～60min 可选，步进值 10min） （复合醇提供10分钟消毒，10分钟干燥检测报告，高效快捷） |  |
| 4 | 自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。 |  |
| 5 | 消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。达到无死角，无残留的消毒效果。 |  |
| 6 | 呼吸机消毒机理：低压部分采用复合醇和或臭氧（O3）两种消毒剂对呼吸机吸气端、呼气端进行消毒灭菌。 |  |
| 7 | 高压部分使用臭氧消毒系统，使用高流速、大压力的加压气体，快速充满医疗器械内部后被快速吸出、清理，实现呼吸机双进气端、整体内部回路、吸气端、呼气端无死角，无残留的消毒过程。避免了氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留，排放浓度最高0.04mg/m³。 |  |
| 8 | 供气和排气速度：3～5 升/分钟 |  |
| 9 | 输入臭氧浓度（mg/m3）：≥220(提供第三方检验报告复印件) |  |
| 10 | H2O2浓度：12%或复合醇复方消毒液 |  |
| 11 | 雾化量：0.2～0.5 ml/min |  |
| 12 | 消毒级别和效果： - 过氧化氢、臭氧枯草杆菌黑色变种芽孢四代。平均杀灭对数值≥3.0(提供第三方检验报告复印件) 2）复合醇枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0(提供第三方检验报告复印件) 3）复合醇消毒完成后回路内无任何腐蚀(提供第三方检验报告复印件) 5）1、人类冠状病毒 灭活对数值均＞4.00 |  |
| 13 | 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值分别为＞6.43，＞6.18，＞6.38 |  |
| 14 | 对黑曲霉菌、白色念珠菌杀灭对数值分别为＞5.26，＞5.11 |  |
| 15 | 对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值≥4.00 |  |
| 16 | 报警功能 1）温度双循环控制系统，具有超温报警提示功能。 2）温度控制功能：≤55°C；超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。 |  |
| 17 | 消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染 |  |
| 18 | 消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求 |  |
| 19 | 消毒记录：消毒结束后，可查询消毒次数，可追溯消毒记录，方便使用、 易于查验，具备追溯打印功能 |  |
| 20 | 臭氧浓度的自检及报警功能：消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产生的臭氧浓度，无效消毒时自动报警。 |  |
| 21 | 人机对话模式：10.4 寸触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。 |  |
| 22 | 雾化方式：压缩式雾化，免日常维护，无药物残留量，提高药物利用率 |  |
| 23 | 消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定性，有效延长消毒机使用寿命 |  |
| 24 | 具备自动加液功能免去每次手动加液的繁琐 |  |
| 十六 | 麻醉机：2台 |  |
| ▲1 | 12.1英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要多角度旋转调节，可折叠。 |  |
| 2 | 两个大容量旋转式抽屉，大工作台面 |  |
| 3 | 标配机械四轮刹车，可选配中央刹车系统，采用导电、静音脚轮 |  |
| 4 | 具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮度无极可调 |  |
| 5 | 全中文操作系统，设置操作两步到位 |  |
| 6 | 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能 |  |
| 7 | 后备锂电池，电池容量4400mAh，使用时间≥120分钟 |  |
| 8 | 具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持 |  |
| 9 | 配隔离变压器，有效保障医生用电安全 |  |
| 10 | 主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测 |  |
| 11 | 配AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费 |  |
| 12 | 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa |  |
| ▲13 | 具备氧气，笑气，空气机械三气六管流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min |  |
| 14 | 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25% |  |
| 15 | 快速充氧范围25 - 75 l/min |  |
| 16 | 气动电控呼吸机 |  |
| 17 | 适用范围：成人、小儿和婴幼儿 |  |
| 18 | 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得 |  |
| 19 | 通气模式：VCV、PCV、手动，可选配SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、 PRVC |  |
| 20 | 控制通气模式下： |  |
| △20.1 | VCV模式下潮气量设定范围：15ml～1500ml |  |
| 20.2 | 呼吸频率设定范围：4～100次/min |  |
| 20.3 | 吸呼比设定范围：4:1～1:10 |  |
| 20.4 | 吸气压力设定范围：5～70 cmH2O |  |
| 20.5 | PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O |  |
| 20.6 | 压力限制设定范围：10～100cmH2O |  |
| △20.7 | 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60% |  |
| 21 | 同步和支持通气模式下 |  |
| 21.1 | 触发窗设定范围：5%～90% |  |
| 21.2 | 吸气时间设定范围：0.2～0.5s |  |
| 21.3 | 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O |  |
| 21.4 | 支持压力设定范围：3～60 cmH2O |  |
| 22 | 重点参数监测范围 |  |
| 22.1 | 分钟通气量监测范围：0～100L/min |  |
| 22.2 | 吸气和呼气潮气量监测范围：0～2500ml |  |
| 22.3 | 气阻监测范围：0～250mL/cmH2O |  |
| △22.4 | 顺应性监测范围：0～500 cmH2O/(s/L) |  |
| 23 | 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等 |  |
| △24 | 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示 |  |
| 25 | 可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数 |  |
| 26 | 具有体外循环模式 |  |
| 27 | 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置 |  |
| 28 | 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作 |  |
| 29 | 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱 |  |
| 30 | 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L |  |
| 31 | 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒 |  |
| 32 | 标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护 |  |
| 33 | 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装 |  |
| 34 | 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏 |  |
| 35 | 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源 |  |
| ▲36 | 回路泄漏量不应超过75ml/min |  |
| 37 | 高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能 |  |
| 38 | 主机标配双罐位，具备互锁功能 |  |
| 39 | 挥发罐容量大于300ml |  |
| ▲40 | 具有安全运输模式T模式，转运更换无需排空麻醉药 |  |
| 41 | 报警性能：具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。 |  |
| 十七 | 麻醉监护仪：2台 |  |
| 1 | 产品为插件式监护仪 |  |
| 2 | ≥15.6英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1920*1080像素 |  |
| 3 | 参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察 |  |
| 4 | 主机具有4+1插件槽 |  |
| 5 | 具有触摸操作，软键盘可支持中文手写、拼音、英文3种输入法 |  |
| 6 | 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿 |  |
| 7 | 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能 |  |
| 8 | 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25 μv |  |
| 9 | 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db |  |
| 10 | 可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿 |  |
| 11 | 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍 |  |
| 12 | ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等 |  |
| 13 | 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV——+2.5mV |  |
| 14 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms |  |
| 15 | 具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况 |  |
| 16 | Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下） |  |
| 17 | 血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20% |  |
| 18 | NIBP测量范围： 成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg； 小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg； 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg |  |
| 19 | 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量 |  |
| 20 | 具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值 |  |
| 21 | 具有双通道体温监测，应支持CY和YSI两种提问探头类型 |  |
| 22 | 具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等 |  |
| 23 | 用户可随意调节界面布局波形和参数功能 |  |
| 24 | 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示 |  |
| 25 | 计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能 |  |
| ▲26 | 可支持≥160小时趋势图/表、≥2000组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾 |  |
| 27 | 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息 |  |
| 28 | 记录仪实时记录事件：8s、16s、32s、连续可供选择 |  |
| 29 | 临床辅助决策功能：脓毒症筛查、GCS评分、早期预警评分、起搏分析、CCHD筛查等 |  |
| 十八 | 麻醉深度检测仪：1台 |  |
| 1 | 系统组成：由主机、导联线、电源适配器等组成，一体机 |  |
| 2 | 操作显示：Android 智能操作系统、8寸超高清（1024*768）显示、电容触摸屏 |  |
| 3 | 麻醉深度指数（CSI）：实时麻深指数CSI，显示临床麻醉中患者的麻醉状态和镇静水平，以0～100表示状态值。（从深度麻醉-完全清醒） |  |
| 4 | 信号质量（SQI）：显示采集的信号质量，以0～100表示信号质量值，每秒更新，并能实时显示黑、白两电极的阻抗值 |  |
| 5 | 肌电值（EMG）：显示肌电活动的强度，反应患者对伤害性刺激的反应，可间接反映患者的肌松程度，以0～100表示状态值，每秒更新。 |  |
| 6 | 爆发抑制比（BS%）：脑电图信号在过去30s内，脑电波处于抑制状态时间的百分比，麻醉用药过量参考指数。以0-100表示状态值，每秒更新。 |  |
| 7 | 趋势图：实时观察麻深指数、爆发抑制比EEG脑电波每秒的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者麻深指数、爆发抑制比、EEG脑电波的动态变化。 |  |
| 8 | 抗干扰能力：抗干扰能力强，超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的准确性 |  |
| 9 | 数据存储、导出功能：可存储5600小时的数据和趋势图；具备所有数据USB端口输出、下载功能，同时能通过RS-232串口与手麻系统及医院信息系统对接实时传输。 |  |
| 10 | 波形回顾功能：随时调动手术患者的全程麻醉检测数据及波形，可设定1s、5s、10s、1min、2min间隔手动或自动进行回放，供麻醉研究分析。 |  |
| 11 | 打印功能：便携式蓝牙打印机，全程打印患者手术过程中的CSI及BS%数据 曲线，响应时间小于8s，可随时对患者数据曲线进行回顾、打印 |  |
| 12 | 报警功能：上下限设置，声光报。音量可调，四种报警音可选，报警线三种方式随意切换。 |  |
| 13 | 事件设置：诱导，插管，维持，手术等七个事件状态可选。 |  |
| 14 | 自动检测功能：自动检测电极是否联接、并有文字提示 |  |
| 15 | 文字输入：中英文可选，手写或拼音输入 |  |
| 16 | 波形界面：根据需要波形可以麻深指数、爆发抑制比、麻深指数+爆发抑制比、麻深指数+EEG脑电波、爆发抑制比+EEG脑电波五种状态任意切换 |  |
| 17 | 电池性能：12000mAh锂电，可持续工作10h，充电时间6h，可与外接电源交替使用。 |  |
| 18 | EEG扫描速度、幅度：可按12.5mm/s,25mm/s,50mm/s间隔速度扫描 幅度可按5uv,10uv,25uv,50uv调整 |  |
| 19 | 数据采集率：2000次/秒 |  |
| ▲0 | 采用一次性无创脑电传感器 |  |
| 21 | 最大功率：4.8W |  |
| 22 | 单机软件升级：有终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力。 |  |
| 十九 | 除颤监护仪：1台 |  |
| 1 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 |  |
| 2 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 |  |
| 3 | 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。最高可提供高至360J能量 |  |
| 4 | 除颤充电迅速，充电至200J<5s。 |  |
| 5 | 可配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 |  |
| 6 | CPR辅助功能，可指导CPR操作. |  |
| 7 | 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 |  |
| ▲8 | 具备监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、体温，呼吸末二氧化碳。 |  |
| 9 | 外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。 |  |
| 10 | 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 |  |
| 11 | 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片 |  |
| 12 | 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 |  |
| 13 | 彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 |  |
| 14 | 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 |  |
| 15 | 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 |  |
| 16 | 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 |  |
| 17 | 具备无线功能并提供数据输出协议 |  |
| 二十 | 脑部与区域组织氧饱和度监护仪：1台 |  |
| 一 | 适用范围或功能概述 |  |
| 1 | 适用范围或功能概述：通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体多部位组织氧饱和度（rSO2），数据监测比例：动脉血占30%，静脉血占70%。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 连接方式：通过适配的传感器连接患者，并实时连续采集监测病人的数据。 |  |
| 2 | 适用人群：成人、儿童、新生儿。 |  |
| 3 | 适用部位：脑部、耳侧、腹部两侧、肾区、腹部、腿部、手臂、三角肌等。 |  |
| 4 | 线缆长度：≥4.5m，可添加数据延长线，无损传输信号和数据，以便特殊适用于核磁手术室、头部手术、高压氧仓等特殊临床环境。 |  |
| 5 | 通道数：≥4通道监测，无需更换主机即可平滑升级为6通道监测。 |  |
| 6 | 测量光源：近红外光。 |  |
| 7 | 光源波段：4波段。 |  |
| 8 | 测量方法：绝对测量，无需氧基线对比参考计算，任一时间段数值均有临床意义，方便操作。 |  |
| 9 | 组织氧饱和度测量范围：0~100%。 |  |
| 10 | 数据更新频率：1.5秒。 |  |
| 11 | 通道（Ch）：不同颜色标记不同通道编号。 |  |
| 12 | 传感器型号:具有4种型号传感器：大号传感器、中号传感器、小号传感器、小号非粘性传感器。 |  |
| 13 | 双光源传感器：每个传感器具备有2个光源、2接收器。 |  |
| 14 | 测量光路：16道测量光路。 |  |
| 15 | 最大探测面积:深×宽： 2.0cm×6.0cm. |  |
| 16 | 屏幕界面显示：所监测参数数值及趋势图 |  |
| 17 | 趋势图显示刻度：纵轴0~100%，横轴7.5min、15min、30min（默认）、1h、2h、4h、8h、12h、24h可选小时。 |  |
| 18 | 事件标记：可记录并以字母（A~Z）标记、显示标记事件的日期和时间、事件标记编码以及标记时间点各连接通道的读数 |  |
| 19 | 基线（BL）显示：可随时自定义设置当前数值为rSO2监测基线值，做对比显示。 |  |
| 20 | 曲线下面积（AUC）：显示低警报限的累积饱和度%MIN |  |
| 21 | 报警功能:支持报警功能.：自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警。报警级别区分：高级报警显示红色，中级报警黄色。报警音量设定：此设置对声音警报的音量进行确定。警报音量可分为15级，可根据报警音量大小显示黄色和绿色，可预设默认警报音量。 |  |
| 22 | 内置数据存储：每4秒存储一次数据，内置存储器可存储不低于840小时监测数据。 |  |
| 23 | 数据导出：支持蓝牙、RS-232端口进行数据导出。 |  |
| 24 | 配套软件：具有配套数据分析软件，可分析数据波形图等 |  |
| 25 | 系统设置:可调整：显示亮度、系统时间、操作语言、音量、数据输出模式等 |  |
| 26 | 电源：可充电锂电池（可续航≥6小时），外部AC电源供电。 |  |
| 27 | 故障提示：包括传感器脱落、设备故障、信号强度弱等。 |  |
| 28 | 重量：主机重量不大于1KG，便于转运。 |  |
| 29 | 防护等级：BF应用部件。 |  |
| 30 | 语言设置：可设置语言种类≥8种 |  |
| 31 | 系统菜单:支持预设菜单：≥10种系统设置的预设进行保存。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机：一台 |  |
| 2 | 前置放大器 4根 |  |
| 3 | 传感器4根 |  |
| 4 | 电源适配器 1个 |  |
| 5 | 台车1台 |  |
| 二十一 | 无创呼吸机：1台 |  |
| 1 | 招标要求：医院用无创呼吸机，适合儿童（≥20Kg）和成人使用 |  |
| 2 | 基本概述： |  |
| 2.1 | 具有以下通气模式：持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS) |  |
| 3 | 氧浓度21-100%可调，不受流量流速影响。 |  |
| ▲4 | 全中文彩色触摸屏(≥12英寸), 同屏显示：病人流速波形，容量波形，压力波形 |  |
| 5 | 实时监测PIP、 病人/全部漏气量、 病人触发率、 呼吸频率、 Ti / Ttot和 分钟通气量 |  |
| 6 | 完善的报警功能。包括高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸频率、低分钟通气量、低吸气压力延迟时间报警；同时在屏幕上显示报警内容，便于临床医师及时诊断报警状况。 |  |
| 7 | 全自动吸气触发和吸气切换,在大量漏气的情况下，也能保持完美的同步性能。最大的漏气补偿量可以达到60L/min，最大流速240L/min;最大限度降低病人呼吸做功，减少医护人员的劳动强度 |  |
| 8 | 压力上升时间可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度 |  |
| 9 | 后备电池，使用时间≥6小时 |  |
| 10 | 主要技术参数： |  |
| 10.1 | CPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 10.2 | EPAP 4 - 25 cmH2O |  |
| 10.3 | IPAP 4 - 40 cmH2O |  |
| 10.4 | I-time (吸气时间) 0.30 - 3.00 s |  |
| 10.5 | Max P (AVAPS模式下最大IPAP) 6 - 40 cmH2O |  |
| 10.6 | Min P (AVAPS模式下最小IPAP) 5 - 30 cmH2O |  |
| 10.7 | FiO2 21 - 100% |  |
| 10.8 | Ramp time 关闭, 5 - 45 min |  |
| 10.9 | Rate (呼吸频率) 4 - 60 BPM |  |
| 10.10 | Rise (上升时间) 1 - 5 |  |
| 10.11 | AVAPS 目标潮气量 200 - 2000 ml |  |
| 二十二 | 无创心输出量测量仪：1台 |  |
| 1 | 适用范围或功能概述 |  |
| 1.1 | 无创、连续、实时监测心输出量及相关血流动力学参数，可用于成人、儿童、新生儿，用于ICU、EICU等各类重症部门的液体复苏指导、休克类型快速识别、药代动力学跟踪，以及急救、围手术期、血液透析、心力衰竭、起搏器优化、运动、普通病房监测等，为多种不同的临床环境提供诊疗决策中反应心输出量及血流动力学状况的数据。 |  |
| 2 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 无创经胸阻抗法；算法模型：电子心力法，监测主机自动校准，无需人为操作 |  |
| 2.2 | 评估血流-心输出量的参数： SV 每博输出量，监测范围：1–200ml 。 SI(体表面积)，每博输出量指数，监测范围：0.5-2500ml/m2。 CO 心排量，监测范围：0.1–20 l/min 。 CI(体表面积)心排量指数，监测范围：0.05-250 l/min/ m2 。 HR心率，监测范围：30-350。 |  |
| 2.3 | 评估前负荷-容量的参数： TFC 胸液体容积，监测范围：5-100 。 SVV 每搏输出量变异，监测范围：1-50% 。 FTC 校正左室射血时间，监测范围：50-900ms |  |
| 2.4 | 评估后负荷-血管阻力的参数： SVR 外周血管阻力，监测范围：200-38000 dynes / sec / cm -5。 SVRI(体表面积)外周血管阻力指数，监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5 / m2 |  |
| 2.5 | 评估心肌的参数： ICON心肌收缩力指数，监测范围：1-200 。 STR 收缩时间比例，监测范围：0.1-0.9 。 CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01-1.0 。 VIC(体表面积) 心肌收缩力指数变异，监测范围：1-50% 。 PEP 预射血期，监测范围：50-200ms 。 LVET 左室射血时间，监测范围：100-400ms |  |
| 2.6 | 评估氧供状态的参数： DO2 输氧量，监测范围：0-1567 。 DO2I 输氧指数，监测范围：0-3000 |  |
| 2.7 | 其他参数：BP血压、SPO2血氧饱和度、Hb血红蛋白可实时手工输入 |  |
| 2.8 | 主机重量≤800g，便携，有充电电池，主机有显示屏幕，可脱离电脑独立显示参数及趋势图 |  |
| 2.9 | 主机可与床旁监护仪进行通讯，测量参数可在床旁监护仪屏幕上显示 |  |
| 3 | 主机可连接工作站，对数据进行进一步分析，测量参数可以生成表格文档保存，方便对病人病情进行研究分析，可输出患者检测报告。数据报告储存≥2000份 |  |
| 3.1 | 可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池容量、错误 |  |
| 3.2 | 传感器数量≤4个高质量阻抗电极 |  |
| 3.3 | 测量数据输出时间≤2分钟 |  |
| 3.4 | 有起搏器模式，可用于携带起搏器患者的心输出量及血流动力学检测。可提供相关文件作为用途真实性的证明。 |  |
| 3.5 | 测量过程不受体位变化影响；体位调整时，不需要在设备端进行“体位选择”操作；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测；监测过程无需信号、信息人工校准 |  |
| 3.6 | 可切换体表面积模式或体重模式测量，可设定信号放大倍数、SVV计算的平均周期等，能根据患者信息自动调整测量参数的参考正常值范围 |  |
| 3.7 | 工作站主机具备触屏操作功能，屏幕尺寸≥12吋，硬盘或扩展硬盘容量≥256G，内存≥8G。 |  |
| 3.8 | 工作站软件具备实时监测ECG、阻抗、阻抗变化波形，及参数显示功能 |  |
| 3.9 | 工作站具备抬腿试验PLR模块 |  |
| 4 | 具备血流动力学管理模块 |  |
| 4.1 | 具备智能休克辅助判别模块 |  |
| 4.2 | 工作站具备输出、存储报告的功能，并可对保存的报告进行检索，报告输出格式包括：excel、PDF |  |
| 5 | 配置要求 |  |
| 5.1 | 主机1台 |  |
| 5.2 | 病人测量电缆线1条 |  |
| 5.3 | 充电器1个 |  |
| 5.4 | 电脑一体机1台 |  |
| 5.5 | 彩色打印机一台 |  |
| 5.6 | 台车一套 |  |
| 二十三 | 心脏射频消融仪：1台 |  |
| 1 | 功率输出范围：0～100W ,步进为1W。 |  |
| 2 | 最小功率设置为1W |  |
| 3 | 阻抗检测范围：10Ω～300Ω。 |  |
| 4 | 工作频率：460KHz±20KHz |  |
| 5 | 射频仪应具有高低阻抗保护设置窗口 |  |
| 6 | 高低阻抗保护设置范围：低阻20Ω～80Ω，高阻100Ω～300Ω。 |  |
| 7 | 具有两个实时温度显示窗口。能显示双温控消融导管远近端温度。 |  |
| 8 | 温度传感器自动识别 |  |
| 9 | 实时显示阻抗，直观反馈导管与心脏贴靠情况 |  |
| 10 | 具有脚踏开关，方便术者操控射频能量的发放 |  |
| 11 | 开放的耗材使用权限，能够兼容市面上常用的消融导管 |  |
| 12 | 放电计时范围：0～300 S，具有单次或累计两种计时方式 |  |
| 13 | 具有两种工作模式：功率模式和温度模式 |  |
| 14 | 设备至少具有三种安全性保障功能，阻抗保护功能，温度保护功能，功率保护功能，确保手术的安全性 |  |
| 二十四 | 多道生理记录仪：1台 |  |
| 1 | 计算机系统：CPU：双核、内存8G、双系统双硬盘1000G+1000G |  |
| 2 | 计算机操作系统平台：提供 |  |
| 3 | 前置放大器:总通道数64个通道 |  |
| 4 | 12个全体表信号通道 |  |
| 5 | 2道有创血压监测通道 |  |
| 6 | 专用的ABL信号通道，可使起搏后信号快速恢复，不错过任何有用信号。 |  |
| 7 | 多道生理记录仪具有防除颤功能，除颤时，不会对设备造成损坏 |  |
| 8 | 心内增益控制：1～400mm/mv多档可选，最大增益400mm/mv。 |  |
| 9 | 显示系统：多屏液晶显示，可根据医院需要，安装在导管室不同位置 |  |
| 10 | 前置放大器到计算机的信号传输：光纤传输 |  |
| 11 | 单个心内插板的电极插孔数达到≥32个 |  |
| 12 | 具备外置刺激仪输入接口 |  |
| 13 | 可将12导体表中的任意一道体表信号输出到其他具有触发功能的设备上，最大增益4000mm/mv。 |  |
| 14 | 低通滤波器（Hz）：多档可选 |  |
| 15 | 高通滤波器（Hz）：多档可选 |  |
| 16 | 体表共模抑制比≥100dB，心内共模抑制比≥100dB |  |
| 17 | 体表输入阻抗：≥6.3MΩ，心内输入阻抗：≥5.1MΩ |  |
| 18 | 前置放大器到计算机的信号传输线长度达≥10米 |  |
| 19 | 内置式程控刺激仪，通过软件控制实现任意心内通道发放起搏和刺激功能 |  |
| 20 | 导管的插接有可视化的图示,形象直观描述导管与心内盒的连接位置 |  |
| 21 | 具有单道对比功能，在房室结改良和双径路射频手术中，直观显示单一导联在S1Sn刺激时发生的A-H延长和跳跃，方便医生诊断 |  |
| 22 | 多道仪能够操作射频仪，操作面板与射频仪实物一致。 |  |
| 二十五 | 心肺复苏仪：1台 |  |
| 1 | 符合最新AHA心肺复苏及心血管急救指南中“心肺复苏的替代技术和辅助装置”的相关规范，符合《2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。 |  |
| ▲2 | 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。 |  |
| ▲3 | 按压频率在100-120次／分钟范围内，实际按压频率误差≤±1次/分钟。 |  |
| 4 | 按压深度在5.0-6.0厘米范围内；实际按压深度误差≤±0.2厘米 |  |
| 5 | 按压释放比范围: 50%±5% |  |
| 6 | 按压通气模式：连续按压模式和30:2模式 |  |
| 7 | 两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换 |  |
| 8 | 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒 |  |
| 9 | 最大工作倾斜度：≥45°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者 |  |
| 10 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟 |  |
| 11 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米 |  |
| 12 | 在主机工作倾斜度范围内工作状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内 |  |
| 13 | 额定工作低温环境下性能好：在温度≤-5℃，能持续稳定实施胸腔按压，以满足低温环境院外急救的使用需求 |  |
| 14 | 在额定工作低温状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟 |  |
| 15 | 在额定工作低温状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米 |  |
| 16 | 在额定工作低温状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内 |  |
| 17 | 额定工作湿热环境性能好：在温度≥45℃、湿度≥93%，能持续稳定实施胸腔按压，以满足高温环境院外急救的使用需求 |  |
| 18 | 在额定工作湿热环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟范围内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟 |  |
| 19 | 在额定工作湿热环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米范围内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米 |  |
| 20 | 在额定工作湿热环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内 |  |
| 21 | 车载运行性能：在三级公路、行驶速度40km／h，运行200km状态下，能持续稳定实施胸腔按压，以满足长距离转运期院外急救的使用需求 |  |
| 22 | 在车载运行环境状态下，按压频率仍能保持在100-120次／分钟内，且实际按压频率误差≤±1次/分钟 |  |
| 23 | 在车载运行环境状态下，按压深度仍能保持在5.0-6.0厘米内，且实际按压深度误差≤±0.2厘米 |  |
| 24 | 在车载运行环境状态下，按压释放比仍能保持在 50%±5%范围内 |  |
| 25 | 驱动方式：电动电控 |  |
| 26 | 电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟 |  |
| 27 | 电池最大充电时间：≤4小时 |  |
| 28 | 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间约10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压 |  |
| 29 | 外部交流电源：可接220V交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电 |  |
| 30 | 紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机 |  |
| 31 | 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位 |  |
| 32 | 对地漏电流：正常状态≤0.5mA；单一故障状态≤1mA |  |
| 33 | 外壳漏电流：正常状态≤0.1mA；单一故障状态≤0.5mA |  |
| 34 | 患者漏电流：正常状态≤0.01mA；单一故障状态≤0.05mA；应用部分加网电压≤0.05mA |  |
| 35 | 抗振性能：频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mm，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 |  |
| 36 | 防撞性能：加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤±1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米 |  |
| 37 | 主机（含动力电池）重量≤3.5Kg |  |
| 38 | 便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏 |  |
| 39 | 无挡板设计，不受软床垫影响 |  |
| 40 | 体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊PCI时实施CPR的方案（提供影像图片） |  |
| 41 | 配置要求： |  |
| 41.1 | 胸腔按压机主机，1台 |  |
| 41.2 | 固定绷带（中号），1套 |  |
| 41.3 | 固定绷带（大号），2套 |  |
| 41.4 | 锂电池，1个 |  |
| 41.5 | 电源适配器（含电源线），1套 |  |
| 41.6 | 按压头护套， 1套 |  |
| 41.7 | 急救包， 1个 |  |
| 41.8 | 随机文件，1套 |  |
| 二十六 | 血管内超声：1套 |  |
| 1 | 数量：血管内超声1套 |  |
| 2 | 功能和技术参数及配置 |  |
| 2.1 | 硬件和软件要求 |  |
| 2.1.1 | 多功能介入超声诊断平台，支持9MHz~60MHz机械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔内介入治疗。9MHz及40MHz，60MHz超声导管均已获得CFDA认证。 |  |
| 2.1.2 | 独特的触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮，界面直观简洁，流程式菜单避免操作失误。 |  |
| 2.1.3 | 内置高速硬盘，可存储≥200个病人数据。 |  |
| 2.1.4 | 存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。 |  |
| 2.1.5 | 19英寸高分辨率（1280*1024）彩色LCD显示器，(含内置式麦克风和扬声器)。 |  |
| 2.1.6 | 系统处理器：双CPU分布式系统 |  |
| 2.1.7 | 热敏打印机，分辨率大于325dpi，灰度等级大于等于8位，图像元素最大支持4096*1280点。 |  |
| 2.1.8 | 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示回撤距离。自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最大采集数约6000帧图像。手动回撤，最大采集数为6800帧图像 |  |
| 2.1.9 | 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测和识别截面管腔和血管边界。 |  |
| 2.1.10 | 具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确定血管腔及血流边界；帧数范围可在3-15范围内调节。 |  |
| 2.1.11 | 具有双图功能：主显示屏上同时显示来自同一回撤不同帧的两幅截面图像。 通过双图，可以查看血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变，它还可以自动显示图像之间的距离。 |  |
| 2.1.12 | 根据数据处理控件,提供图像处理以帮助除去图像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图像更清晰。 |  |
| 2.1.13 | 书签：可在任意位置添加书签，数量不限，便于记录并快速查看书签图像。 |  |
| 2.1.14 | 书签缩略图：将书签的帧的缩略图显示在截面视图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧，同时显示相应的截面图像。 |  |
| 2.1.15 | 自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置的距离 |  |
| 2.1.16 | 注释:可在图像中任意位置添加注释，注释可自定义，可保存或修改。 |  |
| 2.1.17 | 长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进行测量 |  |
| 2.1.18 | 对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量：最多可进行3次面积测量和9次距离测量。 |  |
| 2.1.19 | 可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片。 |  |
| 2.1.20 | DICOM 3.0格式病例存档，并提供五种压缩格式：无压缩格式、 JEPG Lossless格式 和JEPG HIGH QUALITY格式、JPEG MED QUALITY格式和JPEG LOW QUALITY格式 |  |
| 2.1.21 | 图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效降低图像噪声信号，提高图像分辨率 |  |
| 2.1.22 | 管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与其他组织。 |  |
| 2.1.23 | 长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端自动标记，利于术中快速识别 |  |
| 2.1.24 | 用于冠脉血管的超声导管：具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率40MHz,轴向分辨率达到38μm。进入外廓2F，最大外廓3.15F，可兼容5F指引导管。 |  |
| 2.1.25 | 用于心腔内的超声导管：工作频率9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分的形态、比重和质地。 |  |
| 2.1.26 | 可以实时测量FFR（血流储备分数）数值。 |  |
| 2.1.27 | 冠脉压力信号发送和接收器轻巧简便，在导管室有多种安装方式，便于在几个导管室之间移动使用。 |  |
| 2.1.28 | 冠脉压力信号发送和接收器与血管内超声系统通过蓝牙连接并进行信号传输。 |  |
| 2.1.29 | 蓝牙无线模块的工作频率≥2.4GHz，最大通讯距离可达视距60米。 |  |
| 2.1.30 | 从光学压力导丝输入到Pd out的延迟<25ms。 |  |
| 2.1.31 | 电源要求：100-240VAC，50/60Hz。 |  |
| 2.2 | 配置要求 |  |
| 2.2.1 | 血管内超声仪移动车一台 |  |
| 2.2.2 | 图像显示屏一个 |  |
| 2.2.3 | 采集处理器一个 |  |
| 2.2.4 | 显像处理器一个 |  |
| 2.2.5 | 驱动马达一个 |  |
| 2.2.6 | 内置硬盘一个 |  |
| 2.2.7 | 触摸屏式控制面板一个 |  |
| 2.2.8 | 鼠标一个 |  |
| 2.2.9 | 打印机一个 |  |
| 2.2.10 | 附件盒一盒（机器使用说明书、刻录光盘一套、PC机用DICOM阅读测量软件包一套） |  |
| 2.2.11 | AC电源隔离转换器一个 |  |
| 2.2.12 | 工具箱（十字螺丝刀、一字螺丝刀，美工刀等）一套 |  |
| 2.2.13 | 操作系统平台一套 |  |
| 2.2.14 | FFRLINK主机一套 |  |
| 二十七 | 医用冰箱：1台 |  |
| 1 | 立式，箱内有效容积≥380L |  |
| 2 | 箱内温度控制范围：2℃～8℃ |  |
| 3 | 数字显示箱内温度，微电脑控制,带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度温度以及平均温度 |  |
| 4 | 可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警. 带远程报警接口 |  |
| 5 | 配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时 |  |
| 6 | 传感器数量≥5个 |  |
| 7 | 压缩机 |  |
| 8 | 带有USB接口，产品本身有存储功能，可存储十年温度数据，通过USB接口导出 |  |
| 9 | 单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能 |  |
| 10 | 门体上部配有安全门锁，左侧可加挂锁，安全双门锁设计 |  |
| 11 | 带有移动脚轮和止动底脚，门体带有门止档 |  |
| 12 | 电压：220V±10％ |  |
| 13 | 灯：LED照明灯 |  |
| 14 | 产品具有医疗器械注册证 |  |
| 15 | 使用高效大风量冷凝风机和蒸发风机，保证温度均匀性和系统的稳定性 |  |
| 16 | 冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水 |  |
| 17 | 配置6个带价目条的搁物架和1个篮筐，搁架间距可调，保证箱内空间的最大利用率 |  |
| 18 | 铜管+铝翅片高效冷凝器，保证冷凝效果，提高系统可靠性 |  |
| 19 | 双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度 |  |
| 二十八 | 有创呼吸机：1套 |  |
| 1 | 可适用于儿童及成人的危重症抢救及长时间通气治疗 |  |
| 2 | 技术性能指标 |  |
| 3 | 中文操作界面，大尺寸(≥15寸)彩色全触屏,可同屏显示三个波形三个环 |  |
| 4 | 具有动态呼出阀，可在吸气相实现患者主动呼吸，在呼气相减轻患者呼气阻力 |  |
| 5 | 流量传感器采用超声技术，不受水汽影响，可永久使用 |  |
| 6 | 内、外呼吸回路及呼气阀均可清洗、消毒 |  |
| 7 | 通用电气： VC/PC/PRVC/PS/CPAP/SIMV(VC+PS)/SIMV(PC+PS)/SIMV(PRVC+PS)/智能后备通气 |  |
| 8 | 通气模式：VS/BIVENT(APRV) |  |
| 9 | 通气模式：NAVA，可监测膈肌电活动（EDI）信号，由EDI信号决定呼吸机的吸气触发、压力支持水平、吸呼气切换等整个呼吸过程 |  |
| 10 | 主机具备待机功能（Standby状态），能快速进入抢救危重病人状态 |  |
| 11 | 伺服反馈控制系统，实现对压力和流量的自动调节 |  |
| 12 | 具备雾化功能，震动网筛式雾化器，可主机调控雾化时间 |  |
| 13 | 氧电池非耗材 |  |
| 14 | 多种显示界面可供选择 |  |
| 15 | 参数指标 |  |
| 16 | 潮气量 10-4000毫升 |  |
| 17 | 通气频率 1-100次/分 |  |
| 18 | 吸气时间 0.1-5秒 |  |
| 19 | 吸气流速 0-180升/分 |  |
| 20 | PEEP 0-50mbar |  |
| 21 | 吸气压力 0-120mbar |  |
| 22 | 压力上升时间 0-2秒 |  |
| 23 | 供氧浓度 21%-100%可调 |  |
| 24 | 呼气触发灵敏度 1%-70% |  |
| 25 | 同时具备压力触发和流速触发 |  |
| 26 | 全中文操作界面，后备电池最少能保证供电60分钟 |  |
| 27 | 监测项目齐全，有吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量、自主呼吸分钟通气量、峰压、平台压、呼气末正压、平均压、峰值流速、平均流速、呼吸频率、自主呼吸频率、呼吸比、吸气时间、氧浓度监测、EDI（膈肌电活动）信号 |  |
| 28 | 有智能报警管理系统，包括气道压力、供气压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息报警时间、供电、硬件故障等参数报警 |  |
| 29 | 肺功能监测，包括动态顺应性、口腔闭合压P0.1、肺弹性阻力、时间常数、呼气末流速等 |  |
| 30 | 保修两年 |  |
| 31 | 可提供72小时内的所有监测参数、报警信息及设置参数的记录 |  |
| 二十九 | 转运呼吸机：1套 |  |
| 1 | 专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机 |  |
| 2 | 电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动 |  |
| 3 | 通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式 |  |
| 4 | 潮气量：20ml-2200ml |  |
| 5 | 呼吸频率：1-80次/min |  |
| 6 | 吸/呼比：4:1-1:10 |  |
| 7 | 呼末正压：0-40mmHg |  |
| 8 | 压力上升时间：0-2000 ms |  |
| 8 | 压力支持：3-65cmH2O |  |
| 10 | 氧浓度：21-100% |  |
| 11 | 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节 |  |
| 12 | 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数 |  |
| 13 | 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张 |  |
| 14 | 可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值 |  |
| 15 | 呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 |  |
| 16 | 可选高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度 |  |
| 17 | SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测 |  |
| 18 | 脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数 |  |
| 19 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘 |  |
| 20 | 呼吸机提供锁屏功能 |  |
| ▲21 | 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储 |  |
| 22 | 具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能 |  |
| 23 | 内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选双电池，工作时长≥560分钟 |  |
| ▲24 | ≥8.4英寸TFT 彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式 |  |
| 25 | 防水等级：IPX4 |  |
| 三十 | 转运监护仪：2台 |  |
| 1 | 5.5英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率1280 x 720像素。提供多点触摸和手势操作功能 |  |
| 2 | 具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |  |
| 3 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |  |
| 4 | 智能锂电池（自带电量指示器）供电，可支持至少8小时的持续监测。 |  |
| 5 | 设备重量不超过1 kg（不含模块和附件）。 |  |
| 6 | 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温。 |  |
| 7 | 内置旁流ETCO2 |  |
| 8 | 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 9 | 提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |  |
| 10 | 可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移 |  |
| 11 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 12 | 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 |  |
| 13 | NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种测量模式。 |  |
| 14 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 15 | 48小时全息波形回顾。 |  |
| 三十一 | 除湿机1台 使用面积达到：120-150m2 |  |
| 三十二 | 吸尘器1台 额定功率约：3000-3500 |  |
| 三十三 | 电波钟 1台 |  |
| 三十四 | 治疗车 1台 |  |
| 三十五 | 器械台 1台 |  |
| 三十六 | 导管耗材智能专用柜 10个 |  |

## 四、商务要求

1.	保质期

▲1.1保修期3年，终身维修。

1.2	每年保质期内故障率不得超过14天，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

1.3	供应商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.	付款方式

2.1	中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的70%作为预付款，其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

中标人若为大型企业，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。

3.	售后服务

3.1	在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

3.2供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

3.3	供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

3.4供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

▲ 3.5 供应商应在投标文件中提供核心产品的制造商授权函

4.	技术支持

4.1	中标商应提供免费软件升级。

5.	培训

5.1	供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

5.2供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

5.3	 供应商应在投标文件的培训方案中详细说明。

6.	安装调试

6.1	安装地点：庆元县人民医院

6.2	安装完成时间：接到采购人通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失

6.3	安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.4	安装过程中发生的费用由供应商负责。

6.5供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

6.6	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

7.	验收

7.1.	供货商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

7.2.	验收费用由产品供应商负担。

8.	交货

▲8.1	交货期：合同签订后2个月内

8.2	交货地点：庆元县人民医院

9.	报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应采购文件要求。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（7）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（11）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

（12）分包意向协议（如有分包）；

（13）中标服务费支付承诺书；

（14）供货清单；

（15）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（16）消耗品、易耗品价格清单；

（17）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（18）	产品性能说明；

（19）技术规格偏离表；

（20）商务条款偏离表；

（21）投标产品销售业绩：本次核心产品（彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ或彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ或便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ）投标产品自2019年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件；

（22）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（23）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（24）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（25）	投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（26）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，除联合协议外，其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：103775897@qq.com，联系人：杨震）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1资格证明文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

5.7.2商务技术文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、交货期、服务期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7.3报价文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以中标金额作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 客观分 |  |  |
| 1 | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣2分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。 | 46 |
| 2 | 投标产品销售业绩：评委对核心产品（彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ或彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ或便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ）投标产品自2019年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 3 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 主观分 |  |  |
| 4 | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。 | 3 |
| 5 | 运行成本：消耗品或易耗品价格 评委根据消耗品或易耗品价格给分：报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本高1分，无报价得0分。 | 3 |
| 6 | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。 报价合理维修成本低得3分；报价和维修成本较合理得2分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分 | 3 |
| 7 | 售后服务方案： |  |
| 7.1 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3 |
| 7.2 | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得2分，储备一般基本能满足售后服务要求得1分，储备情况差不能满足售后服务要求0.5分，无备品备件储备得0分。 | 2 |
| 7.3 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。 | 2 |
| 8 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得2分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分 | 2 |
| 9 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对符合规定的小微企业（含小型企业），其投标报价扣除20%后参与评审。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

上述（1），（2），（3）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：                  。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，（用途）。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

6）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

7）	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## （3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（7）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（11）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

（12）分包意向协议（如有分包）；

（13）中标服务费支付承诺书；

（14）供货清单；

（15）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（16）消耗品、易耗品价格清单；

（17）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（18）产品性能说明；

（19）技术规格偏离表；

（20）商务条款偏离表；

（21）投标产品销售业绩：本次核心产品（彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ或彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ或便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ）投标产品自2019年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件；

（22）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（23）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（24）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（25）投标机型的样本或彩页和原厂技术参数；

（26）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 5、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 6、	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 7、所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

## 8、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 9、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 10、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

11、投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

12、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

13、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 14、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 15、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 16、消耗品、易耗品价格清单

消耗品、易耗品价格清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 17、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

## 18、产品性能说明

## 19、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 20、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 21、投标产品销售业绩：本次核心产品（彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ或彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ或便携式彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ）投标产品自2019年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

附：合同复印件

22、安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

23、培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

## 24、售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

## 25、投标机型的样本或彩页和原厂技术参数

26、供应商认为有必要提供的其它文件

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。