招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-204ZJ2132915

招标项目：数字减影血管造影系统

浙江国际招（投）标公司

2021年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年11月

招标编号：0801-204ZJ2132915

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购数字减影血管造影系统项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

数字减影血管造影系统：1批

球管阳极热容量：≥6.4MHU

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2021年12月14日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司301会议室。

5．   定于2021年12月14日09：30时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：陆悦灵、李博、苑洪春

电    话：0086-571-81061812

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：20235212@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 招标人地址：杭州市庆春路 邮编：310000 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061812 |
| 1.3 | 合同名称：数字减影血管造影系统采购合同 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8. | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：货到医院人民币价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院人民币价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：人民币、美元或国际主要结算货币 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13. | *资格标准： 提供数字减影血管造影系统医疗器械注册证书复印件 提供数字减影血管造影系统DATASHEET复印件 提供数字减影血管造影系统制造商出具的授权书 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章（境外出具单位无印章的，由单位负责人签字） 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须提供制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：无 |
| 15.3 | 投标保证金有效期：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购数字减影血管造影系统 招标邀请编号：0801-204ZJ2132915 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年12月14日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年12月14日09：30时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准78%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条“Δ”条款不能满足采购文件要求2分；每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 56 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试、验收的方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 提制造商国内售后服务机构出具的售后服务承诺书得2分。 售后服务承诺书内容符合招标文件要求加2分，否则不加分。 | 4 |
| 商务分 | 交货期满足采购文件要求得2分，不满足不得分 | 2 |
|  | 付款方式满足采购文件要求得2分，不满足不得分 | 2 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：安装验收完成后三个月内付清全款 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 1.1 设备验收合格后免费保修：≥1年，并在合同签订时提供相应保修时间的原厂书面承诺，保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护，软件终身免费升级。提供出保后的保修方案及报价。 1.2 保修期内开机率≥95%，若设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 2.1 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 2.2 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 2.3 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.4 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术资料及服务 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.3 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1批、软件手册1批和附件使用手册1批等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明。 *3.4 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 4、培训（具体由验收部门视情况而定） 4.1 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 4.2 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.3 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.4 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.5 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 5、安装调试 5.1 安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中。 5.3 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计（按需提供），费用由卖方负责。 7、验收 7.1 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前12个月内。 7.2 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 7.3 货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 7.4 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。 8、知识产权 8.1 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 9、产权担保 9.1 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10、违约责任 10.1 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。 10.2 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 10.3 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 10.4 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 10.5 其他违约责任参见合同要求。 11、交货 11.1 交货期：到货合同签订，接到用户通知后90天内。 11.2 交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院。 11.3 货物包装：卖方提供货物包装方式。 11.4 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 12、报价方式 12.1 对其所提供的设备报总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 12.2 投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为评标重要依据。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 12.3 本项目预算：6000万元。 *12.4 本项目限价：4200万元，超过此限价的报价将导致投标无效。 13、其它 13.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 13.2 列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地。 13.3 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为数字减影血管造影系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影系统 | 1批 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU | 到货合同签订，接到用户通知后90天内。 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 品目一 | 小平板心血管专用DSA：4台 |
| 一 | 设备用途：心血管造影，介入治疗。投标时提供小平板心血管专用DSA中的最新型号。 |
| 二 | 技术参数及配置要求 |
| 1 | 机架系统：满足心血管造影和介入治疗需要 |
| *1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥18°/秒 |
| 1.6 | CRA：≥45° |
| 1.7 | CAU：≥45° |
| 1.8 | RAO：≥120° |
| 1.9 | LAO：≥120° |
| 1.10 | 旋转采集角度：≥240° |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |
| 1.15 | L臂纵向电动移动速度：≥15cm/s |
| 1.16 | C型臂在正头位，左或右侧工作位情况下：C型臂弧深：≥105cm （不包括L臂补偿） |
| 1.17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1.18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |
| 1.19 | 等中心到焦点距离：≥76.5cm |
| 1.20 | SID范围：89cm-123.5cm |
| 1.21 | C型臂存储位置：≥200种 |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全. |
| 2.10 | 床长度：≥319cm |
| 2.11 | 床宽度：≥50cm |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥210cm |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2.14 | 导管床床垫、轨道夹及输液架 |
| 2.15 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3.1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3.1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3.1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3.1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3.1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3.1.9 | 床和机架锁定控制 |
| 3.1.10 | X线的使能控制 |
| 3.1.11 | 透视蜂鸣器复位 |
| 3.1.12 | 秒表 |
| 3.1.13 | 透视存储 |
| 3.1.14 | 清洁模式 |
| 3.2 | 遥控器功能 |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 3.2.3 | 浏览速度 |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |
| 4 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5.5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X线球管 |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| Δ6.4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |
| 6.7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6.8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6.9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.5mm，大焦点：≤0.8mm |
| 6.10 | 最小焦点功率：≥45KW，最大焦点功率：≤85KW |
| 6.11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6.12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 6.13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| *6.14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |
| 6.15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 6.16 | 遮光器位置可存储 |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7 | 平板探测器 |
| *7.1 | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7.2 | 平板外壳大小：≤51cm（对角线） |
| 7.3 | 最大有效成像视野：≥30cm（对角线） |
| 7.4 | 成像矩阵：≥1344 x 1344 像素 |
| 7.5 | ≥5种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7.8 | 0 lp/mm时DQE：≥77% |
| 7.9 | 平板为正方形 |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |
| 7.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8.1 | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080；最大视角≥178°；亮度≥400Cd/m² |
| 8.2 | 操作室：原装58英寸8M高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 ； 矩阵：≥3840x2160 最大亮度：≥700Cd/m² 对比度：≥4000:1 最大视角：≥176° |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 8.4 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 8.5 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 8.6 | 显示器上可显示X线使能；球管温度；曝光的kV,mA及ms；机架的旋转和成角信息；导管床高度；探测器视野；系统通用提示信息；选择的帧率；透视模式；累计透视时间；剂量率，累计剂量，DAP剂量面积乘积 |
| 9 | 图像系统 |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储10242矩阵 |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15- 30帧 /秒 |
| 9.5 | 实时减影 |
| 9.6 | 脉冲透视 |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥100,000幅, |
| 9.13 | 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 |
| 9.14 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9.15 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9.16 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9.17 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9.18 | 支持术中事件记录并存储 |
| 9.19 | 提供低剂量技术 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10.3 | 冠脉血管定量分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11 | 旋转采集 |
| 11.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 11.2 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 11.3 | 可实时减影 |
| 12 | 网络与接口 |
| 12.1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12.2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12.4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12.5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12.6 | 激光相机接口 |
| 12.7 | 高压注射器接口 |
| 12.8 | 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等 |
| 13 | 附件 |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13.4 | 具有红外遥控器至少2个 |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13.8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13.9 | 具有中文操作手册 |
| 14 | 实时冠脉支架精细显影功能 |
| 14.1 | 采集动态图像的同时显示增强的支架和球囊图像，而非采集后有延时的图像。 |
| 14.2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 |
| 14.3 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放 |
| 三 | 第三方产品 |
| 1 | 提供进口品牌DSA专用高压注射器4台，匹配高压注射器接口 |
| 2 | 提供进口品牌多参数心电监护仪4台，可在操作室、控制室同时显示（带有双有创压力监测、打印模块、PICCO模块），可实现无线数据采集 |
| 3 | 提供进口品牌除颤仪4台 |
| 4 | 提供多用途工作站4台 |
| 4.1 | 多用途工作站需要包括硬件、软件 |
| 4.2 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 |
| 4.3 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
| 5 | 提供≥2个铅当量铅挡板4件 |
| 6 | 提供进口防护铅衣、围脖、眼镜20套 |
| 品目二 | 大平板兼容型DSA：1台 |
| 一 | 设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗。投标时提供大平板兼容型DSA中的最新型号。 |
| 二 | 技术参数及配置要求 |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| *1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |
| 1.6 | CRA：≥90° |
| 1.7 | CAU：≥90° |
| 1.8 | RAO：≥185° |
| 1.9 | LAO：≥120° |
| 1.10 | 旋转采集角度≥240° |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥300 cm |
| 1.15 | L臂电动速度：≥15cm/s |
| 1.16 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1.17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1.18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |
| 1.19 | 等中心到焦点距离：≥81cm |
| 1.20 | SID范围：89.5cm-119.5cm |
| 1.21 | C型臂存储位置：≥200种 |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |
| 2.10 | 床长度：≥319cm |
| 2.11 | 床宽度：≥50cm |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥223cm |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2.14 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3.1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3.1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3.1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3.1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3.1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3.1.9 | 床和机架锁定控制 |
| 3.1.10 | X线的使能控制 |
| 3.1.11 | 透视蜂鸣器复位 |
| 3.1.12 | 秒表 |
| 3.1.13 | 透视存储 |
| 3.1.14 | 清洁模式 |
| 3.2 | 遥控器功能 |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 3.2.3 | 浏览速度 |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |
| 4、 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5.5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X线球管 |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| Δ6.4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |
| 6.7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6.8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6.9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm |
| 6.10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW |
| 6.11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6.12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 6.13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| *6.14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |
| 6.15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 6.16 | 遮光器位置可存储 |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7 | 平板探测器 |
| 7.1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7.2 | 平板外壳大小：≤42 X 52cm |
| 7.3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |
| *7.4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7.8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |
| 7.9 | 平板可90度旋转 |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |
| 7.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8.1 | 控制室：24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器两台，显示矩阵：≥1920 x 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m² |
| 8.2 | 操作室：原装58英寸8M高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 ； 矩阵：≥3840x2160 最大亮度：≥700Cd/m² 对比度：≥4000:1 最大视角：≥176° |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 8.4 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 8.5 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 9 | 图像系统 |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，即提供2K影像链配置 |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |
| 9.5 | 实时减影 |
| 9.6 | 脉冲透视 |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅 |
| 9.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9.17 | 支持术中事件记录并存储 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10.3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11 | 旋转采集 |
| 11.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 11.2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |
| 11.3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 11.4 | 可实时减影 |
| 12 | 网络与接口 |
| 12.1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12.2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12.4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12.5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12.6 | 激光相机接口 |
| 12.7 | 高压注射器接口 |
| 12.8 | 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等 |
| 13 | 附件 |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13.4 | 具有红外遥控器 |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13.8 | 具有悬吊式手术灯 |
| 13.9 | 具有中文操作手册 |
| 14 | 智能路径图功能 |
| 14.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 14.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 14.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 14.4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 14.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 15 | 组合蒙片功能 |
| 15.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |
| 15.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |
| 15.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |
| 15.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |
| 15.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |
| 16 | 射线剂量防护技术： |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |
| 16.3 | 具有球管内置栅控技术 |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储 |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 16.8 | 无射线下定位功能 |
| 16.9 | 提供低剂量技术 |
| 17 | 高级三维图像处理工作站 |
| 17.1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 |
| 17.2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 |
| 17.3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 17.4 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |
| 17.5 | 具有局部放大重建 |
| 17.6 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 17.7 | 具有钙化斑块重建 |
| 17.8 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 17.9 | 具有三维自动血管分析 |
| 17.10 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 |
| 17.11 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程 |
| 18、 | 双期类CT软组织成像 |
| 18.1 | 功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |
| 18.2 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能 |
| 18.3 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |
| 18.4 | 单次旋转采集图像：≥620幅，有效覆盖范围：≥240度 |
| 18.5 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |
| 18.6 | 最快采集时间：≤5秒 |
| 18.7 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 |
| 18.8 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |
| 18.9 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |
| 18.10 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 18.11 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 |
| 18.12 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |
| 18.13 | 具有颅内支架精晰显影功能 |
| 19、 | 开放式双期类CT成像 |
| 19.1 | 由传统的病人等中心的扫描方式，变成了可以进行开放性的扫描方式 |
| 19.2 | 病人的右侧为C形臂等中心，例如可实现整个肝脏为中心 |
| 19.3 | 投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度 |
| 19.4 | 帧速率：≥60帧/秒 |
| 19.5 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。 |
| 20 | 实时冠脉支架精细显影功能 |
| 20.1 | 采集动态图像的同时显示增强的支架和球囊图像，而非采集后有延时的图像。 |
| 20.2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 |
| 20.3 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放 |
| 三 | 第三方产品 |
| 1 | 提供进口品牌DSA专用高压注射器1台，匹配高压注射器接口 |
| 2 | 提供进口品牌多参数心电监护仪1台，可在操作室、控制室同时显示（带有双有创压力监测、打印模块、PICCO模块），可实现无线数据采集 |
| 3 | 提供进口品牌除颤仪1台 |
| 4 | 提供多用途工作站1台 |
| 4.1 | 多用途工作站需要包括硬件、软件 |
| 4.2 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 |
| 4.3 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
| 5 | 提供≥2个铅当量铅挡板1件 |
| 6 | 提供进口品牌防护铅衣、围脖、眼镜5套 |
| 品目三 | 大平板杂交手术室DSA：1台 |
| 一 | 设备用途：心、脑、全身血管造影，介入治疗。投标时提供大平板杂交手术室DSA中的最新型号。 |
| 二 | 技术参数及配置要求 |
| 1 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| *1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转 |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |
| 1.6 | CRA：≥90° |
| 1.7 | CAU：≥90° |
| 1.8 | RAO：≥185° |
| 1.9 | LAO：≥120° |
| 1.10 | 旋转采集角度≥240° |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥450 cm |
| 1.15 | L臂电动速度：≥15cm/s |
| 1.16 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |
| 1.17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |
| 1.18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |
| 1.19 | 等中心到焦点距离：≥81cm |
| 1.20 | SID范围：89.5cm-119.5cm |
| 1.21 | C型臂存储位置：≥200种 |
| 2 | 导管床 |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求。为满足联合手术室需求，导管床具有防水密封基座。 |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |
| 2.10 | 床长度：≥319cm |
| 2.11 | 床宽度：≥50cm |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥223cm |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度 |
| 2.14 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |
| 2.15 | 床体可头足侧倾斜≥±17度 |
| 2.16 | 床体可左右侧摇篮倾斜≥±15度 |
| 3 | 检查室内控制系统 |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制 |
| 3.1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |
| 3.1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |
| 3.1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |
| 3.1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |
| 3.1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |
| 3.1.9 | 床和机架锁定控制 |
| 3.1.10 | X线的使能控制 |
| 3.1.11 | 透视蜂鸣器复位 |
| 3.1.12 | 秒表 |
| 3.1.13 | 透视存储 |
| 3.1.14 | 清洁模式 |
| 3.2 | 遥控器功能 |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |
| 3.2.3 | 浏览速度 |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |
| 4 | 控制室并行处理工作站 |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |
| 5 | 高压发生器 |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |
| 5.5 | 最大管电压：≥125KV |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |
| 6 | X线球管 |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |
| Δ6.4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |
| 6.7 | 10分钟透视功率：≥4500W |
| 6.8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |
| 6.9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm |
| 6.10 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW |
| 6.11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |
| 6.12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |
| 6.13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| *6.14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |
| 6.15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |
| 6.16 | 遮光器位置可存储 |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
| 7 | 平板探测器 |
| 7.1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |
| 7.2 | 平板外壳大小：≤42 X 52cm |
| 7.3 | 最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm |
| *7.4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |
| 7.8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |
| 7.9 | 平板可90度旋转 |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |
| 7.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
| 8 | 图像显示器 |
| 8.1 | 控制室：24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器两台，显示矩阵：≥1920 x 1080，最大视角：≥178°，亮度：≥400Cd/m² |
| 8.2 | 操作室：原装58英寸8M高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 ； 矩阵：≥3840x2160 最大亮度：≥700Cd/m² 对比度：≥4000:1 最大视角：≥176° |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |
| 8.4 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |
| 8.5 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |
| 9 | 图像系统 |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵，即提供2K影像链配置 |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |
| 9.5 | 实时减影 |
| 9.6 | 脉冲透视 |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |
| 9.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅 |
| 9.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |
| 9.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |
| 9.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |
| 9.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |
| 9.17 | 支持术中事件记录并存储 |
| 10 | 测量分析（主机系统） |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |
| 10.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |
| 10.3 | 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |
| 11 | 旋转采集 |
| 11.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |
| 11.2 | L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 |
| 11.3 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |
| 11.4 | 可实时减影 |
| 12 | 网络与接口 |
| 12.1 | 具有DICOM Send功能 |
| 12.2 | 具有DICOM Print功能 |
| 12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |
| 12.4 | 具有DICOM Worklist功能 |
| 12.5 | 具有DICOM MPPS功能 |
| 12.6 | 激光相机接口 |
| 12.7 | 高压注射器接口 |
| 12.8 | 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等 |
| 13 | 附件 |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |
| 13.4 | 具有红外遥控器 |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘 |
| 13.8 | 具有中文操作手册 |
| 14 | 智能路径图功能 |
| 14.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |
| 14.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 |
| 14.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 |
| 14.4 | 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 14.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |
| 15 | 组合蒙片功能 |
| 15.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |
| 15.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |
| 15.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |
| 15.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |
| 15.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |
| 16 | 射线剂量防护技术： |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |
| 16.3 | 具有球管内置栅控技术 |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥999幅透视图像连续存储 |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
| 16.8 | 无射线下定位功能 |
| 16.9 | 提供低剂量技术 |
| 17 | 高级三维图像处理工作站 |
| 17.1 | 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 |
| 17.2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 |
| 17.3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |
| 17.4 | 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |
| 17.5 | 具有局部放大重建 |
| 17.6 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |
| 17.7 | 具有钙化斑块重建 |
| 17.8 | 具有距离测量、体积测量功能 |
| 17.9 | 具有三维自动血管分析 |
| 17.10 | 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 |
| 17.11 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程 |
| 18 | 双期类CT软组织成像 |
| 18.1 | 功能模块原装进口，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |
| 18.2 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能 |
| 18.3 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |
| 18.4 | 单次旋转采集图像：≥620幅，有效覆盖范围：≥240度 |
| 18.5 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |
| 18.6 | 最快采集时间：≤5秒 |
| 18.7 | 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 |
| 18.8 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |
| 18.9 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |
| 18.10 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |
| 18.11 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 |
| 18.12 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |
| 18.13 | 具有颅内支架精晰显影功能 |
| 19、 | 开放式双期类CT成像 |
| 19.1 | 由传统的病人等中心的扫描方式，变成了可以进行开放性的扫描方式 |
| 19.2 | 病人的右侧为C形臂等中心，例如可实现整个肝脏为中心 |
| 19.3 | 投照范围左前斜：≥55度，右前斜：≥185度 |
| 19.4 | 帧速率：≥60帧/秒 |
| 19.5 | 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。 |
| 20 | 实时冠脉支架精细显影功能 |
| 20.1 | 采集动态图像的同时显示增强的支架和球囊图像，而非采集后有延时的图像。 |
| 20.2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 |
| 20.3 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放 |
| 三 | 第三方产品 |
| 1 | 提供进口品牌高压注射器1台，匹配高压注射器接口 |
| 2 | 提供进口品牌多参数心电监护仪1台，可在操作室、控制室同时显示（带有双有创压力监测、打印模块、PICCO模块），可实现无线数据采集 |
| 3 | 提供进口品牌除颤仪1台 |
| 4 | 提供多用途工作站1台 |
| 4.1 | 多用途工作站需要包括硬件、软件 |
| 4.2 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 |
| 4.3 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
| 5 | 提供≥2个铅当量铅挡板1件 |
| 6 | 提供进口品牌防护铅衣、围脖、眼镜5套 |