招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2130576

招标项目：PET-CT

浙江国际招（投）标公司

2021年4月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2021年4月

招标编号：0801-214ZJ2130576

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购PET-CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

PET-CT：1套

环数（环）≥44环

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司购买招标文件。

4．  	所有投标书应于2021年5月7日10：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司304会议室。

5．   定于2021年5月7日10：00时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司304会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：陆悦灵，苑洪春，李博

电    话：0086-571-81061812

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：20235212@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 招标人地址：杭州市庆春东路 邮编：310000 |
| 1.3 | 合同名称：PET-CT采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061812 传真：86-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以中文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证书复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购PET-CT 招标邀请编号：0801-214ZJ2130576 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年5月7日10：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年5月7日10：00时（北京时间） 地 点：浙江国际招（投）标公司304会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评分法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定*78%收取 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、现金等付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、投标保证金、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、投标保证金、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5、评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

- 其它

实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。

| 序号 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度，每一条#不满足采购文件要求扣3分，其他一般条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 | 44 |
| 商务分 | 交货期：交货期满足招标文件要求得1分，否则不得分 | 1 |
|  | 安装调试方案：投标文件中提供安装调试方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 培训方案：投标文件中提供培训方案得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 服务分 | 质保期：在满足采购文件要求的基础上每增加1年加1分，最高加4分，否则不得分 | 4 |
|  | 售后服务方案： 投标文件中提供制造商国内售后服务机构售后服务承诺书得2分； 根据售后服务方案包括但不限于技术人员安排、服务响应时间给0-2分。 | 4 |
| 其他分 | 所投产品生产厂家具有ISO9001:2008质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，每提供一个证书复印件得1分，最高得2分。 | 2 |
|  | 科技部重大科研专项获取情况：投标品牌进入国家重点研发计划数字诊疗装备研发重点专项，提供证明材料，得2分. | 2 |
|  | 专利证书：每提供1个投标品牌产品的专利证书复印件得1分，最多得5分 | 5 |
|  | 业绩：每提供1个投标品牌PET-CT销售合同复印件得1分，最多得3分。 | 3 |
|  | 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入节能产品目录清单得0.5分、投标产品主体列入环境标志产品目录清单得0.5分。 | 1 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：安装验收完成后三个月内付清全款 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 - 设备验收合格后免费保修1年，并提供相应保修时间的原厂书面承诺，保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护，软件终身免费升级。提供出保后的保修方案及报价。 - 保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划 - 售后服务 - 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 - 本地化服务 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明及商检报告。 *3.3 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 *3.4 设备端口可连入医院现有的医疗信息网络系统。 - 考察和培训 - 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 - 安装完成时间：到货合同签订，接到用户通知后30天内进行设备安装、调试和验收，仪器到达用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责 - 验收 - 设备安装后，医院按照国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，在合同签订前卖方应向买方提供详细的验收标准、验收方法的技术文件，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。 - 货物生产日期：货物到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物无使用期限限制的，货物到达买方机房之日前12个月内 - 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 - 验收材料：每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明。 - 交货 - 交货期：合同签订，接到用户通知后30天内到货 - 交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为评标重要依据。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 *8.3 本项目预算：1300万元 9、违约责任 9.1 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。 9.2 其他违约责任参见合同要求 10、其它 10.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 10.2 列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为PET-CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET-CT | 1套 | 环数（环）≥44环 | 合同签订，接到用户通知后30天内到货 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 2. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 基本结构 |
| 1 | PET |
| #1.1 | 环数（环）≥44环 |
| 1.2 | 探测器 |
| 1.2.1 | 晶体模块 |
| *1.2.1.1 | 材料为LYSO或LSO或LBS |
| #1.2.1.2 | 数量（块）≥60000 |
| #1.2.1.3 | 长×宽（mm）≤3.0×3.0 |
| 1.2.2 | 光电转化器 |
| #1.2.2.1 | 类型为数字化SiPM |
| 1.3 | 衰减校正 |
| 1.3.1 | 衰减校正方式为CT衰减校正 |
| 1.3.2 | 校准源类型：Ge68或F18校正源 |
| 1.4 | 提供TOF技术（含软、硬件） |
| 2 | CT |
| 2.1 | 探测器 |
| 2.1.1 | 材料为固态稀土陶瓷 |
| *2.1.2 | CT探测器排数≥32排 |
| 2.1.3 | CT探测器扫描层数≥64层 |
| 2.2 | 球管 |
| 2.2.1 | 阳极散热率（KHU/min）≥815 KHU/min |
| 2.2.2 | 球管阳极实际热容量（MHU）（不含等效概念）≥5 MHU |
| 2.2.3 | 球管阳极冷却方式：油冷 |
| 2.2.4 | 小焦点尺寸≤0.5mm×1.0mm |
| 2.2.5 | 大焦点尺寸≤1.0 mm×1.0 mm |
| 2.2.7 | 最小管电压（kV) ≤80 kV |
| 3 | 机架 |
| 3.1 | 提供内置激光定位系统 |
| 3.2 | 提供交互式应答系统 |
| 3.3 | 机架孔径（cm）≥70 cm |
| 3.4 | 一体化机架结构 |
| 3.4.1 | 提供开放门控接口 |
| 3.5 | PET机架冷却方式：风冷 |
| 4 | 扫描床 |
| 4.1 | 最大水平移动范围（cm）≥216 cm |
| 4.2 | 最大轴向扫描范围（cm）≥190 cm |
| 4.3 | 承重量（kg）≥195 kg |
| 4.4 | 移动定位精度误差（mm）≤±0.1 mm |
| 4.5 | 提供安全保护装置 |
| 5 | 计算机系统 |
| 5.1 | 提供采集和处理工作站 |
| 5.1.1 | 采集工作站：1套 |
| 5.1.2 | 处理工作站：1套 |
| 5.2 | 采集工作站硬件配置 |
| 5.2.1 | 主频≥6核 2.6GHz |
| 5.2.2 | 内存（GB）≥32 GB |
| 5.2.3 | 硬盘容量（TB）≥3 TB |
| 5.2.4 | 数据外存方式：DVD和DVD-RW |
| 5.2.5 | 彩色液晶显示器（LCD）≥24" |
| 5.3 | 处理工作站硬件配置 |
| 5.3.1 | 主频≥4核 3.6GHz |
| 5.3.2 | 内存（GB）≥24 GB |
| 5.3.3 | 硬盘容量（TB）≥1 TB |
| 5.3.4 | 数据外存方式：DVD和DVD-RW |
| 5.3.5 | 彩色液晶显示器（LCD）≥24" |
| 5.4 | 网络要求 |
| 5.4.1 | DICOM 3.0：提供，支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件 |
| 5.4.2 | DICOM RT：提供，用于放疗数据传输 |
| 6 | 辅助设备 |
| 6.1 | 提供头托 |
| 6.2 | 质控模型 |
| 6.2.1 | 提供PET质控模型 |
| 6.2.2 | 提供CT质控模型 |
| 6.2.3 | 提供PET-CT融合质控模型 |
| 二 | 性能指标（NEMA-2007） |
| 1 | PET |
| 1.1 | 扫描参数 |
| #1.1.1 | 轴向有效扫描视野（cm）≥20 |
| 1.1.2 | 重建矩阵≥256×256 |
| 1.1.3 | 横向扫描视野（cm）≥70 cm |
| 1.1.4 | 符合时间窗（ns）≤4.9 ns |
| 1.1.5 | 每床位重建层数（层）≥47层 |
| 1.1.6 | 最薄采集层厚（mm）≤2 mm |
| 1.1.7 | 一次全身最大扫描范围（cm）≥170 cm |
| 1.1.8 | 3D每床位重叠范围（%）≤25 |
| 1.2 | 性能参数 |
| 1.2.1 | 系统空间分辨率（FWHM mm，NEMA-2007标准） |
| 1.2.1.1 | 横向 |
| #1.2.1.1.1 | 距中心1cm≤3.0 mm |
| 1.2.1.1.2 | 距中心10cm≤3.5 mm |
| 1.2.1.2 | 轴向 |
| #1.2.1.2.1 | 距中心1cm≤3.0 mm |
| 1.2.1.2.2 | 距中心10cm≤3.5 mm |
| #1.3 | 灵敏度（cps/kBq）（3D采集，NEMA-2007标准）≥11 cps/kBq |
| 1.4 | 散射分数（%）（3D采集模式）≤39% |
| 1.5 | 系统能量分辨率（%）（3D采集模式）≤13% |
| #1.6 | 具备TOF方式图像重建条件下的时间分辨率（ps）≤400 ps |
| 1.7 | 系统峰值噪声等效计数率（kcps）≥100 kcps |
| 1.8 | 系统达到峰值NECR时的活度（kBq/ml）≤15 kBq/ml |
| 2 | CT |
| 2.1 | 扫描参数 |
| 2.1.1 | 最大扫描速度（s/360°）≤0.5 s/360° |
| 2.1.2 | 最薄扫描层厚（mm）≤0.625 mm |
| 2.1.3 | 螺旋连续扫描能力（s）≥100 s |
| 2.1.4 | 最高采样率（个采样/圈）≥1900个采样/圈 |
| 2.2 | 性能参数 |
| 2.2.1 | 空间分辨率（LP/cm）≥13 LP/cm |
| #2.2.2 | 低对比度分辨率≤2mm@0.3% |
| 3 | PET-CT |
| 3.1 | 融合精度（在256×256采集矩阵的条件下）≤0.1mm |
| 3.2 | 门控采集方式 |
| 3.2.1 | 提供心电门控系统接口 |
| 3.2.2 | 提供呼吸门控系统接口 |
| 三 | 软件要求 |
| 1 | PET应用软件 |
| 1.1 | 提供图像采集软件（包含静态，动态，门控，3D，脑等） |
| 1.2 | 提供图像处理（重建）软件 |
| 1.3 | 提供图像显示软件 |
| 1.4 | 提供定量分析软件（SUV，VOI等） |
| 1.5 | 提供校正软件 |
| 1.6 | 提供质量控制软件 |
| 1.7 | 提供NEMA测试软件 |
| 1.8 | 提供3D迭代重建软件 |
| 1.9 | 提供肿瘤疗效评估软件 |
| 1.10 | 提供神经分析软件 |
| 1.11 | 提供心脏分析软件 |
| 2 | CT应用软件 |
| 2.1 | 提供图像采集软件 |
| 2.2 | 提供图像处理（重建）软件 |
| 2.3 | 提供图像显示软件 |
| 2.4 | 提供图像分析软件 |
| 2.5 | 提供校正软件 |
| 2.6 | 提供质量控制软件 |
| 2.7 | 提供辐射剂量计算软件 |
| 2.8 | 提供低剂量软件 |
| 2.9 | 提供自动剂量调节软件 |
| 2.10 | 提供10mA肺部扫描技术 |
| 2.11 | 提供CT迭代降噪技术 |
| 2.12 | 提供1024×1024大矩阵高清成像技术 |
| 3 | PET-CT应用软件 |
| 3.1 | 提供同机图像融合软件 |
| 3.2 | 提供异机图像融合软件 |
| 3.3 | 提供图像处理软件 |
| 3.4 | 提供图像显示软件 |
| 3.5 | 提供图像分析软件 |
| 3.6 | 提供校正软件 |
| 3.7 | 提供质量控制软件 |
| 3.8 | 提供图像传输软件 |
| 四 | 第三方配置要求 |
| 1 | 提供中文报告系统 |
| 1.1 | 64位服务器级存储系统（节点）：1台 |
| 1.2 | 64位 预约登记工作站：1台 |
| 1.3 | 64位 分诊叫号系统：4台 |
| 1.4 | 64位 问诊随访工作站：1台 |
| 1.5 | 64位 注射管理工作站：1台 |
| 1.6 | 64位 机房检查管理工作站：1台 |
| 1.7 | 64位 双屏重建报告工作站：5台 |
| 1.8 | 64位 主任审核管理工作站：1台 |
| 1.9 | 医用专业显示器：6台 |
| 1.10 | 大屏集中会诊系统：1台 |
| 1.11 | 64位 纸张数字化系统：1台 |
| 1.12 | 64位 医院HIS接口软件：1套 |
| 1.13 | 64位 医院PACS接口软件：1套 |
| 1.14 | 64位 医院EMR接口软件：1套 |
| 1.15 | 打印机：1台 |
| 1.16 | 标贴打印机：1台 |
| 1.17 | 扫描枪：1台 |
| 1.18 | DVD刻录机：2台 |
| 2 | 提供活度计1套，提供品牌、型号 |
| 3 | 提供单筒高压注射器1套，提供品牌、型号 |