招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2232981

招标项目：放射设备

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年11月

招标编号：0801-224ZJ2232981

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购CT、磁共振、SPETCT、模拟定位CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

品目一：后64排CT：1套：高端科学研究型128排及以上CT

品目二：1.5 磁共振：1套：磁场强度：1.5 T

品目三：模拟定位CT：1套：机架孔径≥80cm

品目四：单光子发射计算机断层扫描装置(SPECT/CT)：1套：探头有效视野≥533mm×387mm

品目五：3.0 磁共振：1套：磁场强度：3T

*以上品目为打包采购，不接受分项投标

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件。招标文件免费获取。

4．  	所有投标书应于2022年12月8日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2022年12月8日09：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：陆悦灵

电    话：0086-571-81061812

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：20235212@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江大学医学院附属第二医院 招标人地址：杭州市解放路88号 邮编：310000 |
| 1.1 | 合同名称：CT、磁共振、SPETCT、模拟定位CT采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061812 传真：0086-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供CT、3.0T/1.5T磁共振、SPETCT、模拟定位CT医疗器械注册证书复印件 提供CT、3.0T/1.5T磁共振、SPETCT、模拟定位CT DATASHEET复印件 提供CT、3.0T/1.5T磁共振、SPETCT、模拟定位CT制造商出具的授权书 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 招标公告其他条款与本条款不一致的，以本条款要求为准。 *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年12月8日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。如有对本项目招标文件的异议应按本法的规定提出。 *3、本项目为国际招标项目，获取招标文件的方式为现场报名或邮件报名获取（报名邮箱：20235212@qq.com；现场报名地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，联系人：陆悦灵，联系电话：0571-81061812）。 *4、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 5、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *6、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：CT、磁共振、SPETCT、模拟定位CT 招标邀请编号：0801-224ZJ2232981 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年12月8日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月8日09：30时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2）投标文件申报的交货期； 3）与合同条款规定的付款条件的偏差； 4）所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5）在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6）投标设备的预计运行和维护费用； 7）设备性能和生产率 7）其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险及其他伴随服务： 投标人应提供：投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场（到达用户指定科室）所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不适用 |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：不适用 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7（1）条 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%；如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 d. 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的80%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第二医院 |
| 7. | 履约保证金金额：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为：签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） 按医院要求，货到医院后支付合同金额的90%，验收合格后三个月内支付合同金额的10%。（适用大型企业投标） |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1、保修期 1.1 设备验收合格后，整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 1.2 保修期内开机率≥95%，若设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2、售后服务 2.1 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 2.2 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 2.3 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 2.4 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3、技术资料及服务 3.1 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 3.2 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.3 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明。 *3.4 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 4、培训（具体由验收部门视情况而定） 4.1 投标方应提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 4.2 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.3 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.4 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.5 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 5、安装调试 5.1 安装地点：浙江大学医学院附属第二医院。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中。 5.3 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失。 5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计（按需提供），费用由卖方负责。 7、验收 7.1 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料。 7.2 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 7.3 货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 7.4 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。 8、知识产权 8.1 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 9、产权担保 9.1 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10、违约责任 10.1 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。 10.2 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 10.3 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 10.4 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 10.5 其他违约责任参见合同要求。 11、交货 11.1 交货期：接到医院发货通知后3个月内到货 11.2 交货地点：浙江大学医学院附属第二医院。 11.3 货物包装：卖方提供货物包装方式。 11.4 货物使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 12、报价方式 12.1 对其所提供的设备报总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 12.2 投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 12.3 本项目预算：6900万元。 13、其它 13.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 13.2 列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地。 13.3 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为CT、磁共振、SPETCT、模拟定位CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目一：后64排CT | 1套 | 高端科学研究型128排及以上CT | 接到医院发货通知后3个月内到货 | 浙江大学医学院附属第二医院指定地点 |
| 2 | 品目二：1.5 磁共振 | 1套 | 磁场强度：1.5 T |  |  |
| 3 | 品目三：模拟定位CT | 1套 | 机架孔径≥80cm |  |  |
| 4 | 品目四：单光子发射计算机断层扫描装置(SPECT/CT) | 1套 | 探头有效视野≥533mm×387mm |  |  |
| 5 | 品目五：3.0 磁共振：1套 | 1套 | 磁场强度：3T |  |  |
| 6 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 7 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |  |
| *以上品目为打包采购，不接受分项投标 |  |  |  |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

品目一：后64排CT

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要功能用途： |  |
| *1.1 | 高端科学研究型128排及以上CT。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥78cm |  |
| 1.2 | 滑环类型为无接触静音滑环 |  |
| 1.3 | 具备无碳刷结构 |  |
| 1.4 | 滑环数据传输载体为射频信号 |  |
| 1.5 | 机架内部冷却方式：水冷 |  |
| 1.6 | 机架密闭，恒温恒湿 |  |
| 1.7 | 采用线性马达电磁直接驱动方式 |  |
| 1.8 | 具备激光定位系统 |  |
| 1.9 | 机架激光定位灯精度≤±1mm |  |
| 1.10 | 最大扫描视野≥50cm |  |
| 1.11 | 最大显示视野≥50cm |  |
| 1.12 | 机架内置触控屏显示系统，数量≥2 |  |
| 2 | X线发生器 |  |
| *2.1 | 高压发生器的总功率（非等效）≥108 kW或100KW×2 |  |
| 2.2 | 管电压KV值设置范围包含70-150kv |  |
| 2.3 | 管电压KV值档数≥8档 |  |
| 3 | 球管高压发生器 |  |
| 3.1 | 焦点个数≥3个 |  |
| 3.2 | 小焦点尺寸≤0.4×0.5 mm |  |
| 3.3 | 大焦点尺寸≤1.0×1.1 mm |  |
| *3.4 | 管电流最大值≥1000mA |  |
| 3.5 | 球管热容量≥7.5MHU或者性能相当的低热容量高散热率球管 |  |
| 3.6 | 球管为低热容量高散热率球管，最大散热率≥2700 KHU/min |  |
| 3.7 | 球管阳极采用直接油冷的冷却方式 |  |
| 4 | 探测器 |  |
| 4.1 | 提供最新型探测器技术 |  |
| 4.2 | 每排探测器单元最薄物理厚度≤0.6 mm |  |
| 4.3 | 探测器排数≥256排或2×96排 |  |
| 4.4 | 探测器单元总数≥140000个 |  |
| 4.5 | 每旋转360°采集最大层数≥512层或2×192层 |  |
| 4.6 | 最薄扫描层厚(非重建层厚)≤0.6mm |  |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | 螺旋扫描 360°旋转时间≤0.25s |  |
| 5.2 | 最大单次连续螺旋扫描时间≥80s |  |
| 5.3 | 物理单扇区时间分辨率（非等效）≤66 ms |  |
| 5.4 | 螺旋扫描螺距最大范围≥3.2 |  |
| 5.5 | 具备90kV成像扫描技术 |  |
| 5.6 | 具备110kV成像扫描技术 |  |
| 5.7 | 具备130kV成像扫描技术 |  |
| 5.8 | 具备150kV成像扫描技术 |  |
| 5.9 | Z轴最快覆盖扫描速度≥700mm/s |  |
| 5.10 | 扫描电压最小输出≤60kv |  |
| 5.11 | 单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥16cm |  |
| 6 | 扫描床系统 |  |
| 6.1 | 最大连续轴向扫描长度≥1950mm |  |
| 6.2 | 定位像最大扫描长度≥1950mm |  |
| 6.3 | 床最大水平移动速度≥700mm/s |  |
| 6.4 | 床面Z轴定位精度≤±0.25mm |  |
| 6.5 | 床面最大承重≥227kg |  |
| 6.6 | 床面垂直运动范围包含50-90cm |  |
| 6.7 | 床最大垂直升降速度≥40mm/s |  |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | X/Y轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
| 7.2 | Z轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
| 7.3 | X/Y轴 MTF=10%空间分辨率≥28lp/cm |  |
| 7.4 | Z轴 MTF=10%空间分辨率≥17lp/cm |  |
| 7.5 | X/Y轴 MTF=50%空间分辨率≥25lp/cm |  |
| 7.6 | Z轴 MTF=50%空间分辨率≥10lp/cm |  |
| 7.7 | 密度分辨率2mm@0.3%，检测时候用10mm层厚，辐射剂量≤12.3mGy |  |
| 7.8 | CT值范围（非扩展）包含-1024 HU至+3071 HU |  |
| 7.9 | 图像重建矩阵≥512×512 |  |
| 7.10 | 图像显示矩阵≥1024×1024 |  |
| 7.11 | 具备最新实时迭代重建算法，注明算法名称 |  |
| 7.12 | 采用迭代算法重建分辨率为512×512的图像时，重建速度≥60fps |  |
| 8 | 主控台 |  |
| 8.1 | 计算机CPU主频≥3.6 GHz |  |
| 8.2 | 计算机硬盘容量≥2TB |  |
| 8.3 | 计算机内存容量≥8GB |  |
| 8.4 | 图像存储量≥520000幅（512×512不压缩） |  |
| 8.5 | 高分辨率医学专用液晶彩色显示器≥1台 |  |
| 8.6 | 显示器尺寸≥19寸 |  |
| 8.7 | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
| 8.8 | 具备CD或DVD读取和刻录功能 |  |
| 8.9 | 具备并行重建功能，可并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |  |
| 8.10 | 具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 8.11 | 具备双向交流系统，具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |  |
| 8.12 | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
| 8.13 | 具备图像多点自动实时传送功能，可同时实时传送至PACS |  |
| 9 | 后处理工作站 |  |
| 9.1 | 各厂家提供原厂后处理工作站 |  |
| 9.2 | 内存容量≥64GB |  |
| 9.3 | 硬盘容量≥2TB |  |
| 9.4 | 显示器尺寸≥19寸 |  |
| 9.5 | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
| 9.6 | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
| 10 | 完整提供以下功能与应用软件 |  |
| 10.1 | 基础功能 |  |
| 10.1.1 | 图像显示功能 |  |
| 10.1.2 | 照相功能 |  |
| 10.1.3 | 打印功能 |  |
| 10.1.4 | 视频捕捉和编辑工具 |  |
| 10.1.5 | 图像存档和网络系统 |  |
| 10.1.6 | 实时多平面重建MPR |  |
| 10.1.7 | 三维重建软件包 |  |
| 10.1.8 | 容积成像软件 |  |
| 10.1.9 | 最大及最小密度投影软件 |  |
| 10.1.10 | 后颅窝高穿透力扫描，150KV条件下球管最高输出电流（非等效）≥800mA |  |
| 10.1.11 | 透明显示软件 |  |
| 10.1.12 | 电影功能软件 |  |
| 10.1.13 | 三维容积测量评估软件 |  |
| 10.1.14 | 自动报告软件 |  |
| 10.2 | 机架内置一体化心电门控系统 |  |
| 10.3 | 一站式胸痛三联大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
| 10.4 | 心脏冠脉最快扫描时间≤0.25s/360° |  |
| 10.5 | 单次门控触发全心容积扫描范围≥16cm/rot |  |
| 10.6 | 一站式心脑血管联合大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
| 10.7 | 心率自适应自由螺距技术 |  |
| 10.8 | 4%超低剂量心电门控技术 |  |
| 10.9 | 一站式TAVI 扫描模式 |  |
| 10.10 | 20%低剂量心电门控技术 |  |
| 10.11 | 肺结节分析功能 |  |
| 10.12 | 提供四维动态成像技术，全器官灌注覆盖范围≥22cm |  |
| 10.13 | 脊柱重建技术 |  |
| 10.14 | 心血管功能 |  |
| 10.15 | 钙化积分定量分析 |  |
| 10.16 | 质量评分软件 |  |
| 10.17 | 血管分析软件 |  |
| 10.18 | 120KV血管成像球管最高输出电流（非等效）≥1000mA |  |
| 10.19 | 心脏分析软件 |  |
| 10.20 | 心血管后处理软件包 |  |
| 10.21 | 冠状动脉钙化分析 |  |
| 10.22 | 冠状动脉钙化程度评估功能 |  |
| 10.23 | 冠状动脉年龄自动评估功能 |  |
| 10.24 | 冠状动脉血管分析软件 |  |
| 10.25 | 心脏分离功能 |  |
| 10.26 | 心脏血池自动去除功能 |  |
| 10.27 | 冠状动脉束一键自动提取功能 |  |
| 10.28 | 智能识别心脏长轴位功能 |  |
| 10.29 | 智能识别心脏短轴位功能 |  |
| 10.30 | 心脏平面智能用户自定义功能 |  |
| 10.31 | 心脏投影角度显示功能 |  |
| 10.32 | 冠状动脉最佳平面自动显示功能 |  |
| 10.33 | 血管导航功能 |  |
| 10.34 | 解剖结构显示器功能 |  |
| 10.35 | 各枝冠状动脉探查命名功能 |  |
| 10.36 | 显示各枝冠状动脉CPR图像功能 |  |
| 10.37 | 冠状动脉横断面自动显示功能 |  |
| 10.38 | 冠状动脉中心线自动编辑功能 |  |
| 10.39 | 智能血管狭窄分析和测量 |  |
| 10.40 | 冠状动脉狭窄程度评功能 |  |
| 10.41 | 冠状动脉轮廓线显示及编辑功能 |  |
| 10.42 | 冠状动脉直径轮廓曲线显示功能 |  |
| 10.43 | 冠状动脉斑块定性显示功能 |  |
| 10.44 | 冠状动脉斑块分析功能 |  |
| 10.45 | 斑块透镜显示功能 |  |
| 10.46 | 血管支架放置助手 |  |
| 10.47 | 心功能分析软件 |  |
| 10.48 | 探查各期相心肌功能 |  |
| 10.49 | 血池模式心肌精确定量评估功能 |  |
| 10.50 | 心脏收缩期和舒张期自动探查功能 |  |
| 10.51 | 心脏时间容积曲线功能 |  |
| 10.52 | 播放多时相心脏运动图像 |  |
| 10.53 | 心脏瓣膜运动模式观察 |  |
| 10.54 | 心肌质量评估功能 |  |
| 10.55 | 舒张末期和收缩末期容积评估功能 |  |
| 10.56 | 每博输出量评估功能 |  |
| 10.57 | 射血分数评估功能 |  |
| 10.58 | 个性化心功能参数评估软件 |  |
| 10.59 | 肥胖病人扫描电压≥150kV |  |
| 10.60 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 |  |
| 10.61 | 冠状动脉分布彩色地形图 |  |
| 10.62 | 去除检查床软件 |  |
| 10.63 | 骨去除软件 |  |
| 10.64 | 编辑骨去除蒙片软件 |  |
| 10.65 | 突出骨显示软件 |  |
| 10.66 | 高密度结构分离软件 |  |
| 10.67 | 半自动血管跟踪软件 |  |
| 10.68 | 手动血管跟踪软件 |  |
| 10.69 | 血管中心线编辑软件 |  |
| 10.70 | 钙化去除软件 |  |
| 10.71 | CPR 病变定位软件 |  |
| 10.72 | 血管导航软件 |  |
| 10.73 | 狭窄定量测量软件 |  |
| 10.74 | 血管长度定量分析软件 |  |
| 10.75 | 血管直径定量分析软件 |  |
| 10.76 | 管腔轮廓编辑软件 |  |
| 10.77 | 像素透镜灰阶值测量软件 |  |
| 10.78 | 神经成像功能 |  |
| 10.79 | 神经血管减影分析功能 |  |
| 10.80 | DSA骨去除算法 |  |
| 10.81 | 神经DSA阈值算法 |  |
| 10.82 | 选择性高密度结构去除算法 |  |
| 10.83 | 动脉瘤分割软件 |  |
| 10.84 | 神经灌注分析功能 |  |
| 10.85 | 肿瘤成像功能 |  |
| 10.86 | 肿瘤分割功能 |  |
| 10.87 | 肿瘤自动提取功能 |  |
| 10.88 | 神经灌注软件 |  |
| 10.89 | 神经灌注时间密度曲线功能 |  |
| 10.90 | 低千伏完成神经灌注成像的功能 |  |
| 10.91 | 体部灌注分析功能 |  |
| 10.92 | 肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像 |  |
| 10.93 | 胸痛三联征70KV低剂量扫描技术 |  |
| 10.94 | 脑卒中成像70KV低剂量技术 |  |
| 10.95 | 儿科70kV超低剂量成像 |  |
| 10.96 | 成人常规70kV超低剂量成像 |  |
| 10.97 | 肺部70kV超低剂量成像，包括肺血管CTA成像 |  |
| 10.98 | 腹部70kV超低剂量成像，包括肾动脉、胸腹主动脉成像 |  |
| 10.99 | 头颈最佳平面显示功能 |  |
| 10.100 | 手动剪辑功能 |  |
| 10.101 | 剪辑容积功能 |  |
| 10.102 | 高级肿瘤评估软件 |  |
| 10.103 | 淋巴结自动提取功能 |  |
| 10.104 | 肿瘤定量测量软件 |  |
| 10.105 | 跨时间点定量评估软件 |  |
| 10.106 | 结肠分析软件 |  |
| 10.107 | 结肠全景显示软件 |  |
| 10.108 | 仿真飞行功能 |  |
| 10.109 | 结肠透明化显示功能 |  |
| 10.110 | 结肠内窥镜软件 |  |
| 10.111 | 结肠病灶三维测量功能 |  |
| 10.112 | 双能量成像系统 |  |
| 10.112.1 | 能谱纯化双能量成像功能 |  |
| 10.112.2 | 双能能谱扫描球管电压组合方式≥3种 |  |
| 10.112.3 | 双能能谱成像最薄层厚≤0.6mm |  |
| 10.112.4 | 双能能谱采集高压≥150kV |  |
| 10.112.5 | 双能能谱采集低压≤70kV |  |
| 10.112.6 | 个性化双球管管电流调节技术 |  |
| 10.112.7 | 儿童双能量模式 |  |
| 10.112.8 | 双能量成像快速结果技术 |  |
| 10.112.9 | 双能量成像四维快速流程 |  |
| 10.112.10 | 双能量或能谱扫描功能 |  |
| 10.112.11 | 双能量最佳对比度成像功能 |  |
| 10.112.12 | 双能量成像优化对比采集功能，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.13 | 双能量单能谱软件 |  |
| 10.112.14 | 单能谱能谱分析功能 |  |
| 10.112.15 | 双能量能谱曲线软件 |  |
| 10.112.16 | 双能量成像虚拟平扫功能 |  |
| 10.112.17 | 双能量成像虚拟平扫采集功能，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.18 | 双能量成像去金属伪影功能 |  |
| 10.112.19 | 双能量成像碘图/虚拟平扫 |  |
| 10.112.20 | 双能量结石成分分析 |  |
| 10.112.21 | 双能能谱高穿透力痛风结晶采集技术，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.22 | 双能能谱高穿透力结石采集技术，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.23 | 双能量痛风分析评估 |  |
| 11 | 第三方附属设备 |  |
| 11.1 | 高压注射器1套 |  |

品目二：1.5 磁共振

| 序号 | 招标内容 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |
| *2.1 | 磁体场强 | 1.5T |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.4 | 磁体屏蔽类型 | 主动屏蔽 |
| 2.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.6 | 裸磁体长度 | ≤173cm |
| *2.7 | 患者孔径 | ≥70cm |
| 2.8 | 5GS线 X、Y轴 | ≤2.5m |
| 2.9 | 5GS线 Z轴 | ≤4.0m |
| 2.11 | 磁体均匀度 |  |
| 2.11.1 | 10cm DSV | ≤ 0.007 ppm |
| 2.11.2 | 20cm DSV | ≤ 0.035 ppm |
| 2.11.3 | 30cm DSV | ≤ 0.15 ppm |
| 2.12 | 磁场长期稳定性 | <0.1ppm/hour |
| 2.13 | 液氦消耗率 | ≤0 升/小时 |
| 2.14 | 磁体液氦容量 | ≤450升 |
| 2.15 | 正常工作下填充周期（典型值） | ≥ 5年 |
| 2.16 | 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 | 具备 |
| 2.17 | 磁体被动匀场技术 | 具备 |
| 2.18 | 磁体主动匀场技术 | 具备 |
| 2.19 | 3D容积动态匀场技术 | 具备 |
| 2.20 | 靶器官匀场技术 | 具备 |
| 2.20.1 | 颈部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） | 具备 |
| 2.20.2 | 心脏主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） | 具备 |
| 2.20.3 | 足踝主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） | 具备 |
| 2.20.4 | 腹部主动匀场模式（出示Datasheet或系统扫描界面截图为证） | 具备 |
| 2.21 | 主动逐层匀场技术 | 具备 |
| *2.22 | 磁体重量(含液氦) | ≤3900 kg |
| 3 | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 | 具备 |
| 3.2 | 最大FoV（X,Y轴） | ≥ 50cm |
| 3.3 | 最大FoV（Z轴） | ≥ 50cm |
| 3.4 | 单轴最大梯度场强（X、Y、Z三轴可同时达到） | ≥ 33mT/m |
| 3.5 | 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z三轴可同时达到） | ≥ 125mT/m/ms |
| 3.6 | 等效最大梯度场强 | ≥ 57mT/m |
| 3.7 | 等效最大梯度切换率 | ≥ 216mT/m/ms |
| 3.8 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强） | ≤ 264 us |
| 3.9 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 | 具备 |
| 3.10 | 梯度占空比 | ≥ 100% |
| 3.11 | 梯度线圈冷却方式为水冷 | 具备 |
| 3.13 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥ 2000V |
| 3.14 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥ 625A |
| 3.15 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 | 具备 |
| 3.16 | 梯度放大器冷却方式为水冷 | 具备 |
| 3.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式 | 数字化传输 |
| 4 | 射频发射系统 |  |
| 4.1 | 射频发射信号产生和处理方式 | 数字化处理 |
| 4.2 | 射频频率稳定性 | ≤ ±2 x 10 -10 |
| 4.3 | 频率控制精度 | ≤ 0.015 Hz |
| 4.4 | 相位控制精度 | ≤ 0.006 o |
| 4.5 | 发射带宽 | ≥ 500 kHz |
| 4.6 | 发射功率 | ≥ 20kW |
| 4.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 | 具备 |
| 5 | 射频接收系统 |  |
| 5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统 | 提供 |
| 5.2 | 射频接收系统通道数 | ≥ 180 |
| 5.3 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥ 32 |
| 5.4 | 射频接收带宽 | ≥ 1 MHz |
| 5.5 | 接收机动态范围 | ≥ 160 dB |
| 5.6 | MR信号模数转换器采样率 | ≥ 80MHz |
| 5.7 | MR信号模数转换器的物理位置 | 磁体间内 |
| 5.8 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式 | 数字信号传输 |
| 5.9 | 同时可连接的线圈数量 | ≥ 4 |
| 5.10 | 多线圈组合成像技术 | 具备 |
| 5.11 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量 | ≥ 5 |
| 5.12 | 系统线圈接口总数量 | ≥ 6 |
| 6 | 射频接收线圈 |  |
| 6.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |
| 6.2 | 头颈联合线圈通道数（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） | ≥20通道 |
| 6.3 | 体部线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） | ≥12通道 |
| 6.4 | 体线圈重量（含电缆） | ≤ 1.3kg |
| 6.5 | 体线圈可以满足90度旋转摆放进行扫描 | 具备 |
| 6.6 | 脊柱线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） | ≥24通道 |
| 6.7 | 大号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） | ≥18通道 |
| 6.8 | 小号通用柔性线圈（单线圈通道数，非单元数，非组合后的通道数） | ≥18通道 |
| 6.9 | 头颈线圈无线连接技术 | 具备 |
| 6.10 | 脊柱线圈无线连接技术 | 具备 |
| 6.11 | 所有线圈集成前置放大器 | 具备 |
| 6.12 | 所有线圈免调谐 | 具备 |
| 6.13 | 所有线圈支持并行采集技术 | 具备 |
| 6.14 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 | 具备 |
| 6.15 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 | 具备 |
| 6.18 | 自动线圈单元选择技术 | 具备 |
| 6.20 | 所有线圈接口都位于患者床上 | 具备 |
| 6.21 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 | 具备 |
| 6.23 | 接收线圈内置主动匀场系统 | 具备 |
| 7 | 患者舒适性与安全性 |  |
| 7.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 | 具备 |
| 7.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 | 具备 |
| 7.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 | 具备 |
| 7.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 | 具备 |
| 7.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 | 具备 |
| 7.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 | 具备 |
| 7.7 | 患者目镜 | 具备 |
| 7.8 | 患者报警装置 | 具备 |
| 7.9 | 自动语音指令 | 具备 |
| 7.10 | 自动语音指令可由客户定制 | 具备 |
| 7.11 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） | 具备 |
| 8 | 患者操作 |  |
| 8.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 | 具备 |
| 8.2 | 患者床支持水平移动和垂直移动 | 具备 |
| 8.3 | 患者床最低床位高度 | ≤ 52 cm |
| 8.4 | 患者床水平和垂直移动时最大承重 | ≥ 250 kg |
| 8.5 | 患者床水平移动范围 | ≥ 2670 mm |
| 8.6 | 系统最大扫描范围 | ≥ 205 cm |
| 8.7 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥ 20cm/s |
| 8.8 | 扫描床水平定位精度 | ≤ ±0.5mm |
| 8.9 | 一键升床 | 具备 |
| 8.10 | 一键进床 | 具备 |
| 8.11 | 一键退床 | 具备 |
| 8.12 | 患者床急停功能 | 具备 |
| 8.13 | 紧急情况下手动移动患者床功能 | 具备 |
| 8.14 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 | 具备 |
| 9 | 生理门控 |  |
| 9.1 | 无线蓝牙呼吸门控 | 具备 |
| 9.2 | 无线蓝牙心电门控 | 具备 |
| 9.3 | 无线蓝牙外周门控 | 具备 |
| 9.4 | 外部门控信号输入接口 | 具备 |
| 9.5 | 门控信号光学输出接口 | 具备 |
| 9.6 | 用户界面显示生理信号波形 | 具备 |
| 9.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 | 具备 |
| 9.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 | 具备 |
| 10 | 神经系统成像 |  |
| 10.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 | 具备 |
| 10.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 | 具备 |
| 10.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 | 具备 |
| 10.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 | 具备 |
| 10.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 | 具备 |
| 10.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 | 具备 |
| 10.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像 | 具备 |
| 10.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像 | 具备且一次扫描输出解剖成像与定量图成像 |
| 10.9 | 矢状位脊柱弥散成像 | 具备 |
| 10.10 | 单次激发EPI弥散成像 | 具备 |
| 10.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 | 具备 |
| 10.12 | 多次激发等方体素弥散成像（类3D弥散） | 具备 |
| 10.13 | 磁敏感加权成像 | 具备 |
| 10.13.1 | SWI序列可兼容并行采集 | 具备 |
| 10.13.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |
| 10.13.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |
| 10.13.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |
| 10.13.5 | minMIP图像成像技术 | 具备 |
| 11 | MR血管造影 |  |
| 11.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA | 具备 |
| 11.2 | ToF序列支持门控触发 | 具备 |
| 11.3 | 跟随式饱和带技术 | 具备 |
| 11.4 | 3D多层块ToF技术 | 具备 |
| 11.5 | MTC背景抑制技术 | 具备 |
| 11.6 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) | 具备 |
| 11.7 | MTC与TONE技术可同时使用 | 具备 |
| 11.8 | 2D/3D PCA相位对比法MRA | 具备 |
| 11.9 | ce-MRA | 具备 |
| 11.10 | k空间椭圆填充技术 | 具备 |
| 11.11 | k空间中心优先椭圆填充技术 | 具备 |
| 11.12 | 自动减影技术 | 具备 |
| 11.13 | 自动MIP技术 | 具备 |
| 11.14 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) | 具备 |
| 11.15 | 外周血管MRA | 具备 |
| 11.16 | 外周血管自动进床扫描 | 具备 |
| 12 | 骨骼肌肉成像 |  |
| 12.1 | 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比 | 具备 |
| 12.2 | 高采集带宽金属伪影抑制成像 | 具备 |
| 12.3 | 高级金属伪影抑制成像） | 具备 |
| 13 | 磁共振心脏成像 |  |
| 13.1 | 心脏形态学成像 | 具备 |
| 13.2 | 心脏电影成像 | 具备 |
| 13.3 | 心脏灌注成像 | 具备 |
| 13.4 | 心肌活性评价成像 | 具备 |
| 13.5 | 心律不齐抑制技术 | 具备 |
| 13.6 | 放射状k空间采集技术 | 具备 |
| 13.7 | 黑血磁化准备技术 | 具备 |
| 13.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 | 具备 |
| 13.9 | 梯度回波序列回波共享技术 | 具备 |
| 13.10 | 回顾性门控采集技术 | 具备 |
| 13.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) | 具备 |
| 13.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 | 具备 |
| 13.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） | 具备 |
| 13.14 | 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） | 具备 |
| 13.15 | 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR） | 具备且无需手动调整反转时间 |
| 13.16 | 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者 | 具备 |
| 14 | 体部及肿瘤成像 |  |
| 14.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |
| 14.2 | 类PET成像支持逐层匀场技术 | 具备 |
| 14.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术 | 具备 |
| 14.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像 | 具备 |
| 14.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 | 具备 |
| 14.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术 | 具备 |
| 14.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP | 具备 |
| 14.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 | 具备 |
| 15 | 并行采集加速技术 |  |
| 15.1 | 基于图像域的并行采集算法 | 具备 |
| 15.2 | 基于k空间域的并行采集算法 | 具备 |
| 15.3 | 并行采集外部校准技术 | 具备 |
| 15.4 | 并行采集集成式内部校准技术 | 具备 |
| 15.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 | 具备 |
| 15.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 | 具备 |
| 15.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 | 具备 |
| 15.8 | CAIPIRINHA加速技术 | 具备 |
| 15.9 | 并行采集加速因子 | ≥ 6 |
| 16 | 基本扫描技术 |  |
| 16.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） | 具备 |
| 16.2 | 流动补偿技术 | 具备 |
| 16.3 | 图像平均技术 | 具备 |
| 16.4 | 图像长程平均技术 | 具备 |
| 16.5 | 图像插值技术 | 具备 |
| 16.6 | 三维采集层间插值技术 | 具备 |
| 16.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） | 具备 |
| 16.8 | 部分回波技术 | 具备 |
| 16.9 | 长方形矩阵技术 | 具备 |
| 16.10 | 长方形FoV技术 | 具备 |
| 16.11 | 空间预饱和带最大数量 | ≥ 6 |
| 16.12 | 双斜位预饱和带技术 | 具备 |
| 16.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat | 具备 |
| 16.14 | 频率选择性水饱和技术 | 具备 |
| 16.15 | 频率选择性脂肪激发技术 | 具备 |
| 16.16 | 频率选择性水激发技术 | 具备 |
| 16.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） | 具备 |
| 16.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） | 具备 |
| 16.19 | 3点式切层定位技术 | 具备 |
| 16.20 | MR电影可作为定位像 | 具备 |
| 16.21 | 自动开始定位像扫描 | 具备 |
| 16.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） | 具备 |
| 16.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 | 具备 |
| 16.22.2 | 三维等方性体素采集 | 具备 |
| 16.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 | 具备 |
| 16.22.4 | 单次成像覆盖范围 | ≥ 205cm |
| 16.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 | 具备 |
| 16.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE） | 具备 |
| 16.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 | 具备 |
| 16.23.2 | 该技术支持T1对比 | 具备 |
| 16.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery） | 具备 |
| 16.23.4 | 该技术支持PD对比 | 具备 |
| 16.23.5 | 该技术支持STIR对比 | 具备 |
| 16.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 | 具备 |
| 16.23.7 | 该技术支持并行采集加速 | 具备 |
| 16.23.8 | 该技术支持生理门控触发 | 具备 |
| 16.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 | 具备 |
| 16.25 | 膈肌导航/导航回波技术 | 具备 |
| 16.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术） | 具备且无需手动设置导航条位置 |
| 16.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 | 具备 |
| 16.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术 | 具备 |
| 16.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 | 具备 |
| 17 | 基本序列技术 |  |
| 17.1 | 自旋回波序列 |  |
| 17.1.1 | 自旋回波序列SE | 具备 |
| 17.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 | 具备 |
| 17.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量 | ≥32 |
| 17.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE | 具备 |
| 17.2 | 反转恢复序列 |  |
| 17.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR | 具备 |
| 17.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR | 具备 |
| 17.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 | 具备 |
| 17.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR | 具备 |
| 17.3 | 梯度回波序列 |  |
| 17.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 | 具备 |
| 17.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE | 具备 |
| 17.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列 | 具备 |
| 17.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列 | 具备 |
| 17.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |
| 17.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲 | 支持IR、SR、FS磁化准备 |
| 17.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列 | 具备 |
| 17.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列 | 具备 |
| 17.4 | 快速自旋回波序列 |  |
| 17.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） | 具备 |
| 17.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 | 具备 |
| 17.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 | 具备 |
| 17.4.4 | 3D快速自旋回波序列 | 具备重聚焦脉冲翻转角调制技术 |
| 17.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 | 具备 |
| 17.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 | 具备 |
| 17.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 | 具备 |
| 17.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 | 具备 |
| 17.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 | 具备 |
| 17.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速 | 具备 |
| 17.4.11 | 两点法TSE Dixon序列 | 具备 |
| 17.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 | 具备 |
| 17.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量 | ≥ 2个 |
| 17.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR | 具备 |
| 17.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR | 具备 |
| 17.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR | 具备 |
| 17.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 | 具备 |
| 17.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 | 具备 |
| 17.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
| 17.4.23 | TSE序列支持逐层匀场技术 | 具备 |
| 17.5 | 平面回波序列EPI |  |
| 17.5.1 | 单次激发SE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 | 具备 |
| 17.5.5 | 反转恢复EPI序列 | 具备 |
| 17.5.6 | 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列 | 具备 |
| 17.5.6.1 | 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ） | 具备 |
| 17.5.6.2 | 该序列可用于头部弥散成像 | 具备 |
| 17.5.6.3 | 该序列可用于乳腺弥散成像 | 具备 |
| 17.5.6.4 | 该序列可用于盆腔弥散成像 | 具备 |
| 17.6 | 梯度自旋回波序列 | 具备 |
| 18 | 扫描参数 |  |
| 18.1 | 最小扫描野 | ≤0.5 cm |
| 18.2 | 最大扫描野 | ≥50cm |
| 18.3 | 最小二维采集层厚 | ≤0.1mm |
| 18.4 | 最小三维采集层厚 | ≤0.05mm |
| 18.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 18.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤7.1ms |
| 18.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.2ms |
| 18.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤7.1ms |
| 18.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.2ms |
| 18.10 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |
| 18.11 | 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.14ms |
| 18.12 | 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.28ms |
| 18.13 | 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.14ms |
| 18.14 | 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.28ms |
| 18.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤7.8ms |
| 18.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤4ms |
| 18.17 | EPI序列最短TR (256×256矩阵) | ≤ 10ms |
| 18.18 | EPI序列最短TE (256×256矩阵) | ≤ 2.9ms |
| 18.19 | 最高EPI因子 | ≥256 |
| 18.20 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 | ≤ 45ms |
| 18.21 | 最大采集弥散加权b值 | ≥10000 |
| 19 | 磁共振静音成像技术 |  |
| 19.1 | 磁共振硬件降噪技术 |  |
| 19.1.1 | 磁体总成全密封式设计 | 具备 |
| 19.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充 | 具备 |
| 19.1.3 | 经过声学优化的磁体冷头结构设计 | 具备 |
| 19.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成 | 具备 |
| 19.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术 | 具备 |
| 19.2 | 磁共振软件降噪技术 |  |
| 19.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |
| 19.2.2 | 传统磁共振静音技术 | 具备 |
| 19.2.3 | 基于专用序列的新型静音扫描技术 | 具备 |
| 19.2.4 | 新型静音序列最高降噪百分比 | ≥ 90% |
| 19.2.5 | 新型静音自旋回波序列SE | 具备 |
| 19.2.6 | 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE | 具备 |
| 19.2.7 | 新型静音梯度回波序列GRE | 具备 |
| 19.2.8 | 新型静音弥散序列DWI | 具备 |
| 19.2.9 | 新型静音磁敏感加权序列SWI | 具备 |
| 19.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列 | 具备 |
| 19.2.11 | 静音成像可用于T1对比 | 具备 |
| 19.2.12 | 静音平台可用于T2对比 | 具备 |
| 19.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 | 具备 |
| 19.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 | 具备 |
| 19.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 | 具备 |
| 19.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 | 具备 |
| 20 | 磁共振人工智能成像技术 |  |
| 20.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 | 具备 |
| 20.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 | 具备 |
| 20.3 | 智能解剖识别模式数量 | ≥ 39 |
| 20.4 | 支持颅脑解剖识别及切层定位设置 | 具备 |
| 20.5 | 支持视神经解剖识别及切层定位设置 | 具备 |
| 20.6 | 支持颞叶解剖识别及切层定位设置 | 具备 |
| 20.7 | 支持胸椎解剖识别及切层定位设置 | 具备 |
| 20.8 | 支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置 | 具备 |
| 20.9 | 自动肩关节切层设置技术 | 具备 |
| 20.10 | 自动髋关节切层设置技术 | 具备 |
| 20.11 | 自动扫描范围设置技术 | 具备 |
| 20.12 | 自动扫描FoV设置技术 | 具备 |
| 20.13 | 自动饱和带设置技术 | 具备 |
| 20.14 | 吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度 | 具备 |
| 20.15 | 全自动椎骨识别标记技术 | 具备 |
| 20.16 | 自动曲线拉直重建技术 | 具备 |
| 20.17 | 可供选择的扫描策略 | ≥4 |
| 20.18 | 全扫描流程一键自动完成 | 具备 |
| 20.19 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 | 具备 |
| 20.20 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 | 具备 |
| 20.21 | 序列参数全自动设置或手动设置 | 具备 |
| 20.22 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 | 具备 |
| 21 | 计算机系统 |  |
| 21.1 | 控制台计算机 |  |
| 21.1.1 | 计算机CPU类型 | 提供 |
| 21.1.2 | 计算机主频 | ≥ 3.6 GHz |
| 21.1.3 | 计算机内存 | ≥ 64 GB |
| 21.1.4 | 计算机硬盘类型 | 固态硬盘 |
| 21.1.5 | 计算机硬盘容量 | ≥ 480GB |
| 21.1.6 | 医学专用显示器 | 24英寸宽屏 |
| 21.1.7 | 医学专用显示器分辨率 | ≥ 1920x1200 |
| 21.1.8 | 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度 | 具备 |
| 21.1.9 | 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定 | 具备 |
| 21.2 | 图像重建系统 |  |
| 21.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) | ≥ 16900幅/秒 |
| 21.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) | ≥ 78400幅/秒 |
| 21.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数 | ≥ 12组 |
| 22 | 交互式操作界面 |  |
| 22.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境 | 具备 |
| 22.2 | 用户界面语言支持简体中文 | 具备 |
| 22.3 | 图像马赛克浏览 | 具备 |
| 22.4 | 4D数据集专用浏览工具 | 具备 |
| 22.5 | 伪彩图生成工具 | 具备 |
| 22.6 | ROI/VOI统计工具 | 具备 |
| 22.7 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 | 具备 |
| 22.8 | 三维弹性运动校正 | 具备 |
| 22.9 | 二维、三维失真校正 | 具备 |
| 22.10 | 图像滤波 | 具备 |
| 22.11 | 图像降噪平滑处理 | 具备 |
| 22.12 | 图像边缘增强处理 | 具备 |
| 22.13 | 平均曲线分析 | 具备 |
| 22.14 | 人工智能解剖结构标记技术 | 具备 |
| 22.15 | 照相工具 |  |
| 22.15.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 | 具备 |
| 22.15.2 | 支持直接连接纸张打印机 | 具备 |
| 22.15.3 | 虚拟胶片技术 | 具备 |
| 22.15.4 | 照相打印与其他工作流并行 | 具备 |
| 22.16 | 图像运算工具 |  |
| 22.16.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 | 具备 |
| 22.16.2 | 图像算术平均计算 | 具备 |
| 22.16.3 | 弥散ADC图计算 | 具备 |
| 22.16.4 | 高b值弥散图像合成技术 | 具备 |
| 22.16.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值 | ≥ 5000 |
| 22.16.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 | 具备 |
| 22.16.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 | 具备 |
| 22.16.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 | 具备 |
| 22.17 | 三维后处理工具 |  |
| 22.17.1 | MPR后处理技术 | 具备 |
| 22.17.2 | MIP后处理技术 | 具备 |
| 22.17.3 | minMIP后处理技术 | 具备 |
| 22.17.4 | VRT后处理技术 | 具备 |
| 22.17.5 | 曲面重建后处理 | 具备 |
| 22.18 | 高级图像后处理工具 |  |
| 22.18.1 | 图像融合后处理工具 | 具备 |
| 22.18.2 | 图像拼接后处理工具 | 具备 |
| 22.19 | 全自动在线后处理工具 |  |
| 22.19.1 | 在线自动拼接技术 | 具备 |
| 22.19.2 | 在线自动减影技术 | 具备 |
| 22.19.3 | 在线自动弥散后处理技术 | 具备 |
| 22.19.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 | 具备 |
| 22.19.5 | 在线自动MIP后处理技术 | 具备 |
| 22.19.6 | 在线自动运动校正技术 | 具备 |
| 22.19.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 | 具备 |
| 22.19.8 | 在线自动电影播放工具 | 具备 |
| 22.19.9 | 在线自动乳腺分析技术 | 具备 |
| 22.19.9.1 | 在线自动减影 | 具备 |
| 22.19.9.2 | 在线自动MIP | 具备 |
| 22.19.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP | 具备 |
| 22.19.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 | 具备 |
| 22.19.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 | 具备 |
| 22.19.9.6 | 在线自动生成PEI图 | 具备 |
| 22.20 | DICOM服务 |  |
| 22.20.1 | DICOM 3.0标准接口 | 具备 |
| 22.20.2 | 支持DICOM Send / Receive | 具备 |
| 22.20.3 | 支持DICOM Query / Retrieve | 具备 |
| 22.20.4 | 支持DICOM SC Storage commitment | 具备 |
| 22.20.5 | 支持DICOM Basic Print | 具备 |
| 22.20.6 | 支持DICOM Modality Worklist | 具备 |
| 22.20.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps | 具备 |
| 22.20.8 | 支持DICOM Structured Reports | 具备 |
| 22.20.9 | 支持DICOM Study Split | 具备 |
| 22.20.10 | 增强型 DICOM 格式支持 | 具备 |
| 22.20.11 | 支持 Dicom Viewer 离线查看MR图像 | 具备 |
| 22.21 | 磁共振远程协助系统 |  |
| 22.21.1 | 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备 | 具备 |
| 22.21.2 | 远程协助系统具有观察者模式 | 具备 |
| 22.21.3 | 远程协助系统具有完全控制模式 | 具备 |
| 22.21.4 | 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接 | 具备 |
| 22.21.5 | 远程遥控检修技术 | 具备 |
| 24 | 原厂保修及附属设备 |  |
| 24.1 | 原厂计算机UPS系统 | 提供 |
| 24.2 | 原厂可移动式线圈存储车 | 提供 |
| 25 | 磁共振人体传感器子系统 |  |
| 25.1 | 基于电磁波雷达传感器的呼吸感知功能 | 具备 |
| 25.2 | 呼吸感知传感器内置于磁体或患者床内，不直接与患者接触 | 具备 |
| 25.3 | 呼吸感知传感器系统可独立工作，与是否进行序列扫描无关，不扫描时也具备感知功能，可持续实时输出呼吸波形 | 具备 |
| 25.4 | 呼吸感知传感器无需操作者操作、设置即可全自动工作 | 具备 |
| 25.5 | 呼吸感知波形实时显示于磁体显示屏和控制台电脑操作界面 | 具备 |
| 25.6 | 呼吸波形在患者上床后即可输出，而无需将患者送进磁体中心 | 具备 |
| 25.7 | 传感器系统可根据待扫描部位实现患者全自动摆位，操作者无需任何定位相关操作 | 具备 |
| 25.8 | 基于人工智能技术的智能人体解剖模型 | 具备 |
| 25.9 | 接收线圈内置主动匀场硬件，实现B0匀场 | 具备 |
| 25.10 | 接收线圈内置匀场系统可与其他匀场技术联合使用 | 具备 |

品目三：模拟定位CT

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |
|  | 通过扫描获取CT影像，从而确定肿瘤组织的位置、大小以及形状等信息，根据CT影像进行靶区和危及器官勾画，以便放疗计划设计。 |
| 二、 | 技术参数要求： |
| 1 | 机架系统 |
| *1.1 | 机架孔径≥80cm |
| 1.2 | 滑环类型：低压滑环 |
| 1.3 | 驱动方式：钢带驱动 |
| 1.4 | 数据传输方式：射频信号传递 |
| 1.5 | 探测器类型：等宽探测器 |
| 1.6 | 探测器排数≥32排 |
| 1.7 | 数据采集系统通道数≥32层 |
| 1.8 | 探测器每层物理通道个数≥900 |
| 1.9 | 探测器探测单元总数≥24000 |
| 1.10 | 冷却方式：风冷 |
| 1.11 | 提供机架操控平板 |
| 2 | 扫描床 |
| 2.1 | 床面水平移动范围≥200cm |
| 2.2 | 最大无金属可扫描范围≥1750mm |
| 2.3 | 床面最大水平移动速度≥200mm/秒 |
| 2.4 | 床面垂直升降范围≥40cm |
| 2.5 | 最大垂直移床速度≥25mm/秒 |
| 2.6 | 床面最大承重≥300KG |
| 2.7 | 最大承重下的检查床步进位移精度±0.25mm |
| *2.8 | 配置放疗专用模拟定位碳纤维平板床。 |
| 2.9 | 床板标有匹配瓦里安与医科达的两套索引标识 |
| 3 | X线系统 |
| *3.1 | 高压发生率功率≥75KW |
| *3.2 | 球管热容量≥7MHU |
| 3.3 | 球管阳极最大散热率≥1700kHU/分钟 |
| 3.4 | 球管小焦点：≤0.8×0.8mm |
| 3.5 | 球管大焦点：≤1.0×1.2mm |
| 3.6 | 最大球管电流：≥625mA |
| 3.7 | 最大球管电压≥140KV |
| 3.8 | 最小球管电压≤70KV |
| 3.9 | 70–140 kV, 可分别设置70KV,80KV,90KV,100KV,110KV,120KV,130KV和140KV, 8档 |
| 3.10 | 配备纯谱技术 |
| 4 | 扫描参数 |
| *4.1 | 快扫描速度：≤0.5sec/360° |
| 4.2 | 成像速度：≥64层图像/360° |
| 4.3 | 最薄扫描层厚：≤0.6mm |
| 4.4 | 图像重建速度：≥20幅/秒（512X512矩阵） |
| 4.5 | 最大显示野EFOV≥80cm |
| 4.6 | 最小显示视野：≤5cm |
| 4.7 | 真实扫描野≥60cm |
| 4.8 | 图像重建矩阵：≥512X512 |
| 4.9 | 图像显示矩阵：≥1024X1024 |
| 4.10 | 单次螺旋连续扫描时间：≥200秒 |
| 4.11 | 单次螺旋扫描最大范围：≥175cm |
| 4.12 | 提供快速扫描协议集成方案 |
| 4.13 | 肺部等组织结构的范围自动识别，将剂量降到最低 |
| 5 | 图像质量 |
| 5.1 | 空间分辨率(X,Y轴)：≥15LP/cm(2%MTF) |
| 5.2 | 各向同性分辨率，在所有扫描模式和速度下，扫描野内任意位置，小于0.4毫米 |
| 5.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤11.7mGy, 20cm体模 |
| 5.4 | CT值范围：－8192到 57343（16 bit） |
| 6 | 控制台 |
| 6.1 | 计算机：提供公司最新版本计算机 |
| 6.2 | 计算机内存≥32GB |
| 6.3 | 原始数据硬盘容量≥720GB |
| 6.4 | 图像存储量：≥600,000幅（512X512不压缩） |
| 6.5 | 一体化图像光盘存储系统CD-RW（DICOM兼容） |
| 6.6 | 液晶超薄平面显示器≥24寸： 分辨率1,920 x 1,080 |
| 6.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 6.8 | 可以独立完成MPR,MIP,三维容积重建，虚拟内窥镜等三维后处理功能 |
| 6.9 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且用户录制病人呼吸指令不少于30条 |
| 6.10 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务，种类不少于8种 |
| 7 | 临床应用软件： |
| 7.1 | MPR，曲面重建MPR (Curved MPR) |
| 7.2 | 三维软件，三维显示模块，三维CT数字影像重建，CT滚动显示。 |
| 7.3 | 最大及最小密度投影(MIP, MinP)，MIP模式的CT血管造影 |
| 7.4 | 三维容积测量评估功能：可用于出血量的评估；小结节容积，密度与内部结构的评估。 |
| 7.5 | 三维容积漫游软件和组织器官的彩色容积重建与显示(VRT) |
| 7.6 | 容积透明重建功能，用于肺和支气管，结肠，骨骼系统的显示 |
| 7.7 | 造影剂自动跟踪软件，在血管内造影剂浓度达到设定值后自动触发个体化增强扫描。到达设定值后启动扫描时间小于2秒 |
| 7.8 | 儿童低剂量成像软件和扫描序列 |
| 7.9 | 提供微辐射影像重建算法 |
| 7.10 | 提供双能量扫描功能 |
| 8 | 网络接口 |
| 8.1 | Dicom 3.0 接口，要求能实现DICOM图像的导入和导出及其它所有DICOM服务 |
| 8.2 | 三维激光灯接口，能读取激光灯的坐标数据，自动确定参考坐标 |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |
| 1 | 大孔径多排螺旋CT主机 |
| 2 | 放疗专用扫描床 |
| 3 | 放疗专用平面床板 |
| 4 | 计算机控制系统 |
| 5 | 计算机系统不间断电源 |
| 6 | CT质控模体 |

品目四：单光子发射计算机断层扫描装置(SPECT/CT)

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要功能用途：单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）主要用于肿瘤骨转移、甲状腺疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、循环系统等疾病的诊断，提供Spect的功能信息、CT解剖信息，通过断层融合技术，反映机体代谢、功能和解剖结构。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 基础要求 |  |
| 1.1 | 设备先进性 | 投标机型须为单光子发射型断层扫描仪，配备16排及以上CT，FDA和 NMPA首次注册时间为2016年1月及以后 |
| 2 | 探头性能要求 |  |
| 2.1 | 全数字化大视野高清探头（HD 探头） | 提供 |
| 2.2 | 矩形视野 | 完全矩形视野 |
| 2.3 | 探头有效视野 | ≥533mm×387mm |
| 2.4 | 晶体类型及厚度 | ≥3/8 英寸NaI晶体或≥5mm 碲锌镉半导体 |
| 2.5 | 光电倍增管（PMT） | ≥59只/探头或CZT晶体 |
| 2.6 | 固有能量范围 | 40-620KeV或35-588KeV |
| 2.7 | 双探头断层采集角度 | 90度、180度及76度 |
| 2.8 | 180 度模式下双探头之间最小距离（带 LEHR 准直器情况下） | ≤19.5cm |
| 2.9 | 180 度模式下双探头之间最大距离（带 LEHR 准直器情况下） | ≥72cm |
| 2.10 | 旋转中心校正系统 | 提供 |
| 2.11 | 能量、线性及均匀度校正系统 | 提供 |
| 2.12 | SPECT探头在90度、180度及76度夹角断层采集模式下，都能采用实时身体轮廓自动跟踪技术 | 提供 |
| 2.13 | 身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离 | ≤1.1cm |
| 2.14 | 身体轮廓自动跟踪模式下，最快全身扫描速度 | ≥72cm/min |
| 2.15 | 探头头尾角倾斜技术：±16° | 提供 |
| 2.16 | 探头全自动归位功能 | 提供 |
| 2.17 | 单光子最大计数率 | ≥460KCPS/探头 |
| 2.18 | SPECT 三维重建空间分辨率(提供原厂 Flash 3D 重建技术或原厂Evolution toolkit，Evolution for bone 重建技术以及技术白皮书) |  |
| 2.18.1 | 中心 | ≤5.8mm |
| 2.18.2 | 径向 | ≤5.0mm |
| 2.18.3 | 切向 | ≤4.1mm |
| 3 | 机架及床配置要求 |  |
| 3.1 | SPECT为开放式机架、双探头、自由可变角度 | 提供 |
| 3.2 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 3.3 | 机架高度 | ≤210cm |
| 3.4 | SPECT 机架旋转角度范围 | ≥540º |
| 3.5 | SPECT 机架旋转精度 | ≤0.1° |
| 3.6 | SPECT/CT机架厚度 | ≤90cm |
| 3.7 | SPECT/CT 系统机架重量 | ≤3,600kg |
| 3.8 | 机架上安装病人摆位监控器 | 可移动臂架设计，彩色 LCD 触摸控制显示屏 |
| 3.9 | 心电显示装置 | 在机架摆位监控器上显示实时心电波形 |
| 3.10 | 检查床最大承重 | ≥227kg |
| 3.11 | 检查床的最低高度 | ≤48cm |
| 3.12 | 检查床的最高高度 | ≥112cm |
| 3.13 | 床位定位精准误差 | ≤2mm |
| 3.14 | 后端联动支撑系统 | 提供 |
| 3.15 | 检查床内置点源支架 | 提供 |
| 4 | 准直器要求 |  |
| 4.1 | 低能高分辨准直器 |  |
| 4.1.1 | 系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处) | ≥202cpm/μCi |
| 4.1.2 | 容积灵敏度NEMA标准（低能高分辨准直器，99mTc） | ≥12,000cps/(MBq/cm2) |
| 4.1.3 | 低能高分辨型准直器孔数 | 孔数≥ 148,000 孔/准直器 |
| 4.1.4 | 低能高分辨型准直器重量 | ≤30kg/个 |
| 4.1.5 | 能窗设置 | ≤15% |
| 4.16 | 准直器孔壁厚 | ≤0.13mm |
| 4.2 | 高能准直器 |  |
| 4.2.1 | 系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处) | ≥135cpm/μCi |
| 4.2.2 | 高能准直器孔数 | ≥ 8,000 孔/准直器 |
| 4.2.3 | 高能准直器重量 | ≤125kg/个 |
| 4.2.4 | 能窗设置 | ≤15% |
| 4.3 | 四合一准直器车 | 可同时存放两对准直器在一个准直器车上，提供 |
| 5 | ECT 部分的采集模式 |  |
| 5.1 | 平面Static 采集 | 提供 |
| 5.2 | 平面dynamic 采集 | 提供 |
| 5.3 | 平面gated 采集 | 提供 |
| 5.4 | 断层SPECT 采集 | 提供 |
| 5.5 | 断层gated SPECT 采集 | 提供 |
| 5.6 | dynamic SPECT （动态断层）采集 | 提供 |
| 5.7 | whole-body 平面采集 | 提供 |
| 5.8 | whole-body SPECT (全身断层)采集 | 提供 |
| 5.9 | Step and shoot步进式采集模式 | 提供 |
| 5.10 | Acquiring during step采集模式 | 提供 |
| 5.11 | Continues连续采集模式 | 提供 |
| 5.12 | 静态扫描最大矩阵 | 1024×1024 |
| 5.13 | 全身扫描矩阵 | 256×512，256×1024，512×1024 |
| 5.14 | SPECT 全身扫描长度 | ≥200cm |
| 5.15 | 360度动态断层采集最短时间 | ≤20s |
| 6 | CT系统要求 |  |
| 6.1 | 物理探测器排数 | ≥16 排 |
| 6.2 | 原始采集层数 | ≥6 层/圈 |
| 6.3 | CT 探测器材料 | 超高速稀土陶瓷(UFC)或红石榴石 LuTAG |
| 6.4 | 高压发生器功率 | ≥50kw |
| 6.5 | 球管阳极热容量 | ≥5MHU |
| 6.6 | 球管最大输出电流 | ≥345mA |
| 6.7 | 球管最大电压 | ≥130kV |
| 6.8 | 球管焦点 | 焦点大小可变，≥2 种 |
| 6.8.1 | 球管小焦点短径长度 | ≤0.5mm |
| 6.8.2 | 球管大焦点短径长度 | ≤0.8mm |
| 6.9 | 空间分辨率（x,y轴方向） | ≥17.5lp/cm @ 0% |
| 6.10 | 360度扫描时间 | ≤0.6s |
| 6.11 | CT 重建视野 | ≥70cm |
| 6.12 | 最大SPECT与CT断层连续扫描范围 | ≥168cm |
| 6.13 | 螺旋连续扫描时间 | ≥100s |
| 6.14 | CT螺距值可调档位 | 提供自由螺距调节技术，≥10档 |
| 6.15 | 最小扫描层厚 | ≤0.6mm |
| 7 | 数据采集和处理系统硬件配置 |  |
| 7.1 | 配备一体化超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站 |  |
| 7.1.1 | 提供最新原厂独立采集工作站， SPECT 和 CT 为同一系统采集，window或Linux | 提供 |
| 7.1.2 | 软件操作界面文字为英文和中文 | 提供 |
| 7.1.3 | 主内存 | ≥8GB |
| 7.1.4 | 硬盘 | ≥3TB |
| 7.1.5 | DVD刻录光驱 | 提供 |
| 7.1.6 | 数据图像传输 | 提供所有 DICOM 3.0 和 Work list 标准 协议 |
| 7.2 | 处理工作站性能指标 |  |
| 7.2.1 | 原厂高级独立影像工作站 | 提供 |
| 7.2.2 | CPU主频 | ≥ 2×3.5GHz |
| 7.2.3 | 主内存 | ≥32GB |
| 7.2.4 | 硬盘 | ≥950GB |
| 8 | SPECT 处理及显示 | 提供 |
| 8.1 | 2D 感兴趣区(ROI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 提供 |
| 8.2 | 3D 感兴趣区(VOI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 提供 |
| 8.3 | 各种曲线的生成、计算、处理及显示 | 提供 |
| 8.4 | 图像的电影显示 | 提供 |
| 8.5 | 全身断层采集与处理功能 | 提供 |
| 8.6 | 动态采集与处理功能 | 提供 |
| 8.7 | 滤波反投影和迭代法图像重建软件包 | 提供 |
| 8.8 | 运动伪影自动识别及校正软件 | 提供 |
| 8.9 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 | 提供 |
| 8.10 | 肺通气和灌注分析软件包 | 提供 |
| 8.11 | 甲状腺摄取分数计算工具 | 提供 |
| 8.12 | 甲状旁腺成像分析工具 | 提供 |
| 8.13 | 胃排空指数分析工具 | 提供 |
| 8.14 | 食道运动分析工具 | 提供 |
| 8.15 | 胆囊排泄分数计算工具 | 提供 |
| 8.16 | 肾脏灌注和功能分析软件包 | 提供 |
| 8.17 | 心肌显像定量分析软件系统 | 提供 |
| 8.18 | 心肌血流灌注分析软件包 | 提供 |
| 8.19 | 心血池处理软件(心脏收缩、舒张及运动 功能) | 提供 |
| 8.20 | 门电路心肌灌注断层显像质量控制软件 包 | 提供 |
| 8.21 | 心脏首次通过分析软件包 | 提供 |
| 8.22 | 心室壁运动动态显示功能 | 提供 |
| 8.23 | 动态唾液腺时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时 间。 | 提供 |
| 8.24 | 动态肝胆时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 提供 |
| 8.25 | 动态胃时间-放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 提供 |
| 8.26 | 病人移动纠正技术 | 提供 |
| 9 | CT处理及显示软件包 |  |
| 9.1 | MPR | 提供 |
| 9.2 | 最大密度投影MIP | 提供 |
| 9.3 | 最小密度投影MinIP | 提供 |
| 9.4 | 表面三维SSD | 提供 |
| 9.5 | 透明技术 | 提供 |
| 9.6 | CT电影 | 提供 |
| 9.7 | 螺旋扫描降噪软件 | 提供 |
| 9.8 | 运动伪影校正软件 | 提供 |
| 9.9 | 呼吸控制图形提示 | 提供 |
| 9.10 | 呼吸控制语音提示 | 提供 |
| 9.11 | Dicom3.0 网络接口 | 提供 |
| 9.12 | 远程维修诊断系统 | 提供 |
| 9.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 提供 |
| 9.14 | 自动语音系统及双向语音传输 | 提供 |
| 10 | 先进技术 |  |
| 10.1 | 原厂高级SPECT心脏成像技术 | 提供原厂高级SPECT心脏成像技术（提供Evolution for Cardiac或 Flash 3D心脏高级成像系统） |
| 10.2 | 原厂高级SPECT骨成像技术 | 提供原厂高级SPECT骨成像技术（提供Evolution for Cardiac或Flash 3D for Bone高级心脏成像系统) |
| 10.3 | Sureview自由螺距调节技术，全景无失真 | 提供 |
| 10.4 | 支持粒子植入 | 提供 |
| 10.5 | 支持放射性治疗规划应用 | 提供 |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | SPECT探头 1套 | 提供 |
| 2 | SPECT低能高分辨准直器 1对 | 提供 |
| 3 | SPECT高能准直器 1对 | 提供 |
| 4 | SPECT准直器车 1套 | 提供 |
| 5 | CT球管 1套 | 提供 |
| 6 | CT探测器 1套 | 提供 |
| 7 | CT高压发生器 1套 | 提供 |
| 8 | 头托1个 | 提供 |
| 9 | R-波触发器1套 | 提供 |
| 10 | 四象限铅栅模型1个 | 提供 |
| 11 | 可填充泛源模型个 | 提供 |

品目五：3.0 磁共振：1套

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途 |  |
|  | 对全身各部位大范围、高质量的扫描，为病变诊断提供准确、可靠的依据 |  |
| 1. | 总体要求 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| *2.2 | 磁场强度 | 3T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |
| 2.5 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.6 | 磁场稳定度 | <0.1ppm/h |
| 2.7 | 三维动态匀场 | 具备 |
| 2.8 | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |
| 2.9 | 匀场通道数 | ≥8个 |
| 2.9.1 | 线性匀场（一阶匀场）通道数 | ≥3个 |
| 2.9.2 | 非线性匀场（高阶匀场）通道数 | ≥5个 |
| 2.10 | 磁场均匀度 | 典型值 |
| 2.10.1 | 10cm DSV | ≤0.002ppm |
| 2.10.2 | 20cm DSV | ≤0.02ppm |
| 2.10.3 | 30cm DSV | ≤0.06ppm |
| 2.10.4 | 40cm DSV | ≤0.25ppm |
| 2.11 | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.0 升/年 |
| 2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170 cm |
| *2.13 | 磁体最小孔径 | ≥70 cm |
| 2.14 | 五高斯磁力线X,Y轴 | ≤2.65m |
| 2.15 | 五高斯磁力线Z 轴 | ≤4.65m |
| *2.16 | 磁体重量(含液氦) | ≤6.5吨 |
| 2.17 | 冷头保用时间 | ≥1年 |
| 3 | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） | 具备 |
| 3.2 | 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥45mT/m |
| 3.3 | 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值） | ≥200 T/m/s |
| 3.4 | 最大场强和最大切换率同时到达 | 具备 |
| 3.5 | 工作周期中的最大占空比 | 100% |
| 3.6 | 软件降噪技术 | 具备 |
| 3.7 | 硬件降噪技术 | 具备 |
| 3.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 3.9 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |
| 3.10 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.11 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |
| 4.1.1 | 双通道射频发射技术 | 具备 |
| 4.1.2 | B1 Filter技术 | 具备 |
| 4.2 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≥36 kW |
| 4.4 | 射频发射频率稳定性（5分钟） | ≤2x10-10 |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |
| 4.6 | 射频发射带宽 | ≥500kHz |
| 4.7 | 最大通道数 | ≥204个 |
| 4.8 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥32个 |
| 4.9 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |
| 4.10 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |
| 4.11 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |
| 4.12 | 射频放大器 | 磁体机壳内 |
| 4.13 | 射频发射路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.14 | 射频接收路径位置 | 磁体机壳内 |
| 4.15 | ADC模数转换器位置 | 磁体机壳内（非线圈内） |
| 4.16 | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |
| 4.17 | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |
| 5 | 全身各部位射频接收线圈 | (以下线圈为单独或组合使用) |
| 5.1 | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈 | ≥20通道 |
| 5.2 | 全脊柱矩阵线圈 | ≥32通道 |
| 5.3 | 体部矩阵线圈(组合) | ≥30通道 |
| 5.4 | 全腹矩阵线圈（组合） | ≥60通道 |
| 5.5 | 胸部（心脏）矩阵线圈（组合） | ≥30通道 |
| 5.6 | 全神经（头颈脊柱一体化）线圈（组合） | ≥52通道 |
| 5.7 | 下肢血管线圈（组合） | ≥60通道 |
| 5.8 | 乳腺线圈 | ≥18通道 |
| 5.9 | 关节大柔软线圈（膝、踝、肩、肘关节） | ≥18通道 |
| 5.10 | 关节小柔软线圈（腕、手指） | ≥18通道 |
| 6 | 生命矩阵系统 |  |
| 6.1 | 扫描床自带生命体征传感器 | 具备 |
| 6.2 | 即刻感知（病人躺上扫描床即刻感知） | 具备 |
| 6.3 | 生命体征感知无需额外门控 | 具备 |
| 6.4 | 线圈内置匀场线圈 | 具备 |
| 6.5 | 线圈内部匀场可以和全身匀场合用 | 具备 |
| 6.6 | 逐层调整发射电压 | 具备 |
| 6.7 | 逐层调整共振频率 | 具备 |
| 6.8 | 逐层调整B0匀场 | 具备 |
| 6.9 | 逐层调整B1匀场 | 具备 |
| 6.10 | 智能人体解剖模型 | 具备 |
| 6.11 | 无需额外定位装置确定人体脏器位置 | 具备 |
| 7 | 全静音平台 |  |
| 7.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 7.2 | 声阻尼材料技术 | 提供 |
| 7.3 | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 提供 |
| 7.4 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |
| 7.5 | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 提供 |
| 7.6 | 全静音平台适用范围 | (提供Datasheet证明) |
| 7.6.1 | 全静音平台可用于T1对比 | 满足 |
| 7.6.2 | 全静音平台可用于T2对比 | 满足 |
| 7.6.3 | 全静音平台可用于Darkfluid对比 | 满足 |
| 7.6.4 | 全静音平台可用于SWI对比 | 满足 |
| 7.6.5 | 全静音平台可用于TSE序列 | 满足 |
| 7.6.5 | 全静音平台可用于SE序列 | 满足 |
| 7.6.5 | 全静音平台可用于GRE序列 | 满足 |
| 7.6.6 | 全静音平台可用于DWI序列 | 满足 |
| 7.7 | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 提供 |
| 7.8 | 全静音平台可以应用于神经系统成像 | 提供 |
| 7.9 | 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 | 提供 |
| 7.10 | 全静音平台可以应用于脊柱成像 | 提供 |
| 7.11 | 可以降低96% 噪声声压 | 提供 |
| 8 | 主控计算机系统 |  |
| 8.1 | 主计算机CPU | ≥ Intel Xeon |
| 8.2 | CPU核心 | ≥6个 |
| 8.3 | CPU位数 | ≥64位 |
| 8.4 | 主频大小 | ≥3.6GHz |
| 8.5 | 内存大小 | ≥64GB |
| 8.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |
| 8.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 8.8 | 硬盘容量 | ≥480GB |
| 8.9 | 阵列处理器主频 | ≥2x2.1GHz |
| 8.10 | 阵列处理器内存 | ≥64GB |
| 8.11 | 阵列处理器硬盘 | ≥480GB |
| 8.12 | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥40000幅/秒 |
| 8.13 | 超快速计算机处理技术(256×256，25%FOV) | 图像重建速度≥ 149000幅/秒 |
| 8.14 | DICOM3.0接口 | 具备 |
| 9 | 系统后处理功能 |  |
| 9.1 | 3D后处理 | 具备 |
| 9.2 | 实时MPR后处理 | 具备 |
| 9.3 | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |
| 9.4 | 实时MIP后处理 | 具备 |
| 9.5 | 电影回放软件 | 具备 |
| 9.6 | 图像评价软件 | 具备 |
| 9.7 | 实时互动重建 | 具备 |
| 9.8 | ADC-map | 具备 |
| 9.9 | T1，T2值计算 | 具备 |
| 9.10 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 9.11 | 图像减影、叠加 | 具备 |
| 10 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |
| 10.1 | 垂直移动时扫描床最大承重 | ≥250Kg |
| 10.2 | 扫描床移动精度 | ≤0.5mm |
| 10.3 | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |
| 10.4 | 病人监视系统 | 具备 |
| 10.5 | 照明、通风、通话、背景音乐 | 具备 |
| 10.6 | 最低床位 | ≤52cm |
| 10.7 | 最大水平移动范围 | ≥280cm |
| 10.8 | 遥控线圈更换 | 具备 |
| 10.9 | 自动步进扫描床 | 具备 |
| 10.10 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 10.11 | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 具备 |
| 10.12 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 11 | 后处理接口 |  |
| 11.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 11.2 | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |
| 11.3 | 具备DICOM3.0标准激光 相机数字接口 | 具备 |
| 11.4 | 远程遥控维修遥控 | 具备 |
| 11.5 | 图像网络传输标准 | 1000M 以太网连接 |
| 11.6 | 图像网络传输速度 | ≥160幅/秒 |
| 12 | 全景一体化成像系统 |  |
| 12.1 | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 具备 |
| 12.2 | 线圈组合扫描 | 具备 |
| 12.3 | 组合扫描专用线圈控制软件 | 具备 |
| 12.4 | 智能定位技术 | 具备 |
| 12.5 | 脊柱线圈整合于床面设计 | 具备 |
| 12.6 | 线圈接口整合于床面设计 | 具备 |
| 12.7 | 矩阵线圈通道选择模式 | 具备 |
| 12.8 | 矩阵线圈频谱成像模式 | 具备 |
| 12.9 | 实时扫描助手 | 具备 |
| 12.10 | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |
| 12.11 | 自动检查计划 | 具备 |
| 12.12 | 自动结果生成 | 具备 |
| 13 | 智能操作平台 |  |
| 13.1 | 头部自动定位功能 | 具备 |
| 13.2 | 脊柱自动定位功能 | 具备 |
| 13.3 | 关节自动定位功能 | 具备 |
| 13.4 | 图文引导的实时在线指导功能 | 具备 |
| 13.5 | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 具备 |
| 13.6 | 并行采集拓展功能 | 具备 |
| 13.7 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 13.8 | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |
| 14 | 扫描参数 |  |
| 14.1 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 14.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| 14.3 | 最大扫描视野 | ≥55cm |
| 14.4 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |
| 14.5 | TSE最大回波链长度 | ≥512 |
| 14.6 | EPI最大因子 | ≥256 |
| 14.7 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 14.8 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 14.9 | 最短TR时间（128矩阵） | ≤0.7ms |
| 14.10 | 最短TE时间（128矩阵） | ≤0.22ms |
| 14.11 | 3D GRE最短TR(256 x256矩阵) | ≤1.1ms |
| 14.12 | 3D GRE最短TE (256 x256矩阵) | ≤0.22ms |
| 14.13 | 3D GRE最短TR(128 x128矩阵) | ≤0.7ms |
| 14.14 | 3D GRE最短TE (128 x128矩阵) | ≤0.22ms |
| 14.15 | 快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵） | ≤5.1ms |
| 14.16 | 快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵） | ≤1.8ms |
| 14.17 | 快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵） | ≤4.7ms |
| 14.18 | 快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵） | ≤1.5ms |
| 14.19 | 快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵） | ≤4.6ms |
| 14.20 | 快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵） | ≤1.5ms |
| 14.21 | TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵) | ≤1.8ms |
| 14.22 | EPI序列最短回波间隔 (256x256矩阵) | ≤0.56ms |
| 15 | 成像序列和技术 |  |
| 15.1 | 自旋回波（SE）序列 |  |
| 15.1.1 | 2D/3D TSE | 具备 |
| 15.1.2 | TSE回波分享技术 | 具备 |
| 15.1.3 | 三维TSE序列 | 具备 |
| 15.1.4 | 单次激发SE | 具备 |
| 15.1.5 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 15.1.6 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 15.1.7 | 水抑制序列 | 具备 |
| 15.2 | 反转恢复（IR）序列 |  |
| 15.2.1 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |
| 15.2.2 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |
| 15.2.3 | STIR短T1压脂序列 | 具备 |
| 15.2.4 | 单次激发快速IR | 具备 |
| 15.2.5 | 常规反转恢复序列 | 具备 |
| 15.2.6 | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） | 具备 |
| 15.2.7 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |
| 15.2.8 | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |
| 15.3 | 梯度回波(GRE) 序列 |  |
| 15.3.1 | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 15.3.2 | in-phase和out-phase成像 | 具备 |
| 15.3.3 | 多回波聚合序列 | 具备 |
| 15.3.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 15.3.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 15.3.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 15.3.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 15.3.8 | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 15.3.9 | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |
| 15.3.10 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 15.4 | 平面回波(EPI)序列 |  |
| 15.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 15.4.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 15.4.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 15.4.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 15.4.5 | 反转EPI | 具备 |
| 16 | 体部成像 |  |
| 16.1 | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 具备 |
| 16.2 | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备 |
| 16.3 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |
| 16.4 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备 |
| 16.5 | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 具备 |
| 16.6 | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 具备 |
| 16.7 | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |
| 16.8 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 16.9 | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |
| 16.10 | 动态肾脏灌注成像技术 | 具备 |
| 16.11 | MR尿路造影技术（2D/3D） | 具备 |
| 16.12 | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 具备 |
| 17 | 神经系统成像 |  |
| 17.1 | 弥散成像 |  |
| 17.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |
| 17.1.2 | 各向同性采集、 | 具备 |
| 17.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |
| 17.1.4 | ADC值测量 | 具备 |
| 17.1.5 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 17.1.6 | 体部脏器弥散 | 具备 |
| 17.1.7 | 可选优化B值 | 具备 |
| 17.1.8 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 17.1.9 | 白质纤维束成像 | 具备 |
| 17.1.10 | DTI弥散张量方向数 | ≥256方向 |
| 17.1.11 | 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像） | 具备 |
| 17.1.12 | 高清弥散可应用于头部 | 具备 |
| 17.1.13 | 高清弥散可应用于乳腺 | 具备 |
| 17.1.14 | 高清弥散可应用于盆腔 | 具备 |
| 17.2 | 灌注成像 |  |
| 17.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |
| 17.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |
| 17.2.3 | rCBV分析 | 具备 |
| 17.2.4 | TTP分析 | 具备 |
| 17.2.5 | MTT分析 | 具备 |
| 17.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 17.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |
| 17.3 | 磁敏感成像 |  |
| 17.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |
| 17.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |
| 17.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |
| 17.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |
| 17.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |
| 17.4 | 脑功能成像 |  |
| 17.4.1 | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |
| 17.4.2 | 脑功能后处理 | 具备 |
| 17.5 | 其他成像 |  |
| 17.5.1 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |
| 17.5.2 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 18 | 心血管成像 |  |
| 18.1 | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |
| 18.2 | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |
| 18.3 | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |
| 18.4 | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |
| 18.5 | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 18.6 | 实时成像技术 | 具备 |
| 18.7 | 超快速血管造影成像技术 | 具备 |
| 18.8 | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |
| 18.9 | 造影剂实时跟踪触发技术 | 具备 |
| 18.10 | 导航技术 | 具备 |
| 18.11 | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |
| 18.12 | 自动移床MRA | 具备 |
| 18.13 | 电影回放 | 具备 |
| 18.14 | 最大强度投影 | 具备 |
| 18.15 | 多层面重建 | 具备 |
| 18.16 | 曲面重建 | 具备 |
| 18.17 | 常规心脏形态学成像 | 具备 |
| 18.18 | 心脏回波分享技术 | 具备 |
| 18.19 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 18.20 | 黑血技术 | 具备 |
| 18.21 | 亮血技术 | 具备 |
| 18.22 | 正向心电触发 | 具备 |
| 18.23 | 反向心电触发 | 具备 |
| 18.24 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |
| 18.25 | 快速心脏电影 | 具备 |
| 18.26 | 一站式心脏成像技术 | 具备 |
| 18.27 | 首过法灌注成像 | 具备 |
| 18.28 | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） | 具备 |
| 18.29 | 放射采集技术 | 具备 |
| 18.30 | 双斜位成像 | 具备 |
| 19 | 波谱成像 |  |
| 19.1 | 自动匀场方式 | 具备 |
| 19.2 | 手动匀场方式 | 具备 |
| 19.3 | 自动水抑制技术 | 具备 |
| 19.4 | 自动频谱分析 | 具备 |
| 19.5 | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |
| 19.6 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |
| 19.7 | 用户可编辑后处理程序 | 具备 |
| 19.8 | 2D和3D频谱成像 | 具备 |
| 19.9 | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |
| 19.10 | PRESS技术 | 具备 |
| 19.11 | STEAM技术 | 具备 |
| 19.12 | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |
| 19.13 | 代谢产物比例地图 | 具备 |
| 19.14 | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |
| 19.15 | 半自动匀场方式 | 具备 |
| 19.16 | 快速频谱成像技术 | 具备 |
| 19.17 | 三维脑频谱成像 | 具备 |
| 19.18 | 化学位移成像(2D/3D CSI) | 具备 |
| 19.19 | 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 | 具备 |
| 19.20 | 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 | 具备 |
| 20 | 骨关节成像 |  |
| 20.1 | 3D各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 20.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |
| 20.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 20.4 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 20.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |
| 20.6 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 21 | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能 |  |
| 22 | 并行采集技术 |  |
| 22.1 | 基于图像算法 | 具备 |
| 22.2 | 基于k-空间算法 | 具备 |
| 22.3 | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备 |
| 22.4 | 并行采集加速因子 | ≥8 |
| 22.5 | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 全面兼容 |
| 22.6 | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 全面兼容 |
| 22.7 | 并行采集自动校准技术 | 具备 |
| 22.8 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |
| 23 | 伪影校正技术 |  |
| 23.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 23.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 23.3 | 头部伪影矫正 | 具备 |
| 23.4 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 23.5 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |
| 23.6 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 23.7 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |
| 23.8 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |
| 23.9 | 抑制头部运动伪影 | 提供 |
| 23.10 | 抑制腹部运动伪影 | 提供 |
| 23.11 | 抑制关节运动伪影 | 提供 |
| 23.12 | 抑制颈部运动伪影 | 提供 |
| 23.13 | 可应用于T1像 | 提供 |
| 23.14 | 可应用于T2像 | 提供 |
| 23.15 | 可应用于黑水像 | 提供 |
| 23.16 | 可应用于冠状位 | 提供 |
| 23.17 | 可应用于矢状位 | 提供 |
| 23.18 | 可应用于横断位 | 提供 |
| 24 | 其他先进技术 |  |
| 24.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 24.2 | 实时交互式成像 | 具备 |
| 24.3 | 三维定位系统 | 具备 |
| 24.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 24.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 24.6 | 预饱和技术 | 具备 |
| 24.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 24.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 24.9 | 水饱和技术 | 具备 |
| 24.10 | 水激发技术 | 具备 |
| 24.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 24.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 24.13 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 24.14 | 可变k空间填充 | 具备 |
| 24.15 | 非/对称回波 | 具备 |
| 24.16 | 信噪比指示器 | 具备 |
| 24.17 | 优化反转角技术 | 具备 |
| 24.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 24.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 24.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 24.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 24.22 | 交互式参数改变 | 具备 |
| 24.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 24.24 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 24.25 | 序列重生技术 | 具备 |
| 25 | 高级影像后处理工作站 |  |
| 25.1 | 处理器 | 提供 |
| 25.2 | 核心 | ≥4核 |
| 25.3 | 内存 | ≥8G |
| 25.4 | MIP,MPR,SSD等 | 具备 |
| 25.5 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |
| 25.6 | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |
| 25.7 | 工作站控制照相 | 具备 |
| 25.8 | 图像管理 | 具备 |
| 25.9 | 联网图像传输 | 具备 |
| 25.10 | Dicom3.0软硬接口 并负责连接 | 主台及后处理工作站都可 |
| 26 | 外围设备 |  |
| 26.1 | 不间断电源UPS | 具备 |
| 26.2 | UPS电缆 | 具备 |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 1. | 磁共振主机系统 | 提供 |
| 2. | 原厂后处理工作站 | 提供 |
| 3. | 原厂线圈系统 | 提供 |
| 4. | 磁共振专用高压注射器 | 1套，提供 |
| 5. | 磁共振机房屏蔽工程 | 提供 |
| 6. | 磁共振专用精密空调 | 1套，提供 |
| 7. | 磁共振专用水冷机 | 1套，提供 |