招  标  文  件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2231711

招标项目：128排及以上CT及配套检查设备

浙江国际招投标有限公司

2022年6月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年6月

招标编号：0801-224ZJ2231711

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购128排及以上CT及配套检查设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

品目1：128排及以上CT：1套

螺旋扫描 360°旋转时间≤0.27s

品目2：全自动酶免工作站

全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。

*打包采购，不接受分项投标。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司购买招标文件。招标文件免费获取。

4．  	所有投标书应于2022年7月29日14：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司302会议室。

5．   定于2022年7月29日14：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司302会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：陆悦灵

电    话：0086-571-81061812

传    真：0086-571-81061803

电子信箱：20235212@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江大学医学院附属儿童医院 招标人地址：杭州市滨江区滨盛路3333号 邮编：310000 |
| 1.1 | 合同名称：128排及以上CT及配套检查设备采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061812 传真：0086-571-81061803 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供CT和全自动酶免工作站医疗器械注册证书复印件 提供CT和全自动酶免工作站DATASHEET复印件 提供CT制造商出具的授权书 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年7月29日14：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 18.2 | 项目名称：128排及以上CT及配套检查设备 招标邀请编号：0801-224ZJ2231711 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年7月29日14：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年7月29日14：30时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司302会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a.每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b.每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至浙江大学医学院附属儿童医院”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订后60个工作日内。 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%。如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的90%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202022209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202022209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属儿童医院 |
| 7. | 履约保证金金额：合同签订后，中标方在10个工作日内支付履约保证金（合同金额的1%）至使用单位，履约验收后退还。 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20. | 付款方法和条件为： 合同签订后预付40%货款，经院方验收合格且正常使用，收到发票后7个工作日内支付60%货款。（适用中小企业投标） 设备到达医院后支付合同金额的90%，验收合格且正常使用后两个月内支付剩余金额。（适用大型企业投标） |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - CT：整机免费保修≥1年，全自动酶免工作站：整机免费保修≥5年。投标商报出保后每年原厂保修价格。保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 - 为保证设备正常运行、卖方应在中国境内方便地点设置备件库，存储必需的备件。 - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供维修点的分布情况，及配件供应情况。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度。 - 技术支持 - 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单。 - 提供软件备份1份，提供免费软件升级并及时提供仪器新功能和新技术的实验与临床应用资料。（如有） - *提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由中标方承担。（如需） - 考察和培训 - 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 - 根据医院需求提供免费临床操作使用培训和日常维护培训。 - 上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属儿童医院指定地点 - 安装完成时间：货物到达用户指点地点并且安装条件合格后，在接到用户通知后7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试并承担由此产生的一切费用。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容（如需）。 - 验收 - 中标方应提供设备的有效检验文件（如合格证等），经用户认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。用户对设备验收合格后，双方共同签署验收合格报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 仪器在使用过程中发现投标文件无偏离或正偏离的项目实际为负偏离时，视具体情况要求卖方赔偿。 - 交货 - *交货期：合同签订后60个工作日内。（进口产品交货时必须提供进口产品海关报关单）。 - 交货地点：浙江大学医学院附属儿童医院指定地点。 - *交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 - 报价方式 - 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - *消耗品、易耗品要求：投标时标明所有易耗品及零配件的清单和供货价。提供配套耗材采购价格和优惠率。 - 设备如有配套医用耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购产品代码，提供相关佐证材料，提供配套耗材采购价格和优惠率。 - 本项目预算：CT：2000万人民币；全自动酶免工作站：85万人民币。 - 其它： 9.1 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为128排及以上CT及配套检查设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 品目 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128排及以上CT | 1套 | 螺旋扫描 360°旋转时间≤0.27s | 合同签订后60个工作日内 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
| 2 | 全自动酶免工作站 | 1套 | 全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验。 |  |  |
| *打包采购，不接受分项投标 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

品目1：128排及以上CT

| 序号 | 招标需求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1.1 | 投标各厂家必须提供管电流≥1000mA（非等效）机型，各供应商自报机型。 |  |
| *1.2 | 投标厂家必须提供SFDA注册的最高端机型、最新软硬件平台、提供详细配置清单。 不含在本次投标报价中的软硬件配置请单独列出清单，该清单以外的所有软硬件配置均视同为含在投标配置中。 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径≥78cm |  |
| 1.2 | 滑环类型为无接触静音滑环 |  |
| 1.3 | 具备无碳刷结构 |  |
| 1.4 | 滑环数据传输载体为射频信号 |  |
| 1.5 | 为提高设备散热效率，机架内部冷却方式：水冷 |  |
| 1.6 | 机架密闭，恒温恒湿 |  |
| 1.7 | 采用线性马达电磁直接驱动方式 |  |
| 1.8 | 具备激光定位系统 |  |
| 1.9 | 机架激光定位灯精度≤±1mm |  |
| 1.10 | 最大扫描视野≥50cm |  |
| 1.11 | 最大显示视野≥50cm |  |
| 1.12 | 机架内置触控屏显示系统，数量≥2套 |  |
| 2 | X线发生器 |  |
| 2.1 | 高压发生器的总功率（非等效）≥200 kW或100KW×2 |  |
| 2.2 | 管电压KV值设置范围包含70-150kv |  |
| 2.3 | 管电压KV值档数≥7档 |  |
| 3 | 球管高压发生器 |  |
| 3.1 | 焦点个数≥3个 |  |
| 3.2 | 小焦点尺寸≤0.4×0.5 mm |  |
| 3.3 | 大焦点尺寸≤0.8×1.1 mm |  |
| 3.4 | 管电流最大值≥1000mA |  |
| 3.5 | 球管热容量≥30MHU或者性能相当的低热容量高散热率球管 |  |
| 3.6 | 球管为低热容量高散热率球管，最大散热率≥2700 KHU/min |  |
| 3.7 | 球管阳极采用直接油冷的冷却方式 |  |
| *3.8 | 影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）为同一设备厂商品牌 |  |
| 4 | 探测器 |  |
| 4.1 | 提供最新型探测器技术 |  |
| 4.2 | 每排探测器单元最薄物理厚度≤0.6 mm |  |
| 4.3 | 探测器排数≥256排或2×96排 |  |
| 4.4 | 探测器单元总数≥140000个 |  |
| 4.5 | 每旋转360°采集最大层数≥512层或2×192层 |  |
| 4.6 | 最薄扫描层厚(非重建层厚)≤0.6mm |  |
| 5 | 扫描参数 |  |
| *5.1 | 螺旋扫描 360°旋转时间≤0.27s |  |
| 5.2 | 最大单次连续螺旋扫描时间≥80s |  |
| 5.3 | 物理单扇区时间分辨率（非等效）≤66 ms |  |
| 5.4 | 螺旋扫描螺距最大范围≥3.2 |  |
| 5.5 | 具备90kV成像扫描技术 |  |
| 5.6 | 具备110kV成像扫描技术 |  |
| 5.7 | 具备130kV成像扫描技术 |  |
| 5.8 | 具备150kV成像扫描技术 |  |
| 5.9 | Z轴最快覆盖扫描速度≥700mm/s |  |
| *5.10 | 扫描电压最小输出≤70kv |  |
| 6 | 扫描床系统 |  |
| 6.1 | 最大连续轴向扫描长度≥1950mm |  |
| 6.2 | 定位像最大扫描长度≥1950mm |  |
| 6.3 | 床最大水平移动速度≥700mm/s |  |
| 6.4 | 床面Z轴定位精度≤±0.25mm |  |
| 6.5 | 床面最大承重≥227kg |  |
| 6.6 | 床面垂直运动范围包含50-90cm |  |
| 6.7 | 床最大垂直升降速度≥40mm/s |  |
| 7 | 图像质量 |  |
| 7.1 | X/Y轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
| 7.2 | Z轴 MTF=0%空间分辨率≥30lp/cm |  |
| 7.3 | X/Y轴 MTF=10%空间分辨率≥28lp/cm |  |
| 7.4 | Z轴 MTF=10%空间分辨率≥17lp/cm |  |
| 7.5 | X/Y轴 MTF=50%空间分辨率≥25lp/cm |  |
| 7.6 | Z轴 MTF=50%空间分辨率≥10lp/cm |  |
| 7.7 | 密度分辨率2mm@0.3%，检测时候用10mm层厚，辐射剂量≤12.3mGy |  |
| 7.8 | CT值范围（非扩展）包含-1024 HU至+3071 HU |  |
| 7.9 | 图像重建矩阵≥512×512 |  |
| 7.10 | 图像显示矩阵≥1024×1024 |  |
| 7.11 | 具备最新实时迭代重建算法，注明算法名称 |  |
| 7.12 | 采用迭代算法重建分辨率为512×512的图像时，重建速度≥70fps |  |
| 8 | 主控台 |  |
| 8.1 | 计算机CPU主频≥3.6 GHz |  |
| 8.2 | 计算机硬盘容量≥2TB |  |
| 8.3 | 计算机内存容量≥8GB |  |
| 8.4 | 图像存储量≥520000幅（512×512不压缩） |  |
| 8.5 | 高分辨率医学专用液晶彩色显示器≥1台 |  |
| 8.6 | 显示器尺寸≥19寸 |  |
| 8.7 | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
| 8.8 | 具备CD或DVD读取和刻录功能 |  |
| 8.9 | 具备并行重建功能，可并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |  |
| 8.10 | 具备同步并行处理功能，扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 8.11 | 具备双向交流系统，具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，并且可用户录制病人呼吸指令 |  |
| 8.12 | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
| 8.13 | 具备图像多点自动实时传送功能，可同时实时传送至PACS |  |
| 9 | 后处理工作站 |  |
| 9.1 | 各厂家提供原厂后处理工作站。单机版后处理工作站2套或网络服务器版1拖5工作站，各后处理工作站软件包≥2套 |  |
| 9.2 | 内存容量≥64GB |  |
| 9.3 | 硬盘容量≥2TB |  |
| 9.4 | 显示器尺寸≥19寸 |  |
| 9.5 | 显示器分辨率≥1280×1024 |  |
| 9.6 | 具备DICOM3.0接口，提供发送/接收、查询/检索、图像传输、打印、存储及Worklist等所有功能 |  |
| 10 | 完整提供以下功能与应用软件 |  |
| 10.1 | 基础功能 |  |
| 10.1.1 | 图像显示功能 |  |
| 10.1.2 | 照相功能 |  |
| 10.1.3 | 打印功能 |  |
| 10.1.4 | 视频捕捉和编辑工具 |  |
| 10.1.5 | 图像存档和网络系统 |  |
| 10.1.6 | 实时多平面重建MPR |  |
| 10.1.7 | 三维重建软件包 |  |
| 10.1.8 | 容积成像软件 |  |
| 10.1.9 | 最大及最小密度投影软件 |  |
| 10.1.10 | 后颅窝高穿透力扫描，150KV条件下球管最高输出电流（非等效）≥800mA |  |
| 10.1.11 | 透明显示软件 |  |
| 10.1.12 | 电影功能软件 |  |
| 10.1.13 | 三维容积测量评估软件 |  |
| 10.1.14 | 自动报告软件 |  |
| 10.2 | 机架内置一体化心电门控系统 |  |
| 10.3 | 一站式胸痛三联大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
| 10.4 | 心脏冠脉最快扫描时间≤0.25s/360° |  |
| 10.5 | 单次门控触发全心容积扫描范围≥16cm/rot |  |
| 10.6 | 一站式心脑血管联合大螺距扫描模式（一次打药，一次扫描） |  |
| 10.7 | 心率自适应自由螺距技术 |  |
| 10.8 | 4%超低剂量心电门控技术 |  |
| 10.9 | 一站式TAVI 扫描模式 |  |
| 10.10 | 20%低剂量心电门控技术 |  |
| 10.11 | 肺结节分析功能 |  |
| 10.12 | 提供四维动态成像技术，全器官灌注覆盖范围≥22cm |  |
| 10.13 | 脊柱重建技术 |  |
| 10.14 | 心血管功能 |  |
| 10.15 | 钙化积分定量分析 |  |
| 10.16 | 质量评分软件 |  |
| 10.17 | 血管分析软件 |  |
| 10.18 | 120KV血管成像球管最高输出电流（非等效）≥1000mA |  |
| 10.19 | 心脏分析软件 |  |
| 10.20 | 心血管后处理软件包 |  |
| 10.21 | 冠状动脉钙化分析 |  |
| 10.22 | 冠状动脉钙化程度评估功能 |  |
| 10.23 | 冠状动脉年龄自动评估功能 |  |
| 10.24 | 冠状动脉血管分析软件 |  |
| 10.25 | 心脏分离功能 |  |
| 10.26 | 心脏血池自动去除功能 |  |
| 10.27 | 冠状动脉束一键自动提取功能 |  |
| 10.28 | 智能识别心脏长轴位功能 |  |
| 10.29 | 智能识别心脏短轴位功能 |  |
| 10.30 | 心脏平面智能用户自定义功能 |  |
| 10.31 | 心脏投影角度显示功能 |  |
| 10.32 | 冠状动脉最佳平面自动显示功能 |  |
| 10.33 | 血管导航功能 |  |
| 10.34 | 解剖结构显示器功能 |  |
| 10.35 | 各枝冠状动脉探查命名功能 |  |
| 10.36 | 显示各枝冠状动脉CPR图像功能 |  |
| 10.37 | 冠状动脉横断面自动显示功能 |  |
| 10.38 | 冠状动脉中心线自动编辑功能 |  |
| 10.39 | 智能血管狭窄分析和测量 |  |
| 10.40 | 冠状动脉狭窄程度评功能 |  |
| 10.41 | 冠状动脉轮廓线显示及编辑功能 |  |
| 10.42 | 冠状动脉直径轮廓曲线显示功能 |  |
| 10.43 | 冠状动脉斑块定性显示功能 |  |
| 10.44 | 冠状动脉斑块分析功能 |  |
| 10.45 | 斑块透镜显示功能 |  |
| 10.46 | 血管支架放置助手 |  |
| 10.47 | 心功能分析软件 |  |
| 10.48 | 探查各期相心肌功能 |  |
| 10.49 | 血池模式心肌精确定量评估功能 |  |
| 10.50 | 心脏收缩期和舒张期自动探查功能 |  |
| 10.51 | 心脏时间容积曲线功能 |  |
| 10.52 | 播放多时相心脏运动图像 |  |
| 10.53 | 心脏瓣膜运动模式观察 |  |
| 10.54 | 心肌质量评估功能 |  |
| 10.55 | 舒张末期和收缩末期容积评估功能 |  |
| 10.56 | 每博输出量评估功能 |  |
| 10.57 | 射血分数评估功能 |  |
| 10.58 | 个性化心功能参数评估软件 |  |
| 10.59 | 肥胖病人扫描电压≥150kV |  |
| 10.60 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 |  |
| 10.61 | 冠状动脉分布彩色地形图 |  |
| 10.62 | 去除检查床软件 |  |
| 10.63 | 骨去除软件 |  |
| 10.64 | 编辑骨去除蒙片软件 |  |
| 10.65 | 突出骨显示软件 |  |
| 10.66 | 高密度结构分离软件 |  |
| 10.67 | 半自动血管跟踪软件 |  |
| 10.68 | 手动血管跟踪软件 |  |
| 10.69 | 血管中心线编辑软件 |  |
| 10.70 | 钙化去除软件 |  |
| 10.71 | CPR 病变定位软件 |  |
| 10.72 | 血管导航软件 |  |
| 10.73 | 狭窄定量测量软件 |  |
| 10.74 | 血管长度定量分析软件 |  |
| 10.75 | 血管直径定量分析软件 |  |
| 10.76 | 管腔轮廓编辑软件 |  |
| 10.77 | 像素透镜灰阶值测量软件 |  |
| 10.78 | 神经成像功能 |  |
| 10.79 | 神经血管减影分析功能 |  |
| 10.80 | DSA骨去除算法 |  |
| 10.81 | 神经DSA阈值算法 |  |
| 10.82 | 选择性高密度结构去除算法 |  |
| 10.83 | 动脉瘤分割软件 |  |
| 10.84 | 神经灌注分析功能 |  |
| 10.85 | 肿瘤成像功能 |  |
| 10.86 | 肿瘤分割功能 |  |
| 10.87 | 肿瘤自动提取功能 |  |
| 10.88 | 神经灌注软件 |  |
| 10.89 | 神经灌注时间密度曲线功能 |  |
| 10.90 | 低千伏完成神经灌注成像的功能 |  |
| 10.91 | 体部灌注分析功能 |  |
| 10.92 | 肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像 |  |
| 10.93 | 胸痛三联征70KV低剂量扫描技术 |  |
| 10.94 | 脑卒中成像70KV低剂量技术 |  |
| 10.95 | 儿科70kV超低剂量成像 |  |
| 10.96 | 成人常规70kV超低剂量成像 |  |
| 10.97 | 肺部70kV超低剂量成像，包括肺血管CTA成像 |  |
| 10.98 | 腹部70kV超低剂量成像，包括肾动脉、胸腹主动脉成像 |  |
| 10.99 | 头颈最佳平面显示功能 |  |
| 10.100 | 手动剪辑功能 |  |
| 10.101 | 剪辑容积功能 |  |
| 10.102 | 高级肿瘤评估软件 |  |
| 10.103 | 淋巴结自动提取功能 |  |
| 10.104 | 肿瘤定量测量软件 |  |
| 10.105 | 跨时间点定量评估软件 |  |
| 10.106 | 结肠分析软件 |  |
| 10.107 | 结肠全景显示软件 |  |
| 10.108 | 仿真飞行功能 |  |
| 10.109 | 结肠透明化显示功能 |  |
| 10.110 | 结肠内窥镜软件 |  |
| 10.111 | 结肠病灶三维测量功能 |  |
| 10.112 | 能谱或双能量成像系统 |  |
| 10.112.1 | 能谱纯化能谱或双能量成像功能 |  |
| 10.112.2 | 能谱扫描球管电压组合方式≥3种 |  |
| 10.112.3 | 能谱成像最薄层厚≤0.6mm |  |
| 10.112.4 | 能谱采集高压≥150kV |  |
| 10.112.5 | 能谱采集低压≤70kV |  |
| 10.112.6 | 个性化双球管管电流调节技术 |  |
| 10.112.7 | 儿童能谱或双能量模式 |  |
| 10.112.8 | 能谱或双能量成像快速结果技术 |  |
| 10.112.9 | 能谱或双能量成像四维快速流程 |  |
| 10.112.10 | 能谱或双能量扫描功能 |  |
| 10.112.11 | 能谱或双能量最佳对比度成像功能 |  |
| 10.112.12 | 能谱或双能量成像优化对比采集功能，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.13 | 能谱或双能量单能谱软件 |  |
| 10.112.14 | 单能谱能谱分析功能 |  |
| 10.112.15 | 能谱或双能量能谱曲线软件 |  |
| 10.112.16 | 能谱或双能量成像虚拟平扫功能 |  |
| 10.112.17 | 能谱或双能量成像虚拟平扫采集功能，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.18 | 能谱或双能量成像去金属伪影功能 |  |
| 10.112.19 | 能谱或双能量成像碘图/虚拟平扫 |  |
| 10.112.20 | 能谱或双能量结石成分分析 |  |
| 10.112.21 | 能谱高穿透力痛风结晶采集技术，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.22 | 能谱高穿透力结石采集技术，高电压值≥150kV |  |
| 10.112.23 | 能谱或双能量痛风分析评估 |  |
| 10.112.24 | 能谱或双能量脑出血分析 |  |
| 10.112.25 | 能谱或双能量脑出血高对比度采集功能 |  |
| 11 | 配置要求 |  |
| 11.1 | CT主机1套，包含但不限于扫描架、扫描床、控制柜、主控台、超高分辨率软硬件平台等 |  |
| 11.2 | 主控台上配置的各类功能软件1套 |  |
| 11.3 | 后处理工作站，单机版2套或网络服务器版1拖5工作站1套 |  |
| 11.4 | 后处理工作站配置的全套后处理软件包 |  |
| 11.5 | 第三方产品 |  |
| 11.5.1 | 悬吊式双筒高压注射器1套 |  |
| 11.5.2 | 4M专业医用显示屏5套 |  |
| 11.5.3 | 98吋专业医用显示器1套 |  |
| 11.5.4 | 消磁消毒机器人2套 |  |
| 11.5.5 | 铁磁体探测仪1套 |  |
| 11.5.6 | 增强用造影剂恒温仪1套 |  |
| 11.6 | 设备正常工作必须的附件 |  |
| 12 | 其他条款 |  |
| 12.1 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 12.2 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放且接入医院系统。 |  |
| 12.3 | 提供设备原生产厂商的DATASHEET，详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 12.4 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 12.5 | 提供详细的临床业务支持和科研支持方案。 |  |

品目2：全自动酶免工作站

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 |  |
| 二 | 配置 |  |
| 1 | 主机1台（含机械臂、加样通道、孵育位、洗板机、酶标仪、载架轨道、脱针器、条码扫描器、板盖位等）； |  |
| 2 | 样本架10个，试剂槽10个，吸头托盘20个，微盖板16个，试剂盒40个； |  |
| 3 | 工作电脑1台，系统软件1套，打印机1台，报警音响1个； |  |
| 4 | 系统正常运行所需的其他必要附件及耗材 |  |
| 三 | 主要技术要求 |  |
| 1 | 加样系统 |  |
| *1.1 | 独立加样通道≥8, 每个加样通道可独立编程； |  |
| 1.2 | 采用一次性TIP头，300ul和800ul可同时联用，具备一次性TIP头装拖针实时监测功能 |  |
| 1.3 | 加样准确度100ul≤2% |  |
| 1.4 | 加样精密度100ul≤1% |  |
| 1.5 | 100 ul样本分配到5块微板所需时间＜350秒 |  |
| 1.6 | 加样量范围5～1000 ul |  |
| 1.7 | 具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 |  |
| 1.8 | 具有多种预稀释模式选择，液面跟踪和报警功能 |  |
| 1.9 | 使用气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 |  |
| 1.10 | 报警可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 |  |
| 2 | 孵育功能 |  |
| 2.1 | 控温孵育位16块酶标板，独立控温独立振荡，温控范围：室温至70℃ |  |
| 2.2 | 温度变化步长0.1℃ |  |
| 2.3 | 温度控制精度≤±0.5℃ |  |
| 3 | 洗板功能 |  |
| 3.1 | 洗板机类型≥ 96通道 192针，避免洗板阶段的时间瓶颈； |  |
| 3.2 | ≥3种洗液 |  |
| 3.3 | 分配容量50～1000 ul |  |
| 3.4 | 洗板残液量≤2 ul /孔 |  |
| 3.5 | 洗涤方式：一点洗、两点洗 |  |
| 3.6 | 全开放自定义程序：洗板方式，两点间距，洗液量，洗板次数，吸液高度，喷液高度，浸泡时间，最后吸液时间等多参数可调 |  |
| 3.7 | 具备洗板堵孔监测及洗板头自身高压冲洗功能，确保稳定的洗板质量 |  |
| 4 | 工作台面容量 |  |
| 4.1 | 样本位≥240个；通用试剂仓位≥40个，不包含标准品及质控品等位置 |  |
| 4.2 | 样本轨道及试剂轨道采用推拉式置放，可相互灵活设置 |  |
| 5 | 操作软件 |  |
| 5.1 | 图形界面，向导式操作。软件界面和设备同步运行，同步刷新，直观显示运行状态 |  |
| 5.2 | 具有智能的自动运行保障系统，某一加样通道出现故障，其他加样通道可继续工作 |  |
| 5.3 | 系统自动合理安排项目调度，实现不同项目、不同批次实验一起运行 |  |
| 5.4 | 具有零星样本检测模式，实现样本自动挑选。多项目时可自由拼板 |  |
| 5.5 | 符合体外诊断设备相关电子记录、追踪指令，可自动记录试验过程，便于追踪和医疗事故取证； |  |
| 5.6 | 可根据软件选择继续实验或暂停解决问题；断电不掉板；可强制暂停，通道故障可启用单针、双针、四针模式 |  |
| 5.7 | 完全开放试剂系统 |  |