公开招标采购文件

项目编号：ZJ-2333402-03

项目名称：供应室成套设备

德清县武康健康保健集团

浙江国际招投标有限公司

2024年2月

目  录

第一章  招标公告	3

供应商须知前附表	6

第二章  采购内容及需求	11

第三章  供应商须知	24

第四章  评标办法	37

第五章  采购合同	42

第六章  投标文件格式	44

# 第一章  招标公告

项目概况

德清县武康健康保健集团供应室成套设备招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年2月27日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2333402-03

项目名称：德清县武康健康保健集团供应室成套设备项目

预算金额（元）：8400000

最高限价（元）：8400000

采购需求：

标项名称: 德清县武康健康保健集团供应室成套设备项目
    数量：1批
    预算金额（元）：8400000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：供应室成套设备一批，用于消毒供应中心医疗器械的清洗、消毒、干燥、灭菌等处理工作，详见招标文件

备注：允许进口

合同履约期限：按招标文件要求

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年2月27日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月27日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2024年2月27日09：00 （北京时间）

开标地点（网址）：线上（政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。
（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。
（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。
（5）本项目采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：德清县武康健康保健集团

地    址：德清县武康街道英溪南路120号

传    真：

项目联系人（询问）：樊伟

项目联系方式（询问）：0572-8816790

质疑联系人：周爱珍

质疑联系方式：0572-8816790

2.采购代理机构信息

名    称：浙江国际招投标有限公司

地    址：浙江省杭州市西湖区文三路90号1号楼3楼

传    真：0571-81061803

项目联系人（询问）：陆悦灵

项目联系方式（询问）：0571-81061812

质疑联系人：苑洪春

质疑联系方式：0571-81061814

3.同级政府采购监督管理部门

名称：德清县财政局

地址：德清县舞阳街228号

传真：/

联系人：姚女士

监督投诉电话：0572-8280716

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：德清县武康健康保健集团 采购人地址：德清县武康街道英溪南路120号 联系人：樊伟 联系电话：0572-8816790 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江国际招投标有限公司 地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 联系人：陆悦灵 联系电话：0571-81061812 邮编：310012 Email：20235212@qq.com |
| 3 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 环境标志产品 节能产品 | （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。 ▲（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。 - 属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 适用 □不适用 |
| 6 | 投标产品主体 | 核心产品为快速多舱式全自动清洗消毒器 |
| 7 | 投标保证金 | □适用 不适用 |
| 8 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 9 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 10 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 11 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 12 | 投标答疑 | 供应商如认为采购文件表述不清晰的，请于2024年2月21日17：00之前将疑问发送至该电子邮件（邮箱20235212@qq.com）。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以更正公告的形式在本采购公告发布的同一媒体发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将以更正公告的形式在采购公告发布的同一媒体发布。采购文件的修改和澄清（答疑）答复的文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。若后续仍有更正内容，将继续以更正公告形式在本网站发布，请供应商密切关注更正公告。 |
| 14 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，供应商自行解密。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。） 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，接收人：陆悦灵，电话：0571-81061812，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 供应商若选择非开标当天递交，请确保在2024年2月26日17：00之前，将备份投标文件通过快递形式或直接送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，陆悦灵，电话：0571-81061812） |
| 16 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长或代理机构代为将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并提交。 |
| 17 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 根据《政府采购质疑和投诉办法》第十三条，采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 |
| 18 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 # 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 19 | 样品 | 不提供 |
| 20 | 演示 | 不要求 |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 3.本项目采购标的为：(1)快速多舱式全自动清洗消毒器 (2) 全自动单舱清洗消毒器 (3) 脉动真空清洗消毒器 (4) 多功能清洗中心 (5) 医用干燥柜 (6) 医用真空干燥柜 (7) 脉动真空灭菌器 (8) 纯蒸汽发生器 (9) 单双级一体纯水机 (10) 小型全自动清洗消毒器 (11) 不锈钢仓储物流设备 (12) 电解水制造装置 (13) 环氧乙烷灭菌器 (14) 过氧化氢低温等离子灭菌器 4.所属行业为：工业 |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 23 | 联合体投标说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 24 | 其他 | （1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 （2）供应商未上传电子加密投标文件，其投标无效。 （3）供应商上传了电子加密投标文件，未提供备份投标文件，解密出现问题后，由此导致对该供应商投标无法评审的，其后果由该供应商自行承担。 （4）各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 （5）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

# 第二章  采购内容及需求

## 一、概述

供应商应根据采购文件所提出的货物技术规格和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

## 二、采购内容一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目一：快速多舱式全自动清洗消毒器 | 1台 | 德清县武康健康保健集团指定地点（浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区） |
| 2 | 品目二：全自动单舱清洗消毒器 | 2台 |  |
| 3 | 品目三：脉动真空清洗消毒器 | 1台 |  |
| 4 | 品目四：多功能清洗中心 | 2套 |  |
| 5 | 品目五：医用干燥柜 | 2台 |  |
| 6 | 品目六：医用真空干燥柜 | 1台 |  |
| 7 | 品目七：脉动真空灭菌器 | 3台 |  |
| 8 | 品目八：纯蒸汽发生器 | 1台 |  |
| 9 | 品目九：单双级一体纯水机 | 1台 |  |
| 10 | 品目十：小型全自动清洗消毒器 | 1台 |  |
| 11 | 品目十一：不锈钢仓储物流设备 | 1批 |  |
| 12 | 品目十二：电解水制造装置 | 1套 |  |
| 13 | 品目十三：环氧乙烷灭菌器 | 1套 |  |
| 14 | 品目十四：过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1套 |  |
| 15 | 技术资料 | 全套 |  |
| 16 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |
| ▲打包采购，不接收分项投标 |  |  |  |

## 三、招标技术要求

品目一：快速多舱式全自动清洗消毒器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| △1.1 | 清洗舱：三舱设计（清洗舱、消毒舱、干燥舱），单舱≥520L；采用≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角；焊接清洗架：316L不锈钢；带舱体保温≥12mm橡塑海绵，且清洗架注水口位于清洗腔体的侧面 |  |
| 1.2 | 密封门：双门通道型、双门可实现互锁，且为上开门方式，关门遇障碍可自动返回 |  |
| 1.3 | 维修门：舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度≥22mm，方便用户观察舱内运行情况 |  |
| 1.4 | 管路系统：采用快速预热水箱设计即双水箱设计；采用干燥风机，噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统；循环泵、风机、气动阀、计量泵：提供品牌；计量泵≥3个；循环泵采用不锈钢泵体，流量最大≥1100L/分钟 |  |
| 1.5 | 控制系统：采用PLC控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；彩色触摸屏≥12寸，前后双屏，显示运行状态和参数。具有报警信息显示功能，具有超温自动保护装置，具有防干烧保护装置，具有风压低保护装置，具有门障碍保护装置，具有电机过流保护装置等 |  |
| 1.6 | 程序系统：≥10套预置程序，≥6套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑；预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，不配置超声功能 |  |
| 1.7 | 其他要求：(标准器械程序)连续运行时≤12分钟/批次；最大装载量≥18个标准DIN器械托盘，使用寿命≥10年/30000次循环；传送方式：滚轮传动，具有摩擦力大的特点，可选配多种清洗架，且与高效全自动单舱清洗消毒器通用 |  |
| 1.8 | 具有卫生安全评价报告及处理达芬奇器械的处理能力（提供证明材料） |  |

品目二：全自动单舱清洗消毒器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 容积≥520L，舱体：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，带≥12mm橡塑海绵；清洗架、外装饰罩为304不锈钢板；清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，保证清洗质量；舱体具有照明系统； |  |
| 2.2 | 密封门：前后双门，实现互锁，下开门方式，带关门遇障碍可自动返回，门采用主动压紧方式（气缸压紧） |  |
| 2.3 | 管路系统：快速预热水箱设计，双水箱设计；采用双干燥风机供风，双级加热系统；循环泵、气动阀、计量泵、风机、变频器：提供品牌；不锈钢泵体，流量最大≥1100L/分钟；空气过滤器H13级，过滤精度≤0.5 um；可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗，并提供证明 |  |
| 2.4 | 控制系统：控制器所用元器件均为工业级标准；多种通讯接口；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持众多通讯协议，支持CDMA_1x、GPRS、等通讯方式；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。 |  |
| 2.5 | ≥8.4寸彩色触摸屏，前后双屏，能显示运行状态及各个状态参数、报警内容等；≥64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻 |  |
| 2.6 | 安全性能：具备超温自动保护装置，具备防干烧保护装置，具备风压低保护装置，具备门障碍保护装置，具备电机过流保护装置 |  |
| 2.7 | 程序系统：≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑；预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定。 |  |
| 2.8 | 其他要求：运行时间≤28分钟并提供打印详细信息；用水量≤100L/循环；最大装载量≥18个DIN标准器械托盘；可选配多种清洗架，且与快速多舱式全自动清洗消毒器通用；使用寿命≥10年/15000次循环 |  |
| △2.9 | 具有处理达芬奇器械的处理能力（提供证明材料） |  |

品目三：脉动真空清洗消毒器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 容积≥400L，可容纳≥18个特制器械托盘长≥58cm，摞放可放≥21个特制器械托盘、或≥27个DIN标准器械托盘，置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接（并提供该方式） |  |
| 3.2 | 材质：外罩采用拉丝板；清洗舱采用316L；管路采用卫生级304不锈钢管路 |  |
| 3.3 | 工作原理：脉动真空清洗，煮沸消毒，真空干燥，热风干燥，全程无摇摆。用于腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥 |  |
| 3.4 | 适用寿命≥10年或15000次循环；运行周期（高位管腔器械）≤65分钟；根据负载量多少，三级液位可调，同时可自动调整耗材进给量；真空泵、电磁阀：提供品牌 |  |
| 3.5 | 具备≥8.4寸触摸屏，显示清晰，触摸准确；具备≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑 |  |
| 3.6 | 具备电机过流保护装置；具备真空泵空转保护；具备真空泵超时保护；具备真空泵过载保护 |  |
| △3.7 | 生产厂家具有压力容器生产许可证；设备具有处理达芬奇器械的处理能力（提供证明材料） |  |

品目四：多功能清洗中心

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 台面、清洗槽、沥水台材质要求：台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用316L不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；背板高度≥1.8米；槽盖材质要求：采用304不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封 |  |
| 4.2 | 沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高，台面高度≥850mm； |  |
| 4.3 | 清洗槽规格尺寸要求：≥长600*宽500*高270mm |  |
| 4.4 | 采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定；支架为选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm；柜门为SUS304优质不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链 |  |
| 4.5 | 蒸汽清洗机：外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm；外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出；罐体焊接符合相关规范要求，且设计压力≥1.0Mpa；容积≥5L |  |
| 4.6 | 提供电磁阀品牌型号，耐高温，寿命长，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃ |  |
| 4.7 | 喷蒸汽系统：手柄按键式操作，简单便捷，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用，蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa；蒸汽压力值可设定，设定范围为0～0.55Mp |  |
| 4.8 | 控制系统：采用≥128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果 |  |
| 4.9 | 超声波≥40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗 |  |
| 4.10 | 防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm, 可手动升降。 |  |
| 4.11 | 排风装置：采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h, 内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道 |  |
| 4.12 | 煮沸系统：采用≥128*64点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。电加热方式，容积≥80L |  |
| 4.13 | 不锈钢水龙头：采用优质SUS304不锈钢材折叠水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件 |  |

品目五：医用干燥柜

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | 整体不锈钢外观，带侧部热风循环功能；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者;外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，；舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求 |  |
| 5.2 | 密封门：门板采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm；采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，。密封胶条嵌于密封门内板处，密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部。 维修门：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，上下双磁吸闭合方式，开关方便；底部开散热孔，满足侧部风机散热需求，避免局部温度过高 |  |
| 5.3 | 进风加热系统：采用交流离心风机，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个；与风机出风口联接，采用锥形结构设计；采用风压开关，采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度≤0.3μm，采用电加热方式，箱体盘型结构，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热箱外部粘贴隔热保温层 |  |
| 5.4 | 控制系统：采用高性能32位控制器；≥5寸高清液晶屏显示，可视性强；设备具有定时开关机功能和长时间待机关机功能；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶）；具有集水盘，可收集腔体底部流出的冷凝水 |  |
| 5.5 | 其他要求：容积≥500L，满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶 |  |

品目六：医用真空干燥柜

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 主体结构：容积≥100L；整体全不锈钢拉丝外罩外观；舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型；方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载≥2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm，更适合较长硬镜类负载的干燥；舱体外壁包覆PTC加热膜加热，安全高效，升温均匀 |  |
| 6.2 | 门框采用不锈钢板焊接成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装；门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成；采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗；前后互锁，共4个门 |  |
| 6.3 | 管路系统：采用高效真空泵，运行平稳，抽空速度快；抽空阀采用电动执行器控制；回空阀为电磁阀；设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能；进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度≤0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入舱体内 |  |
| 6.4 | 控制系统：采用PLC控制器，采用≥7寸高清彩色触摸屏作为人机操作界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数 |  |
| 6.5 | 内置≥12套程序，其中≥8套默认程序和≥4套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数；设备利用高精度传感器技术，智能判断腔内物品的干燥情况 |  |
| 6.6 | 设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护；紧急开门装置：无法开门时，可长按紧急开门按钮，直到前门打开为止 |  |

品目七：脉动真空灭菌器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 主体结构：容积≥1200L，环形加强筋结构；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻；全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象；内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳、夹套材质为316L 不锈钢；设计压力、温度：-0.1～0.3Mpa，≥144℃；使用寿命≥15年/30000次灭菌循环；环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个；多点进汽，进汽口数量≥5个 |  |
| 7.2 | 密封门：采用双门设计，门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料；门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个；电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成；有压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；可设置程序结束自动开门，灭菌程序结束后，卸载门可自动打开；采用圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，且嵌于舱体；关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全；具有隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开；维护门模式：前后门可同时打开 |  |
| 7.3 | 管路系统：采用不锈钢卫生级管路，卡箍链接；其中两台工业蒸汽与外接独立蒸汽发生器均可实现对设备的蒸汽供应；其中一台，设备自带蒸汽发生器提供蒸汽，也可切换使用外来蒸汽，可实现汽电两用；设备低温无压排水，该部分管路可达到节水降噪的功能；带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源；具有板式换热器，换热效率高，使用寿命长；压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序；有效减轻阀岛通入压缩气时的噪音 |  |
| 7.4 | 控制系统：外壳采用金属材质，抗干扰性强； 支持工业以太网、多种通讯接口、协议；屏幕颜色≥64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥10.4英寸，分辨率分辨率为≥1024×768，容量≥32M Flash和≥64M RAM；触摸屏记录，可随时查看；热敏打印机记录可保存≥5年：内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来；有喷墨打印机记录；可记录灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；也可通过配置电脑监控软件，将数据永久保存 |  |
| 7.5 | 程序系统：灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套；标准循环运行时间:≦55分钟；标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。提供打印曲线图及触摸屏设置照片；标准循环灭菌时间：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设 |  |
| △7.6 | 电加热设备功率≥90 kVA ,保证灭菌流程高效快速 |  |
| 7.7 | 其他要求：标配消毒车搬运车装载，可在合理范围内订制层间距 |  |

品目八：纯蒸汽发生器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | 产汽量≥1T/h ；纯水提供电导率≤5us/cm 流量不小于产汽量的1.5倍。本设备由蒸发器、预热器、机架、水泵及控制系统等部件组成；过流部件均采用316L材质，确保水质纯净。设计压力管程≥0.9MPa ，壳程≥0.9MPa；设计温度≥180℃；使用寿命≥10年，整体带保温 |  |
| 8.2 | 管路系统材质：由卫生级316L管路和304管路组成，不锈钢卡箍、法兰连接。其中气动阀、隔膜阀、蝶阀，截止阀、过滤器、水循环泵、温度传感器、双压力控制器提供品牌型号，由外来蒸汽加热 |  |
| 8.3 | 控制系统：可编程控制器。安全稳定可靠。显示触摸屏≥9寸，≥64K，分辨率≥800 × 480 |  |
| 8.4 | 其他要求：纯蒸汽压力0.3-0.5Mpa；纯蒸汽冷凝水符合WS310及GB8599医用蒸汽冷凝水水质要求； |  |

品目九：单双级一体纯水机

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 产水量：一级反渗透纯水≥2000 L/h，二级反渗透纯水≥1000 L/h；清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标 |  |
| 9.2 | 系统控制：用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态 |  |
| 9.3 | 主要工艺流程：采用“预处理+单/双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行 |  |
| 9.4 | 主机系统管件；采用纯水专用不锈钢+UPVC管道，主机设备采用304不锈钢一体化机架，集成单双级反渗透及供水系统 |  |
| 9.5 | 预处理系统配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生，预处理罐及控制阀：提供品牌型号 |  |
| 9.6 | 反渗透膜等主要原材料重要零部件：提供品牌型号 |  |
| 9.7 | 纯水供水：采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求 |  |

品目十：小型全自动清洗消毒器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 清洗舱容积≥60L；采用304拉丝不锈钢材质；采用高/低速专用牙科手机对接口,可实现牙科手机内部清洗，注油功能；使用寿命≥10年/15000次循环 |  |
| 10.2 | 密封门：采用自动旋转门、顶开门的开门方式；关门未关到位或者未关闭程序不可运行；门胶条为特制硅橡胶而成 |  |
| 10.3 | 管路系统：带有独立热风干燥系统对牙科手机外部进行干燥，洁净压缩对牙科手机内部管腔进行干燥；配置1个清洗液泵，1个牙科手机注油泵；循环泵为不锈钢泵体，流量最大≥160L/分钟 |  |
| 10.4 | 控制系统工业级单片机芯片；界面显示≥128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库；内置针式打印机，打印过程关键参数 |  |
| 10.5 | 整个运行流程为内洗（包含内管路清洗及注油）、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥。内置≥3种程序：清洗消毒注油程序、清洗消毒程序、注油程序等 |  |
| 10.6 | 其他要求：运行时间≤60分钟；装载量≥32把牙科手机（≥24把高速手机、≥8把低速手机） |  |

品目十一：不锈钢仓储物流设备

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 污物清洗槽3套：材质304不锈钢、双槽结构；台面做滚压台阶线处理；鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温。 |  |
| 11.2 | 清洗工作台3个：全体不锈钢；底部带平面隔板；底部带4寸万向轮；外形尺寸≥1800mm×1100mm×800mm |  |
| 11.3 | 双头立式洗眼器1个：双喷淋头；防尘盖采用PP材质 |  |
| 11.4 | 高压清洗机1台：工作流量≥15L/min，最大≥16.5L/min；压力≥16.7MPa，最大10MPa |  |
| 11.5 | 检包工作台7个：外形尺寸≥2000mm×1300mm×1800mm；台面高度≥850mm材质：台面理化板，底部框架及顶部灯罩盖板201不锈钢，其余304不锈钢；配置：LED灯×3，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×6，网线接口×2，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4；配抽屉：配底搁板：配电脑支架，带检查放大镜×7 |  |
| 11.6 | 包布检查打包台2个：外形尺寸≥2000mm×1300mm×850mm；.材质：不锈钢；配置：内嵌式检查灯，4寸万向轮(含刹)，4寸万向轮 |  |
| 11.7 | 敷料柜4个：外形尺寸≥960mm×450mm×1750mm；材质不锈钢；外开门，上下两层独立开门；每层标配一层隔板，层距≥350mm（搁板间距可调）；柜门带玻璃视窗；单块搁板的最大承重为：≥40Kg |  |
| 11.8 | 器械柜8个：外形尺寸≥960mm×450mm×1750mm；材质不锈钢；双门，外开门；标配4层平板隔板，5层空间，层距300mm（搁板间距可调）；柜门带玻璃视窗；单块搁板的最大承重为≥40Kg |  |
| 11.9 | 密封车7台：不锈钢材质；门带有密封胶条，密封性好；门能旋转至270°；内置搁板×2，高度可调；车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小；底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成；车底盘四角安装有尼龙防撞块 |  |
| 11.10 | 纸塑封装工作台2个：材质：不锈钢；配置：4寸万向轮(含刹)×4，纸塑袋框×2，篮筐×1，五孔插座×2，网线接口×1 |  |
| 11.11 | 全自动切割封口一体机2台：自动打印、自动切割、自动封口;彩色液晶触摸屏、单片机控制;高低温打印可调节 |  |
| 11.12 | 水枪、气枪4套:不锈钢主体;出水、出气压力可调节;用在器械的清洗、吹干 |  |
| 11.13 | 洁净气源2台:输出气体满足GB50751-2012医用气体要求;储气压力≥0.70MPa;产气量≥120L/min |  |
| 11.14 | 自动升降传递窗1个:通道尺寸≥710mm×790mm；材质不锈钢；电动升降、按钮控制、操作简单方便；采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观 |  |
| 11.15 | 一单元双门互锁传递窗2个：201不锈钢材质；通道内带紫外线灯,双门通道式传递口 |  |
| 11.16 | 九单元双门互锁传递窗1个：201不锈钢材质；通道内带紫外线灯×9,可对传递窗内消毒；九通道为一组，结构紧凑，节省空间；双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品； 特有的双门互锁结构，避免人为地操作失误 |  |
| 11.17 | 0.5小时极速生物阅读器1台：0.5小时出培养结果；培养温度：56～58度可调；可连续培养十组芽胞，≥10个培养孔；背光式LCD面板显示；高低温通用 |  |
| 11.18 | 贮槽平台车4辆：304不锈钢材质；上下双槽结构，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；槽体的深度100mm；底部带脚轮，方便移动；单槽的最大承重为≥35Kg，车子的最大承重为≥70Kg；用途：用于各种物品的运输 |  |
| 11.19 | 两层平台车10辆：304不锈钢材质；搁板×2，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；模压凹槽，深度10mm；底部带脚轮，方便移动；用途：用于各种物品的运输 |  |
| 11.20 | 平板送物车2辆：304不锈钢材质；把手大圆弧设计，手感舒适，结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；底部带脚轮，方便移动；车子的最大设计承重为≥110Kg；用途：用于各种物品的运输 |  |
| 11.21 | 包布车2辆：不锈钢材质；3列横架，结构简单，造型美观；可存放不同规格的包布或包装纸；底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动；用途： 用于包布和医用包装纸的凉干及存放 |  |
| 11.22 | 标准器械清洗篮筐20个：尺寸≥480mm×250mm×50mm；材质316不锈钢；编织网 |  |
| 11.23 | 单列立式网筐储存架1个：材质不锈钢；配置：单面使用，可装载20个篮筐（篮筐需单独订购）；配置20个装载篮筐 |  |
| 11.24 | 疏列式货架10个;外形尺寸≥1500mm×600mm×1800mm;材质不锈钢;疏列隔板，中间两层可调高度;配置：搁板×4，脚蹄×4 |  |
| 11.25 | 库房垫板15:外形尺寸：≥1200mm×600mm×275mm;材质：抗菌PP,成品颜色:蓝色 |  |
| 11.26 | 绝缘检测仪1台:检测电压0～5KV， 2.8"触控屏显示操作；全自动微电脑控制；中文控制界面、交直流两用、手写笔、配件齐全;具有声光影报警提示功能，具有故障自动报警指示，适时帮助提示；可满足各类带电手术器械的绝缘性检测和导通性检测 |  |
| 11.27 | 智能洗手池4台：三合一防溅水设计，一站式科学洗手；壁挂式龙头，避免积水，有效减少细菌感染；优质陶瓷盆体，抗刮，耐腐蚀，易清洗;人体工学设计，美观实用 |  |
| 11.28 | 过氧化氢、环氧乙烷浓度报警器各1台：壁挂式安装;主机显示屏上有每个通道的实时测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值；共享2G存储空间，至少存储两百万条数据;配置过氧化氢、环氧乙烷浓度报警探头；LCD液晶数字显示；量程0～30ppm |  |

品目十二：电解水制造装置

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| △12.1 | 主要用于供应室器械的灭菌前消毒及内窥镜中心对内窥镜和辅助器械的消毒等，提供消毒产品卫生安全性能评价报告、对内窥镜的无腐蚀性实验报告、碱性水无腐蚀报告 |  |
| 12.2 | 同时生成酸水和碱水，酸碱水生成量每分钟各≥1.5L；理化指标：有效氯50～70mg/L；pH2～3；ORP≥1100mV，残余氯离子浓度≤600ppm |  |
| 12.3 | 主机为一体式内置盐箱设计并自带电解剂自动溶解装置，不需手工预溶解；采用电解辅助剂采用固体电解级氯化钠（纯度≥99％）；主机高度≤400mm（提供产品说明） |  |
| 12.4 | 具备储水延迟时间设定功能，延迟范围1分钟～60分钟，设定间隔为1分钟 |  |
| 12.5 | 数码管显示，可显示生成流量，贮水量、清洗时间设定、清洗次数、感应器保护设定、自动清洗设定，运转异常时显示系统错误代码；具有水压不足、电源异常、水温过高、缺盐报警、等提示功能 |  |
| 12.6 | 具有24小时不停机运转和产水量设定两种运转模式，产水量设定值不少于300L，最小改变量为5L；外置酸碱水储液罐（提供安装实物照片），可根据用水需求增加数量，单个水箱容积≥75L主机运行噪音≤65dB |  |
| 12.7 | 输送管道采用专用耐腐蚀耐酸碱PVC材质，不会溶出重金属等有害物（具有管道溶出物质检测报告）；电解槽采用钛合金制造，具备阴阳极自动转换功能，寿命≥3000小时 |  |

品目十三：环氧乙烷灭菌器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | 用于对热、湿敏感的医疗器械和物品进行低温灭菌，对医疗器械的结构复杂度无要求 |  |
| 13.2 | 彩色触摸屏，具有中文操作界面，灭菌循环实时显示主要参数，包括温度、湿度、真空度和时间，并记录和打印循环过程运行曲线 |  |
| 13.3 | 采用医用小剂量环氧乙烷气罐，舱门锁定后自动刺破气罐注入气体 |  |
| ▲13.4 | 舱体为耐腐蚀不锈钢材质，有效容积≥220升 |  |
| 13.5 | 相对湿度：40%～80%，提供消毒产品安全评价报告等证明文件 |  |
| 13.6 | 可设置55℃和38℃两档灭菌温度 |  |
| 13.7 | 55℃循环程序灭菌时间≤1小时，38℃循环程序灭菌时间≤5小时 |  |
| 13.8 | 自动保存≥50组灭菌循环参数，可通过USB导出灭菌循环参数 |  |
| 13.9 | 内置打印机，可选择三种打印方式，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、湿度曲线和关键时间点参数以及相关辅助警报信息 |  |
| 13.10 | 具有预防性保养时间提醒功能，可提示用户对设备进行检查和维护 |  |
| △13.11 | 外置高流量压缩空气抽真空至165mbar以下，抽真空过程中不会产生静电和电火花，杜绝燃爆风险 |  |
| 13.12 | 全过程负压灭菌和解析，确保舱内气体不会向外泄漏，电脑自动检测，如有泄露，自动转为排气过程，并报警提醒用户 |  |
| 13.13 | 环氧乙烷灭菌器整机和主要部件使用寿命≥10年 |  |
| 13.14 | 灭菌循环程序完成后，物品可立即发放临床使用，无需再放置数天，需提供第三方检测机构出具的《环氧乙烷残留量检测报告》 |  |
| △13.15 | 工作环境环氧乙烷分析：每年至少提供一次环氧乙烷灭菌间环境浓度测试，采用专用测试盒精确采集并分析用户工作环境中环氧乙烷浓度，由第三方实验室出具环氧乙烷气体分析报告。 |  |

品目十四：过氧化氢低温等离子灭菌器

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | 用于对湿热敏感的医疗器械和物品及精密、复杂的手术器械进行低温灭菌 |  |
| 14.2 | 灭菌方法符合GB27955-2020的要求，采用过氧化氢等离子技术，充分解析灭菌舱及器械表面残留的过氧化氢，保障器械及医护人员安全。（提供说明书或技术白皮书） |  |
| 14.3 | 灭菌剂浓度≤60%，在标准循环下设备灭菌过程中舱体过氧化氢浓度应≥80%（提供说明书） |  |
| △14.4 | 可以对直径≤0.7mm、长度≥500mm的硬性管腔进行灭菌（提供说明书）；可处理医院软式内镜，提供Olympus品牌软式内镜器械厂家说明书认证推荐 |  |
| 14.5 | 灭菌程序≥4种，至少包括管腔灭菌程序、软式内镜灭菌程序、表面器械灭菌程序，以满足不同器械的灭菌需求；灭菌程序种类包括可灭管腔的灭菌程序时间≤48分钟，灭菌程序最短灭菌时间≤25分钟（提供说明书） |  |
| 14.6 | 具备预检测技术，可以辅助去除水分，具备加热功能（提供说明书） |  |
| 14.7 | 卡匣具有识别技术防止误操作，电子标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息（提供说明书） |  |
| 14.8 | 灭菌舱：舱体容积≥152L（提供说明书） |  |
| 14.9 | 开门方式：触屏和光感式脚触双开关升降门（提供说明书） |  |
| 14.10 | 灭菌终端可与医院HIS系统及器械追溯系统实现无缝连接、数据网络化共享与传输实时监控设备运转情况；配备信息集成系统，能够将灭菌器与生物阅读器进行连接，并可通过网络传输灭菌器数据及生物监测结果（提供证明文件） |  |
| ▲14.11 | 采用过氧化氢等离子技术，可打印提供灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢浓度、等离子功率、灭菌时间等灭菌参数（提供设备打印纸） |  |
| 14.12 | 生物监测设备全触屏操作，运行过程中实时显示监测倒计时，监测结果读取时间≤15分钟，监测结果具备生物监测声音、图像提醒功能。（提供彩页或说明书） |  |
| 14.13 | 可提供达芬奇机器人全型号内镜器械（5mm,8.5mm,12mm内镜），提供证明材料 |  |
| △14.14 | 具备动态更新的器械兼容性网络查询系统（提供系统网址和器械兼容性查询截图），提供该系统不同器械兼容性查询结果盖章文件（兼容器械种类数量≥100种） |  |
| 14.15 | 过氧化氢残留安全：提供第三方出具的设备过氧化氢残留量未检出报告盖章文件 |  |
| 14.16 | 设备设计使用年限≥10年（提供卫生监督网站备案的说明书） |  |

四、主要配置及附件

| 序号 | 主要配置及附件 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 快速多舱式全自动清洗消毒器1台 |  |
|  | 配置：主机1台，配置回传轨道1套，短装卸平台2个，四层清洗架4个，腔镜清洗架1个，外帮运车4辆 |  |
| 品目二 | 全自动单舱清洗消毒器2台 |  |
|  | 配置：主机2台、清洗架2个，麻醉清洗架1个，标准托盘24个，外搬运车4辆 |  |
| 品目三 | 脉动真空清洗消毒器1台 |  |
|  | 配置：主机1台，清洗架1个，特制托盘21个，外搬运车2辆 |  |
| 品目四 | 多功能清洗中心2套 |  |
|  | 配置：主体2套，含蒸汽初洗、酶洗、超声、漂洗、煮沸、沥水台，气枪、水枪各2把 |  |
| 品目五 | 医用干燥柜2台 |  |
|  | 配置：主机2台、湿化瓶架2个，导管架2个，标准器械托盘18个，集水盒2个 |  |
| 品目六 | 医用真空干燥柜1台 |  |
|  | 配置：主机1台、器械托盘4个、积水盘 1个 |  |
| 品目七 | 脉动真空灭菌器3台 |  |
|  | 配置：主体3台，内消毒车3辆，外接车6辆 |  |
| 品目八 | 纯蒸汽发生器1台 |  |
|  | 配置：主体1台，分气缸1套，稳压系统1套 |  |
| 品目九 | 单双级一体纯水机1台 |  |
|  | 配置：主机1台，管路系统1套，水箱2套 |  |
| 品目十 | 小型全自动清洗消毒器1台 |  |
|  | 配置：主机1台、手机批量清洗接头1批 |  |
| 品目十一 | 不锈钢仓储物流设备1批 |  |
|  | 污物清洗槽3套，清洗工作台3个，双头立式洗眼器1个，高压清洗机1台，检包工作台7个，包布检查打包台2个，敷料柜4个，器械柜8个，密封车7台，纸塑封装工作台2个，全自动切割封口一体机2台，水枪、气枪4套，洁净气源2台，自动升降传递窗1个，一单元双门互锁传递窗2个，九单元双门互锁传递窗1个，0.5小时极速生物阅读器1台，贮槽平台车4辆，两层平台车10辆，平板送物车2辆，包布车2辆，标准器械清洗篮筐20个，单列立式网筐储存架1个，疏列式货架10个，库房垫板15，智能洗手池4台，过氧化氢、环氧乙烷浓度报警器各1台 |  |
| 品目十二 | 电解水制造装置1套 |  |
|  | 配置：电解水制造装置1台，出水终端1个，连接管路1套，储水罐2个，水位传感器1个，电源转换器1个 |  |
| 品目十三 | 环氧乙烷灭菌器1套 |  |
|  | 配置：环氧乙烷灭菌器1台，灭菌篮筐1套（1个下层全尺寸和2个上层半尺寸不锈钢篮筐），气体排放附件1套,空压机1套（若需） |  |
| 品目十四 | 过氧化氢低温等离子灭菌器1套 |  |
|  | 配置：主机1套，物品架1套，脚踏开关1个，生物阅读器1台，其他附件1批 |  |

## 五、商务要求

1.保质期

1.1保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级，保修起始日期以安装验收报告中的验收时间为准。保修期内每年开机率应达到95%，如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

1.2为保证设备正常运行，提供在中国境内方便地点设置备件库，存储必需的备件。

1.3投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

2.1预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款，项目验收合格后付清余款。（适用中小企业投标）；

项目验收合格后付全款。（适用大型企业投标）

3.售后服务

3.1中标方提供7×24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，维修响应时间不超过8小时，24小时解决问题。48小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。

3.2投标商应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准和服务内容，列出所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），提供维修点的分布情况及配件供应情况。

3.3对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的设备管理制度。

4.技术支持

4.1提供完整的技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码、PM具体内容及周期等），MDS2（厂商关于医疗设备网络安全的声明资料），同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。如属计量器具、放射类设备，卖方提供具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告。

4.2提供软件备份1份，提供免费软件升级并及时提供仪器新功能和新技术的实验与临床应用资料。（如有）

▲4.3提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通。（如需）

5.培训

5.1设备安装后中标方需提供设备使用人员的操作培训及针对较常见故障的对临床工程师进行维修培训，直至用户熟练操作。包括但不限于①提供设备使用人员培训1次；②提供临床工程师专业培训1次。

5.2根据用户需求提供临床操作使用培训和日常维护培训。

6.安装调试

6.1货物到达用户指点地点并且安装条件合格后，在接到用户通知后7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试。

6.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

6.3投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容（如需）。

7.验收

7.1中标方应提供设备的有效检验文件（如合格证等），与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。用户对设备验收合格后，双方共同签署验收合格报告。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。

8.交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收

9.报价方式

9.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

# 第三章  供应商须知

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指招标采购单位依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

供应商代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

### 1.4 联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场（如适用）

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 分包（如适用）

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在投标文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

### 1.11 偏离

投标文件应完全响应采购文件规定的实质性内容和条件。

### 1.12 其他说明

1.12.1根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

▲1.12.2供应商对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.12.3采购文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于采购文件要求的指标、性能。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.4采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.12.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.12.6供应商为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由供应商自理。合同实施过程中，须与采购人积极配合。

1.12.7项目资金性质见供应商须知前附表规定，且资金已落实。

1.12.8供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.12.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

1.12.10为证明供应商拥有的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为供应商自身所有。不同法人、其他组织的资料与供应商无关。

1.12.11采用最低评标价法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照商务技术部分得分最高的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 二、采购文件

### 2.1 采购文件组成

2.1.1第一章  招标公告

2.1.2供应商须知前附表

2.1.3第二章  采购内容及需求

2.1.4第三章  供应商须知

2.1.5第四章  评标办法

2.1.6第五章  采购合同

2.1.7第六章  投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 采购文件的解释权

采购文件的解释权归采购人所有。

### 2.3 采购文件的质疑

2.3.1供应商认为采购文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为供应商收到采购文件之日或者招标公告期限届满之日起7个工作日内向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 采购文件的澄清

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

### 2.5 采购文件的修改

见供应商须知前附表“采购文件的澄清和修改”。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 供应商应仔细阅读采购文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解采购文件，并按照采购文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关资料，并对采购文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对采购文件要求如有偏离均应填写偏离表。

### 3.2 投标文件组成

3.2.1报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）	供应商认为有必要提供的其它文件。

3.2.2资格文件

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

3.2.3商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（7）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（11）分包意向协议（如有分包）；

（12）中标服务费支付承诺书；

（13）供货清单；

（14）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（15）消耗品、易耗品价格清单；

（16）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（17）	产品性能说明；

（18）技术规格偏离表；

（19）商务条款偏离表；

（20）投标产品销售业绩：本次相同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件；投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

（21）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（22）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（23）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（24）本次相同型号投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

### 3.3 投标文件的编制

3.3.1本项目实行网上投标。

3.3.2供应商应准备2种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

3.3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章或电子签章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）。

3.3.4以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。其他采购文件要求需盖章的部分，仅由联合体牵头人加盖供应商公章或电子签章即可。

### 3.4 投标报价

▲3.4.1本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2投标报价包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

▲3.4.4所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 本项目不收取投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“供应商须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的上传和递交

### 见供应商须知前附表“投标文件的上传和递交”。

### 4.2 投标文件的修改和撤回

4.2.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

4.2.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 4.3 备选投标方案

供应商不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。

### 4.4 供应商不足三家情况处理

投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，本标项作废标处理，重新组织采购。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1 开标准备

5.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。（具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。）

5.2 开标流程（两阶段）

5.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

（6）商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：20235212@qq.com，联系人：陆悦灵）；

说明：未按上述要求提供《政府采购活动现场确认声明书》的，视同不存在《声明书》中所涉及的利害关系。

5.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 5.3 投标文件初步评审

5.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

5.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

5.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

5.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.3.7除符合5.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 5.4 投标文件的澄清

5.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

5.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 5.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

（7）	政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 5.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.7 无效标

5.7.1资格证明文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，经采购人或采购代理机构认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

2）如以联合体形式参加政府采购活动的，未出具联合协议或联合协议不符合采购文件规定的。

5.7.2商务技术文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）	投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

5.7.3报价文件评审阶段：

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3）	《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）	《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）	投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）	供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）	违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 5.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 5.9 评标

5.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 5.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，本标项作废标处理，重新组织采购。

### 5.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 5.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 5.14 采购过程、采购结果质疑

5.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

5.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

5.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

5.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

5.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 签订合同

5.16.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.16.2采购文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.16.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

### 5.17 采购代理服务费

5.17.1 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

5.17.2 以中标金额作为收费的计算基数。

5.17.3 中标服务费按计价[2002]1980号文规定（见下）收取：

| 中标金额P（万元人民币） | 货物采购代理服务费（万元人民币） |
| --- | --- |
| 100以下 | P*1.5% |
| 100-500 | 0.4+P*1.1% |
| 500-1000 | 1.9+P*0.8% |
| 1000-5000 | 4.9+P*0.5% |
| 5000-10000 | 17.4+P*0.25% |
| 10000-100000 | 37.4+P*0.05% |

# 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对未中标人，评标委员会不作任何落标解释。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

三、评标纪律

1.评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与供应商或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7.评标过程中，评标专家对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

9.在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10.评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

11.评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、评标程序

1.本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2.熟悉采购文件和评标办法。

3.采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评标工作，重新组织采购活动。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购代理机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评标结果和中标候选人排序；

6）评标委员会的授标建议。

五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

4.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

5.评分因素及分值范围

1）商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评分细则在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术 |  |
| 1 | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。 （如要求提供证明材料未按要求提供的，视为不满足采购文件要求。） | 54 |
| 二 | 资信 |  |
| 1 | 投标产品销售业绩：评委对本次相同型号投标产品(快速多舱式全自动清洗消毒器)自2020年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 三 | 售后 |  |
| 1 | 在满足招标档的基础上，质保期每增加1年加1分，最高加3分 | 3 |
| 2 | 售后服务方案： 包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（3,2,1.5，1,0.5，0分） | 3 |
| 四 | 安装、培训 |  |
| 1 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等（3，2，1，0.5，0分） | 3 |
| 2 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等（3，2，1，0.5，0分） | 3 |

2）价格分

价格评分将在有效供应商范围内进行，最高得30分，最低得0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

扶持政策说明：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，对符合规定的小微企业（含小型企业），其投标报价扣除10%后参与评审。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（5）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

上述（1），（2），（3），（4），（5）政策不重复计算。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

六、询标

对投标文件中存在含义不清楚的内容，必要时评标委员会要求供应商作必要的澄清、说明或补正。询标记录需供应商授权代表签字确认，它将作为投标文件的一部分。

七、修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第五章  采购合同

（供参考）

采购合同

甲方（使用单位）：德清县武康健康保健集团      合同编号：

乙方（供应商）：                                  确认书号：

甲方委托浙江国际招（投）公司进行公开招标（项目编号为             ），确定乙方为中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条 采购项目及合同价格

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注： 1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单及投标现场承诺书。

2、以上合同总价含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

3、由乙方办理此项目设备进口手续，包括进口外贸，进口报关，港口清关与接货、提货，办理对外付汇与外管核销手续、设备商检等工作。同时，乙方协助办理机电产品进口许可证等事宜。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品及招标文件要求的质量标准。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒绝或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

1、乙方在合同签订后    个月内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方安装场地，并交使用方验收。

2、在所供商品交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书，质量保证书、保修卡等必须具备相关资料和必备的附件。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收合格后次日起，乙方提供的商品质保期为   年。质保期内，乙方负责对其提供的瑕疵商品实行免费更换。

2、乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用部门、技术部门按照标书内容进行货物、技术及商务验收、并在验收单上签字确认。

第六条  货款的支付

。

第七条  其它约定

无

第八条  违约责任

1、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二的违约金。

2、甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之二的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第九条  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生乙方所供商品的质量、售后服务等问题或甲方无正当理由延期支付货款时，双方均有权直接向对方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼来最后解决争议。

第十条  合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）德清县武康健康保健集团           乙方：

法定代表人或受委托人				                             法定代表人或受委托人

（签字）：							                                        （签字）：

地  址：			                                         地  址：

邮  编：                                         邮  编：

电  话：                                         电  话：

传  真：                                         传  真：

日  期：                                         日  期：

# 第六章  投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

## 报价文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（报价文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

（3）供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

注：

1、具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

3、开标一览表上任何超出采购文件的优惠内容均不计入评标。

4、表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1）本项目价格包括设备费及相关服务费。

2）	设备费包括设备本体、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）的所有费用。

3）	相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。

4）	本项目为交钥匙项目，除甲方提供合同约定的配合内容外，其他均由乙方完成。所产生费用均应在上表中体现合计费用结转至开标一览表。

5）		表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 3、		供应商认为有必要提供的其它文件

## 资格文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（资格文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

以联合体形式参加本项目投标的，联合体各方均应当提供如下资格证明材料。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关证明材料；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料。（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）

a.具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①　如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②　如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③　如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④　如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤　如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

b.符合参与政府采购活动资格条件的承诺函；

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）。

基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

## 日期：  年  月  日

c.商业信誉：

至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）

## 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

## （3）特定资格条件：无。

（4）联合协议（如为联合体投标）

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

……

# 日期：    年  月   日

## 商务技术文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

（商务技术文件）

供应商：                    （盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

目录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（4）代理证明（或制造商出具的授权书）

（5）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（6）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（7）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

（8）中小企业声明函（如有）；

（9）供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

（10）残疾人福利性单位声明函（如有）	；

（11）分包意向协议（如有分包）；

（12）中标服务费支付承诺书；

（13）供货清单；

（14）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

（15）消耗品、易耗品价格清单；

（16）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（17）	产品性能说明；

（18）技术规格偏离表；

（19）商务条款偏离表；

（20）投标产品销售业绩：本次相同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件；投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

（21）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（22）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（23）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（24）本次相同型号投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

（25）	供应商认为有必要提供的其它文件。

## 1、投标函格式

投标函

（采购人单位名称）：

浙江国际招投标有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

## 2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

供应商：（盖单位公章或电子签章）

日期：   年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

## 3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    （采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人姓名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人姓名：

职          务：

身份证号码：

供应商：（盖单位公章或电子签章）

签署时间：   年    月    日

附：

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

## 4、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

## 5、供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

## 供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

## （适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 6、	食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

## 7、所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件

## 8、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 快速多舱式全自动清洗消毒器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 全自动单舱清洗消毒器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 脉动真空清洗消毒器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 多功能清洗中心，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 医用干燥柜，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 医用真空干燥柜，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 脉动真空灭菌器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 纯蒸汽发生器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 单双级一体纯水机，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 小型全自动清洗消毒器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 不锈钢仓储物流设备，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 电解水制造装置，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 环氧乙烷灭菌器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 过氧化氢低温等离子灭菌器，属于工业 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 9、供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

## 10、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

11、分包意向协议（如有分包）

分包意向协议

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

12、	中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

## 浙江国际招投标有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付中标服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

浙江国际招投标有限公司中标服务费收取账号

收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司

开户银行：中国工商银行杭州武林支行

银行账号：1202021209906782015

## 13、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 表中所列内容的价格已包含在投标价中，均为采购人所有。

- 如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 14、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：	表格可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 15、消耗品、易耗品价格清单

消耗品、易耗品价格清单

（该价格应保持三年以上）

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 此表仅提供了表格形式，可扩展。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

## 16、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

## 17、产品性能说明

## 18、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 19、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## 20、投标产品销售业绩：本次相同型号投标产品自2020年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同，提供合同复印件；投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

附：合同复印件

21、安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

22、培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

## 23、售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

24、本次相同型号投标产品的样本或彩页和原厂技术参数；

25、	供应商认为有必要提供的其它文件。

（以上格式自拟）

附件1

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

附件2

中标通知书接收函

我公司接收本项目中标通知书的邮箱为：

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

通讯地址：

联系人：

联系手机：

───────────────────────────────────────────

说明

中标通知书扫描件会发送至投标人指定邮箱，投标人收到邮件即视为收到中标通知书，须在收到中标通知书之日起30日内与采购人签订合同。

如需中标通知书原件，请联系招标代理机构项目负责人现场或邮寄获得。

附件3：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。