招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-214ZJ2133025

招标项目：全数字化通用型平板血管造影系统和单光子发射计算机断层扫描装置

浙江国际招（投）标公司

2021年11月

第五章 招标邀请

日期：2021年11月

招标编号：0801-214ZJ2133025

- 浙江国际招（投）标公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购全数字化通用型平板血管造影系统和单光子发射计算机断层扫描装置项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

全数字化通用型平板血管造影系统：1套  阳极热容量≥5.2MHU

单光子发射计算机断层扫描装置：1套    全数字化大视野高清探头

*打包采购，不接受分项投标。

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招（投）标公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2021年12月17日14：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招（投）标公司302会议室。

5．   定于2021年12月17日14：00时（北京时间）在浙江国际招（投）标公司302会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招（投）标公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江大学医学院附属第一医院 招标人地址：杭州市庆春路79号 邮编：310003 |
| 1.1 | 合同名称：全数字化通用型平板血管造影系统和单光子发射计算机断层扫描装置采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：4份 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招（投）标公司302会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购全数字化通用型平板血管造影系统和单光子发射计算机断层扫描装置 招标邀请编号：0801-214ZJ2133025 |
| 19.1 | 投标截止期：2021年12月17日14：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2021年12月17日14：00时（北京时间） 地点：浙江国际招（投）标公司302会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 26.3 | 评标价量化因素：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8） |
| 26.4.1 | 内陆运输和保险： 投标人应提供： a.每件包装箱的估计的尺寸和运输重量。 b.每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），“运费、保险付至浙江大学医学院附属第一医院价”（CIP）。 |
| 26.4.2 | 交货期：合同签订之日起3个月内到货 所选方案：选用26.4.2(1) 调整用的百分比（%）：每延长7天评标价增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款计划的偏差 所选方案：选用26.4.3(1) |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用：运行周期以10年计 所选方案：选用26.4.4(2) |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：适用 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用 计算使用寿命成本的因素：适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册中注明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件第二册中标注“*”的为主要技术指标及主要商务条款，对这些主要条款的任何偏离同样将导致废标。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料。 - 投标总价中如包含招标文件要求以外的产品，在评标中将不予核减。 - 如果一项一般指标不能满足招标文件的要求，其评标价将增加1%。如一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，将其它投标商相应最高分项价格加在投标总价中。 - 实质性响应本项目的供应商不足3家，本项目将废标。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招（投）标公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定的80%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招（投）标公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招（投）标公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第一医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为：到货1个月内支付90%，验收合格后3个月支付10%。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 1.保修期 - 保修：设备验收合格后整机保修不少于1年（含球管），终身维修。提供出保后的每年的保修价格（含球管）及备件价格。保修期内免费升级系统和软件。保修期外，先维修后付费。质保期内开机率≥95％，如开机率达不到要求，每超过一天质保期相应延长3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 2.售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。投标产品应配有原厂专业维修工程师，直接提供维修保养服务，如设备出现故障，响应时间应小于1小时，12小时内到达现场。如需更换零配件，零配件48小时内到现场。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。供应商应在响应文件中应详细说明其服务计划及收费标准。 - 投标方必须保修期内免收机器维修和维护费，保修期外先维修再付款；提供保修期内、期外的售后服务措施。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 3.技术支持 - 中标商提供软件免费升级，每年不定期走访用户≥2次，帮助用户解决使用中的技术问题，并对用户的意见和建议进行研讨和反馈。并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 4.考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 - 免费提供现场技术培训及临床指导，确保使用人员能正常操作该设备的各种功能。 - 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册，提供随机安装、维修工具 - 提供设备安装操作手册一套，使用操作手册一套，维修手册一套和说明书，并提供电子版说明书，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 5.安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 安装完成时间：仪器到达用户现场并且场地条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在15日内完成安装调试； - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 6.验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 7.交货 - 交货期：合同签订之日起3个月内到货（如不能按时交货，每延长1天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从货款中扣除）。 - 交货地点：浙江大学医学院附属第一医院 8.报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价。 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：1600万元 9.其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为全数字化通用型平板血管造影系统和单光子发射计算机断层扫描装置，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 全数字化通用型平板血管造影系统 | 1套 | 阳极热容量≥5.2MHU | 合同签订之日起3个月内到货 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 2. | 单光子发射计算机断层扫描装置 | 1套 | 全数字化大视野高清探头 |  |  |
| *3. | 打包采购，不接受分项投标。 |  |  |  |  |
| 4. | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 5. | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

全数字化通用型平板血管造影系统：1套

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称 | 全数字化通用型平板血管造影系统DSA |  |
| 二 | 数量 | 1套 |  |
| 三 | 设备用途 | 主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |  |
| *四 | 投标机型及配置要求 | 投标机型为已取得NMPA医疗器械注册证、符合招标要求的最新最高档次、最高配置的机型。 |  |
| 五 | 技术参数及配置要求 |  |  |
| 1 | 机架系统 |  |  |
| 1.1 | 全自动悬吊式C臂 | ≥四轴 |  |
| 1.2 | 机架多位置预设, 存储位置 | ≥55种 |  |
| 1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 | 具备 |  |
| 1.4 | CRA | ≥100° |  |
| 1.5 | CAU | ≥100° |  |
| 1.6 | RAO | ≥180° |  |
| 1.7 | LAO | ≥150° |  |
| 1.8 | SID范围 | 90cm~120cm |  |
| 1.9 | C臂旋转速度（非旋转采集） | ≥25度/秒 |  |
| 1.10 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 | 具备 |  |
| 1.11 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 | 具备 |  |
| 2 | 导管床 |  |  |
| 2.1 | 碳纤维浮动床面 | 具备 |  |
| 2.2 | 床长 | ≥280cm |  |
| 2.3 | 床宽 | ≥45cm |  |
| 2.4 | 床的最大病人承重 | ≥250KG + 100KG（CPR）+40KG附件 |  |
| 2.5 | 床的纵向运动范围 | ≥125cm |  |
| 2.6 | 床面的垂直升降范围 | ≥32cm |  |
| 2.7 | 床面的旋转 | ±120° |  |
| 2.8 | 床面的横向运动 | ≥17cm |  |
| 2.9 | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 | 具备 |  |
| 3 | 液晶触摸控制屏 |  |  |
| 3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 | 具备 |  |
| 3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 | 具备 |  |
| 3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 | 具备 |  |
| 3.4 | 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 | 具备 |  |
| 4 | X线高压发生器装置 |  |  |
| 4.1 | 发生器功率 | ≥100KW |  |
| 4.2 | 最大管电流支持 | ≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 4.3 | 最小管电流 | ≤0.5mA |  |
| 4.4 | 高频逆变频率 | ≥100KHz |  |
| 4.5 | 输出电压 | 40KV－125KV |  |
| 4.6 | 最短曝光时间 | ≤0.5ms |  |
| 4.7 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 | 具备 |  |
| 5 | X线球管 |  |  |
| 5.1 | 最大连续透视功率 | ≥3500W |  |
| 5.2 | 最大透视管电流 | ≥250mA |  |
| 5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速（包括透视及采集） | ≥12000转/分 |  |
| 5.4 | 阳极热容量 | ≥5.2MHU |  |
| 5.5 | 管套热容量 | ≥7.3MHU |  |
| 5.6 | 阳极最大散热功率 | ≥18000W |  |
| 5.7 | 球管焦点 | ≥3个 |  |
| 5.8 | 最小焦点 | ≤0.3mm |  |
| 5.9 | 最小焦点功率 | ≥26KW |  |
| 5.10 | 所有焦点采用平板灯丝技术 | 具备 |  |
| 5.11 | 焦点可实现标准正方形 | 具备 |  |
| 5.12 | 中焦点 | ≤0.4×0.4mm |  |
| 5.13 | 中焦点功率 | ≥40KW |  |
| 5.14 | 最大焦点 | ≤0.9mm |  |
| 5.15 | 最大焦点功率 | ≥90KW |  |
| 5.16 | 球管带有防碰撞保护装置 | 具备 |  |
| 5.17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 | 具备 |  |
| 5.18 | 球管采用液态金属轴承技术 | 具备 |  |
| 5.19 | 具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 | 具备 |  |
| 6 | 数字化平板探测器 |  |  |
| 6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 | 具备 |  |
| 6.2 | 可旋转长方形平板探测器，旋转角度 | ≥90° |  |
| 6.3 | 平板有效探测面积 | ≥38cm×29cm |  |
| 6.4 | 平板分辨率 | ≥3.25LP/mm |  |
| 6.5 | 平板像素尺寸 | ≤154μm |  |
| 6.6 | 平板探测器灰阶 | ≥16bit |  |
| 6.7 | 系统采集 | ≥2480×1920矩阵 |  |
| 6.8 | 视野 | ≥6视野 |  |
| 6.9 | 最小视野≤8×8cm，最小视野对角线≤11cm | 具备 |  |
| 6.10 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 | 具备 |  |
| 6.11 | 平板检测器光子转换效率 | ≥77% DQE |  |
| 6.12 | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 | 具备 |  |
| 6.13 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 | 具备 |  |
| 6.14 | 平板内具备可抽取滤线栅 | 具备 |  |
| 6.15 | 平板四侧均有智能调节按键 | 具备 |  |
| 7 | 图像采集及处理系统 |  |  |
| 7.1 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 | 具备 |  |
| 7.2 | 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； | 具备 |  |
| 7.3 | 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；并具有实时DSA功能 | 具备 |  |
| 7.4 | 动态心脏模式，速率：≥7.5,10,15,30 幅/秒, 采集、显示及存储均为1k矩阵，12bit | 具备 |  |
| 7.5 | 高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能 | 具备 |  |
| 7.6 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒,≥9档 | 具备 |  |
| 7.7 | 透视图像存储量 | ≥1000幅 |  |
| 7.8 | 最大透视图像储存时间 | ≥68s |  |
| 7.9 | 外周采集模式有高压注射器的联动 | 具备 |  |
| 7.10 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 | 具备 |  |
| 7.11 | 具有实时动态范围管理功能 | 具备 |  |
| 8 | 智能二维路径导航功能 |  |  |
| 8.1 | 可实现传统Roadmap功能 | 具备 |  |
| 8.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 | 具备 |  |
| 8.3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 | 具备 |  |
| 8.4 | 路径导航功能可用于心脏介入 | 具备 |  |
| 8.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 | 具备 |  |
| 8.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 | 具备 |  |
| 9 | 图像采集及处理及优化技术软件包 |  |  |
| 9.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 | 具备 |  |
| 9.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 | 具备 |  |
| 9.3 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 | 具备 |  |
| 9.4 | 动态图像优化降噪 | 具备 |  |
| 9.5 | 适应性边缘增强 | 具备 |  |
| 9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 | 具备 |  |
| 10 | 图像显示系统 |  |  |
| 10.1 | 检查室配有监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 | 具备 |  |
| 10.2 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 | 具备 |  |
| 10.3 | 采用医用高分辨率TFT显视器 | 具备 |  |
| 10.4 | 控制室两台（19英寸）TFT显示器，用于主机操作以及实时和参考图像显示 | 具备 |  |
| 10.5 | （19英吋）TFT显视器亮度 | ≥400 cd/m2 |  |
| 10.6 | 可视角度（水平及垂直可视角度） | ≥170° |  |
| 10.7 | 显视器分辨率 | ≥1280×1024 |  |
| 11 | 图像存储及图像分析系统 |  |  |
| 11.1 | 主机硬盘图像存储：1024×1024矩阵，12bit，容量≥25000幅 | 具备 |  |
| 11.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 | 具备 |  |
| 11.3 | 自动回放采集序列 | 具备 |  |
| 11.4 | 回放序列的速度及方向可调 | 具备 |  |
| 11.5 | 可进行减影及非减影切换 | 具备 |  |
| 11.6 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 | 具备 |  |
| 12 | 实时旋转DSA |  |  |
| 12.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 | 具备 |  |
| 12.2 | 头位机架旋转采集最快速度 | ≥60度/秒 |  |
| 12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度 | ≥60度/秒 |  |
| 12.4 | 侧位机架旋转采集范围 | ≥200度 |  |
| 12.5 | 最快采集速率 | ≥30帧/秒 |  |
| 12.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 | 具备 |  |
| 13 | 高级三维图像后处理工作站 |  |  |
| 13.1 | 提供最高配置、独立的原装进口三维重建及分析工作站 | 详列工作站型号 |  |
| 13.2 | Intel® Xeon，3.2GHz以上CPU，四核 | 具备 |  |
| 13.3 | RAM≥32GB | 具备 |  |
| 13.4 | 图像硬盘容量≥300GB | 具备 |  |
| 13.5 | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 | 具备 |  |
| 13.6 | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准DICOM3.0血管造影光盘，输出及叠加单幅图象，可用AVI文件输出完整图象 | 具备 |  |
| 13.7 | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 | 具备 |  |
| 13.8 | 操作室：≥19英寸高分辨率LCD彩色监视器一台，控制室：≥19英寸高分辨率LCD彩色监视器一台 | 具备 |  |
| 13.9 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 | 具备 |  |
| 13.10 | 最短重建时间 | ≤30秒 |  |
| 13.11 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D血管表面重建（MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT） | 具备 |  |
| 13.12 | 具备三维内支架、弹簧圈双容积重建功能 | 具备 |  |
| 13.13 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作 | 具备 |  |
| 13.14 | 可实现与CT,MR等多产品3维图像融合 | 具备 |  |
| 14 | 三维血管路图导航功能 |  |  |
| 14.1 | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 | 具备 |  |
| 14.2 | 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 | 具备 |  |
| 15 | 血管机类CT成像功能 |  |  |
| 15.1 | 能完成CT断层图像重建和显示 | 具备 |  |
| 15.2 | 能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 | 具备 |  |
| 15.3 | 机架最快旋转速度（头位以及侧位）≥60度/秒，旋转角度≥200度 | 具备 |  |
| 15.4 | 常规类CT扫描协议：最快扫描速率 | ≥30帧/秒 |  |
| 15.5 | 高级类CT扫描协议：最快扫描速率 | ≥60帧/秒 |  |
| 15.6 | 重建矩阵256²，512²可选 | 具备 |  |
| 15.7 | 最短传输及重建时间 | ≤60秒 |  |
| 15.8 | 密度分辨率 | ≤5Hu |  |
| 15.9 | 可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 | 具备 |  |
| 15.10 | 床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作 | 具备 |  |
| 15.11 | 类CT灰阶动态范围 | ≥16bit |  |
| 16 | 射线剂量防护技术 |  |  |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 | 具备 |  |
| 16.2 | 自动插入铜滤片数 | ≥5片 |  |
| 16.3 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 | 具备 |  |
| 16.4 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 | 具备 |  |
| 16.5 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏（进口原装） | 具备 |  |
| 16.6 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 | 具备 |  |
| 16.7 | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置。 | 具备 |  |
| 16.8 | 可以提供低剂量的透视协议 | 具备 |  |
| 16.9 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 | 具备 |  |
| 16.10 | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 | 具备 |  |
| *16.11 | 各家需提供最新最全的低剂量平台，西门子提供CARE&CLEAR低剂量平台，飞利浦提供Clarity IQ低剂量平台，GE提供IGS Dosesense低剂量平台，其他厂家提供同类低剂量平台 | 具备 |  |
| 17 | 其他 |  |  |
| 17.1 | DICOM Send、DICOM Print、DICOM Query/Retrieve、DICOM 3.0 Worklist | 具备 |  |
| 17.2 | 工作站符合DICOM 3.0输入输出接口 | 具备 |  |
| 17.3 | 提供接入PACS系统的费用 | 具备 |  |
| 17.4 | 具备高压注射器接口 | 具备 |  |
| 17.5 | 提供鹰眼功能（三维图像一键放大） | 具备 |  |
| 17.6 | 提供抬头显示功能 | 具备 |  |
| 17.7 | 提供并行处理功能 | 具备 |  |
| 17.8 | 提供16bit高清类CT | 具备 |  |
| 17.9 | 提供肿瘤栓塞引导功能 | 具备 |  |
| 17.10 | 提供三维立体穿刺引导功能 | 具备 |  |
| 17.11 | 提供穿刺引导用一体化十字激光镭射灯 | 具备 |  |
| 18 | 附件 |  |  |
| 18.1 | 原装双向对讲通话系统1套 | 具备 |  |
| 18.2 | 原装悬吊式手术灯1个 | 具备 |  |
| 18.3 | 提供图文报告工作站1套 | 详列品牌和型号 |  |
| 18.4 | 原装悬吊式射线防护屏1套 | 具备 |  |
| 18.5 | 原装床旁射线防护帘1套 | 具备 |  |
| 18.6 | 原装头托、双侧手臂托架、输液架、桡动脉穿刺专用臂托若干 | 具备 |  |
| 19 | 第三方配件 |  |  |
| 19.1 | 进口落地式分体式高压注射器1台,含双屏可在机房内及操作室内控制。 | 具备，厂家详列设备品牌和型号 |  |
| 19.2 | 进口多参数心电监护仪1套 基本性能和配置 1、生理参数模块化插件结构，插件可在每个监护仪互换，并预留插槽供升级用 2、每套监护仪具备以下参数的监护功能及模块： 2.1 心电（五导联心电导联线）×1，无创血压（成人血压袖带、小儿血压袖带各一副）×1、 2.2 血氧饱和度×1，呼末CO2×1、体温×2、双有创双体温模块及附件2套、 2.3 15英寸以上原厂配备的TFT彩色医用显示器, 分辨率1280×1024 3、24小时图形、表格趋势，一分钟分辨率 4、通道数≧8道 | 具备，厂家详列设备品牌和型号 |  |
| 19.3 | 进口品牌分体式成人铅衣、铅围脖5套； | 具备，厂家详列设备品牌和型号 |  |

单光子发射计算机断层扫描装置：1套

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 设备名称 | 单光子单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT） |  |
| 1.2 | 数量 | 1套 |  |
| *1.3 | 投标机型及配置要求 | 已取得NMPA医疗器械注册证的最高档次机型及最高配置。首次注册时间为2016年1月及以后，需配备16排及以上CT。 |  |
| 2 | 探头性能要求 |  |  |
| 2.1 | 全数字化大视野高清探头（HD 探头） | 具备 |  |
| 2.2 | 矩形视野 | 完全矩形视野 |  |
| 2.3 | 探头有效视野 | ≥533mm×387mm |  |
| 2.4 | 晶体类型及厚度 | ≥3/8 英寸NaI晶体或≥5mm 碲锌镉半导体 |  |
| 2.5 | 光电倍增管（PMT） | ≥59只/探头或CZT晶体 |  |
| 2.6 | 固有能量范围 | 40-620KeV或35-588KeV |  |
| 2.7 | 双探头断层采集角度 | 90度、180度及76度 |  |
| 2.8 | 180 度模式下双探头之间最小距离（带LEHR 准直器情况下） | ≤19.5cm |  |
| 2.9 | 180 度模式下双探头之间最大距离（带LEHR 准直器情况下） | ≥72cm |  |
| 2.10 | 旋转中心校正系统 | 具备 |  |
| 2.11 | 能量、线性及均匀度校正系统 | 具备 |  |
| 2.12 | SPECT探头在90度、180度及76度夹角断层采集模式下，都能采用实时身体轮廓自动跟踪技术 | 提供 |  |
| 2.13 | 身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离 | ≤1.1cm |  |
| 2.14 | 身体轮廓自动跟踪模式下，最快全身扫描速度 | ≥72cm/min |  |
| 2.15 | 探头头尾角倾斜技术：±16° | 提供 |  |
| 2.16 | 探头全自动归位功能 | 具备 |  |
| 2.17 | 单光子最大计数率 | ≥460KCPS/探头 |  |
| 2.18 | SPECT 三维重建空间分辨率（提供原厂技术白皮书） | 提供 |  |
| 2.18.1 | 中心 | ≤5.8mm |  |
| 2.18.2 | 径向 | ≤5.0mm |  |
| 2.18.3 | 切向 | ≤4.1mm |  |
| 3 | 机架及床配置要求 |  |  |
| 3.1 | SPECT为开放式机架、双探头、自由可变角度 | 具备 |  |
| 3.2 | 机架孔径 | ≥70cm |  |
| 3.3 | 机架高度 | ≤230cm |  |
| 3.4 | SPECT 机架旋转角度范围 | ≥540º |  |
| 3.5 | SPECT 机架旋转精度 | ≤0.1° |  |
| 3.6 | SPECT/CT机架厚度 | ≤90cm |  |
| 3.7 | SPECT/CT 系统机架重量 | ≤3,600kg |  |
| 3.8 | 机架上安装病人摆位监控器 | 可移动臂架设计，彩色 LCD 触摸控制显示屏 |  |
| 3.9 | 心电显示装置 | 在机架摆位监控器上显示实时心电波形 |  |
| 3.10 | 检查床最大承重 | ≥227kg |  |
| 3.11 | 检查床的最低高度 | ≤48cm |  |
| 3.12 | 检查床的最高高度 | ≥112cm |  |
| 3.13 | 床位定位精准误差 | ≤2mm |  |
| 3.14 | 后端联动支撑系统 | 提供 |  |
| 3.15 | 检查床内置点源支架 | 提供 |  |
| 4 | 准直器要求 |  |  |
| 4.1 | 低能高分辨准直器 |  |  |
| 4.1.1 | 系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处) | ≥ 202cpm/μCi |  |
| 4.1.2 | 容积灵敏度NEMA标准（低能高分辨准直器，99mTc） | ≥12,000cps/(MBq/cm2) |  |
| 4.1.3 | 低能高分辨型准直器孔数 | 孔数≥148,000 孔/准直器 |  |
| 4.1.4 | 低能高分辨型准直器重量 | ≤30kg/个 |  |
| 4.2 | 高能准直器 |  |  |
| 4.2.1 | 系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处) | ≥135cpm/μCi |  |
| 4.2.2 | 高能准直器孔数 | ≥8,000 孔/准直器 |  |
| 4.2.3 | 高能准直器重量 | ≤125kg/个 |  |
| 4.3 | 四合一准直器车 | 可同时存放两对准直器在一个准直器车上，具备 |  |
| 5 | ECT 部分的采集模式 |  |  |
| 5.1 | 平面Static 采集 | 具备 |  |
| 5.2 | 平面dynamic 采集 | 具备 |  |
| 5.3 | 平面gated 采集 | 具备 |  |
| 5.4 | 断层SPECT 采集 | 具备 |  |
| 5.5 | 断层gated SPECT 采集 | 具备 |  |
| 5.6 | dynamic SPECT（动态断层）采集 | 具备 |  |
| 5.7 | whole-body 平面采集 | 具备 |  |
| 5.8 | whole-body SPECT(全身断层)采集 | 具备 |  |
| 5.9 | Step and shoot步进式采集模式 | 具备 |  |
| 5.10 | Acquiring during step采集模式 | 具备 |  |
| 5.11 | Continues连续采集模式 | 具备 |  |
| 5.12 | 静态扫描最大矩阵 | 1024×1024 |  |
| 5.13 | 全身扫描矩阵 | 256×512，256×1024，512×1024 |  |
| 5.14 | SPECT 全身扫描长度 | ≥200cm |  |
| 6 | CT系统要求 |  |  |
| 6.1 | 物理探测器排数≥16 排 | 具备 |  |
| 6.2 | 原始采集层数≥16 层/圈 | 具备 |  |
| 6.3 | CT 探测器材料 | 超高速稀土陶瓷(UFC)或红石榴石 LuTAG |  |
| 6.4 | 高压发生器功率 | ≥50kw |  |
| 6.5 | 球管阳极热容量 | ≥5MHU |  |
| 6.6 | 球管最大输出电流 | ≥345mA |  |
| 6.7 | 球管最大电压 | ≥130kV |  |
| 6.8 | 球管焦点 | 焦点大小可变，≥2 种 |  |
| 6.8.1 | 球管小焦点短径长度 | ≤0.5mm |  |
| 6.8.2 | 球管大焦点短径长度 | ≤0.8mm |  |
| 6.9 | 空间分辨率（x,y轴方向） | ≥17.5lp/cm @ 0% |  |
| 6.10 | 360度扫描时间 | ≤0.6s |  |
| 6.11 | CT 重建视野 | ≥70cm |  |
| 6.12 | 最大SPECT与CT断层连续扫描范围 | ≥168cm |  |
| 6.13 | 螺旋连续扫描时间 | ≥100s |  |
| 6.14 | CT螺距值可调档位 | 具备自由螺距调节技术，≥10档 |  |
| 7 | 数据采集和处理系统硬件配置 |  |  |
| 7.1 | 配备一体化超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站 |  |  |
| 7.1.1 | 具备最新原厂独立采集工作站， SPECT 和 CT 为同一系统采集，window或Linux | 具备 |  |
| 7.1.2 | 软件操作界面文字为英文和中文 | 具备 |  |
| 7.1.3 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 7.1.4 | 硬盘 | ≥3TB |  |
| 7.1.5 | DVD刻录光驱 | 具备 |  |
| 7.1.6 | 数据图像传输 | 具备所有 DICOM 3.0 和 Work list 标准 协议 |  |
| 7.2 | 具备原厂最高配置后处理工作站 |  |  |
| 7.2.1 | 原厂高级独立影像工作站 | 具备 |  |
| 7.2.2 | CPU主频 | ≥2×3.5GHz |  |
| 7.2.3 | 主内存 | ≥32GB |  |
| 7.2.4 | 硬盘 | ≥950GB |  |
| 8 | SPECT 处理及显示 | 具备 |  |
| 8.1 | 2D 感兴趣区(ROI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 具备 |  |
| 8.2 | 3D 感兴趣区(VOI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 具备 |  |
| 8.3 | 各种曲线的生成、计算、处理及显示 | 具备 |  |
| 8.4 | 图像的电影显示 | 具备 |  |
| 8.5 | 全身断层采集与处理功能 | 具备 |  |
| 8.6 | 动态采集与处理功能 | 具备 |  |
| 8.7 | 滤波反投影和迭代法图像重建软件包 | 具备 |  |
| 8.8 | 运动伪影自动识别及校正软件 | 具备 |  |
| 8.9 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 | 具备 |  |
| 8.10 | 肺通气和灌注分析软件包 | 具备 |  |
| 8.11 | 甲状腺摄取分数计算工具 | 具备 |  |
| 8.12 | 甲状旁腺成像分析工具 | 具备 |  |
| 8.13 | 胃排空指数分析工具 | 具备 |  |
| 8.14 | 食道运动分析工具 | 具备 |  |
| 8.15 | 胆囊排泄分数计算工具 | 具备 |  |
| 8.16 | 肾脏灌注和功能分析软件包 | 具备 |  |
| 8.17 | 心肌显像定量分析软件系统 | 具备 |  |
| 8.18 | 心肌血流灌注分析软件包 | 具备 |  |
| 8.19 | 心血池处理软件(心脏收缩、舒张及运动功能) | 具备 |  |
| 8.20 | 门电路心肌灌注断层显像质量控制软件包 | 具备 |  |
| 8.21 | 心脏首次通过分析软件包 | 具备 |  |
| 8.22 | 心室壁运动动态显示功能 | 具备 |  |
| 8.23 | 动态唾液腺时间放射性定量分析，包括自动具备排泄率、达峰时间、半排时间。 | 具备；且必须具备自动本底与衰变校正 |  |
| 8.24 | 动态肝胆时间放射性定量分析，包括自动具备排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 具备；且必须具备自动本底与衰变校正 |  |
| 8.25 | 动态胃时间-放射性定量分析，包括自动具备排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 具备；且必须具备自动本底与衰变校正 |  |
| 8.26 | 病人移动纠正技术 | 具备 |  |
| 9 | CT处理及显示软件包 |  |  |
| 9.1 | MPR | 具备 |  |
| 9.2 | 最大密度投影MIP | 具备 |  |
| 9.3 | 最小密度投影MinIP | 具备 |  |
| 9.4 | 表面三维SSD | 具备 |  |
| 9.5 | 透明技术 | 具备 |  |
| 9.6 | CT电影 | 具备 |  |
| 9.7 | 螺旋扫描降噪软件 | 具备 |  |
| 9.8 | 运动伪影校正软件 | 具备 |  |
| 9.9 | 呼吸控制图形提示 | 具备 |  |
| 9.10 | 呼吸控制语音提示 | 具备 |  |
| 9.11 | Dicom3.0 网络接口 | 具备 |  |
| 9.12 | 远程维修诊断系统 | 具备 |  |
| 9.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 具备 |  |
| 9.14 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |  |
| 10 | 先进技术（具备原厂技术白皮书或datasheet证明） |  |  |
| 10.1 | 原厂高级SPECT心脏成像技术 | 具备原厂高级SPECT心脏成像技术（具备Evolution for Cardiac或 Flash 3D心脏高级成像系统（包含软硬件） |  |
| 10.2 | 原厂高级SPECT骨成像技术 | 具备原厂高级SPECT骨成像技术（具备Evolution for Cardiac或Flash 3D for Bone高级心脏成像系统) |  |
| 10.3 | 自由螺距调节技术，全景无失真 | 提供 |  |
| 10.4 | 支持粒子植入 | 提供NMPA证明 |  |
| 10.5 | 支持放射性治疗规划应用 | 提供NMPA证明 |  |
| 11 | 其他配置要求 |  |  |
| 11.1 | 头托 1套 | 具备 |  |
| 11.2 | R-波触发器 1套 | 具备 |  |
| 11.3 | 四象限铅栅模型 1套 | 具备 |  |
| 11.4 | 可填充泛源模型 1套 | 具备 |  |
| 11.5 | 自动语音系统及双向语音传输 1套 | 具备 |  |
| 11.6 | CT质控模型 1套 | 具备 |  |
| 11.7 | 具备原装进口操作台 1套 | 具备 |  |
| 12 | 第三方配置 |  |  |
| 12.1 | 进口悬吊版高压注射器1套，要求配置双筒、双屏。 | 详列设备品牌和型号 |  |
| 12.2 | 心脏踏车系统 1套，含所有标配附件 | 详列设备品牌和型号 |  |
| 12.3 | 防护用品：铅衣5套（进口）、铅眼睛5套（进口）、铅围脖5套，剂量报警仪5台，铅防护车2台（20mmPb,按医院要求定制），铅屏风2套（（铅玻璃型, 10mmPb, 按医院要求定制）。 | 详列品牌和型号或规格 |  |
| 12.4 | 表面污染仪2台 | 详列设备品牌和型号 |  |
| 12.5 | 辐射巡检仪1台 | 详列设备品牌和型号 |  |