招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2233133/03

招标项目：彩色多普勒超声诊断仪

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

第五章招标邀请

日期：2022年11月

招标编号：0801-224ZJ2233133/03

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断仪项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断仪：1批

超声诊断

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2022年11月30日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年11月30日09：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江大学医学院附属第一医院 招标人地址：浙江省杭州市上城区庆春路79号 邮编：310000 |
| 1.1 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断仪采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 招标公告其他条款与本条款不一致的，以本条款要求为准。 *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年11月30日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。如有对本项目招标文件的异议应按本法的规定提出。 *3、本项目为国际招标项目，获取招标文件的方式为现场报名或邮件报名获取（报名邮箱：32929076@qq.com；现场报名地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，联系人：沈夏奇，联系电话：0571-81061815）。 *4、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 5、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *6、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 招标邀请编号：0801-224ZJ2233133/03 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年11月30日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月30日09：30时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的80%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条“△”条款不能满足采购文件要求2分；每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 60 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 其他分 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第一医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同签订后15天内支付20%预付款，余款在验收合格后3个月内支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 保修期：整机（包括所有探头）自验收合格之日起原厂保修≥3年，并提供相应的原厂书面保修承诺，保修承诺内须注明保修范围外的易耗品或耗材，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 保修期内每年对设备维护≥2次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供出保后每年仪器保修的价格（含探头及不含探头的方案）。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 由仪器生产厂家负责技术和保养培训、技术培训，承担售后服务，并出具相关材料。提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 - 中标方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 中标方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的说明书与操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 安装完成时间：接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：医院提出到货通知之日后120天内到货 - 交货地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：550.00万元 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩色多普勒 超声诊断仪 | 1批 | 超声诊断 | 医院提出到货通知之日后120天内到货 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 | 彩色多普勒超声诊断仪（妇产） |  |
| 一、 | 设备用途： |  |
| 1 | 妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼、TCD等各科系病例诊断、疑难病例会诊和临床科研等极具价值的智能化超高端彩色多普勒超声诊断系统，投标设备为最新上市最高档专业机型。 |  |
| 二、 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 1.1 | 显示器≥21.5英寸高清 LED 显示器，可上下升降、左右旋转，前后仰俯 |  |
| △1.2 | 具备≥13英寸彩色触摸控制屏，用户可随意调整触控屏上各种功能及参数的位置，功能菜单均可在触摸屏上实现操作 |  |
| 1.3 | 可以电动控制操作面板的升降、旋转、前后位置调节，万向多关节连接支臂 |  |
| 1.4 | 装有多国语言操作系统及中文菜单、中文文本输入 |  |
| 1.5 | 数字化通道数≥16000000 |  |
| 1.6 | 系统动态范围：≥360dB |  |
| 1.7 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 1.8 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 1.9 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 1.10 | 脉冲多普勒显示及自动分析单元 |  |
| 1.11 | 弹性成像单元 |  |
| 1.12 | 智能四维成像单元 |  |
| 1.13 | 组织谐波成像单元，含组织谐波及智能谐波 |  |
| 1.14 | 梯形扩展成像技术及矩形图像的偏转 |  |
| 1.15 | 空间复合成像技术 |  |
| 1.16 | 具备斑点降噪成像技术，可以消除斑点噪声伪像，增强边缘显示，显著提高图像分辨率和对比度，达到核磁图像效果，以满足不同组织对图像不同要求，≥5级可调，支持所有探头，并可结合其他图像优化技术同时使用。 |  |
| 1.17 | 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区图像，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。 |  |
| 1.18 | 高清成像技术，减弱超声图像的模糊特征，让细微的结构清晰的显示及分辨。 |  |
| 1.19 | 精细血流成像技术，通过精细血流成像技术能有效提高低速血流 信号的检出以及细微血管的显示。 |  |
| 1.20 | 立体血流显示技术，更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用。 |  |
| 1.21 | 胎儿心率自动测量功能，可自动识别频谱并自动测量及显示胎儿心率。 |  |
| 1.22 | 胎儿生长参数智能检测功能，在图像上智能识别胎儿颅脑双顶径、头围、腹围、股骨等主要结构并自动测量生长参数。 |  |
| 1.23 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像。 |  |
| △1.24 | 具备微细血流灌注技术，利用空间时间相干信息容易提取低速血流,用于观察微血管结构的血流灌注情况，达到类似造影成像的效果。微细血流灌注技术定量分析：可定量显示血管指数。 |  |
| △1.25 | 具备宫颈弹性成像功能，可不依赖任何外界压力评价宫颈软硬度，评估稳定性后自动冻结，根据子宫动脉搏动获得弹性数值，并自动生成宫颈弹性对比指数，硬度比，宫颈内、外口应变值等≥4项量化参数。 |  |
| 1.26 | 具备三维/四维子宫输卵管造影功能：可进行三维及四维输卵管造影成像，用于诊断子宫宫腔病变及评价输卵管通畅性等。 |  |
| 1.27 | 具备胎儿心肌做功指数智能检测技术，可智能识别胎儿频谱，通过一键操作实现半自动测量获取IVCT、IVRT、ET、MCO、Tei指数等多项测量结果。该技术不仅应用于胎儿左心，而且应用于右心的心功指数的智能检测。 |  |
| 2 | 测量和分析部分 |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 2.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 2.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 2.5 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.6 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 2.7 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 2.8 | 上下肢动静脉测量与分析 |  |
| 2.9 | 小儿髋关节测量及自动分型 |  |
| 2.10 | 肌肉骨骼测量 |  |
| 2.11 | 小器官测量与分析 |  |
| 3 | 探头规格 |  |
| 3.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持单晶体探头技术或者苹果探头技术。支持频带发射与接收 |  |
| 3.2 | 支持3D及实时3D成像 |  |
| 3.3 | 探头接口：激活成像探头接口 ≥4个，接口大小一致，全激活任意互换，2D及3D探头接口通用。 |  |
| 3.4 | 探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤，延长使用寿命。 |  |
| 3.5 | 性能：超宽频带变频探头，频段及频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥6种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段或频率具体数字在屏幕上可调。 |  |
| 3.5.1 | 单晶体凸阵探头4个：频率范围2-9MHZ |  |
| 3.5.2 | 单晶体凸阵容积探头4个：频率范围1-8MHZ |  |
| 3.5.3 | 三维腔内容积探头4个：频率范围3-10MHZ |  |
| 3.5.4 | 高频线阵探头4个：频率范围3-12MHZ |  |
| 3.5.5 | 二维腔内探头1个：频率范围2-11MHZ |  |
| 4. | 输入/输出信号： |  |
| 4.1 | 输入：USB3.0、DICOM、外部音频 |  |
| 4.2 | 输出：HDMI、S-VHS、VGA、音频输出、USB3.0 |  |
| 4.3 | 主机内置一体化USB接口≥ 6个 |  |
| 5. | 二维成像主要参数 |  |
| 5.1 | 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥38帧/秒 |  |
| 5.2 | 扫描线：每帧线密度≥ 500超声线 |  |
| 5.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 5.4 | 接收方式：接收通道≥1600000，多路信号并行处理 |  |
| 5.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 5.6 | 回放重现：2D灰阶图像回放 ≥50s |  |
| 5.7 | 最大显示深度 ≥42cm |  |
| 5.8 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节，数码TGC≥8段增益补偿调节，在液晶触摸屏上可直接调节并存储。 |  |
| 5.9 | 预设条件：针对不同的脏器检查，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节、常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 6 | 频谱多普勒 |  |
| 6.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF） |  |
| 6.2 | 最低测量速度：≤ 0.5mm/s |  |
| 6.3 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 6.4 | 多普勒电影回放：≥8000线 |  |
| 6.5 | 零位移动：≥8级 |  |
| △6.6 | 取样宽度及位置范围：多级可调，取样框宽度可调范围0.5mm-20mm。 |  |
| 6.7 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算：PSV， DEV， TAP， RI， PI， S/D值 |  |
| 6.8 | 支持胎儿心率的自动测量，无需进入产科软件包即可实现 |  |
| 6.9 | 实时三同步功能，支持凸阵、线阵、相控阵探头 |  |
| 7 | 彩色多普勒 |  |
| 7.1 | 彩色优化技术：提高帧频、增强彩色灵敏度，获取最佳彩色模式 |  |
| 7.2 | 显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、速度+方差显示等 |  |
| 7.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 7.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 7.5 | 彩色显示帧频：凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频 ≥30帧/s (可提供图片证明) |  |
| 7.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度 ≤1.2cm/s |  |
| 8. | 一体化智能四维成像单元 |  |
| 8.1 | 3D成像单元：具备静态3D、实时立体3D/4D |  |
| 8.2 | 多种三维显示模式，包括：表面模式(一般，柔和)透明模式(最大模式,最小模式，X线成像模式)亮度模式 |  |
| 8.3 | 具备立体彩色、能量多普勒成像单元 |  |
| 8.4 | 具有任意形状体积计算功能,可根据组织特性自动计算或手动精确计算，并包括多种结果分析方式。 |  |
| 8.5 | 具有观察不同器官组织的多种3D重建模式,且可复合。 |  |
| 8.6 | 具有3D立体图像编辑切割功能。 |  |
| 8.7 | 具有CT立体成像形式，便于观察感兴趣区的空间位置和内部结构。 |  |
| 8.8 | 针对胎儿表面、骨骼、四肢、颅脑等进行成像设定，提高显示部位立体分辨率。 |  |
| 8.9 | 可清晰显示低回声或液性暗区的立体结构。 |  |
| 8.10 | 可以通过调节容积取样框的曲率弧度，提高容积图像的清晰度。 |  |
| 8.11 | 具有三维成像独立特有的图像优化软件功能，并具备多种模式，可进行3D图像边缘锐化，显著提高图像对比度和分辨率，更清晰显示容积数据组织间区别。 |  |
| 8.12 | 可进行肤色渲染，生成自然真实的3D图像，独立软件功能；使得穿透力和组织图像边缘得到增强，提高微小解剖结构的显现力。 |  |
| 8.13 | 胎儿自动识别：胎儿面部前方经常由于手部等邻近结构的影响，得到清晰的胎儿面部图像，较为困难；使用胎儿面部自动识别技术可一键自动去除面部前方遮挡物，获得满意的胎儿面部容积图像。 |  |
| 8.14 | 具备三维成像独立功能，可通过任意移动橡皮擦位置，逐层擦除不需要的信。不同于魔术剪，无需设定擦除区域，可任意移动橡皮擦位置。同时也可以快捷的恢复擦除的信息。简化了以往进行立体切割需要旋转的步骤。 |  |
| 8.15 | 具备高级三维成像技术：利用自然光的衰减系数，使三维图像更自然、更逼真，皮肤和组织的图像更加细腻丰富，有助于异常结构诊断的三维成像独有软件功能。 |  |
| 8.16 | 智能断层成像:可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，并可实时扫查，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-10mm可调。 |  |
| 8.17 | 任意剖面成像：3D立体数据内任意切割进行剖面成像，通过单条直线或曲线切割后进行剖面成像。 |  |
| 8.18 | 高级任意不规则形状体积计算功能，取样间距≤0.5mm，测量结果更加精确。 |  |
| 8.19 | 镜像模式：同屏显示多方位的立体图像，除正面观，可同时观察到顶、左、右侧面观的容积成像。 |  |
| 8.20 | 在多平面显示的基础上，增加了在参考平面上的另外两个参考 面，帮助判断正常与异常的诊断及方位确定。 |  |
| 8.21 | 多切面成像基础上, 用户可同时看到与参考平面垂直的另外两个平面，不同于传统定位帮助中只能看到一个。 |  |
| 9. | 程序化操作流程 |  |
| 9.1 | 多模态一键智能优化： |  |
| 9.1.1 | 通过一键操作迅速优化多种参数，可自动优化二维、彩色及频谱图像。 |  |
| 9.1.2 | 通过一键操作迅速调整彩色及频谱取样框的位置及偏转角度，一键调整到最佳,更快更容易进行检查，减少漏诊。 |  |
| 9.2 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断。 |  |
| 9.3 | 测量放大功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域实时显示，提高测量数据获取的精确性。 |  |
| 9.4 | 具备耦合剂加热器装置，双档可调，与机器一体，无需另外配置。 |  |
| 10. | 超声图像及病案管理系统： |  |
| 10.1 | 固态硬盘存储患者数据信息，可永久存储动、静态图像，屏幕 可显示硬盘容量数据信息 |  |
| 10.2 | 系统搭载固态硬盘，保证系统运行速度，SSD固态硬盘结构，硬 盘容量 ≥1T |  |
| 10.3 | 动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即 能在PC上直接查看图像 |  |
| 10.4 | 具有图像存储与（电影）回放重现单元 |  |
| 11 | 配置要求 |  |
| 11.1 | 超声主机4台 |  |
| 11.2 | 外置图像处理及病案管理工作站4套 |  |
| 11.3 | 耦合剂加热装置4套 |  |
| 11.4 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 11.5 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |
| 设备二 | 彩色多普勒超声诊断仪（介入） |  |
| 一、 | 设备用途： |  |
| 1 | 腹部、妇产科、泌尿科、小器官、心脏、血管、肌肉骨骼外周神经、微创介入、TCD、新生儿、儿科等各科系病例诊断、疑难病例会诊和科研教学等极具价值的顶级超声系统，投标设备为各厂家最新注册的最高端的超声设备。 |  |
| 二、 | 主要规格及系统概述： |  |
| 1 | 彩色超声多普勒诊断仪 |  |
| 1.1 | 所提供机型为 2019年以后注册机型。 |  |
| 1.2 | 主机计算机系统为Windows操作系统 |  |
| 1.3 | 显示器：≥23英寸LCD显示器显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯，具备1,920 x 1,080x 24比特的分辨率，旋转角度可达+/-360度 |  |
| 1.4 | 具备≥13英寸彩色LED触摸控制屏,显示分辨率: 1920×1080 |  |
| 1.5 | 10段数字化TGC分布于触摸屏，且可随不同预设保存 |  |
| 1.6 | 操作面板电动调节高度、前后、左右位置及旋转 |  |
| 1.7 | 主机成像通道数：≥7,000,000 |  |
| 1.8 | 系统最大动态范围：≥360dB |  |
| 1.9 | 系统最大扫查深度：≥45cm |  |
| 2 | 成像及分析单元：全新智能化波束形成器，512G的SSD固态硬盘支持的最新计算机平台，信号处理及数据运行更稳定、准确，获取更多有效信息，提供高品质图像 |  |
| 2.1 | 二维灰阶成像及分析单元 |  |
| 2.2 | M型显示及分析单元 |  |
| 2.3 | 彩色多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.4 | 能量多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.5 | 脉冲多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.6 | 连续多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.7 | 组织多普勒显示及分析单元 |  |
| 2.8 | 方向性彩色多普勒能量图成像单 |  |
| 3 | 先进的成像及定量技术 |  |
| 3.1 | 谐波成像技术：结合超宽频带探头及先进的电子算法技术提供结合双倍基波和高低基波相减的低频带信号成像，高频成像保证了高分辨率，低频信号带来的远场信号也保证了图像穿透力 |  |
| 3.2 | 智能图像增强技术，可智能识别因强回声结构产生的声影区，并动态补偿以减少声影对后方组织结构造成图像显示不清及声晕伪影等影响，这种宽动态范围成像，将低频图像、高频图像融合，提高声影区图像显示能力及分辨率。 |  |
| 3.3 | 高清成像技术：具备对接收到的回波信号采用“反卷积算法”得到真实的图像，还原在组织中线性传播的声波回波信号，从成像的根源解决了图像模糊难题。专注于提升空间分辨率，侧向分辨率提高2倍，轴向分辨率提高2.1倍。提供重要的组织细节信息，可支持线阵及凸阵探头 |  |
| 3.4 | 自适应彩色血流技术，根据彩色取样框位置自动调节发射、接收频带宽，提供最佳彩色灵敏度和分辨率 |  |
| 3.5 | 斑点噪声抑制技术：强化边缘、提升空间分辨力 |  |
| 3.6 | 专业智能滤波技术：消除多维度的噪声伪像，增强边缘显示，逐级可调，支持所有探头，并可结合其它图像优化技术同时使用 |  |
| 3.7 | 空间复合成像，可实现曲别针实验，多级可调，≥12级，并应用于2D/彩色血流模式下 |  |
| 3.8 | 组织偏差校正技术：用户可选择声束在不同组织内的传播速度，达到最佳成像效果 |  |
| 3.9 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，不降低帧频，不降低图像质量 |  |
| 3.10 | 多模态图像一键优化功能：通过一键操作，迅速优化二维、彩色、多普勒频谱图像 |  |
| 3.11 | 图标指示功能，可任意选择剪贴板中存储的影像，进行回放、调节、测量、分析和诊断 |  |
| 3.12 | 全景成像：连续获取系列切面，自动快速无缝拼接为整幅图像，用于观察较大组织或病灶：支持成角扫查、可任意选取节段图像同屏对比分析或独立分析、可进行任意旋转、放大及测量 |  |
| 3.13 | 低速血流成像技术：基于时间空间相干成像原理，采用先进的静态杂波滤波器将组织中的慢速血流或者微弱血流信号与受呼吸或血管搏动而产生的组织运动噪音鉴别、提取，剔除了后者产生的噪音干扰，得到了纯净、敏感的血流信息。可分为彩色模式和多种形式的能量图模式，同时具备定量分析功能：通过彩色部分的像素数与感兴趣区像素的比值得到VI（血管指数），可定量显示VI |  |
| 3.14 | 立体血流显示技术，利用冯氏光照模型，更加直观的了解血流状况、小血管的结构和走形以及与周围组织的关系，可以与彩色血流图、彩色能量图及微血流灌注成像联合使用 |  |
| 3.15 | 弹性成像单元，可进行弹性定量，且具备甲状腺专用、乳腺专用及肌骨专用的弹性成像和定量工具 |  |
| 3.15.1 | 乳腺弹性成像：具备单取样和双取样两种模式。 |  |
| 3.15.1.1 | 单感兴趣区取样技术，由机器选择背景脂肪组织的平均应变值做参考，操作者只需选取一次感兴趣区域即可快速自动获得目标应变值和参考应变值之间比值，增加了测量的便捷性和可重复性 |  |
| 3.15.1.2 | 双感兴趣区取样技术，为操作者可自定义参考区和病变区，系统即自动计算病变区域与正常组织的应变比B/A，仪器内置弹性彩色编码指控标尺来提示弹性图像采集质量 |  |
| 3.15.2 | 甲状腺弹性成像：无需外部压力，通过采集颈动脉波动对甲状腺组织产生的压力及应变力而获得甲状腺的弹性图像，对甲状腺内感兴趣区内组织弹性的均匀度进行量化分析，用于开展甲状腺分级及甲状腺肿瘤的辅助评估等科研工作，仪器内置弹性彩色编码质控标尺以提示弹性图像采集质量 |  |
| 3.16 | 具有智能剪切波弹性成像功能，无创评估肝脏硬度，通过检测剪切波通过病变组织的速度定量评价硬度，以直观的方差变化示意图展现组织硬度的均匀性，并利用可靠性指数来保证测量的准确度。 |  |
| 3.17 | 具备组织衰减成像技术及组织散射成像技术，可对肝脏弥漫性病变完成无创定量分析； |  |
| 3.18 | 智能肝肾比技术：基于二维图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，智能肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，提供比传统定性评估更准确的定量分析，同时具备肝脂肪变性的定量评估，并支持手动、自动两种模式选择感兴趣区ROI |  |
| △3.19 | 智能扫查辅助诊断技术：经过深度学习具有病理结果的图像训练、开发的技术，可在机实现符合BI-RADS分类标准（乳腺）和TI-RADS标准（甲状腺）的数据及报告系统，可提示占位的良恶性，也可自动提供占位的多组声学特征，包括病变形状、病变走向、边界、内部回声类型等。感兴趣区定位，自动识别、勾络病灶边界通过自动计算，准确获取并显示病灶基本所需测量数值可自动提示病变的良恶性，具备自动提示多于6个病灶的声学特征内置BI-RADS（或者TI-RADS、RUSS、ATA等）分类诊断模型，并自动予以匹配，不能自动匹配，需要医生手动输入、编辑，任意添加分析后及检查图片到Report系统 |  |
| 3.20 | 增强造影成像技术 |  |
| 3.20.1 | 具备低机械指数及高机械指数造影成像功能。 |  |
| 3.20.2 | 具备Flash爆破成像，快速廓清造影剂，以支持二次造影成像需求 |  |
| 3.20.3 | 为多脉冲非对称脉冲波调制技术，复合基波、谐波及脉冲反相谐波信号采集成像，对造影剂敏感性高，造影剂用量少 |  |
| 3.20.4 | 具备双幅造影图像及基波图像同屏对比，双福图像可独立调节成像参数，具备双造影计时器。 |  |
| 3.20.5 | 血管造影脉络图技术可一键描记造影剂按时间相的灌注轨迹，清晰记录病变组织滋养血管的分布及灌注路径，可多次成像，反复观察 |  |
| 3.20.6 | 每段动态图像在机最大记录时间长达10min，可支持高频小器官、腹部、腔内等广泛的应用 |  |
| 3.20.7 | 造影成像可与智能融合技术结合使用，结合CT/MR/US等多模态影像数据，精准支持介入导航的临床需求 |  |
| 3.20.8 | 具备在机TIC曲线分析，支持多达12个参数分析，10个ROI感兴趣区，充分满足造影模式下的临床应用及科研需求 |  |
| 3.20.9 | 支持凸阵、线阵、腔内及容积探头的造影 |  |
| 3.21 | 具备智能影像融合成像技术，通过实时显示和精确空间校正、定位并融合 CT/MRI//PET-CT 和超声图，可实现三维数据支持的影像融合，支持超声造影和多种影像数据的融合，提高疑难、微小病灶的显示和定位，保证了介入治疗的成功率。 |  |
| 4. | 测量和分析部分 |  |
| 4.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 4.1 | 测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放 大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实 时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关 系 |  |
| 4.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 4.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 4.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 4.5 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 4.6 | 心脏测量与分析 |  |
| 4.7 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 4.8 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 4.9 | 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析 |  |
| 4.10 | 小儿髋关节测量 |  |
| 5 | 探头规格 |  |
| 5.1 | 频率：所有探头均为超宽频变频电子探头，支持频带发射与接收 |  |
| 5.2 | 支持3D成像： |  |
| 5.3 | 探头规格: |  |
| 5.3.1 | 性能：超宽频带变频探头，频段或频率数字双重显示模式，探头在二维模式下中心频率最大可选择≥3种；多普勒频率可最大选择≥2种；中心频率的变频频段及频率具体数字均可在屏幕上可视可调，必须具备单晶体探头技术 |  |
| 5.3.2 | 探头类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵，腔内、微凸阵、凸阵容积、线阵容积、腔内容积探头 |  |
| △5.3.3 | 单晶体凸阵探头1个：1-7MHz，基波成像的中心频率个数≥5个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具凸型扩展功能 |  |
| 5.3.4 | 单晶体线阵探头1个：2-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，具备T型扩展功能 |  |
| 5.3.5 | 相控阵探头1个：1-5MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调 |  |
| 5.3.6 | 腔内微凸阵探头1个：2-11MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个，可视可调，端扫角度≥180° |  |
| 5.4 | 探头接口：探头接口≥5个，同时激活探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，具备防尘盖板，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用 |  |
| 6. | 输入/输出信号： |  |
| 6.1 | 输入：S-VHS、VHS 、USB2.0、DICOM、外部音频 |  |
| 6.2 | 输出：DVI、S-VHS、VHS、VGA、音频输出、USB2.0、DICOM 3.0 |  |
| 6.3 | 主机内置一体化USB接口≥6个 |  |
| 7. | 二维成像主要参数 |  |
| 7.1 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥65帧/秒 |  |
| 7.2 | 扫描线：每帧线密度≥1024超声线 |  |
| 7.3 | 声束聚焦：发射≥8段，接收自动连续聚焦 |  |
| 7.4 | 接收方式：接收通道≥40,000,000，多路信号并行处理 |  |
| 7.5 | 数字技术：接收数字式声束形成器，连续动态聚焦，可变孔径及动态变迹 |  |
| 7.6 | 线阵探头梯形成像技术，支持所有成像模式 |  |
| 7.7 | 回放重现：2D灰阶图像回放≥12700帧 |  |
| 7.8 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调 节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 7.9 | 增益调节：B、B/M、C、D可独立调节 |  |
| 7.10 | 数码TGC≥10段增益补偿调节 |  |
| 7.11 | 最大扫查深度≥45cm，最小显示深度≤1cm |  |
| 8. | 频谱多普勒 |  |
| 8.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW） |  |
| 8.2 | 最大测量速度：（基线为零,量程范围最大，无角度纠正时）PW：血流速度≥9m/s 、CW：血流速度≥17m/s |  |
| 8.3 | 最低测量速度：≤1mm/s |  |
| 8.4 | 显示方式：B/D、B/C/D |  |
| 8.5 | 多普勒电影回放：≥8192线 |  |
| 8.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 8.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5mm，最大20mm |  |
| 8.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算 |  |
| 8.9 | 实时三同步功能 |  |
| 9. | 彩色多普勒 |  |
| 9.1 | 彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度 |  |
| 9.2 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |  |
| 9.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 9.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20 |  |
| 9.5 | 彩色标尺显示：基线居中时，标尺显示最低血流测量速度≤0.8cm/s |  |
| 9.6 | 彩色显示帧频：相控阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/s |  |
| 9.7 | 彩色显示帧频：腹部凸阵探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥5帧/s |  |
| 10 | 测量和分析部分 |  |
| 10.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等 |  |
| 10.1.1 | 测量放大镜：可实时同步无失真放大测量取样区域，同屏双区域显示（非图像放大后测量，实现图像跟随测量光标实时放大，测量光标中心点与放大镜中心点实时同步），提高测量数据获取的精确性，不影响观察测量区域与周边组织位置关系（提供动态图片证明） |  |
| 10.2 | 腹部测量与分析 |  |
| 10.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示 |  |
| 10.4 | 妇科测量与分析 |  |
| 10.5 | 颈动脉测量与分析 |  |
| 10.6 | 心脏测量与分析 |  |
| 10.7 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 10.8 | 胎儿心脏测量与分析 |  |
| 11 | 配置要求 |  |
| 11.1 | 超声主机1台 |  |
| 11.2 | 外置图像处理及病案管理工作站1套 |  |
| 11.3 | 耦合剂加热装置1套 |  |
| 11.4 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 11.5 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |