招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2233133/02

招标项目：彩色多普勒超声诊断仪

浙江国际招投标有限公司

2022年11月

第五章招标邀请

日期：2022年11月

招标编号：0801-224ZJ2233133/02

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购彩色多普勒超声诊断仪项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

彩色多普勒超声诊断仪：1批

超声诊断

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2022年11月30日09：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年11月30日09：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江大学医学院附属第一医院 招标人地址：浙江省杭州市上城区庆春路79号 邮编：310000 |
| 1.1 | 合同名称：彩色多普勒超声诊断仪采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 招标公告其他条款与本条款不一致的，以本条款要求为准。 *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年11月30日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。如有对本项目招标文件的异议应按本法的规定提出。 *3、本项目为国际招标项目，获取招标文件的方式为现场报名或邮件报名获取（报名邮箱：32929076@qq.com；现场报名地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，联系人：沈夏奇，联系电话：0571-81061815）。 *4、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 5、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *6、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购彩色多普勒超声诊断仪 招标邀请编号：0801-224ZJ2233133/02 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年11月30日09：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月30日09：30时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的80%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条“△”条款不能满足采购文件要求2分；每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 60 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 其他分 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第一医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。 中标人若为大型企业，合同签订后15天内支付20%预付款，余款在验收合格后3个月内支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 保修期：整机（包括所有探头）自验收合格之日起原厂保修≥3年，并提供相应的原厂书面保修承诺，保修承诺内须注明保修范围外的易耗品或耗材，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用机。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 保修期内每年对设备维护≥2次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。提供出保后每年仪器保修的价格（含探头及不含探头的方案）。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 由仪器生产厂家负责技术和保养培训、技术培训，承担售后服务，并出具相关材料。提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 - 中标方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 中标方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的说明书与操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 安装完成时间：接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：医院提出到货通知之日后120天内到货 - 交货地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：851.00万元 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 彩色多普勒 超声诊断仪 | 1批 | 超声诊断 | 医院提出到货通知之日后120天内到货 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身中高端） |  |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1 | 主机成像系统 |  |
| 1.1 | 设备用途说明：用于心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官等超声诊断和相关科研。 |  |
| 1.2 | 显示器：≥21英寸彩色液晶显示器。 |  |
| 1.3 | 操作面板可多方向控制转位, 可升降。 |  |
| 1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏菜单≥12英寸 |  |
| △1.5 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作。 |  |
| 1.6 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 1.7 | 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度 |  |
| 1.8 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 1.9 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB。 |  |
| 1.10 | 自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 1.11 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 1.12 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 1.13 | 具备空间复合成像技术。 |  |
| 1.14 | 自适应核磁像素优化技术或斑点噪音抑制技术,支持所有成像探头。 |  |
| 1.15 | 智能一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数。 |  |
| △1.16 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |  |
| 1.17 | 扩展成像技术或梯形成像技术 |  |
| 1.18 | 超宽视野成像扫描技术或宽景成像技术 |  |
| 1.19 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像，自动优化频谱测量。 |  |
| 1.20 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键，用于乳腺等浅表或腹部检查，要求触摸屏具备TAC菜单显示。 |  |
| 1.21 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080 |  |
| 1.22 | 实时应变弹性成像技术。 |  |
| 1.24 | 造影成像技术。 |  |
| 1.25 | 医学数字图像和通信 DICOM 3.0接口部件。 |  |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等； |  |
| 2.2 | 外周血管测量和计算功能； |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.4 | 心脏功能测量 |  |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 3.2 | 主机硬盘≥1T（1024G），DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 4 | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1 | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸彩色液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。 |  |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2 | 探头规格 |  |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz。 |  |
| 2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |
| 2.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵。 |  |
| 2.4 | 探头技术：PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术。 |  |
| 3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，全视野,17CM深度时,帧速度≥55帧/秒 |  |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 3.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 |  |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 3.8 | 二维灰阶成像≥256 灰阶。 |  |
| 4 | 频谱多普勒 |  |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD2.0-4.0MHz；电子凸阵:PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号) |  |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  |
| 4.7 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 5 | 彩色多普勒 |  |
| 5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 5.3 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，17cm深度时，彩色帧率≥15 帧/秒。 |  |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 6 | 超声功率输出调节 |  |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 7 | 记录装置 |  |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 7.2 | DVD-RW 或USB图像存储 |  |
| 7.3 | USB接口≥5个，用于图像传输。 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪：主机5台 |  |
| 2 | 腹部凸阵探头5个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 3 | 浅表线阵探头4个，频率范围2-22MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 4 | 腔内探头4个：频率范围3-10MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 5 | 心脏探头5个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 6 | 线阵探头1个，频率范围5-12MHz |  |
| 7 | 配置外置图像处理及病案管理工作站5套 |  |
| 8 | 配置耦合剂加热装置5套 |  |
| 9 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 10 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |
| 设备二 | 彩色多普勒超声诊断仪（全身高端） |  |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1 | 主机成像系统 |  |
| 1.1 | 设备用途说明：用于心脏、腹部、妇科、产科、外周血管、小器官、肌骨、术中、介入等超声诊断和相关科研。高端全身应用机型。 |  |
| 1.2 | 显示器：≥24英寸医用硬屏高分辨率彩色液晶显示器 |  |
| 1.3 | 操作面板可多方向控制转位, 可升降。 |  |
| 1.4 | 操作面板具有液晶触摸屏菜单≥12英寸。 |  |
| 1.5 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作。 |  |
| 1.6 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |  |
| 1.7 | 彩色多普勒成像技术；彩色多普勒能量图技术；方向性能量图技术 |  |
| 1.8 | 解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度。 |  |
| 1.9 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) |  |
| 1.10 | 脉冲反向谐波成像单元 |  |
| 1.11 | 数字化处理通道≥7000000。 |  |
| 1.12 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB。 |  |
| 1.13 | 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术，具备自动调节血流成像参数。 |  |
| 1.14 | 自适应血流成像技术 |  |
| 1.15 | 自适应增益补偿技术 |  |
| 1.16 | 智能全程聚焦技术 |  |
| 1.17 | 具备空间复合成像技术:同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |  |
| 1.18 | 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 |  |
| 1.19 | 智能一键图像优化技术，作用于2D及Doppler，单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数。 |  |
| 1.20 | 动态实时优化技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC。 |  |
| 1.21 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段。 |  |
| 1.22 | 扩展成像技术或梯形成像技术 |  |
| 1.23 | 超宽视野成像扫描技术或宽景成像技术 |  |
| 1.24 | 智能多普勒血管检查技术：具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |  |
| 1.25 | 血管内中膜自动测量技术:可对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计；计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置。 |  |
| △1.26 | 系统具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。 |  |
| 1.27 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 |  |
| 1.28 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥24英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |  |
| 1.29 | 弹性成像技术：实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式。具备囊实性结构鉴别弹性成像技术。 |  |
| 1.30 | 造影成像技术：包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量。具备实时微血管造影成像技术。具有在机造影时间强度曲线定量分析。具备造影定量分析组织运动追踪技术。 |  |
| 1.31 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| △1.32 | 双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性。 |  |
| 1.33 | 医学数字图像和通信 DICOM 3.0接口部件。 |  |
| 2 | 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量：距离、面积、周长等 |  |
| 2.2 | 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等。 |  |
| 2.3 | 外周血管测量和计算功能 |  |
| 2.4 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) |  |
| 2.5 | 心脏功能测量 |  |
| 3 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 3.2 | 主机硬盘≥1T（1024G），DVD/USB图像存储,电影回放重现单元2200帧。 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 4 | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1 | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 显示器：≥24英寸医用硬屏高分辨率彩色液晶显示器，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 |  |
| 1.2 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 |  |
| 1.3 | 探头接口选择：≥ 4个，并全部激活，接口一致且可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头。 |  |
| 1.4 | 预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  |
| 2 | 探头规格 |  |
| 2.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz。 |  |
| 2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频。 |  |
| 2.3 | 类型：电子相控阵、线阵、凸阵。 |  |
| 2.4 | 探头技术：PureWave纯净波探头技术或苹果探头技术或单晶体探头技术。 |  |
| 3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.1 | 成像速度：相控阵探头，全视野,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒。 |  |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 3.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 3.8 | 二维灰阶成像≥256 灰阶。 |  |
| 4 | 频谱多普勒 |  |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 4.2 | 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz；电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz；电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz |  |
| 4.3 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW 。 |  |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 0.5mm/s (非噪音信号) |  |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调。 |  |
| 4.7 | 零位移动：≥9 级。 |  |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 5 | 彩色多普勒 |  |
| 5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） |  |
| 5.2 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) |  |
| 5.3 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速度≥15 帧/秒。 |  |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 5.5 | 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比。 |  |
| 5.6 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 6 | 超声功率输出调节 |  |
| 6.1 | B/M、PWD、COLOR DOPPLER。 |  |
| 6.2 | 输出功率选择分级可调。 |  |
| 7 | 记录装置 |  |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 7.2 | DVD-RW 或USB图像存储 |  |
| 7.3 | USB接口≥5个，用于图像传输。 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪：主机1台 |  |
| 2 | 腹部凸阵探头1个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 3 | 浅表线阵探头1个，频率范围2-22MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 4 | 腔内探头1个：频率范围3-10MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 5 | 心脏探头1个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 6 | 血管探头1个，频率范围3-12MHz |  |
| 7 | 配置外置图像处理及病案管理工作站1套 |  |
| 8 | 配置耦合剂加热装置1套 |  |
| 9 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 10 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |
| 设备三 | 彩色多普勒超声诊断仪（心脏） |  |
| 一、 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1. | 主机成像系统 |  |
| 1.1 | 具备二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。 |  |
| 1.2 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，操作面板可360°旋转。 |  |
| 1.3 | 操作键盘：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面≥12英寸，触摸屏可显示触摸操作键盘 |  |
| 1.4 | 数字多声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |  |
| 1.5 | 二维图像灰阶≥256。 |  |
| 1.6 | 系统接收超声信号动态范围≥320dB。 |  |
| 1.7 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作 |  |
| 1.8 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收,支持所有凸阵和线阵探头。 |  |
| 1.9 | 系统提供梯形成像技术：凸阵、线阵探头具备扩展成像技术 |  |
| 1.10 | 自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术 |  |
| 1.11 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler,单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数 |  |
| 1.12 | 动态实时优化技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC |  |
| 1.13 | 具备自适应血流成像技术。 |  |
| 1.14 | 具备自适应宽频带彩色多普勒成像技术。 |  |
| 1.15 | 具备自动实时持续增益补偿功能 |  |
| 1.16 | 系统具备LGC侧向增益补偿功能，有效补偿心肌侧壁回声失落，具备相关菜单显示，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段 |  |
| 1.17 | 自适应Auto Doppler多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性。 |  |
| 1.18 | 自动辛普森法，可通过对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 |  |
| 1.19 | 具备术者模式，即触摸屏和主屏幕可同时显示超声图像，便于临床操作 |  |
| 1.20 | 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |  |
| 1.21 | 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量 |  |
| 1.22 | 具备组织多普勒技术(TDI/或DTI)，全视野、高帧频组织多普勒，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式 |  |
| 1.22.1 | 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析 |  |
| 1.22.2 | 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价。 |  |
| 1.23 | 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。 |  |
| 1.24 | 具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节 |  |
| 1.25 | 系统必须具备TAC1/TAC2操作键，针对脂肪组织和乳腺组织进行不同的成像校正，避免声波在脂肪组织和腺体组织内传播声速的不同而使成像结果受到影响。 |  |
| 2 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） |  |
| 2.1 | 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹。 |  |
| 2.2 | 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); |  |
| 2.3 | 心脏功能测量与分析 |  |
| 2.3.1 | 支持Simpson 三点法快速描记心内膜，加快工作流程。 |  |
| △2.3.2 | 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |  |
| △2.3.3 | 根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。 |  |
| 3. | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 3.1 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节。 |  |
| 3.2 | 硬盘≥1TB，DVD、USB图像存储，电影回放重现单元1280帧。 |  |
| 3.3 | 具备主机硬盘图像数据存储。 |  |
| 3.4 | 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 |  |
| 3.5 | 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 |  |
| 4. | 输入/输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：DICOM DATA |  |
| 4.2 | 输出：S-视频、DP高清数字化输出 |  |
| 4.3 | 具有DICOM 3.0接口功能 |  |
| 二、 | 系统技术参数及要求 |  |
| 1. | 系统通用功能 |  |
| 1.1 | 显示器与操作系统：≥21英寸高分辨率液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |  |
| 1.2 | 操作面板：多方向控制转位, 可升降，具有≥12英寸触摸屏操作界面 |  |
| 1.3 | 探头接口：≥4个，并全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2. | 探头规格 |  |
| 2.1 | 频率：超宽频带或变频探头。 |  |
| 2.2 | 类型：相控阵、线阵、凸阵。 |  |
| 2.3 | 探头技术：PureWave探头技术或XDClear探头技术或HD探头技术或苹果探头技术。 |  |
| 3 | 二维显像主要参数 |  |
| 3.1 | 扫描速率: 相控阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥58帧/秒 |  |
| 3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 3.3 | 增益调节：2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8, LGC分段≥4。 |  |
| 3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 3.5 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 3.6 | 回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟 |  |
| 4. | 频谱多普勒 |  |
| 4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 4.2 | 发射频率:电子凸阵:PWD:2.0-4.0MHz；电子线阵:PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 4.3 | 显示方式:B/D、B/C/D、D |  |
| 4.4 | 最大测量速度：PWD血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 4.5 | 最低测量速度：≤ 1 mm/s (非噪音信号)。 |  |
| 4.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调。 |  |
| 4.7 | 零位移动：≥8级。 |  |
| 4.8 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算。 |  |
| 5. | 彩色多普勒 |  |
| 5.1 | 显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示。 |  |
| 5.2 | 扫描速率：相控阵探头，全视野，18cm深度时，彩色帧率≥ 15 帧/秒。 |  |
| 5.3 | 组织多普勒帧频：全视野，18cm深，帧频≥110帧/秒。 |  |
| 5.4 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 5.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 6. | 超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调 |  |
| 7. | 记录装置 |  |
| 7.1 | 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 |  |
| 7.2 | DVD-RW 、USB图像存储。 |  |
| 7.3 | USB接口≥４个，用于图像传输。 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪：主机1台 |  |
| 2 | 腹部凸阵探头1个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 3 | 经食道探头3个，频率范围2-8MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 4 | 心脏探头1个，频率范围1-5MHz，要求具备PureWave纯净波探头技术或XDclear冰晶探头技术或HD高密度探头技术或苹果探头技术 |  |
| 5 | 血管探头1个，频率范围3-12MHz |  |
| 6 | 配置外置图像处理及病案管理工作站1套 |  |
| 7 | 配置耦合剂加热装置1套 |  |
| 8 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 9 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |
| 设备四 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1 | 主机系统技术规格要求： |  |
| △1.1 | 为平板式便携彩超，非笔记本样式便携彩超；主机重量（含电池）≤6公斤；操作面板与显示屏处于同一平面，操作方式为触摸屏操作结合实体物理按键，物理按键数量≤3个。 |  |
| 1.2 | 全数字化宽频带设计。 |  |
| 1.3 | 主机操作面板具备良好的防液体泼溅功能，冷启动时间（关机状态下开机至启动完成可以开始扫查）≤25秒。 |  |
| 1.4 | 医用高清彩色液晶显示器，尺寸≤14英寸；显示器可视角度：85度 （上/下/左/右） |  |
| 1.5 | 主机显示屏为触摸屏，操作方式为自适应式触摸屏 |  |
| 1.6 | 可充式锂电池 |  |
| △1.7 | 主机可耐受80cm跌落（跌落后系统安全并正常工作） |  |
| 1.8 | 系统动态范围≥165dB，可进行调节。 |  |
| 1.9 | 高分辨率成像技术：去除噪声，提高图像空间分辨率 |  |
| 1.10 | 多波束成像技术：减少伪像，提高图像对比分辨率。 |  |
| 1.11 | 组织谐波成像技术：二次谐波成像，优化图像质量。 |  |
| 1.12 | 高清彩色血流技术：提高彩色血流敏感度和分辨率。 |  |
| 1.13 | 自动增益调节技术：一键优化二维图像。 |  |
| 1.14 | 分段调节增益技术：时间增益补偿（TGC），可调节段数≥2。 |  |
| 1.15 | 穿刺针显像增强技术可以有效增强针尖跟针道的显示，支持线阵和凸阵探头。穿刺针显像增强技术可以独立开启或关闭。可以调节增强的方向和角度。 |  |
| 1.16 | 实时放大功能。 |  |
| 1.17 | 二维（2D/B）成像模式。 |  |
| 1.18 | 运动（M）成像模式。 |  |
| 1.19 | 彩色血流多普勒成像模式。 |  |
| 1.20 | 彩色能量血流多普勒成像模式。 |  |
| 1.21 | 测量与计算软件包：一般测量，心脏测量（射血分数，容积，辛普森法，IVC塌陷率，LA/RA容积，TAPSE，同时查看射血分数和缩短率 )，妇产科测量，血管测量。 |  |
| 1.22 | 具备图像及视频存储功能 |  |
| 1.23 | 内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告。 |  |
| 1.24 | 支持导出BMP、JPEG和DICOM格式的图片到USB。 |  |
| 1.25 | 主机有复合视频、USB、HDMI等输出接口。 |  |
| 2 | 探头规格 |  |
| 2.1 | 探头接口为无针贴片式设计。 |  |
| △2.2 | 主机自带嵌入式双探头连接器，非外接配件扩展形式，具备切换功能 |  |
| 2.3 | 探头为超宽频多频点设计，可支持的探头类型≥8种（包括单晶体心脏超声探头） |  |
| 2.4 | 凸阵探头：频率范围 2-5MHz |  |
| 2.5 | 线阵探头：频率范围 6-13 MHz |  |
| 2.6 | 超高频探头：频率范围 6-15 MHz |  |
| 2.7 | 小儿线阵探头：6-13 MHz |  |
| 2.8 | 凸阵腔内探头：频率范围5-9MHz |  |
| △2.9 | 心脏探头：频率范围 1-5 MHz，单晶体探头 |  |
| 二、 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机：10台 |  |
| 2 | 探头配置：腹部探头3把，线阵探头6把，心脏探头3把，另配8把常规探头任选。 |  |
| 3 | 每台超声配专用台车，台车高度可升降，有储物篮放置杂物。 |  |
| 4 | 需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能 |  |
| 5 | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内。 |  |