招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2330040/02

招标项目：单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）

浙江国际招投标有限公司

2022年12月

第五章招标邀请

日期：2022年12月

招标编号：0801-224ZJ2330040/02

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）：1套，双探头

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2023年1月12日14：00时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2023年1月12日14：00时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：平阳县人民医院 招标人地址：温州市平阳县昆鳌大道555号 邮编：325400 |
| 1.1 | 合同名称：单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 招标公告其他条款与本条款不一致的，以本条款要求为准。 *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2023年1月12日14：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。如有对本项目招标文件的异议应按本法的规定提出。 *3、本项目为国际招标项目，获取招标文件的方式为现场报名或邮件报名获取（报名邮箱：32929076@qq.com；现场报名地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼307室，联系人：沈夏奇，联系电话：0571-81061815）。 *4、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 5、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *6、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT） 招标邀请编号：0801-224ZJ2330040/02 |
| 19.1 | 投标截止期：2023年1月12日14：00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2023年1月12日14：00时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条条款不能满足采购文件要求扣1.5分，扣完为止。 | 60 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分。 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。 | 3 |
| 其他分 | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 | 1 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：平阳县人民医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；设备到货后支付50%货款，其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用中小企业投标）。 采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；其余货款在货物安装验收合格且满足合同约定的支付条件且在收到发票后的7工作日内支付。（适用大型企业投标） |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 保修期：整套系统（含所有部件）验收合格后1年。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长3天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。保证零配件供应时间≥8年。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。中标方应对用户的使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次。 - 提供同机型相关人员培训6人次（省内或者省外每人次不小于2周） - 使用手册2份，维修手册1份。纸质操作规程维护保养流程一份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：平阳县人民医院 - 安装完成时间：接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订生效后接医院发货通知后三个月内到货 - 交货地点：平阳县人民医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报CIP医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：600.00万元 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT），投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT） | 1套 | 双探头 | 合同签订生效后接医院发货通知后3个月内到货 | 平阳县人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能用途： | 单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT/CT）主要用于肿瘤骨转移、甲状腺疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、循环系统等疾病的诊断，提供Spect的功能信息、CT解剖信息，通过断层融合技术，反映机体代谢、功能和解剖结构。 |  |
| 2 | 探头性能要求 |  |  |
| 2.1 | 全数字化大视野高清探头（HD 探头） | 提供 |  |
| 2.2 | 矩形视野 | 完全矩形视野 |  |
| 2.3 | 探头有效视野 | ≥533mm×387mm |  |
| 2.4 | 晶体类型及厚度 | ≥3/8 英寸NaI晶体或≥5mm 碲锌镉半导体 |  |
| 2.5 | 光电倍增管（PMT） | ≥59只/探头或CZT晶体 |  |
| 2.6 | 固有能量范围 | 40-620KeV或35-588KeV |  |
| 2.7 | 双探头断层采集角度 | 90度、180度及76度，提供原厂技术白皮书或datasheet证明 |  |
| 2.8 | 180 度模式下双探头之间最小距离（带LEHR 准直器情况下） | ≤19.5cm |  |
| 2.9 | 180 度模式下双探头之间最大距离（带LEHR 准直器情况下） | ≥72cm |  |
| 2.10 | 旋转中心校正系统 | 提供 |  |
| 2.11 | 能量、线性及均匀度校正系统 | 提供 |  |
| 2.12 | SPECT探头在90度、180度及76度夹角断层采集模式下，都能采用实时身体轮廓自动跟踪技术 | 提供原厂技术白皮书或datasheet证明 |  |
| 2.13 | 身体轮廓自动跟踪模式下，探头与病人的距离 | ≤1.1cm，提供原厂技术白皮书或datasheet证明 |  |
| 2.14 | 身体轮廓自动跟踪模式下，最快全身扫描速度 | ≥72cm/min |  |
| 2.15 | 探头头尾角倾斜技术：±16° | 提供原厂技术白皮书或datasheet证明 |  |
| 2.16 | 探头全自动归位功能 | 提供 |  |
| 2.17 | 单光子最大计数率 | ≥460KCPS/探头 |  |
| *2.18 | SPECT 三维重建空间分辨率(提供原厂 Flash 3D 重建技术或原厂Evolution toolkit，Evolution for bone 重建技术以及技术白皮书) | 提供 |  |
| 2.18.1 | 中心 | ≤5.8mm |  |
| 2.18.2 | 径向 | ≤5.0mm |  |
| 2.18.3 | 切向 | ≤4.1mm |  |
| 3 | 机架及床配置要求 |  |  |
| 3.1 | SPECT为开放式机架、双探头、自由可变角度 | 提供 |  |
| 3.2 | 机架孔径 | ≥70cm |  |
| 3.3 | 机架高度 | ≤230cm |  |
| 3.4 | SPECT 机架旋转角度范围 | ≥540º |  |
| 3.5 | SPECT 机架旋转精度 | ≤0.1° |  |
| 3.6 | SPECT/CT机架厚度 | ≤90cm |  |
| 3.7 | SPECT/CT 系统机架重量 | ≤3,600kg |  |
| 3.8 | 机架上安装病人摆位监控器 | 可移动臂架设计，彩色 LCD 触摸控制显示屏 |  |
| 3.9 | 心电显示装置 | 在机架摆位监控器上显示实时心电波形 |  |
| 3.10 | 检查床最大承重 | ≥227kg |  |
| 3.11 | 检查床的最低高度 | ≤48cm |  |
| 3.12 | 检查床的最高高度 | ≥112cm |  |
| 3.13 | 床位定位精准误差 | ≤2mm |  |
| 3.14 | 后端联动支撑系统 | 提供设备图片或datasheet证明 |  |
| 3.15 | 检查床内置点源支架 | 提供设备图片或datasheet证明 |  |
| 4 | 准直器要求 |  |  |
| 4.1 | 低能高分辨准直器 |  |  |
| 4.1.1 | 系统灵敏度NEMA标准(低能高分辨准直器：10cm处) | ≥202cpm/μCi |  |
| 4.1.2 | 容积灵敏度NEMA标准（低能高分辨准直器，99mTc） | ≥12,000cps/(MBq/cm2) |  |
| 4.1.3 | 低能高分辨型准直器孔数 | 孔数≥148,000 孔/准直器(提供原厂Datasheet 证明) |  |
| *4.1.4 | 低能高分辨型准直器重量 | ≤30kg/个 |  |
| 4.2 | 高能准直器 |  |  |
| *4.2.1 | 系统灵敏度NEMA标准(高能通用准直器：10cm处) | ≥135cpm/μCi |  |
| 4.2.2 | 高能准直器孔数 | ≥8,000 孔/准直器(提供原厂Datasheet证明) |  |
| 4.2.3 | 高能准直器重量 | ≤125kg/个 |  |
| 4.3 | 四合一准直器车 | 可同时存放两对准直器在一个准直器车上，提供 |  |
| 5 | ECT 部分的采集模式 |  |  |
| 5.1 | 平面Static 采集 | 提供 |  |
| 5.2 | 平面dynamic 采集 | 提供 |  |
| 5.3 | 平面gated 采集 | 提供 |  |
| 5.4 | 断层SPECT 采集 | 提供 |  |
| 5.5 | 断层gated SPECT 采集 | 提供 |  |
| 5.6 | dynamic SPECT （动态断层）采集 | 提供 |  |
| 5.7 | whole-body 平面采集 | 提供 |  |
| 5.8 | whole-body SPECT (全身断层)采集 | 提供 |  |
| 5.9 | Step and shoot步进式采集模式 | 提供 |  |
| 5.10 | Acquiring during step采集模式 | 提供 |  |
| 5.11 | Continues连续采集模式 | 提供 |  |
| 5.12 | 静态扫描最大矩阵 | 1024×1024 |  |
| 5.13 | 全身扫描矩阵 | 256×512，256×1024，512×1024 |  |
| 5.14 | SPECT 全身扫描长度 | ≥200cm |  |
| 6 | CT系统要求 |  |  |
| 6.1 | 物理探测器排数≥2 排 | 2 排 |  |
| 6.2 | CT 探测器材料 | 超高速稀土陶瓷(UFC)或红石榴石 LuTAG |  |
| 6.3 | 高压发生器功率 | ≥40kw |  |
| *6.4 | 球管阳极热容量 | ≥3.5MHU |  |
| *6.5 | 球管最大输出电流 | ≥240mA |  |
| 6.6 | 球管最大电压 | ≥130kV |  |
| 6.8 | 空间分辨率（x,y轴方向） | ≥15.5lp/cm @ 0% |  |
| *6.9 | 360度扫描时间 | ≤0.8s |  |
| 6.10 | CT 重建视野 | ≥70cm |  |
| 6.11 | 最大SPECT与CT断层连续扫描范围 | ≥168cm |  |
| 6.12 | 螺旋连续扫描时间 | ≥100s |  |
| 6.13 | CT螺距值可调档位 | 提供自由螺距调节技术，≥10档 |  |
| 6.11 | 最大SPECT与CT断层连续扫描范围 | ≥168cm |  |
| 6.12 | 螺旋连续扫描时间 | ≥100s |  |
| 6.13 | CT螺距值可调档位 | 提供自由螺距调节技术，≥10档 |  |
| 7 | 数据采集和处理系统硬件配置 |  |  |
| 7.1 | 配备一体化超高档多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站 | 提供 |  |
| 7.1.1 | 提供最新原厂独立采集工作站， SPECT 和 CT 为同一系统采集，window或Linux | 提供 |  |
| 7.1.2 | 软件操作界面文字为英文和中文 | 提供 |  |
| 7.1.3 | 主内存 | ≥8GB |  |
| 7.1.4 | 硬盘 | ≥3TB |  |
| 7.1.5 | DVD刻录光驱 | 提供 |  |
| 7.1.6 | 数据图像传输 | 提供所有 DICOM 3.0 和 Work list 标准 协议 |  |
| 7.2 | 处理工作站性能指标 |  |  |
| 7.2.1 | 原厂高级独立影像工作站 | 提供 |  |
| 7.2.2 | CPU主频 | ≥ 2×3.5GHz |  |
| 7.2.3 | 主内存 | ≥32GB |  |
| 7.2.4 | 硬盘 | ≥950GB |  |
| 8 | SPECT 处理及显示 | 提供 |  |
| 8.1 | 2D 感兴趣区(ROI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 提供 |  |
| 8.2 | 3D 感兴趣区(VOI) 的生成、处理及显示，便于临床定量分析 | 提供 |  |
| 8.3 | 各种曲线的生成、计算、处理及显示 | 提供 |  |
| 8.4 | 图像的电影显示 | 提供 |  |
| 8.5 | 全身断层采集与处理功能 | 提供 |  |
| 8.6 | 动态采集与处理功能 | 提供 |  |
| 8.7 | 滤波反投影和迭代法图像重建软件包 | 提供 |  |
| 8.8 | 运动伪影自动识别及校正软件 | 提供 |  |
| 8.9 | 全身骨骼（或局部）分析软件包 | 提供 |  |
| 8.10 | 肺通气和灌注分析软件包 | 提供 |  |
| 8.11 | 甲状腺摄取分数计算工具 | 提供 |  |
| 8.12 | 甲状旁腺成像分析工具 | 提供 |  |
| 8.13 | 胃排空指数分析工具 | 提供 |  |
| 8.14 | 食道运动分析工具 | 提供 |  |
| 8.15 | 胆囊排泄分数计算工具 | 提供 |  |
| 8.16 | 肾脏灌注和功能分析软件包 | 提供 |  |
| 8.17 | 心肌显像定量分析软件系统 | 提供 |  |
| 8.18 | 心肌血流灌注分析软件包 | 提供 |  |
| 8.19 | 心血池处理软件(心脏收缩、舒张及运动 功能) | 提供 |  |
| 8.20 | 门电路心肌灌注断层显像质量控制软件 包 | 提供 |  |
| 8.21 | 心脏首次通过分析软件包 | 提供 |  |
| 8.22 | 心室壁运动动态显示功能 | 提供 |  |
| 8.23 | 动态唾液腺时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间。 | 提供；且必须提供自动本底与衰变校正（提供临床操作图像证明） |  |
| 8.24 | 动态肝胆时间放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 提供；且必须提供自动本底与衰变校正（提供临床操作图像证明） |  |
| 8.25 | 动态胃时间-放射性定量分析，包括自动提供排泄率、达峰时间、半排时间等。 | 提供；且必须提供自动本底与衰变校正（提供临床操作图像证明） |  |
| 8.26 | 病人移动纠正技术 | 提供 |  |
| 9 | CT处理及显示软件包 |  |  |
| 9.1 | MPR | 提供 |  |
| 9.2 | 最大密度投影MIP | 提供 |  |
| 9.3 | 最小密度投影MinIP | 提供 |  |
| 9.4 | 表面三维SSD | 提供 |  |
| 9.5 | 透明技术 | 提供 |  |
| 9.6 | CT电影 | 提供 |  |
| 9.7 | 螺旋扫描降噪软件 | 提供 |  |
| 9.8 | 运动伪影校正软件 | 提供 |  |
| 9.9 | 呼吸控制图形提示 | 提供 |  |
| 9.10 | 呼吸控制语音提示 | 提供 |  |
| 9.11 | Dicom3.0 网络接口 | 提供 |  |
| 9.12 | 远程维修诊断系统 | 提供 |  |
| 9.13 | Dicom3.0激光相机接口 | 提供 |  |
| 9.14 | 自动语音系统及双向语音传输 | 提供 |  |
| 10 | 其他配置要求 |  |  |
| 10.1 | 头托 | 提供 |  |
| 10.2 | R-波触发器 | 提供 |  |
| 10.3 | 四象限铅栅模型 | 提供 |  |
| 10.4 | 可填充泛源模型 | 提供 |  |
| 11 | 先进技术(提供原厂技术白皮书或datasheet证明) |  |  |
| 11.1 | 原厂高级SPECT心脏成像技术 | 提供原厂高级SPECT心脏成像技术（提供Evolution for Cardiac或 Flash 3D心脏高级成像系统（包含软硬件）；附厂家技术白皮书及临床图例） |  |
| 11.2 | 原厂高级SPECT骨成像技术 | 提供原厂高级SPECT骨成像技术（提供Evolution for Cardiac或Flash 3D for Bone高级心脏成像系统) |  |
| 11.3 | Sureview自由螺距调节技术，全景无失真 | 提供原厂技术白皮书或datasheet证明 |  |
| 11.3 | 支持粒子植入 | 提供CFDA证明 |  |
| 11.4 | 支持放射性治疗规划应用 | 提供CFDA证明 |  |
| 12 | 设备配套附件及所需防护用品一批 | 提供 |  |
| 13 | 提供设备与医院PACS、HIS系统连接的所需费用 | 提供 |  |