招  标  文  件
(国际招标)

招标编号：0801-224ZJ2230446/01

招标项目：3.0T磁共振及售后服务

浙江国际招投标有限公司

2022年3月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年3月

招标编号：0801-224ZJ2230446/01

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购3.0T磁共振项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

3.0T磁共振：1套

磁场强度：3.0T

2．   有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．  	所有投标书应于2022年3月29日09:30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年3月29日09:30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：沈夏奇

电    话：0086-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第一医院 招标人地址：温州市瓯海区上蔡村 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：3.0T磁共振采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到温州医科大学附属第一医院机房价格（含落地、运输、保险、仓储费用） 相关费用：适用 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP温州医科大学附属第一医院机房价格，含货物落地机房、运输、保险、仓储费用等伴随服务费（不包括进口关税、增值税、报关、开证、商检、进口代理服务费） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年3月29日09：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购3.0T磁共振 招标邀请编号：0801-224ZJ2230446/01 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年3月29日09:30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年3月29日09:30时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评 标 |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取，最高不超过5万元人民币。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202022209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202022209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 55 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，全部货物每增加1年加1.5分，最高加6分。 | 6 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 7 | 履约保证金：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20 | 付款方法和条件： 1、双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。（预付款保函格式详见附件） |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | 保质期 1.1 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）全免费质保期1年。保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日。 售后服务 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 投标商应提供设备使用期内，医院按需签订的整机人民币全保年保修合同价格；在保修合同期内，不再额外收取其它任何费用。保修合同服务内容必须与保修期内一致。医院若需购买保修合同，签定合同后，逐年支付。 卖方在投标文件中，还可详细列出公司所能提供的其他保修方式（比如按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3. 技术资料及服务 3.1 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.2卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 3.3卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 培训 4.1 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.2 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.3 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.4 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 安装调试 5.1 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 5.3 安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。 5.4 安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 验收 6.1货物验收标准 （1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 （2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备） （3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。 （4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） （5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 6.2 其他验收标准 （1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。 （2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 （3）达到货物验收标准后无故障运行30天。 6.3 项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 6.4 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。 到货 到货期：合同签订之日起3个月内。 到货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。 *7.3由用户指定的外贸公司代理货物进口（适用国外供货方式）。 报价方式 对其所提供的设备报到医院价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9. 违约条款 9.1 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.2. 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。 9.3 安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.4 卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。 9.5 解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。 10. 其它 10.1货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起，不少于5年。货物无使用期限的，提供说明。 10.2 知识产权：卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 10.3 产权担保：卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10.4争议解决：双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，提交买方所在地人民法院裁判，裁决是终局的，对双方均有约束力。 10.5本项目预算：磁共振：2500万人民币。 *10.6 本章条款如与第八章售后服务承诺书、合同条款有矛盾，以售后服务承诺书、合同条款内容为准。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为3.0T磁共振，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 到货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振 | 1套 | 磁场强度：3.0T | 合同签订之日起3个月内 | 温州医科大学附属第一医院指定地点 |
| 2 | 投标方认为必须提供的其它货物 | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目概述 |  |  |
| 1 | 主要用于静息态FMRI，颅脑和体部MRS成像，DTI成像，MR动态增强定量分析，SWI成像，心脏高级功能成像，高级乳腺成像和关节软骨定量分析。 |  |  |
| 二 | 主要技术和配置要求 |  |  |
|  | 总体要求 |  |  |
|  | 投标机型为各公司获得SFDA的3.0T磁共振机型 |  |  |
|  | 磁体系统 |  |  |
| * | 磁场强度 | 3.0T |  |
|  | 磁体类型 | 超导 |  |
|  | 磁场稳定度 | ＜0.1ppm/h |  |
|  | 主动屏蔽 | 具备 |  |
|  | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
|  | 匀场方式 | 主动+被动 |  |
|  | 三维动态匀场（提供datasheet证明） | 具备 |  |
|  | 三维匀场容积空间 | 圆柱形 |  |
|  | 匀场通道数 | ≥8个 |  |
|  | 匀场线圈个数 | ≥16个 |  |
|  | 动态靶向匀场线圈数 | ≥18个 |  |
|  | 磁体均匀度 （V-RMS 典型值） | 50cmDSV | ≤1.1ppm |  |
|  |  | 45cmDSV | ≤0.325ppm |  |
|  |  | 40cmDSV | ≤0.1ppm |  |
|  |  | 30cmDSV | ≤0.045ppm |  |
|  |  | 20cmDSV | ≤0.008ppm |  |
|  |  | 10cmDSV | ≤0.0008ppm |  |
|  | 冷头保用时间 | ≥1年 |  |
|  | 液氦消耗量(正常使用) | ≤0.01 升/小时 |  |
|  | 液氦填充周期 | ≥5年 |  |
|  | 梯度系统 |  |  |
|  | 最大单轴梯度场强(非有效值） | ≥80mT/m |  |
| * | 最大梯度切换率（非有效切换率） | ≥200mT/m/s |  |
|  | 最大梯度场强、最大梯度切换率、最大FOV同时到达 | 具备 |  |
|  | 工作周期中的最大占空比 | 100% |  |
|  | 软件降噪技术 | 具备 |  |
|  | 硬件降噪技术 | 具备 |  |
|  | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
|  | 梯度放大器最大输出电压 | ≥2250V |  |
|  | 梯度放大器最大输出电流 | ≥900A |  |
|  | 梯度控制技术 | 全数字实时 |  |
|  | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
|  | 扫描床及环境调节系统 |  |  |
|  | 扫描床最大水平移动范围 | ≥264cm |  |
|  | 扫描床最低高度 | ≤59cm |  |
|  | 扫描床水平位移精度 | ≤0.05cm |  |
|  | 扫描床水平最大速度 | ≥30cm/s |  |
|  | 扫描床最承受重量 | ≥227kg |  |
|  | 扫描床自动步进 | 有 |  |
|  | 床旁扫描控制系统 | 双侧 |  |
|  | 遥控线圈更换 | 具备 |  |
|  | 病人监视系统 | 有 |  |
|  | 照明、通话、通风、背景音乐 | 具备 |  |
|  | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |
|  | 紧急制动装备 | 具备 |  |
|  | 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置 | 提供 |  |
|  | 无线或有线蓝牙心电门控 | 提供 |  |
|  | 无线或有线蓝牙呼吸门控 | 提供 |  |
|  | 无线或有线蓝牙外周门控 | 提供 |  |
|  | 射频系统 |  |  |
|  | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
|  | 射频并行发射平台，即两组射频可并行激发用于多维选择性脉冲成像 | 具备 |  |
|  | 射频放大器 | 固态前放 |  |
|  | 射频放大器最大功率 | ≥43.2kW |  |
| * | 射频放大器发射带宽 | ≥800kHz |  |
|  | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≥1MHz |  |
|  | 系统最大通道数 | ≥146个 |  |
|  | 每个扫描野内一次扫描最大通道数 | ≥146个 |  |
|  | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
|  | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
|  | 双频载波传输技术 | 具备 |  |
|  | 磁体内置一体化数字射频发射系统 | 具备 |  |
|  | 磁体内置一体化数字射频接收系统 | 具备 |  |
|  | 射频发射由设备间到磁体间光纤传输 | 具备 |  |
|  | 射频接收由磁体间到设备间光纤传输 | 具备 |  |
|  | 多通道（源）射频发射技术平台 |  |  |
|  | 双通道射频发射技术 | 具备 |  |
|  | a-SPACE技术 | 具备 |  |
|  | B1 Filter技术 | 具备 |  |
|  | 图像优化软件 | 具备 |  |
|  | 三种平滑等级 | 具备 |  |
|  | 3D DC干扰校正技术 | 具备 |  |
|  | MPPS高速连通技术 | 具备 |  |
|  | Study Split 空间分离技术 | 具备 |  |
|  | Phoenix 成像家族 | 具备 |  |
|  | 基于射频并行发射平台的应用 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于神经系统成像 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于体部成像 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于脑功能成像 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于弥散成像 | 具备 |  |
|  | 基于并行发射平台的多维脉冲激励技术可应用于体部高分辨解剖成像 | 具备 |  |
|  | 全身各部位射频接收线圈（所有线圈免调谐；各线圈必须是目前具备的最高通道数的线圈） |  |  |
|  | 头颈部矩阵线圈 | 20通道 |  |
|  | 脊柱矩阵线圈 | 32通道 |  |
|  | 体部矩阵线圈 | 18通道（2个） 或30通道魔毯线圈1个 |  |
|  | 膝关节专用线圈 | 15通道或魔毯 |  |
|  | 肩关节专用线圈 | 16通道 |  |
|  | 神经专用科研线圈 | 64通道（头颈） |  |
|  | 手/腕关节专用线圈道 | 16通道 |  |
|  | 踝关节专用线圈道 | 16通道 |  |
|  | 乳腺专用线圈 | 18通道 |  |
|  | 静音技术 |  |  |
|  | 梯度系统硬件静音技术 | 具备 |  |
|  | 声阻尼材料技术 | 具备 |  |
|  | 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 | 具备 |  |
|  | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 具备 |  |
|  | 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） | 具备 |  |
|  | 全静音平台适用范围 |  |  |
|  | 全静音平台可用于SWI/DWI | 具备 |  |
|  | 全静音平台可用于SE/TSE/GRE序列 | 具备 |  |
|  | 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 | 具备 |  |
|  | 全景一体化成像系统 |  |  |
|  | 一次摆位完成全部线圈扫描 | 具备 |  |
|  | 线圈组合扫描 | 具备 |  |
|  | 同时采集线圈数 | ≥3 |  |
|  | 组合扫描专用线圈控制软件 | 具备 |  |
|  | 智能定位技术 | 具备 |  |
|  | 线圈接口数目 | ≥4 |  |
|  | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |  |
|  | 矩阵线圈通道选择模式 | 具备 |  |
|  | 矩阵线圈频谱成像模式 | 具备 |  |
|  | 实时扫描助手 | 具备 |  |
|  | 全中枢神经成像无缝连接 | 具备 |  |
|  | 自动检查计划 | 具备 |  |
|  | 自动结果生成 | 具备 |  |
|  | 智能操作平台 |  |  |
|  | 头部自动定位功能 | 具备，AutoAlign Head、ReadyBrain Head或SmartExam Head |  |
|  | 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） | 具备 |  |
|  | 并行采集拓展功能 | 具备 |  |
|  | 膈肌导航技术 | 具备 |  |
|  | 相位导航技术（肝实质触发采集技术） | 具备 |  |
|  | 主控计算机系统 |  |  |
|  | 主计算机CPU | ≥四核 |  |
|  | CPU个数 | ≥2个 |  |
|  | CPU位数 | ≥64位 |  |
|  | 主频大小 | ≥3.4GHz |  |
|  | 内存大小 | ≥32GB |  |
|  | 显示器尺寸 | ≥19英寸彩色LCD |  |
|  | 显示器分辨率 | ≥1280×1024 |  |
|  | 硬盘容量 | ≥900GB |  |
|  | 数据储存形式CD/DVD | 具备 |  |
|  | 阵列处理器主频 | ≥ 2.4GHz |  |
|  | 阵列处理器内存 | ≥128GB |  |
|  | 阵列处理器硬盘 | ≥960GB |  |
|  | 图像重建速度(256X256, 100% FOV) | ≥52493幅/秒 |  |
|  | 超快速计算机处理技术：图像重建速度(25%FOV，256×256FFT)。 | 224719幅/s |  |
|  | 同步扫描和重建功能 | 具备 |  |
|  | DICOM3.0接口 |  |  |
|  | 系统后处理功能 |  |  |
|  | 3D后处理 | 具备 |  |
|  | 实时MPR后处理 | 具备 |  |
|  | 三维表面重建技术SSD后处理 | 具备 |  |
|  | 实时MIP后处理 | 具备 |  |
|  | 电影回放软件 | 具备 |  |
|  | 图像评价软件 | 具备 |  |
|  | 实时互动重建 | 具备 |  |
|  | ADC-map | 具备 |  |
|  | T1，T2值计算 | 具备 |  |
|  | 时间信号曲线 | 具备 |  |
|  | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
|  | 提供各厂家最新科研软件平台 |  |  |
|  | 后处理接口 |  |  |
|  | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
|  | 光盘刻录机 | 具备 |  |
|  | 可同时回读至主机 | 具备 |  |
|  | 具备完整DICOM3.0接口及与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |
|  | 具备DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 具备 |  |
|  | 远程遥控维修遥控 | 具备 |  |
|  | 扫描参数 |  |  |
|  | 最大扫描视野 | ≥500mm |  |
|  | 最小扫描视野 | ≤5mm |  |
|  | 最小二维层厚 | ≤0.5mm |  |
|  | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |  |
|  | 自旋回波序列最短TR时间 （256×256矩阵） | ≤4.7ms |  |
|  | 自旋回波序列最短TE时间 （256×256矩阵） | ≤1.848ms |  |
|  | 快速自旋回波序列最短TR时间 （256×256矩阵） | ≤7.0ms |  |
|  | 快速自旋回波序列最短TE时间 （256×256矩阵） | ≤2.0ms |  |
|  | 快速自旋回波最大回波链长度 | ≥512 |  |
|  | 快速自旋回波最大回波间隔 | ≤2ms |  |
|  | 2D梯度回波最短TR时间（256×256矩阵） | ≤1ms |  |
|  | 2D梯度回波最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.36ms |  |
|  | 3D梯度回波最短TR时间（256×256矩阵） | ≤0.98ms |  |
|  | 3D梯度回波最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.29 ms |  |
|  | EPI最短回波间隔（256×256矩阵） | ≤0.65 ms |  |
|  | EPI最大因子 | ≥255 |  |
|  | 最大采集矩阵 | 1024×1024 |  |
|  | 最大采集弥散加权系数B值 | ≥10000s/mm2 |  |
|  | 扫描序列和成像技术 |  |  |
|  | 自旋回波序列 |  |  |
|  | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |  |
|  | FSE/TSE回波分享技术 | 具备 |  |
|  | 可选择角度的SE | 具备 |  |
|  | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
|  | 反转恢复序列 |  |  |
|  | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
|  | 快速IR(脂肪、 水抑制) | 具备 |  |
|  | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |
|  | 短TI反转回波(STIR) | 具备 |  |
|  | 单次激发快速IR | 具备 |  |
|  | 真实影像反转恢复（灰白质强对比） |  |  |
|  | 翻转恢复脂肪抑制序列 | 具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet |  |
|  | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |
|  | 梯度回波序列 |  |  |
|  | 2D/3D稳态进动梯度回波 | 具备 |  |
|  | 同反相位成像 | 具备 |  |
|  | 多回波聚合序列 | 具备 |  |
|  | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
|  | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
|  | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |
|  | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |
|  | 除剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |
|  | 利用剩余磁化梯度回波 | 具备 |  |
|  | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |  |
|  | 平面回波成像技术 |  |  |
|  | 单次激发平面回波成像 | 具备 |  |
|  | 多次激发平面回波成像 | 具备 |  |
|  | 自旋回波平面回波成像 | 具备 |  |
|  | 梯度回波平面回波成像 | 具备 |  |
|  | 反转恢复平面回波成像 | 具备 |  |
|  | 体部成像 |  |  |
|  | 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 | 具备，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE |  |
|  | 多期动态扫描层面精准对位技术 | 具备，DynaVIBE |  |
|  | 全身弥散成像软件包 | 具备，REVEAL或DWIBS |  |
|  | 同相位/去相位/水脂分离技术 | 具备（DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON） |  |
|  | MR结肠造影技术 （亮、暗腔） | 具备 |  |
|  | MR胰胆管造影技术(2D/3D) | 具备 |  |
|  | 单次激发 2D/3D水成像 | 具备 |  |
|  | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
|  | 自由呼吸 3D水成像 | 具备 |  |
|  | 动态肾脏灌注成像技术 | 具备 |  |
|  | MR尿路造影技术（2D/3D） | 具备 |  |
|  | MR脊髓造影技术（2D/3D） | 具备 |  |
|  | 肝脏脂肪定量技术 | 具备 |  |
|  | 神经系统成像 |  |  |
|  | 弥散成像 |  |  |
| 11.6.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |
| 11.6.1.2 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 11.6.1.3 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 11.6.1.4 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 11.6.1.5 | 可选优化B值 | 具备 |  |
| 11.6.1.6 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |
| 11.6.1.7 | 白质纤维束成像 | 具备 |  |
| 11.6.1.8 | DTI弥散张量方向数 | ≥256个 |  |
| 11.6.1.9 | 高清弥散成像 | 具备 |  |
| 11.6.1.10 | 弥散谱成像（DSI） | 具备 |  |
| 11.6.1.11 | 弥散谱成像（DSI）方向数 | ≥514 |  |
|  | 灌注成像 |  |  |
| 11.6.2.1 | 2D-EPI灌注成像 | 具备 |  |
| 11.6.2.2 | 多层灌注成像 | 具备 |  |
| 11.6.2.3 | 实时rCBV分析（无需人工） | 具备 |  |
| 11.6.2.4 | 实时TTP分析（无需人工） | 具备 |  |
| 11.6.2.5 | 实时MTT分析（无需人工） | 具备 |  |
| 11.6.2.6 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 11.6.2.7 | 彩色后处理功能 | 具备 |  |
| 11.6.2.8 | 3D ASL | 具备 |  |
|  | 磁敏感加权成像 |  |  |
| 11.6.3.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 11.6.3.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 11.6.3.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 11.6.3.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 11.6.3.5 | mMIP图像成像技术 | 具备 |  |
|  | 脑功能成像 |  |  |
|  | 脑功能成像后处理分析 | 具备 |  |
|  | 功能区域成像 | 具备 |  |
|  | 血氧饱和度依赖性成像 | 具备 |  |
|  | 实时t-test后处理成像 | 具备 |  |
|  | 中枢神经反射定位脑功能成像 | 具备 |  |
|  | 前瞻性运动校正技术 | 具备 |  |
|  | 其他成像 |  |  |
|  | 内耳/脊柱高分辨率成像 | 具备 |  |
|  | 全中枢神经系统成像 | 具备 |  |
|  | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
|  | 心血管成像 |  |  |
|  | 2D/3D时飞法(TOF)血管成像 | 具备 |  |
|  | 相位对比(PC)血管成像 | 具备 |  |
|  | 门控法TOF/PC血管成像 | 具备 |  |
|  | 3D增强对比CE—MRA技术 | 具备 |  |
|  | 高分辨率血管壁成像 | 具备 |  |
|  | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
|  | 非造影剂肾动脉/外周血管成像 | 具备 |  |
|  | 超快速血管造影成像技术 | 具备 |  |
|  | 磁化转移（MTC）技术 | 具备 |  |
|  | 造影剂实时跟踪触发技术 | 具备 |  |
|  | 导航技术 | 具备 |  |
|  | 下肢血管造影分段跟踪成像技术 | 具备 |  |
|  | 自动移床MRA | 具备 |  |
|  | 电影回放 | 具备 |  |
|  | 最大强度投影 | 具备 |  |
|  | 多层面重建 | 具备 |  |
|  | 曲面重建 | 具备 |  |
|  | 常规心脏形态学成像 | 具备 |  |
|  | 心脏回波分享技术 | 具备 |  |
|  | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
|  | 黑血技术 | 具备 |  |
|  | 亮血技术 | 具备 |  |
|  | 正向心电触发 | 具备 |  |
|  | 反向心电触发 | 具备 |  |
|  | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
|  | 快速心脏电影 | 具备 |  |
|  | 一站式心脏成像技术 | 具备 |  |
|  | 首过法灌注成像 | 具备 |  |
|  | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |  |
|  | 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） | 具备 |  |
|  | 流量定量成像 | 具备 |  |
|  | 放射采集技术 | 具备 |  |
|  | 双斜位成像 | 具备 |  |
|  | 心肌T1、T2参数 | 具备 |  |
|  | 波谱成像 |  |  |
|  | 自动匀场方式 | 具备 |  |
|  | 手动匀场方式 | 具备 |  |
|  | 自动水抑制技术 | 具备 |  |
|  | 自动频谱分析 | 具备 |  |
|  | 实时频谱分析及实时显示 | 具备 |  |
|  | 高级频谱分析后处理软件 | 具备 |  |
|  | 2D和3D频谱成像 | 具备 |  |
|  | 单体素和多体素频谱成像 | 具备 |  |
|  | PRESS技术 | 具备 |  |
|  | STEAM技术 | 具备 |  |
|  | 代谢产物浓度分布彩图 | 具备 |  |
|  | 代谢产物比例地图 | 具备 |  |
|  | 外周容积脂肪抑制技术 | 具备 |  |
|  | 头颅/前列腺/乳腺频谱 | 具备 |  |
|  | 骨关节成像 |  |  |
|  | 3D各向同性容积成像序列 | 具备 |  |
|  | 高分辨率骨关节成像 | 具备 |  |
|  | 全脊柱成像 | 具备 |  |
|  | 关节软骨成像 | 具备 |  |
|  | 关节软骨T2mapping | 具备 |  |
|  | 各个厂家必须提供各自最新软件和功能： |  |  |
|  | 如果是西门子公司，请提供： | Tim软件包（包括：BLADE，BEAT，CISS，DESS，REVEAL，Phoenix，PhoenixZIP，VIBE，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR） |  |
|  | 如果是GE公司，请提供： | GEM高级功能（包括：Propeller3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL,LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，eSWAN2.0，CUBE 2.0, Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software） |  |
|  | 如果是飞利浦公司，请提供： | dStream高级功能（包括：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder ，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，K-tBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，ASL，TRANCE，B-TRANCE,Whole Body imaging，Mobiview，Multivane XD，mDIXON，128方向DTI） |  |
|  | 其他公司请提供类似软件包 |  |  |
|  | 并行采集技术 |  |  |
|  | 基于图像算法 | 具备 |  |
|  | 基于k-空间算法 | 具备， |  |
|  | 基于两个相位编码方向同时加速算法 | 具备 |  |
|  | 与并行采集技术兼容的射频线圈 | 具备 |  |
|  | 与并行采集技术兼容的扫描序列 | 具备 |  |
|  | 并行采集自动校准技术 | 具备 |  |
|  | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |
|  | 伪影校正技术 |  |  |
|  | 流体补偿 | 具备 |  |
|  | 呼吸补偿 | 具备 |  |
|  | 头部伪影矫正 | 具备 |  |
|  | 去金属伪影技术 | 具备 |  |
|  | 消除磁敏感伪影 | 具备 |  |
|  | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
|  | 抑制运动伪影技术 | 提供 |  |
|  | 其他先进技术 |  |  |
|  | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
|  | 实时交互式成像 | 具备 |  |
|  | 三维定位系统 | 具备 |  |
|  | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
|  | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
|  | 预饱和技术 | 具备 |  |
|  | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
|  | 水饱和技术 | 具备 |  |
|  | 水激发技术 | 具备 |  |
|  | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
|  | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
|  | 可变带宽技术 | 具备 |  |
|  | 可变k空间填充 | 具备 |  |
|  | 非/对称回波 | 具备 |  |
|  | 信噪比指示器 | 具备 |  |
|  | 优化反转角技术 | 具备 |  |
|  | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
|  | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
|  | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
|  | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
|  | 交互式参数改变 | 具备 |  |
|  | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
|  | 恒定信号技术 | 具备 |  |
|  | 序列重生技术 | 具备 |  |
|  | 乳腺硅胶成像 | 具备 |  |
|  | 压缩感知技术 | 具备 |  |
|  | 小FOV高清弥散加权成像 | 具备 |  |
|  | 制造商提供的其他未列出的扫描技术、软件或独特的临床应用软件 | 提供 |  |
|  | 后处理工作站（网络服务器版1拖3终端，所有软件可同时并行处理，服务器可接收其他厂商Dicom标准图像） | 提供 |  |
|  | 服务器硬件 |  |  |
|  | 主频 | ≥2×2.8GHZ |  |
|  | 内存 | ≥32GB DDR4 |  |
|  | 硬盘容量 | ≥8×1.2T |  |
|  | 终端工作站硬件 |  |  |
|  | 主频 | 2.6GHz |  |
|  | 内存 | ≥6GB |  |
|  | 硬盘容量 | ≥600GB |  |
|  | 显示器 | ≥24″LCD |  |
|  | DVD/CD-RW光盘刻录机 | 具备 |  |
|  | 后处理软件 |  |  |
|  | MIP,MPR,SSD,VRT等3D分析 | 具备 |  |
|  | 图像自动拼接技术（用于全身大范围图像拼接） | 具备 |  |
|  | 动态分析软件 | 具备 |  |
|  | 图像滤波软件 | 具备 |  |
|  | 电影浏览软件 | 具备 |  |
|  | 图像减影软件 | 具备 |  |
|  | 图像融合软件包 | 具备 |  |
|  | 图像分析系统（测量、反转、滤波） | 具备 |  |
|  | 脑功能分析软件包 | 具备 |  |
|  | 弥散张量分析软件包 | 具备 |  |
|  | 弥散张量成像后处理技术（包括纤维束示踪、重建、FA值计算） | 具备 |  |
|  | 神经灌注分析软件包 | 具备 |  |
|  | 频谱分析软件包 | 具备 |  |
|  | 四维组织分析软件包 | 具备 |  |
|  | 4D心室功能成像 | 具备 |  |
|  | 流量分析软件包 | 具备 |  |
|  | T1，T2值计算 | 具备 |  |
|  | 具备完整DICOM3.0接口及 与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能 | 具备 |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | 机房屏蔽工程 | 厂家合作品牌 |  |
|  | 磁体间装修 | 风格根据院方需求设计 |  |
|  | 精密空调 | 双系统机组，设备间和磁体间独立控制 |  |
|  | 水冷系统 | 双机组水冷机 |  |
|  | 线圈柜 | 1套 |  |
|  | 无磁平车 | 国产品牌1套 |  |
|  | 无磁轮椅 | 国产品牌1套 |  |
|  | 无磁灭火器 | 国产品牌1套 |  |
|  | 高压注射器 | 1 套,提供设备的生产厂家名称，产地，型号，如有专机专用耗材，请提供耗材价格。随机提供送系统管路100根和患者管路100根。 |  |
|  | 四肢云线圈 | 16通道一个，提供设备的生产厂家名称 |  |
|  | 心血管影像后处理软件 | 一套，提供软件提供商名称及软件版本 |  |
|  | 颈动脉斑块线圈及后处理软件 | 16通道线圈1个，提供线圈的生产厂家名称；提供一套血管斑块后处理软件厂商和版本 |  |
|  | 脑功能视听觉刺激系统 | 1 套,提供设备的生产厂家名称，产地，型号 |  |
|  | 桌椅 | 2套桌子、2把椅子，（分别用于主机和工作站） |  |
|  | 无磁工具 | 1套 |  |
|  | 防噪耳机 | 1个 |  |
|  | 颞颌关节张口器 | 1个 |  |
|  | 卖方提供国内买方指定国内医院的培训名额10人次（卖方负责培训医院的对接，买方自行负责交通费、住宿费及生活补贴）。 | 提供 |  |

四、售后服务承诺书

MRI售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| *2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）全免费质保期1年。 |
| *3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| *4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿5万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 |
| *5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（包含磁体、线圈、液氦、水冷机、空调、屏蔽、高压注射器等所有配置内容）人民币全保单年保修合同价格 万元/台/年（不高于设备中标价格的5.4%），在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| *6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| *7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天5万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

- 图像质量

- 定位灯的检测校准

- DQA检测校准：X、Y、Z三个方向图像测量；ISO位置中心校准

- 软件更新

- 磁场均匀度检测校准（LVShim）：包括球Diameter直径（cm）；Inhomogeneity均匀度（hz）Spec Range范围（hz）

- 系统性能测试SPT（System Performance Tests）：包括头线圈信噪比、头线圈FSE稳定性、头线圈FGRE稳定性、X/Y/Z轴涡流、体线圈信噪比、体线圈FSE稳定性、体线圈FGRE稳定性、相关噪声测试

- 系统白噪声检测（EPI White Pixel）：体模式、头模式

- 16通道开关诊断

- 系统信息备份

- 保养检查确认

- 磁体间

- 磁体上的线是否整齐 Inpect Cover Cable Take-up

- PAC功能测试 PAC Leakage Current Test

- 心电门控功能检查 Cardiac Gating Cable

- 病人风机检测以及滤波器清洁 Patient Blower& Filter

- MRU是否正常并张贴警告检查 MRU function and Warning Lable Check

- 氧监视器功能检测 Oxygen Monitor Operation Check

- 病人呼救系统检测 Pneumatic Patient Alert System

- 病人床以及运动机构Patient Handling

- 床的功能测试及调整 Patient Table Checks：检查病人床位置是否正确；移动是否正常；病人床的清洁

- 液压油检查 Hydraulic Fluid Check

- 磁体

- 磁体检测器数值检测 Magnet Status Check

- 确认磁体检测器校准 Verify Magnet Monitor Calibration

- 磁体检测器远程诊断连接确认

- 氦压机报警器连接确认 He Compressor Alarmer Connectivity Check

- 检测氦气排放通路 Inspect Cryogen Vent

- 磁体失超控制器功能测试

- 检测制冷系统：包括水流量、水温、冷屏温度、冷凝器、冷头、磁体压力、液氦容量

- 线圈：

- 线圈震动传感

- 射频和系统机柜

- 检测和清洁空气滤网

- 射频放大器通风，风扇以及空气滤网清洁

- 设备间温度是否设置在20℃

- 驱动模块功能检测

- 射频功率监测器检测、校准、监控检查

- 梯度和电源机柜

- 风扇及空气滤波器检测和清洁

- 梯度线/PDU连线和支持检查

- 梯度水冷系统是否漏液检查

- 阀门检查

- 梯度水冷机水位温度及功能检测

- 紧急开关功能测试

- 双梯度切换机柜（双梯度系统）

- 风扇以及空气滤波器的检测和清洁

- 已选机柜（有电脑功能的）

- 清洁风扇以及空气滤网

- 计算机柜

- 垃圾文件清理、灰尘清洁

- 检测通话正常

- 灰尘清洁以及系统时间校准

- 远程诊断连接确认

- IBIS通过确认（含IBIS跟踪）

- 主配电箱

- 检测电池电压

- 电气环境监测

- 磁体间和操作间温湿度监测：温度20摄氏度左右，湿度40%~60%

- 氦管水隔离处理检查

- 输入电压和地阻监测

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台设备（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |

合同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据            (招标公司)  招标结果（项目名称：              采购编号：             ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

人民币            （大写）元整（¥              ）。

三、其他特殊约定

1、付款方式：

2、保修期：

3、货物使用期限：        年。

4、特别约定：      。

四、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，如与本主合同有不一致的，以本主合同为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 货物配置清单；

附件3：消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书；

附件5：廉洁购销合同。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1

合同通用条款

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

本合同条款为通用条款，与主合同条款不一致的，以主合同条款为准。

一、合同价格

DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见《售后服务承诺书》

三、付款方式

1、双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。

2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。

四、到货期及到货地点

1、到货期：合同签订之日起3个月内；到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定位置。

五、安装调试

1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备）

（3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收标准

（1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。

（2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。

十、产权担保

卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

- 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

2、货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

4、卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。

5、解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。

十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十六、合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

十七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

十八、开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

附件

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，采购编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后     日止，最迟不超过开立之日起1年，即    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国  温州市瓯海区   。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日