招  标  文  件
(国际招标)

招标编号：0801-224ZJ2231307

招标项目：螺旋CT及售后服务

浙江国际招投标有限公司

2022年6月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2022年6月

招标编号：0801-224ZJ2231307

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购螺旋CT项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

64排螺旋CT：1套

亚毫米探测器排列：64排

螺旋CT：1套

探测器Z轴方向总排数≥60排且＜64排

*打包采购，不接受分项投标。

2．   有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．  	所有投标书应于2022年6月29日13:00时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年6月29日13:00时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：沈夏奇

电    话：0086-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第一医院 招标人地址：温州市瓯海区上蔡村 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：螺旋CT采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到温州医科大学附属第一医院机房价格（含落地、运输、保险、仓储费用） 相关费用：适用 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP温州医科大学附属第一医院机房价格，含货物落地机房、运输、保险、仓储费用等伴随服务费（不包括进口关税、增值税、报关、开证、商检、进口代理服务费） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供医疗器械注册证复印件 提供投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年6月29日13：00时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购螺旋CT 招标邀请编号：0801-224ZJ2231307 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年6月29日13:00时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年6月29日13:00时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取，最高不超过5万元人民币。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 55 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，全部货物每增加1年加1.5分，最高加6分。 | 6 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分 | 3 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 7 | 履约保证金：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20 | 付款方法和条件： 1、双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。 2、中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。（预付款保函格式详见附件） |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保质期 1.1 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期1年。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 - 投标商应提供设备使用期内，医院按需签订的整机人民币全保年保修合同价格；在保修合同期内，不再额外收取其它任何费用。保修合同服务内容必须与保修期内一致。医院若需购买保修合同，签定合同后，逐年支付。 - 卖方在投标文件中，还可详细列出公司所能提供的其他保修方式（比如按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3. 技术资料及服务 3.1 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.2卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 3.3卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 - 培训 4.1 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.2 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.3 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.4 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 4.5卖方提供国内买方指定国内医院的培训名额6人次/周（卖方负责培训医院的对接，买方自行负责交通费、住宿费及生活补贴） - 安装调试 5.1 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 5.3 安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。 5.4 安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 6.1货物验收标准 （1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 （2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备） （3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。 （4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） （5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 6.2 其他验收标准 （1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。 （2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 （3）达到货物验收标准后无故障运行30天。 6.3 项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 6.4 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。 - 到货 - 到货期：合同签订之日起2个月内。 - 到货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。 *7.3由用户指定的外贸公司代理货物进口（适用国外供货方式）。 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9. 违约条款 9.1 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.2. 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。 9.3 安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.4 卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。 9.5 解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。 10. 其它 10.1货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起，不少于5年。货物无使用期限的，提供说明。 10.2 知识产权：卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 10.3 产权担保：卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10.4争议解决：双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，提交买方所在地人民法院裁判，裁决是终局的，对双方均有约束力。 10.5本项目预算：64排螺旋CT：880万人民币，螺旋CT：300万人民币 *10.6 本章条款如与第八章售后服务承诺书、合同条款有矛盾，以售后服务承诺书、合同条款内容为准。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 到货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排螺旋CT | 1套 | 亚毫米探测器排列：64排 | 合同签订之日起2个月内 | 温州医科大学附属第一医院指定地点 |
| 2 | 螺旋CT | 1套 | 探测器Z轴方向总排数≥60排且＜64排 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其它货物 |  | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

# 品目1：

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 主要技术规格要求及配置： 各公司必须提供已获得SFDA证书的最高档最新型号探测器物理排数64排的CT设备1套,提供最新软件版本 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径：≥70cm |  |
| 1.2 | 机架物理倾角：≥±30° |  |
| 1.3 | 滑环类型：低压滑环 |  |
| 1.4 | 机架控制面板 ：≥2套 |  |
| 1.5 | 内置心电门控屏显系统或另接监护仪 |  |
| 1.6 | 球管焦点到探测器距离：≥1000mm |  |
| 1.7 | 焦点至扫描野等中心距离：≥570 mm |  |
| 1.8 | 驱动方式：电磁直接驱动或者钢皮带驱动 |  |
| 1.9 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷。如需水冷机，由厂方提供 |  |
| 1.10 | 机架三维激光定位系统 |  |
| *1.11 | 机架最快物理转速/360度≤0.3秒/360° |  |
| 2. | X线系统 |  |
| *2.1 | 球管物理非等效热容量≥7MHu或0M高散热率球管（阳极直接油冷却）或无限热容量（等效30MHU） |  |
| *2.2 | 阳极最大散热率（不含等效概念）：≥1600KHU/min |  |
| 2.3 | 球管最小焦点尺寸（IEC 60336）: ≤0.7mm×0.7mm |  |
| 2.4 | 球管最大焦点尺寸（IEC 60336）：≤1.6mm×1.4mm |  |
| 2.5 | 高压发生器功率（不含等效概念）：≥100kW |  |
| 2.6 | 最小球管电流：≤20mA |  |
| 2.7 | 球管最低电压：≤70kV |  |
| 2.8 | 管电流最大值≥800mA |  |
| 2.9 | 球管最高电压：≥140kV |  |
| 2.10 | 球管电压选择范围：≥5档 |  |
| 3. | 数据采集系统 |  |
| 3.1 | 提供最新型探测器技术 |  |
| 3.2 | 亚毫米探测器排列 ：=64排 |  |
| 3.3 | 每排探测器物理个数：≥670个 |  |
| 3.4 | 探测器单元总数≥43000个 |  |
| 3.5 | 数据采样率：≥4608采样/360° |  |
| 3.6 | 传输速率：≥10GBit/秒 |  |
| *3.7 | 轴位扫描成像：≥128层/360° |  |
| 3.8 | 探测器(亚毫米)覆盖宽度：≥38.4mm |  |
| 3.9 | 每排探测器单元最薄物理厚度≤0.625 mm |  |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 最大可移动范围：≥1770mm |  |
| 4.2 | 最大扫描长度：≥1600mm |  |
| 4.3 | 床水平移动最大速度：≥160mm/s |  |
| 4.4 | 床水平移动最小速度：≤1mm/s |  |
| 4.5 | 床垂直移动最大速度：≥15mm/s |  |
| 4.6 | 床垂直移动最小速度：≤9mm/s |  |
| 4.7 | 床面可降至离地面最低距离：≤430mm |  |
| 4.8 | 床面可升至离地面最高距离：≥920 mm |  |
| 4.9 | 检查床承重：≥227 kg |  |
| 5 | 控制台 |  |
| 5.1 | 中文操作系统 ：提供 |  |
| 5.2 | 高性能主控台计算机：≥4核 |  |
| 5.3 | 高性能建像机：≥16核 |  |
| 5.4 | 主机内存：≥16GB |  |
| 5.5 | 建像机内存：≥128GB |  |
| 5.6 | 建像机硬盘容量：≥6TB |  |
| 5.7 | 图像存储空间：≥1TB |  |
| 5.8 | 图像存储量：≥1,920,000幅（512矩阵不压缩的图像） |  |
| 5.9 | 双屏显示：扫描同时可以进行图像处理、报告编辑等 |  |
| 5.10 | 具备CD，DVD光盘刻录系统 |  |
| 5.11 | 具备标准DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment MPPS，SR报告， DICOM Modality Worklist（HIS、RIS）， 选择性自动或手动图像传输功能 |  |
| 5.12 | 可配置远程诊断系统及远程诊断平台 |  |
| 5.13 | 不对称不规则图像打印编排 |  |
| 5.14 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 5.15 | 具备并行重建功能，可并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |  |
| 5.16 | 自动语音系统及双向语音传输 |  |
| 6 | 提供原厂高级影像后处理工作站1套 |  |
| 6.1 | 操作系统 ：提供 |  |
| 6.2 | 内存：≥32GB |  |
| 6.3 | 硬盘：≥2TB |  |
| 6.4 | 图像存储量：≥3,840,000幅（512矩阵不压缩的图像） |  |
| 6.5 | 液晶平板彩色无闪烁显示器尺寸：≥24寸 |  |
| 6.6 | 液晶平板彩色无闪烁显示器个数：≥2台 |  |
| 6.7 | 显示器分辨率：≥1920×1200 |  |
| 6.8 | 具备图像在主机与工作站之间双向传输的功能 |  |
| 6.9 | jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘 |  |
| 6.10 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print，可与其他影像设备（CT、MR、DR 等）联网 |  |
| 7 | 扫描参数与图像重建 |  |
| 7.1 | 最小扫描层厚：≤0.6mm |  |
| 7.2 | 图像重建速度：≥40幅/秒 |  |
| 7.3 | 最小拓展CT 值：≤-10240 |  |
| 7.4 | 最大拓展CT 值：≥ 30710 |  |
| 7.5 | 单次连续扫描时间：≥100秒 |  |
| 7.6 | 最小扫描螺距：≤0.5 |  |
| 7.7 | 最大扫描螺距：≥1.5 |  |
| 7.8 | 最大图像重建矩阵：≥ 1024×1024 |  |
| *7.9 | X-Y平面空间分辨率：≥24lp/cm@0%MTF |  |
| 7.10 | 密度分辨率：≤4mm@0.3％ 检测时候用10mm层厚，辐射剂量≤10mGy |  |
| 8 | 临床应用软件 |  |
| 8.1 | 基础软件功能： |  |
| 8.1.1 | 3D |  |
| 8.1.2 | MPR多平面重建 |  |
| 8.1.3 | 实时MPR |  |
| 8.1.4 | CPR曲面重建 |  |
| 8.1.5 | 最大密度投影MIP |  |
| 8.1.6 | 最小密度投影MinIP |  |
| 8.1.7 | 平均密度投影AIP |  |
| 8.1.8 | 表面遮盖显示SSD |  |
| 8.1.9 | 三维容积显示VR |  |
| 8.1.10 | 透明显示骨骼功能 |  |
| 8.1.11 | 模拟手术刀技术 |  |
| 8.1.12 | 1024大矩阵重建： 用于清晰的显示内耳等精细结构及心脏扫描呈现斑块等小病变 |  |
| 8.1.13 | 轮廓分割功能 ： 能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来 |  |
| 8.1.14 | CTA血管造影技术 |  |
| 8.1.15 | CTU尿路造影技术 |  |
| 8.1.16 | 肝脏三期扫描技术 |  |
| 8.1.17 | 智能对比剂追踪技术 |  |
| 8.1.18 | 对比剂追踪自动扫描触发功能 |  |
| 8.1.19 | 动态扫描CT时间密度曲线 |  |
| 8.2 | 仿真内窥镜功能 : |  |
| 8.2.1 | 气管内窥镜 |  |
| 8.2.2 | 椎管内窥镜 |  |
| 8.2.3 | 血管内窥镜 |  |
| 8.2.4 | 能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video |  |
| 8.3 | 血管分析功能： |  |
| 8.3.1 | 自动去除床板 |  |
| 8.3.2 | 自动去除身体各个检查部位的骨骼 |  |
| 8.3.3 | 自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名 |  |
| 8.3.4 | 随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称 |  |
| 8.3.5 | 自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等 |  |
| 8.4 | CTDSA数字减影功能 |  |
| 8.4.1 | 自动同步增强和平扫序列功能 |  |
| 8.4.2 | 自动去除颅骨等结构 |  |
| 8.5 | 低剂量扫描技术： |  |
| 8.5.1 | 提供原始数据迭代平台：如iMR或ASiR-V或SAFIRE或KARL 3D或ClearView等迭代技术，实现低剂量扫描得到高精度图像 |  |
| 8.5.2 | 智能毫安技术：根据患者的解剖结构自动进行实时的电流优化技术, mA步进≤1mA |  |
| 8.5.3 | 智能kV技术：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压 |  |
| 8.5.4 | 儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议 |  |
| 8.5.5 | 敏感器官保护功能：扫描过程中针对眼睛，甲状腺等敏感部位实施器官保护 |  |
| 8.5.6 | 剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量 |  |
| 8.5.7 | ECG剂量调制：在不需要检查的心动期相，自动调节球管的电流 |  |
| 8.6 | 去伪影技术 |  |
| 8.6.1 | 具备去运动伪影技术 |  |
| 8.6.2 | 具备去后颅窝伪影技术 |  |
| 8.7 | 齿科软件包 ： |  |
| 8.7.1 | 全景牙齿平铺显示 |  |
| 8.7.2 | 单个牙齿垂直显示 |  |
| 8.7.3 | 自动标注牙齿序号 |  |
| 8.8 | 虚拟结肠镜功能： |  |
| 8.8.1 | 一键分割结肠组织 |  |
| 8.8.2 | 结肠段曲线编辑，结肠中心线编辑 |  |
| 8.8.3 | 结肠腔内漫游，速度可调，并录制成video |  |
| 8.8.4 | 多模式显示、自动平铺 |  |
| 8.8.5 | 结肠息肉分析：到直肠距离、肠段的名称，所处的位置等 |  |
| 8.9 | 肺结节软件分析： |  |
| 8.9.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.9.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.9.3 | 随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等 |  |
| 8.10 | 肺密度分析软件 |  |
| 8.10.1 | 自动分割左肺，右肺 |  |
| 8.10.2 | 自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分 |  |
| 8.10.3 | 自动计算肺气肿的体积，百分比等 |  |
| 8.11 | 肿瘤评估软件 |  |
| 8.11.1 | 一键病灶提取，并自动计算病灶的大小 |  |
| 8.11.2 | VR显示病灶的形态，解剖位置 |  |
| 8.11.3 | 随访功能，并自动进行病灶对比 |  |
| 8.12 | 脂肪分析软件 |  |
| 8.12.1 | 自动分割皮下脂肪、腹腔脂肪等，并通过不同颜色标记 |  |
| 8.12.2 | 自动计算皮下脂肪面积、腹腔脂肪面积等 |  |
| 8.13 | 心脏成像功能 |  |
| 8.13.1 | 心脏成像时间分辨率 ：≤30毫秒 |  |
| 8.13.2 | 物理单扇区时间分辨率：≤0.18s |  |
| 8.13.3 | 前瞻性门控扫描 |  |
| 8.13.4 | 回顾性门控扫描 |  |
| 8.13.5 | 自适应扇区：单扇区、两扇区、三扇区 |  |
| 8.13.6 | 心电编辑：添加、删除、移动、绘制等功能，对异常心电信号有效编辑 |  |
| 8.13.7 | 整个序列多期相重建 |  |
| 8.13.8 | 单幅图像多期相重建 |  |
| 8.13.9 | 自动选择最佳期相 |  |
| 8.13.10 | 冠脉钙化分析软件 |  |
| 8.13.11 | 一键冠脉提取 |  |
| 8.13.12 | 主要血管自动命名≥3支 |  |
| 8.13.13 | 自动识别血管中心线，并可进行编辑，延长，修改和连接 |  |
| 8.13.14 | 自动识别舒张末期 |  |
| 8.13.15 | 自动识别收缩末期 |  |
| 8.13.16 | 心脏4D电影显示，观察瓣膜及室壁运动情况 |  |
| 8.13.17 | 冠脉及心脏的三维成像 |  |
| 8.13.18 | 冠状动脉狭窄分析 |  |
| 8.13.19 | 血管拉直分析 |  |
| 8.13.20 | 随鼠标移动自动显示主要血管名称 |  |
| 8.13.21 | 冠状动脉斑块分析，包括性质分析，体积分析 |  |
| 8.13.22 | 全心分割功能，包括左心室、右心室、心肌、左心房、右心房，主动脉 |  |
| 8.13.23 | 全心功能分析（心室）：左心室，右心室的功能分析，包含射血分数，心室舒张末期容积、收缩末期容积，每搏输出量，心肌容积，心输出量等 |  |
| 8.13.24 | 心功能分析工具：包含室壁厚度牛眼图、局部室壁厚度牛眼图、室壁增厚率牛眼图、室壁运动牛眼图等。 |  |
| 8.13.25 | 心脏轴位显示 |  |
| 8.13.26 | 心脏腔室显示 |  |
| 8.13.27 | 具备不同期相的心脏图像对比功能 |  |
| 8.13.28 | 具备冠脉彩色编码技术 |  |
| 8.13.29 | 提取、测量、心功能分析等预处理，减少等待时间，提高工作效率 |  |
| 8.14 | 心肌灌注功能: 提供定量的心肌血流测量结果，识别心肌内低灌注区 |  |
| 8.14.1 | 提供静息数据和负荷数据对比显示 |  |
| 8.14.2 | 分割心脏、左心室、心肌 |  |
| 8.14.3 | 支持轴位调节功能 |  |
| 8.14.4 | 支持编辑左心室心外膜和心内膜轮廓功能 |  |
| 8.14.5 | 支持TPR和PI牛眼图显示功能；支持多牛眼图布局 |  |
| 8.14.6 | 具备心肌灌注伪彩色图的3D显示功能 |  |
| 8.14.7 | 具备短轴图像心肌灌注伪彩色图覆盖显示功能 |  |
| 8.14.8 | 具备心肌参数计算功能 |  |
| 8.15 | 经导管主动脉瓣置换手术计划（TAVR） |  |
| 8.15.1 | 提供主动脉瓣测量模板 |  |
| 8.15.2 | 自动分割并定位主动脉和主动脉根部中心线以评估手术入路 |  |
| 8.15.3 | 提供尺寸，面积，角度，外周和长度的测量 |  |
| 8.16 | 骨密度分析功能 |  |
| 8.16.1 | 提供二维骨密度测量功能 |  |
| 8.16.2 | 提供三维半自动腰椎骨密度测量和半自动股骨密度测量 |  |
| 8.17 | 肝脏分析功能 |  |
| 8.17.1 | 虚拟切割功能： 系统自动肝八段分割，利用切割工具模拟肝段切除 |  |
| 8.17.2 | 多期相图像的融合 |  |
| 8.18 | 自动语音功能 ： 提醒患者做适时的检查配合，如屏住呼吸等 |  |
| 8.19 | 视觉引导功能：对于听力障碍的患者，提醒做适时配合，包括呼吸灯等 |  |
| 8.20 | 具备自动胶片打印功能 |  |
| 8.21 | 具备自动降噪技术 |  |
| 8.22 | 灌注功能 |  |
| 8.22.1 | 头部动静脉血管检测 |  |
| 8.22.2 | 头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示 |  |
| 8.22.3 | 专用肝脏区域灌注功能包 |  |
| 8.22.4 | 肝动脉，门静脉同时检测 |  |
| 8.22.5 | 专用肿瘤灌注功能 |  |
| 8.22.6 | 灌注结果自动显示分析 |  |
| 8.23 | CT能谱成像技术 |  |
| 8.23.1 | 能谱成像最大覆盖宽度≥3.84cm |  |
| 8.23.2 | 能谱扫描速度：≤0.5秒 |  |
| 8.23.3 | 能谱成像方式：采用TwinBeam方式、双源方式或者机架旋转360°内高压140KV和低压80KV进行瞬时切换的方式采集或其他方式 |  |
| 8.23.4 | 能够产生keV单能量图，并支持伪彩显示 |  |
| 8.23.5 | 能够产生能谱曲线 |  |
| 8.23.6 | 能提供有效原子序数图 |  |
| 8.23.7 | 能提供最佳对比噪声比（CNR）曲线图 |  |
| 8.23.8 | 能提供水、碘、钙的物质分离图，并支持伪彩显示 |  |
| 8.23.9 | 可进行物质浓度测定 |  |
| 8.23.10 | 可提供物质成分直方图 |  |
| 8.23.11 | 提供能谱基物质成像 |  |
| 8.23.12 | 可在基物质图像上标注物质密度信息 |  |
| 8.23.13 | 能够提供虚拟平扫功能 |  |
| 8.23.14 | 提供单能量图像分析及导出平台 |  |
| 8.23.15 | 提供痛风结石显示功能 |  |
| 8.23.16 | 能谱分析功能可以在主机和工作站上进行 |  |
| 9 | 符合投标设备使用要求双筒立式CT高压注射器1套，注明品牌型号规格 |  |
| 10 | 如果外置心电门控触发装置则需提供型号，1套 |  |
| 11 | 操作台1套及操作椅2张 |  |
| 12 | 备件、专用维修工具1套 |  |
| 13 | 配置质控水模1套 |  |

品目2

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| * | 主要技术规格要求及配置： 各公司必须提供已获得SFDA证书的最高档最新型号探测器物理排数介于60~63（含）排的CT设备1套,提供最新软件版本 |  |
| 1.1 | 机架系统 |  |
| 1.1.1 | 机架孔径：≥70cm，且物理倾角≥倾角±30° |  |
| 1.1.2 | 机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，或另接监护仪 |  |
| 1.1.3 | 驱动方式：电磁直接驱动或者气垫轴承驱动或者钢带驱动 |  |
| 1.1.4 | 机架控制面板：≥2套 |  |
| 1.1.5 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷。如需水冷机，由厂方提供 |  |
| 1.1.6 | 机架三维激光定位系统 |  |
| 1.1.7 | 探测器类型：要求提供最新型探测器。 |  |
| 1.1.8 | 探测器Z轴方向总宽度≥38mm |  |
| 1.1.9 | 最小探测器物理单元：≤0.625mm |  |
| *1.1.10 | 探测器Z轴方向总排数≥60排且＜64排 |  |
| 1.1.11 | Z轴方向探测器等宽排列 |  |
| 1.1.12 | 每排探测器物理个数≥672个 |  |
| 1.1.13 | 每360度数据采集层数（轴扫）：≥60层 |  |
| 1.1.14 | 每360度数据重建最大层数（飞焦点或共轭技术）：≥120层 |  |
| 1.2 | 扫描床 |  |
| 1.2.1 | 螺旋扫描最大水平可扫描范围：≥1600mm |  |
| 1.2.2 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/秒 |  |
| 1.2.3 | 最大垂直移床速度：≥28mm/秒 |  |
| 1.2.4 | 床面最大承重：≥204KG |  |
| 1.2.5 | 最大承重下的移床精度：≤±0.25mm |  |
| 1.2.6 | 扫描床最低高度≤480mm |  |
| 1.2.7 | 扫描床最高高度≥920mm |  |
| 1.2.8 | 扫描附件：包括衬垫、头部/臂膀支撑，膝部/腿部支撑、床面延长板、床垫 |  |
| 1.2.9 | 提供冠状位头托 |  |
| 1.2.10 | 扫描床控制脚踏开关提供 |  |
| 1.3 | X线系统 |  |
| 1.3.1 | 高压发生器功率（非等效）≥70KW |  |
| *1.3.2 | 球管物理非等效热容量≥7MHu或者0M高散热率球管（阳极直接油冷却） |  |
| 1.3.3 | 球管冷却原理：油冷和或风、水冷 |  |
| 1.3.4 | 球管阳极最大散热率：≥1000KHU/分 |  |
| 1.3.5 | 球管小焦点大小（IEC 60336）≤0.7mm×0.7mm |  |
| 1.3.6 | 球管大焦点大小（IEC 60336）≤0.9mm×0.9mm |  |
| 1.3.7 | 最大球管电流(不含等效概念）：≥660mA |  |
| 1.3.8 | 最大球管电压：≥140KV |  |
| 1.3.9 | 最小球管电压：≤80KV |  |
| 1.4 | 扫描参数 |  |
| *1.4.1 | 最快扫描速度（机架物理转速/360度）≤0.375秒/360° |  |
| 1.4.2 | 螺旋扫描图像重建速度（FBP算法）：≥20幅/秒（512X512矩阵） |  |
| 1.4.3 | 图像重建矩阵：≥512X512 |  |
| 1.4.4 | 图像显示矩阵：≥1024X1024 |  |
| 1.4.5 | 单次螺旋连续扫描时间：≥100秒 |  |
| 1.4.6 | 螺旋扫描螺距最大值：≥1.5 |  |
| 1.4.7 | 最薄扫描层厚≤0.625mm |  |
| 1.5 | 图像质量及剂量 |  |
| 1.5.1 | 空间分辨率（X、Y轴）：≥18LP/cm( 0%MTF条件下) |  |
| 1.5.2 | 密度分辨率：≤3mm直径圆，密度差0.3%，剂量≤22mGy |  |
| 1.5.3 | 各向同性空间分辨率≤0.28mm |  |
| 1.5.4 | 提供原始数据迭代平台：提供ASiR或SAFIRE或KARL 3D或ClearView或IDOS4等迭代平台，实现低剂量扫描得到高精度图像 |  |
| 1.6 | 控制台：提供主台控制台 |  |
| 1.6.1 | 主计算机：提供计算机型号 |  |
| 1.6.2 | 计算机内存：≥16GB |  |
| 1.6.3 | 主频≥4 × 2.0 GHz（64位CPU） |  |
| 1.6.4 | 图像存储量≥400000幅无压缩图像（512×512） |  |
| 1.6.5 | 图像存档系统(DVD等) |  |
| 1.6.6 | 高分辨率显示器≥19英寸液晶彩显 （1024× 1280） |  |
| 1.6.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 1.6.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，用户可录制定制指令。 |  |
| 1.6.9 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment MPPS，SR报告， DICOM Modality Worklist 患者列表软件， 选择性自动或手动图像传输功能 |  |
| 1.7 | 高级独立图像后处理工作站1台（要求各厂家提供现最高版本的原厂图像后处理工作站） |  |
| 1.7.1 | 主计算机：提供计算机型号 |  |
| 1.7.2 | 主频：≥4×3GHz（64位CPU） |  |
| 1.7.3 | 内存≥16GB |  |
| 1.7.4 | 硬盘≥1TB |  |
| 1.7.5 | 显示器：≥19英寸液晶彩显示器（1024×1280） |  |
| 1.7.6 | DICOM3.0接口 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print，可与其他影像设备（CT、MR、DR 等）联网 |  |
| 1.7.7 | 图像存储(512x512)≥1,000,000幅 |  |
| 1.7.8 | 图像存档系统(DVD等) |  |
| 1.8 | 临床应用 (工作站或控制台必备) |  |
| 1.8.1 | 实时螺旋重建成像：提供 |  |
| 1.8.2 | 自动mA选择功能：提供 |  |
| 1.8.3 | 动态mA调制功能：提供 |  |
| 1.8.4 | 实时智能剂量调控功能：提供 |  |
| 1.8.5 | 个性化设置模式：提供 |  |
| 1.8.6 | 婴幼儿扫描专用协议：提供 |  |
| 1.8.7 | 动态扫描CT时间密度曲线：提供 |  |
| 1.8.8 | 实时一次注射扫描自动造影剂跟踪：提供 |  |
| 1.8.9 | 自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像）：提供 |  |
| 1.8.10 | 为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动：提供 |  |
| 1.8.11 | 去金属伪影技术软件 |  |
| 1.8.12 | 多平面重建MPR：提供 |  |
| 1.8.13 | 多平面容积重建MPVR：提供 |  |
| 1.8.14 | 3D软件包：提供 |  |
| 1.8.15 | 最大密度投影MIP：提供 |  |
| 1.8.16 | 最小密度投影MinIP：提供 |  |
| 1.8.17 | 表面三维SSD：提供 |  |
| 1.8.18 | 模拟手术刀技术：提供 |  |
| 1.8.19 | 透明技术：提供 |  |
| 1.8.20 | 三维容积显示VR ：提供 |  |
| 1.8.21 | 三维血管CTA ：提供 |  |
| 1.8.22 | CT三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |
| 1.8.23 | CT电影：提供 |  |
| 1.8.24 | CT电影播放速度≥10幅/秒 |  |
| 1.8.25 | 肺纹理增强软件：提供 |  |
| 1.8.26 | 运动伪影校正软件：提供 |  |
| 1.8.27 | 后颅窝伪影校正软件：提供 |  |
| 1.8.28 | 线束硬化伪影校正软件：提供 |  |
| 1.8.29 | 单键去骨技术：提供 |  |
| 1.8.30 | 外周血管自动提取及分析：提供 |  |
| 1.8.31 | 脑出血精确测量：要求一键式测量，精度达到像素水平 |  |
| 1.8.32 | 肺部小结节分析功能包 |  |
| 1.8.33 | 心脏冠脉成像软件包 |  |
| 1.8.33.1 | 心电门控扫描技术（含心脏门控装置） |  |
| 1.8.33.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术 |  |
| 1.8.33.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术 |  |
| 1.8.33.4 | 心脏多扇区重建技术：≥3扇区 |  |
| 1.8.33.5 | 一键式自动提取冠状动脉树 |  |
| 1.8.33.6 | 智能追踪特定冠3脉分支 |  |
| 1.8.33.7 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 |  |
| 1.8.33.8 | 智能心电编辑 |  |
| 1.8.33.9 | 冠脉狭窄分析 |  |
| 1.8.33.10 | 识别、标记冠脉狭窄部位 |  |
| 1.8.33.11 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 |  |
| 1.8.33.12 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 |  |
| 1.8.33.13 | 冠脉钙化分析 |  |
| 1.8.33.14 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化 |  |
| 1.8.33.15 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 |  |
| 1.8.33.16 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 |  |
| 1.8.33.17 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |
| 1.8.33.18 | 心脏功能评估 |  |
| 1.8.33.19 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标 |  |
| 1.8.33.20 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度 |  |
| 1.8.33.21 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能 |  |
| 1.8.34 | CT灌注成像功能 |  |
| 1.8.34.1 | 灌注成像部位要求：能满足脑、肝、胰、肾等部位灌注成像 |  |
| 1.8.34.2 | 神经系统脑部灌注成像功能 |  |
| 1.8.34.3 | 高级脑中风快速诊断图功能 |  |
| 1.8.34.4 | 脑肿瘤灌注成像评估功能 |  |
| 1.8.34.5 | 提供血流通透表面图，并可量化测定 |  |
| 1.8.34.6 | 肝脏灌注成像，要求双血流灌注，即动脉相和门脉相分离灌注 |  |
| 1.8.34.7 | 肾、胰腺及前列腺等实质器官血流灌注成像 |  |
| 1.8.34.8 | 肿瘤灌注功能 |  |
| 1.8.34.9 | 灌注提供显示感兴趣组织器官动脉流入、静脉流出和靶区域的时间密度曲线 |  |
| 1.8.34.10 | 肝脏灌注功能，提供肝动脉指数测定图并可量化测定 |  |
| 2 | 如果外置心电门控触发装置则需提供型号，1套 |  |
| 3 | 操作台1套及操作椅2张 |  |
| 4 | 备件、专用维修工具1套 |  |
| 5 | 配置质控水模1套 |  |

四、售后服务承诺书

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 概述 | 对于本项目的投标，须在投标文件中出具制造商的国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容逐项响应，由国内售后服务商代表签字，并盖国内售后商公章。 售后服务承诺的附加说明与本处条款有抵触的或另加条件的，以本处条款为准。 |
| *2 | 保质期 | 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）全免费质保期1年。 |
| *3 | 保质期内条款 | 保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。 保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。 PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2 |
| *4 | 保质期内违约条款 | 保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿2万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。 延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。 设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12个日历日的，每超出1个日历日，售后服务商向医院赔偿2万元人民币，累计赔偿不超出整套设备采购合同金额。 |
| *5 | 保质期后服务条款 | 提供设备保质期后第1年整机（含球管、探测器、外购件等所有部件和耗品）人民币全保单年保修合同价格 万元/台/年，在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。 保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。 |
| *6 | 保修合同签订方式 | 医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。 双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。 |
| *7 | 违约签保 | 若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天2万元赔偿,直至整套设备采购合同金额）。 |

附件1 PM项目清单

1.水模测试：在所有可用kV值条件下，测试CT值的一致性，CT值的均匀性，噪声用标准差。

2.CT值线性测试：头模和体模分开检测，测量不同材料的CT值，模体各材料标称CT值与测量的平均CT值的偏差是否在允许偏差之内。

3.定位灯测试：通过定位灯测试，可确定内部定位灯位置与当前断层平面的偏差。

4.断层厚度测试：对于所有可用层厚进行测试，计算实际层厚，测试层厚是否在允许偏差之内并校正。

5.扫描床位置测试：测试实际床位是否与显示床位相符，测出定位误差和归位误差。

6.高对比度分辨力：模体中可见孔、线对的数目或MTF值。

7.低对比度分辨力：可见的孔数。与机器标称值比较。

8.机器本身所必须的除尘、碳刷更换、机械磨损关键部位的保养。

9.电气安全检测。

附件2保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务供应商接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，服务供应商按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 服务供应商在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向采购人提交详细工作报告单，每期验收前服务供应商将盖有服务供应商有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给采购人。 |  |
| 5 | 合同期内每台机器（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 设备年度《医用辐射设备性能检测》不合格的，累计修复周期不超过12个日历日。 |  |
| 8 | 其他 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 服务供应商确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

合同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据    (招标公司)  招标结果（项目名称：        采购编号：        ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

人民币（大写）元整（¥）。

三、其他特殊约定

1、付款方式：

2、保修期：

3、货物使用期限：年。

4、特别约定：。

四、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，如与本主合同有不一致的，以本主合同为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 货物配置清单；

附件3：消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书；

附件5：廉洁购销合同。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1

合同通用条款

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

本合同条款为通用条款，与主合同条款不一致的，以主合同条款为准。

一、合同价格

DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见《售后服务承诺书》

三、付款方式

（1）双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清合同款。

（2）中小企业方式：预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”。买方在收到“预付款保函”后，预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。（预付款保函格式详见附件）

四、到货期及到货地点

1、到货期：合同签订之日起2个月内；到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定位置。

五、安装调试

1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备）

（3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收标准

（1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。

（2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。

十、产权担保

卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

- 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

2、货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

4、卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。

5、解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。

十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十六、合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

十七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

十八、开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

附件

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就项目（以下简称“本项目”，采购编号：）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后日止，最迟不超过开立之日起1年，即年月日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国温州市瓯海区。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                             （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日