招标文件
（国际招标）

招标编号：0801-224ZJ2232706

招标项目：3.0T磁共振

浙江国际招投标有限公司

2022年9月

第五章  招标邀请

日期：2022年9月

招标编号：0801-224ZJ2232706

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购3.0T磁共振项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

3.0T磁共振：1套

磁场强度：3.0T

2．	有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．	所有投标书应于2022年10月24日14：30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司304会议室。

5．   定于2022年10月24日14：30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司304议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮编：310012

联系人：沈夏奇

电话：86-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：浙江省人民医院 招标人地址：杭州市上塘路158号 邮编：310000 |
| 1.1 | 合同名称：3.0T磁共振采购合同 |
| 2.1 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：86-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投标报价和货币 |  |
| 11.2.1 | 从国内供货： 投标报价为：到医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：需含内陆运输费、保险费和伴随服务费 |
| 11.2.2 | 从国外供货： 投标报价为：CIP医院价（含安装调试费和保修期内保修费用） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元（含货物从进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） 人民币（含货物进口应交纳的进口环节税等一切税费、进口口岸运至最终目的地的内陆运输费、保险费和伴随服务费） |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 13.3 | *资格标准： 提供医疗器械注册证，提供证书复印件 提供投标机型原厂DATASHEET复印件 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2022年10月24日14：30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购3.0T磁共振 招标邀请编号：0801-224ZJ2232706 |
| 19.1 | 投标截止期：2022年10月24日14：30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2022年10月24日14：30时（北京时间） 地点：浙江国际招投标有限公司304会议室 |
| 评标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授予合同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的85%收取。 b. 中标服务费的交纳方式： （a）在收到中标通知后；或 （b）在合同生效后30日内，可用支票、汇票、电汇等非现金形式付款方式，按上述规定的标准，一次性向浙江国际招投标有限公司直接缴清中标服务费。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条一般条款不能满足采购文件要求1分，扣完为止。 | 58 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，全部货物每增加1年加1.5分，最高加3分。 | 3 |
| 商务分 | 投标机型销售业绩：每提供1个投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分。投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，投标机型销售业绩得满分。 | 3 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章合同条款资料表

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省人民医院 |
| 7 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1(1) |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 预付款金额为合同款金额的42%，在合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付；项目验收合格后收到发票7个工作日内支付余款。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保修期 - 保修期：整套系统（含所有部件）验收合格后1年。保修期内每年不少于两次全面的维护保养；保修期外免收人工费。终身维修。保修期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。故障响应时间≤2小时, 到现场维修时间≤24小时。保证零配件供应时间≥8年。故障最长修复时间在5个工作日之内。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。 - 技术支持 - 中标商应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。中标方应对用户的使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次。 - 使用手册2份，维修手册1份。纸质操作规程维护保养流程一份。 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江省人民医院 - 安装完成时间：接到医院通知7天内全部安装调试完成，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。提供对机房及电源的要求。 - 卖方负责用户的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 - 供货方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后3个月内 - 交货地点：浙江省人民医院 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价 - 质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 - 本项目预算：2500万元，最高限价2400万元，投标价超过最高限价将导致废标。 - 其它： - 投标商应提供由制造厂印制的原始的技术数据表。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概述

本次招标采购设备为3.0T磁共振，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振 | 1套 | 磁场强度：3.0T | 合同签订后3个月内 | 浙江省人民医院 |
| 2 | 技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

三、设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁体 |  |  |
| 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |  |
| 1.2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |  |
| 1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |  |
| 1.4 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 1.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |  |
| 1.7 | 病人个性化匀场 | 提供 |  |
| 1.8 | 磁体材料 | 3.0T专用磁体 |  |
| 1.9 | 磁体长度（不含外壳） | ≥174cm |  |
| 1.10 | 磁体长度（含外壳） | ≤210cm |  |
| 1.11 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |  |
| 1.12 | 患者检查孔道长度 | ≤163cm |  |
| 1.13 | 磁体为两端开放式设计 | 具备 |  |
| 1.14 | 磁体为对称式设计 | 具备 |  |
| 1.15 | 磁体重量（含液氦） | ≥6.3吨 |  |
| 1.16 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 1.17 | 磁场均匀度(V-RMS，典型值) |  |  |
| 1.17.1 | 10cmDSV | ≤0.005ppm |  |
| 1.17.2 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 1.17.3 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| *1.17.4 | 40cmDSV | ≤0.33ppm |  |
| 1.17.5 | 50cmDSV | ≤1.73ppm |  |
| 1.18 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |  |
| 1.19 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≤5.2m |  |
| 1.20 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≤2.8m |  |
| 1.21 | 1高斯磁力线轴向范围： | 轴向≤7.8m |  |
| 1.22 | 1高斯磁力线径向范围： | 径向≤4.8m |  |
| 1.23 | 液氦含量 | ≥1800升（验收氦水平≥90） |  |
| 2 | 梯度系统 |  |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 中空内冷式 |  |
| 2.2 | 梯度模块/模式 | 单梯度, 最大场强、切换率、FOV同时到达 |  |
| *2.3 | 梯度场强（非有效值） | ≥80mT/m（非有效值） |  |
| 2.4 | 梯度切换率（非有效值） | ≥200T/m/s（非有效值） |  |
| 2.5 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |  |
| 2.6 | 工作周期 | 100% |  |
| 2.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |  |
| 2.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 2.9 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |  |
| 2.10 | 最短爬升时间 | ≤0.4ms |  |
| 3 | 病人床与环境调节系统 |  |  |
| 3.1 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≥250kg |  |
| 3.2 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥250mm/sec |  |
| 3.3 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |  |
| 3.4 | 一键定位，无需激光灯 | 具备 |  |
| 3.5 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |  |
| 3.6 | 磁体液晶显示系统 | 具备 |  |
| 3.7 | 扫描床自动步进 | 具备 |  |
| 3.8 | 足先进扫描模式 | 具备 |  |
| 3.9 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |  |
| 3.10 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。 | 具备 |  |
| 3.11 | 扫描范围 | ≥180cm |  |
| 3.12 | 扫描床内一体化线圈物理长度 | ≥100cm |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |  |
| 4.2 | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内。 | 具备 |  |
| 4.3 | 射频功率(总数) | ≥36KW |  |
| 4.4 | 射频系统模数转换器（ADC）个数，提供datasheet 证明 | ≥128个 |  |
| 4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |  |
| 4.6 | 射频激发线圈驱动点数 | ≥4点 |  |
| 4.7 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 提供datasheet 证明 | 具备 |  |
| *4.8 | 单床位单视野一次扫描最高传输通道数 | ≥128个 |  |
| 4.9 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |  |
| *4.10 | 发射带宽 | ≥1250MHZ |  |
| 4.11 | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≥1MHZ |  |
| 4.12 | 采样速度 | ≥11.7GB/s |  |
| 4.13 | 射频放大器驱动数量 | ≥2个 |  |
| 4.14 | 线圈： |  |  |
| 4.14.1 | 正交发射/接收专用体线圈 | 具备 |  |
| 4.14.2 | 头颈联合线圈 | ≥28通道 |  |
| 4.14.3 | 头部专用线圈 | ≥48通道 |  |
| 4.14.4 | 全脊柱线圈 | ≥60通道 |  |
| 4.14.5 | 体部线圈（单个或两个相加） | ≥30通道 |  |
| 4.14.6 | 关节通用柔性线圈（大） | ≥16通道 |  |
| 4.14.7 | 关节通用柔性线圈（小） | ≥16通道 |  |
| 4.14.8 | 乳腺相控阵线圈 | ≥8通道 |  |
| 4.14.9 | 膝关节相控阵线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.14.10 | 颅/颈斑块专用线圈 | ≥48通道 |  |
| 4.14.11 | 肩关节专用线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.14.12 | 大鼠线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.15 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |  |
| 4.16 | 发射增益 | ≥80dB |  |
| 4.17 | 相位分辨率或精准度 | ≤0.005deg |  |
| 5 | 静音技术：各厂家需提供最新静音扫描技术 | 提供 |  |
| 5.1 | SilenZ Scan或同类技术 | 提供 |  |
| 5.2 | SilenZ Scan或同类技术可实现Zero TE（TE=0） | 提供 |  |
| 5.3 | Zero TE可以应用于血管成像，关节成像等部位 | 提供 |  |
| 6 | 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux或Windows系统 |  |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≥3.6GHZ |  |
| 6.3 | 主CPU个数 | ≥4个 |  |
| 6.4 | 主内存 | ≥64GB |  |
| 6.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 6.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≥81000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |  |
| 6.7 | 阵列处理器内存 | ≥192GB |  |
| 6.8 | 系统硬盘容量 | ≥1024GB |  |
| 6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |  |
| 6.10 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |  |
| 6.11 | 显示器 | ≥24英寸彩色LCD液晶显示 |  |
| 6.12 | 显示图像分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.13 | 实时MIP | 具备 |  |
| 6.14 | 实时MPR | 具备 |  |
| 6.15 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |  |
| 6.16 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |  |
| 6.17 | 图像减影，电影回放 | 具备 |  |
| 6.18 | 实时互动多平面重建 | 具备 |  |
| 6.19 | 动态定量分析软件： | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |  |
| 6.20 | 实时心电波形显示 | 具备 |  |
| 6.21 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |  |
| 7 | 后处理接口 |  |  |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |  |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |  |
| 7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |  |
| 7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |  |
| 8 | 扫描参数 |  |  |
| 8.1 | 最大FOV | ≥50cm |  |
| 8.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |  |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 8.6 | 最小采集矩阵 | ≤32×32 |  |
| 8.7 | EPI 最大回波链 | ≥512 |  |
| 8.8 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤1.5ms |  |
| 8.9 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤0.7ms |  |
| 8.10 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤2.5ms |  |
| 8.11 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 8.12 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤3.5ms |  |
| 8.13 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤1.3ms |  |
| 8.14 | 2D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤6ms |  |
| 8.15 | 2D快速自旋回波最短TE（512×512矩阵） | ≤2.792ms |  |
| 8.16 | 2D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤3.9ms |  |
| 8.17 | 2D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤1.75ms |  |
| 8.18 | 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤3.2ms |  |
| 8.19 | 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤1.508ms |  |
| 8.20 | 3D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤74ms |  |
| 8.21 | 3D快速自旋回波最短TE（512×512矩阵） | ≤10ms |  |
| 8.22 | 3D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤53ms |  |
| 8.23 | 3D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤7ms |  |
| 8.24 | 3D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤41ms |  |
| 8.25 | 3D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤5ms |  |
| 8.26 | 2D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.924ms |  |
| 8.27 | 2D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.188ms |  |
| 8.28 | 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.66ms |  |
| 8.29 | 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.30 | 2D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.532ms |  |
| 8.31 | 2D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.32 | 2D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.324ms |  |
| 8.33 | 2D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.192ms |  |
| 8.34 | 3D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 8.35 | 3D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.36 | 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.62ms |  |
| 8.37 | 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.38 | 3D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.48ms |  |
| 8.39 | 3D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.40 | 3D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.27ms |  |
| 8.41 | 3D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 8.42 | EPI最短EPS时间（256矩阵） | ≤0.556ms |  |
| 8.43 | EPI最短EPS时间（128矩阵） | ≤0.320ms |  |
| 8.44 | EPI最短EPS时间（64矩阵） | ≤0.228ms |  |
| 8.45 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≥10,000s/mm2 |  |
| 9 | 扫描序列 |  |  |
| 9.1 | 自旋回波序列： | 具备 |  |
| 9.1.1 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |  |
| 9.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |  |
| 9.1.3 | 单次激发SE/FSE | 具备 |  |
| 9.1.4 | 反转恢复（IR）序列 | 具备 |  |
| 9.1.5 | 快速IR(脂肪、 水抑制） | 具备 |  |
| 9.1.6 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |  |
| 9.1.7 | STIR压脂序列 | 具备 |  |
| 9.1.8 | 单次激发快速IR | 具备 |  |
| 9.1.9 | 常规反转恢复序列 | 具备 |  |
| 9.1.10 | 脂肪/水激发技术 | 具备 |  |
| 9.1.11 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |  |
| 9.2 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具备 |  |
| 9.2.1 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |  |
| 9.2.2 | 同反向位技术 | 具备 |  |
| 9.2.3 | 梯度多回波序列 | 具备 |  |
| 9.2.4 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
| 9.2.5 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |  |
| 9.2.6 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |  |
| 9.2.7 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |  |
| 9.2.8 | 磁化传递技术 | 具备 |  |
| 9.2.9 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |  |
| 9.3 | EPI 序列 | 具备 |  |
| 9.3.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 9.3.2 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 9.3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 9.3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 9.3.5 | 反转EPI | 具备 |  |
| 9.4 | K空间成像技术 | 具备 |  |
| 9.4.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 9.4.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |  |
| 9.4.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |  |
| 9.4.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |  |
| 9.4.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |  |
| 9.4.6 | 特殊K空间放射状填充技术 | 具备 |  |
| 9.4.7 | 特殊K空间螺旋状填充技术 | 具备 |  |
| 9.4.8 | 特殊K空间放射状3D填充技术 | 具备 |  |
| 9.4.9 | 特殊K空间笛卡尔填充技术 | 具备 |  |
| 10 | 全身成像技术 |  |  |
| 10.1 | 神经系统成像技术 | 具备 |  |
| 10.1.1 | 基于FSE的全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |  |
| 10.1.2 | 定量图谱技术 | 具备 |  |
| 10.1.3 | 单序列扫描定量图谱种类 | ≥5种 |  |
| 10.1.4 | 单序列扫描同平面多对比度 | ≥10种 |  |
| 10.1.5 | 单序列扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术 | 具备 |  |
| 10.1.6 | FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴 三平面成像 | 具备 |  |
| 10.1.7 | 各项同性高分辨解剖成像 | 具备 |  |
| 10.1.8 | 各项同性采集 | 具备 |  |
| 10.1.9 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 10.1.10 | 灰白质成像 | 具备 |  |
| 10.1.11 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |  |
| 10.1.12 | 磁敏感成像相位图信息 | 具备 |  |
| 10.1.13 | 磁敏感成像原始图像 | 具备 |  |
| 10.1.14 | 磁敏感成像mMIP图像 | 具备 |  |
| 10.2 | 脑灌注成像技术,包括 | 具备 |  |
| 10.2.1 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |  |
| 10.2.2 | 平均通过时间（MTT） | 具备 |  |
| 10.2.3 | 到达峰值时间（TTP） | 具备 |  |
| 10.2.4 | 负积分图（局部脑血容量） | 具备 |  |
| 10.2.5 | 检索图（局部脑血容量） | 具备 |  |
| 10.2.6 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |  |
| 10.2.7 | 具备线上计算血流动态图 | 具备 |  |
| 10.3 | 脑功能成像fMRI | 具备 |  |
| 10.3.1 | 皮层激发研究（BOLD） | 具备 |  |
| 10.3.2 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |  |
| 10.3.3 | 临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | ≥300（提供白皮书证明） |  |
| 10.3.4 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |  |
| 10.3.5 | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 具备 |  |
| 10.4 | 多b值弥散 | 具备 |  |
| 10.4.1 | 四面体技术 | 具备 |  |
| 10.4.2 | 三合一技术 | 具备 |  |
| 10.4.3 | 提供多b值弥散成像技术 | 一次成像最多采集b值≥40 |  |
| 10.4.4 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 具备 |  |
| 10.5 | 体部成像技术 包括 | 具备 |  |
| 10.5.1 | 水脂分离技术 | 具备 |  |
| 10.5.2 | 不对称三点法DIXION 技术 | 具备 |  |
| 10.5.3 | 脂铁定量技术 | 具备 |  |
| 10.5.4 | 膈肌导航技术 | 具备 |  |
| 10.5.5 | 呼吸触发技术 | 具备 |  |
| 10.5.6 | 自由呼吸技术 | 具备 |  |
| 10.5.7 | 频域饱和发体部大范围成像技术 | 具备 |  |
| 10.5.8 | 一次扫描四种对比度 | 具备 |  |
| 10.5.9 | 体部多期动态扫描技术 | 具备 |  |
| 10.5.10 | 体部弥散成像技术 | 具备 |  |
| 10.5.11 | MR结肠造影技术 | 具备 |  |
| 10.5.12 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |  |
| 10.5.13 | 动态肾脏成像 | 具备 |  |
| 10.5.14 | MR尿路造影技术 | 具备 |  |
| 10.5.15 | 肝脏动态增强成像 | 具备 |  |
| 10.5.16 | 肝脏灌注成像 | 具备 |  |
| 10.5.17 | 肝脏弥散成像 | 具备 |  |
| 10.5.18 | 肾脏灌注成像 | 具备 |  |
| 10.5.19 | 肾脏弥散成像 | 具备 |  |
| 10.5.20 | 乳腺灌注成像 | 具备 |  |
| 10.5.21 | 乳腺弥散成像 | 具备 |  |
| 10.6 | 心血管成像技术，包括： | 具备 |  |
| 10.6.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |  |
| 10.6.2 | 门控2D血管技术 | 具备 |  |
| 10.6.3 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 10.6.4 | 可变反转角射频技术 | 具备 |  |
| 10.6.5 | 动静脉分离成像 | 具备 |  |
| 10.6.6 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.7 | 全身血管成像 | 具备 |  |
| 10.6.8 | 区域饱和技术 | 具备 |  |
| 10.6.9 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.10 | 磁化对比技术 | 具备 |  |
| 10.6.11 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |  |
| 10.6.12 | 外周血管成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.13 | 心脏成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.14 | 心脏成像白血技术 | 具备 |  |
| 10.6.15 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |  |
| 10.6.16 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.17 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 10.6.18 | 心脏电影技术 | 具备 |  |
| 10.6.19 | 心脏梯度快速成像技术 | 具备 |  |
| 10.6.20 | 心脏并行采集技术 | 具备 |  |
| 10.6.21 | 心电触发技术 | 具备 |  |
| 10.6.22 | 心脏定量图谱技术 | 具备 |  |
| 10.6.23 | 心脏四维血管成像技术 | 具备 |  |
| 10.7 | 肌骨关节成像 | 具备 |  |
| 10.7.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |  |
| 10.7.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 10.7.3 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 10.7.4 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 10.7.5 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
| 10.7.6 | 关节软骨成像 | 具备 |  |
| 10.7.7 | 骨皮质成像 | 具备 |  |
| 10.7.8 | 骨膜成像 | 具备 |  |
| 10.7.9 | 去金属伪影成像 | 具备 |  |
| 10.8 | 氢频谱MRS | 具备 |  |
| 10.8.1 | 头氢频谱MRS | 具备 |  |
| 10.8.2 | 肝脏氢频谱MRS | 具备 |  |
| 10.8.3 | 乳腺氢频谱MRS | 具备 |  |
| 10.8.4 | 单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 10.8.5 | 频谱(MRS)采集及分析 | 具备 |  |
| 10.9 | 全身压缩感知成像 | 具备 |  |
| 10.10 | 关节软骨T2 Mapping | 具备 |  |
| 10.11 | 多层采集技术 | 具备 |  |
| 10.12 | 高清弥散成像（多次激发，分段读出） | 具备 |  |
| 10.13 | 一站式连续弥散成像技术 | 具备 |  |
| 10.14 | K空间共享快速腹部增强技术 | 具备 |  |
| 11 | 高级独立后处理工作站1套 | 具备 |  |
| 11.1 | 工作站型号和名称 | 提供最新版本原厂工作站 |  |
| 11.1.1 | MR自动拼接软件 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 后处理软件 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |
| 11.1.4 | DTI成像后处理软件 | 具备 |  |
| 11.1.5 | 肿瘤灌注后处理软件（包括Ktrans、Kep计算） | 具备 |  |
| 11.2 | 显示器 | 具备 |  |
| 11.2.1 | 尺寸 | ≥19英寸 |  |
| 11.2.2 | 数量 | ≥2个 |  |
| 11.3 | CPU | ≥2个 |  |
| 11.4 | 主CPU主频 | ≥3GHZ |  |
| 11.5 | 内存 | ≥8GB |  |
| 11.6 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 11.7 | 硬盘存储量 | ≥830,000幅256×256图像 |  |
| 11.8 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 配备 |  |
| 11.9 | 多种方式显示和图像处理 | 提供 |  |
| 11.10 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 提供 |  |
| 11.11 | 实时三维图像 | 提供 |  |
| 11.12 | 血管成像软件 | 提供 |  |
| 11.13 | 内窥镜成像软件 | 提供 |  |
| 11.14 | 高级神经后处理功能软件包，包括： |  |  |
| 11.14.1 | 弥散成像后处理 | 提供 |  |
| 11.14.2 | 皮层功能区分析软件包 | 提供 |  |
| 11.14.3 | 动态EPI | 提供 |  |
| 11.14.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 提供 |  |
| 11.14.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 提供 |  |
| 11.14.6 | 磁共振灌注分析软件 | 提供 |  |
| 11.15 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |  |
| 11.16 | 图像融合 | 提供 |  |
| 11.17 | 病人数据库 | 提供 |  |
| 11.18 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 提供 |  |
| 11.19 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |  |
| 11.20 | 提供三维动脉自选标记技术（3D ASL），基于快速自旋回波FSE序列采集，可提供脑血流量（提供精准CBF值） | 提供 |  |
| 11.21 | 三维分析软件包 | 具备 |  |
| 11.22 | 最大/最小强度重建 | 具备 |  |
| 11.23 | 多平面重建 | 具备 |  |
| 12 | 科研工作站一套 | 具备（提供血管斑块分析软件） |  |
| 13 | 第三方配套配置要求 |  |  |
| 13.1 | 屏蔽工程一项 |  |  |
| 13.2 | 精密空调、水冷各一套 |  |  |
| 13.3 | 高压注射器一套 |  |  |
| 13.4 | 双柱铁磁安检门一套 |  |  |
| 13.5 | 无磁灭火器1个 |  |  |
| 13.6 | MR系统接口开放，负责接入Pacs系统。 |  |  |
| 13.7 | 病人监视对讲系统一套 |  |  |
| 13.8 | 6M专用显示器一套 |  |  |
| 13.9 | 其他可提供的服务方案。 |  |  |