招  标  文  件

(国际招标)

招标编号：0801-234ZJ2330241

招标项目：X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备及售后服务

浙江国际招投标有限公司

2023年2月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2023年2月

招标编号：0801-234ZJ2330241

- 浙江国际招投标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就采购X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标。

设备名称、数量及主要技术规格：

X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备：1批

机架旋转速度：≤0.35s/360°

2．   有兴趣的合格投标人可在浙江国际招投标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从即日起每天(节假日除外)9时至16时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司获取招标文件，本招标文件售价：免费。

4．  	所有投标书应于2023年3月1日13:30时（北京时间）之前递交到浙江国际招投标有限公司301会议室。

5．   定于2023年3月1日13:30时（北京时间）在浙江国际招投标有限公司301会议室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标大会。

6．   投标文件中开标一览表、分项报价表、主要技术部分要有中文。

招标机构名称：浙江国际招投标有限公司

详细地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼

邮    编：310012

联 系 人：沈夏奇

电    话：0086-571-81061815

电子信箱：32929076@qq.com

第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招标人名称：温州医科大学附属第一医院 招标人地址：温州市瓯海区上蔡村 邮编：325000 |
| 1.3 | 合同名称：X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备项目采购合同 |
| 1.2 | 招标机构名称：浙江国际招投标有限公司 招标单位地址：杭州市文三路90号东部软件园1号楼3楼 邮编：310012 电话：0086-571-81061815 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区的投标人均可投标。 |
| 8.1 | 投标语言：中文和/或英文，如有冲突，以英文为准 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.6 | 从国内供货： 投标报价为：到温州医科大学附属第一医院机房价格（含落地、运输、保险、仓储费用） 相关费用：适用 |
| 11.6 | 从国外供货： 投标报价为：CIP温州医科大学附属第一医院机房价格，含货物落地机房、运输、保险、仓储费用等伴随服务费（不包括进口关税、增值税、报关、开证、商检、进口代理服务费） 相关费用：适用 |
| 12.1 | 从国内供货： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从国外供货： 投标货币：美元 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | *资格标准： 提供X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）投标机型医疗器械注册证复印件 提供X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）投标机型的原始DATASHEET 第一分册规定的其他资质文件 资格证明文件必须由出具单位负责人签字并加盖单位公章。境外出具单位无印章的，由单位负责人签字确认。由单位负责人授权的人签字的，投标文件中必须附上单位负责人签字的授权书，否则该资格证明文件无效。 资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式以及投标资料表规定的语言和份数提交。作为代理的投标人，必须获得制造商单位负责人签字的制造商资格声明和制造商出具的授权函。 |
| 14.3（2） | 货物验收后运行所需的备件：保修期内由卖方负责 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | *1、投标文件（纸质）正本1份，副本4份，于2023年3月1日13:30时（北京时间）前递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室。 *2、本项目为国际招标项目（按照商务部2014年第1号令《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》组织国际公开招标）。 *3、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。 4、同时本项目需同时在政采云网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行电子投标。政采云网站电子投标事项参见网站《政采云电子交易须知》。 政采云网站投标文件的上传和递交： （1）电子加密投标文件（后缀格式为.jmbs）：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行在线解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（后缀格式为.bfbs）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 （3）凡解密失败其投标无效。 *5、投标文件（纸质）与上传电子加密投标文件不一致以投标文件（纸质）为准。 |
| 17.2 | *必须由法定代表人或经其正式授权的代表进行逐页签字，否则废标。 |
| 18.2 | 投标书递交至：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 18.2 | 项目名称：采购X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备及售后服务 招标邀请编号：0801-234ZJ2330241 |
| 19.1 | 投标截止期：2023年3月1日13:30时（北京时间） |
| 22.1 | 开标时间：2023年3月1日13:30时（北京时间） 地 点：浙江国际招投标有限公司301会议室 |
| 评 标 |  |
| 23.1 | 评标办法：综合评价法 |
| 25.1 | 评标货币：美元 |
| 27.1 | 评标办法详见附件 |
| 27.4 | 商务因素的评价详见评标办法 |
| 27.5 | 技术因素的评价详见评标办法，招标文件设备技术要求及主要性能参数中标注“*”号的条款为关键条款，对这些条款的偏离将导致废标。 |
| 27.6 | 服务因素的评价详见评标办法 |
| 27.8 | 综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。中标候选人数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 36.1 | 关于中标服务费的规定： 中标方须向浙江国际招投标有限公司按如下标准和规定交纳中标服务费： a. 中标服务费按计价【2002】1980号文规定的80%收取，最高不超过4万元人民币。 开户名称：浙江国际招投标有限公司 美元开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202023209814500205 人民币开户银行：中国工商银行杭州武林支行 帐 号：1202021209906782015 |

附件：

评标办法

1．符合性检查

评标委员会首先对所有文件做符合性检查，主要检查各投标人是否提供了满足符合性检查要求的合格文件，包括投标书、法人授权书、资格证明文件、技术文件、投标分项报价表等。

2．商务评议

对通过符合性检查的投标人进行商务评议，主要根据招标文件的要求，对投标人的交货期、经营范围、资格证明、销售业绩、投标有效期、投标文件的有效性等进行评审。

3. 技术评议

技术评议主要是检查所有通过商务评议的投标文件是否对招标文件的规定做出了实质性的响应，投标文件的响应与招标文件技术部分的规定有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。

4.废标情形

在上述检查评审过程中，如发现下列情况之一的，将视为未实质性响应招标文件的要求，其投标将被拒绝：

（1）投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

（2）投标文件未按照要求签署的，如未逐页小签的、无法定代表人签字的、签字人无法定代表人有效授权书的；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标报价或分项报价不符合要求的，如在同一份投标文件中，对同一招标货物报有两个或多个报价的；

（5）不满足招标文件第八章“设备技术要求及主要性能参数”中加注*号的主要参数要求或加注*号的主要参数无技术资料支持的；

（6）投标货物及服务有实质性遗漏的，或非实质性的遗漏部分超过招标文件规定的；

（7）投标报价超过预算的；

（8）未能提供招标文件要求的制造商授权书的；

（9）符合招标文件规定废标的其他技术和/或商务条件的；

（10）在投标文件中提供虚假文件和/或资料的，或附有招标方不能接受的条件的；

5.上述评审过程中，对招标文件做出实质响应的供应商不足三家，本项目将导致废标。

6.评审细则：

对通过以上检查评审的投标文件进行综合评分，满分100分（评分细则详见下表）。评标委员会成员根据评分细则在分值范围内独立打分，小数点后保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。综合评价最优者（即综合得分最高者）为排名第一的中标候选人。

| 评标因素 | 评标内容 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 | 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度：每1条一般条款不能满足采购文件要求1.5分，扣完为止。 | 55 |
| 服务分 | 投标文件中提供安装、调试方案和措施给3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 投标文件中提供培训方案，提供详细次数、方式、培训内容得3分，否则不得分。 | 3 |
|  | 质保期：在采购文件要求的质保期基础上，PET-CT设备每增加1年加1.5分，最高加6分。 | 6 |
| 商务分 | # 投标机型销售业绩：每提供1个PET-CT投标机型销售合同复印件得1分，最高得3分。 | 3 |
| 价格分 | 以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。 | 30 |

第七章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 买方名称、地址： 卖方名称、地址：未定 项目现场名称： |
| 7 | 履约保证金：不适用 |
| 16. | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17. | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| *20 | 付款方法和条件：根据项目进度，PET-CT可以和自动给药系统等配套设备分别到货。根据PET-CT和自动给药系统等配套设备的分项价格，分别验收付款。 双方签署合同验收报告（合格）后，PET-CT设备到齐清点后，支付80%，设备验收合格后付清20%余款；自动给药系统等配套设备验收合格后付清100%设备全款。 如符合预付款政策的，预付款金额为该设备合同分项金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”，预付款保函的格式和内容应符合《预付款保函示范文本》的要求。买方在收到“预付款保函”后，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；该设备其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。 |
| 21. | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费 |
| 36. | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 其 它 条 款 | - 保质期 # 1.1货物保修期自双方共同签署验收报告之日起，提供PET-CT整机（含球管、探测器、高压发生器、制冷设备、校正源等所有部件以及含活度计、高压注射器等外购件）全免费质保期1年；核医学中文报告系统（除一次性耗材外，含软件和硬件等所有部件）全免费现场保修期3年；自动给药系统（除一次性耗材外所有部件）耗材供应期内全免费现场保修。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。 - 投标商应提供设备使用期内，医院按需签订的整机人民币全保年保修合同价格；在保修合同期内，不再额外收取其它任何费用。保修合同服务内容必须与保修期内一致。医院若需购买保修合同，签定合同后，逐年支付。 - 卖方在投标文件中，还可详细列出公司所能提供的其他保修方式（比如按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 - 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。遵守用户的机房管理制度，不在机房内吸烟。 3. 技术资料及服务 3.1 卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 3.2卖方提供设备操作说明书及维保说明书各2份。 3.3卖方提供设备操作规程，放置于设备操作现场。 - 培训 4.1 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 4.2 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 4.3 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4.4 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 - 安装调试 5.1 安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。 5.2 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 5.3 安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。 5.4 安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。 5.5 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。 5.6 卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。 - 验收 6.1货物验收标准 （1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 （2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备） （3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。 （4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） （5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 6.2 其他验收标准 （1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。 （2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。 （3）达到货物验收标准后无故障运行30天。 6.3 项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。 6.4 验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。 - 到货 - 到货期：中标通知书发出之日起3个月内 - 到货地点：温州医科大学附属第一医院指定地点。 *7.3由用户指定的外贸公司代理货物进口（适用国外供货方式）。 - 报价方式 - 对其所提供的设备报到医院价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9. 违约条款 9.1 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.2. 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。 9.3 安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。 9.4 卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。 9.5 解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。 10. 其它 # 10.1投标人需提供PET-CT使用期内质控所需的放射性校准源，包含其放射源的更新及旧源的回收。 10.2货物使用期限：提供货物铭牌标识或说明书关于使用期限相关页面复印件。货物有使用期限的，自货物生产日期起，不少于5年。货物无使用期限的，提供说明。 10.3 知识产权：卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 10.4 产权担保：卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 10.5争议解决：双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，提交买方所在地人民法院裁判，裁决是终局的，对双方均有约束力。 10.6本项目预算：PET-CT：人民币2800万元，自动给药系统等配套设备：人民币200万元。 *10.7 本章条款如与第八章售后服务承诺书、合同条款有矛盾，以本章条款为准。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

一、概  述

本次招标采购设备为X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的竞争实力。

二、招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 到货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X线正电子发射断层扫描仪（PET-CT）和配套设备 | 1批 | 机架旋转速度：≤0.35s/360° | 中标通知书发出之日起3个月内 | 温州医科大学附属第一医院指定地点 |
| 2 | 投标方认为必须提供的其它货物 |  | 提供 |  |  |

- 设备技术要求及主要性能参数

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | PET-CT |  |  |
| 1 | 技术要求 |  |  |
| 1.1 | 机架部分 |  |  |
| 1.1.1 | PET和CT一体化机架 | 提供 |  |
| 1.1.2 | 机架孔径 | ≥760mm |  |
| 1.1.3 | 冷却方式 | 水冷或风冷 |  |
| 1.1.4 | 外置门控接口 | 提供 |  |
| 1.1.5 | 激光定位系统 | 提供 |  |
| 1.1.6 | 交互式应答系统 | 提供 |  |
| 1.1.7 | 呼吸导航系统 | 提供 |  |
| 1.2 | 扫描床 |  |  |
| 1.2.1 | 最长可扫描长度 | ≥2000mm |  |
| 1.2.2 | 最大水平移动范围 | ≥2000mm |  |
| *1.2.3 | 最大承载量 | ≥210Kg |  |
| 1.2.4 | 患者安全保护装置 | 提供 |  |
| 1.3 | CT部分 |  |  |
| 1.3.1 | 探测器 |  |  |
| 1.3.1.1 | 探测器材料 | 固态稀土陶瓷 |  |
| 1.3.1.2 | 探测器物理排数 | ≥64排 |  |
| 1.3.1.3 | 探测器Z轴覆盖范围 | ≥40mm |  |
| 1.3.1.4 | 探测器单元数 | ≥70000个 |  |
| 1.3.2 | 球管和高压发生器 |  |  |
| 1.3.2.1 | 球管阳极等效热容量 | ≥30MHU |  |
| 1.3.2.2 | 球管大焦点尺寸（符合IEC60336） | ≤1.0mm2 |  |
| 1.3.2.3 | 球管小焦点尺寸（符合IEC60336） | ≤0.5mm2 |  |
| 1.3.2.4 | 高压发生器最大功率 | ≥80kW |  |
| 1.3.2.5 | 最大管电流 | ≥600mA |  |
| 1.3.2.6 | 最小管电流 | ≤10mA |  |
| 1.3.2.7 | 最大管电压 | ≥140kv |  |
| 1.3.2.8 | 最小管电压 | ≤80kv |  |
| 1.3.3 | 超低剂量扫描技术 | 提供 |  |
| 1.3.4 | 自适应管电流调制技术 | 提供 |  |
| 1.3.5 | 自适应管电压调制技术 | 提供 |  |
| 1.4 | PET部分 |  |  |
| 1.4.1 | 探测器晶体类型 | LSO或LBS或LYSO |  |
| 1.4.2 | 晶体尺寸 | ≤3.2mm*3.2mm |  |
| 1.4.3 | 晶体厚度 | ≥25mm |  |
| * 1.4.4 | 探测器晶体环数 | ≥36 |  |
| 1.4.5 | 总晶体数量 | ≥60000 |  |
| * 1.4.6 | 探测器光电转换模块类型 | 数字化SiPM |  |
| 1.4.7 | SiPM覆盖率 | 100% |  |
| 1.4.8 | 探测器冷却方式 | 水冷 |  |
| 1.4.9 | 探测器环直径 | 自报 |  |
| 1.4.10 | 衰减校正方式 | CT衰减校正 |  |
| 1.4.11 | 校准源类型 | 支持68Ge或18F校正源 |  |
| 1.5 | 计算机系统部分 |  |  |
| 1.5.1 | 采集工作站和重建机1套 | 提供 |  |
| 1.5.1.1 | CPU主频 | ≥4核，3.2G |  |
| 1.5.1.2 | 内存 | ≥24GB |  |
| 1.5.1.3 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 1.5.1.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |  |
| 1.5.1.5 | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥24英寸 |  |
| 1.5.2 | 后处理工作站1套 | 提供 |  |
| 1.5.2.1 | CPU主频 | ≥4核, 3.2G |  |
| 1.5.2.2 | 内存 | ≥24GB |  |
| 1.5.2.3 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 1.5.2.4 | 数据外存方式 | DVD和DVD-RW |  |
| 1.5.2.5 | 彩色液晶显示器（LCD） | ≥24英寸 |  |
| 1.5.3 | 网络要求 |  |  |
| 1.5.3.1 | DICOM3.0：支持接收、传输、打印和worklist功能，提供DICOM3.0协议文件 | 提供 |  |
| 1.5.3.2 | DICOM RT：用于放疗数据传输 | 提供 |  |
| 2 | 性能指标 |  |  |
| 2.1 | PET部分 |  |  |
| 2.1.1 | 轴向扫描视野 | ≥300mm |  |
| 2.1.2 | 横向扫描视野 | ≥700mm |  |
| 2.1.3 | 符合时间窗 | ≤4.9ns |  |
| 2.1.4 | 最大重建矩阵 | ≥1024*1024 |  |
| 2.1.5 | 系统空间分辨率（FWHM mm，FBP算法，NEMA-NU2 2012标准） |  |  |
| 2.1.5.1 | 横向空间分辨率距中心1cm | ≤3.4mm |  |
| 2.1.5.2 | 横向空间分辨率距中心10cm | ≤3.8mm |  |
| 2.1.5.3 | 轴向空间分辨率距中心1cm | ≤3.4mm |  |
| 2.1.5.4 | 轴向空间分辨率距中心10cm | ≤3.7mm |  |
| 2.1.6 | 系统灵敏度 （非等效或非临床灵敏度，3D采集，NEMA-NU2 2012标准） | ≥16cps/kBq |  |
| 2.1.7 | 散射分数（3D采集模式） | ≤38% |  |
| 2.1.8 | TOF飞行时间技术分辨率 | ≤200ps |  |
| 2.2 | CT部分 |  |  |
| * 2.2.1 | 机架旋转速度 | ≤0.35s/360° |  |
| 2.2.2 | 图像重建层厚 | ≤0.5mm |  |
| 2.2.3 | 最长连续曝光时间 | ≥100s |  |
| 2.2.4 | 扫描FOV | ≥500mm |  |
| 2.2.5 | 图像重建矩阵 | ≥1024x1024 |  |
| 2.2.6 | X-Y平面、Z平面空间分辨率 | ≥20LP/cm@MTF0% |  |
| 2.2.7 | 低对比度分辨率 | ≤5mm@0.3%,22mGy |  |
| 2.2.8 | CT图像噪声 | ≤0.43% |  |
| 2.3 | PET-CT部分 |  |  |
| 2.3.1 | 心电门控系统 | 提供 |  |
| 2.3.2 | 呼吸门控系统 | 提供 |  |
| 3 | 应用软件 |  |  |
| 3.1 | PET应用软件 |  |  |
| 3.1.1 | 图像采集软件（包含静态、动态、门控、3D、脑等） | 提供 |  |
| 3.1.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |
| 3.1.3 | 图像显示软件 | 提供 |  |
| 3.1.4 | 定量分析软件（SUV，VOI等） | 提供 |  |
| 3.1.5 | 校正软件 | 提供 |  |
| 3.1.6 | 质量控制软件 | 提供 |  |
| 3.1.7 | NEMA测试软件 | 提供 |  |
| 3.1.8 | 3D迭代重建软件 | 提供 |  |
| 3.1.9 | 正则化迭代重建软件 | 提供 |  |
| 3.1.10 | 肿瘤疗效评估软件 | 提供 |  |
| 3.1.11 | 神经分析软件 | 提供 |  |
| 3.1.12 | 心脏分析软件 | 提供 |  |
| 3.2 | CT应用软件 |  |  |
| 3.2.1 | 图像采集软件 | 提供 |  |
| 3.2.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |
| 3.2.3 | 图像显示软件 | 提供 |  |
| 3.2.4 | 图像分析软件 | 提供 |  |
| 3.2.5 | 校正软件 | 提供 |  |
| 3.2.6 | 质量控制软件 | 提供 |  |
| 3.2.7 | 辐射剂量计算软件 | 提供 |  |
| 3.2.8 | 低剂量软件 | 提供 |  |
| 3.2.9 | 自动剂量调节软件 | 提供 |  |
| 3.2.10 | 10mA肺部扫描技术 | 提供 |  |
| 3.2.11 | CT迭代降噪技术 | 提供 |  |
| 3.2.12 | 1024×1024大矩阵高清成像技术 | 提供 |  |
| 3.2.13 | 冠脉分析软件 | 提供 |  |
| 3.3 | PET-CT应用软件 |  |  |
| 3.3.1 | 同机图像融合软件 | 提供 |  |
| 3.3.2 | 异机图像融合软件 | 提供 |  |
| 3.3.3 | 图像处理软件 | 提供 |  |
| 3.3.4 | 图像显示软件 | 提供 |  |
| 3.3.5 | 图像分析软件 | 提供 |  |
| 3.3.6 | 校正软件 | 提供 |  |
| 3.3.7 | 质量控制软件 | 提供 |  |
| 3.3.8 | 图像传输软件 | 提供 |  |
| 3.4 | 制造商提供的其他未列出的扫描技术、软件或独特的临床应用软件 |  |  |
| 4 | 设备配置 |  |  |
| 4.1 | PET-CT及配套软件1套 | 提供 |  |
| 4.2 | 采集工作站和重建机及配套软件1套 | 提供 |  |
| 4.3 | 后处理工作站及配套软件1套 | 提供 |  |
| 4.4 | 头托1套 | 提供 |  |
| 4.5 | PET质控模型1套 | 提供 |  |
| 4.6 | CT质控模型1套 | 提供 |  |
| 4.7 | PET-CT融合质控模型1套 | 提供 |  |
| 4.8 | 配套第三方外购件附属设备 |  |  |
| 4.8.1 | 臭氧发生器1套 | 提供 |  |
| 4.8.2 | PET-CT嵌入式注射防护平台1套 | 提供 |  |
| 4.8.3 | 钨合金暂存运输桶1套 | 提供 |  |
| 4.8.4 | 运输防护铅盒1套 | 提供 |  |
| 4.8.5 | 10mmpb机房扫描床前铅防护屏1套 | 提供 |  |
| 4.8.6 | 大口径污物铅桶2套 | 提供 |  |
| 4.8.7 | 防护衣（含铅衣、围脖、铅帽、防护眼镜）5套、铅手套2套、移动式铅衣架2套 | 提供 |  |
| 4.8.8 | 活度计2套、辐射污染检测仪6套、表面沾污仪2套、个人辐射报警仪8个 | 提供 |  |
| 4.8.9 | 双筒高压注射器1套 | 提供 |  |
| 4.8.10 | 肺结节AI功能1套 | 提供 |  |
| 4.8.11 | 心电监护仪1套 | 提供 |  |
| 4.9 | 保证设备正常运行应提供的其他附件 |  |  |
| 二 | 自动给药系统等配套设备 |  |  |
| 1 | 自动给药系统 |  |  |
| 1.1 | 自动给药系统1套 | 提供 |  |
| 1.1.2 | 适用于核医学PET诊断中，在放射性药物分装、注射过程中为医护人员提供有效的辐射屏蔽保护 | 提供 |  |
| 1.1.3 | 支持最大原液活度 | ≥37GBq |  |
| 1.1.4 | 支持最大原液体积 | ≥30ml |  |
| 1.1.5 | 最大注射速度 | ≥0.8ml/s |  |
| 1.1.6 | 表面最大辐射剂量 | ≤10μSv/h |  |
| 1.1.7 | 原液防护罐≥2个 | 提供 |  |
| 1.1.8 | 配套耗材价格清单 | 提供 |  |
| 2 | 核医学中文报告系统 |  |  |
| 2.1 | 软件模块 |  |  |
| 2.1.1 | 典型病例库管理系统 | 提供 |  |
| 2.1.1.1 | 具有典型报告收藏功能，并支持个人收藏与公共收藏两种模式。 | 提供 |  |
| 2.1.2 | 随访管理系统 | 提供 |  |
| 2.1.2.1 | 具有自定义随访模版与智能提醒，系统登陆时提醒当天待随访信息。 | 提供 |  |
| 2.1.3 | 肿瘤效果评估系统 | 提供 |  |
| 2.1.3.1 | 用于治疗前后多次PET检查效果评估，提供客观评估报告，可通过直观的统计图对比前后治疗效果；治疗效果评估软件整合在报告软件中。 | 提供 |  |
| 2.1.4 | 影像融合处理与报告工作站 | 提供 |  |
| 2.1.4.1 | 包含PET-CT、PET-MR、SPECT-CT图像融合处理、异机配准与融合处理软件、定量分析、报告输出与审核软件。 | 提供 |  |
| 2.1.5 | 数据备份与归档管理软件 | 提供 |  |
| 2.1.6 | 提供PET-CT设备接口，保障核医学系统与设备完成交互工作。 | 提供 |  |
| 2.1.7 | 核医学专家知识库系统。 | 提供 |  |
| 2.1.8 | 软件能与医院现有核医学系统进行无缝对接，搭建一体化ECT、PETCT核医学系统，并将全部软件升级到最新版，对接所产生的费用包含在投标总价中。 | 提供 |  |
| 2.2 | 硬件参数 |  |  |
| 2.2.1 | 报告工作站8套 | 提供，每套均配置全套软件应用 |  |
| 2.2.1.1 | CPU | ≥i7 |  |
| 2.2.1.2 | 内存 | ≥8GB |  |
| 2.2.1.3 | 硬盘 | ≥256SSD+1T |  |
| 2.2.1.4 | 每套包含≥24寸液晶显示器1套，≥4M医用显示器1套 | 提供 |  |
| 2.2.2 | 服务器1套 | 提供 |  |
| 2.2.2.1 | CPU | ≥主频2.4GHz，10核心，20线程 |  |
| 2.2.2.2 | 内存 | ≥128G |  |
| 2.2.2.3 | 硬盘 | ≥12TBSAS*8 |  |
| 2.2.2.4 | RAID 5 | 支持 |  |
| 2.2.2.5 | 网卡 | 优于双千兆 |  |
| 2.2.2.6 | 双电源和风扇 | 提供 |  |
| 3 | 保证设备正常运行应提供的其他软件和硬件 |  |  |

# 四、售后服务承诺书

PET-CT售后服务承诺书

致：温州医科大学附属第一医院：

根据  浙江国际招投标有限公司  招标结果（项目名称：    采购编号：     ），就买方向卖方采购的（以下简称“设备”）及售后服务，由（以下简称“售后服务商”）承担售后服务，并承诺如下：

- 保质期自设备验收合格、完成培训后算起，提供PET-CT整机（含球管、探测器、高压发生器、制冷设备、校正源等所有部件以及含活度计、高压注射器等外购件）全免费质保期    年。

2、保质期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。保质期内，因设备各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品；任何零部件、耗品出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换全新部件及耗品，医院在保质期内无需支付任何费用。

保质期内，每年应提供不少于每年4次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，均应在7工作日内向医院提交详细工作报告单，工作报告单须盖售后服务商的有效公章。报告单的内容将作为医院对保修服务内容验收的依据。

PM项目清单内容详见附件1，保修服务项目验收单内容详见附件2

3、保质期内机器（含任一零部件）发生故障的，每年修复日期累计不能超过12个工作日（厂家提供备用机器的时间除外）。如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长10个工作日；机器（含任一零部件）每年修复日期累计超过30个工作日的，每超过1工作日，向医院赔偿10万元人民币，但累计赔偿不应超出整套设备采购合同金额。延期开展预防性保养的，每年总累计延期不得超过12个工作日。每超出1个工作日，整机保质期相应延长2个工作日。

设备年度《医用辐射设备性能检测》或《计量检定》不合格的，应修复使其合格。累计修复周期超过12个日历日的，每超出1个日历日，售后服务商向医院赔偿10万元人民币，累计赔偿不超出整套设备采购合同金额。

4、提供设备保质期后第1年整机（含球管、探测器、高压发生器、制冷设备、校正源等所有部件以及含活度计、高压注射器等外购件）人民币全保单年保修合同价格    万元/台/年（不高于设备中标价格的5%），在设备使用期内年保修合同价格不高于此价格。保修合同条款与保质期内条款、违约条款一致。

5、医院若需购买单年或多年保修合同，分别按单年或多年采购，采购方式按政府采购相关规定执行。双方对服务供应商当期合同履约情况进行验收，验收合格后，结算合同款。

6、若接到医院签订保修合同通知后（或采购要约），售后服务商应无条件签订保修合同（或响应）；不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承担医院因设备故障、停机导致的所有损失（按照每天10万元赔偿，直至整套设备采购合同金额）。

| 投标人： | 售后服务商： |
| --- | --- |
| 投标人公章： | 售后服务商公章： |

PET-CT售后服务承诺附件

附件1 ：PM项目清单

PM须包含工作内容

# CT部分

- 水模测试：在所有可用kV值条件下，测试CT值的一致性，CT值的均匀性，噪声用标准差。

- CT值线性测试：头模和体模分开检测，测量不同材料的CT值，模体各材料标称CT值与测量的平均CT值的偏差是否在允许偏差之内。

- 定位灯测试：通过定位灯测试，可确定内部定位灯位置与当前断层平面的偏差。

- 断层厚度测试：对于所有可用层厚进行测试，计算实际层厚，测试层厚是否在允许偏差之内并校正。

- 扫描床位置测试：测试实际床位是否与显示床位相符，测出定位误差和归位误差。

- 高对比度分辨力：模体中可见孔、线对的数目或MTF值，

- 低对比度分辨力：可见的孔数。与机器标称值比较。

- 机器本身所必须的除尘、碳刷更换、机械磨损关键部位的保养。

- 电气安全检测。

# PET部分

- 晶体位置校正和能量校正：校正探测器模块晶体位置和校正相应的能量峰位置，生成用于系统能量窗口配置的晶体位置查找表和能量峰文件。

- TOF 校正：采集湮灭事件，获得系统不同采样通道的时间延时，以便在常规采集中进行通道延时补偿。

- PET-CT 配准校正：采集PET-CT 图像，更新系统的图像配准矩阵。在机架和检查床相对位置变化后，需要重新执行图像配准。

- 系统归一化校正：包括晶体探测效率校正、系统几何结构校正、系统死时间校正等。采集湮灭事件，获得系统归一化因子，对上述因素进行校正。

- PET-CT 量化因子校正：在系统校正后为SUV 计算生成量化因子QF。

- 均匀性检查：使用一个均匀的放射源来验证系统校正后的定量均一性是否满足要求。

- 有源质控检测：包括LUT 漂移（Look Up Table，LUT）、能量漂移、TOF（Time of Flight，TOF)状态、CMAP 状态、温湿度和电压。

- 本底质控：检测项目包括数据链路、LUT漂移、能量漂移、TOF 状态、CMap 状态、温湿度和电压。

# 附件2：保修服务项目验收单

| 序号 | 保修服务内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卖方接到报修电话后，在12小时内派工程师到现场实施维修。 |  |
| 2 | 维修备件在确认后24小时内送达维修现场。 |  |
| 3 | 合同期内，卖方按合同约定的保养时间段，提供不少于4次的预防性维护保养。 |  |
| 4 | 卖方在每次完成设备维修、PM保养或升级等保修任务后，在7个工作日内向买方提交详细工作报告单，每期验收前卖方将盖有卖方有效公章的验收周期内的所有工作报告单一并提交给买方。 |  |
| 5 | 合同期内每套机器（含任一零部件）修复日期累计不超过12个工作日。 |  |
| 6 | 延期开展预防性保养的，合同期内总累计延期不超过12个工作日。 |  |
| 7 | 设备年度《医用辐射设备性能检测》不合格的，累计修复周期不超过12个日历日。（适用于放射诊疗设备） |  |
| 8 | 合同其他条款 |  |
| 验收结果 |  |  |
| 卖方确认（签名、日期） |  |  |
| 使用部门确认（签名、日期） |  |  |
| 验收部门确认（签字、日期） |  |  |

核医学中文报告系统售后服务承诺书

温州医科大学附属第一医院：

就贵方项目（采购编号：    ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、货物保修期自双方共同签署验收报告之日起，核医学中文报告系统（除一次性耗材外，含软件和硬件等所有部件）全免费现场保修期 年。 1、货物保修期内，承诺人要确保货物正常运行，货物的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、货物保修期内，因货物任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供货物维修、保养详细工作报告单。

3、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过货物合同总金额。

二、保修期后，在货物整个使用期内，承诺人应确保货物的正常使用。

1、在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在48小时内派员到达买方现场实施维修。

2、保证在该货物使用期内零配件的供应，零配件须符合或优于货物技术要求（含技术指标、功能、计量标准、安全性和保修期等）。

3、货物维修所需的所有零配件及材料见附表。在货物使用过程，如需更换零配件，按不高于下表的价格执行。下表如有漏项，承诺人自愿承担漏项零配件的所有费用（低价值零配件除外，但低价值零配件单价累计总金额不高于1000元人民币）。 3.1、医院现已有同型号货物维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 3.2、医院现已有同品牌同类货物维修配件价格约定的，我方承诺以不高于原约定价格提供。 4、零配件保修期不小于1年。零配件在保修期内发生故障的，须免费（含人工、差旅和技术服务等所有费用）更换，零配件保修期自更换验收之日起延长1年。真空器件（如球管、影像增强器）、激光器件等特殊零配件的保修期可另作约定。 5、单次故障维修服务费用（除维修配件外，含技术服务、人工、差旅等所有费用）不超过3000元人民币。 6、单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用货物。

7、承诺方须无偿、实时提供货物设置、调试所需密码及权限。 8、由于硬盘损坏导致的系统、控制及应用软件的安装、调试、恢复服务由承诺人免费提供，硬盘价格不高于市场同类产品价格。 9、每次完成货物维修或保养后，须提供维修及保养的验收报告。 10、维修服务费和零配件费用在货物维修验收合格后，且在提供发票后30天内一次性支付。

三、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

四、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

五、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

六、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、国内售后服务商分别加盖公章。

附表《零配件及材料清单》

| 投标人： | 制造商授权售后服务商： |
| --- | --- |
| （签字盖章） | （签字盖章） |

自动给药系统售后服务承诺书

温州医科大学附属第一医院：

就贵方项目（采购编号：     ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

一、货物保修期自双方共同签署验收报告之日起，自动给药系统（除一次性耗材外所有部件）耗材供应期内全免费现场保修。 1、货物保修期内，承诺人要确保货物正常运行，货物的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。

2、货物保修期内，因货物任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换全新未使用过的维修配件（下称“零配件”)，所有费用由承诺人承担。保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供货物维修、保养详细工作报告单。

3、保修期内停机日不能超过12个工作日/年，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过货物合同总金额。

二、提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

三、每次维修前保证将买方存储的数据备份，维修结束后恢复原状。遵守用买方机房管理制度。

四、违约责任：由于承诺人或其关联公司违约，造成买方损失的，由承诺人承担全部损失。

五、承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、耗材供应商、制造商国内售后服务商逐条响应承诺，并由投标人、耗材供应商、国内售后服务商分别加盖公章。

| 投标人： | 制造商授权售后服务商： |
| --- | --- |
| （签字盖章） | （签字盖章） |

耗材供应商：

（签字盖章）

合同

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

根据    (招标公司)  招标结果（项目名称：        采购编号：        ），就买方向卖方采购的货物及服务内容达成以下合同细则：

一、货物、服务内容（详细配置见附件2）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 制造商 | 单价 （人民币元） | 数量 | 金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额

人民币（大写）元整（¥）。

三、其他特殊约定

1、付款方式：

2、保修期：

3、货物使用期限：年。

4、特别约定：。

四、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，如与本主合同有不一致的，以本主合同为准。

附件1：合同通用条款；

附件2: 货物配置清单；

附件3：消耗品购买价格清单；

附件4：售后服务承诺书；

附件5：廉洁购销合同。

| 买方：温州医科大学附属第一医院 （公章） | 卖方： （公章） |
| --- | --- |
| 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 | 签字代表人签字： 日期： 年 月 日 |

附件1

合同通用条款

买方：温州医科大学附属第一医院

卖方：

本合同条款为通用条款，与主合同条款不一致的，以主合同条款为准。

一、合同价格

DDP 最终用户项目现场价，即包括运输、保险、进口环节税、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见《售后服务承诺书》

三、付款方式

双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清100%合同款。如符合预付款政策的，预付款金额为合同款金额的40%。在合同签订后、验收前，卖方须向买方提交与预付款等额的“预付款保函”，预付款保函的格式和内容应符合《预付款保函示范文本》的要求。买方在收到“预付款保函”后，预付款在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；其余合同款在双方签署合同验收报告（合格）后，自收到发票后7个工作日内一次性付清。

四、到货期及到货地点

1、到货期：合同签订之日起3个月内；到货地点: 温州医科大学附属第一医院指定位置。

五、安装调试

1、安装地点：温州医科大学附属第一医院指定机房。

2、卖方须对买方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。卖方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由卖方负责。

6、卖方负责买方的机房设计，费用由卖方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：货物使用期限10年（不含）以下的，货物生产日为到达买方机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物使用期限10年及以上的，货物生产日为到达买方机房之日前12个月内。（本条款适用于医疗设备）

（3）属强制计量器具的，卖方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由卖方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收标准

（1）卖方完成各项培训考核,提供培训考核记录及资料。

（2）卖方向买方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、项目验收：达到货物验收标准后，卖方应及时通知买方，买方应在10个工作日内组织验收。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：卖方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（买方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、卖方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、卖方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、卖方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件买方具有永久使用权。

十、产权担保

卖方保证所交付的所有货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由卖方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

- 由于卖方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

2、货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除，卖方须向买方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，买方有权单方解除本合同。

4、卖方涉及多项违约的，违约金应予累计。合同继续履行的，买方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）违约金；解除合同的，卖方须在解除合同之日起7个工作日内将违约金支付给买方。

5、解除合同的，卖方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给买方。逾期未返还的，买方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。

十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

十五、法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向买方当地法院诉讼解决。

十六、合同签订地：温州医科大学附属第一医院。

十七、本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

十八、开票信息：名称：温州医科大学附属第一医院；纳税人识别号：12330000470005922L ；地址：温州市瓯海区南白象；电话：0577-55578072；开户银行：建行温州分行营业部；银行账号：33001623535050011522。

附件

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就项目（以下简称“本项目”，采购编号：）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元（¥）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后日止，最迟不超过开立之日起1年，即年月日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国温州市瓯海区。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月        日