浙江省计量科学研究院

2020年计量检测设备采购（第五批）项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20217762

项目名称：2020年计量检测设备采购（第五批）

采购单位：浙江省计量科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	26

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	56

第六章　投标文件格式	60

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省计量科学研究院2020年计量检测设备采购（第五批） 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年9月29日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-20217762

项目名称：2020年计量检测设备采购（第五批）

采购方式：公开招标

预算金额（元）： 标项1：1100000.00；标项2：860000.00；标项3：360000.00；标项4：820000.00；标项5：400000.00；标项6：450000.00；标项7：800000.00；标项8：300000.00；标项9：8000000.00

最高限价（元）： 标项1：1100000.00；标项2：860000.00；标项3：360000.00；标项4：820000.00；标项5：400000.00；标项6：450000.00；标项7：800000.00；标项8：300000.00；标项9：8000000.00

采购需求：

标项1：

标项名称：三相电能表耐久性试验装置

数量：1

单位：套

预算金额（元）：1100000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项2：

标项名称：单三相电能表检验装置

数量：1

单位：套

预算金额（元）：860000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项3：

标项名称：机动车发动机转速测量仪智能校准系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：360000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项4：

标项名称：流量标准装置

数量：1

单位：套

预算金额（元）：820000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项5：

标项名称：阻尼震荡磁场抗扰度试验装置

数量：1

单位：套

预算金额（元）：400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项6：

标项名称：电动压力真空交变负荷试验机

数量：1

单位：套

预算金额（元）：450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项7：

标项名称：防护门

数量：1

单位：套

预算金额（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项8：

标项名称：50MN0.3级标准测力仪

数量：1

单位：套

预算金额（元）：300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

标项9：

标项名称：30MN叠加式力标准机（宽量程）

数量：1

单位：套

预算金额（元）：8000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关章节

备注：（不允许进口）

合同履行期限：详见招标文件相关章节

本项目（否）接受联合体投标。

注：投标人可选择参加一个及以上标项进行投标，但每个标项投标文件应分别编制。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

5.招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年9月29日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2020年9月29日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省计量科学研究院

地  址：杭州市下沙路300号

项目联系人（询问）：任工

项目联系方式（询问）：0571-85025357

质疑联系人：余工

质疑联系方式：0571-85025722

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君

项目联系方式（询问）：0571-85860255

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年计量检测设备采购（第五批） |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，负责投标标段全部设备供货至招标人指定的地点、组装、安装、系统集成、调试、检测、第三方检定、直至经招标人验收合格交付招标人使用，包括相关技术服务和培训、质保期服务以及其他售后服务等。 4、在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且不能因此而影响交付招标人使用的时间。 5、在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、为完成本项目遇到的各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、招标采购内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、中标投标人须向采购代理机构支付的代理服务费。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | □允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 £ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 £ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目每标项代理服务费按中标金额的0.9%向中标供应商收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不做要求 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.本招标文件中打★的条款为关键性指标，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打▲的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目设备安装调试部分可以分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供近年的第三方提供的财务审计报告，或其基本开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；）；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函或相关证明资料；（须提供相关证明（说明）材料，内容格式自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料；（1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及近期的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；）

2.商务技术文件

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（5）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（6）节能产品的相关证明材料：（本项目不适用）

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：（本项目不适用）

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务（距采购人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量等）、售后服务内容及承诺，详细的培训方案（包括培训人数、培训内容、培训时间、培训地点）；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目每个标项所有仪器设备均为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2020年计量检测设备采购（第五批）项目的评标。

一、总则：按标项进行评审，并分别推荐中标候选人。

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 40 分、资信及商务6分、技术分54分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达10项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（6分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 2 | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，最多得2分，延长时间不足半年的不计入得分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人近三年（2017年1月1日至今）成功实施的同类项目的业绩或案例成功案例及业绩（3分）。投标人提供合同或验收报告复印件，每个案例得1分，最高得3分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的得0.5分。 |

（二）技术部分（54分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 产品响应情况 | 14 | 对招标货物的功能、用途和要求、使用范围的响应情况及比较（0～14）： （1）缺少必要功能（打★条款）的投标无效； （2）功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得10分；标记“▲”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；指标负偏离达到6项（含）以上的，其投标将被否决； （3）功能项目齐全且明显优于招标需求、且对项目实施有利的，每拥有1项，加1分，最多得4分。 |
|  | 14 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的的响应情况及比较（0～14分）： （1）对已标记“★”的条款的响应情况如低于招标需求的，其投标将被否决； （2）技术指标完全满足招标文件要求的得10分,标记“▲”的指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分；指标负偏离达到6项（含）以上的，其投标将被否决。 （3）均满足且多数指标明显优于招标需求的，根据优于情况酌情加分，每正偏离一条加1分，最多加4分； |
| 产品性能的可靠性、稳定性情况 | 6 | 1.产品性能稳定可靠高、不存在质量隐患（或者不存在升级淘汰、更新替代的风险）的，得3分，其余得0-2分。 2.产品质量保证承诺好，技术服务方案优的，得3分，其余得0-2分。 |
| 确保供应货物质量的设施及措施 | 5 | 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得5分，其余的0-4分。 |
| 安装、调试、验收的方案和措施 | 5 | 方案措施合理、可行，且具有针对性，采购进度满足采购文件要求的，得5分，其余得0-4分。 |
| 配件及耗材优惠 | 4 | 配件及耗材优惠（已列入投标报价的专用耗材除外），配件及专用耗材供应价格低于《投标设备明细报价表》，根据各厂家之间的优惠折扣及价格酌情评分。质保期满后，配件及专用耗材价格的合理性及给予采购人的优惠幅度进行综合评分，定价合理且优惠幅度大的得4分，其余得0-3分。 |
| 售后服务 | 4 | 售后服务方案全面周到且优惠幅度大的，得4分，售后服务不全面或优惠不明显的，酌情扣分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 |
| 技术服务、培训 | 2 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |

（二）价格部分（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

注：“促进中小企业发展”可按以下内容编写：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物/工程/服务为小型或微型企业生产/提供的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予（2）%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  招标内容及需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为检测设备，详见本部分第二项内容。

2．使用地点：杭州市江干区下沙路300号。

3.特别说明：本次采购的设备须提供省级及以上法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本招标文件中打★的条款为关键性指标，不允许负偏离，出现负偏离的将导致投标无效。打▲的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

- 设备采购清单及技术要求

（一）采购设备清单

| 标项 | 设备名称 | 数量（套） | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电能表耐久性试验装置 | 1 | 110 |
| 2 | 单三相电能表检验装置 | 1 | 86 |
| 3 | 机动车发动机转速测量仪智能校准系统 | 1 | 36 |
| 4 | 流量标准装置 | 1 | 82 |
| 5 | 阻尼震荡磁场抗扰度试验装置 | 1 | 40 |
| 6 | 电动压力真空交变负荷试验机 | 1 | 45 |
| 7 | 防护门 | 1 | 80 |
| 8 | 50MN0.3级标准测力仪 | 1 | 30 |
| 9 | 30MN叠加式力标准机（宽量程） | 1 | 800 |

- 技术参数等要求

标项一：三相电能表耐久性试验装置

三相电能表耐久性试验装置（系统）由4台三相耐久性试验装置和1套安全监控平台组成。三相电能表耐久性试验装置与环境试验箱配合使用，完成电能表耐久性和可靠性试验。其中，1台装置配合步入式环境试验箱使用，另外3台配合小型环境试验箱使用。

一、三相电能表耐久性试验装置技术要求

1、装置为分体式结构，功率源置于环境箱外，挂表架置于环境试验箱内，采用耐高温高湿航空插头连接，连接线便于更换。

2、装置配备隔离PT、标准时钟。有功电能准确度等级为0.05级，日计时误差优于0.01s/d。

3、1台步入式环境箱装置配置2个42表位三相挂表架和1个64表位单相挂表架；3台小型环境箱装置每台装置配置2个三相16表位挂表架（可级联成32表位）和2个单相16表位挂表架（可级联成32表位）。装置在功率源一侧留有参比表挂表位1个，各装置负载能力满足各自挂表架全表位满载要求。

4、功率源配备的标准电能表准确度等级不低于0.05级，可同时测量有功和无功电能，具有有无功两路高频标准脉冲输出。

5、功率源在在最大负载100A下可持续工作1000h以上，可接触部件的温升不超过35K。100A条件下的功率输出稳定度不低于0.05%（180s）。

6、功率源内部关键部位配置温度传感器，用于监测装置的温升，提供告警信息。功率源具有远程急停和断电的功能。

7、功率源配置误差屏，数量支持单相最大表位数同时显示。误差处理器可“同时”采集有功脉冲、无功脉冲和日计时脉冲并显示。

8、挂表架尺寸满足对应环境试验箱的内部空间要求。挂表架下方应具备锁止装置的轮子，方便移动和固定。表架各表托表棒采用可更换设计，配备常规直接接入式表棒，横截面满足100A大负载要求，其中三相表架额外提供一副10A以下经互感器接入式表棒。

9、挂表架采用铝合金材料制成，采用耐高温高湿阻燃材料的表托和连接线，表位连接线隐藏于挂表架中，各部件材料保持在85℃、95%RH条件下长时间试验不塑化不变形。每个表位留有有功脉冲、无功脉冲、秒脉冲、RS485通信口以及光电头接口，信号线应满足耐高温高湿要求。表架与功率源连接接口均采用航空头插接，方便更换。

二、安全监控平台功能要求

1、安全监控平台包括试验操作软件、安全监测软件、数据服务器以及传感监控设备组成。试验操作软件、安全监测软件采集三相电能表耐久性试验装置、环境试验箱和传感监控设备的监测值存储到数据服务器，根据试验流程控制设备进行试验，并在紧急情况下实施应急操作。

2、试验操作软件包含耐久性试验和可靠性试验两个试验模块，分别按照GB/T 17215.9321和GB/T 17215.9311的试验流程设计，具备表信息录入、方案编辑、试验进程控制、记录报表输出等主要功能模块。

3、试验操作软件应根据标准要求协调控制三相电能表耐久性试验装置和环境试验箱，按照标准步骤进行自动测试，并可处理异常、死机、断电、计划中断等数据保存及进度恢复的功能。

4、试验操作软件支持同时采集有功、无功和时钟脉冲进行误差测试，并通过485进行电能量和事件记录的抄读，与参比表进行实时电量比对。提供直观的误差变化曲线、电能量变化曲线。通信协议支持DL/T645以及DL/T698.45。具有标准库，可进行试验结果符合性的即时判定和总体判定。

5、安全监测软件应能实时三相电能表耐久性试验装置、环境试验箱和传感监控设备的监测数据，并在数据服务器中记录和保存。支持在三相电能表耐久性试验装置和环境试验箱执行试验操作时进行同步采集，因此，试验操作软件应预置相关接口。

6、安全监控平台配置和使用传感设备进行设备运行正常性的监控，主要包括支持环境试验箱正常运行的冷却水循环系统以及加湿水制水及传送系统的安全监控。安全监测软件除利用已有的可程控设备的通信接口外，在必要的位置配置图像识别设备、温度传感器、压力传感器等设备进行状态数据的采集，并集成到软件中。

7、安全监控平台的安全相关的关键数据应支持移动终端的显示，可通过APP、微信小程序或公众号进行查看，软件应能根据预设的阀值在移动终端弹出告警提示。终端可调用结合功率源的远程急停进行应急状态下的断电操作。

设备附件：液压升降车一台

标项二：单三相电能表检验装置

（一）单相电能表检验装置

1、分体式结构，6表位，接线式，配备隔离PT，标准时钟，装置有功电能准确度等级为0.05级，日计时误差优于0.01s/d。 
    2、支持单相有功、单相无功。 
    3、满足小电流测试需求，最小电流量程达10mA，电流输出值及起动功率输出值与设定值偏差不超过2%，电能准确度不低于0.1级。 
    4、装置电压、电流失真度≤0.3%，功率稳定度在0.05A~50A范围内≤0.02%（180s）。 
    5、具有谐波输出功能，至少满足2~40次谐波输出，谐波含量的准确度应不低于DL/T1028 A级要求，谐波相角误差不大于±0.05h°(h为谐波次数)。 
    6、具备多种特殊波形输出功能，包括方顶波、尖顶波、奇次谐波、次谐波(间谐波)。支持15~40次高次谐波扫频测试。 
    7、具备负载电流快速变化测试功能，支持中断时间、恢复时间、持续时间等参数可设，支持连续4h长时间累计脉冲法测试。 
    8、100A条件下持续运行2h性能不应降低，接线柱和导线绝缘层温升不超过40K，装置误差偏移不超过0.01%。 
    9、装置应能实现电压暂降和短时中断功能，暂降幅度?U、持续时间(以周期为单位)、重复次数、初相位、重复间隔(以周期为单位)、跌落相(对于三相表)等均可设置。支持IR46标准4个跌落波形以及IEC 62052-11标准9个跌落波形。跌落电压?U误差不超过2%；中断持续时间、重复间隔误差均不超过1ms；初相角误差不超过2°；中断或跌落时间（下降）以及恢复时间（上升）不超过5μs。 
    10、各表位具有光电采样器输入接口、有功电能、无功电能、多功能等脉冲输入接口；具有独立485通信通道，并预留蓝牙通信接口以满足下一代智能电能表蓝牙脉冲测试的要求，提供免费更新服务。 
    11、配置数据采集和处理工控机，配备上位机软件，支持IR46标准、JJF1245-2019大纲中准确度项目的自动测试。通信协议支持DL/T 645以及DL/T698.45。 
    12、提供软件定制开发服务。定制动态链接库以实现电能实验室“型式评价自动检测软件（下层平台）”对装置的控制功能，定制数据库转换输出模块产生标准输出文件上传至“型式评价自动检测和管理系统（上层平台）”以满足装置软件与平台服务器之间的数据对接。提供2个人月的免费服务，按需在我院实验室进行开发、调试和测试工作。

（二）继电器耐久性试验装置

1) 负载元件标称电压为220V，可在120%的标称电压状态下正常工作； 
2) 负载范围：标称电压条件下能提供最大100A的负载电流； 
3) 在标称电压条件下，负载电流调节细度达到0.1A； 
4) 负载应具有功率因数调节功能。可由可调电阻和可调电抗器组成，功率因数调节范围不小于0.4~1。 
5) 负载温度系数较小，不应过热引起负载电流的变化超过3%。 
6) 装置具有主动散热功能，在满载条件下工作时外壳表面可接触部位温升不应超过70℃（不包括出风口）。 
7) 如采用电阻和电抗器组合，电阻和电抗器之间应预留接口，方便更换电抗器。 
8) 装置应配置控制器（可为工控计算机）,在规定的范围内调整负载电流及功率因数大小。 
9) 控制器软件可与电能表通信，控制电能表内置开关的通断，达到自动测试的目的。接通时间、断开时间、循环次数均可设置。 
10）控制电能表内置开关的通信协议应满足DL/T645及DL/T698.45协议。

（三）三相电能表检验装置

1、分体式结构，6表位，接线式，配备隔离CT，标准时钟，装置有功电能准确度等级为0.05级，日计时误差优于0.01s/d。

2、支持三相四线、三相三线、两相三线、单相三线、单相两线等计量模式，支持有功计量、无功计量。无功计量全波无功和基波无功两种模式可选择。

3、满足小电流测试需求，最小电流量程达1mA，电流输出值及起动功率输出值与设定值偏差不超过2%，电能准确度不低于0.1级。

4、装置电压、电流失真度≤0.3%，功率稳定度在0.05A~50A范围内≤0.02%（180s）。

5、具有谐波输出功能，至少满足2~40次谐波输出，谐波含量的准确度应不低于DL/T1028 A级要求，谐波相角误差不大于±0.05h°(h为谐波次数)。

6、标准电能表支持谐波含量、相角和谐波电能的测试，误差处理器可接收谐波电能脉冲，具备安装式谐波电能表的准确度测试功能。

7、具备多种特殊波形输出功能，包括方顶波、尖顶波、奇次谐波、次谐波(间谐波)。支持15~40次高次谐波扫频测试。

8、具备负载电流快速变化测试功能，支持中断时间、恢复时间、持续时间等参数可设，支持连续4h长时间累计脉冲法测试。

9、100A条件下持续运行2h性能不应降低，接线柱和导线绝缘层温升不超过40K，装置误差偏移不超过0.01%。

10、装置应能实现电压暂降和短时中断功能，暂降幅度?U、持续时间(以周期为单位)、重复次数、初相位、重复间隔(以周期为单位)、跌落相(对于三相表)等均可设置。支持IR46标准4个跌落波形以及IEC 62052-11标准9个跌落波形。跌落电压?U误差不超过2%；中断持续时间、重复间隔误差均不超过1ms；初相角误差不超过2°；中断或跌落时间（下降）以及恢复时间（上升）不超过5μs。

11、各表位具有光电采样器输入接口、有功电能、无功电能、多功能等脉冲输入接口；具有独立485通信通道，并预留蓝牙通信接口以满足下一代智能电能表蓝牙脉冲测试的要求，提供免费更新服务。

12、配置独立一路可调供电电源，调节范围不小于80%-115%，用于带辅助电源电能表的电源影响试验。

13、配置数据采集和处理工控机，配备上位机软件，支持IR46标准、JJF1245-2019大纲中准确度项目的自动测试。通信协议支持DL/T 645以及DL/T698.45。

14、提供软件定制开发服务。定制动态链接库以实现电能实验室“型式评价自动检测软件（下层平台）”对装置的控制功能，定制数据库转换输出模块产生标准输出文件上传至“型式评价自动检测和管理系统（上层平台）”以满足装置软件与平台服务器之间的数据对接。提供2个人月的免费服务，按需在我院实验室进行开发、调试和测试工作。

（四）直流电能表检定装置

1、3表位，接线式，装置电能准确度等级为0.05级。配备标准时钟，日计时误差优于±0.01s/d。 
    2、配置直流标准电能表，准确度等级为0.05级，采用比较法测试误差。 
    3、电压输出范围不小于：30V~1200V，准确度不低于±0.02%RD。 
    4、电流输出范围不小于： 1mA~1000A，准确度不低于±0.02%RD。 
    5、小信号直流电压输出范围不小于：0.1mV~5V，准确度不低于±0.03%FS。 
    6、功率稳定度≤0.03%（180s）。 
    7、电压、电流、小信号电压输出的纹波系数不高于0.5%。 
    8、具备直流和交流辅助电源：DC：10V~40V，AC：220V±20%可调。辅助电压输出准确度不大于2%。 
    9、电压回路、电流回路、辅助电源回路具有功耗测试功能。 
    10、电压源、电流源、小信号电压源均可输出直流纹波，纹波频率50 Hz~500 Hz可设，纹波系数30%以内可设。 
    11、装置应能实现电压源和辅助电源的电压暂降和短时中断功能，电压暂降和中断波形满足JJF1779-2019的要求。 
    12、配置数据采集和处理工控机，配备上位机软件，支持JJF1779-2019大纲中准确度项目的自动测试。

标项三：机动车发动机转速测量仪智能校准系统

一、总体要求： 
★1、机动车发动机转速测量仪智能校准系统，依据JJF 1375-2012《机动车发动机转速测量仪校准规范》，能实现机动车发动机转速测量仪的自动校准，人工装夹后自动完成标准信号发生、测量仪的信号读取、校准点切换以及数据后续处理等流程，原始记录和报告格式符合JJF 1375规范和我院管理要求。 
2、提供中国计量院或者大区法定计量检定机构检定/校准证书。 
3、提供两款样机的模拟校准报告。 
二、技术指标： 
★1、机动车发动机转速测量仪智能校准系统 
测量范围：（480~6000）r/min、转速分辨力：1r/min、最大允许误差：±0.2% 
★2、标准信号支持以下不同类型转速测量仪： 
①电压脉动式；②低频振动式；③发动机爆震式；④汽油点火式；⑤柴油喷油式。 
3、发动机缸数和发动机冲程可以设置 
▲4、信号读取支持市场主流转速测量仪，如浙大鸣泉（MQZ-3、MQZ-4、MQZ-5）、广州南华RPM5600、广州福立VMT-2000、弗斯特ZS-1581以及AVL SPEED2000等，并预留接口用于扩展其他产品。
▲5、配置机器视觉读数识别单元，实现对测量仪型号与转速的自动识别和采集，并与通信读取的转速相互比对；视觉读数识别单元无需手动调距，无需人工对焦，识别速度快、准确度高。
6、配套软件支持对接计量院实验室信息管理系统LIMS，以实现被检信息的获取、检测结果上传、自动生成检测报告等功能； 
7、装置外观及软件界面要求简洁美观；工装夹具设计合理，适配市场主流转速测量仪，如浙大鸣泉（MQZ-3、MQZ-4、MQZ-5）、广州南华RPM5600、广州福立VMT-2000、弗斯特ZS-1581以及AVL SPEED2000，装置操作便利。

三、配置要求 
校准装置、操作台（可视界面、工装夹具、识别模块等）、配套软件、主流转速测量仪的电源和通信接口，以及装置运行所需的各种其他配件和接口。

标项四：流量标准装置

（一）标准表法气体流量标准装置控制系统

标准表法气体流量标准装置由两台G650T双腰轮流量计和两台G25单腰轮流量计组成，被检表管路DN25~DN200，流量范围(0.5～2000)m3/h，装置总不确定度Urel=0.25%~0.30% (k=2)。原控制系统及软件为荷兰NMI公司提供制作。本次技改是在原设备基础上对控制系统和软件进行技术改造，系统要求满足以下要求：

1）装置系统由标准表、温度、压力测量系统、流量调节反馈系统、调频风机、变频器、计算机控制系统及辅助装置等组成；

2）系统可实时接收电压、脉冲等各种信号，也可采用光电采样器对被检表自动采样，实现动态计量；

3）标准表和被测流量计的开始计时时间点的不同（标准表和被检表有不同的脉冲频率，导致触发时间不一致），应对标准表和被检表的检测时间进行修正，提高系统精度；

4）系统应对标准表数据进行二次拟后修正使用，对所有温度、压力、湿度变送器的检定数据进行误差修正，使系统更精确、可靠；

5）输出为低频信号和电流信号的气体流量计应能方便简单地进行采样，单次检测时间应少于60s；

6）系统应具有较强的数据管理能力，原始记录应具有保存、查询和打印功能。

7) 技术改造后装置总体技术指标保持不变。

技术指标要求

| ▲装置扩展不确定度： | (2～2000)m3/h： Ur=0.25%（k=2）； (0.5～2)m3/h： Ur=0.30%（k=2）； |
| --- | --- |
| ▲标准表重复性： | ＜0.1% |
| 流量范围： | (0.5～2000)m3/h |
| 适用口径： | DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200 |
| 工作方式： | 负压法（风机） |
| 被检表类型： | 气体涡轮流量计、气体腰轮（罗茨）流量计、气体涡街流量计、气体超声流量计 |
| 被检表数量： | 1台/次 |
| 被检表采样方式： | 电压、脉冲信号直接接收，动态图像采集或光电传感器采集 |

## （二）活塞式气体流量标准装置

1、主要技术参数：

- 标称容积：10L；

- 活塞体积精度：≤±0.04%；

- 活塞体加工精度：活塞外圆圆柱度

- 活塞表面光洁度：优于Ra0.8；

- 动力系统：伺服电机；

- 控制系统：PLC；

## 2、技术要求：

- 计量器(活塞)表面经过精密磨削，镀硬铬抛光处理,保证计量器的计量准确度；

- PLC根据被检流量值和采集到的压力、温度补偿信号,精确调控活塞运动,保证流量的稳定性和计量的准确性；

- 系统软件满足检定临界流文丘里喷嘴要求；

- 系统对温度、压力、流量信号等参数实现自动采集；

- 系统具有数据处理、保存、打印输出功能；

- 应用软件和应用程序应有备份和快速恢复功能，应用程序应采用加密措施，可防止非法拷贝，确保存数据安全，软件使用应有密码功能，防止非授权人员使用

## （三）流量计密封性试验装置

- 最大试验压力：1.6MPa（由活塞式高压空气压缩机产生）

- 被检流量计口径：DN25/40/50、DN80/100、DN150/200分三组

- 被检流量计夹装方式：自动液压夹紧

- 检测方法：干式

- 压力变送器（每工位）：0.1级量程1.6MPa差压一个，

0.1级量程0.6MPa差压一个

6.安全保护：整个装置具有超压报警及外壳防护罩，防护罩需要自动开合,防护罩满足操作安全要求。

7.泄露显示：采用远传液晶显示，界面实时显示温度、压力等关键参数变化曲线。

## （四）钟罩式气体流量标准装置

钟罩式气体流量标准装置技术改造是在现有的100L钟罩上进行升级，原有钟罩本体性能完好，需增加一台三工位燃气表检验台及相关配套设备，检验台必须满足以下条件要求：

- 三工位气动夹表，适用于G1.6\G2.5膜式燃气表结构；

- 系统自动采集温度和压力（包含压损）进行补偿，流量7个点（满足燃气表G1.6/G2.5型评流量点要求）自动调节。

- 数据采用图像识别系统，软件实现动态计量，钟罩自动升降。

- 上位机应具有较强的数据管理能力，原始记录应具有保存、查询和打印功能。

- 装置整体性能指标要求：

装置扩展不确定：Urel=0.2%  k=2;

装置流量范围：(0.016~6) m3/h;

余压波动：≤20 Pa;

主要设备明细

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3工位燃气表检定工作台 | 1套 | 铝合金框架 |
| 2 | 气动夹表机构 | 3套 | / |
| 3 | 气动控制阀 | 7套 | / |
| 4 | 浮子流量计 | 5套 | 1.5级 |
| 5 | 左右表切换系统 | 1套 | / |
| 6 | 图像处理器升降系统 | 1套 | / |
| 7 | 动态图像处理器 | 3套 | / |
| 8 | 微差压传感器 | 3台 | 0.5级 |
| 9 | 温度传感器 | 3支 | ±0.2℃ |
| 10 | 压力传感器 | 3台 | 0.1级 |
| 11 | 绝压传感器 | 1支 | 0.1级 |
| 12 | 无线激光条码扫描枪 | 1台 | / |
| 13 | 电脑 | 1套 | I3-7100，4GB,1TB |
| 14 | A4打印机 | 1套 | / |
| 15 | 电脑柜 | 1套 | / |

标项五：阻尼震荡磁场抗扰度试验装置

（一）共模串模干扰测试仪

支持干扰方式：共模干扰、串模干扰 
    共模输出电压：交流 0~250V（1V步进），直流0~50V（1V步进） 
    串模输出电压：交流 0~1000mV（1mV步进），直流0~1000mV（1mV步进） 
    输出极性（直流模式下）：正、负或正负交替 
    相位调节范围（交流模式下）：0~360°（1°步进） 
    频率：50Hz（正弦波） 
    谐波失真：＜5% 
    触发方式：自动 
    具备可视化操作界面，数字化设置各项参数。 
    具备自动测试功能，一键完成测试。

设备附件：电器连接线若干，试验平台和必要安全措施，设备调试和培训等。

（二）直流电压跌落模拟器

输出额定电压：（0~100）V 
输出电流：(0~10)A 
单次设定跌落时间：1~99999ms 
单次设定运行时间：1~99999s 
单次设定运行次数：1~99999次 
电压纹波含量：＜1% 
上升时间：＜1ms

设备附件：电器连接线若干，试验平台和必要安全措施，设备调试和培训等。

（三）阻尼振荡磁场抗扰度试验装置

磁场范围：8-100A/m 
振荡频率：0.1（±10%）MHz，1（±10%）MHz 
衰减率：3个~6个周期后衰减到峰值的50% 
重复率：0.1MHz时，至少每秒40个衰减振荡波；1MHz时，至少每秒400个衰减振荡波； 
试验持续时间：1~999s 
脉冲间隔时间：1-999s 
输出电流范围：10A~100A 
线圈：单匝，1m*1m

设备附件：电器连接线若干，试验平台和必要安全措施，设备调试和培训等。

标项六：   电动压力真空交变负荷试验机

（一）电动微压交变负荷试验机

最大交变压力范围：-60kPa～60kPa 
最小交变压力范围：-60Pa～60Pa 
在压力真空范围内连续提供交变压力

输出正弦波交变压力信号 
压力交变频率可调，（20~60）次/min 
具备交变计数、泄漏报警、完成报警、实时压力图形显示等功能 
具备6个以上压力仪表接口，螺纹M20×1.5 
压力介质为气体，内置压力气源

设备附件：常用压力仪表转接头，备用易耗件易损件。

- 电动压力真空交变负荷试验机

最大交变压力范围：-100kPa～250kPa 
最小交变压力范围：-60kPa～60kPa 
在压力真空范围内连续提供交变压力

输出正弦波交变压力信号 
压力交变频率可调，（20~60）次/min 
具备交变计数、泄漏报警、完成报警、实时压力图形显示等功能 
具备6个以上压力仪表接口，螺纹M20×1.5 
压力介质为气体，压力气源内置。

设备附件：常用压力仪表转接头，备用易耗件易损件。

标项七：防护门

- 项目清单

| 配置序号 | 配置名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 防护门（含加工） | 一：治疗水平实验室防护门： 1.成品尺寸：2400*2400 2.铅当量：相当于60mmPb 二：环境水平实验室防护门： 1.成品尺寸：2400*2400 2.铅当量：相当于50mmPb 三：中、低能X射线实验室防护门： 1.成品尺寸：2400*2400 2.铅当量：相当于30mmPb 四：工业CT实验室防护门： 1.成品尺寸：2400*2700 2.铅当量：相当于60mmPb 五：诊断水平实验室防护门： 1.成品尺寸：2400*2700 2.铅当量：相当于8mmPb | 5套 |
| 2★ | 轨道、轨道罩、加重吊轮 | 1.根据实际需要定制 2.轨道年形变量不得影响使用 | 5套 |
| 3★ | 防护门开门电机、控制器 | 1.防护门满行程运动时间：不超过20秒 2.运动电机输出功率：不低于800瓦 3.防护门运动过程中，如遇到障碍物，应立即停止运行 | 5套 |
| 4 | 指示灯、人体红外传感器 | 1.材质：PC+亚克力 2.工作温度：-20℃至﹢45℃ 3.探测距离：≥7m 4.感应角度：X-X=138° Y-Y=125° | 5套 |
| 5 | 辐射在线监测装置（含辐射连锁系统） | 定制开发：根据放射源状态、刷卡器、开关及其它外部信号（如室内实时剂量率水平），控制铅门能否被打开；根据铅门状态及红外传感器，控制放射源装置的使能状态（如当铅门打开或者检测到室内有人时，禁止放射源被打开）。需要与放射源装置、区域辐射监测系统等第三方设备进行接口及协议对接。 剂量率监测要求： 1.量程0.10uSv/h~30mSv/h 2.相对固有误差 ≤±15% 3.重复性≤±10% 4.响应时间≤10S 5.长期稳定性≤±10% | 5套（主机+双探头） |
| 6 | 声光报警装置+连锁开关 | 1.三色报警灯采用超高亮度LED光源，产品结构精巧，可配多种支架， 2.闪光次数：60-80次/分 内置蜂鸣器型，音量：85dB（1米处） 3.材料：灯罩-PC 底座-ABS 防护等级IP44（标准型）IP33蜂鸣器型 | 5套 |
| 7 | 视频监控装置 | 参数：200W像素以上，焦距可调，可支持远程控制。 | 5套（高清摄像头） |
| 8 | 铅屏蔽自动升降装置 | 定制 | 5套 |

二、其他技术要求：

1、当射线装置开启时，若两个探测器有任何一个探测数值超过设定阈值，即判定放射源未归位，防护门不能开启，减少事故率。（配置序号：5、6）

2、安全联锁装置设计：采用独立的机械结构使防护门与放射源升降快门装置实现联动，保证防护门开启时，实现放射源下沉，关闭快门，保障操作人员安全。（配置序号：1、2、3）

3、红外探测装置设计：当安全联锁装置失效时，红外人体探测装置检测到有人员进入，即刻关闭放射源快门，启动放射源下沉装置。（配置序号：4）

4、视频监测装置设计：当前两重设计均已失效的情况下，迷道内视频监测装置检测到人员进入，即刻启动铅屏蔽自动升降装置，屏蔽射线，避免对工作人员造成伤害。（配置序号：7、8）

5、防护门开门电机、控制器为重点核心部件，此部分应优先采用进口设备，并详细注明所用电机、控制器品牌、技术参数、保修年限及维修时效等。（配置序号：2、3）

标项八：50MN0.3级标准测力仪

该设备由3只20MN标准测力仪组成，每只测力仪单独配套指示仪表，单只标准测力仪准确度0.1级，3只标准测力仪组合使用整体准确度相当于0.3级。 
   三只标准测力仪整体上下平面度不大于0.02mm,平行度不大于0.02mm

设备附件：仪表箱3只，移动式工控机（含软件）一台、数据盒一只。软件具备采集每只标准测力仪及组合后的数据，并实时独立显示测量数据。

以中国计量科学研究院检定证书为验收依据。

标项九：30MN叠加式力标准机（宽量程）

一、设备基本情况：

| 序号 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30MN标准装置 |  |  |
| 1.1 | 主机框架 | 1套 |  |
| 1.2 | 大行程液压缸 | 1套 | 行程长度不小于300mm |
| 1.3 | 移动工作平台 | 1套 |  |
| 1.4 | 升降导轨 | 1套 |  |
| 1.5 | 伺服控制系统 | 1套 |  |
| 1.6 | 运动控制系统 | 1套 |  |
| 1.7 | 高精度液压伺服控制系统 | 1套 |  |
| 1.8 | 数据采集系统 | 1套 |  |
| 1.8.1 | DMP41-T6仪表 | 1台 |  |
| 1.9 | 控制软件 | 1套 |  |
| 1.10 | HBM标准传感器 | 2套 | 力标准机核心 |
| 1.11 | 环境温度模拟试验装置 | 1套 | 定制 |
| 2 | 器件核查及量传标准 |  |  |
| 2.1 | 30MN，0.05级传感器及附件 | 1套或1只 | HBM/30MN一只或10MN*3集成一套/比对及量传 |
| 2.2 | 20MN，0.05级传感器及附件 | 1套 | 定制/20MN比对及量传 |
| 4 | 比对、检定 |  | 提供证书 |
| 5 | 助力机械臂 | 2套 | 固定、可移动各一 |
| 6 | 实验室基础设施 |  |  |

二、30MN拉压力标准装置主要功能与配置要求：

1、试验项目：

符合JJG 1116-2015《叠加式力标准机》检定规程要求，可依据JJG 391-2009力传感器检定规程、JJG 669-2003称重传感器检定规程、JJG 455-2000工作测力仪检定规程、JJG 144-2007标准测力仪检定规程以及ISO376国际标准要求，实现对（2-30）MN力传感器、称重传感器、工作测力仪、标准测力仪拉向或压向的测试、校准和检定。

2、主要技术指标：

| 序号 | 项目 | 30MN拉压双向叠加机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★施力方向 | 拉压双向 |
| 2 | ★整机测量范围 | (0.4～30)MN |
| 3 | ★准确度等级 | 0.1 |
| 4 | ▲力值重复性 | <0.05% |
| 5 | ▲最大允许误差 | ±0.05% |
| 6 | ▲方位误差 | <0.1% |
| 7 | ▲鉴别力 | 0.02% |
| 8 | ▲30min负荷波动性 | 0.02% |
| 9 | 每级加卸载时间 | ＜40s |
| 10 | 压向工作台水平度 | ＜0.2/1000 |
| 11 | 上下拉头同轴度 | Φ0.5mm |
| 12 | 压向试验空间（长×宽×高）mm | 有必要的安装空间，安装高度大于2000 |
| 13 | 拉向试验空间（长×宽×高）mm | 含拉头：安装高度大于2000 不含拉头：安装高度大于4000 |
| 14 | 主机外形尺寸（长×宽×高）m | 需充分考虑现场安装空间 |

3、分项技术要求：

3.1主机：

设备主机包括机架、承载动横梁及移动系统、反向器、参考标准、液压力源。

3.1.1 机架：

机架用于安装参考标准、承载动横梁及移动系统、液压油缸、反向器等，机架需保证足够的强度和刚度，设计安全系数≥3倍。

3.1.2承载动横梁及移动系统：

3.1.2.1承载动横梁设计安全系数≥3倍；

3.1.2.2 承载动横梁移动系统：

3.1.2.2.1系统设计安全系数≥3倍，行程满足装置的需要；

3.1.2.2.2同步位移控制精度≤0.2mm。

3.1.3液压油缸：

3.1.3.1 设计安全系数：≥3倍；

3.1.3.2 额定输出力： 30MN

3.1.3.3 最大输出力： 36MN

3.1.3.4油缸行程：≥300mm

▲3.1.3.5活塞在油缸不同位置时中心偏移量：≤0.05mm

3.1.4反向器：

3.1.4.1设计安全系数≥3倍；

▲ 3.1.4.2具有满足被检件按照ISO376要求进行检测的结构。

3.2标准传感器：

▲ 3.2.1标准力传感器：

标准力传感器量程（0.4-30）MN，采用大小量程二组HBM标准传感器组合，标准传感器符合0.05级的要求（投标时提供生产厂的授权书，交货时提供省级及以上检测机构出具的测试报告）。

▲ 3.2.2标准仪表：

配套参考标准仪表，精度等级0.0005，至少具有6个通道（投标时提供生产厂的授权书，交货时提供省级及以上检测机构出具的测试报告）

3.3伺服控制系统

3.3.1力源控制系统

▲ 3.3.1.1双泵伺服控制，“由两个伺服电机分别控制两个油泵，两个油泵分别控制油缸的进油和回油，两套油泵的进回油差控制油缸的进退和力值的大小”。

▲3.3.1.2控制压力：（0~30）MPa；

▲3.3.1.3 30min力源控制波动度：≤0.01%(投标时需提供已有业绩的测试报告)

3.3.2运动控制系统

实现在不同的工况下指令承载动横梁移动系统、被检工件定位和输送装置完成对被测件的定位、安装、旋转测试及拆卸。

3.3.3数据采集处理系统：

3.3.3.1计算机采用速度：3.2GHz以上；核心数：≥四核；内存：≥8GB；独立显卡；具有可与数据采集系统连接的串口的品牌商用电脑，≥23吋LED显示屏。

3.3.3.2 应用软件能按自动、半自动和手动方式进行操作；

3.3.3.3 采集数据能自动计算、处理、保存和输出报表格式；

3.3.3.4 标准测力仪、工作测力仪、称重传感器、力传感器等应用检测软件；

3.3.3.5 输出报表符合国家相关规定和采购人的要求；

3.3.3.6设置多重安全保护功能，包括标准和被检传感器防过载的软件保护、限位装置的机械保护、伺服驱动器的扭矩过载保护、液压传感器的最大系统压力保护和急停开关的手动应急保护。

3.4 被测工件定位和输送装置:

依据力传感器、标准测力仪检定流程，配合力标准机的工作状态，对被测力传感器、标准测力仪进行便捷地定位、安装、旋转测试及拆卸。

▲3.4.1、技术要求：

| 3.4.1.1 | 承载力（kg） | ≥3000 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1.2 | Z向行程(mm) | ≥2000 |
| 3.4.1.3 | Z向移动速度(mm/min) | ≥1000可调 |
| 3.4.1.4 | X向行程(mm) | ≥1500 |
| 3.4.1.5 | X向移动速度(mm/min) | ≥1000可调 |
| 3.4.1.6 | 定位精度(mm) | ≤0.2 |
| 3.4.1.7 | 旋转角度误差 | ≤1度 |

3.4.2功能：

▲3.4.2.1自动输送：由伺服电机带减速机输送工作平台，并有位移控制功能。

▲3.4.2.2自动定位：被测工件的自动定位功能；

▲3.4.2.3 被检件连接：被检拉向传感器与设备拉头自动连接。

3.4.2.4 旋转测试：依据检定规程配合检定流程完成旋转测试。

3.5 被检件断裂失效保护系统

▲3.5.1 因断裂失效产生的振动不得对基础、设备造成重大损害，碎片不允许飞溅造成人身伤害；

▲3.5.2拉向检测时，应有措施预防被检件抱死；

3.5.3发生断裂失效时，噪声隔离装置外噪声≤100dB；

3.6环境温度模拟试验装置：

温度范围：（-10～＋40）℃

温度波动度：≤±0.5℃

温度偏差：≤±2℃

升温速率：2～3℃/min（空载）

降温速率：0.7～1℃/min（空载）

湿度控制范围：≤70%RH

相对湿度偏差：（-3～2）%RH

3.7器件核查及量传标准及附件：

▲3.7.1 30MN传感器：HBM/30MN一只或10MN*3集成一套，符合0.05级的要求（投标时提供生产厂的授权书，交货时提供省级及以上检测机构出具的测试报告）

▲3.7.2 20MN传感器：符合0.05级的要求（投标时提供生产厂的授权书，交货时提供省级及以上检测机构出具的测试报告）

3.8助力机械臂

助力机械臂是一种新颖的、用于物料搬运及安装时省力操作的助力设备。利用力的平衡原理，使操作者对重物进行相应的推拉，就可在空间内平衡移动定位。重物在提升或下降时形成浮动状态。无需熟练的点动操作，操作者用手推拉重物，就可以把重物正确地放到空间中的任何位置。

3.8.1承载力：≥100kg

3.8.2配置助力机械臂2台，其中1台固定安装使用，另一台可移动。

3.9实验室基础设施

3.9.1设备基础：

3.9.1.1挖去原千斤顶的两个设备基础；

3.9.1.2根据设备的承重要求打桩及设备基础制作；

3.9.1.3对与设备基础有干涉的地梁，需进行加固。

3.9.1.4基础承重：≥300t

3.9.1.5每年水平沉降：≤2mm

3.9.1.6每年不均匀沉降引起的承台水平度变化：≤0.2mm/1000m

3.9.1.7设备基础应做好防水、防震。

3.9.2二层楼局部切除，切除后对二层加固。

3.9.3通风管道的改造。

3.9.4设备安装后实验室的还原及相关区域封闭。

▲3.9.5所有施工需具备详细合理的设计及施工方案，不得对实验室主体结构产生任何损害。

▲3.9.6提供详细的设备基础图、设备平面布置图、设备空间布置图。

3.9.7提供本次招标内容以外设备运行所需的配套设施要求。

4、质量保障措施

4.1监督：

为确保项目质量，采购人在发出中标通知书后 30 天内组织相关人员对中

标人的项目设计方案、施工方案进行详细评审、交流和修改，以使双方在中标的项目设计方案、施工方案取得详细共识。并在方案实施过程中, 采购人将不定期地对进展情况进行监督。

4.2设计

综合考虑国内外现有叠加式力标准机的结构设计优缺点，合理布置操作空间，应用国内外最先进的控制技术和元器件，充分考虑被测件的安装和测试流程，最大限度地实现自动化检测。

4.3制造加工能力

供应商保证产品制造完全按照设计要求和工艺卡进行制造，对关键零部件进

行过程控制，专人负责机械、电气、标准传感器和液压等质量和进程，统筹安排

和保质保量完成制造任务。

4.3.1提供生产制造的技术条件、生产场地、装备及人员配置等。

4.3.2提供详细的制造加工工艺技术文件。

4.4质量保证计划

供应商应提供详细的项目质量保证计划，质量保证计划完整、科学、可行、

系统应用描述条理清楚、内容齐全。计划中包括人员配置构成、职责、监督、考

核等相关内容，需采购人认可。

4.5安装与调试

供应商应提供根据采购人实际空间设计安装方案，安装方案科学合理，措施得当，能针对本项目实施提出重点、难点并给出相应的解决方案，进度安排、质量保证、试运行及验收方案的描述。

安装方案中有详细的安装人员及进度表，合理安排人员及施工进度。

5、技术文件

投标时应提供为实现（1-4）条技术要求的详细设计方案、实施方案、相关图纸及其它证明文件（涉及计量性能指标的需有相关检定、校准、测试证书证明），对评标委员会认为未能在技术文件中阐述清楚的技术要求视为未实质性响应。

## 三、采购设备的其它要求

3.1所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

3.2投标人提供设备的专用工具及其清单。

3.3投标人提供的检测设备须符合国家有关设备制造标准。

3.4投标人应在投标文件详细说明所提供货物的技术规格和参数以及主要部件产地。

## 四、技术文件

投标人应提供下列技术文件：

4.1投标人在投标时必须提供设备样本及有关技术说明（所有参数均采用公制单位）。

4.2投标人在投标文件中必须提供主要部件生产厂家情况及有关样本、技术说明。

4.3投标人认为有必要提供的其它技术资料及文件。

4.4投标人提供详细的试验报告。

## 五、技术服务

5.1设备的安装、调试由投标人负责，但用户需配合投标人进行该项内容。

（1）投标人应确保设备运行可靠、维护方便。

（2）投标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试。

（3）安装调试到位后的设备由投标人与设备使用单位组织的验收小组共同进行质量验收签字。（验收标准：各类设备的数量、技术质量性能和规格型号、外观等应符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时应符合产品制造商和国家相关标准，价值20万元以上的设备供货方应与最终用户签订技术合同，明确安装调试、保修服务、配件提供、培训与技术升级等事宜）。

（4）设备交货的同时，投标人应向采购人提供以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，其费用应包括在报价总价内。

（a）产品技术说明书；

（b）用户手册；

（c）出厂明细表（装箱单）；

（d）出厂检验报告和合格书；

（e）其他相关技术资料。

（5）投标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、随机备件及清单和中文说明书，其费用包括在谈判价格内。

（6）如因投标人责任而造成的安装延期，产生的费用由投标人负担。

（7）验收不合格的货物，采购人可以要求中标（成交）方无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成的采购人的损失。

5.2投标人应为采购人或最终用户技术人员进行有关设备维护、操作、保养等方面培训，直至能独立操作。

5.3售后服务要求：

（1）免费保修期

免费保修期为货物经最终验收合格后36个月（采购需求中有特殊要求的按采购需求执行），免费保修期内免费保修和更换配件服务。

保修的货物在运行中发生问题，投标人维修响应时间为24小时，在48小时内到达现场并开始维修服务。各投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

（2）质保期后的服务要求

质保期结束后，投标人对设备履行终身技术支持、维修、零配件供应服务，投标人在投标文件技术商务文件中必须明确说明服务承诺。

5.4质量保证

（1）投标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（2）在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如质保期外的使用过程中发生质量问题，投标人在接到采购人通知后48小时内到达采购人现场。

（4）在免费质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

5.5软件升级投标人必须承诺提供终生免费的软件升级服务。

## 六、验收

6.1投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，根据本章节第二条要求，具有省级及以上法定计量检定机构的证书作为采购人指定的验收小组收货验收和使用的重要技术依据，证书应随货物交采购人。

6.2设备验收应当由采购人在指定地点进行，采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求或国家（设备制造国）有关标准指定验收小组进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予以签收，后果由投标人负责。

6.3设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。

6.4采购人应在货到指定地点安装调试完毕之日起5个工作日内组织验收完毕。验收时投标人应在现场。所有调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。

## 七、采购的其它要求

7.1投标人应在投标文件中对采购文件技术规范的要求逐条加以说明，并在偏离表中体现出来。

7.2复印本采购文件是不允许的，违反者将被废标。

## 八、付款条件

1. 采购方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向中标商支付50%的预付款。

2. 全部设备到货，安装调试结束，验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，采购方支付合同总价50%。

## 九、供货期要求及交货地点

国产设备的交货期为合同签订后60日历天。采购需求中有特殊要求的，按采购需求。交货日为供货方将货物送到采购人指定的目的地。

十、其他说明

1、如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。

2、中标人不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标人承担

十一、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1.所提供产品的技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

2.本项目的具体实施方案：包括技术实施方案、供货方案、服务方案、质量控制（安装调试技术保障措施）、人员培训计划、进度控制（物资进场安排、进度计划）等；

3.本项目专业技术人员配备情况；

4.质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

5.技术支持、培训及售后服务等；

6.招标文件及评分办法规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

合同将由浙江省计量科学研究院（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

合同编号：

甲方（买方）： 							           签订地点：杭  州

乙方（卖方）：                             签订时间：2020年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 销售产品名称、品种、规格

| 序号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（万元） | 保质期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：（大写） 元整 |  |  |  |  | 小写： ￥ 万元 |  |  |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测、特种设备报检及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

  - 自本合同签订生效后60日历天内，乙方将第一条所列全部产品运送至浙江省计量科学研究院下沙基地（下沙路300号）或甲方指定的其他地点；

  - 乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

  - 本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

  - 本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放位置。

- 产品的质量、技术标准及验收

  - 下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、技术协议；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件。

  - 产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

  - 产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供省级以上（含省级）国家计量检定部门出具的证书作为验收材料之一。

  - 乙方对甲方在中华人民共和国区域内使用合同产品引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

- 付款方式

4.1本合同项下，标的额总价为人民币   元（大写： 元整）；

4.2付款方式：

1. 采购方在合同签订生效以及具备实施条件后15日内，向中标商支付50%的预付款。

2. 全部设备到货，安装调试结束，验收合格，满足合同约定支付条件并收到发票后15日内，采购方支付合同总价50%。

- 开票方式

发票：乙方需在甲方最后一次付款前向甲方提供全额增值税专用发票；

- 产品质量保证、售后服务

  - 乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

  - 质保期按交货验收合格之日起计36个月。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话1天内响应用户要求，2天内派员上门现场维修，4天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。

  - 在保质期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。保质期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。

- 甲方违约责任

  - 如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

  - 非因甲方原因，乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金；

  - 非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方支付合同总价百分之 二十 的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式变更的除外。

  - 乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第一条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

- 合同争议解决办法

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 本合同自签订之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

- 本合同正本一式伍份，甲执叁份，乙方执壹份，丙方执壹份。

甲方：（公章）   	                         乙方：（公章）

联系地址： 		                         联系地址：

委托代理人：								  委托代理人：

联系电话：   	       	                联系电话：

传    真： 					             传    真：

开户行：                                 开户行：

账户：                                    账户：

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

8. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

9.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

10.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

11.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人：      （盖章）                           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日