浙江省特种设备科学研究院

2021年第四批检验装备采购项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21217B36

项目名称：2021年第四批检验装备采购

采购单位：浙江省特种设备科学研究院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年10月

目 录

电子交易须知	3

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及需求	32

第五章  合同主要条款	58

第六章　投标文件格式	67

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交响应文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份响应文件”。“电子备份响应文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  投标邀请

项目概况

浙江省特种设备科学研究院2021年第四批检验装备采购 招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年11月9日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-21217B36

项目名称：2021年第四批检验装备采购

采购方式：公开招标

预算总金额：956.47万元

每个标项的预算金额：详见下表

| 标项 | 序号 | 设备名称 | 数量（台、套、件） | 预算金额（万元） | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 智能变形检测器 | 1 | 300 |  |  |
|  | 2 | 地面标记模块 | 50 |  |  |  |
| 2 | 3 | 外壁漏磁检测仪 | 1 | 103 | 是 | 其中进口确认书预算金额100万元，进口设备报价不得超过此金额，否则投标无效 |
|  | 4 | 防腐层绝缘电阻测量仪 | 3 |  |  |  |
| 3 | 5 | 便携式X射线残余应力分析仪 | 1 | 118 | 是 |  |
| 4 | 6 | 声级计 | 20 | 375.87 |  | 其中进口确认书预算金306.78万元，进口设备报价不得超过此金额，否则投标无效 |
|  | 7 | 绝缘电阻表 | 20 |  | 是 |  |
|  | 8 | 温湿度表 | 20 |  |  |  |
|  | 9 | 钳形表 | 20 |  |  |  |
|  | 10 | 照度计 | 20 |  |  |  |
|  | 11 | 转速表 | 20 |  |  |  |
|  | 12 | 秒表 | 20 |  |  |  |
|  | 13 | 卷尺 | 20 |  |  |  |
|  | 14 | 斜塞尺 | 20 |  |  |  |
|  | 15 | 钢板尺 | 20 |  |  |  |
|  | 16 | 激光测距仪 | 20 |  |  |  |
|  | 17 | 游标卡尺 | 20 |  |  |  |
|  | 18 | 推拉力计 | 20 |  |  |  |
|  | 19 | 游标塞尺 | 20 |  |  |  |
|  | 20 | 红外热像仪 | 1 |  |  |  |
|  | 21 | 红外线测温仪 | 4 |  | 是 |  |
|  | 22 | 扭振测试仪 | 4 |  | 是 |  |
|  | 23 | 宽口游标卡尺 | 4 |  |  |  |
|  | 24 | 高精度温度计 | 2 |  | 是 |  |
|  | 25 | 电梯乘运质量仪 | 10 |  | 是 |  |
|  | 26 | 便携式定量光谱仪 | 1 |  | 是 |  |
|  | 27 | 功率分析仪 | 2 |  | 是 |  |
|  | 28 | 示波器 | 3 |  | 是 |  |
|  | 29 | 温度冲击试验箱 | 1 |  | 是 |  |
|  | 30 | 振动试验台 | 1 |  |  |  |
|  | 31 | 耐压绝缘电阻测试仪 | 3 |  | 是 |  |
| 5 | 32 | 门锁试验装置 | 2 | 59.6 |  |  |

注：供应商可选择一个及以上标项参加竞争，每个标项分别编制投标文件。

合同履行期限：合同签订后，国产设备30天内供货至招标人指定地点，进口设备50天内供货至招标人指定地点。（采购文件采购需求中有具体约定的按照约定办理）

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年11月9日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1410室。

3.开标时间：2021年11月9日09:30（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江省特种设备科学研究院

地  址：杭州市江干区凯旋路211号

联系人：肖凯

联系电话：0571-85824532

质疑联系人：朱科晖

质疑联系方式：0571-85085701

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：李良君 杨晴

项目联系方式（询问）：0571-85860255、85860257

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市西湖区环城西路37号

联系人：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2021年第四批检验装备采购。 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价(国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。)； 2、投标报价为交钥匙方式完成本项目的全部费用的价格体现，即供货至招标人指定的地点，总价包干。 设备报价包含设备（包括本体、标准附件、备品备件、专用工具）价、设备运杂费、保险费、利润、税金、安装调试费、验收费、培训费以及货物到达正常条件下所包含的全部费用。同时，若应标产品为进口产品，具有进口免税办理资质的供应商报价为免税的人民币报价，不具有进口免税办理资质的供应商需包含所有进口产品的所有费用。 3、若本须知“前附表”规定允许进口产品投标的，投标报价还应包括： （1）投标截止时间前已经进口的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税； （2）需从中华人民共和国境外提供的货物：货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税（本须知“前附表”规定可办理免税的除外）以及办理进口事宜所需的所有费用； （3）本须知“前附表”即使明确可免关税，如因国家（海关）政策等原因导致无法免关税的，关税由招标人承担；如因供应商原因导致无法办理的，合同价不予调整，关税由供应商承担，报价范围按前款（2）条执行。 4、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 R 不提供 |
| 9 | 演示 | £要求（详细内容） R 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 详见“第一章 投标邀请”。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 具体详见“第一章 投标邀请” |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 R 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | R 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9） 提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11) 监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按中标金额的0.8%向中标投标人收取，不足5000元按5000元计取。投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（七）特别说明：

1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）中小企业声明函(如有，格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章）；

（5）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（7）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（8）投标人情况介绍；

（9）商务响应表（格式见第六章）；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）技术响应表（格式见第六章）；

（12）设备的详细配置及零部件清单；其中：零部件需说明制造商和国别（不含报价,格式见第六章），技术规格书、所投设备的品牌、型号规格、主要技术性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述（不含报价）；产品样本说明书；（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与 中文版不一致的，以中文版为准）；

（13）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（14）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（15）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（16）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明；

（19）与评审、评分有关的其他技术资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

3. 国产设备价格采用人民币报价；进口设备价格采用免税的人民币报价（对于不能免税的部分应予以明示），交易方式为CIP浙江省特种设备科学研究院。由中标人委托相关外贸公司（外贸公司由中标人指定或采购人推荐）办理免税事宜，采购人予以协助，所需费用由中标人承担。如不能办理免税的，税费由采购人承担。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

标项1：智能变形检测器为核心产品。

标项2：外壁漏磁检测仪为核心产品。

标项3：便携式X射线残余应力分析仪为核心产品。

标项4：便携式定量光谱仪为核心产品。

标项5：门锁试验装置为核心产品。

多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2021年第四批检验装备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，具体详见评分细则。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离的，对标记“★”条款负偏离6项（含）以上的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）标项1，商务资信、技术评分（满分70分）

商务资信分（6分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的近五年（指2016年8月1日至投标截止时间）同类设备销售业绩：每提供一个得1分，最高得5分，以合同签订时间为准。投标人提供合同、发票复印件、对方单位负责人联系方式等，以备现场抽查合同真伪情况。 | 5 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（1分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，得0.5分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，不能提供不得分。 | 1 |

技术分（64分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对招标货物的功能及主要技术参数、配置等要求的响应情况及比较： 技术指标等完全符合招标需求的得15分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分（15分起扣），达到5项（含）以上的，其投标无效；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项加2分，最多加10分。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 25 |
| 2 | 产品配置的先进性、完整性和适用性： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 3 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。 | 5 |
| 4 | 投标人研发能力： 具有与本项目有关的发明专利（提供证书复印件）每项0.5分，与本项目有关的软件著作权（提供证书复印件）每项0.1分，专利及软件著作权累计最高得2分。 | 2 |
| 5 | 设备交货期：投标人承诺在2021年12月15日前提供设备的得5分，其余不得分 | 5 |
| 6 | 技术方案的整体评价： （1）对投标人的实施方案及技术措施、与相关单位的协调配合、设备及材料质量的主要措施、手段和方法选择等进行评分。投标人提供设备在数据分析时需要斜接的信号判断方法和量化的方法、5个以上斜接信号的局部放大图截图示例、斜接的量化方法，投标文件中提供产品功能性测试演示图片的，得3分，不能提供演示图片或产品技术方案存在缺陷的，本项不得分。 （2）投标人对投标设备后期改造提供技术方案，招标人在在后期设备运用时根据业主实际管道的情况进行改造的方案，如：流速低、流速高、无动力源自动力爬行等等改造的方案，3分。 | 6 |
| 7 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况： 安装、调试、验收计划科学、合理，拟派人员经验丰富、技术能力强的，得4分；安装、调试、验收计划基本合理，拟派人员具有一定的技术能力的，得2分；安装、调试、验收计划及人员安排情况较差或未描述完整的，得1分。 | 4 |
| 8 | 售后服务方案： 售后服务机构的便捷性好，在华东地区有设点服务点，售后服务人员充足，技术力量强的，得2分；售后服务机构人员配备相对较好的，得1分；售后服务机构人员配备较差或未描述完整的，得0分。 | 2 |
| 9 | 售后服务承诺、培训方案等： 售后服务承诺、培训方案等详细、完整，针对性强，能较好地满足采购人需求的，得3分；售后服务承诺、培训方案等基本完整，有一定的针对性，基本能满足采购人需求的，得2分；售后服务承诺、培训方案等完整性较差或未描述完整的，得1分 | 3 |
| 10 | 质保期：质保期超过招标文件规定的，每增加一年1分，本项最多得3分。 | 3 |
| 11 | 配件及耗材优惠（已列入投标报价的专用耗材除外）：根据投标人的优惠折扣及价格评分。 | 2 |
| 12 | 其他优惠条件（增加设备配置等）：认定为实质性优惠条件的，每1项得1分，最高得2分。 | 2 |

标项2-标项4，商务资信、技术评分（满分70分）

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2018年8月1日至投标截止时间）核心设备产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得1分，最高得3分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 最高分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对招标货物的性能及主要技术参数、配置等要求的响应情况： 技术指标完全符合招标需求的得22分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分（22分起扣），达到5项（含）以上的，其投标无效；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项加2分，最多加12分。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分。 备注：投标响应指标与产品样本资料或官方参数、产品检查报告等不一致的，视作负偏离。所有正偏离加分不超过12分，本项最高得34分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 34 |
| 2 | 产品配置的先进性、完整性和适用性： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 3 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。 | 5 |
| 4 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况： 安装、调试、验收计划科学、合理，拟派人员经验丰富、技术能力强的，得4分；安装、调试、验收计划基本合理，拟派人员具有一定的技术能力的，得2分；安装、调试、验收计划及人员安排情况较差或未描述完整的，得1分。 | 4 |
| 5 | 确保供应货物质量的设施及措施： 有质量监控措施和先进的质量检测设施的，根据方案的可行性评分。 | 3 |
| 6 | 产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）： 投标文件中提供的产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）完整、全面、有效的，得4分； 提供的产品技术支持资料或证明文件基本完整但未能全部反映主要技术技术指标（条款、参数）的，得2分； 提供的产品技术支持资料或证明文件有较多欠缺，得1分。 | 4 |
| 7 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得3分。 | 3 |
| 8 | 售后服务方面： 对投标人的售后服务方案（1分）、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施（1分），质保期内外的后续技术支持和维护能力情况进行评分（1分）。除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 3 |
| 9 | 配件及耗材价格情况（已列入投标报价的专用耗材除外）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分：响应最优或者优惠幅度最高的，得4分；响应次优或者优惠幅度次高的，得2分；响应差的或者无此内容的，得0分。 | 4 |

标项5，商务资信、技术评分（满分70分）

商务资信分（5分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人近三年（指2018年8月1日至投标截止时间）同类产品的业绩，以合同签订时间为准，每项合同得1分，最高得3分 | 3 |
| 2 | 环境标志产品、节能产品评审（2分）：投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的“节能产品品目清单”的，每项得0.5分，最高得1分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 | 2 |

技术分（65分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对招标货物的功能及主要技术参数、配置等要求的响应情况及比较： 技术指标等完全符合招标需求的得20分，如有偏离，按以下规则： （1）对标记“▲”条款的响应情况如低于招标需求的，其投标无效； （2）对标记“★”条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣3分（20分起扣），达到3项（含）以上的，其投标无效；优于招标需求的技术参数经评标委员会认定为实质性正偏离的每项加2分，最多加10分。 （3）其他未作标记的一般条款响应情况评分：低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣2分。 注:正偏离加分需经过评标委员会的认可。 | 30 |
| 2 | 产品配置的先进性、完整性和适用性： （1）所投产品配置完整、技术先进，且完全能满足采购人的使用要求的，得5分； （2）所投产品配置基本完整、基本能满足采购人的使用要求的，得3分； （3）所投产品配置的完整性较差或未描述完整的，得1分。 （4）所投产品存在升级淘汰、更新替代风险的，或者存在明显缺陷的，本项不得分。 | 5 |
| 3 | 产品的稳定性、可操作性和可维护性： 所投产品的稳定性好，可操作性强，维护简便的，得5分； 所投产品的稳定性一般，可操作性一般，维护相对简便的，得3分； 所投产品的稳定性、可操作性和可维护性较差的，得1分。 | 5 |
| 4 | 产品设计的整体评价： （1）设计方案完善，符合招标需求，可操作性强，计算数据准确，无重大漏洞，得5分； （2）设计方案较为完善，基本满足招标需求，可操作性较强，计算数据较准确，无重大漏洞，得3分； （3）无设计方案或较差，不满足招标需求，可操作性差，计算数据错误，有重大漏洞，得1分。 | 5 |
| 5 | 安装、调试、验收计划及人员安排情况： 安装、调试、验收计划科学、合理，拟派人员经验丰富、技术能力强的，得4分；安装、调试、验收计划基本合理，拟派人员具有一定的技术能力的，得2分；安装、调试、验收计划及人员安排情况较差或未描述完整的，得1分。 | 4 |
| 4 | 确保供应货物质量的设施及措施： 有质量监控措施和先进的质量检测设施的，根据方案的可行性评分。 | 3 |
| 5 | 产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等： 投标文件中提供的产品技术支持资料（公开发布的）或证明文件（检测报告、鉴定文件等）完整、全面、有效的，得3分； 提供的产品技术支持资料或证明文件基本完整但未能全部反映主要技术技术指标（条款、参数）的，得2分； 提供的产品技术支持资料或证明文件有较多欠缺，得1分。 | 3 |
| 6 | 质保期超过招标文件规定的，每增加一年得1分，本项最多得3分。 | 3 |
| 7 | 售后服务方面： 对投标人的售后服务方案（1分）、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施（1分），质保期内外的后续技术支持和维护能力情况进行评分（1分）。除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 | 3 |
| 8 | 配件及耗材价格情况（已列入投标报价的专用耗材除外）： 质保期满后，根据各投标人提供的配件及专用耗材供应价格情况进行评分：响应最优或者优惠幅度最高的，得4分；响应次优或者优惠幅度次高的，得2分；响应差的或者无此内容的，得0分。 | 4 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章  招标内容及需求

一、技术标准、规范（不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

二、基本要求

1、投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标、技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用产品，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2、如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3、中标人须对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4、投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证；投标人在投标文件中提供相关证明材料。

5、投标人的投标产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6、投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

7、工作条件

投标人提供的产品应在采购人所处的条件下正常工作，投标人可以通过现场踏勘进行了解。

8、环境要求

投标产品安装运行对环境的要求应能满足采购人的现有条件，如投标产品对环境有特别要求，投标人须在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担。投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件。

9、产品本体

产品本体是指产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行就能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品。

10、随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具

随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具是指与产品相关的辅助性物品，是为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行。

包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人应在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、另配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，所需费用应包括在投标报价之内。

11、选配件及其他

为了保证产品能长期工作，投标人应在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量、单价和总价，供采购人按需选购。并要在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次的投标报价之内。

12、数据接口

投标人所投设备需具有数据集成接口并免费配合采购人对接采购人仪器设备数据采集统一平台，以实现仪器设备相关检测数据的自动化管理和数据应用。

特别说明：本次采购的设备须提供第三方法定计量机构检定证书或符合使用要求的校准证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。中标商在交货时应提供电子版使用说明书（单台金额在5000元以上的设备）

三、具体采购内容及需求等

## 标项1 ：序号1-2

## 序号1   智能变形检测器  数量1套

（一）用途

用于长输管道的内检测。

（二）技术要求

1.变形检测器参数配置要求

▲1.1适用管道尺寸：914mm

▲1.2单通道采样频率：≥1KHZ

▲1.3周向传感器间距：＜30mm

▲1.4搭载惯导的能力：是

★1.5传感器通道数：16个

★1.6检测器的最小弯头通过能力：3D

1.7检测器变形通过能力：30%ID

★1.8最大一次检测里程：150公里

1.9检测器运行速度：3～4米/秒

★1.10检测器标准工作时间：120小时

2.变形检测器技术参数及精度要求

2.1凹陷：当内径减小<10%OD时，精度为±0.5%OD；当内径减小>10%OD时，精度为±0.7%OD。

2.2椭圆度：当内径减小<5%OD时，精度±0.5%OD；当内径减小在5%～10%OD之间：精度为±1.0%OD；当内径减小>10%OD时：精度为 ±1.4%OD。

2.3轴向定位精度：特征与参考环焊缝之间的距离精度为±0.1m，上游参考焊缝与标识位置之间标称距离的±0.1%。

2.4周向定位精度：＜±5.0°

3.设备出厂前要求

3.1完成耐压试验、振动试验、温度试验；

3.2主设备应能在输气（天然气、氮气、空气），输油（成品油、原油）及水介质管道内运行；主设备可在管道介质压力≤10MPa且运行速度≤5m/s状态下稳定运行，并保持单次运行100km以内不出现质量问题；

3.3设备出厂前需要携带跟踪定位系统；

★3.4软件功能和性能指标应在投标文件内详细描述，并附软件截屏和承诺永久免费升级维护。

4.其他要求

4.1投标人应作为招标人长期的设备使用、工程服务和数据分析、评价等方面技术服务和支撑单位，为招标人利用本次招标设备稳定、安全、顺利和高质量开展工程施工服务提供便利和保障；

4.2负责设备培训，采购方人员能够独立进行现场操作；

4.3设备组装调试或投入管道运行时，当招标人通知投标人需要技术服务时，投标人应派有经验的工程师现场或远程指导；远程指导无法解决时，投标人应立即派专业工程师至现场服务；

4.4提供数据下载软件，采购方获得检测原始数据；

4.5提供原始数据分析软件，并负责培训数据分析方法，使采购方人员能够独立应用软件进行数据分析；

4.6具有为采购方快速提供后续检测器现场服务所需要的易损件的能力，易损件包括但不限于皮碗、钢刷、探头、电池、电缆、里程轮等。

4.7设备质保期不少于2年。

★4.8提供设备防爆合格证书、第三方专业机构认证满足NACE 35100-2017或SYT 6597-2018精度认证证书。

## 序号2  地面标记模块  50块

（一）使用要求

▲1.本地面标记模块须同采购设备序号1智能变形检测器配套使用。本设备是用于管道检测的必备工具之一，当管道检测方在长输管道内发送测径检测器和漏磁检测器时，检测方按照500米设置一个定位盒的原则，在长输管道正上方不超过5米的位置埋设定位盒，埋设的定位盒可以采集到测径检测器和漏磁检测器上方装备的磁块磁信号，便能够得到设备通过定位盒的准确时间，作为后续开挖管道缺陷的一个定位参照物。

（二）主要技术参数

1.电池：采用续航锂电池或其它碱性电池，工作时间：不少于200小时；

2.检测器允许最大运行速度：0~10m/s

3.允许管道埋深：1~5m；外壳材质：采用抗静电材质。

4.重量及尺寸：单边不超过30cm，整机重量小于3kg

5.防水等级：防水；工作温度：-20℃至+70℃

6.状态显示功能:剩余电量、同步状态、存储状态等

7.数据接口：支持有线传输

8.存储能力：支持读写数据功能

9.地面标记模块数据读取软件终身免费升级

## 标项2：序号3-4

## 序号3   外壁漏磁检测仪  数量1套

（一）技术参数要求：

1.设备名称及数量：管道漏磁成像检测系统。

2.功能要求：用于快速检测铁磁性材料压力管道的内、外壁腐蚀缺陷，可实时显示检测结果。

3.技术参数要求：

3.1主机

3.1.1可充电电池供电，工作不小于6小时；

3.1.2操作温度：0-50℃；

3.2探头

★3.2.1探头适用范围（管道外径）：：DN50~1000mm

3.2.2最大检测厚度： 12mm（确保灵敏度情况下）；

3.2.3驱动方式：手推；

★3.2.4检测速度：最大1m/s；

3.2.5透涂层性：最大穿透6mm无磁性涂层；

3.2.6可检测最小缺陷：直径为1mm，20%壁厚减薄的孔；

3.2.7最大检测表面温度：60℃；

3.2.8数据线长度：5m；

★3.2.9探头曲率调节：旋钮调节，两个旋钮即可完成曲率调节；

★3.2.10传感器调节：曲率可根据探头曲率自动调节，传感器高度无需调节；

3.2.11编码器：可拆卸；

★3.2.12探头上带有操作快捷键，具有归零键、开始/停止键、切换扫描轨迹键。

3.3软件

3.3.1直观的用户界面；

3.3.2支持多个视图；

3.3.3简单的检测设置；

3.3.4数据的可追溯性；

★3.3.5可显示采集漏磁信号波形图、C扫描图、X/Y坐标。

4.配置要求

4.1主机：1台；

4.2探头：3个；

4.3软件：1套；

4.4数据传输线：1根；

4.5编码器：1个；

4.6主机电池：2块；

4.7充电器：1套；

4.8随机资料：1份；

4.9说明书：1份

## 序号4  防腐层绝缘电阻测量仪  数量3台

一、功能要求：

适用于测量连续管道中的任意管段、不同管径、不同钢质、不同防腐层绝缘材料，在不开挖覆土、不关停外加电流阴极保护情况下方便而准确地测量埋地金属管道防腐层绝缘电阻。

二、技术参数：

1、电压输出选择：250V/500V/2500V/5000V；

2、测量电阻量程范围：0～200GΩ；

3、精度要求：绝缘电阻，±10%，输出电压，±10%；

4、工作温度：—10℃～40℃；

5、仪器绝缘性能要求：电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000MΩ；

6、仪器耐压性能要求：电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压，承受1分钟；

7、仪表采用便携式设计，便于野外操作。

三、配置要求

主机1台，充电器1个，测试线1套，设备说明书 1本，仪器箱1个。

## 标项3：序号5

## 序号5  便携式X射线残余应力分析仪  数量 1台

（一）设备功能

1.设备可用于各类金属多晶材料残余应力检测，无损地对被检工作进行检测，同时可测定不平表面、大晶粒、织构和有应力梯度材料的残余应力；

▲2.可实现残余应力自动测量，检测完成后可以直接读取测量的残余应力值，可对检测结果进行记录和回放，原始数据和测试数据能导出进行分析；

▲3.不需要采用试块校验，有精确的理论依据、数学模型和计算方法，具有完善的软件，界面人性化，操作简单化；

4.设备便携轻巧，对设备结构、形状和环境的适应性强，即可在实验室用，也方便用于户外现场检测工作；

（二）主要技术参数：

1.X射线管：

★1.1功率：≤50W（最大管电压：≤30kv,最大管电流: ≤10mA）；

★1.2仪器无需外部冷却水，具有可靠的自保护集成冷却系统，一旦超温，自动关闭X射线系统，保护设备和人员安全；

★1.3标配圆形准直管：直径≤2mm

★1.4 X射线辐射在距离探头2m外，辐射剂量符合国家标准规定；

2.阳极靶材标配Cr靶，适用于常见的碳钢、低合金钢和各类不锈钢、镍合金等金属多晶材料残余应力测试；

3.探测器：

3.1探测器类型：圆形全二维面探测器

★3.2探测器尺寸：直径≥2英寸

4.设备主机系统尺寸

★4.1探测单元：≤120(W)*250(D)*200(H)mm

4.2电源单元：≤200(W)*350(D)*300(H)mm

5.相同材料、相同方向、相同环境下检测残余应力值误差不超过±15Mpa；

6.可测试项目：1）残余应力  2）衍射峰半高宽；

7.配置CCD及LED辅助定位系统，配置机械臂以适应探测器在空间位置的摆放；

★8.单次X射线入射可采集的衍射峰数量：≥300个；

9.单次X射线入射即可完成残余应力测量

10.残余应力测试分析软件功能：

10.1可实现残余应力自动测量；

10.2软件界面可呈现出二维德拜环衍射图形；

10.3软件可实时抓拍到测试实物图片；

10.4软件界面可显示内置CCD摄像头拍摄的样品定位实时影像，方便样品定位操作。

11.笔记本电脑配置：1TB以上固态硬盘，16GB内存，带独立显卡。

12.设备在环境温度为5~40℃，相对湿度20％～90％范围内能够正常工作

（三）配置清单

1.主机探测器1台

2.电源发生器1台

3.准直器1个

4.电子角度计3个

5.无应力标样1个

6.三脚支架及附件1套

7.笔记本电脑1台

8.主机运输箱1套

9.多功能机械臂1套

## 标项4：序号6-31

## 序号6  声级计  数量 20台

（一）主要技术参数

1.测量范围：30～130dB；

2.测量精度：在1kHz处，允差≤±1.4dB；

3.工作环境温度范围：-10～50℃；

4.具备A/C/Z频率计权。

## 序号7  绝缘电阻表  数量 20台

1.测量范围：0.01MΩ～10GΩ；

2.测试电压：50，100，250，500，1000V；

3.测量精度：50V，100V：±（3%+5）；250V，500V，1000V：±(1.5%+5)。

## 序号8  温湿度表  数量 20台

（一）主要技术参数

1.测量范围：-20～50℃，0～100%RH；

2.测量精度：（-20～0℃）≤±1.5℃，(0-50℃）≤±1℃，≤±5%RH。

## 序号9  钳形表  数量 20台

（一）产品性能要求

1.除了电流除了电流，还能测量电压、电阻、频率、验电等多种测量项目；

2.同时显示浪涌电流（INRUSH）的有效值和波形峰值；

3.IP54的防尘防水性；

4.防止测量错误，自动判断电流/电压的交直流，过输入时蜂鸣声和红色背光灯提示危险；

（二）主要技术参数

1.直流电流：20.00 A/600.0 A，基本精度：±1.3% rdg，±8 dgt.；

2.交流电流：20.00 A/600.0 A，(10 Hz～1 kHz，真有效值整流)，基本精度：±1.3% rdg，±3 dgt；

3.直流电压：600.0 mV～1500 V，5档量程，基本精度：±0.5% rdg，±3 dgt；

4.交流电压：6.000 V～1000 V，4档量程，(15 Hz～1 kHz， 真有效值整流)，基本精度：±0.9% rdg，±3 dgt；

5.交流+直流电流：20.00 A/600.0 A，(10 Hz～1 kHz，真有效值整流)，基本精度：±1.3% rdg，±13 dgt；

6.交流+直流电压：6.000 V～1000 V，4档量程，基本精度：±1.0% rdg，±7 dgt；

7.电阻：600.0 Ω～600.0 kΩ，4档量程，基本精度：±0.7% rdg，±5 dgt；

8.静电电容：1.000 μF～1000 μF，4档量程，基本精度：±1.9% rdg，±5 dgt；

9.频率：9.999 Hz～999.9 Hz，基本精度：±0.1% rdg，±1 dgt；

10.导通检查：導通ON阈值：25 Ω ±10 Ω (蜂鸣连续音，警告背光灯红色灯亮)，導通OFF阈值：245 Ω ±10 Ω，响应时间：0.5 ms以上；

11.二极管：开路电压：DC2.0 V以下，测试电流：200 μA，顺时针方向：0.15 V～1.8 V；

12.温度（K）：-40.0～400.0℃，精度：±0.5% rdg，±3.0℃+温度探头精度；

13.验电：Hi：AC40 V～600 V，Lo：AC80 V～600 V，50/60 Hz；

14.直流功率：显示范围切换：0.000 VA～1020 kVA，精度：±2.0% rdg，±20 dgt；

15.波峰因数：20.00 A量程：7.5；600.0 A量程：500.0 A以下3，500.0 A~600.0 A以下2.5；

16.其他功能：AC/DC自动判断功能、DC电流•电压的正负判断功能、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的显示、通滤波功能、显示值保持、自动保持、背光灯、自动省电、蜂鸣音；

17.防尘防水：手持部分：IP54，钳口（电流传感器部分）/绝缘部分：IP50；

18.显示：显示更新率5次/s（静电电容/频率/温度除外）。

## 序号10  照度计  数量 20台

（一）主要技术参数

1.测量范围：20、200、2000、20000、200000Lux；20、200、2000、20000FC；

2.精度：±3%（在2854K时依照普通白炽灯校准）；6%其他可见光光源；

3.余弦角度偏离特征：30±2%，60±6%，80±25%；

4.采样率：≥2.5次/秒。

## 序号11  转速表  数量 20台

（一）主要技术参数

1.测量范围：非接触式：1-99999r/min，接触式：1-19999r/min；

2.测量精度：±0.02%读数+1个字；

3.配件需包含0.1m和6ｉｎ转轮、锥形测速头、内锥形测速头、加长杆各一个以及反光带10m以上。

## 序号12  秒表  数量 20台

（一）主要技术参数

1.走时精度：-0.5～0.5s/d；

2.分辨率：1/100s；

3.具备电子秒表，定时器等功能。

## 序号13  卷尺  数量 20台

（一）主要技术参数

1.尺长：5m；尺带宽：19mm；精度：1mm；

2.采用高强度ABS塑料，尼龙披覆，自动归零。

## 序号14  斜塞尺  数量 20台

（一）主要技术参数

1.量程：0～15mm；

2.测量精度：0.1mm；

3.双面有刻度。

## 序号15  钢板尺  数量 20台

（一）主要技术参数

1.量程：300mm；

2.精度：1mm。

## 序号16  激光测距仪  数量 20台

（一）主要技术参数

1.测量范围：0～100m；

2.测量典型公差：±1.0mm；

3.测量最大公差：±2.0mm；

4.显示的最小单位：6/30/60mm (10/50/100m)；

5.倾角量程：360°；

6.倾角测量公差：±0.2°。

## 序号17  游标卡尺  数量 20台

（一）主要技术参数

1.量程：0～150mm

2.分度值：0.02mm

3.数显显示

## 序号18  推拉力计  数量 20台（1000N：10台； 500N：10台）

（一）1000N推拉力计  数量10台

1.主要技术参数要求

1.1测量范围：0～1000N；

1.2测量分度值：0.1N；

1.3测量精度：±0.5%。

（二）500N推拉力计  数量10台

1.主要技术参数要求

1.1测量范围：0～500N；

1.2测量分度值：0.1N，

1.3测量精度：±0.5%

## 序号19  游标塞尺  数量 20台

1.量程：0～15mm；

2.测量精度：0.2m；带游标。

## 序号20  红外热像仪  数量 1台

（一）技术要求

1.本红外线热成像测温仪用于电梯驱动主机的型式试验、耐火层门委托试验。

（二）配置参数

1.红外分辨率：384×288（110592像素）；

2.视场角：42°×30°；

★3.温度范围：-20℃至550℃；

★4.精度：±2℃或2%；可通过屏幕修正发射率、进行反射背景温度补偿及透射率修正；

5.红外波长：8～14μm；

6.显示屏：3.5英寸，触摸屏640×480；

7.对焦系统：手动对焦，固定焦距（焦点位置定位在 1 米处）；

8. IR-Fusion 红外可见光融合技术：连续融合，0%至100%，为红外图像增添可视细节；

9. 最小范围（手动模式下）：3℃；

10. 最小范围（自动模式下）：5℃；

11.帧数：9Hz或27Hz；

12.内存：约500张图像，配置相应内存卡；

13. 图像捕捉、查看、保存机制：单手图像捕捉、查看和保存功能；

14. 壳体防护等级：IP54；

## 序号21  红外线测温仪  数量 4台

（一）主要技术参数

1.测温范围：-32℃～600℃；

2.精度：±1%或1℃；

3.发射率：可调；

4.距离系数比：20：1；

5.重复性：±0.5%或0.5℃；

6.光谱响应：8`14μm；

7.背光显示器：有；

8.激光显示：有；

9.防水防尘：IP54；

## 序号22  扭振测试仪  数量 4台

1.测量范围：速度：0.1～199.9mm/s；加速度：0.1～199.9mm/s2；位移：0.001～1.999mm；

2.分辨率：速度：0.1mm/s；加速度：0.1mm/s2；位移：0.001mm；

3.准确度：±（5%+2位数）；灵敏度：10.0mV/m/s2±5%；

4.产品包含：测振仪及相应探头（磁吸式探头）

## 序号23  宽口游标卡尺  数量 4台

1.量程：0～150mm；

2.分度值：≤0.02mm；

3.数显显示，卡口尺寸：30×40mm。

## 序号24  高精度温度计  数量 2台

（一）主要技术参数

1.测量范围（Pt100）：-200～450℃；

★2.测量精度：±0.01°C从0°C至100°C，±0.015°C 从-50°C至199.99°C，其他±0.025%；

★3.分辨率：0.001°C 从 -200°C至+200°C ，剩余范围 0.01°C；

4.测量间隔1秒至30分钟可调；手持便携式，带插针，可对液压缓冲器进行油温测量。

## 序号25  电梯乘运质量仪  数量 10套（ 纯主机：5套；带模块5套）

（一）纯主机电梯乘运质量仪  数量 5套

1. 能量化电梯/扶梯ISO乘运质量；

2. 测量加速度、减速度、速度和跳动；

3. 辨别和定位钢轨和接头的对正度；

4. 评估安全钳和缓冲器测试；；

5. 评估驱动和控制功能；

6. 记录电梯的性能基准；

7. 每年的电梯运行比较；

8. 可大批量采集/储存数据 ；

9. 可连接标准闪存U盘；

10. 实时测试的电压、电流及相关数据可方便导入U盘或电脑。

11. 有LED液晶显示屏

12. 时钟：集成电池支持的实时时钟；

13. 电池：可再充电的酸性石墨电池，每隔30小时一充

14. 充电器：普通电压；

15. 传感器：3个加速计（X,Y,Z轴向排列），1个电容麦克风

16. 交/直流转换器:13位自校准；

17. Anti-Aliasing滤波器：（加速度信道）可选择软件80Hz or 160Hz结束工作；

18. 取样率：可选择软件256 or 512 SPS/信道；

19. 反馈频率：0 to 80/0 to 160Hz，

20. 麦克风，A-加权快速反馈8KHz，Type 25 True RMS噪音级别测量；

★21. 范围：加速度＋1.5g～-1.5g，麦克风：40 to 90db（A）；

★22. 分辨率：加速度百万分之600（g），（0.0006g），麦克风：1dB；

23. 数据存储：超过4信道700秒；

24. 配有：加速计（三维加速度传感器），电容式麦克风，交流转换器，充电装置，连续/加速扩充电缆（2米）（串行电缆），操作手册，EVA振动分析软件，外用悬吊式触发开关；

（二）带模块的电梯乘运质量仪  数量 5套

1. 能量化电梯/扶梯ISO乘运质量；

2. 测量加速度、减速度、速度和跳动；

3. 辨别和定位钢轨和接头的对正度；

4. 评估安全钳和缓冲器测试；；

5. 评估驱动和控制功能；

6. 记录电梯的性能基准；

7. 每年的电梯运行比较；

8. 可大批量采集/储存数据 ；

9. 可连接标准闪存U盘；

10. 实时测试的电压、电流及相关数据可方便导入U盘或电脑。

11. 有LED液晶显示屏

12. 时钟：集成电池支持的实时时钟；

13. 电池：可再充电的酸性石墨电池，每隔30小时一充

14. 充电器：普通电压；

15. 传感器：3个加速计（X,Y,Z轴向排列），1个电容麦克风

16. 交/直流转换器:13位自校准；

17. Anti-Aliasing滤波器：（加速度信道）可选择软件80Hz or 160Hz结束工作；

18. 取样率：可选择软件256 or 512 SPS/信道；

19. 反馈频率：0 to 80/0 to 160Hz，

20. 麦克风，A-加权快速反馈8KHz，Type 25 True RMS噪音级别测量；

★21. 范围：加速度＋1.5g～-1.5g，麦克风：40 to 90db（A）；

★22. 分辨率：加速度百万分之600（g），（0.0006g），麦克风：1dB；

23. 数据存储：超过4信道700秒；

24. 每台设备配置清单：加速计（三维加速度传感器），电容式麦克风，交流转换器，充电装置，连续/加速扩充电缆（2米）（串行电缆），扶梯性能测试模块IMD-1 1个,测速模块ETCHD1 1个，操作手册，10g加速度测试模块1个，EVA振动分析软件，外用悬吊式触发开关；

## 序号26  便携式定量光谱仪  数量1台

（一）技术参数

仪器符合或高于国标GB/T4336-2002（碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法）、GB11170-2008（不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法）、GBT14203-1993（钢铁及合金光电发射光谱分析法通则）的分析精度及准确性,重复性要求，并有中国检验检疫总局出具的计量器具型式批准证书。

1.光学系统

★1.1主光室：要求碳纤维；

1.2光栅焦距：不小于300mm；

1.3波长范围：165～671nm；

1.4检测器：CCD检测器；

★1.5每个CCD3000及以上像素，罗兰圆或平场光学结构，焦距大于等于300mm；（CCD数量越多越好，光栅焦距越长,色散率会赿高。谱线分得赿开，接收器件接收精度赿高）

★1.6光栅刻线≥3000条/mm；（刻线越多，分光效果越好）

2激发探头

★2.1激发探头能远程控制主机，检测结果同时在激发探头及仪器主机上显示；

2.2光纤长度≥3米；

2.3探头重量≤2kg；

2.4激发枪头激发孔直径

3激发光源

3.1火花及电弧激发源，光源放电频率、电压值由计算机控制；

3.2频率：100～350Hz；

3.3电压：250～300V；

4电源

★4.1工作时间≥8小时，无电池情况下主机都能直接插上电源进行工作，电池类型为锂电池；

4.2仪器能够在工作状态下自由选择电池供电或外部电源供电模式，在转换时不需要关闭主机，在重新开机后不需重新对仪器进行校准；

4.3外接电源电压：220V；

5.软件设置

5.1原装最新正版软件，光谱分析软件配备中文版本；

5.2配备接口：USB (2.0)，网络接口，输出接口和蓝牙接口 ，并全部开放；

5.3任意激发次数的数据可以计算平均值，手动设定平均值计算，可返回单点激发显示；

5.4检测结果可存储及打印；

5.5具有对分析元素的背景校正、谱线重叠、元素间干扰及100%基体校正等功能；

5.6根据含量范围自动选择最佳谱线；

5.7分析结果科显示牌号并判定是否合格标识、结果可百分含量或ppm显示；

5.8分析结果1-2点曲线再校准，相加和相乘的干扰校正，结果超出曲线范围的标示；

5.9具有对工作曲线进行完全标准化和类型标准化功能；

5.10分析数据可传输至外部计算机，分析数据以Excel, ASCII等标准格式存储，能自由编辑报告；

6分析检测

6.1现场检测半小时内可完成开机稳定和仪器标准化；

6.2分析检测时间≤20s；

6.3配备小样品夹具。φ0.8-12mm线材分析识别器端面和弧面一套，管材识别器一套，可测定外径≥φ15mm的管材。可实现测定0.5mm薄板；

6.4精度要求，满足国家计量标准JJG 768-2005《发射光谱仪检定规程》中直读光谱仪主要检定项目及计量性能要求A级；

★7基体元素分析范围

7.1铁基体，需包含所有分析曲线

| 元素 | 范围 | 元素 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 0.002—5.4 | Nb | 0.002—3.6 |
| Si | 0.005—24 | Ti | 0.001—3.6 |
| Mn | 0.002—24 | Pb | 0.01—0.31 |
| P | 0.002—2.88 | Sn | 0.002—0.44 |
| S | 0.002—0.51 | Mg | 0.0005—0.28 |
| Cr | 0.003—39.6 | As | 0.005—0.28 |
| Ni | 0.005—55.2 | Zr | 0.002—0.5 |
| Mo | 0.002—11.4 | Bi | 0.015—0.12 |
| V | 0.001—12 | Ca | 0.0005—0.02 |
| Cu | 0.002—9.72 | Ce | 0.006—0.66 |
| Al | 0.002—6.24 | B | 0.0005—0.13 |
| Co | 0.005—21.6 | Zn | 0.003—0.05 |
| N | 0.06-2.0 |  |  |

7.2铜基体，需包含所有分析曲线

| 元素 | 范围 | 元素 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.002-1.85 | Ni | 0.005-40.20 |
| Al | 0.003-14.80 | Si | 0.004-8 |
| As | 0.003-0.45 | Sn | 0.002-22 |
| B | 0.003-0.04 | Zn | 0.005-53.30 |
| Be | 0-3.55 | Ti | 0.01-0.9 |
| Bi | 0.008-6.90 | P | 0.003-1.20 |
| Cd | 0.003-0.12 | S | 0.002-0.25 |
| Co | 0.004-2.80 | Sb | 0.01-2.00 |
| Cr | 0.003-2.85 | Te | 0.013-0.13 |
| Fe | 0.008-7.45 | Zr | 0.001-0.45 |
| Mg | 0-0.20 | Pb | 0.004-25 |
| Mn | 0.003-7.10 | Se | 0.005-1.4 |

7.4铝基体，需包含所有分析曲线

| 元素 | 范围 | 元素 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0.001-1.20 | Li | 0.050-9.80 |
| B | 0.001-2.80 | Mg | 0.002-12.20 |
| Ba | 0.001-0.02 | Mn | 0.002-36.00 |
| Be | 0-0.028 | Ni | 0.005-25.00 |
| Bi | 0.006-0.74 | Pb | 0.005-2.10 |
| Ca | 0.001-2.10 | Si | 0.003-42.40 |
| Cd | 0.002-0.40 | Sn | 0.006-24.00 |
| Ce | 0.005-0.06 | Sr | 0.001-0.17 |
| Co | 0.002-2.00 | Ti | 0.003-6.50 |
| Cr | 0.001-0.56 | V | 0.002-0.14 |
| Cu | 0.001-58.80 | Zn | 0.005-13.20 |
| Fe | 0.003-13.80 | Zr | 0.001-0.38 |
| Ga | 0.001-0.14 | In | 0.003-0.12 |
| La | 0.002-0.04 |  |  |

8配置要求：

★8.1便携式全定量光谱仪 (Fe、Cu、Al五种基体)，配置最新原装软件分析程序和基体自动识别程序，所配置基体应配置所有完整通道已适应复杂检验对象；

8.2携带模式:方便携带，并且有配套的装用行李箱方便运输，手推车模式，背包模式和运输箱模式；（提供图片佐证）

8.3火花电弧一体式激发枪；

8.4电池供电装置，加配锂电池有一套 ；

8.5仪器原装小推车；

8.6铁基标准钢样（不锈钢347、301、630、P91、GBW01682-GBW01685一套）、、铜基（铅黄铜BYG2005041-BYG2005046一套）、铝基（ZBY514-ZBY518一套）标准钢样（如没有需与采购人协商更换其他标样）；

8.7原装现场磨样机，并配备60-100目砂纸500片；

8.8随机提供设备的易损、易耗件：电极刷不少于15根，石英窗不少于7片，O型环不少于20个，保险丝不少于20个。

## 序号27  功率分析仪  数量2台

1.技术要求

本仪器主要用于试验样品的功率分析等。

2.产品特点

2.1抗干扰性强且高稳定性（80dB/100kHz的CMRR, ±0.01%/℃的温度特性）

2.2能准确测量变化大的负载，TrueHD 18bit

2.3在保证最高精度的同时达到10ms的更新率（通过专用IC所有测量都是独立并同时运算）

★2.4DC基本精度：±0.07%

2.5马达分析专用触发和D/A输出

★2.6带宽1.5MHz，最大100次的宽频谐波分析

3.技术指标

3.1输入通道数：4；测量速度：2MS/s(18bit)；

3.2测量量程：

电压：6V/15V/30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V；

电流：4 A/ 8 A/ 20 A/ 40 A/ 80 A/ 200 A；

★3.3测量精度：

3.4功率量程:2.40000W ～ 4.50000MW(根据电压、电流的组合而定)

3.5采样率5MHz/18bit

3.6频率测量

测量范围0.1 Hz～2 MHz(

精度±0.05%rdg±1dgt (对测量源的测量量程在30%以上的正弦波时)

3.7累积测量

3.7.1测量项目电流累积(Ih+、Ih-、Ih)、有功功率累积(WP+、WP-、WP)，Ih+和Ih-仅在DC 模式时测量，RMS模式时，仅测量Ih

3.7.2显示分辨率999999(6位+ 小数点)，从各量程的1%作为f.s.的分辨率开始

3.7.3测量范围0 ～ ±9999.99 TAh / TWh

3.7.4累积时间精度±0.02% rdg.(0℃～ 40℃ )

3.8谐波测量

3.8.1测量模式：IEC规格模式 / 从宽频模式进行选择(全通道设定相同)

3.8.2测量项目：谐波电压有效值，谐波电压含有率，谐波电压相位角，谐波电流有效值，谐波电流含有率，谐波电流相位角，谐波有功功率，谐波功率含有率，谐波电压电流相位差，综合谐波电压畸变率，综合谐波电流畸变率，电压不平衡率，电流不平衡率(IEC规格模式时，没有中间谐波)

3.8.3 FFT处理字长：32bit

(1) IEC规格模式

(2) 宽频带模式

★精度要求

3.9波形记录

采样速度：

电压电流波形：通常5 MS/s

马达波形：通常50 kS/s (模拟DC)

马达脉冲： 通常5 MS/s

3.10 FFT分析

FFT点数：1,000点/5,000点/10,000点/50,000点

3.11 马达分析

1）、输入通道：4通道

CH A：模拟DC输入/频率输入/脉冲输入

CH B：模拟DC输入/频率输入/脉冲输入

CH C：脉冲输入

CH D：脉冲输入

3.12高精度传感器

额定一次电流：AC/DC 200 A

频率带宽：DC～500 kHz

基本精度：

±0.3％rdg.±0.01％f.s.,±0.1°(DC＜f≤100Hz)

±0.3％rdg.±0.02％f.s.,(DC)

4.产品配置

4.1主机1台

4.2高精度传感器4支（200A）

4.3电压测试线8根

4.4配套实验桌椅3套

4.5 PC主机1台（塔式工作站/高性能设计PC(i7-10700/2*16G/512G SSD+2T/1660S/蓝牙/RW/500W/W10)）（两台共用）

4.6 马达模块1个（两台共用）

## 序号28  示波器  数量3台

1、200 MHz 带宽；

2、4 通道；

3、采样率1 GS/s；

4、所有通道记录长度均为1 兆点；

5、波形捕获速率为5,000 个波形/秒；

6、I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232、RS-422、RS-485、UART 总线触发和分析；

7、Wave Inspector 控制用于管理较长记录长度，包括缩放和平移、播放和暂停、搜索和标记；

8、7 英寸WQVGA宽屏彩色显示器；

9、FilterVu 提供可变低通滤波器，在阻止不需要的噪声同时仍能显示高频事件；

10、USB 闪存驱动器端口可快速方便地存储测量结果；

11、直接打印到任何PictBridge 兼容打印机；

12、以太网端口可通过可选的连接模块实现远程控制；

13、视频输出端口可通过可选的连接模块在外部监视器上显示示波器屏幕；

14、USB设备端口通过USBTMC 协议对示波器进行直接PC 控制；

15、OpenChoice 文档软件可将屏幕快照及波形数据快速传输到PC；

16、TekVPI 通用型探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头进行自动设置标度和单位。

## 序号29  温度冲击试验箱  数量1台

1.技术要求

本仪器主要用于电气设备的冷热冲击试验

2.配置参数

2.1彩色LCD液晶、9.0英寸触摸屏控制器

2.2电缆孔φ50 圆孔、本体左侧面1个，可带电进行试验

2.3脚轮4个

2.4配有 USB、LAN接口各1个，可通过U盘导出试验数据

2.5配有温度过升防止器 /温度过冷防止器

2.6控制系统：N计装 P-310

★2.7冲击箱冷确水供应装置1套 （含冷水机组及相关附件）

2.8 远程管理软件1套

2.9数据图形管理软件1套

2.10试样电源控制端子  接点容量 AC250V 3A 1个

2.11时间信号 接点容量 AC250V 1A 2点

2.12温度过升防止器/温度过冷防止器 设定范围-99～+299℃ 1个

3.技术参数

★3.1仪器参数

| 性能 | 高温暴露范围 |  |  | 环境温度+50℃～200℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 低温暴露范围 |  |  | -65℃～0℃ |
|  | 温度波动 |  |  | ±0.5℃ |
|  | 温度上升时间 |  |  | 从常温到+200℃，15分钟以内 |
|  | 温度下降时间 |  |  | 从常温到-70℃，40分钟以内 |
|  | 温度恢复性能 |  |  | （1）温度恢复时间10分钟以内 （2）条件 高温曝露：＋125℃，30分钟 低温曝露：－40℃，30分钟 试样重量：3.5kg |
| 构成 | 外壳材料 |  |  | 防锈处理冷轧钢板、热轧钢板 |
|  | 实验区材料 |  |  | 不锈钢钢板 |
|  | 隔热材料 |  |  | 玻璃棉、发泡聚氨酯 |
|  | 涂装 |  |  | 本体：中灰、灰紫 架台：中灰 操作面板框：深灰色 门：灰紫 |
|  | 门系统 |  |  | 试验区门解锁按键手动上下滑动门，具有气动门锁功能 |
|  | 状态指示系统 |  |  | 含外部储存指示灯、通信指示灯、定时预约指示灯、电源指示灯、运行指示灯 |
|  | 制冷系统 |  | 冷冻方式 | 机械式二元冷冻方式 |
|  |  |  | 压缩机容量 | 7.46kw， 1 台 3.73kw， 2 台 |
|  |  |  | 膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀 |
| 试验区承重 |  |  |  | 50kg |
| 内容积 |  |  |  | 300L |
| 尺寸 |  | 试验区尺寸 |  | （970×460×670）mm（W×H×D） |
|  |  | 外尺寸 |  | （1870×1900×1770）mm （W×H×D） |
| 重量 |  |  |  | ≤1500kg |
| 噪音 |  |  |  | 65 dB 以下 |
| 容许的环境条件 |  |  |  | 环境温度范围：0-40℃ 冷却水温范围：+5℃～＋38℃ |

3.2控制系统提供多种语言：中文、英文、日文、韩文，可实时切换。

★3.3远程控制系统基于BS软件架构，可远程监视设备的运行状态并记录相关温湿度数据，可利用软件编辑程序、远程控制设备。

★3.4可通过USB 记录实验过程中的温度数据，并可导入电脑浏览。

3.5温度控制功能 ：温度输入 试验区(JIS T热电偶）、输入功能 100ms高速采样功能、断线检测功能 、温度偏移可调整、调整范围 ±5.0℃ 、设定分辨率小数点后1位

3.6定时预约功能：通过预约准备结束时间或试验开始时间，可以自动起动设备，开始准备或开始试验。

3.7试验继续选择功能：试验中由于暂停操作以外的操作等(包括异常停止)中断试验时，可以选择继续循环试验或从初始循环开始进行试验。

3.8传感器上风口和下风口切换功能：可以选择在试样的上风口侧或下风口侧控制试验区温度。

3.9稳定时间控制功能：试验范围达到曝露温度后才开始曝露时间计时。

3.10曝露时间缩短功能：试验区达到曝露温度并趋于稳定后，可以在曝露结束前自动切换到下一个曝露。

3.11节能运行功能

3.12停电及掉电恢复动作选择功能：停电后，可以选择掉电恢复时停止动作或继续动作。

3.13自动除霜功能：检测出在低温箱内结霜，可以自动开始除霜。

3.14程序存储功能：可以调出并使用保存在存储器中的试验程序。

固定模式中已有试验标准中的 20个模式

使用者任意选定的模式可登录40个

3.15自动电源切断功能:试验结束后，可以自动切断主电源开关。

3.16预定时间显示功能:会即时表示各状态的预定时间。

准备完成预定时间

试验开始预定时间

试验结束预定时间

除霜完成预定时间

3.17循环累计功能:表示试验的累计循环数。

循环累计数：No.1～No.6 的 6个

表示范围：1～9999

复位功能：可个别复位

ID输入功能：可个别输入

3.18传感器校正功能

可以对控制曝露温度的传感器进行温度修正。

3.19试验暂停预约功能:可预约试验暂停

曝露后预约：目前的曝露结束后暂停试验。

循环后预约：目前的循环结束后暂停试验。

计数预约：对(16)的循环累计数表示，任意的循环次数暂停试验。

3.20试验结束模式的选择功能，可选择试验结束后的装置状态。

干燥运行后停止

除霜后停止

常温曝露后停止

保持准备状态

3.21报警记录显示功能:可以显示过去100件发生的警告和异常的记录。

3.22故障追溯功能：装置发生报警时，设备可自动记录装置发生异常前后的设定温湿度、测定温湿度、控制装置所需的各种控制项目。当试验箱由于故障而停止时，其停止之前的运行状态将会被自动记录并保存。这些保存的数据可以通过USB存储器传输。

3.23在仪器官方网站能介绍与环境试验相关的各种规格试验。能下载各规格试验的程序模式，复制到试验器或用模式管理器编辑。

4.配置要求

其他配套工具：螺丝刀09350×2套，螺丝刀05108×2套，扳手47252×2套，工具箱09516×2套， GO 2充电式锂电电动工具及配套螺丝头和内六角头×2套。

## 序号30  振动试验台  数量1台

1.技术要求

本仪器主要用于试验样品的振动冲击试验。

2.技术指标

★2.1额定正弦推力：≥9.8kN (1000kgf)；额定随机推力：≥9.8kN (1000kgf)；额定冲击推力：≥19.6kN (2000kgf)；

★2.2最大空载加速度：≥980m/s2 (100G)；最大空载速度：≥2m/s；最大空载位移：≥51mm p-p；

频率范围：2-3500Hz；

2.3允许偏心力矩：300N.m；台面尺寸：≥Φ240mm；信噪比：>60dB；系统动态范围：>45dB；

2.4具备水平滑台和垂直台面，台面尺寸：≥500×500mm，材质采用铝合金；

2.5具备过电压保护、过电流保护、过位移保护、过热保护、过载保护、热继电器电源过电流保护、高压过压欠压缺相保护、保险丝烧断保护、零信号启动保护、逻辑故障保护、紧急停车等保护电路；

2.6配置加速度传感器3只（含低噪声电缆线）；

3.配置要求

除仪器配套工具、电缆外，其他配套工具：螺丝刀09350×2套，螺丝刀05108×2套，扳手47252×2套，工具箱09516×2套。

## 序号31  耐压绝缘电阻测试仪  数量3套

1.技术要求

1.本耐压绝缘电阻测试仪用于电梯门锁、驱动主机、控制柜等多种电梯零部件及整梯的型式试验，应能进行耐压测试、绝缘电阻测试和泄漏电流测试。

2.配置参数

2.1 耐压测试

★2.1.1 AC输出：

（1）输出范围：0.050kV～5.000kV，分辨率：1V，设定精度：±（1.2% of setting + 20V）；

（2）最大额定负载：500VA（5kV/100mA）；

（3）最大额定电流：100mA；

（4）频率：50Hz/60Hz；精度：±0.1%；

★2.1.2 DC输出：

（1）输出范围：0.050kV～7.200kV，分辨率：1V，设定精度：±（1.2% of setting + 20V）；

（2）最大额定负载：100W（5kV/20mA，7.2kV/13.9mA）；

（3）最大额定电流：20mA；

2.1.3 计时器功能：

（1）电压上升时间设定范围：0.1s～200s；

（2）测试时间设定范围：0.1s～1000s；

（3）精度：±（100 ppm of setting + 20 ms）；

2.2 绝缘电阻测试

★2.2.1 AC输出：

（1）输出范围：-25V～-1000V，分辨率：1V，设定精度：±（1.2% of setting + 2V）；

（2）最大额定负载：1W（-10000V/1mA）；

（3）短路电流：12mA以下；

2.2.2 计时器功能：

（1）电压上升时间设定范围：0.1s～200s；

（2）测试时间设定范围：0.1s～1000s；

（3）精度：±（100 ppm of setting + 20 ms）；

2.3 泄漏电流测试

2.3.1 测量功能：能够进行泄漏电流测试。

2.3.2 计时器功能：

（1）测试时间设定范围：0.1s～1000s；

（2）精度：±（100 ppm of setting + 20 ms）；

3.每套设备配置要求

3.1主机1台

3.2额外配置耐压测量原装测试线一套

3.3配套一台高性能电脑（（塔式工作站/高性能设计PC(i9-10900/2*16G/512G SSD+2T/1660S/蓝牙/RW/500W/W10)））以便调试。（三台共用）

4.其他配套工具：货架（长1.5m×宽0.6m-3层）×10个，螺丝刀09350×2套，螺丝刀05108×2套，扳手47252×2套，工具箱09516×2套， GO 2充电式锂电电动工具及配套螺丝头和内六角头×2套。

## 标项5：序号32

## 序号32  门锁试验装置  数量2套

（一）技术要求

1.本门锁试验装置用于电梯门锁的型式试验，应能分别适用轿门锁和层门锁，该设备由三个相互独立试验功能的设备组成，包括：

（1）门锁机械/电气耐久试验装置。

（2）机械静态拉力试验装置。

（3）机械动态试验装置。

轿门锁和层门锁工位都应能保证模拟实际工况运行。

▲2.该装置应满足《电梯型式试验规则》(TSG T7007—2016)、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单、EN81-20：2014、EN81-50：2014标准要求，可进行委托检验；

（二）配置参数

1.门锁机械/电气耐久试验装置

1.1 机械要求：能安装各种不同类型门锁生产厂家的完整的电梯门锁装置，门锁装置如有门锁副触点，主、副触点能一起检测。门锁工装应有足够的刚度。

★1.2 应能1×106次完全循环操作（±1%）。一次循环包括两个方向上，具有全部可能行程的一次往复运动。电气耐久试验时，其电气触点应在额定电压和2倍额定电流的条件下，接通一个电阻负载。

1.3 门锁装置的驱动应平滑、无冲击、驱动电机应可调频调速，其频率为每分钟0～100次循环（±10%）、正常速度运行和时间间隔为0～10s和门锁触点可保持闭合至少0～4s。

★1.4 操作循环次数和锁紧元件的行程应由机械或电气的计数器记录，并用计算机记录下来。

电气要求：有交流、直流两种可调电路，并且电压要求是稳定电压源，交直流电压范围0～250V，直流电流范围0～6A（建议用10A），交流电流范围0～10A（建议用20A），功率因数表范围0～1。交流通断试验线路1路，电流≥22A，功率因素0.75±0.05。

1.5 所有试验参数通过电脑设定、记录、保存并自动生成试验报表。

★1.6 所有电流、电压表数值精度为±1%。

1.7 设备移动部件有防护罩等防护机构。

★1.9层门锁机械/电气耐久≥4工位，轿门锁机械/电气耐久≥2工位，各工位电压、电流单独可调。轿门锁各工位机械/电气耐久试验要求独立运行，单独控制；层门锁工位最大可2工位一组，最好单独控制。

2.机械静态拉力试验装置

2.1 可沿门的开启方向借助电动机构施加一个静态力，力的范围为0～5000N，加力时间最长为600s，但需保证能够在300s的时间内加力至3000N，且需能实现保持1000N力持续作用300s的功能。

2.2 驱动和加力方式为：伺服电机+丝杆。

2.3 测试力值：在电脑系统测试软件窗口中设置测试力值，当试验达到此力值时，试验停止；如设置有保持拉力时，机器将保持此拉力，直到保持时间完成为止。

2.4 电源：AC220V 50HZ。

2.5 测试系统需能显示力-位移、力-时间、位移-时间试验曲线，且带RS232接口和打印功能。

3.机械动态试验装置

3.1 冲击锤重量：4kg，冲击高度：0～1000mm（可调节），样品锁具水平安装，摆锤冲击。

3.2 冲击高度指示：动能刻度牌。

3.3 冲击锤提升方式：手动/自动；释放方式：手动/自动。

（三）配套工具

螺丝刀09350×2套，螺丝刀05108×2套，扳手47252×2套，工具箱09516×2套， GO 2充电式锂电电动工具及配套螺丝头和内六角头×2套。

四、根据本项目的特点，投标文件中提供：

4.1所提供产品的品牌及技术性能参数、功能等；

4.2确保供应货物质量的设施及措施；

4.3安装、调试、验收的方案和措施；

4.4质保期、质保期满后备品备件及人工维修费用的价格承诺；

4.5技术支持及售后服务等；

4.6招标文件及评分标准规定的其他要求。

- 第五章  合同主要条款

- 浙江省特种设备科学研究院采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同编号:

浙江省特种设备科学研究院

仪器设备采购合同

项目名称：

买    方：

卖    方：

签署地点：

签署时间：

浙江省特种设备科学研究院对（项目名称）              进行公开招标采购（招标编号：           ，）。经采购人定标，确定为（项目名称、标项序号）              的中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

采购文件、报价文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量(单价数量，总价)

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 制造商 | 单价 | 总价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

4、合同总价

合同总价为人民币（￥）。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

6、交货时间及交货地点

合同产品的交货时间和交货地点详见合同特殊条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与卖方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章并在卖方提交履约保证金后开始生效。

| 采购方：浙江省特种设备科学研究院 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码：310020 电话：0571-86026413 传真：0571-86026181 开户银行：中国农业银行股份有限公司杭州分行 账号：19048101040010845 税号：12330000470027240N | 卖方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、采购文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按招投标文件规定，如在招投标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：卖方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3卖方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1卖方保证所提供的仪器设备是全新的、未使用过的，适宜于采购文件规定的工作条件。

6.2卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3卖方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

产品调试后经用户确认合格次日起   个月（以采购文件、投标文件及询标记录中的最长时间为准）。

8、合同转让和分包

8.1未经买方书面同意，卖方不得将合同转包给第三方。

8.2卖方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3虽然卖方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1买、卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由卖方负责修理、更换，并在买方指定期限内使得产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的一切经济损失。如卖方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，买方有权解除合同，并要求卖方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，卖方在接到买方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1卖方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，买方有权全部或部分不予接受，卖方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至卖方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，买方有权全部或部分不予接受，买方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3卖方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，买方同意延长交货期限的，不排除卖方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时投标人仍不能交货，买方有权解除合同。

12、卖方不能交货或买方中途退货

12.1卖方逾期交货超过一个月，视为卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

12.2买方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的卖方的一切实际损失。

12.3经买、卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、付款责任

如果买方未按合同规定的时间支付货款给卖方，则买方应向卖方支付由此产生的违约金，每逾期一天，违约金按拖欠金额的1‰计算，逾期付款的违约金最高限度为合同总价的3％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，卖方有权解除合同。

14、解除合同

14.1买方在卖方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到买方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对卖方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4）卖方交付的仪器设备存在质量不符合要求的情况，并在买方指定的期限内仍未予纠正。

14.2卖方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，买方均有权解除全部合同。

14.3在买方部分解除合同的情况下，并不解除卖方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

14.4卖方在买方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果买方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到卖方违约通知10天后未纠正其过失。

14.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下买方的任何其它权利。

14.6因买方违约导致合同解除的，买方应负责将卖方应得的违约金支付给卖方。

14.7因卖方违约导致合同解除的，卖方应负责将买方已支付款项退还买方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

15、履约保证金的处理

15.1卖方在签订合同后，预付款支付5个工作日内以银行汇票或支票形式向采购人提供中标金额5%的履约保证金。履约保证金有效期自签发之日起至供货产品全部验收合格后止。

15.2履约保证金的退还：

所有货物全部验收合格后15天内，卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函或担保机构保函，作为卖方履行合同质量保证责任的担保，卖方退回履约保证金。

15.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

15.4如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

15.5卖方提供的仪器设备须和投标文件中所承诺的设备规格、数量、型号等不相符合（合同中另有约定的除外），无论是否解除合同，买方就其损失有权从履约保证金中得到补偿。

16、合同纠纷

16.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，买、卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

16.2诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

16.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

18、本合同正本陆份，甲乙方各执一半，同等有效。

19、未尽事宜，买、卖双方协商解决。

- 二、合同特殊条款

本合同特殊条款是对合同通用条款的补充，两者之间如有抵触，以本特殊条款为准。

1、合同交货时间

合同签订后，国产设备30天内供货至招标人指定地点，进口设备50天内供货至招标人指定地点，并通过验收。

2、交货、安装、调试地点

浙江省 杭州市凯旋路211号，或海宁市尖山新区凤凰路77号或杭州市大江东开发区。(如有变动，按采购方另行通知地点交付)。

3、接货通知

卖方在设备发运前15天将发货通知以传真形式通知买方。

4、运输及装卸保险

4.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、付款方式

合同生效后15天内，买方向卖方支付合同总价30%的预付款；设备全部到货或进口设备凭装船单/发货单或国产设备在厂家预验收合格后向卖方支付合同总价40%的进度款；合同验收合格后15天内，在卖方提供合同全部金额的发票后，买方向卖方支付合同总价的30%的剩余货款。

所有货物全部验收合格后履约保证金转为质保金。或者卖方按合同总价的5%开具全国性股份制银行无条件履约保函（质保期满28天有效)，作为卖方履行合同责任的担保，之后买方退还全部履约保证金。

6、文件和技术资料的相互提供

要求卖方向买方提供以下技术文件和技术资料：

卖方准备的技术资料，并于产品交付时同时寄送到买方，如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄；

检测系统使用说明书一套，包括操作手册、用户手册等；

□软件光盘和指导说明书；

出厂合格证；

出厂明细表（装箱单）；

出厂检验报告和合格书；

规定的各项资料；

其他相关技术资料：。

7、技术服务

卖方负责对买方的操作、维修人员进行技术培训。对于单价金额15万元（含）以上的设备和安装在固定场所使用的设备，卖方需对买方的操作人员及维修人员进行2次技术培训，第一次培训为中标后，提供1次（3名人员）国内制造工厂或实验室不少于5天的技术培训（国内无制造工厂或实验室的可提供相关用户的现场使用操作技术培训）。第二次培训为设备到货后，在设备调试完成后进行的现场技术培训，时间不少于5天。提供仪器设备中文操作规程及相关检验作业指导书、检测报告模板，提供设备操作视频及日常维护保养视频（可以现场录制）。双方各自承担本方人员的差旅费。

8、质量、技术标准

符合投标文件、采购文件中的有关标准、规定。

9、仪器设备检验

9.1仪器设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起点件点箱初验。

9.2开箱时，卖方须通知采购人共同参与开箱检验。并按合同、询标记录、投标文件、采购文件共同检验产品的数量、外观质量及产地等。

10、仪器设备调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买、卖双方共同签署验收合格证书。

11、售后服务

（按采购文件“采购内容及需求”及投标承诺中的相关规定。）

廉洁协议书

甲方：浙江省特种设备科学研究院

乙方：

项目名称：

为了保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守关于廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方项目有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续项目的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同造价1%—5%的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：                                     乙方（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代理人：                                    或委托代理人：

年    月   日                                     年    月   日

- 第六章　投标文件格式

说明：

1．投标人提供的文件应排列整齐、内容完整清晰，方便评审委员会评审，如混乱的编排导致投标文件被误读或评审委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2．所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

（顺序不做强制要求；未提供各式的，可自行提供）

评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.资格证明文件：

详见投标人须知。

4.商务技术文件目录

详见投标人须知。

5.投标声明书格式

投标人资格承诺函

致：                 ：

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.投标声明书格式

投标声明函

致：              ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                            项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：               ：

我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：       （盖章）         日  期：

9. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

11.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

12.设备配置清单格式

设备配置清单格

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖章）           日  期：

13.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

14.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人：      （盖章）           日  期：

14.报价文件目录

详见投标人须知。

16.投标函格式

投 标 函

致：                ：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：                ），                            （投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

17.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 标项 | 货物名称 | 制造商 | 数量 | 产地 | 单价 | 投标报价 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应再单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人：      （盖章）                           日  期：

18.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________         _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。