招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-194019205020-1

招标内容：品目一：1.5T磁共振成像仪

品目二：双C臂数字减影血管造影机

采购单位：金华市中心医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年4月

第五章  投标邀请

日    期：2019年5月15日

招标编号：0625-194019205020-1

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就1.5T磁共振成像仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：品目一：1.5T磁共振成像仪              1套

品目二：双C臂数字减影血管造影机      1套

简要技术规格：品目一：磁场强度：1.5T；

品目二：设备用途：可以完全满足神经、心脏、肿瘤、外周血管及其他介入放射学检查与治疗

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从：2019年5月15日至 2019年6月4日(双休日及法定节假日除外) 上午：8:30-11:30, 下午：13:30-16:30在浙江省国际技术设备招标有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为500元人民币或80美元，售后不退（邮购须另加50元人民币）。

4．  	所有投标书应于2019年6月5日13:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2019年6月5日13:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232，传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：金华市中心医院 地 址：金华市人民东路365号 联 系 人：王金平 电 话：0579-82552851 传 真：0579-82552639 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：金华市中心医院采购1.5T磁共振成像仪和双C臂数字减影血管造影机 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2019年5月24日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：两个品目共2200万元人民币，（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币405020元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式 投标人应于2019年6月4日17：00时（北京时间）前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江省国际技术设备招标有限公司。 *投标保证金需在投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被视为无效。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-194019205020-1 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：金华市中心医院采购1.5T磁共振成像仪和双C臂数字减影血管造影机 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2019年6月5日13:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年6月5日13:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2019年6月5日13:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。任一品目一般技术指标和配置偏离超过20项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按按计价【2002】1980号文规定的向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：金华市中心医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的响应期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 品目一：安装验收合格后支付90%合同款，保修期后无质量问题付10%合同款；品目二：到货安装验收合格后支付90%款，余款一年期满后付清。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保修期 - 品目一：原厂保修1年。品目二：要求整机（包含球管及探测器）原厂保修1+4年共5年保修。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。不得用任何方式将设备到货至安装完毕的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期。保修期内开机率应达到95%（按工作日计算），如开机率达不到要求，每超过一天保修期相应延长10天。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。维修响应时间≤24小时，24工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机。零配件保证十年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3个工作日必须送达买方。保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 设备生产厂家提供安装及售后维修服务并提供原厂承诺。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥。 - 提供临床使用人员的详细培训方案。 - 在设备安装完成后，厂方的工程师应对用户的使用人员进行必要的操作和常规维护培训，并制定操作、维护规程。 - 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：金华市中心医院 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：合同签订后2个月内 - 交货地点：金华市中心医院 - 报价方式 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；保修期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中） |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为1.5T磁共振成像仪和双C臂数字减影血管造影机，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目一：1.5T磁共振成像仪 | 1套 | 磁场强度：1.5T | 合同签订后2个月内 | 金华市中心医院指定地点 |
| 2 | 品目二：双C臂数字减影血管造影机 | 1套 | 设备用途：可以完全满足神经、心脏、肿瘤、外周血管及其他介入放射学检查与治疗 |  |  |
| 3 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

品目一：1.5T磁共振成像仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 总体要求 |  |  |
| *1.1 | 要求进口品牌 |  |  |
| 1.2 | 投标机型为各公司已获得FDA及CFDA的高端1.5T磁共振机型。 |  |  |
| 1.3 | 提供产地。 |  |  |
| 1.4 | 以下所有项目，投标人必须勘踏现场, 并根据诊疗流程提供最佳安装方案,均必须配合装修工程的中标单位做好设备安装工程等准备工作， |  |  |
| 1.5 | 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备的运输、保险以及其它的服务，如安装（医院只负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标商提供）、调试、培训。 |  |  |
| 1.6 | 投标人对以下招标文件技术要求必须有明确的应答和相关说明。 |  |  |
| 1.7 | 以下所有项目中各厂家必须按招标文件要求提供配置清单。 |  |  |
| 1.8 | 提供公司最新、最高、最全的所有软硬件配置清单，如在标书中未列出的软硬件，可在选购件中加以说明并注明优惠价格，若未提供选购件清单视为均已经提供。 |  |  |
| 1.9 | 五年内免费提供软件版本升级。 |  |  |
| 1.10 | 到货时提供完整的操作手册、维修手册及设备图纸，产品合格证明材料，开放维修密码 |  |  |
| 2. | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 2.2 | 磁场强度 | 1.5T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽 |  |
| 2.4 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.5 | 匀场方式 | 具备超导线圈匀场 |  |
| 2.6 | 三维动态匀场 | 具备 |  |
| 2.7 | 匀场时间 | ≤5秒 |  |
| 2.8 | 5高斯线范围 | ≤2.5X4.0m |  |
| 2.9 | 磁场均匀度指标项目 (测量范围) 40cmDSV 30cmDSV 20cmDSV 10cmDSV | V-RMS方法测量,取典型值 ≤0.27ppm ≤0.06ppm ≤0.02ppm ≤0.004ppm |  |
| 2.10 | 液氦消耗量 | 零液氦消耗或0.0L/Hr(提供原厂Datasheet证明) |  |
| 2.11 | 液氦容量 | ≥1800升 |  |
| 2.12 | 磁体长度 | ≥170cm |  |
| 2.13 | 病人检查通道最窄孔径 | ≥60cm |  |
| 2.15 | 磁体重量（含液氦） | ≥5.3吨 |  |
| 3. | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 最大单轴梯度场强(非有效值) | ≥33mT/m |  |
| 3.2 | 最大单轴梯度切换率(非有效值) | ≥120T/m/s |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到 | 满足 |  |
| 3.4 | 最大X轴扫描FOV | ≥50cm |  |
| 3.5 | 最大Y轴扫描FOV | ≥50cm |  |
| 3.6 | 最大Z轴扫描FOV | ≥50cm |  |
| 3.7 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.8 | 梯度降噪成像技术（梯度波形调整技术） | 具备；GE公司提供ART技术、SIEMENS公司提供QuiteX技术、PHILIPS公司提供AutoSoftone技术、其他公司提供类似技术 |  |
| 3.9 | 连续式微动梯度编码及放射状K空间填充，能实现零回波成像技术 | 具备；GE公司提供SilenZ成像技术、SIEMENS公司提供Petra技术、其他公司提供类似技术 |  |
| 3.10 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |  |
| 3.11 | 梯度放大器冷却 | 水冷 |  |
| 3.12 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.13 | 工作周期 | 100% |  |
| 4. | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频传输系统 | 光纤数字化射频接收系统，模数转换器内置于磁体或采集线圈GE提供OpTix RF技术、SIEMENS提供DirectRF技术、PHILIPS提供dStream 技术(提供原厂Datasheet证明)、其他公司提供类似技术 |  |
| 4.2 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≤15kW |  |
| 4.4 | 射频发射带宽 | ≥650kHz |  |
| 4.5 | 相控阵射频同时并行终端传输通道数 | 如果具备TIM系统，则必须提供TIM4G技术，且要求的相控阵射频最大预留通道数≥48个； 如果采用拓扑高密度一体化线圈技术或类似技术，则必须提供且要求射频通道数≥16个 |  |
| 4.6 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.7 | 射频接收采样分辨率 | ≥80MHz |  |
| 4.8 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 5. | 射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 正交头颅专用线圈 | 具备 |  |
| 5.2 | 一体化头颈联合线圈 | 具备，≥16通道 |  |
| 5.3 | 一体化脊柱后片线圈 | 具备，≥12通道 |  |
| 5.4 | 一体化腹部线圈 | 具备，≥12通道 |  |
| 5.5 | 通用柔性线圈 | 具备，大小共两个 |  |
| 5.6 | 肩关节专用线圈 | 具备，≥8通道 |  |
| 5.7 | 膝关节专用线圈 | 具备，≥8通道 |  |
| 5.8 | 腕关节专用线圈 | 具备，≥8通道 |  |
| 5.9 | 乳腺专用线圈 | 具备，≥8通道 |  |
| 6. | 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | 主计算机CPU | ≥四核 |  |
| 6.2 | CUP个数 | ≥4个 |  |
| 6.3 | CPU位数 | ≥64位 |  |
| 6.4 | 主频大小 | ≥3.5GHz |  |
| 6.5 | 内存大小 | ≥32GB |  |
| 6.6 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色LCD |  |
| 6.7 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |  |
| 6.8 | 硬盘容量 | ≥1024GB (SSD) |  |
| 6.9 | 数据存储形式 | CD/DVD |  |
| 6.10 | 阵列处理器主频 | ≥2.4GHz |  |
| 6.11 | 阵列处理器内存 | ≥48GB |  |
| 6.12 | 阵列处理器硬盘 | ≥400GB (SSD) |  |
| 6.13 | 图像存储数(256X256) | ≥400,000幅 |  |
| 6.14 | 图像重建速度 (256X256, 100% FOV) | ≥28000幅/秒 |  |
| 6.15 | 超快速计算机处理技术 同步扫描重建功能（扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能） | 具备 |  |
| 6.16 | DICOM3.0接口 | 具备 |  |
| 7. | 系统后处理功能（要求在系统主机基础上，提供原厂独立后处理工作站。SIEMENS提供Syngo Via工作站、GE提供AW4.7工作站、PHILIPS提供Interstellar工作站、其他公司提供同类原厂工作站） |  |  |
| 7.1 | 3D后处理 | 具备 |  |
| 7.2 | MPR后处理 | 具备 |  |
| 7.3 | SSD后处理 | 具备 |  |
| 7.4 | MIP后处理 | 具备 |  |
| 7.5 | 图像回放软件 | 具备 |  |
| 7.6 | 图像评价软件 | 具备 |  |
| 7.7 | 实时互动重建 | 具备 |  |
| 7.8 | t-test定量分析 | 具备 |  |
| 7.9 | ADC-map | 具备 |  |
| 7.10 | T1，T2值计算 | 具备 |  |
| 7.11 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 7.12 | 图像减影、叠加 | 具备 |  |
| 7.13 | 融合配准软件包 | 具备 |  |
| 7.14 | 神经系统智能后处理软件包 | 具备，可以进行DTI、灌注、磁敏感等分析 |  |
| 7.15 | 四维组织分析后处理软件包 | 具备 |  |
| 7.16 | 肿瘤功能分析后处理软件包 | 具备 |  |
| 7.17 | 铁脂定量分析软件包 | 具备 |  |
| 7.18 | 图像拼接功能 | 具备 |  |
| 7.19 | 灌注分析软件包 | 具备 |  |
| 8. | 检查环境 |  |  |
| 8.1 | 扫描床最大承重 （垂直运动状态下） | ≥160Kg |  |
| 8.2 | 扫描床移动精度 | ≤1mm |  |
| 8.3 | 床旁控制系统 | 双侧(提供原厂Datasheet证明) |  |
| 8.4 | 最低床位 | ≤49cm |  |
| 8.5 | 检查床最大床速 | ≥10cm/s |  |
| 8.6 | 检查床最大水平移动范围 | ≥244cm |  |
| 8.7 | 最大扫描范围 | ≥185cm |  |
| 8.8 | 自动步进扫描床 | 具备 |  |
| 8.9 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 8.10 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 8.11 | VCG心电门控 | 具备 |  |
| 8.12 | 呼吸门控 | 具备 |  |
| 8.13 | 流程优化技术 |  |  |
| 8.13.1 | 检查优化技术 | 提供全套7部位DOT引擎，全身SmartExam以及全身慧操作系统 |  |
| 8.13.4 | 智能一键后处理技术 | 具备 |  |
| 9. | 后处理接口 |  |  |
| 9.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 9.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 9.3 | 远程维修遥控 | 具备 |  |
| 9.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 9.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 9.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |
| 9.7 | 图像传输速度 | 1GB/秒 |  |
| 10. | 扫描参数 |  |  |
| 10.1 | 最小二维层厚 | ≤0.5mm |  |
| 10.2 | 最小三维层厚 | ≤0.1mm |  |
| 10.3 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 10.4 | 弥散加权B值 | ≥10000 |  |
| 10.5 | EPI 最短TR(128x128) | ≤5ms |  |
| 10.6 | EPI 最短TE (128x128) | ≤1.2ms |  |
| 10.7 | EPI 最短TR(256x256) | ≤5ms |  |
| 10.8 | EPI 最短TE (256x256) | ≤1.6ms |  |
| 10.9 | 最大扫描视野 | ≥50cm |  |
| 10.10 | 最小扫描视野 | ≤1cm |  |
| 10.11 | FSE最大回波链长度 | ≥264 |  |
| 10.12 | EPI最大因子 | ≥512 |  |
| 10.13 | 单次扫描支持最多B值数 | ≥40 |  |
| 11. | 扫描序列 |  |  |
| 11.1 | 自旋回波(SE) |  |  |
| 11.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 11.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |  |
| 11.1.4 | 三维FSE序列 | 具备 |  |
| 11.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 11.1.6 | 脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 11.1.7 | 频率脂肪抑制 | 具备 |  |
| 11.1.8 | 水抑制序列 | 具备 |  |
| 11.2 | 反转恢复（IR） |  |  |
| 11.2.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 11.2.2 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |  |
| 11.2.3 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |  |
| 11.2.4 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 11.3 | 梯度回波(GRE) |  |  |
| 11.3.1 | 多层面梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.2 | 3D梯度回波 | 具备 |  |
| 11.3.3 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.4 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 11.3.5 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.6 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 11.3.7 | 重T2 加权高对比序列 | 具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE |  |
| 11.4 | 平面回波(EPI) |  |  |
| 11.4.1 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 11.4.2 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.3 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 11.4.4 | 反转EPI | 具备 |  |
| 12. | 高级应用技术 |  |  |
| 12.1 | 体部成像 |  |  |
| 12.1.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或LAVA或4D THRIVE |  |
| 12.1.2 | 全身弥散成像软件包 | 具备 |  |
| 12.1.3 | 同相位/去相位水脂分离技术 | 具备，DIXON 或3D Dual Echo |  |
| 12.1.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 12.1.5 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 12.1.6 | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 12.1.7 | 磁共振椎管造影 | 具备 |  |
| 12.1.8 | 小视野弥散成像 | 具备，FOCUS或Zoomit |  |
| 12.1.9 | 脂铁双定量技术 | 具备，除脂肪定量外提供R2*曲线图，并提供相应原厂后处理 |  |
| 12.1.10 | 自由呼吸成像平台 | 具备 |  |
| 12.1.11 | 超快速动态成像 | 具备，starvibe或Turbo-LAVA |  |
| 12.2 | 神经成像 |  |  |
| 12.2.1 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |  |
| 12.2.2 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 12.2.3 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 12.2.4 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |  |
| 12.2.5 | 3D ASL三维不打药脑灌注成像技术 | 具备，并提供后处理分析软件 |  |
| 12.2.5.1 | Spiral K空间填充 | 具备 |  |
| 12.2.5.2 | 连续性RF脉冲标记 | 具备 |  |
| 12.2.5.3 | ASL定量后处理分析软件 | 具备 |  |
| 12.2.6 | 灰白质对比成像 | 具备 |  |
| 12.2.7 | 磁敏感加权成像 | 具备 |  |
| 12.2.8 | 2D/3D运动伪影抑制技术 | 具备 |  |
| 12.2.9 | 弥散张量成像 | 具备，≥256方向 |  |
| 12.3 | 弥散成像 |  |  |
| 12.3.1 | 各向同性采集 | 具备 |  |
| 12.3.2 | 各向异性采集 | 具备 |  |
| 12.3.3 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 12.3.4 | ADC-map彩图 | 具备 |  |
| 12.3.5 | 体部脏器弥散 | 具备 |  |
| 12.3.6 | 高清弥散 | 具备 |  |
| 12.4 | 灌注成像 |  |  |
| 12.4.1 | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 12.4.2 | rCBV分析 | 具备 |  |
| 12.4.3 | TTP分析 | 具备 |  |
| 12.4.4 | MTT分析 | 具备 |  |
| 12.4.5 | 负积分图 | 具备 |  |
| 12.4.6 | 检索图 | 具备 |  |
| 12.4.7 | 时间信号曲线 | 具备 |  |
| 12.4.8 | 彩色显示 | 具备 |  |
| 12.5 | 血管成像 |  |  |
| 12.5.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |
| 12.5.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |
| 12.5.3 | 门控2D血管 | 具备 |  |
| 12.5.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 12.5.5 | 增强对比MRA | 具备 |  |
| 12.5.6 | 智能造影剂跟踪技术 | 具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track |  |
| 12.5.7 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 12.5.8 | 自动移床MRA | 具备 |  |
| 12.5.9 | 磁化转移(MTC) | 具备 |  |
| 12.5.10 | 动静脉分离技术 | 具备 |  |
| 12.5.11 | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 12.5.12 | 多层面重建 | 具备 |  |
| 12.5.13 | 曲面重建 | 具备 |  |
| 12.5.14 | 电影回放 | 具备 |  |
| 12.5.15 | 零回波成像技术能与神经系统检查结合 | 具备 |  |
| 12.5.16 | 全身不打对比剂血管成像技术 | 具备 |  |
| 12.5.17 | 四维血管成像技术 | 具备 |  |
| 12.6 | 心脏成像 |  |  |
| 12.6.1 | 常规形态学成像 | 具备 |  |
| 12.6.2 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 12.6.3 | 黑血技术，包括脂肪抑制黑血技 | 具备 |  |
| 12.6.4 | 亮血技术 | 具备 |  |
| 12.6.5 | 心电触发 | 具备 |  |
| 12.6.6 | 二维/三维多相位成像 | 具备 |  |
| 12.6.7 | 快速心脏电影 | 具备 |  |
| 12.6.8 | 心脏冠脉不打对比剂成像技术 | 具备 |  |
| 12.6.9 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 12.7 | 肿瘤成像 |  |  |
| 12.7.1 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |  |
| 12.7.2 | 类PET成像功能 | 具备 |  |
| 12.8 | 盲区成像 |  |  |
| 12.8.1 | 零回波成像技术 | 具备，SilenZ或PETRA |  |
| 12.8.2 | 金属植入物显像 | 具备，多频率射频激发成像 |  |
| 12.9 | 骨关节成像 |  |  |
| 12.9.1 | 神经根成像 | 具备 |  |
| 12.9.2 | 关节软骨T2 Mapping | 具备 |  |
| 12.9.3 | 多回波联合成像 | 具备 |  |
| 12.9.4 | 金属伪影抑制技术 | 具备 |  |
| 13. | 并行采集技术 |  |  |
| 13.1 | 并行采集技术 | ≥两种 |  |
| 13. | 基于图像算法 | 具备，mSENSE或ASSET或SENSE |  |
| 13.3 | 自动校准技术 | 具备 |  |
| 14. | 伪影校正技术 |  |  |
| 14.1 | 流体补偿 | 具备 |  |
| 14.2 | 呼吸补偿 | 具备 |  |
| 14.3 | 卷积伪影去除 | 具备 |  |
| 14.4 | 前瞻性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 14.5 | 回顾性运动伪影校正 | 具备 |  |
| 15. | 其他技术参数要求 |  |  |
| 15.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 15.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 15.3 | 三维定位系统 | 具备 |  |
| 15.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 15.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 15.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 15.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 15.9 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 15.10 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 15.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |  |
| 15.12 | 扫描暂停技术 | 具备 |  |
| 15.13 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 15.14 | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 15.15 | 非/对称回波 | 具备 |  |
| 15.16 | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 15.17 | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 15.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 15.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |  |
| 15.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 15.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |  |
| 15.22 | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 15.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |  |
| 15.24 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 16 | 原厂后处理工作站 | 必须为Syngo、AW或ISP星云工作站最新版本 |  |
| 17 | 配套设备 |  |  |
| 17.1 | 水冷机 1台，具有双回路水冷，请投标商提供型号并单独报价（包含在投标总价中） | 具备 |  |
| 17.2 | 心电向量门控设备 | 具备 |  |
| 17.3 | MR机房磁屏蔽及装修工程：包括室内装修及灯光背景等，该工程为交钥匙工程，请投标商制作详细的工程图纸及效果图 | 具备 |  |
| 17.4 | MR机房用气动密封门1个和（落地移动式）电动移门1个（根据设计决定具体实施方案） | 具备 |  |
| 17.5 | 电源稳压器 | 具备 |  |
| 17.6 | 磁共振专用双筒高压注射器1台（落地移动式或天轨式根据设计决定具体实施方案）， | 具备 |  |
| 17.7 | 计算机UPS 1台 | 具备，≥3KW |  |
| 17.8 | 质控 模体1套 | 具备 |  |
| 17.9 | 防磁维修工具1套 | 具备 |  |
| 17.10 | 磁共振专用精密空调1台，请投标商提供型号 | 具备 |  |
| 17.11 | 磁共振专用智能铁磁探测系统 | 南京云磁电子有限公司生产的2套，双柱的1套，单柱的1套 |  |
| 17.12 | 无磁灭火器 无磁性平车、轮椅 | 提供无磁灭火器2只、无磁推车1辆 |  |
| 17.13 | 专用线圈柜 1个 | 提供 |  |
| 17.14 | 专业显示器 | 提供1台94寸以上专业显示器，6台4兆，价格包含在总价内 |  |
| 17.15 | 病人视频监控 | 1套2路 |  |
| 17.16 | 操作室、工作站桌椅 | 各1套共2桌4椅 |  |
| 18 | 其他 |  |  |
| 18.1 | 运输吊装 | 提供包含在投标总价中 |  |
| 18.2 | 全面负责MR的安装和调试 | 提供 |  |
| 18.3 | 免费提供现场操作培训 | 提供 |  |
| 18.4 | 技术员2名诊断医师2名各外出培训1个月 | 提供 |  |
| 18.5 | 验收：按照国家及行业规范进行商务验收、技术验收、临床使用验收。提供第三方检测报告 | 提供 |  |
| 18.6 | 售后服务 | 提供 |  |
| 18.7 | 在中国大陆设有专门的维修和售后服务机构 | 提供售后机构名称、地点、联系电话 |  |
| 18.8 | 维修响应速度 | 2小时响应，4小时到达现场 |  |
| 18.9 | 原厂保修1年 | 提供 |  |
| 18.10 | 保修期内的开机率 | ≥95%（按工作日计算） |  |
| 18.11 | 到货期 | 合同签订后2个月内 |  |
| 18.12 | 付款方式 | 安装验收合格后支付90%合同款，保修期后无质量问题付10%合同款 |  |

品目二：双C臂数字减影血管造影机

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 数字减影血管造影机（DSA） |  |
| 1.1 | 设备名称：双C臂数字减影血管造影机 |  |
| 1.2 | 招标数量：1套 |  |
| 1.3 | 设备用途：可以完全满足神经、心脏、肿瘤、外周血管及其他介入放射学检查与治疗 |  |
| 1.4 | 产品认证：整机拟采购原装进口，投标设备必须已具备CFDA证书，且为该厂家最新上市产品，最新软件版本（以CFDA注册证书为证），投标时必须提供英文版的技术白皮书。 |  |
| 2. | 技术要求和参数 |  |
| 2.1 | 机架系统： |  |
| 2.1.1 | 双C臂机架系统设计：落地式＋悬吊式，具备双向C型臂的球管和平板探测器系统，能覆盖全身投照曝光 |  |
| 2.1.2 | 双C臂机架系统所有轴全部为电动而非手动 |  |
| 2.1.3 | 双C臂机架系统落地臂和悬吊臂均能实现单轴、双轴或三轴同时运动 |  |
| 2.1.4 | 双C臂机架系统能从多方位多角度切入投照，无曝光死角 |  |
| 2.1.5 | 双C臂血管造影系统的球管和平板探测器均具有防碰撞保护功能 |  |
| 2.1.6 | 床旁智能手柄控制双C臂机架系统和导管床的运动 |  |
| 2.1.7 | 实时数码显示双向C型臂旋转角度信息 |  |
| 2.1.8 | 落地臂机械轴≥3轴 |  |
| 2.1.9 | 落地臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心，即三轴同心旋转 |  |
| *2.1.10 | 落地臂有效直径弧深≥105cm，保证充分覆盖病人，无需反复旋转机架或移动导管床 |  |
| 2.1.11 | 落地臂围绕导管床长轴旋转范围≥180° |  |
| 2.1.12 | 不需要移动和旋转导管床面，落地臂可位于床的头侧及左右两侧（与导管床长轴垂直）进行透视和采集 |  |
| 2.1.13 | 落地臂（正位 ）LAO≥100° |  |
| 2.1.14 | 落地臂（正位 ）RAO≥100° |  |
| 2.1.15 | 落地臂（正位） CRA≥55° |  |
| 2.1.16 | 落地臂（正位） CAU≥55° |  |
| 2.1.17 | 悬吊臂（侧位） CRA≥45° |  |
| 2.1.18 | 悬吊臂（侧位） CAU≥90° |  |
| 2.1.19 | 悬吊臂（侧位）LAO/ RAO≥115° |  |
| 2.1.20 | 落地臂（正位）旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO ≥20°/S |  |
| 2.1.21 | 落地臂（正位）内滑动速度（非旋转采集）CRA/CAU ≥20°/S |  |
| 2.1.22 | 落地臂（正位）SID变化范围：≥30cm |  |
| 2.1.23 | 悬吊臂（侧位）SID变化范围：≥54cm |  |
| 2.1.24 | 落地臂可由用户设置并存储机架位置：≥72种，并能实施自动复位功能 |  |
| 2.1.25 | 为保证病人安全及术中最低射线剂量采集，双向平板探测器均具有智能轮廓巡航技术，保证机架运动或导管床移动升降时，平板探测器能够自动感应追踪病人体表轮廓起伏变化，始终保持与病人身体表面5－10cm的距离。提供机架/导管床运动短片以证明该功能，如不能提供则视为该项不符。 |  |
| 2.2 | 导管床系统： |  |
| 2.2.1 | 为保证病人手术的安全，所配检查床须为技术白皮书和国家药监局注册证（CFDA）认证的原厂落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫及床垫套。 |  |
| 2.2.2 | 导管床承重：≥200KG |  |
| *2.2.3 | 导管床面长度（不含延长板）≥330cm |  |
| 2.2.4 | 导管床面宽度≥46cm |  |
| 2.2.5 | 导管床面纵向移动≥150cm |  |
| 2.2.6 | 导管床面横向移动≥28cm |  |
| 2.2.7 | 导管床面水平旋转范围≥±360度 |  |
| 2.2.8 | 导管床面垂直移动范围≥30cm |  |
| 2.2.9 | 导管床面最低高度≤78cm |  |
| 2.2.10 | 导管床面最高高度≥108cm |  |
| 2.2.11 | 导管床面移动有电动模式和手动模式 |  |
| 2.3 | 床旁中央控制系统： |  |
| 2.3.1 | 手术检查床配有床旁液晶触摸屏，为方便医生操作，可灵活放置于检查床三边 |  |
| 2.3.2 | 床旁触摸屏可以实现与主系统的对接 |  |
| 2.3.3 | 床旁触摸屏可以实现与后处理工作站系统的对接 |  |
| 2.3.4 | 床旁触摸屏可以实现与血液动力学工作站的对接 |  |
| 2.3.5 | 床旁触摸屏可以实现与电生理工作站的对接 |  |
| 2.3.6 | 床旁触摸屏上可以实现高压注射器与主机系统的联动操作 |  |
| 2.3.7 | 为了安全有效的使用X射线，避免误曝光，床旁触摸屏上可以实现射线的一键式关闭/启用功能 |  |
| 2.3.8 | 床旁触摸屏上可以实现透视、采集、路图、3D/3DCT等各种采集模式的选择以及参数的设置和调整 |  |
| 2.3.9 | 床旁触摸屏上可以实现透视、采集、路图、3D/3DCT等图像或动态序列的回放功能 |  |
| 2.3.10 | 床旁触摸屏上可以实现床旁血管测量分析功能（血管狭窄率分析、直径和长度测量等） |  |
| 2.3.11 | 床旁触摸屏上可以实现床旁对手术操作计时功能 |  |
| 2.3.12 | 床旁触摸屏上可以实现床旁对神经、血管、肿瘤、心脏以及非血管性介入的三维路径导航功能的控制使用 |  |
| 2.4 | 高压发生器： |  |
| 2.4.1 | 高频逆变高压发生器，最大输出功率≥100KW |  |
| 2.4.2 | 最大管电流≥1000mA |  |
| 2.4.3 | 最大输出电压≥125kV |  |
| 2.4.4 | 全自动智能曝光控制 |  |
| 2.5 | X线球管： |  |
| 2.5.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,000转/分 |  |
| 2.5.2 | 球管阳极热容量≥3.5MHu |  |
| 2.5.3 | 球管阳极靶面倾角≤11.25° |  |
| 2.5.4 | 球管阳极靶面直径≤160mm |  |
| 2.5.5 | 球管阳极最大散热功率≥6700W |  |
| 2.5.6 | 管套热容量≥6.9MHu |  |
| 2.5.7 | 球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能 |  |
| 2.5.8 | 悬吊和落地两球管焦点尺寸和功率均相同 |  |
| 2.5.9 | 悬吊球管大焦点≥1.0mm; |  |
| 2.5.10 | 悬吊球管中焦点≥0.6mm |  |
| 2.5.11 | 悬吊球管小焦点≤0.3mm; |  |
| *2.5.12 | 悬吊球管大焦点功率≥110kW |  |
| 2.5.13 | 悬吊球管中焦点功率≥54kW |  |
| 2.5.14 | 悬吊球管小焦点功率≥20kW |  |
| 2.5.15 | 落地球管大焦点≥1.0mm; |  |
| 2.5.16 | 落地球管中焦点≥0.6mm |  |
| 2.5.17 | 落地球管小焦点≤0.3mm; |  |
| 2.5.18 | 落地球管大焦点功率≥110kW |  |
| 2.5.19 | 落地球管中焦点功率≥54kW |  |
| 2.5.20 | 落地球管小焦点功率≥20kW |  |
| 2.5.21 | 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却 |  |
| 2.5.22 | 球管内置栅控技术 |  |
| 2.5.23 | 球管带多档铜滤过片 |  |
| 2.5.24 | 10分钟最大峰值透视功率≥4500W |  |
| 2.5.25 | ≥30分钟最大连续透视功率≥3200W |  |
| 2.6 | 数字化平板探测器： |  |
| 2.6.1 | 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 2.6.2 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制装置 |  |
| 2.6.3 | 为了满足外周介入对大范围覆盖的需要，平板面积要求≥30.00cmx30.00cm，为了满足心脏介入手术灵活性需要，平板面积要求≤35.00cmx35.00cm |  |
| 2.6.4 | 平板内外部结构全部为整板，非拼接板 |  |
| 2.6.5 | 悬吊和落地平板探测器视野数均≥4，双板最大显示视野尺寸相同 |  |
| 2.6.6 | 平板像素大小要求≤200μm |  |
| 2.6.7 | 两平板探测器具有相同像素矩阵，且像素矩阵≥1500x1500，14bit。 |  |
| 2.6.8 | 宽带平板，每行每列像素均有一个独立的模数转换器 |  |
| 2.6.9 | 落地平板探测器采集模式DQE（0）≥84% |  |
| 2.6.10 | 落地平板探测器采集模式DQE（=84%时的剂量测试条件） ≤0.175µGy/Frame |  |
| *2.6.11 | 悬吊平板探测器采集模式DQE（0）≥84% |  |
| 2.6.12 | 悬吊平板探测器采集模式DQE（=84%时的剂量测试条件） ≤0.175µGy/Frame |  |
| 2.6.13 | 落地平板探测器透视模式DQE（0）≥81% |  |
| 2.6.14 | 悬吊平板探测器透视模式DQE（0）≥81% |  |
| 2.7 | 图像采集和处理系统： |  |
| 2.7.1 | 数字脉冲式透视 |  |
| 2.7.2 | 最大脉冲透视帧频≥30帧/秒 |  |
| 2.7.3 | 透视过程中，无需中断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整 |  |
| 2.7.4 | 具有选择现有DSA图像作为蒙片进行二维路径图功能，C型臂机架角度、导管床位置以及SID距离等能够自动识别跟踪该DSA图像的相关角度信息，自动形成实时二维路径图(以视频为证) |  |
| 2.7.5 | 具有双向透视存储功能（在透视采集开始前和透视采集结束后都可以进行存储操作） |  |
| 2.7.6 | 透视存储帧数≥900幅 |  |
| 2.7.7 | 透视存储时间≥60秒 |  |
| 2.7.8 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能 |  |
| 2.7.9 | 心脏采集模式，采集、处理、存储为1024²矩阵 ≥15-30帧/秒 |  |
| 2.7.10 | 外周采集模式（DSA），采集、处理、存储为1024²矩阵 ≥0.5-7.5帧/秒 |  |
| 2.7.11 | 具有心脏旋转采集模式，旋转采集时能加头足位倾斜，最大旋转角度≥200°，可预先设定旋转轨迹≥7种。（需提供临床动态图像，如无临床图像，则视为不符） |  |
| 2.7.12 | 具有非步进式连续下肢血管跟踪造影功能，导管床移动速度能根据血流充盈快慢实时调整，并且能够自动传输至工作站进行无缝拼接全下肢图像（视频为证）。 |  |
| 2.7.13 | 具有心脏支架精细显示功能 |  |
| 2.7.14 | 提供导丝减影技术（自动去除Mark点之间的导丝），即支架增强显示同时可去除导丝影像，以更好的评估支架状况 |  |
| 2.7.15 | 可直接在床旁液晶触摸屏上一键式完成支架增强精细显示功能 |  |
| 2.7.16 | 具有3D采集功能，最大旋转角度≥200°，最快旋转速度≥40°/秒。在所有视野下均可以进行三维采集，无需重新校准 |  |
| 2.7.17 | 具有多容积三维影像重建功能，一次三维采集同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像 |  |
| 2.7.18 | 具有多容积三维同步追踪功能，锁定病灶部位，多屏联动同步显示血管外部、腔内以及断面的病灶大小、位置、形态及供血路径 |  |
| 2.7.19 | 具有多容积三维影像融合功能，将不同血管、骨骼、植入物等进行精确融合显示（最多可以融合20多个容积），帮助医生综合评估术后血流情况、弹簧圈/液态胶体栓塞效果、植入支架展开形态和贴壁情况以及外科夹闭效果和瘤夹位置等 |  |
| 2.8 | 主机系统： |  |
| 2.8.1 | 主机患者信息登录及检索功能 |  |
| 2.8.2 | 主机图像处理功能 |  |
| 2.8.3 | 主机血管长度/直径等测量和分析功能 |  |
| 2.8.4 | 主机血管狭窄率测量和分析功能 |  |
| 2.8.5 | 主机硬盘图像存储量1024×1024, 12bit, ≥68,000幅 |  |
| 2.8.6 | 主机系统显示器为彩色液晶屏，用于显示主机系统资料，≥19英寸 |  |
| 2.9 | 图像显示器： |  |
| 2.9.1 | 控制室：两个19英寸黑白单色高清医学专用图像显示器，分别用于显示落地和悬吊实时影像 |  |
| 2.9.2 | 手术间：四个19英寸黑白单色高清医学专用图像显示器，分别用于显示落地和悬吊的实时影像和参考影像 |  |
| 2.9.3 | 19英寸黑白单色医学专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |  |
| 2.9.4 | 19英寸黑白单色医学专用图像显示器可视角度≥170° |  |
| 2.9.5 | 显示器最大亮度：1000 cd/m2. |  |
| 2.9.6 | 显示器悬吊架≥6架位 |  |
| 2.9.7 | 显视器悬吊架可自由移动至床的左右两侧及头足侧（导管床四周都能自由停放） |  |
| 2.9.8 | 显视器悬吊架可进行水平旋转，旋转角度≥330° |  |
| 2.10 | 后处理工作站： |  |
| 2.10.1 | 工作站为原厂生产（以投标厂商的官方网站为准），英文界面 |  |
| 2.10.2 | 工作站内存≥32GB |  |
| 2.10.3 | 工作站硬盘≥1T |  |
| 2.10.4 | 工作站CPU为Intel Xeon X5550 CPU |  |
| 2.10.5 | 工作站CPU为双CPU四核心 |  |
| 2.10.6 | 工作站CPU主频≥3.0GHz |  |
| 2.10.7 | 工作站彩色液晶显示器2台，≥19英寸 |  |
| 2.10.8 | 工作站可浏览和处理不同厂家的DSA、CT、MR、PET等多种影像 |  |
| 2.10.9 | 工作站具有DVD/CD图像刻录存储功能：配备全兼容性的DVD/CD刻录系统，图像输出格式提供多种选择（DICOM、MPEG、AVI等动态视频格式和DICOM、JPEG、PNG等静态图片格式），多种格式影像可以同时刻录在同一张光盘上，所刻录光盘可在普通PC机上查看回放 |  |
| 2.10.10 | 工作站具有USB图像输出存储功能：图像输出格式提供多种选择（DICOM、MPEG、AVI等） |  |
| 2.10.11 | 工作站具有专用DICOM图像排版器和胶片打印功能 |  |
| 2.10.12 | 工作站端口开放，可与其他支持DICOM3.0标准的影像设备、工作站以及PACS网络系统连接互通 |  |
| 2.10.13 | 具有针对Fluoro/DSA/Dynamic/Bolus/3D/3DCT等原始采集的二维图像进行后处理操作功能：图像全幅和局部放大查看；多幅图像显示；图像边缘增强/平缓调节；正负图像切换；文字或图形标注；再蒙片功能；DSA图像减影比例调节等 |  |
| 2.10.14 | 具有针对3D/3DCT原始采集图像进行三维重建和后处理功能 |  |
| 2.10.15 | 3D/3DCT图像采集后自动传输至工作站，并且自动运行后处理重建程序，无需人工干预，自动运行时间≤20秒 |  |
| 2.10.16 | 提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能 |  |
| 2.10.17 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能 |  |
| 2.10.18 | 提供3D VR、3D MIP图像与断面图像同屏显示功能 |  |
| 2.10.19 | 提供3D VR、3D MIP图像与断面图像同屏联动功能 |  |
| 2.10.20 | 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏联动显示功能，并且可以随时切换窗口 |  |
| 2.10.21 | 提供3D图像角度一键式回传至主机的功能和3D图像角度自动跟踪机架运动的功能 |  |
| 2.10.22 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |  |
| 2.10.23 | 提供工作站心室功能分析功能 |  |
| 2.10.24 | 具备工作站中心线法室壁运动分析功能 |  |
| 2.11 | 高级功能： |  |
| 2.11.1 | C臂CT功能：提供与机型相匹配的最新类CT功能及相对应的用于神经、外周血管及肿瘤介入诊疗的软件 |  |
| 2.11.1.1 | 能提供C臂CT的软组织图像，可满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢等部位的采集和重建 |  |
| 2.11.1.2 | 能够满足在所有视野下进行C臂CT采集 |  |
| 2.11.1.3 | 单次旋转采集图像≥600幅 |  |
| 2.11.1.4 | 最快采集速率≥50帧/秒 |  |
| 2.11.1.5 | 具有专用的脑软组织、颅内支架、脑部静脉CTA等头颅专用C臂CT采集协议：采集时间≤20S，传输及重建时间≤60S |  |
| 2.11.1.6 | 类CT重建模式≥3种 |  |
| 2.11.1.7 | 类CT图像最小层厚≤0.2mm |  |
| 2.11.1.8 | 密度分辨率≤5Hu |  |
| 2.11.1.9 | 重建图像空间分辨率≤80um |  |
| 2.11.8 | 具有最新射线剂量防护技术： |  |
| 2.11.8.1 | 设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准 |  |
| 2.11.8.2 | 提供床旁式射线防护铅帘（原装进口） |  |
| 2.11.8.3 | 提供悬吊式射线防护铅屏（原装进口） |  |
| 2.11.8.4 | 遮光器位置可自动或手动调整 |  |
| 2.11.8.5 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| 2.11.8.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 2.11.8.7 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 2.11.8.8 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |  |
| 2.11.8.9 | 可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关或控制按钮 |  |
| 2.11.8.10 | 可以提供DICOM格式的剂量报告,并且通过CD/DVD/USB以PDF格式输出 |  |
| *2.11.8.11 | 各家须提供最新低剂量平台：西门子提供Artis Q CLEAR & CARE平台，飞利浦提供UNIQ Clarity平台，GE提供Innova IGS平台，其他厂商提供同等档次平台。 |  |
| 2.12 | 附件及其它: |  |
| 2.12.1 | 具有DICOM Send功能 |  |
| 2.12.2 | 具有DICOM Print功能（激光打印机DICOM3.0接口） |  |
| 2.12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |  |
| 2.12.4 | 具有DICOM Worklist功能 |  |
| 2.12.5 | 具有DICOM MPPS功能 |  |
| 2.12.6 | 提供标准视频输出接口 |  |
| 2.12.7 | 提供远程维修接口 |  |
| 2.12.8 | 提供相机数字化接口 |  |
| 2.12.9 | 提供高压注射器接口 |  |
| 2.12.10 | 提供红外遥控器两个 |  |
| 2.12.11 | 提供一对透明肩部托架：两个 |  |
| 2.12.12 | 提供尼龙搭扣束缚带：一组 |  |
| 2.12.13 | 提供静脉输液架：一个 |  |
| 2.12.14 | 提供神经介入专用头托：一个 |  |
| 2.12.15 | 提供桡动脉穿刺臂托：一个 |  |
| 2.12.16 | 提供对讲系统：一套 |  |
| 2.12.17 | 提供悬吊臂式LED手术灯：一套 |  |
| 2.12.18 | 进口高压注射器（一套），带加热系统，手术间和控制室参数均可调 |  |
| 2.12.19 | DSA专用监护仪（一套），机型符合院方要求，上吊架，具有双有创血压、呼末二氧化碳、体温测量、血氧测量功能，操作室可进行设置和控制 |  |
| 2.12.20 | 除颤仪（一台）：利浦XL+以上机型 |  |
| 2.12.21 | 麻醉机一台：具有容量控制、压力控制，满足一般手术要求 |  |
| 2.12.22 | 控制台; 提供护士、技术、后处理专用控制台，座椅3张 |  |
| 2.12.23 | 控制台UPS：3KV（半小时以上） |  |
| 2.12.24 | 免费提供PACS系统连接 |  |
| 2.12.25 | 提供医生、护士、医工详细培训方案 |  |
| 3 | 安装验收及其他： |  |
| 3.1.1 | 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。 |  |
| 3.1.2 | 供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训不少于两次 |  |
| 3.1.3 | 提供中、英文操作手册及维修手册 |  |
| 3.1.4 | 供货方在中国有维修中心及零配件保税库 |  |
| 3.1.5 | 保修期：要求整机（包含球管及探测器）原厂保修1+4年共5年保修 |  |
| 3.1.6 | 在保修期以后，卖方应提供备件和维修服务 |  |
| 3.1.7 | 国内有800免费电话维修系统，提供800免费电话号码 |  |
| 3.1.8 | 到货期：合同签订后2个月内 |  |
| 3.1.9 | 验收：按照国家及行业规范进行商务验收、技术验收、临床使用验收。提供第三方检测报告 |  |
| 3.1.10 | 付款：到货安装验收合格后支付90%款，余款一年期满后付清 |  |

附：

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                     招标项目（项目编号：                  ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： |  | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： |  | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额：人民币 |  |  |  |
| 退还账户信息 | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书” （请勿装订进投标文件中）可在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。