招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-194019205073

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年9月

第五章  投标邀请

日    期：2019年9月16日

招标编号：0625-194019205073

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪             3套

简要技术规格：彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ、彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ：支持经食道三维超声检查；彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ：动态范围≥320dB

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从：2019年9月16日至 2019年10月8日(双休日及法定节假日除外) 上午：8:30-11:30, 下午：13:30-16:30在浙江省国际技术设备招标有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为300元人民币或50美元，售后不退（邮购须另加50元人民币）。

4．  	所有投标书应于2019年10月9日10:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2019年10月9日10:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1307开标厅公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第二医院 地 址：杭州市解放路88号 联 系 人：褚永华 电 话：0571-87315248 传 真：0571-87315248 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第二医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2019年9月29日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：540万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 1、投标保证金金额：人民币99073元整 2、投标保证金有效期：90天 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行转账等非现金形式 投标人应于2019年10月8日17：00时（北京时间）前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江省国际技术设备招标有限公司。 *投标保证金需在投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被视为无效。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-194019205073 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第二医院采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室 5、在2019年10月9日10:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2019年10月9日10:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2019年10月9日10:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的1％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。任一设备一般技术指标和配置偏离超过15项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准：所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按按计价【2002】1980号文的规定向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第二医院 |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |  |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |  |
| 18 | 免费维修的响应期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 设备安装验收合格2个月后，收到发票支付合同金额100%。 |  |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |  |
| 其它条款 | 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
|  | 1 | 设备保修：免费保修2年；保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修；保证零配件供应8年以上；每年保修价格不高于总价的6%（包含探头）维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 |  |
|  | 2 | 配置DICOM 3.0标准接口，包括传输，打印，检索，通用格式，装机后即可正常使用，免费接入PACS系统，所配备的探头都应具有相应的软件。 |  |
|  | 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
|  | 4 | 交货时提供用户操作手册和维修手册。 |  |
|  | 5 | 投标商单张所开发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
|  | 6 | 提供该产品的质量检测单 |  |
|  | 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
|  | 8 | 到货时间：合同签订后60个工作日内 |  |
|  | 9 | 付款方式：设备安装验收合格2个月后，收到发票支付合同金额100% |  |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ | 1套 | 支持经食道三维超声检查 | 合同签订后60个工作日内 | 浙江大学医学院附属第二医院指定地点 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ | 1套 | 支持经食道三维超声检查 |  |  |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ | 1套 | 动态范围≥320dB |  |  |
| 4 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 5 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

- 设备一：彩色多普勒超声诊断仪Ⅰ

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围及功能概述：要求为2014年及以后发布的最新机型（以第一次注册时间为准），为各投标厂家最高档次专业心脏彩色多普勒超声诊断仪。用于成人心脏，胎儿、新生儿及小儿心脏，腹部，浅表，血管（外周、脑血管）等超声诊断和相关科研。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 显示器与操作系统：＞21寸高分辨率彩色纯平超薄液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂可调节720°，操作面板可360°旋转。 |  |
| 2 | 操作键盘：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面，触摸屏可显示触摸操作键盘。 |  |
| 3 | 数字多声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |  |
| 4 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 5 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB |  |
| 6 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作。 |  |
| 7 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 最高可达9线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |  |
| 8 | 系统提供梯形成像技术 |  |
| 9 | 自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术 |  |
| 10 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler，单键操作，可自动调节增益、动态范围、Doppler基线，标尺等参数. |  |
| 11 | 动态实时优化技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像。 |  |
| 12 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 13 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 14 | 具备组织多普勒成像技术 |  |
| 15 | 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）。 |  |
| 16 | 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥15个参数。 |  |
| 17 | AutoColor单键调节血流成像参数 |  |
| 18 | 二维负荷超声成像技术 |  |
| 19 | 左心室造影成像 |  |
| 20 | 心肌灌注造影成像技术 |  |
| 21 | Purewave探头技术或XDClear探头技术或HD探头技术 |  |
| 21.1 | 实时三维功能 |  |
| 21.2 | 实时任意平面心脏超声成像 |  |
| 21.3 | 三维血流成像 |  |
| 21.4 | 三维全容积成像 |  |
| 21.5 | 三维血流容积成像 |  |
| 21.6 | 三维高帧频成像 |  |
| 21.7 | 三维奔流容频成像 |  |
| 21.8 | 三维单心动周期容积成像 |  |
| 21.9 | 三维多心动周期容积成像 |  |
| 21.10 | 实时三维放大功能 |  |
| 21.11 | 实时双容积视野成像 |  |
| 21.12 | 三维智能切割功能 |  |
| 22 | 实时三维智能旋转技术，能将整个心脏进行0-360度任意角度的旋转成像，单次旋转角度≤5度。 |  |
| 22.1 | 二维显像主要参数 |  |
| 22.2 | 成像速度：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 22.3 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 22.4 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 22.5 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 22.6 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 22.7 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 22.8 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理。 |  |
| 23 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 23.1 | 频谱多普勒 |  |
| 23.2 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 23.3 | 扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥5帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 23.4 | 发射频率： 电子凸阵：PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵：PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 23.5 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 23.6 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 23.7 | 最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号) |  |
| 23.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调 |  |
| 23.9 | 零位移动：≥9级 |  |
| 24 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 24.1 | 彩色多普勒 |  |
| 24.2 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 24.3 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18cm 深度时，彩色扫描帧率≥15帧/秒。 |  |
| 24.4 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 25 | 具有双同步/三同步显示(B/D/CFM) |  |
| 26 | 探头接口≥4个，无针探头，任意探头可互换。 |  |
| 27 | 系统可配置经食道三维探头，并且可与同品牌便携超声直接通用，不借助台车或其他转换器。 |  |
| 28 | 探头： 成人经胸心脏三维探头1只：要求扫描频率为1.0-5.0MHz 成人经胸心脏二维探头1只：要求扫描频率为1.0-5.0MHz，含2套此型号探头介入穿刺专用引导架。 经食道三维探头1只：要求扫描频率为2.0-8.0MHz 血管高频探头1只：要求扫描频率为3.0-12.0MHz，含2套此型号探头介入穿刺专用引导架。 |  |
| 29 | 液晶触摸屏和医用显示屏可同屏显示检查内容和图像 |  |
| 30 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 31 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| *32 | LGC侧向增益补偿技术，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段，可视可调 |  |
| 33 | 自动辛普森法，可通过对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷辛普森测量 |  |
| 34 | 可依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线，还可计算LVEF、ESV、EDV。 |  |
| 35 | 可依据心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；自动组织瓣环位移功能，无需手动操作，可通过测量自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |  |
| 36 | 具备二尖瓣测量和计算分析软件，结合经食管三维成像软件，在获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多项参数的测量值，同时具备全面的报告菜单。 |  |
| 37 | 具备二尖瓣导航分析通过解剖智能技术，对二尖瓣3D容积数据通过简单6步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合型分析，可在1分钟内获得多达63项参数测量 |  |
| 38 | 心腔镜成像技术：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程 |  |
| 39 | TouchVue显示模式:可实时在触摸屏上同步显示三维图像并可随意多维度调整光源位置、图像位置、图像大小，操作医生可以快速理解心脏三维空间结构及组织结构的空间结构 |  |

- 设备二：彩色多普勒超声诊断仪Ⅱ

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 适用范围及功能概述：要求为2014年及以后发布的最新机型（以第一次注册时间为准），为各投标厂家最高档次专业心脏彩色多普勒超声诊断仪。用于成人心脏，胎儿、新生儿及小儿心脏，腹部，浅表，血管（外周、脑血管）等超声诊断和相关科研。 |  |
| 二 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 显示器与操作系统：＞21寸高分辨率彩色纯平超薄液晶显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，自由臂可调节720°，操作面板可360°旋转。 |  |
| 2 | 操作键盘：多方向控制转位, 可升降，具有触摸屏操作界面，触摸屏可显示触摸操作键盘。 |  |
| 3 | 数字多声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调。 |  |
| 4 | 二维图像灰阶≥256 |  |
| 5 | 系统接收超声信号动态范围≥300dB |  |
| 6 | 一键优化TGC曲线，可实时优化二维、对比度、动态范围，可通过触摸屏操作。 |  |
| 7 | 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 最高可达9线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。 |  |
| 8 | 系统提供梯形成像技术 |  |
| 9 | 自适应图像处理技术或斑点噪音抑制技术 |  |
| 10 | 一键图像优化技术，作用于2D及Doppler，单键操作，可自动调节增益、动态范围、Doppler基线，标尺等参数. |  |
| 11 | 动态实时优化技术，无需通过一键优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像。 |  |
| 12 | 具备自适应血流成像技术 |  |
| 13 | 具备超高细微分辨血流技术和自适应宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 14 | 具备组织多普勒成像技术 |  |
| 15 | 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）。 |  |
| 16 | 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥15个参数。 |  |
| 17 | AutoColor单键调节血流成像参数 |  |
| 18 | 二维负荷超声成像技术 |  |
| 19 | 左心室造影成像 |  |
| 20 | 心肌灌注造影成像技术 |  |
| 21 | Purewave探头技术或XDClear探头技术或HD探头技术 |  |
| 21.1 | 实时三维功能 |  |
| 21.2 | 实时任意平面心脏超声成像 |  |
| 21.3 | 三维血流成像 |  |
| 21.4 | 三维全容积成像 |  |
| 21.5 | 三维血流容积成像 |  |
| 21.6 | 三维高帧频成像 |  |
| 21.7 | 三维奔流容频成像 |  |
| 21.8 | 三维单心动周期容积成像 |  |
| 21.9 | 三维多心动周期容积成像 |  |
| 21.10 | 实时三维放大功能 |  |
| 21.11 | 实时双容积视野成像 |  |
| 21.12 | 三维智能切割功能 |  |
| 22 | 实时三维智能旋转技术，能将整个心脏进行0-360度任意角度的旋转成像，单次旋转角度≤5度。 |  |
| 22.1 | 二维显像主要参数 |  |
| 22.2 | 成像速度：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 22.3 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线 |  |
| 22.4 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 22.5 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 22.6 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 22.7 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦 |  |
| 22.8 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理。 |  |
| 23 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |  |
| 23.1 | 频谱多普勒 |  |
| 23.2 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 23.3 | 扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 凸阵，全视野，18cm深度时，帧速率≥5帧/秒 线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 |  |
| 23.4 | 发射频率： 电子凸阵：PWD:3.0-5.0MHz；电子线阵：PWD:3.5-7.5MHz。 |  |
| 23.5 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 23.6 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥7.6 m/s；CWD:血流速度≥19.0m/s。 |  |
| 23.7 | 最低测量速度：≤0.7mm/s(非噪音信号) |  |
| 23.8 | 取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm多级可调 |  |
| 23.9 | 零位移动：≥9级 |  |
| 24 | HighQ自动包络频谱并完成频谱测量计算 |  |
| 24.1 | 彩色多普勒 |  |
| 24.2 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 24.3 | 扫描速率：扇扩探头，全视野，18cm 深度时，彩色扫描帧率≥15帧/秒。 |  |
| 24.4 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 25 | 具有双同步/三同步显示(B/D/CFM) |  |
| 26 | 探头接口≥4个，无针探头，任意探头可互换。 |  |
| 27 | 系统可配置经食道三维探头，并且可与同品牌便携超声直接通用，不借助台车或其他转换器。 |  |
| 28 | 探头： 成人经胸心脏三维探头1只：要求扫描频率为1.0-5.0MHz 成人经胸心脏二维探头1只：要求扫描频率为1.0-5.0MHz，含2套此型号探头介入穿刺专用引导架。 经食道三维探头1只：要求扫描频率为2.0-8.0MHz 血管高频探头1只：要求扫描频率为3.0-12.0MHz，含2套此型号探头介入穿刺专用引导架。 |  |
| 29 | 液晶触摸屏和医用显示屏可同屏显示检查内容和图像 |  |
| 30 | 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 |  |
| 31 | 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  |
| *32 | LGC侧向增益补偿技术，可进行触摸屏滑屏调节，≥4段，可视可调 |  |
| 33 | 自动辛普森法，可通过对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷辛普森测量 |  |
| 34 | 可依据选择的心脏切面自动描记相应节段，无需手动操作（使用者也可自行描记感兴趣区），进而测量整体和节段功能并生成表格，17节段牛眼图，并可显示各种曲线，还可计算LVEF、ESV、EDV。 |  |
| 35 | 可依据心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；自动组织瓣环位移功能，无需手动操作，可通过测量自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能。 |  |
| 36 | 具备二尖瓣测量和计算分析软件，结合经食管三维成像软件，在获得二尖瓣环、前后叶闭合线以及二尖瓣与乳头肌和主动脉的空间关系的同时，获得在径线、瓣环、瓣膜方面多项参数的测量值，同时具备全面的报告菜单。 |  |
| 37 | 具备二尖瓣导航分析通过解剖智能技术，对二尖瓣3D容积数据通过简单6步模型分析，提供针对二尖瓣测量和计算的综合型分析，可在1分钟内获得多达63项参数测量 |  |
| 38 | 心腔镜成像技术：采用光源投照下心脏三维类解剖结构的显示，光源深度、方向与级别可调，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系；可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程 |  |
| 39 | TouchVue显示模式:可实时在触摸屏上同步显示三维图像并可随意多维度调整光源位置、图像位置、图像大小，操作医生可以快速理解心脏三维空间结构及组织结构的空间结构 |  |

- 设备三：彩色多普勒超声诊断仪Ⅲ

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 主要技术规格及系统概述 |  |
| 1.1 | 主机成像系统 |  |
| 1.1.1 | 设备名称：全身应用彩色多普勒超声诊断仪壹台 |  |
| 1.1.2 | 设备配置：所投机型为欧美原产地进口，可支持纯净波或冰晶材料矩阵探头技术，以CFDA为准，客户认可机型。 |  |
| 1.1.3 | 设备用途：可用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、介入等方面临床诊断和科研教学工作 |  |
| 1.1.4 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描 |  |
| 1.1.5 | 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥21.5” ，分辨率≥1080p（1920x1080） |  |
| 1.1.6 | 主机运行噪声≤45dB |  |
| 1.1.7 | 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 |  |
| *1.1.8 | 具备术者模式，显示屏和触摸屏可同时显示二维图像 |  |
| 1.1.9 | 全方位人机工程学设计，通用可同时激活成像探头接口≥4个，微型无针式接口，可支持单手插拔 |  |
| 1.1.10 | 全数字化波束形成器，全新精准波束形成技术和海量并行处理，依次接收海量原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦 |  |
| 1.1.11 | 数字化处理通道≥7,000,000 |  |
| 1.1.12 | 动态范围≥320dB |  |
| 1.1.13 | 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级） |  |
| 1.1.14 | 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9 |  |
| 1.1.15 | 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可联合空间复合成像，扩展角度≥15度 |  |
| 1.1.16 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。 |  |
| 1.1.17 | 具备单键实时自动持续优化图像增益及TGC，以保证拥有最佳的2D图像，智能组织特异性成像。 |  |
| 1.2 | 频谱多普勒显示及分析系统 |  |
| 1.2.1 | 具备自适应多普勒技术 |  |
| 1.2.2 | 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像 |  |
| 1.2.3 | 实时自动多普勒测量分析 ，可提供参数选择≥15个参数 |  |
| 1.2.4 | 具备血流HighQ自动多普勒测量提供实时一键包络多普勒信号、自动选择最高峰值测量，并将测量结果加入报告。 |  |
| 1.3 | 彩色血流成像（部件）单元 |  |
| 1.3.1 | 具备自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 |  |
| 1.3.2 | 彩色能量图及方向能量图（CPA） |  |
| 1.3.3 | 彩色对比及实时对比显像 |  |
| 二 | 系统技术参数及要求 |  |
| 2.1. | 系统通用功能 |  |
| 2.1.1 | 显示器与操作系统：≥21寸医用专业LCD显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转。 |  |
| 2.1.2 | 操作键盘：多方向控制转位,具有触摸屏操作界面 |  |
| 2.1.3 | 探头接口选择：≥ 4 个，并可全部激活，接口一致且可互换通用，支持热插拔。 |  |
| 2.1.4 | 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
| 2.2. | 探头规格 |  |
| 2.2.1 | 具备超宽频带探头技术，主机支持最高频率≥22MHz, 从1 MHz 到22MHz，可配备阵列聚焦纯净波线阵探头 |  |
| 2.2.2 | 腹部凸阵探头1个，频率范围1-5MHz，要求具备纯净波探头技术或冰晶探头技术或HD高密度探头技术 |  |
| 2.2.3 | 浅表线阵探头1个，频率范围2-22MHz，要求具备纯净波探头技术或冰晶探头技术或HD高密度探头技术 |  |
| 2.2.4 | 血管线阵探头1个：频率范围3-12MHz |  |
| 2.2.5 | 腹部矩阵探头1个，频率范围1-6MHz |  |
| 2.3 | 二维显像主要参数 |  |
| 2.3.1 | 成像速度： 相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒 |  |
| 2.3.2 | 扫描线：每帧线密度≥230超声线。 |  |
| 2.3.3 | 增益调节：增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节。 |  |
| 2.3.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 |  |
| 2.3.5 | 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率。 |  |
| 2.3.6 | 声束聚焦：发射及接收自动连续聚焦。 |  |
| 2.3.7 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理。 |  |
| 2.3.8 | 二维灰阶成像  256 灰阶。 |  |
| 2.4. | 频谱多普勒 |  |
| 2.4.1 | 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）。 |  |
| 2.4.2 | 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW；B/CDE/PW；B/CDV/CW；B/CDE/CW。 |  |
| 2.4.3 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 7.6 m/s；CWD:血流速度19.0m/s。 |  |
| 2.4.4 | 最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号) |  |
| 2.4.5 | 取样宽度及位置范围：宽度 1mm至20mm多级可调。 |  |
| 2.4.6 | 零位移动： 9 级。 |  |
| 2.5. | 彩色多普勒 |  |
| 2.5.1 | 显示模式：速度图 (CDV)、能量图 (CDE)、高分辨率血流成像（HD-Color）；BDF/MDF、BDF/MDF/FFT。 |  |
| 2.5.2 | 显示方式：B/CDV、B/CDV/PW、B/CDV/CW、B/CCD、B/CCD/PW、B/CCD/CW 。 |  |
| 2.5.3 | 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CFM)。 |  |
| 2.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 |  |
| 2.6 | 超声声束自动校正技术 |  |
| 2.6.1 | 针对肥胖及困难病人，具备专门的预置条件 |  |
| *2.6.2 | 可用于乳腺等浅表或腹部检查，并可调整级别TAC≥2，要求触摸屏具备TAC菜单显示 |  |
| 2.7 | 专门的预置条件 |  |
| 2.7.1 | 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 |  |
| 2.7.2 | 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； |  |
| 2.7.3 | 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧； |  |
| 2.7.4 | 具备主机硬盘图像数据存储； |  |
| 2.7.5 | DICOM接口开通 |  |

附：

退还投标保证金申请书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司参加了贵司组织的                     招标项目（项目编号：                  ）的投标，现申请退还该笔投标保证金。

| 申请人信息 | 投标单位： （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 财务联系人： |  | 联系方式 |  |
|  | 项目负责人： |  | 联系方式 |  |
|  | 投标保证金金额：人民币 |  |  |  |
| 退还账户信息 | 纳税人识别号 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：1、该“退还投标保证金申请书” （请勿装订进投标文件中）可在投标时与银行汇款凭证复印件单独提供

2、未中标供应商的投标保证金，招标公司将凭此“申请书”自中标通知书发出后5个工作日内退还。

3、中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订，并将政府采购合同（或复印件）提供给招标公司后5个工作日内退还。