招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-204020205104-1

招标内容：CT（X射线计算机断层扫描设备）

采购单位：安吉县卫生健康局

浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年11月

第五章  招 标 邀 请

日    期：2020年11月10日

招标编号：0625-204020205104-1

1.     浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就CT（X射线计算机断层扫描设备）项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：CT（X射线计算机断层扫描设备） 1套

主要技术规格：适用于全身扫描临床应用。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．    招标文件的获取：

招标文件获取开始时间：自发布公告之日起

招标文件获取结束时间：2020年11月30日

获取招标文件方式：现场领购或邮购

招标文件获取地址：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室

招标文件售价：免费。

4．  	投标截止时间（开标时间）：2020年12月1日10:00（北京时间）。

5.   	开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室。

6.     投标人在投标前应在机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层（邮编：310003）

联 系 人：马菊美，汪飞君

电    话：0571-858602324，85860235

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.2 | 招 标 人：安吉县卫生健康局 地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道石佛西路286号 联系人：钱新家 联系电话：0572-5310102 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：马菊美，汪飞君 电 话：0571-85860232， 85860235 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：安吉县卫生健康局采购CT（X射线计算机断层扫描设备） 项目概况：/ 资金来源：财政 |
| 招 标 文 件 |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2020年11月20日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：人民币600万元（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。 *投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP项目现场价（人民币报价） 2）相关费用：投标人须全面负责设备供货、安装、调试、试运行和验收、培训、相关技术服务和售后服务、招标文件中合理隐含的其他伴随服务，达到验收标准要求。 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币或美元（如采用美元报价，需注明对人民币的比价）。 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许。 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用。 2、其他资格证明文件： 1）提供所投设备国家食品药品监督主管部门颁发的《医疗器械注册证》。 2）提供所投CT设备原厂DATASHEET。 3）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到CT制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（参见第一分册格式IV-9-4）和制造商资格声明（参见第一分册格式IV-9-2）；其他投标产品在中标后具有供货能力。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料： |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取投标保证金 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用。 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本6份，电子版一份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求（招标文件投标资料表13.3.3条）的部分。 2、招标文件第四章“投标文件格式”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本）。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-204020205104-1 2、项目名称：安吉县卫生健康局系采购CT（X射线计算机断层扫描设备） 3、投标邀请的标题：采购CT（X射线计算机断层扫描设备） 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2020年12月1日10:00（北京时间）（开标日期和时间）之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2020年12月1日10:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |
| 22.1 | 开标时间：2020年12月1日10:00（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务10 分，技术55分，服务5分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | 商务评价（10分）： 序号 评分细则 分值 1 交货期（指招标文件中第七章其它条款中第7点）（2分） 交货期满足招标文件要求，得2分； 交货期延期：每延迟一周（不到一周按一周计）扣0.5分，扣完为止。 2 2 其他商务及服务条款（4分） 全部满足或优于招标文件要求的，得4分； 标注“■”的条款为重要商务条款，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分； 不满足招标文件要求的，每偏离1项一般商务条款扣1分，扣完为止。 4 3 市场占有率评价（3分） 投标设备2018年1月1日以来大陆地区的销售业绩，提供合同复印件，与本次投标的CT(同品牌，60排≤探测器排数≤64排，)的合同每份得1分（同一医院最多得1分），最高得3分。 3 4 招标文件编制（1分） 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。 1 小计 10 |
| 27.5.2 | 技术评价（55分）： 序号 评分细则 分值 1 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”的条款(如有)为重要技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得40分，最低得0分。 40 2 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（15分） 12分≤“最优”得分≤15分，8分≤“较优”得分＜12分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。 15 小计 55 |
| 27.6.2 | 服务及其他评价（5分）： 序号 评分细则 分 值 1 售后服务方案和保证措施（2分） 评标委员会根据各投标人所提供的右边所列2项 内容的响应情况进行优劣评价，对于此2项内容的每一项评价内容，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。 (1) 在中国大陆设有常驻专业售后服务设施情况 1分 2 (2) 售后服务机构的技术力量配备情况 1分 3 备品备件的合理性及对价格的承诺（3分） 评标委员会根据各投标人所提供的备品备件清单的合理性及对价格的承诺进行优劣评价，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分。 3 小计 5 |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费按计价【2002】1980号文规定的95%向中标商收取。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |
| 特别提醒： 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。 |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-204020205104-1）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:_________ _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：本承诺装订在投标文件的最后一页。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：安吉县卫生健康局 |
| 3 | 履约保证金金额：不收取履约保证金 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 序号 | 招标内容 | 招标要求 |
|  | 1 | 供货期限 | ≤ 3个月 |
|  | ■2 | 保修期限 | 原厂保修期≥2年（提供原厂厂家承诺函），保修期内开机率须≥95%，否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |
|  | 3 | 售后服务 | 1、维修人员在8小时内到达用户现场并实施维修，24小时内修复； 2、 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的配件供应，保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费； 3、中标产品的制造商应提供免费软件升级； 4、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料； 5、在中国大陆必须具备维修服务网点并有专业维修人员。 |
|  | 4 | 培训要求 | 按照使用单位要求安排设备使用培训和维修保养培训（包括外出培训），并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料，中标人承担所有费用。 |
|  | 5 | 安装验收 | 1、安装地点：使用单位指定地点； 2、安装完成时间：接采购方通知后1个月内； 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； 4、验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； 5、验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； 6、提供中文或中英文对照用户操作手册、使用说明书和维修手册，同时应提供设备出厂检验报告、质量合格证书及电子版操作规程； 7、提供医疗器械注册证和产品注册登记表等； 8、提供相关的机房防护检测报告和设备计量检测报告。 |
|  | 6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由使用单位和中标方共同对设备进行验收。验收的依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同及评标时的相关承诺；3）海关报关单及商检证书； 4）相关机构出具的防护检测报告和计量检测报告。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用和验收费用。 |
|  | 7 | 付款方式 | 合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为CT（X射线计算机断层扫描设备），投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT（X射线计算机断层扫描设备） | 1套 | 适用于全身扫描临床应用 | ≤ 3个月 | 安吉县卫生健康局指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | CT（X射线计算机断层扫描设备） |  |  |
| 1.1 | 设备品牌型号 | 根据所投设备品牌型号自行填写 |  |  |
| 1.2 | 设备数量 | 1套 |  |  |
| 1.3 | 设备用途 | 适用于全身扫描临床应用 |  |  |
| ■1.4 | 整体要求 | 1、该项目已做进口论证； 2、为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产。 |  |  |
| 2 | 参数要求 |  |  |  |
| 2.1 | 机架系统 |  |  |  |
| 2.1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |  |  |
| 2.1.2 | 机架孔径及倾角 | 孔径≥70cm，倾角≥±30° |  |  |
| 2.1.3 | 焦点到扫描野中心距离 | ≤55cm |  |  |
| 2.1.4 | 球管焦点到探测器的距离： | ≤98.5cm |  |  |
| 2.1.5 | 三维激光定位系统 | 具备 |  |  |
| 2.1.6 | 扫描控制方式 | ≥2种，具体由各投标人自行提供 |  |  |
| 2.1.7 | 机架上具备内置一体化摄像头，监控图像可在主机上显示 | 具备 |  |  |
| 2.1.8 | 具备无线遥控和有线控制的双套患者摆位系统 | 具备 |  |  |
| 2.1.9 | 机架冷却方式 | 风冷 |  |  |
| 2.2 | 探测器 |  |  |  |
| 2.2.1 | 探测器类型 | 各家提供最新型探测器，并提供证明资料（要求在响应表上标注资料页码） |  |  |
| *2.2.2 | 探测器排数 | ≥60排，且＜64排 |  |  |
| 2.2.3 | 探测器Z轴宽度 | ≥37 mm |  |  |
| 2.2.4 | 每排探测器单元数 | ≥760个 |  |  |
| 2.2.5 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.6mm |  |  |
| 2.2.6 | 数据采样率 | ≥4800views/圈或8000Hz |  |  |
| 2.2.7 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统或独立心电监控系统 | 具备 |  |  |
| 2.3 | 扫描床 |  |  |  |
| 2.3.1 | 扫描床长度 | ≥230cm |  |  |
| 2.3.2 | 扫描床最大垂直移床范围 | 最低≤48cm，最高≥88cm |  |  |
| 2.3.3 | 扫描床水平移动范围 | ≥135cm |  |  |
| 2.3.4 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥135cm |  |  |
| 2.3.5 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥100mm/s |  |  |
| 2.3.6 | 扫描床垂直升降最高速度 | ≥20mm/s |  |  |
| 2.3.7 | 扫描床承重量 | ≥205kg |  |  |
| 2.3.8 | 扫描床移动精度 | ≤±0.25mm |  |  |
| 2.3.9 | 提供扫描床控制脚踏开关 | 提供 |  |  |
| 2.4 | 扫描参数 |  |  |  |
| ■2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间（不接受等效值） | ≤0.35秒/360° |  |  |
| 2.4.2 | 单扇区时间分辨率 | ≤175毫秒 |  |  |
| 2.4.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.6mm |  |  |
| 2.4.4 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.6mm |  |  |
| 2.4.5 | 扫描图像层数 | ≥64层图像/360度 |  |  |
| 2.4.6 | 图像重建速度 | ≥20幅/秒（512×512矩阵） |  |  |
| 2.4.7 | 扫描重建视野范围 | ≥5cm~50cm |  |  |
| 2.4.8 | 最大螺距 | ≥1.5 |  |  |
| 2.4.9 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |  |  |
| 2.4.10 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥135cm |  |  |
| 2.4.11 | 自动螺旋 | 具备 |  |  |
| 2.4.12 | 10毫安低剂量扫描技术 | 具备 |  |  |
| 2.4.13 | 90kv管电压扫描技术 | 具备 |  |  |
| 2.4.14 | 110kv管电压扫描技术 | 具备 |  |  |
| 2.4.15 | 130kv管电压扫描技术 | 具备 |  |  |
| 2.5 | X线球管及高压发生器 |  |  |  |
| 2.5.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效值） | ≥7MHU |  |  |
| 2.5.2 | 球管阳极最大散热率 | ≥800kHU/min |  |  |
| 2.5.3 | 球管最大实际电流（不含等效值）： | ≥600mA |  |  |
| 2.5.4 | 球管最小实际电流（不含等效值）： | ≤13mA |  |  |
| 2.5.5 | 最大管电压 | ≥140KV |  |  |
| 2.5.6 | 最小管电压 | ≤70KV |  |  |
| 2.5.7 | 球管大焦点尺寸（IEC 60336） | ≤1.0mm×1.0mm |  |  |
| 2.5.8 | 球管小焦点尺寸（IEC 60336） | ≤0.8mm×0.8mm |  |  |
| ■2.5.9 | 高压发生器实际功率（不含等效值） | ≥70kW |  |  |
| 2.5.10 | 球管电压选择 | ≥6种 |  |  |
| 2.5.11 | 提供能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。 | 具备 |  |  |
| 2.6 | 图像质量 |  |  |  |
| 2.6.1 | X-Y轴可视空间分辨率0%MTF | 由各投标人自行提供 |  |  |
| 2.6.2 | 低密度分辨率 | 由各投标人自行提供 |  |  |
| 2.6.3 | CT值范围 | 由各投标人自行提供 |  |  |
| 2.6.4 | 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 | 具备 |  |  |
| 2.7 | 临床应用软件 |  |  |  |
| 2.7.1 | 多平面重建MPR | 具备 |  |  |
| 2.7.2 | 最大密度投影(MIP) | 具备 |  |  |
| 2.7.3 | 最小密度投影(MinIP) | 具备 |  |  |
| 2.7.4 | 曲面重建(CPR) | 具备 |  |  |
| 2.7.5 | 容积三维重建 (VR) | 具备 |  |  |
| 2.7.6 | 区域生长容积分析功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.7 | 表面重建（SSD） | 具备 |  |  |
| 2.7.8 | 容积漫游（VRT） | 具备 |  |  |
| 2.7.9 | 模拟手术刀 | 具备 |  |  |
| 2.7.10 | 线束硬化伪影校正软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.11 | 后颅窝图像优化技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.12 | 条状伪影消除技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.13 | 螺旋扫描降噪技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.14 | 伪影校正软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.15 | 肺纹理增强技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.16 | 图像减影功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.17 | CT电影功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.18 | CT血管造影（CTA） | 具备 |  |  |
| 2.7.19 | CT三维仿真内窥镜显示功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.20 | 组织透明化显示技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.21 | 器官拆分、融合技术 | 具备 |  |  |
| 2.7.22 | 一键式去骨功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.23 | 数字减影 | 具备 |  |  |
| 2.7.24 | 容积测量评估软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.25 | 低剂量肺扫描软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.26 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 | 具备 |  |  |
| 2.7.27 | 实时智能X线剂量调控软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.28 | 婴幼儿扫描专用软件包 | 具备 |  |  |
| 2.7.29 | 提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP | 具备 |  |  |
| 2.7.30 | 提供FDA认证迭代技术 | 提供FDA认证证书（要求在响应表上标注资料页码） |  |  |
| 2.7.31 | 标明FDA认可剂量降低百分比值 | 提供FDA认证证书（要求在响应表上标注资料页码） |  |  |
| 2.7.32 | 高级血管分析软件包 | 具备 |  |  |
| 2.7.33 | 心脏冠脉分析软件包 | 具备 |  |  |
| 2.7.34 | 去金属伪影专用软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.35 | 三维肺小结节和肺气肿分析评估软件 | 具备 |  |  |
| 2.7.36 | 灌注软件包 | 具备 |  |  |
| 2.8 | 图像后处理工作站 |  |  |  |
| 2.8.1 | 提供图像后处理工作站 | 1套 |  |  |
| 2.8.2 | 计算机主频 | ≥4x3.2GHz |  |  |
| 2.8.3 | 内存 | ≥16GB |  |  |
| 2.8.4 | 硬盘容量 | ≥1T |  |  |
| 2.8.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器，尺寸 | ≥19寸 |  |  |
| 2.8.6 | 显示器分辨率 | ≥1280×1024 |  |  |
| 2.8.7 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |  |  |
| 2.8.8 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 | 具备 |  |  |
| 2.9 | 主控制台计算机系统 |  |  |  |
| 2.9.1 | 提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本 | 具备 |  |  |
| 2.9.2 | 计算机内存 | ≥32GB |  |  |
| 2.9.3 | 计算机主频 | 提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz |  |  |
| 2.9.4 | 硬盘容量 | ≥720GB |  |  |
| 2.9.5 | 图像存储量 | ≥200000幅 |  |  |
| 2.9.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥23寸 |  |  |
| 2.9.7 | 显示器数量 | ≥1台 |  |  |
| 2.9.8 | 显示器分辨率 | ≥1920×1080 |  |  |
| 2.9.9 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 | 具备 |  |  |
| 2.9.10 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 | 具备 |  |  |
| 2.9.11 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 | 具备 |  |  |
| 2.9.12 | 提供心脏冠脉优化算法 | 具备，由各厂家自行提供 |  |  |
| 2.10 | 智能自动定位系统 |  |  |  |
| 2.10.1 | 具备AI摄像采集系统 | 具备 |  |  |
| 2.10.2 | 具备AI扫描方案 | 具备 |  |  |
| 2.10.3 | 摄像头具备看护功能，扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |  |  |
| 2.10.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别和追踪功能 | 具备 |  |  |
| 2.10.5 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能 | 具备 |  |  |
| 2.11 | 其他配置 |  |  |  |
| 2.11.1 | 质控水模和床垫等 | 1套 |  |  |
| 2.11.2 | 主计算机用不间断电源 | 1台 |  |  |
| 2.11.3 | 主控台电脑桌 | 1套 |  |  |
| 2.11.4 | 双管国产高压注射器 | 1台 |  |  |
| 2.11.5 | 除湿机 | ≥1台 |  |  |
| 2.11.6 | 吸顶空调 | ≥1台 |  |  |
| 2.11.7 | 吸顶空气消毒机 | ≥1台 |  |  |
| 2.11.8 | 放射防护用品 | 2套 |  |  |
| 2.11.9 | 6M医用专业显示器（巨鲨） | 2台 |  |  |
| 2.12 | 其他要求 |  |  |  |
| ■2.12.1 | 完成机房的装修（线到现场） | 满足使用单位要求 |  |  |
| ■2.12.2 | 完成机房的防护（包括墙、顶、门和窗等） | 通过预控评检测并取得检测报告 |  |  |
| ■2.12.3 | 完成后期1台CT机的移机（具体哪台设备待定） | 满足使用单位和该设备维保单位的移机要求 |  |  |
| 2.12.4 | 投标人负责接入医院PACS系统 | ≥2套 |  |  |
| 3 | 商务要求 |  |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | ≤ 3个月 |  |  |
| ■3.2 | 保修期限 | 原厂保修期≥2年（提供原厂厂家承诺函），保修期内开机率须≥95%，否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1、维修人员在8小时内到达用户现场并实施维修，24小时内修复； 2、 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的配件供应，保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费； 3、中标产品的制造商应提供免费软件升级； 4、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料； 5、在中国大陆必须具备维修服务网点并有专业维修人员。 |  |  |
| 3.4 | 培训要求 | 按照使用单位要求安排设备使用培训和维修保养培训（包括外出培训），并提供安装盘、维修密码和使用及维修资料，中标人承担所有费用。 |  |  |
| 3.5 | 安装验收 | 1、安装地点：使用单位指定地点； 2、安装完成时间：接采购方通知后1个月内； 3、安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； 4、验收标准：提供的产品原始样品检测数据，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范； 5、验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训； 6、提供中文或中英文对照用户操作手册、使用说明书和维修手册，同时应提供设备出厂检验报告、质量合格证书及电子版操作规程； 7、提供医疗器械注册证和产品注册登记表等； 8、提供相关的机房防护检测报告和设备计量检测报告。 |  |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由使用单位和中标方共同对设备进行验收。验收的依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同及评标时的相关承诺；3）海关报关单及商检证书； 4）相关机构出具的防护检测报告和计量检测报告。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用和验收费用。 |  |  |
| 3.7 | 付款方式 | 合同签订后，凭中标通知书、政府采购合同、开户银行出具的指定项目款70%冻结预付款保函，一次性全额支付；待设备验收合格并正常运行三个月后返还预付款保函。如果银行预付款保函有效期限到期一个月前，未完成验收，中标人须延长预付款保函有效期。 |  |  |

投 标 人 信 息 登 记 表

手填请正楷填写

| 招标编号 | 0625- | 标项号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人单位名称 |  |
| 制造商/品牌 | / |
| 投标产品型号 | / |
| 联系人姓名 |  |
| 手机 |  | 邮箱 |  |
| 填表日期 | 2020年 月 日 |

注：1、本表不装订在投标文件中，请下载招标文件并确认参加投标后单独发给招标公司，邮箱：xkfeifei@126.com 汪飞君收