长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20215903-1

项目名称：高清腹腔镜系统等五个标项设备

采购单位：长兴县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月30日

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------7

前附表 -----------------------------------------7

一 总 则 --------------------------------------12

二 招标文件 -----------------------------------14

三 投标文件------------------------------------15

四 开标 ---------------------------------------19

五 评标 ---------------------------------------20

六 定标 ---------------------------------------22

七 合同授予 -----------------------------------22

- 评标办法----------------------------------23

- 招标内容及需求 ---------------------------29

- 合同主要条款 -----------------------------58

- 投标文件格式 -----------------------------34

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年10月21日10时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-20215903-1

项目名称：高清腹腔镜系统等五个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：详见“采购需求”

最高限价（元）：同“预算金额”

采购需求：

标项一：

标项名称：高清腹腔镜系统

数量：3

单位：套

预算金额（元）：3000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于外科系统微创手术及探查。

备注：允许进口

标项二：

标项名称：全自动内镜清洗机

数量：1

单位：台

预算金额（元）：400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：可自动完成软式内镜的清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求。

备注：允许进口

标项三：

标项名称：麻醉系统

数量：11

单位：套

预算金额（元）：3720000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于手术室对患者进行吸入麻醉及患者生命体征的全面监测。

备注：允许进口

标项四：

标项名称：液相质谱联用仪

数量：1

单位：台

预算金额（元）：2000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于开展血清维生素，血药浓度，儿茶酚胺类检测，药物代谢研究。

备注：允许进口

标项五：

标项名称：呼吸机

数量：9

单位：套

预算金额（元）：2320000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新生儿 小儿成人机械通气支持和治疗。

备注：允许进口

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月30日至2020年10月21日，每天上午09:00至12:00 ，下午13:30至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年10月21日10时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：开标当天：递交至长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)。邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。

3.开标时间：2020年10月21日10时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（6）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。（7）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长兴县人民医院

地  址：长兴县雉城镇太湖中路66号

项目联系人（询问）：程世园

项目联系方式（询问）：0572-6267800

质疑联系人：钱伟峰

质疑联系方式：0572-6207290

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860235、0571-85860232

E-mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地  址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系人 ：卢主任

监督投诉电话：0572-6027789

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量 | 标项 | 采购内容 | 单位及数量 |  |
|  |  | 1 | 高清腹腔镜系统 | 3套 |  |
|  |  | 2 | 全自动内镜清洗机 | 1台 |  |
|  |  | 3 | 麻醉系统 | 11套 |  |
|  |  | 4 | 液相质谱联用仪 | 1台 |  |
|  |  | 5 | 呼吸机 | 9套 |  |
| 3 | 预算金额 | 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 高清腹腔镜系统 | 3套 | 300 |
|  |  | 2 | 全自动内镜清洗机 | 1台 | 40 |
|  |  | 3 | 麻醉系统 | 11套 | 372 |
|  |  | 4 | 液相质谱联用仪 | 1台 | 200 |
|  |  | 5 | 呼吸机 | 9套 | 232 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 长兴县公共资源交易中心 （http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年10月21日10时00分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 开标当天：递交至长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)。 邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室， 汪飞君收，0571-85860235。 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年10月21日10时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许（标项1、2、3、4、5） □ 不允许 |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。 【2002】1980号文规定的招标代理服务收费标准： 服务费率类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100及以下; 1.5%. 100（不含）-500（含）; 1.1%. 500（不含）-1000（含）; 0.8%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.商务技术文件

（1）投标声明书(格式见第六章)；法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业均为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章，投标人和投标产品生产企业均需提供)；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.履约保证金：不收取。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评标，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的；

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（ 22分）

1、质保期（3分）：质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分。

2、售后服务响应情况（6分）：

2.1由设备制造商提供质保期内售后服务保障的，得2分，由制造商的授权代理商提供质保期内售后服务保障的，得1分，未提供售后服务保障的不得分。

2.2根据投标文件中提供的售后服务响应情况，售后服务响应速度快慢、售后服务内容、售后服务人员的能力等综合评分，0-2分；

2.3 根据售后服务便捷程度（提供售后服务机构营业执照等证明材料）、备品备件储备是否充足等内容评审打分，0-2分，未提供不得分。

3、其他商务内容（2分）：其他商务内容（如供货期限、使用培训、质量控制等）全部满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的每一项扣1分，扣完为止。

4、认证证书（2分）：投标人或投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

5、投标文件编制质量（2分）：是否提供清晰的目录及页码，响应文件内容是否前后矛盾，响应内容是否清晰明了等，根据投标文件的编制质量评审打分。

6、销售业绩（5分）：投标同类产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得5分。

7、政府采购政策（2分）：

1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。

2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。（二）技术部分（48分）

1、技术需求响应符合性（33分）：

技术需求全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效；一般技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得33分，最低得0分。技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。

2、安装、调试、验收方法或方案（5分）：

2.1 根据投标商提供的项目安装、调试的方案综合评审，包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）等内容评审打分：0-3分，未提供不得分。

2.2 根据投标商提供的项目验收方案，包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容评审打分：0-2分，未提供不得分。

3、技术服务、技术培训（5分）：

3.1根据投标文件中所提供的技术服务方案、内容和措施评审打分：0-2分，未提供不得分。

3.2根据投标文件中所提供的培训方案，包括培训内容、培训对象、培训时间、师资安排等综合评审：0-3分，未提供不得分。

4、优惠条件（5分）：

4.1投标文件提供的配置内容是否有超出招标文件要求的优惠条件，如额外增加的配件，备品备件，耗材等，0-2分，未提供不得分。

4.2根据投标人承诺的质保期后的售后服务情况、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审：0-2分；未提供不得分。

4.3质保期后的保修价格（整机保修、单次维修、人工费等）是否优惠：0-1分，未提供不得分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 投标文件中提供的投标人和制造商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-20215903-1

- II、采购单位名称：长兴县人民医院

- III、采购内容

| - 标项 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清腹腔镜系统 | 3套 |
| 2 | 全自动内镜清洗机 | 1台 |
| 3 | 麻醉系统 | 11套 |
| 4 | 液相质谱联用仪 | 1台 |
| 5 | 呼吸机 | 9套 |

- 技术需求及商务要求

标项1：高清腹腔镜系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 高清腹腔镜系统 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 3套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于外科系统微创手术及探查 |  |
| 1.3 | 总体要求 | 国际著名品牌，能与医院现有腔镜系统兼容 |  |
| 1.4 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2 | 高清腹腔镜技术要求： | 二台 |  |
| 2．1 | 摄像系统主机 | 2台 |  |
| ▲2．1．1 | 兼容性要求 | 可兼容高清腹腔镜系统、高清三晶片摄像头、电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜等. |  |
| 2．1．2 | 信号输出 | 数字信号输出，可选择HD-SDI或DVI |  |
| 2．1．3 | 白平衡调节 | 通过按键可以进行自动白平衡 |  |
| 2．1．4 | 色调调节 | 红色调节：±8档，蓝色调节：±8档,色度调节：±8档 |  |
| 2．1．5 | 具有自动增益控制 | 具备 |  |
| 2．1．6 | 具有图像预冻结功能：自动选择最清晰的静态画面，节省时间。 | 具备 |  |
| 2．1．7 | 具有病人资料预置及多种工作参数预置功能，可注册40例患者数据。 | 具备 |  |
| 2．1．8 | 具有遥控功能，可对周边设备进行控制 | 具备 |  |
| 2．1．9 | 测光模式选择：全自动测光模式等 | 具备 |  |
| 2．1．10 | 具有构造强调及轮廓强调设定 | 具备 |  |
| 2．1．11 | 具有窄波成像技术(NBI)功能，增强观察毛细血管等细微结构，提高早癌诊出率，适用于膀胱、输尿管、胆管、宫腔等部位检查，可应用于子宫内膜异位症的治疗。 | 具备 |  |
| 2．1．12 | 成像能力 | 具有高清HDTV，1080P 内镜成像性能 |  |
| 2．1．13 | 具有高亮模式 | 具备 |  |
| 2．1．14 | 16：9输出用于HDTV监视器（模拟输出HD-SDI输出和DVI输出） | 具备 |  |
| 2．1．15 | 具备USB接口，存储静态图片。 | 具备 |  |
| 2．2 | 冷光源要求 | 2台 |  |
| 2．2．1 | 自动亮度控制模式 | 伺服光圈模式 |  |
| 2．2．2 | 自动曝光 | ≥17档 |  |
| 2．2．3 | 主灯泡 | ≥300W，氙灯 |  |
| 2．2．4 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时 |  |
| 2．2．5 | 应急灯 | ≥35W卤素灯 |  |
| 2．2．6 | 应急灯平均寿命：≥500小时 | ≥500小时 |  |
| 2．2．7 | 色彩转换 | 使用特定的滤光片 |  |
| 2．3 | 高清医用液晶显示器 | 与主机同品牌 2台 |  |
| 2．3．1 | 监示器尺寸 | ≥26英寸 |  |
| 2．3．2 | 分辨率 | ≥1920*1080 |  |
| 2．3．3 | 信号格式输入 | 具有HD/SD、SDI、DVI、BNC，Y/C，YPbPr信号格式输入 |  |
| 2．4 | 专用台车 | 2台，品牌与所投机型一致 |  |
| 2．5 | 气腹机 | 2台 |  |
| 2．5．1 | 最大流量 | ≥45L/min |  |
| 2．5．2 | 具备”NORMAL（正常）”及“SMALL（小腔体）”两种模式，用于不同手术。 | 具备 |  |
| 2．5．3 | 具有堵塞、漏气、腹压过高、气瓶气不足等声光报警 | 具备 |  |
| 2．6 | 高清摄像头 | 2个 |  |
| 2．6．1 | 高清摄像头类型 | 3CCD成像 |  |
| 2．6．2 | 可高温压灭菌 | 具备 |  |
| 2．6．3 | 电动调焦 | 具备 |  |
| 2．6．4 | 电动变焦 | 具备 |  |
| 2．6．5 | 具有窄带成像（NBI）功能 | 具备 |  |
| 2．6．7 | 具有三个可自由设置功能的遥控开关 | 具备 |  |
| 2．7 | 10mm、30°高清光学视管 | 同品牌，2根 |  |
| 2．8 | 导光束 | 同品牌，2根 |  |
| 3 | 高清腹腔镜技术要求： | 一台 |  |
| 3．1 | 摄像系统主机 | 一台 |  |
| ▲3．1．1 | 兼容性要求 | 可兼容2D高清腹腔镜系统、高清三晶片摄像头、电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜，3D高清腹腔镜 |  |
| 3．1．2 | 信号输出 | 数字信号输出，可选择HD-SDI、3G-SDI或DVI |  |
| 3．1．3 | 白平衡调节 | 通过按键可以进行自动白平衡 |  |
| 3．1．4 | 色调调节 | 红色调节：±8档，蓝色调节：±8档,色度调节：±8档 |  |
| 3．1．5 | 具有自动增益控制 | 具备 |  |
| 3．1．6 | 具有图像预冻结功能：自动选择最清晰的静态画面，节省时间。 | 具备 |  |
| 3．1．7 | 具有病人资料预置及多种工作参数预置功能，可注册40例患者数据。 | 具备 |  |
| 3．1．8 | 具有遥控功能，可对周边设备进行控制 | 具备 |  |
| 3．1．9 | 测光模式选择 | 自动，峰值，平均测光模式 |  |
| 3．1．10 | 具有构造强调及轮廓强调设定，3个强调级别 | 具备 |  |
| 3．1．11 | 具有窄波成像技术(NBI)功能，增强观察毛细血管等细微结构，提高早癌诊出率，适用于膀胱、输尿管、胆管、宫腔等部位检查，可应用于子宫内膜异位症的治疗。 | 具备 |  |
| 3．1．12 | 具有高清HDTV，1080P 内镜成像性能 | 具备 |  |
| 3．1．13 | 具有高亮模式 | 具备 |  |
| 3．1．14 | 16：9输出用于HDTV监视器（模拟输出HD-SDI输出和DVI输出） | 具备 |  |
| 3．1．15 | 光源类型 | LED光源，4个LED灯泡 |  |
| 3．1．16 | 主机触摸屏 | 具备，可调10个亮度级别 |  |
| 3．1．17 | 对比度 | 高、标准、低三档 |  |
| 3．1．18 | 一体化设计，可以实现2D/3D观察 | 具备 |  |
| 3．2 | 3CMOS高清摄像头 | 一个 |  |
| 3．2．1 | 消毒灭菌方式 | 低温等温等离子 |  |
| 3．2．2 | 具有窄带成像（NBI）功能和IR观察（搭配荧光光源） | 具备 |  |
| 3．2．3 | 光学变焦 | ≥2倍 |  |
| 3．2．4 | 具备纤维内镜摩尔纹过滤器 | 具备 |  |
| 3．2．5 | 具有三个可自由设置功能的遥控开关 | 具备 |  |
| 3．3 | 气腹机 | 一台 |  |
| 3．3．1 | 最大流量≥45升/分 | ≥45升/分 |  |
| 3．3．2 | 具备”NORMAL（正常）”及“SMALL（小腔体）”两种模式，用于不同手术。 | 具备 |  |
| 3．3．3 | 具有堵塞、漏气、腹压过高、气瓶气不足等声光报警 | 具备 |  |
| 3．4 | 高清医用液晶监视器 | 同品牌 一台 |  |
| 3．4．1 | 屏幕尺寸 | 进口品牌，屏幕：≥26寸 |  |
| 3．4．2 | 分辨率 | 1920*1080P |  |
| 3．4．3 | 具备HD/SDI和DVI等高品质视频输入端口 | 具备 |  |
| 3．5 | 10mm、30°高清光学视管 | 同品牌，一根 |  |
| 3．6 | 导光束 | 同品牌，一根 |  |
| 3．7 | 台车 | 同品牌，一台 |  |
| 四 | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60工作日。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项2：全自动内镜清洗机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 全自动内镜清洗机 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |  |
| 1.2 | 总体要求 | 可自动完成软式内镜的清洗（酶洗）、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求 |  |
| 1.3 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 兼容洗消各个品牌的内镜 | 可兼容洗消各个品牌的内镜。包括奥林巴斯、富士、宾得等品牌内镜。 |  |
| 2.2 | 洗消各个种类的软式内镜 | 可洗消各个种类的软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜、膀胱镜、超声镜等。 |  |
| ▲2.3 | 可同、异步同时洗消内镜 | 可同、异步同时洗消两条内镜，单机双缸，一镜一盆，防止交叉感染。提供实物图片。 |  |
| 2.4 | 符合《GB30689-2014内镜自动清洗消毒机卫生要求》国家标准中对泄露测试系统的要求 | 启动洗消程序后，能够在与液体接触前完成自动检测内镜泄漏的测试程序，无需浸泡在水中靠人工观察内镜有无气泡、泄露，以确保内镜的安全。提供产品说明书相关证明等文件。 |  |
| 2.5 | 在洗消全程中，持续全自动监测内镜泄漏 | 能够在洗消全程中，持续全自动监测内镜泄漏有无。并能够区分不同程度的内镜泄漏，自动采取相应不同的措施：监测到大漏，立刻停止洗消，并有声音及视觉报警；内镜存在小漏时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄漏保护作用。洗消程序结束后，可打印记录测漏结果。提供产品说明书相关证明等文件。 |  |
| 2.6 | 消毒液或灭菌剂 | 使用复用型消毒液或灭菌剂，邻苯二甲醛、复用过氧乙酸、复用戊二醛等。 |  |
| 2.7 | 消毒循环自动计数功能 | 具备消毒循环自动计数功能。应能显示消毒剂更换后使用天数及已消毒次数，也应能把消毒次数记录在打印纪录纸上。 |  |
| 2.8 | 消毒液、清洗剂和酒精储量不足自动报警 | 具备消毒液、清洗剂和酒精储量不足均能自动报警功能，无需人工观察。 |  |
| 2.9 | 洗消过程全程记录追溯功能 | 具备洗消过程全程记录追溯功能。可输入患者就诊病例号、使用内镜的编号、操作人员编号并打印显示在记录中。能详细记录并自动打印实际洗消过程的每一步，显示相应的清洗时间、相应的消毒时间、相应的冲洗时间等。提供打印记录实物图片。 |  |
| 2.10 | 独立内置的全自动整机自身消毒程序 | 独立内置的全自动整机自身消毒程序，单独调取，一键启动完成。 |  |
| 2.11 | 可设置9种清洗消毒程序 | 可设置9种清洗消毒程序，精确到秒。设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。 |  |
| ▲2.12 | 具备防护消毒剂气体外泄的双层盖设计及漂浮盖防蒸汽形成设计。 | 具备防护消毒剂气体外泄的双层盖设计及漂浮盖防蒸汽形成设计。提供实物图片。 |  |
| 2.13 | 打印系统 | 打印系统应为机器内置集成，方便打印记录，利于实时查看和追溯。提供实物图片。 |  |
| 2.14 | 消毒液过滤器 | 有消毒液储液槽及相应的消毒液泵，配有消毒液过滤器，以过滤杂质，确保内镜清洗消毒效果。提供消毒液过滤器实物图片。 |  |
| 2.15 | 清洗剂稀释比例 | 可以设置清洗剂稀释比例。可按若干毫升/秒的方式注入，可任意设定注入秒数，以达到相应的稀释比例。 |  |
| 2.16 | 过滤装置 | 有0.2微米绝对精度的空气过滤装置及洗消用水过滤装置，产生洁净空气和洁净用水。 |  |
| 2.17 | 自动洗消全部内镜腔道 | 可自动洗消全部内镜腔道 |  |
| 2.18 | 打印系统 | 打印系统应为机器内置集成，方便打印记录，利于实时查看和追溯。提供实物图片。 |  |
| ▲2.19 | 全浸没浸泡消毒 | 采用全浸没浸泡消毒，完全符合<<WS507--2016软式内镜清洗消毒技术规范>> |  |
| 3. | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 主机 | 1台 |  |
| 3.2 | 洗消接头 | 2套 |  |
| 3.3 | 侧漏接头 | 2套 |  |
| 3.4 | 其他相关附件及资料 | 1套 |  |
| 4. | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | 原厂保修≥壹年，终身维修，保修期内不收取任何费用，保修期外仅收取配件成本费 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 维修响应时间1小时，工程师24小时到场排除故障，维修配件48小时内到货。提供生产厂家售后服务承诺证明。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | 提供原厂操作、维修培训，提供中文操作手册、中文维修手册\简易操作规程、注意事项等。提供培训计划。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 如属于商检目录则必须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录则必须提供CCC论证。验收合格后，共同签署报告。中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |

标项3：麻醉系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备名称 | 麻醉系统 |  |
| 1.2 | 设备数量 | 11套 |  |
| 1.3 | 设备用途 | 用于手术室对患者进行吸入麻醉及患者生命体征的全面监测。 |  |
| 1.4 | 总体要求 | 国际知名品牌，医院认可机型，满足当前麻醉手术的综合需求。 |  |
| 1.5 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 麻醉工作站 | 1套 |  |
| 2.1.1 | 整机要求： | 主机整合原厂同品牌插件式监护仪，完全一体化设计，组成带循环的麻醉工作站，适宜低流量麻醉。 |  |
| ▲2.1.2 | 麻醉机显示屏 | 麻醉机显示屏≥15英寸，高触感SAW触摸显示屏幕，可270度平面旋转，可调节倾斜度；具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调。 |  |
| 2.1.3 | 麻醉呼吸机参数： | 气动电控呼吸机，具备手动/自动、VCV、PCV、SIMV、PSVpro、PCV-VG、SIMV PCV-VG 等多种通气模式。 |  |
| 2.1.3.1 | 潮气量范围： | 容量模式下潮气量设置：20ml-1500ml。 |  |
| ▲2.1.3.2 | 呼吸模式 | 气动电控呼吸机，具备手动/自动、VCV、PCV、SIMV、PSVpro、PCV-VG、SIMV PCV-VG 等多种通气模式。 |  |
| 2.1.3.3 | 预防术中肺不张的解决方案 | 具备。 |  |
| 2.1.3.4 | 呼吸频率： | 4-100次BPM。 |  |
| 2.1.3.5 | 呼吸比： | 2：1-1：8，步长0.5。 |  |
| 2.1.3.6 | 电控PEEP： | OFF，4～30cmH2O |  |
| 2.1.3.7 | 压力范围： | 5～60cmH2O |  |
| 2.1.3.8 | 压力限制： | 12～100cmH2O |  |
| 2.1.3.9 | 流量补偿范围： | 具备动态潮气量补偿功能，流量补偿范围200ml/min～15L/min |  |
| 2.1.3.10 | 流量表参数： | 高精度全电子流量计，氧气、空气二气源 |  |
| 2.1.3.11 | 回路呼吸环监测功能 | 标配的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；回路阻力；气体流速。 |  |
| 2.1.4 | 气体监测功能 | N2O，O2，吸入、呼出CO2, 5种麻醉气体浓度监测 |  |
| 2.1.4.1 | 氧浓度监测： | 无需耗材就可监测病人的氧浓度。 |  |
| 2.1.4.2 | 气体测量和报警功能： | 可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度，提供MAC值 |  |
| 2.1.4.3 | 水-气分离技术： | 隔离水蒸气、细菌和灰尘，精确测量的同时保护设备，以延长设备的使用寿命。 |  |
| 2.1.4.4 | 气体采样： | 旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。 |  |
| 2.1.4.5 | 新鲜气体供应 | 具有低氧保护装置；内置式新鲜气体出口：满足婴幼儿麻醉要求，直接连接鼻导管或面罩吸氧 |  |
| 2.1.4.6 | 蒸发罐： | 双蒸发罐位，并且带互锁装置。标配柒氟醚蒸发罐一个。 |  |
| 2.1.4.7 | 呼吸回路 | 整个呼吸回路可不需专用工具拆卸，可134℃高温高压消毒；回路配备冷凝除水装置，防止积水。 |  |
| 2.1.4.8 | 刹车系统 | 配置中央刹车系统，防止设备在手术时被碰撞引发意外情况。 |  |
| 2.1.4.9 | 自检功能 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动（1分钟以内）。 |  |
| 2.1.4.10 | 其他 | 具有气体暂停模式，停止输送气体、麻药，并无报警。方便术中吸痰，管位调整等操作。 |  |
| 2.1.5 | 监护功能 |  |  |
| 2.1.5.1 | 主机 | 插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息 |  |
| 2.1.5.2 | 显示器 | 彩色TFT液晶显示屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区，20个参数窗口。 |  |
| 2.1.5.3 | 功能 | 一键操作模式：触屏、旋钮及背光快捷键；具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图；24小时趋势及图表回顾。 |  |
| 2.1.5.4 | 计算功能 | 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。 |  |
| 2.1.5.5 | 报警设置： | 三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录 |  |
| 2.1.5.6 | 后备电池： | 后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要 |  |
| 2.1.5.7 | 网络接口： | 配置网络接口，可支持各种网络协议。 |  |
| 2.1.5.8 | 分屏显示功能： | 具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图 |  |
| 2.1.6 | 血流动力学监测功能 |  |  |
| 2.1.6.1 | 总体配置要求： | 标配5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、2道有创血压，2道体温，并且可四道同时监测。 |  |
| 2.1.6.2 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波 | 具备 |  |
| 2.1.6.3 | 无创血压监测： | 满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式 |  |
| 2.1.6.4 | 有创血压监测： | 标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要 |  |
| 2.1.6.5 | 血氧饱和度监测： | 可描记脉搏体积波形图 |  |
| 2.1.7 | 升级功能 |  |  |
| ▲2.1.7.1 | 手术体积描计指数监测 | 可监测术中病人对于镇痛药物的相关反应状况，确保合理用药，保障病人的安全。 |  |
| 2.1.7.2 | 麻醉深度监测 | 具备升级麻醉深度监测功能. |  |
| 2.1.7.3 | 肌松监测 | 具备升级肌松监测功能。 |  |
| 2.2 | 麻醉机 | 10套 |  |
| 2.2.1 | 麻醉呼吸机参数： |  |  |
| 2.2.1.1 | 呼吸机 | 气动电控呼吸机。 |  |
| 2.2.1.2 | 潮气量范围： | 容量控制模式下潮气量设置：20ml-1500ml。压力控制模式下潮气量最小监测能到5ml。 |  |
| ▲2.2.1.3 | 呼吸模式 | 具备手动/自动、VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、PSVpro、PCV-VG、电子PEEP等多种通气模式。 |  |
| ▲2.2.1.4 | 麻醉机显示屏 | 麻醉机显示屏≥15英寸，高触感SAW触摸显示屏幕，可270度平面旋转，可调节倾斜度；具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调。 |  |
| 2.2.1.5 | 呼吸频率： | 4-100BPM。 |  |
| 2.2.1.6 | 吸呼比： | 2：1-1：8 |  |
| 2.2.1.7 | 电控PEEP： | OFF，4～30cmH2O |  |
| 2.2.1.8 | 压力限制： | 12～100cmH2O |  |
| 2.2.1.9 | 吸气流速： | 最大吸气流速：120L/分钟 |  |
| 2.2.1.10 | 动态潮气量补偿： | 具备 |  |
| 2.2.2 | 流量计 |  |  |
| 2.2.2.1 | 气源： | 氧气、空气双气源 |  |
| 2.2.2.2 | 电子流量计： | 氧气、空气流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 l/min。 |  |
| 2.2.2.3 | 备用机械流量管： | 具备，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。 |  |
| 2.2.3 | 新鲜气体供应 | 具有低氧保护装置；内置式新鲜气体出口：满足婴幼儿麻醉要求，直接连接鼻导管或面罩吸氧 |  |
| 2.2.4 | 蒸发罐参数 |  |  |
| 2.2.4.1 | 蒸发罐位 | 双蒸发罐位，并且带互锁装置。配柒氟醚蒸发罐一个。 |  |
| 2.2.4.2 | 补偿功能 | 对温度、流速、压力等变量有自动补偿功能。 |  |
| 2.2.4.3 | 加药方式 | 加药安全快捷，避免误吸及污染。 |  |
| 2.2.5 | 呼吸回路 |  |  |
| 2.2.5.1 | 回路消毒 | 模块化设计，便于拆卸，整体可134℃高温高压消毒，防止院感。 |  |
| 2.2.5.2 | 二氧化碳旁路功能 | 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰。 |  |
| 2.2.6 | 数字和波形监测 |  |  |
| 2.2.6.1 | 监测参数 | 吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、 气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |  |
| 2.2.6.2 | 回路呼吸环监测功能 | 配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。 |  |
| 2.2.6.3 | 报警参数： | 氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。 |  |
| 2.2.7 | 传感器： |  |  |
| ▲2.2.7.1 | 流量传感器 | 高精度韧钢抗变型加热流量传感器, 可耐受134℃高温高压消毒。 |  |
| 2.2.7.2 | 流量补偿监测 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施。 |  |
| ▲2.2.8 | 升级功能 | 具备升级麻醉气体监测功能，可以监测N2O，O2，吸入、呼出CO2, 5种麻醉气体浓度功能。 |  |
| 3 | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项4：液相质谱联用仪

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 液相质谱联用仪 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 壹台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于开展血清维生素，血药浓度，儿茶酚胺类检测，药物代谢研究 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 系统主要部件，包括质谱仪主机，超高效液相色谱仪，分子涡轮泵，机械泵均为设备制造商原厂设计生产，保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。 |  |
| 1.4 | 功能要求 | 主要组成部分：质谱仪＋超高效液相色谱仪 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 质谱仪 |  |  |
| ▲2.1.1 | 质量数范围(m/z)： | 不窄于5-2000 m/z，同时质量数上限不大于m/z 2250，以保证全质量范围内均可达到高灵敏度和高稳定。（要求提供原厂盖章官方指标作为证明材料） |  |
| ▲2.1.2 | 扫描速度： | ≥18,000 amu/sec。 |  |
| 2.1.3 | 质量稳定性： | <0.1 Da (24hr)。 |  |
| 2.1.4 | 最小离子驻留时间： | 1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度。 |  |
| 2.1.5 | 质量分析器： | 串联四级杆金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。 |  |
| 2.1.6 | MRM通道数： | ≥30000个MRM通道。 |  |
| 2.1.7 | 泵系统 | 大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却。具有自动断电保护功能。 |  |
| 2.2 | 离子源部分 |  |  |
| ▲2.2.1 | 离子源 | 要求配备具备ESI和APCI功能的复合离子源，离子源无须工具即可进行拆洗维护。可配固体样品直接进样离子源：可进行固体，液体样品表面直接离子化进样，需与液相及质谱同一厂家生产。 |  |
| ▲2.2.2 | 复合源模式： | 一次进样可以同时获得ESI和APCI的正负离子方式数据等四张谱图，便于方法开发，ESI和APCI间切换时间≤20ms。（要求提供原厂家相关文献作为证明材料） |  |
| 2.2.3 | 离子源拆洗 | 离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。 |  |
| ▲2.2.4 | 离子源传输系统 | 离子源传输部分采用锥孔设计，不得在离子传输系统的任意部分使用毛细管（包括金属及石英等不同材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。（要求提供所投产品结构示意图作为证明材料） |  |
| 2.2.5 | 离子源最高使用温度 | ≥600°C(要求提供操作软件设置界面截图)。 |  |
| 2.3 | 检测器 |  |  |
| ▲2.3.1 | 光电倍增管或电子倍增器 | 采用光电倍增管检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。如采用电子倍增器作为检测器，需额外再配10个电子倍增器作为备用。 |  |
| 2.3.2 | 正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度： | ≤20ms。 |  |
| 2.3.3 | 动态线性范围： | > 106 |  |
| ▲2.4 | 灵敏度：（该指标为验收指标） | ESI+ (电喷雾离子源)：1pg利血平过柱进样，峰对峰S/N>75000:1（m/z 609>195）。 ESI- (电喷雾离子源)：1pg氯霉素过柱进样，峰对峰S/N>25000:1（m/z 321>152）。 |  |
| 2.5 | 软件系统 |  |  |
| 2.5.1 | 操作模式： | 全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。 |  |
| 2.5.2 | 分析报告 | MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。 |  |
| 2.5.3 | 校正 | 软件控制自动进行仪器校正 |  |
| 2.5.4 | 开发功能 | 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析 |  |
| 2.5.5 | 谱图库： | 有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。 |  |
| 2.5.6 | 报告出具 | 软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。 |  |
| 2.5.7 | 软件运行要求： | Microsoft Windows 10操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。 |  |
| 2.6 | 液相色谱仪部分 |  |  |
| 2.6.1 | 泵系统 | 四元超高压梯度系统 |  |
| 2.6.2 | 流速范围： | 10μL/min – 2mL/min，以0.001mL/min为增量 |  |
| 2.6.3 | 流量精度： | <0.1% |  |
| 2.6.4 | 溶剂数： | 4 |  |
| 2.6.5 | 最高操作压力： | 15,000 psi |  |
| 2.6.6 | 系统延迟体积： | <400μL(含混合器体积) |  |
| ▲2.6.7 | 梯度曲线 | 线性1种,步进2种，凸线4种和凹线4种,共计11种。（要求提供原厂家盖章官方技术参数作为证明） |  |
| 2.6.8 | 在线脱气机： | 五通道在线脱气机，分别对四路流动相和一路洗针液进行脱气 |  |
| 2.6.9 | 流速准确度： | 1.0% |  |
| 2.6.10 | 梯度精度： | 0.15% |  |
| 2.6.11 | 清洗系统 | 标配自动柱塞清洗系统 |  |
| 2.7 | 自动进样器系统 |  |  |
| 2.7.1 | 样品盘： | 兼容2mL样品瓶，以及96孔板、384孔板 |  |
| 2.7.2 | 样品数量： | 不少于90位2mL样品瓶 |  |
| 2.7.3 | 进样精度： | <0.5% RSD |  |
| 2.7.4 | 样品残留： | <0.004% |  |
| 2.7.5 | 洗针方式： | 内外两路洗针，强、弱两种溶剂洗针 |  |
| 2.8 | 柱温箱 |  |  |
| 2.8.1 | 控温范围： | 20℃---90℃ |  |
| 2.8.2 | 控温准确度： | ±0.5℃ |  |
| 2.8.3 | 温度稳定性： | ±0.3℃ |  |
| 2.8.4 | 柱子监测 | 软件可有效管理和实时监测柱子的使用情况 |  |
| 2.8.5 | 漏液报警功能 | 具备漏液报警功能 |  |
| 3. | 详细配置要求： |  |  |
| 3.1 | 串联四极杆质谱仪主机 | 1台(包括离子源和内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样)。 |  |
| 3.2 | 超高效液相色谱仪 | 1台(包括梯度泵、在线脱气机、柱塞清洗装置、自动进样器、柱温箱)。 |  |
| 3.3 | 工作站 |  |  |
| 3.3.1 | 系统操作及控制软件 | 1套。 |  |
| 2.3.2 | 工作站电脑 | 1台：22寸液晶显示器，英特尔至强E5-1600四核八线程处理器，CPU主频3.5GHz，硬盘1TB以上，内存8G，独立显卡4GB，DVD+CD刻录光驱)。 |  |
| 2.3.3 | 品牌激光打印机 | 1台。 |  |
| 3.4 | 耗材及备件 |  |  |
| 3.4.1 | 色谱耗材及备件： | 超高效液相色谱仪专用色谱柱5根(具体型号可由用户指定)；在线过滤器1个，滤芯10个；2ml样品瓶500套(带瓶盖及垫片)；流动相溶剂瓶(1L)6个；Peek管10米； |  |
| 3.4.2 | 质谱备件： | 机械泵泵油3升；ESI不锈钢喷针1根 |  |
| 3.5 | 配套设备 |  |  |
| 3.5.1 | UPS | 一套 |  |
| 4. | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项5：呼吸机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 呼吸机 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 9套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 新生儿 小儿成人机械通气支持和治疗 |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2 | 高档呼吸机 | 7台 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.1 | 通气类型 | 容量控制、压力控制、混合性控制、窒息后备通气 |  |
| ▲2.2 | 通气模式 | PC&VC PC/CPAP SIMV(VC)+PS SIMV(PC)+PS PRVC(Autoflow、VV+) Bivent(BiLevel,BIPAP) 配备NIV无创通气模式2套 配备先进通气模式4套，肺视图或AUTORELEAS-APRV由用户指定。 |  |
| 2.3 | 显示屏 | 屏幕≥15"，中/英文操作界面可任意切换 |  |
| 2.4 | 潮气量 | 20ml～2000ml（容控模式下最低潮气量为20ml） |  |
| 2.5 | 吸气压力 | 0～100mbar |  |
| 2.6 | 呼吸频率 | 1～98/min |  |
| 2.7 | 吸气时间 | 0.1～10秒 |  |
| 2.8 | 吸/呼比 | 1：8-4:1 |  |
| 2.9 | 吸气流速 | 7～180升/分 |  |
| 2.10 | 压力支持/ASB | 0～80 mbar |  |
| 2.11 | 间歇PEEP | 0～35 mbar(和PEEP关联，在PEEP之上) |  |
| 2.12 | 流量触发灵敏度 | 0.3～15升/分 |  |
| 2.13 | 氧浓度 | 21～100％ |  |
| 2.14 | 压力辅助上升时间 | 0～2 S |  |
| ▲2.15 | 增配HFO高流湿化氧疗功能 | 氧浓度和流速分开可调。或提供独立氧疗机。每台配备氧疗管10根。 |  |
| 2.16 | 筏的响应时间 | ≦5ms |  |
| 2.17 | 具有容量压力环，流速容量环，流速压力环和波形监测，有趋势回顾功能、记录本功能，日间/夜间模式切换。 | 具备 |  |
| ▲2.18 | 趋势监测 | 最长连续7天的病人监测数据趋势记录 |  |
| 2.19 | 报警： |  |  |
| 2.19.1 | 智能化分级报警、声光报警，并能同时显示报警时的监测参数，提供排除方法 | 具备 |  |
| 2.19.2 | 气道压力 | 过高/过低报警 |  |
| 2.19.3 | 呼出每分钟通气量 | 过高/过低报警 |  |
| 2.19.4 | 呼出潮气量 | 过高/过低报警 |  |
| 2.19.5 | 自主呼吸频率 | 过高报警 |  |
| 2.19.6 | 呼吸暂停时间报警 | 15-60sec |  |
| 2.19.7 | 吸入气温度 | 过高报警 |  |
| 2.19.8 | 吸入氧浓度 | 过高/过低报警 |  |
| 2.20 | 性能数据及辅件 |  |  |
| 2.20.1 | 筏的响应时间 | ≦5ms |  |
| 2.20.2 | 数据存储要求 | 呼吸机可通过USB接口存储数据及相关信息。 |  |
| 2.20.3 | 安全阀开启压力 | 100mbar |  |
| ▲2.20.4 | 传感器及氧电池要求 | 氧浓度监测为顺磁阀技术。注明流量传感器类型，每台提供10个流量传感器。 |  |
| 2.20.5 | 内置电池 | 每台配备内置电池。 |  |
| 2.20.6 | 湿化器及管路 | 配备850湿化器，每台呼吸管路3套 |  |
| 2.20.7 | 转运呼吸机 | 配备有创转运呼吸机一台及附件。 |  |
| 3 | 中高档呼吸机 | 2台 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 3.1 | 通气类型 | 容量控制、压力控制、混合性控制、窒息后备通气 |  |
| 3.2 | 适用范围 | 儿童-成人 |  |
| 3.3 | 吸气时间 | 0.2～10秒 |  |
| 3.4 | 吸/呼比: | 10:1-1:10 |  |
| 3.5 | 潮气量 | 50mL ～2000mL(容控模式下) |  |
| 3.6 | 呼吸频率 | 3～80次/分 |  |
| 3.7 | 屏幕显示 | 一体化内置式彩色触摸屏≥12寸，中文报警信息和操作界面，有中文操作提示 |  |
| 3.8 | PEEP压力范围 | 0－48cmH2O |  |
| 3.9 | 流量触发灵敏度 | 1～15升/分 |  |
| 3.10 | 氧浓度 | 21～100％ |  |
| 3.11 | 压力支持 | 0－90cmH2O |  |
| 3.12 | 通气模式： | A/C（辅助/控制）、SIMV（同步间歇指令通气）、PSV（压力支持），CPAP/PEEP 具有: BiVent、BiLevel或者BIPAP(双水平正压通气模式) 具有NIV无创通气模式 具备PC/AC |  |
| ▲3.13 | 空压机类型及传感器要求： | 配备原厂空压机一套，最大流速≥220升每分钟 配备内置电池，在断电断气时呼吸机仍可正常工作至少1小时。 注明流量传感器类型，每台提供10个流量传感器。 |  |
| 3.14 | 氧电池： | 氧电池为长效氧电池，有效期3年或者3年以上 |  |
| 3.15 | 湿化器及管路 | 配备850湿化器，每台呼吸管路3套，配备无创面罩10个 |  |
| 3.16 | 监测参数显示 |  |  |
| 3.16.1 | 监测需求 | 呼吸机屏幕可以任意配置设置需要的波形和监测值在屏幕上 |  |
| 3.16.2 | 监测内容 | 监测参数包括：呼出潮气量、呼吸频率、吸气呼气时间、I:E比值、FiO2等； 可监测气道压力：峰压、平台压和平均压。 肺动力学监测：实时动态监测气道阻力和肺顺应性 |  |
| 3.16.3 | 可同屏显示三道波形监测功能 | 压力－时间波形、流速－时间波形和容量-时间波形 |  |
| ▲3.16.4 | 趋势监测 | 最长连续7天的病人监测数据趋势记录 |  |
| 3.16.5 | 报警： | 智能三级声光报警系统，报警时能相应监测参数颜色改变方便提示 |  |
| 3.16.6 | 监测模式 | 具有切换黑夜和白天模式 具有屏幕冻结功能，可以回顾波形，显示监测的数值 |  |
| 四． | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 壹 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在48小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付90%，一年内尾款付清。 |  |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

第五章  合同主要条款

- （浙江省政府采购合同指引）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于（项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   /   元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备项目

项目编号： 0625-20215903-1

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：长兴县人民医院高清腹腔镜系统等五个标项设备项目

项目编号： 0625-20215903-1

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.商务技术文件目录

（1）投标声明书；法定代表人授权委托书(可以不提供)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函

- （2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表

（4）政府采购政策情况表

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

中小企业声明函（投标人和投标产品生产企业均需提供）；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（6）代理服务费支付承诺书

12.中小企业声明函（小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，投标人和制造商均需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（如为小型或微型企业）：      （盖章）

产品制造企业（如为小型或微型企业）盖章：

日  期：

13. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（如是残疾人福利性单位）：      （盖章）

日  期：

14.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日