浙江省国际技术设备招标有限公司关于德清县人民医院（德清县中医院）的电子内镜系统等四个标项设备采购项目

德采财确网[2020]755号，德采财确网[2020] 764号，德采财确网[2020] 762号，

德采财确网[2020]761号

公开招标采购文件

项目编号：0625-20215840-2

项目名称：电子内镜系统等四个标项设备采购项目

采购单位：德清县人民医院（德清县中医院）

采购代理公司：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月21日

目录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章    公开招标采购公告

项目概况

德清县人民医院（德清县中医院）电子内镜系统等四个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年10月16日09时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-20215840-2

项目名称：电子内镜系统等四个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：详见“采购需求”

最高限价（元）：同“预算金额”

采购需求：

标项一：

标项名称：电子内镜系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：3500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：所投产品能满足早期消化道肠道呼吸道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。

备注：允许进口

标项二：

标项名称：电子胃肠镜系统

数量：1

单位：套

预算金额（元）：3900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：所投产品能满足早期消化道肠道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。

备注：允许进口

标项三：

标项名称：血液透析滤过装置

数量：2

单位：台

预算金额（元）：460000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。

备注：允许进口

标项四：

标项名称：血液透析机

数量：3

单位：台

预算金额（元）：450000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：血液透析。

备注：允许进口

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月21日至2020年10月16日，每天上午09:00至12:00 ，下午13:30至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年10月16日09时30分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：开标当天：递交至德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼203开标室。邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。

3.开标时间：2020年10月16日09时30分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：德清县人民医院（德清县中医院）

地  址：德清县武康街道英溪南路120号

项目联系人（询问）：樊伟

项目联系方式（询问）：0572-8074261

质疑联系人：管理员

质疑联系方式：0572-8074261

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

Email：xkfeifei@126.com

项目联系方式（询问）：0571-85860235、0571-85860232

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：德清县财政局

地  址：德清县舞阳街228号

联系人 ：胡先生

监督投诉电话：0572-8280260

第二章招标需求

（加▲号项需实质性响应）

一、说明

1．本采购文件所提出的货物和服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应货物和服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2．本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准提供，非标准货物按采购人提供的要求提供，货物标准按照国家《政府采购电子电器服务规范》等有关规定及合同约定进行验收。

▲3.供应商必须在响应文件中提供所投计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备（监视器）、便器、水嘴等政府强制采购节能产品（以“★”标注）取得节能产品认证的证明材料，不提供的将可能被作无效响应文件处理。

▲4.若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 招标项目内容

| - 标项 | - 采购内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子内镜系统 | 1 | 套 |
| 2 | 电子胃肠镜系统 | 1 | 套 |
| 3 | 血液透析滤过装置 | 2 | 台 |
| 4 | 血液透析机 | 3 | 台 |

标项1：电子内镜系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 电子内镜系统 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |  |
| 1.2 | 设备功能用途 | 所投产品能满足早期消化道肠道呼吸道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。 |  |
| 2 | 主要技术要求 |  |  |
| 2.1 | 图像处理装置： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.1.1 | 影像处理中心 | 新HDTV成像技术,达到更高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色 彩显示. 信号输出：具备16：9和16：10的输出模式可兼容HDTV监视器；可以支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出；扫描方式1080P主要信号输出采用DVI、HD-SDI信号 |  |
| 2.1.2 | 自动平衡 | 图像处理中心具有自动白平衡、自动增益控制功能和多种测光模式 |  |
| 2.1.3 | 自体荧光（AFI）功能，自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能 | 具备 |  |
| 2.1.4 | NBI窄带成像信号处理功能,适应型IHb色彩强调, 具有彩虹现象修正功能 | 具备 |  |
| 2.1.5 | 图像处理中心具有多种图像后处理功能 | 具备 |  |
| 2.1.6 | 病人资料预置 | 病人资料预置及多种工作参数预置功能 |  |
| 2.1.7 | 色调调节： | “R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档 |  |
| 2.1.8 | 可以设定图像对比度 | •••N(正常)：正常图像。•H：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮区域更亮。•L：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |  |
| 2.1.9 | 构造强调设定, 轮廓强调设定 | 具备 |  |
| 2.1.10 | 降噪： | 在图像处理过程中校正噪点 |  |
| 2.1.11 | 图像大小选择： | 键盘上的IMAGE SIZE键可以改变图像的大小 |  |
| 2.1.12 | 快速实时冻结： | 可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。 |  |
| 2.1.13 | 内镜信息记忆功能： | 存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 |  |
| 2.2 | 高清晰度液晶监视器： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.2.1 | 尺寸: | ≥26寸 |  |
| 2.2.2 | 分辨率: | ≥1920×1080 |  |
| 2.3 | 氙气冷光源： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.3.1 | 自动亮度控制模式： | 具有伺服光圈模式 |  |
| 2.3.2 | 自动曝光： | ≥17档 |  |
| 2.3.3 | 气泵： | 具有横膈膜式气泵 |  |
| 2.3.4 | 气泵压力开关： | 具有4级（关、低、中、高）以上 |  |
| 2.3.5 | 灯泡： | ≥300W氙气短弧灯 |  |
| 2.3.6 | 灯泡平均寿命： | ≥500小时 |  |
| 2.3.7 | 应急灯： | ≥35W卤素灯 |  |
| 2.3.8 | 应急灯平均寿命： | ≥500小时 |  |
| 2.3.9 | NBI和AFI专用滤光系统 | 具备 |  |
| 2.4 | 专用医用台车 ： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.4.1 | 显示器支臂，可以上下左右移动 | 具备 |  |
| 2.4.2 | 内镜挂架 | 具备 |  |
| 2.5 | 图文工作站： | 具备， 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.6 | 高清电子胃镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.6.1 | 视野角度： | 常规观察140° 、放大观察95° |  |
| 2.6.2 | 视野方向： | 0° |  |
| 2.6.3 | 景深： | 常规观察7-100mm、近放大观察1.5-3mm |  |
| 2.6.4 | 先端部外径： | ≤9.9mm |  |
| 2.6.5 | 插入部外径： | ≤9.6mm |  |
| 2.6.6 | 弯曲角度： | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |  |
| 2.6.7 | 有效长度： | ≥1030mm |  |
| 2.6.8 | 全长： | ≥1350mm |  |
| 2.6.9 | 内径： | ≤2.8mm |  |
| 2.6.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.6.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.6.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.6.13 | 激光兼容性 | 具有激光兼容性 |  |
| 2.6.14 | 高频兼容性 | 具有高频兼容性 |  |
| 2.6.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.6.16 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.7 | 电子治疗胃镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.7.1 | 视野角度： | ≥140 |  |
| 2.7.2 | 视野方向： | 0° |  |
| 2.7.3 | 景深： | ≥3-100mm |  |
| 2.7.4 | 先端部外径： | ≤9.9mm |  |
| 2.7.5 | 插入部外径： | ≤9.9mm |  |
| 2.7.6 | 弯曲角度： | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |  |
| 2.7.7 | 有效长度： | ≥1030mm |  |
| 2.7.8 | 全长： | ≥1350mm |  |
| 2.7.9 | 内径： | ≥3.2mm |  |
| 2.7.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.7.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.7.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.7.13 | 激光兼容性 | 具有激光兼容性 |  |
| 2.7.14 | 高频兼容性 | 具有高频兼容性 |  |
| 2.7.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.7.16 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.8 | 高清电子肠镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.8.1 | 视野角度： | 常规焦距模式170°、近焦模式160° |  |
| 2.8.2 | 视野方向： | 直视0° |  |
| 2.8.3 | 景深： | 常规焦距模式9-100mm，近焦模式4-9mm |  |
| 2.8.4 | 先端部外径： | ≤13.2mm |  |
| 2.8.5 | 插入部外径： | ≤12.8mm |  |
| 2.8.6 | 弯曲角度： | 上/下≥180°，左/右≥160° |  |
| 2.8.7 | 有效长度： | ≥1330mm |  |
| 2.8.8 | 全长： | ≥1655mm |  |
| 2.8.9 | 内径： | ≤3.7mm |  |
| 2.8.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.8.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.8.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.8.13 | 激光兼容性 | 具有 |  |
| 2.8.14 | 高频兼容性 | 具有 |  |
| 2.8.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.8.16 | 硬度可调功能 | 具有 |  |
| 2.8.17 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.9 | 电子放大肠镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.9.1 | 视野角度： | 广角模式≥170°，长焦模式≥90° |  |
| 2.9.2 | 视野方向： | 直视0° |  |
| 2.9.3 | 景深： | 广角模式7-100mm，长焦模式2-3mm |  |
| 2.9.4 | 先端部外径： | ≤13.2mm |  |
| 2.9.5 | 插入部外径： | ≤12.8mm |  |
| 2.9.6 | 弯曲角度： | 上/下≥180°，左/右≥160° |  |
| 2.9.7 | 有效长度： | ≥1330mm |  |
| 2.9.8 | 全长： | ≥1655mm |  |
| 2.9.9 | 内径： | ≤3.7mm |  |
| 2.9.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.9.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.9.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.9.13 | 激光兼容性 | 具有 |  |
| 2.9.14 | 高频兼容性 | 具有 |  |
| 2.9.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.9.16 | 硬度可调功能 | 具有 |  |
| 2.9.17 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.10 | 注水泵 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.10.1 | 尺寸： | ≥244（宽）*220（高）*385(深）mm |  |
| 2.10.2 | 最大流速 | 钳子管道≥750ml/分钟，附送水管道≥230ml/分钟 |  |
| 2.10.3 | 重量 | ≤4KG |  |
| 2.10.4 | 额定功率： | ≥50/60HZ.100VA |  |
| 2.11 | 电子支气管镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.11.1 | 视野方向 | ≥0° |  |
| 2.11.2 | 视野角度 | ≥120° |  |
| 2.11.3 | 景深 | ≥2-50mm |  |
| 2.11.4 | 插入部外径 | ≤4.2m |  |
| 2.11.5 | 先端部外径 | ≤4.1m |  |
| 2.11.6 | 管道内径 | ≤2.0mm |  |
| 2.11.7 | 弯曲角度 | ≥上：210°，下：130° |  |
| 2.11.8 | 有效长度 | ≥600mm |  |
| 2.11.9 | 总长 | ≥870mm |  |
| 2.11.10 | 最小可视距离 | ≥3.0mm |  |
| 2.11.11 | 插入管旋转功能，左右旋转120° | 具备 |  |
| 3 | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 影像处理中心 | 1台 |  |
| 3.2 | 医用液晶监视器 | 1台 |  |
| 3.3 | 氙气冷光源 | 1台 |  |
| 3.4 | 进口专用台车 | 1台 |  |
| 3.5 | 电子胃镜 | 1条 |  |
| 3.6 | 电子治疗胃镜 | 1条 |  |
| 3.7 | 电子肠镜 | 1条 |  |
| 3.8 | 电子放大肠镜 | 1条 |  |
| 3.9 | 电子支气管镜 | 1条 |  |
| 3.10 | 注水泵 | 1台 |  |
| 3.11 | 图文工作站 | 1套 |  |
| 4 | 商务要求部分 |  |  |
| 4.1 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| ▲4.2 | 付款方式 | 货到验收合格付70%，余款一年付清 |  |
| 4.3 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书及评标时的相关承诺;3)具有“国家进口安全质量许可证”；4）国家强制标准及商检证 验收合格后，共同签署报告，中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 供方承担医院指定该仪器放置地点的一切运输及装卸费用。（到货时必须有供货商陪同） |  |
| ▲4.4 | 供货期限 | 合同签订后半个月内 |  |
| ▲4.5 | 保修期限 | ≥3年，响应时间小于24小时。维修由厂方负责，由厂方签订协议。 |  |

- 标项2：电子胃肠镜系统

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 电子胃肠镜系统 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |  |
| 1.2 | 设备功能用途 | 所投产品能满足早期消化道肠道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。 |  |
| 2 | 主要技术要求 |  |  |
| 2.1 | 图像处理装置： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.1.1 | 影像处理中心 | 新HDTV成像技术,达到更高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色 彩显示. 信号输出：具备16：9和16：10的输出模式可兼容HDTV监视器；可以支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出；扫描方式1080P主要信号输出采用DVI、HD-SDI信号 |  |
| 2.1.2 | 自动平衡 | 图像处理中心具有自动白平衡、自动增益控制功能和多种测光模式 |  |
| 2.1.3 | 自体荧光（AFI）功能，自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能 | 具备 |  |
| 2.1.4 | NBI窄带成像信号处理功能,适应型IHb色彩强调, 具有彩虹现象修正功能 | 具备 |  |
| 2.1.5 | 图像处理中心具有多种图像后处理功能 | 具备 |  |
| 2.1.6 | 病人资料预置 | 病人资料预置及多种工作参数预置功能 |  |
| 2.1.7 | 色调调节： | “R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档 |  |
| 2.1.8 | 可以设定图像对比度 | •••N(正常)：正常图像。•H：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮区域更亮。•L：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |  |
| 2.1.9 | 构造强调设定, 轮廓强调设定 | 具备 |  |
| 2.1.10 | 降噪： | 在图像处理过程中校正噪点 |  |
| 2.1.11 | 图像大小选择： | 键盘上的IMAGE SIZE键可以改变图像的大小 |  |
| 2.1.12 | 快速实时冻结： | 可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。 |  |
| 2.1.13 | 内镜信息记忆功能： | 存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 |  |
| 2.2 | 高清晰度液晶监视器： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.2.1 | 尺寸: | ≥26寸 |  |
| 2.2.2 | 分辨率: | ≥1920×1080 |  |
| 2.3 | 氙气冷光源： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.3.1 | 自动亮度控制模式： | 具有伺服光圈模式 |  |
| 2.3.2 | 自动曝光： | ≥17档 |  |
| 2.3.3 | 气泵： | 具有横膈膜式气泵 |  |
| 2.3.4 | 气泵压力开关： | 具有4级（关、低、中、高）以上 |  |
| 2.3.5 | 灯泡： | ≥300W氙气短弧灯 |  |
| 2.3.6 | 灯泡平均寿命： | ≥500小时 |  |
| 2.3.7 | 应急灯： | ≥35W卤素灯 |  |
| 2.3.8 | 应急灯平均寿命： | ≥500小时 |  |
| 2.3.9 | NBI和AFI专用滤光系统 | 具备 |  |
| 2.4 | 专用医用台车 ： | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.4.1 | 显示器支臂，可以上下左右移动 | 具备 |  |
| 2.4.2 | 内镜挂架 | 具备 |  |
| 2.5 | 图文工作站： | 具备， 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.6 | 高清电子胃镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.6.1 | 视野角度： | 常规观察140° 、放大观察95° |  |
| 2.6.2 | 视野方向： | 0° |  |
| 2.6.3 | 景深： | 常规观察7-100mm、近放大观察1.5-3mm |  |
| 2.6.4 | 先端部外径： | ≤9.9mm |  |
| 2.6.5 | 插入部外径： | ≤9.6mm |  |
| 2.6.6 | 弯曲角度： | 上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |  |
| 2.6.7 | 有效长度： | ≥1030mm |  |
| 2.6.8 | 全长： | ≥1350mm |  |
| 2.6.9 | 内径： | ≤2.8mm |  |
| 2.6.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.6.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.6.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.6.13 | 激光兼容性 | 具有激光兼容性 |  |
| 2.6.14 | 高频兼容性 | 具有高频兼容性 |  |
| 2.6.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.6.16 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.7 | 电子肠镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.7.1 | 视野角度： | ≥170° |  |
| 2.7.2 | 视野方向： | 直视0° |  |
| 2.7.3 | 景深： | ≥5-100mm |  |
| 2.7.4 | 先端部外径： | ≤12.2mm |  |
| 2.7.5 | 插入部外径： | ≤12mm |  |
| 2.7.6 | 弯曲角度： | 上/下≥180°，左/右≥160° |  |
| 2.7.7 | 有效长度： | ≥1330mm |  |
| 2.7.8 | 全长： | ≥1655mm |  |
| 2.7.9 | 内径： | ≤3.2mm |  |
| 2.7.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.7.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.7.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.7.13 | 激光兼容性 | 具有 |  |
| 2.7.14 | 高频兼容性 | 具有 |  |
| 2.7.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.7.16 | 硬度可调功能 | 具有 |  |
| 2.7.17 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.8 | 电子放大肠镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.8.1 | 视野角度： | 广角170°，长焦85° |  |
| 2.8.2 | 视野方向： | 直视0° |  |
| 2.8.3 | 景深： | 广角7-100mm，长焦1-2mm |  |
| 2.8.4 | 先端部外径： | ≤11.7mm |  |
| 2.8.5 | 插入部外径： | ≤11.8mm |  |
| 2.8.6 | 弯曲角度： | 上/下≥180°，左/右≥160° |  |
| 2.8.7 | 有效长度： | ≥1330mm |  |
| 2.8.8 | 全长： | ≥1655mm |  |
| 2.8.9 | 内径： | ≤3.7mm |  |
| 2.8.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.8.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.8.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.8.13 | 激光兼容性 | 具有 |  |
| 2.8.14 | 高频兼容性 | 具有 |  |
| 2.8.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.8.16 | 硬度可调功能 | 具有 |  |
| 2.8.17 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.9 | 高清电子肠镜 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.9.1 | 视野角度： | 常规焦距模式170°、近焦模式160° |  |
| 2.9.2 | 视野方向： | 直视0° |  |
| 2.9.3 | 景深： | 常规焦距模式9-100mm，近焦模式4-9mm |  |
| 2.9.4 | 先端部外径： | ≤13.2mm |  |
| 2.9.5 | 插入部外径： | ≤12.8mm |  |
| 2.9.6 | 弯曲角度： | 上/下≥180°，左/右≥160° |  |
| 2.9.7 | 有效长度： | ≥1330mm |  |
| 2.9.8 | 全长： | ≥1655mm |  |
| 2.9.9 | 内径： | ≤3.7mm |  |
| 2.9.10 | 最小可视距离： | ≤3mm |  |
| 2.9.11 | CCD类型 | 黑白CCD |  |
| 2.9.12 | NBI窄带成像功能 | 具有NBI窄带成像功能 |  |
| 2.9.13 | 激光兼容性 | 具有 |  |
| 2.9.14 | 高频兼容性 | 具有 |  |
| 2.9.15 | 内镜信息记忆功能 | 具有 |  |
| 2.9.16 | 硬度可调功能 | 具有 |  |
| 2.9.17 | 注水通道注水功能 | 具有 |  |
| 2.10 | 注水泵 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2.10.1 | 尺寸： | ≥244（宽）*220（高）*385(深）mm |  |
| 2.10.2 | 最大流速 | 钳子管道≥750ml/分钟，附送水管道≥230ml/分钟 |  |
| 2.10.3 | 重量 | ≤4KG |  |
| 2.10.4 | 额定功率： | ≥50/60HZ.100VA |  |
| 3 | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 影像处理中心 | 1台 |  |
| 3.2 | 医用液晶监视器 | 1台 |  |
| 3.3 | 氙气冷光源 | 1台 |  |
| 3.4 | 进口专用台车 | 1台 |  |
| 3.5 | 电子胃镜 | 3条 |  |
| 3.6 | 电子肠镜 | 1条 |  |
| 3.7 | 高清电子肠镜 | 1条 |  |
| 3.8 | 电子放大肠镜 | 1条 |  |
| 3.9 | 注水泵 | 1台 |  |
| 3.10 | 图文工作站 | 1套 |  |
| 4 | 商务要求部分 |  |  |
| 4.1 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| ▲4.2 | 付款方式 | 货到验收合格付70%，余款一年付清 |  |
| 4.3 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书及评标时的相关承诺;3)具有“国家进口安全质量许可证”；4）国家强制标准及商检证 验收合格后，共同签署报告，中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 供方承担医院指定该仪器放置地点的一切运输及装卸费用。（到货时必须有供货商陪同） |  |
| ▲4.4 | 供货期限 | 合同签订后半个月内 |  |
| ▲4.5 | 保修期限 | ≥3年，响应时间小于24小时。维修由厂方负责，由厂方签订协议。 |  |

- 标项3：血液透析滤过装置

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 血液透析滤过装置 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 2台 |  |
| 1.2 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2． | 设备用途 | 用于血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗 |  |
| 3 | 功能及配置 |  |  |
| 3.1 | 具有多种治疗功能： | 血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF ），可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗 |  |
| 3.2 | 操作显示系统 | 15英寸的高分辨率显彩色可旋转式触摸屏，中文操作治疗界面 |  |
| 3.3 | 机器辅助自动管路安装和拆除 | 具备 |  |
| 3.4 | 平均能耗≤1kWh，节约科室成本，具备静脉脱针报警功能，最大失血量小于200ml | 具备 |  |
| 3.5 | 配置透析液滤过器： | 配置透析液滤过器，能进行至少11次次氯酸钠消毒，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。 |  |
| 3.6 | 配置B干粉装置 | 具备 |  |
| 3.7 | 配置血压监测仪： | 可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。 |  |
| 3.8 | 配置联机清除率监测装置： | 可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度 |  |
| 4 | 透析液控制 |  |  |
| 4.1 | 超滤控制系统： | 采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制, 在治疗中定期进行系统密闭自检，确保治疗安全 |  |
| 4.2 | 超滤率： | 0～4000mL/h可调, 超滤误差≤±1% |  |
| 4.3 | 透析液加热： | 透析液自动加热，温度可调34.0ºC~39.0ºC |  |
| 4.4 | 透析液流量： | 0-1000ml/min(每100ml/min可调)，透析液流量自动适应有效血流量 |  |
| 4.5 | 透析液配比： | 容量式透析液配比程序，保证透析液成分的精确性，从而确保患者安全。电导率精度：±0.1ms/cm |  |
| 4.6 | 水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。 | 具备 |  |
| 4.7 | 满足三种透析液供给方式： | 小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。 |  |
| 5 | 置换液控制 |  |  |
| 5.1 | 置换液流量： | 25-600ml/min, 精确度 ±10%,置换液与有效血流量自动匹配 |  |
| 6 | 清洗与消毒 |  |  |
| 6.1 | 多种消毒和清洗模式： | 程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85至93度。 |  |
| 6.2 | 消毒+脱钙模式： | 消毒＋脱钙一键完成，完成时间小于40分钟 |  |
| 6.3 | 透析液吸管（A\B管）自动消毒 | 具备 |  |
| 7 | 后备电池配置 |  |  |
| 7.1 | 后备电源： | 内置的后备电源可支持整机维持体外循环大于15分钟 |  |
| 7.2 | 所有监测功能正常运作，治疗数据不丢失 | 具备 |  |
| 8 | 体外循环通路及安全监测 |  |  |
| 8.1 | 漏血监测： | 采用超声波和光学两道反补性侦测。灵敏度<0.5ml血流/min(Hct=25%)，流速100ml/min-1000ml/min |  |
| 8.2 | 动脉压监测 | 显示范围 -300mmHg～+300mmHg；精确度±7mmHg；分辨率：5mmHg |  |
| 8.3 | 静脉压监测 | 显示范围 -100mmHg～+500mmHg；精确度±7mmHg；分辨率：5mmHg |  |
| 8.4 | 跨膜压监测： | 显示范围 -100mmHg～+400mmHg；分辨率：5mmHg |  |
| 8.5 | 动脉血泵 | 血流量范围 30～600ml/min；精确度 ±10% |  |
| 8.6 | 空气监测器： | 对于血液管路的超声波传导测量、附加液面水平和光学监测器 |  |
| 8.7 | 肝素泵： | 可编定停止时间，读取累计肝素容量。 流速 0～10ml/h；单次追加剂量0.1～5ml，注射器尺寸 20ml，30ml |  |
| 9 | 商务要求部分 |  |  |
| 9.1 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| ▲9.2 | 付款方式 | 货到验收合格付70%，余款一年付清 |  |
| 9.3 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书及评标时的相关承诺;3)具有“国家进口安全质量许可证”；4）国家强制标准及商检证 验收合格后，共同签署报告，中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 供方承担医院指定该仪器放置地点的一切运输及装卸费用。（到货时必须有供货商陪同） |  |
| ▲9.4 | 供货期限 | 合同签订后半个月内 |  |
| ▲9.5 | 保修期限 | ≥2年，响应时间小于24小时。维修由厂方负责，由厂方签订协议。 |  |

- 标项4：血液透析机

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 血液透析机 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 3台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 血液透析 |  |
| 1.3 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2. | 主要的技术参数 |  |  |
| 2.1 | 透析模式 |  |  |
| 2.1.1 |  | 碳酸盐/醋酸盐/单超透析模式 |  |
| 2.1.2 |  | 适用各种配方透析液，可用碳酸盐干粉/浓缩液，可连接中心供液系统 |  |
| 2.2 | 操作显示系统 |  |  |
| 2.2.1 |  | 配置彩色液晶显示屏，屏尺寸≥10英寸 |  |
| 2.2.2 |  | 中文或英文操作界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形 |  |
| 2.3 | 可调钠曲线治疗 | 具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序； 可单独使用或与超滤程序组合使用。 |  |
| 2.4 | 可调超滤曲线模式治疗 | 具有多种可选择的线性/梯型；自动调整程序，实现个体化透析；且可单独使用或与可调钠程序组合使用 |  |
| 2.5 | 具备双容量平衡腔超滤控制系统 | 可连续提供透析液，可达到零超滤。 |  |
| 2.6 | 电导度控制及保护 | 具备电导度监测、显示及超限报警功能。 |  |
| 2.7 | 透析液配制 | 容积式连续配制方式，可使用多种不同透析液配方。 |  |
| 2.8 | 碳酸氢盐干粉自动配制系统 | 具备 |  |
| 2.9 | 清洗消毒 | 具备化学/热/脱钙多种消毒清洗程序：消毒、除钙、除脂程序可一体进行，可自动强制冲洗，透析液吸管可联机清洗消毒，热化学消毒时间：≤30分钟 |  |
| 2.10 | 系统自检 |  |  |
| 2.10.1 |  | 显示、控制、监测、水路等系统自检, 自检不可跳过 |  |
| 2.10.2 |  | 可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 |  |
| 2.11 | 通用型血路管和透析器等耗材 | 具备 |  |
| 2.12 | 具备透析液内毒素过滤器接口 | 可对透析液进行超纯滤过。 |  |
| 2.13 | 水电路分离设计 | 具备单独水路控制系统 |  |
| 2.14 | 自动水路压力密闭性测试功能所需时 | 每12.5分钟。 |  |
| 2.15 | 内置不间断电源 | 1 - 5断电支持时间≥15分钟，可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据。 |  |
| 2.16 | 可实现软硬件升级，有数字化计算机信息网络接口 | RS232C或RS422接口。 |  |
| 2.17 | SFDA召回记录 | 无 |  |
| 2.18 | 配置血压计和在线清除率监测 | 持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS) |  |
| 2.19 | 血泵流速 | 15～600ml/min，精度±10% |  |
| 2.20 | 血泵管路 | 可使用不同直径透析管路，管径2-10mm |  |
| 2.21 | 肝素泵 | 可设定停泵时间，显示累积量，肝素泵流量：0 -10ml/h ，并有大剂量追加功能。 |  |
| 2.22 | 动静脉压力监测 |  |  |
| 2.22.1 |  | 静脉压力监测范围： -50mmHg - 500mmHg ，精确度±10mmHg |  |
| 2.22.2 |  | 动脉压力监测范围： -280mmHg - 200mmHg，精确度±10mmHg |  |
| 2.23 | 空气探测器 |  |  |
| 2.23.1 |  | 探测方式：采用超声探测 |  |
| 2.23.2 |  | 灵敏度：大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能 |  |
| 2.24 | 漏血探测器 |  |  |
| 2.24.1 |  | 探测方式：光学检测 |  |
| 2.24.2 |  | 灵敏度：漏血量≤0.5ml/min（在透析液最大流量为800ml/min时） |  |
| 2.25 | 超滤率 | 0 - 4000ml/h（可调），精确度 ±1%，可实现零超滤 |  |
| 2.26 | 跨膜压监测范围 | -60mmHg - 500mmHg，具备自动跟踪报警功能 |  |
| 2.27 | 透析液 |  |  |
| 2.27.1 |  | 透析液温度：35℃～39℃，可随时调整。 |  |
| 2.27.2 |  | 透析液流量范围：300ml - 800ml/min |  |
| 4 | 商务要求部分 |  |  |
| 4.1 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |  |
| ▲4.2 | 付款方式 | 货到验收合格付70%，余款一年付清 |  |
| 4.3 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。验收依据：1）制造商提供的技术规格；2）合同和标书及评标时的相关承诺;3)具有“国家进口安全质量许可证”；4）国家强制标准及商检证 验收合格后，共同签署报告，中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 供方承担医院指定该仪器放置地点的一切运输及装卸费用。（到货时必须有供货商陪同） |  |
| ▲4.4 | 供货期限 | 合同签订后半个月内 |  |
| ▲4.5 | 保修期限 | ≥2年，响应时间小于24小时。维修由厂方负责，由厂方签订协议。 |  |

- 第三章投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：电子内镜系统等四个标项设备采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章内容 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 3、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定向中标供应商收取。 【2002】1980号文规定的招标代理服务收费标准： 服务费率类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100及以下; 1.5%. 100（不含）-500（含）; 1.1%. 500（不含）-1000（含）; 0.8%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 具体收费标准按差额定率累进法计算：举例：中标金额为500万元，代理服务费=100万元*1.5%+400*1.1%。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 4 | 投标保证金：不收取 |
| 5 | 招标文件澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 6 | 本项目实行政采云在线投标。 投标文件组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 投标文件的编制： （1）电子投标文件：按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求递交。 （2）备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。内容与电子投标文件保持一致。数量为1份。 |
| 7 | 投标截止时间和投标地址： 1、投标截止时间：2020年10月16日09时30分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼203开标室。邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室。 |
| 8 | 开标时间：2020年10月16日09时30分（北京时间） 开标地址：德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼203开标室。投标人在线参加开标。 |
| 9 | 投标文件的包装、密封和递交： 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交： 邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1408室 收件人：汪飞君 送达地址：德清县武康街道永安街169号德清县公共资源交易中心二楼203开标室（开标当天） （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、德清县公共资源交易网（http://www.dqztb.gov.cn）等网站或媒体。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束后5个工作日内，中标公告发布于上述媒体。采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。 |
| 13 | 采购资金来源：其他 |
| 14 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 15 | 本项目优先采购节能产品；优先采购环境标志产品。 |
| 16 | 投标文件有效期：90日历天 |
| 17 | 质疑：根据《政府采购法》第五十二条的规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理公司提出质疑。同时，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （质疑期限的计算：（一）对采购文件提出质疑的，自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日或递交谈判、询价响应性文件截止之日前提出。（二）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。（三）对中标、成交结果以及评审委员会、谈判小组、询价小组组成人员提出质疑的，自中标、成交结果公告之日起计算。） |
| 18 | 投诉：根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 19 | 注意事项：1、投标人如发现采购文件及其评标办法中歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请于答疑截止日期前同时向采购人、采购代理公司反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 2、该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评审委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料（提供来源并经查实的例外）并作为向采购人或采购代理公司或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 3、质疑、投诉人未按前列序号第17、18条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场，直至公示。 |
| 20 | 注意事项：为保障解密成功，投标人可携带笔记本电脑及CA数字证书至开标现场完成传输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 21 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一、总则

- （一）适用范围

本采购文件适用于德清县人民医院（德清县中医院）的电子内镜系统等四个标项设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

2.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

6.带“▲”条款为实质性响应条款，必须响应。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带身份证。如投标人代表不是法定代表人，须同时具有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。在组织商务、技术评审或资格性审查时，不得将属于供应商母公司或者同一母公司下属的其他子公司（以分支机构参与投标的不得将属于供应商总机构或同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，作为该供应商的资信文件予以确认或审查通过。

2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的,中标人保证金将不予退还，造成其他损失的须赔偿相应损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定。

5. 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理公司按照该办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理公司应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和浙江省财政厅、省监察厅《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》（浙财采监字〔2007〕2号）的规定。多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评审委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

7. 小微企业价格扣除的有关政策：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为评审计算）。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人产品报价明细表将和评审报告同时在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

●根据（2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据（2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

8.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）和最新发布的《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》等文件规定，《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的为政府强制采购产品（查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）。采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围内的，须强制采购节能产品，但在节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

- （九）质疑和投诉

1.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.在投标截止时间前，采购代理公司对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到采购文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

2. 采购代理公司可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在采购文件要求提交投标文件的截至时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

- 1. 投标文件分为电子投标文件以及备份电子投标文件。

- 1.1电子投标文件：电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子交易操作指南（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交；

- 1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 2.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

- 投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格文件、商务技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。

      - 资格文件：

（根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙财采监字[2009]28号），凡浙江省政府采购注册供应商，且本项目规定所需的资格审查文件已在注册供应商库中上传的。则在制作投标文件时，可凭网上打印且每一页都经法定代表人签字和加盖公章后的“浙江省政府采购注册供应商信息登记表”等证明材料，代替相应的投标资格证明原件，在投标文件中免于提供相关的书面资格材料原件，但应当对其网上注册信息的真实性和有效性等承担责任。如审查中发现该供应商提供的“供应商信息登记表”及其网上注册登记的信息与采购文件规定的资格条件不符的，除该供应商已在投标文件中说明并已补充提供相关书面资格证明材料外，应按无效响应文件处理。对于明显属于供应商信息录入失误的内容，评审时可允许其进行澄清、补正，但评审小组应视情况给予一定的扣分或评标加价，其中如是评分因素项的，该项因素应不得予以计分。）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明，或采购设备发票，或代理证明，或以往同类项目实施案例等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

      - 商务技术文件：

前附表：供应商采购响应文件评分索引一览表

（1）投标声明书；

（2）营业执照复印件，法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）：

（4）投标人及制造商的中小企业声明函（如是）

（5）投标人所投产品获得绿色产品标准、认证或标识的相关证明材料（如有）；

（6）供应商市场行为信誉情况承诺书，“信用中国”网站具有守信红名单记录的网站截图，不良行为网站截图；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件(适用（七）投标无效的情形第一点第18条内容)；；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）无串通投标等违法违规行为法人及法定代表人承诺书

（18）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商均为小型和微型企业）：

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位。采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，须包括货物价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，供货清单或报价明细表如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

5. 投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的装订、签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作，且必须按标项分别单独密封、单独提交。

3.投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）备份投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 备份投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样。

2.如果备份投标文件密封袋未按规定密封或未加盖公章，采购代理机构有权予以拒绝此投标文件，并退回投标人。同时，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 如果因投标文件密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

5.在投标截止时间之后递交的投标文件将被拒绝。

6. 未在投标截止时间前进行政采云报名程序的供应商的投标文件将被拒绝。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在评标结束之前作出必要的澄清、说明或者补正（可以是复印件、传真件等）。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。

1.在实质性审查与比较时，如发现下列情形之一的，相应的投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标且法律法规规定属于限制经营或需前置性经营许可的；

（2）开标时不能按采购文件要求提供相应的投标资格证明文件进行资格审查的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）法定代表人授权书无法定代表人签名、没有盖单位公章的,或未按采购文件要求提供法定代表人授权书、投标声明书、投标函的；（法定代表人亲自参加投标的不需要提供法定代表人授权委托书）

（4）供应商法定代表人或其授权代理人未能当场出具有效身份证明，或供应商代表与法定代表人授权委托人身份不符的；（该项只针对参与现场开标会议的供应商）

（5）投标文件内容不真实的；

（6）投标文件的实质性内容含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误，或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等标“▲”的商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）在“资信、商务技术”标中出现投标报价的；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（10）未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

（11）与采购文件中标“▲”的商务条款及采购文件其他要求发生实质性负偏离的；

（12）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（13）投标文件字迹模糊辨认不清的（评审委员会一致认为难以确认）；

（14）投标产品载明的验收标准和方法等不符合国家规定的；

（15）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求（评审委员会一致认定）的；

（16）在投标截止时间以后传送的电子投标文件；

（17）电子投标文件解密失败的，且未在投标截止时间前提交备份投标文件的，或备份投标文件均无法评审使用的；

(18) 销售许可文件（详见：三、投标文件的编制，2商务技术文件的组成中第（7）条内容）不齐全或者不符合有关要求的；

（19）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（20）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（21）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的；

(22)法律、法规和本采购文件中其他规定投标文件无效的情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的参数指标要求发生实质性负偏离的（评审委员会一致认定）；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（4）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

(6) 投标（技术）文件所投产品规格型号、品牌（或生产厂家）不明确，或产品数量明显不符合采购文件要求的；

(7)与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（8）采购人采购的产品属于政府强制采购节能产品（在最新一期节能产品政府采购清单中以“★”标注），但供应商提供的产品未取得节能产品认证的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性；

（3）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，但投标人不能证明其报价合理性的；

（5）二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

(6)投标报价超出采购预算的（或采购文件规定的价格上限）。

(7)法律法规和采购文件规定的其他无效情形。

4.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标程序：

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

3. 电子招投标开标及评审程序

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评审委员会

本项目评审委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）组织评标程序

采购代理公司将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5. 做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

6. 评审结束后，采购代理公司应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（四）评标程序

1.形式审查（资格性审查）

采购人代表或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入实质性审查与比较。

2.实质性审查与比较

评审委员会审查投标文件是否实质性响应采购文件的实质性要求。评审委员会组长组织评审人员独立评审。采购人拟认定为供应商资格不符合的或评审委员会拟认定为投标文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。所谓实质上响应，是指投标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3. 投标文件的评审、比较和否决

（1）评审委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正。投标人代表未在规定时间提交或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（2）在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

（3）在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评审委员会有权对其做出不利的判定。

（4）各投标人的技术、商务、资信（即价格分以外的其他分数总和）得分为所有评委的有效评分汇总数的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评审委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评审委员会完成评标后,由采购代理公司工作人员对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审委员会按评标原则向采购代理公司提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并通过电子交易平台确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控并聘请德清县公证处公证员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的情形除外），并由评审委员会出具废标报告：

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的;

4.投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

- 七、定标

- 本项目由经采购人授权的评审小组确定中标人，再由采购人对采购结果进行确认，但法律法规及规章、制度有其他规定的情形除外。

1.采购代理公司在评标结束后当场将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。如有恶意质疑、投诉，且导致授予合同的期限延期的，政府采购中心将没收其投标保证金，并将其列入不诚信供应商名单，在今后参加政府采购活动评标时，给予扣分处理。情节严重的将直接进入政府采购黑名单。

3.采购人依法确定中标人后，评标结果公示7个工作日。同时，采购代理公司以书面形式发出《中标通知书》，中标人应在公示发出10个工作日内前往代理机构领取通知书，若有质疑投诉的可在质疑投诉处理后领取。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第四章    评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于德清县人民医院（德清县中医院）的电子内镜系统等四个标项设备采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、技术分45分、商务分25分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人书面说明（包括货物的进货或主要原材料、部件成本，人工成本和合理利润等多种构成要素说明），必要时要求提供相关证明材料（可以传真的形式当场提供,但必须在事后提供相应的原件进行核实）。投标人不能在评审委员会提出说明要求后半小时内当场合理说明原因并提供证明材料的，评审委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理。

- 评标内容及标准

（一）商务部分（ 25分）

1、质保期（2分）：质保期符合招标文件要求的，不得分；质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。本项最高得2分。质保期不满足招标文件要求的，投标将被视为无效。

2、售后服务响应情况（6分）：

2.1由设备制造商提供质保期内售后服务保障的，得2分，由制造商的授权代理商提供质保期内售后服务保障的，得1分，未提供售后服务保障的不得分。

2.2根据投标文件中提供的售后服务响应情况，售后服务响应速度快慢、售后服务内容、售后服务人员的能力等综合评分，0-2分；

2.3 根据售后服务便捷程度（提供售后服务机构营业执照等证明材料）、备品备件储备是否充足等内容评审打分，0-2分，未提供不得分。

3、认证证书（2分）：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

4、投标文件编制质量（2分）：是否提供清晰的目录及页码，响应文件内容是否前后矛盾，响应内容是否清晰明了等，根据投标文件的编制质量评审打分。

5、销售业绩（5分）：投标同品牌同类产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得5分。

6、政府采购政策（5分）：

6.1投标人所投产品（政府强制采购节能产品除外）属于在市场监管总局最新发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》所列认证机构认证的节能产品的得1分；投标人所投产品属于在市场监管总局最新发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》所列认证机构认证的环境标志产品的得1分；投标人须在投标文件中提供相应证明材料，不提供证明材料不得分。

6.2投标人为中小微企业的，且提供的货物或服务为本单位（或其他中小企业）制造或提供的，得1分。必须同时提供投标人及制造商的中小企业声明函。

6.3投标人所投产品获得绿色产品标准、认证或标识的得1分，投标人须在投标文件中提供相应证明材料，不提供证明材料不得分。

6.4投标人按规定享受其他国家政策支持、扶持的，得1分。（以提供的相关政府部门证明资料和法律依据为准）

7、企业信用（3分）：评委以投标商提供的“供应商市场行为信誉情况承诺书”为依据。

7.1经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人投标截止时间前三年内具有守信红名单记录（以该网站截图盖章为准，否则不予计分）或具有有效的AAA级信用等级证书的，得1分。本项共1分。

7.2截止开标时间，不良行为仍在公告期内的，每出现一次扣1分；不良行为虽已在公告期外，但在三年内的，每出现一次扣0.5分；不良行为认定文书及公告中未注明公告期限的，每出现一次扣0.2-0.5分；未出现不良行为的得2分。本项共2分。

（二）技术部分（45分）

1、技术需求响应符合性（33分）：

技术需求全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效；一般技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得33分，最低得0分。技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。

2、安装、调试、验收方法或方案（4分）：

2.1 根据投标商提供的项目安装、调试的方案综合评审，包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）等内容评审打分：0-2分，未提供不得分。

2.2 根据投标商提供的项目验收方案，包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容评审打分：0-2分，未提供不得分。

3、技术服务、技术培训（3分）：

对投标人能提供的技术服务内容和培训计划进行评审，包括投入本项目的人员数量、经验、服务的内容、培训的方式等实质性内容。0-3分

4、优惠条件（5分）：

4.1投标文件提供的配置内容是否有超出招标文件要求的优惠条件，如额外增加的配件，备品备件，耗材等，0-2分，未提供不得分。

4.2根据投标人承诺的质保期后的售后服务情况、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审：0-2分；未提供不得分。

4.3质保期后的保修价格（整机保修、单次维修、人工费等）是否优惠：0-1分，未提供不得分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业提供小型、微型企业产品的报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格参与评审（仅对符合小微企业价格扣除政策的产品进行价格扣除，供应商需在报价明细表中单独列明符合小微企业价格扣除政策的产品及价格，扣除后的价格仅作为评审计算）。(注：未按要求提供材料的，均不给予价格扣除，符合价格扣除政策的成交人产品报价明细表将和评审报告同时在采购结果公示中予以公示，若供应商在采购响应文件中作出虚假承诺将上报财政部门予以处理 。）

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

●根据（2017〕141号的相关规定，残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

●根据（2017〕141号的相关规定，监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章合同主要条款(仅供参考)

- 浙江省政府采购合同指引（货物）

项目名称：项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于                 项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金（如有）

乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、保修期和质保金

1.保修期年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告

验收费用由乙方负

责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲

方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

  - 投标文件格式

本章节内容提供部分投标文件格式，采购文件中要求，但未提供格式的，须由投标人根据采购文件的要求自行制作

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：德清县人民医院（德清县中医院）电子内镜系统等四个标项设备采购项目

项目编号： 0625-20215840-2

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：德清县人民医院（德清县中医院）电子内镜系统等四个标项设备采购项目

项目编号： 0625-20215840-2

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明，或采购设备发票，或代理证明，或以往同类项目实施案例等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

前附表：供应商采购响应文件评分索引一览表

（1）投标声明书；

（2）营业执照复印件，法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）节能产品、环境标志产品的相关证明材料（如有）：

（4）投标人及制造商的中小企业声明函（如是）

（5）投标人所投产品获得绿色产品标准、认证或标识的相关证明材料（如有）；

（6）供应商市场行为信誉情况承诺书，“信用中国”网站具有守信红名单记录的网站截图，不良行为网站截图；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件(适用（七）投标无效的情形第一点第18条内容)；；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）无串通投标等违法违规行为法人及法定代表人承诺书

（18）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表

（4）政府采购政策情况表

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

●提供以下证明材料的供应商被认定为小型、微型企业（以下三项材料中，第①项必须提供，第②、③项仅需提供其中一项即可）：

①供应商及所投产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在响应文件中提供供应商和所投产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③供应商及所投产品已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（6）代理服务费支付承诺书

12.中小企业声明函（小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，投标人和制造商均需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

13. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

14.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

法定代表人或授权委托人姓名：

投标人：      （盖章）           日  期：

17.供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |  |  |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），是否具有被行政处罚的不良行为记录（不包括责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
|  | 投标截止时间前3年内（处罚决定日期），在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |  |  |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形。 |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注：1、本表格内容须如实填写，记录日期以记录处罚日期为准；

2、本表格可一式二份，商务标中有一份，另一份可在资格审查文件中递交；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

5、本表格格式不得随意变更且内容填写完整，否则将可能导致投标（响应）文件无效。

18. 无串通投标等违法违规行为法人及法定代表人承诺书

（                       ）

无串通投标等违法违规行为法人承诺书

（招标人名称）：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关法律法规规范和湖州市招标投标管理的规定，作为投标人参与（招标项目名称）（项目编号）招标项目的投标。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

- 不组织、不参与任何串通投标的行为；

- 绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

- 绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为；

- 积极主动的协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政监督部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的民事赔偿、市场禁入等一切后果和责任。

投标人：                             （盖公司法人章）

年     月     日

（                       ）

无串通投标等违法违规行为法定代表人承诺书

（招标人名称）：

本人自觉遵守《中华人民共和国招投标法》和《中华人民共和国招投标法实施条例》等相关法律法规规范和湖州市招标投标管理的规定，作为（投标人名称）法定代表人知晓并决策参与（招标项目名称）（项目编号）招标项目的投标。就本次投标，本人郑重承诺如下：

- 不组织、不参与任何串通投标的行为；

- 绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

- 绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为；

- 积极主动的协助、接受相关部门调查串通投标等违法违规行为。

本人对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政监督部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的民事赔偿、市场禁入等一切后果和责任。

法定代表人：                    （签字）

年     月     日

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

20：供应商自查表

（本表不需要放入投标文件，由投标人内部自查使用）（格式仅供参考）

| 1、封面及项目名称部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 封面部分 |  | 声明书部分 |  | 标书内容核对 |  |
|  |  | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 |
| 1 | 项目名称、标项（电子内镜系统等四个标项设备采购项目） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 授权代表： （身份证） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书（人名、项目名称、格式、事由） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 标书封面（盖章、项目名称、标项、时间、格式、事由） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 签字、盖章是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 标书（包括报价文件）装订是否为胶封装订 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 密封情况是否符合采购文件要求（必须盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 标书装订顺序、格式、正副本是否正确 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 技术/商务文件、报价文件、电子文档是否按要求封装 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 标书封装前不应缺业，倒装，裁切后内容应完整 |  |  |  |  |  |  |
| 2、资格审查部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  |  |  | 原件携带核对 |  |
|  |  |  |  |  |  | 初查 | 复查 |
| 1 | 是否携带工商营业执照或法人证书原件(已实行统一社信代码地区的供应商，只需提供具有统一社信代码的有效工商营业执照或法人证书原件，不需要另行提供税务登记证和社会保险登记证原件) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否携带税务登记证或纳税证明材料原件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否携带社会保险登记证原件或社保部门出具的其他社保缴纳证明材料原件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否携带供应商市场行为信誉情况承诺书原件 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 是否携带其他投标资格证明文件原件（若投标单位为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业需提供房产权证、车辆行驶证、最新的审计报告或其他固定资产等有效财产证明材料原件）。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 保证金是否已到账 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：以上内容缺失任何一部分都将可能导致供应商的投标文件无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、实质性响应部分（正确打√、有误打×） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  | 技术标部分 |  | 商务标部分 |  |
|  |  |  |  | 初查 | 复查 | 初查 | 复查 |
| 1 | 技术部分要求中标“▲”部分是否有负偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务条款部分是否有负偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否认真阅读采购文件中规定的无效情形，并对照检查自身标书内容是否具有采购文件规定的无效情形 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：技术部分要求中标“▲”部分和商务条款部分只允许无偏离或正偏离，任何负偏离的情形将导致标书无效。 |  |  |  |  |  |  |

注：上表内容填写视具体情况第一步由标书制作人员先框定，技术标人员复核，牵头负责人员审定，

标书完成后初查为制作人相互检查、复查为牵头负责人。

标书制作小组人员名单：

牵头负责人：

综合标负责人：               技术标负责人：               商务标负责人：

21：供应商采购响应文件评分索引一览表

（格式仅供参考）

| 评审内容 | 分值 | 评分标准及自评依据 | 相应内容所在投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  |  |
| 商务、资信及其他分 ） |  |  |  |

备注：为方便专家评审，请各供应商将本表编入采购响应文件，并置于采购响应文件目录之前。