长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-20215903-2

项目名称：关节镜动力系统等四个标项设备

采购单位：长兴县人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年9月30日

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------7

前附表 -----------------------------------------7

一 总 则 --------------------------------------12

二 招标文件 -----------------------------------14

三 投标文件------------------------------------15

四 开标 ---------------------------------------19

五 评标 ---------------------------------------20

六 定标 ---------------------------------------22

七 合同授予 -----------------------------------22

- 评标办法----------------------------------23

- 招标内容及需求 ---------------------------29

- 合同主要条款 -----------------------------65

- 投标文件格式 -----------------------------69

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年10月21日10时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-20215903-2

项目名称：关节镜动力系统等四个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：详见“采购需求”

最高限价（元）：同“预算金额”

采购需求：

标项一：

标项名称：关节镜动力系统及相关器械

数量：1

单位：套

预算金额（元）：400000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于骨科关节镜下手术等。

备注：允许进口

标项二：

标项名称：手术床等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：6000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：在手术过程中支撑患者，并根据手术操作需要调整体位，为医生提供方便的手术环境，手术床属于手术室的基础设备。

备注：不允许进口

标项三：

标项名称：电动分娩床

数量：1

单位：台

预算金额（元）：125000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用分娩室、产房等生产手术，能取平卧位、坐位、臀高位等，注册证注明可用于手术。

备注：允许进口

标项四：

标项名称：高端手术床等设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2380000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于骨科手术和神经外科手术。

备注：允许进口

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2020年9月30日至2020年10月21日，每天上午09:00至12:00 ，下午13:30至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年10月21日10时00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”：开标当天：递交至长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)。邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。

3.开标时间：2020年10月21日10时00分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。（6）为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。（7）本项目是否专门面向中小企业采购：否。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：长兴县人民医院

地  址：长兴县雉城镇太湖中路66号

项目联系人（询问）：程世园

项目联系方式（询问）：0572-6267800

质疑联系人：钱伟峰

质疑联系方式：0572-6207290

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860235、0571-85860232

E-mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地  址：长兴县太湖街道建设商务楼

联系人 ：卢主任

监督投诉电话：0572-6027789

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量 | 标项 | 采购内容 | 单位及数量 |  |
|  |  | 1 | 关节镜动力系统及相关器械 | 1套 |  |
|  |  | 2 | 手术床等设备 | 1批 |  |
|  |  | 3 | 电动分娩床 | 1台 |  |
|  |  | 4 | 高端手术床等设备 | 1批 |  |
| 3 | 预算金额 | 标项 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 关节镜动力系统及相关器械 | 1套 | 40 |
|  |  | 2 | 手术床等设备 | 1批 | 600 |
|  |  | 3 | 电动分娩床 | 1台 | 12.5 |
|  |  | 4 | 高端手术床等设备 | 1批 | 238 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 长兴县公共资源交易中心 （http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年10月21日10时00分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”： 开标当天：递交至长兴县雉城街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心（长兴市民服务中心四楼开标室）(详见四楼场地安排显示屏)。 邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室， 汪飞君收，0571-85860235。 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年10月21日10时00分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许（标项1、3、4） 不允许（标项2） |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。 【2002】1980号文规定的招标代理服务收费标准： 服务费率类型 中标金额（万元）; 货物招标. 100及以下; 1.5%. 100（不含）-500（含）; 1.1%. 500（不含）-1000（含）; 0.8%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.商务技术文件

（1）投标声明书(格式见第六章)；法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表（格式见第六章）；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人和投标产品生产企业均为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章，投标人和投标产品生产企业均需提供)；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（6）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.履约保证金：不收取。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评标，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的；

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）单项设备允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（19）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务部分（ 22分）

1、质保期（3分）：质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分。

2、售后服务响应情况（6分）：

2.1由设备制造商提供质保期内售后服务保障的，得2分，由制造商的授权代理商提供质保期内售后服务保障的，得1分，未提供售后服务保障的不得分。

2.2根据投标文件中提供的售后服务响应情况，售后服务响应速度快慢、售后服务内容、售后服务人员的能力等综合评分，0-2分；

2.3 根据售后服务便捷程度（提供售后服务机构营业执照等证明材料）、备品备件储备是否充足等内容评审打分，0-2分，未提供不得分。

3、其他商务内容（2分）：其他商务内容（如供货期限、使用培训、质量控制等）全部满足招标文件要求的得2分，不满足招标文件要求的每一项扣1分，扣完为止。

4、认证证书（2分）：投标人或投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。

5、投标文件编制质量（2分）：是否提供清晰的目录及页码，响应文件内容是否前后矛盾，响应内容是否清晰明了等，根据投标文件的编制质量评审打分。

6、销售业绩（5分）：投标同类产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得5分。

7、政府采购政策（2分）：

1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。

2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。（二）技术部分（48分）

1、技术需求响应符合性（33分）：

技术需求全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效；一般技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得33分，最低得0分。单项设备技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。

2、安装、调试、验收方法或方案（5分）：

2.1 根据投标商提供的项目安装、调试的方案综合评审，包括安排安装、调试设备的工程师资质、安装、调试工作的时间进度及措施、与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优）等内容评审打分：0-3分，未提供不得分。

2.2 根据投标商提供的项目验收方案，包括验收标准、验收方式、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容评审打分：0-2分，未提供不得分。

3、技术服务、技术培训（5分）：

3.1根据投标文件中所提供的技术服务方案、内容和措施评审打分：0-2分，未提供不得分。

3.2根据投标文件中所提供的培训方案，包括培训内容、培训对象、培训时间、师资安排等综合评审：0-3分，未提供不得分。

4、优惠条件（5分）：

4.1投标文件提供的配置内容是否有超出招标文件要求的优惠条件，如额外增加的配件，备品备件，耗材等，0-2分，未提供不得分。

4.2根据投标人承诺的质保期后的售后服务情况、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容及优惠价格或优惠幅度综合评审：0-2分；未提供不得分。

4.3质保期后的保修价格（整机保修、单次维修、人工费等）是否优惠：0-1分，未提供不得分。

（三）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

● 投标文件中提供的投标人和制造商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-20215903-2

- II、采购单位名称：长兴县人民医院

- III、采购内容

| - 标项 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜动力系统及相关器械 | 1套 |
| 2 | 手术床等设备 | 1批 |
| 3 | 电动分娩床 | 1台 |
| 4 | 高端手术床等设备 | 1批 |

- 技术需求及商务要求

标项1：关节镜动力系统及相关器械

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 关节镜动力系统及相关器械 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 壹套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于骨科关节镜下手术等。 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 主机配置均为同设备制造商原厂设计生产，保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。 |  |
| 1.4 | 功能要求 | 主要组成部分：动力射频主机+刨削手机+脚踏+关节镜头+器械 |  |
| 1.5 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2． | 主要技术参数 |  |  |
| 2.1 | 关节镜动力系统及相关器械 | 1台 |  |
| 2.1.1 | 功能 | 控制台主机具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能 |  |
| 2.1.2 | 快速切换 | 控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消融及刨削功能的之间的快速切换 |  |
| 2.1.3 | 用户偏好设置 | 具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择 |  |
| 2.1.4 | USB接口 | 控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入 |  |
| 2.1.5 | 存储 | 主机可存储多个用户偏好设置，可以以医生姓名或相应术式名来保存自定义设置，实现快速检索选定设置 |  |
| 2.1.6 | 屏幕尺寸 | 具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸 |  |
| 2.1.7 | 屏幕功能 | 液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调 |  |
| 2.1.8 | 屏幕显示 | 液晶显示屏幕可显示多种参数信息，显示参数种类 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式，可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极的名称 ，工作状态，功率，转速等信息 |  |
| 2.1.9 | 声音提示 | 主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错提示 |  |
| 2.1.10 | 自动识别 | 具有射频消融电极自动识别功能 |  |
| 2.1.11 | 射频输出功率 | 射频输出功率强劲，最大输出功率≥400瓦 |  |
| 2.1.12 | 射频消融切割功率 | 射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果 |  |
| 2.1.13 | 频消融凝血功率 | 射频消融凝血功率多档可调，调节档位 ≥3极，提供不同凝血效果 |  |
| 2.1.14 | 刨削功能 | 刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，单触开关（One Touch） |  |
| 2.1.15 | 主机兼容 | 可以兼容刨削手机种类 ≥ 4种 |  |
| 2.2 | 关节镜用动力刨削手机 | 1把 |  |
| 2.2.1 | 自动识别 | 带有RFID（Radio Frequency Identification）射频识别技术，自动识别各种型号刨刀及磨头，并自动激活相匹配的转速设定值及运转模式 |  |
| 2.2.2 | 转速 | 单向转，最高转速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调 |  |
| 2.2.3 | 安装 | 按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具 |  |
| 2.2.4 | 种类 | 多种刨削手机可选≥4种，包括带手控刨削手机，无手控刨削手机，180度反向手控刨削手机，小关节刨削手机 |  |
| 2.2.5 | 按键特性 | 手控按键具有不同颜色及数字标识 |  |
| 2.2.6 | 旋转功能 | 具有顺时针,逆时针,往复旋转功能 |  |
| 2.2.7 | 吸引接头 | 具备带角度，可360°旋转的吸引接头，避免吸引管路缠绕现象 |  |
| 2.2.8 | 马达类型 | 无碳刷马达，无霍尔元件马达，无需水冷 |  |
| 2.2.9 | 按键编程 | 手机按键可根据用户需要进行编程，编程功能≥8种：包括控制启动，停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等 |  |
| 2.2.10 | 自动扭力反馈系统 | 具备自动扭力反馈系统，吸引控制调节功能 |  |
| 2.2.11 | 控制模式 | 3种旋转转速控制模式：无级变速功能、非无级变速功能、单触控制 |  |
| 2.2.12 | 重量 | 操作轻便，刨削手柄（不含线缆）重量≤280g |  |
| 2.2.13 | 摇窗功能 | 具备刨削刀头摇窗功能，可精确控制刀头的开口位置 |  |
| 2.3 | 脚踏 | 1个 |  |
| 2.3.1 | 防水 | 全封闭，防水设计，防水等级IPX7级 |  |
| 2.3.2 | 压力感应 | 具有压力感应，实现无级变速功能 |  |
| 2.3.3 | 控制按键 | 控制按键数量≥5个，包括正转，反转，往复转，无级变速，冲洗功能、手机切换 |  |
| 2.3.4 | 自定义编程 | 按键可个性化自定义编程，可设定脚踏多种控制功能，设定种类 ≥ 20种，包括：正转反转，速度增加，速度减少，冲水开关，冲洗方式，冲洗增减，强力Flush冲水，高低速度切换，无极变速，往复转切换，运行方式切换（无极变速，非无极变速，单速），手机切换，摇窗功能，单触开关（One Touch） |  |
| 2.3.5 | 防滑设计 | 脚踏底部为防滑设计 |  |
| 2.3.6 | 防静电功能 | 具有防静电功能 |  |
| 2.4 | 关节镜 | 2根 |  |
| 2.4.1 | 规格 | 直径4mm，视角30°，最大视角110° |  |
| 2.4.2 | 制造工艺 | 激光焊接、三管设计、蓝宝石镜面 |  |
| 2.4.3 | 消毒方式 | 可高温高压或低温等离子消毒 |  |
| 2.4.4 | 转接头 | 内窥镜自带多种光纤转接头，种类≥ 3种 |  |
| 2.5 | 关节镜鞘管配鞘芯 | 2套 |  |
| 2.5.1 | 规格 | 带快速锁定装置的流入流出双通道套管 |  |
| 2.5.2 | 直径 | 鞘管直径5.8mm |  |
| 2.6 | 关节镜手术器械 | 一批 |  |
| 2.6.1 | 制造工艺 | 按照人体工程学设计，由特殊精钢加工而成，表面镀铬以保护器械，并增大咬合力和切割力，咬切精准 |  |
| 3 | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 关节镜动力系统及相关器械 | 主机一台，刨削手机一把，脚踏一个，4.0mm强力刨削头一个， 4.0mm12刃椭圆磨头一个，3.5mm90-S消融电极一个 |  |
| 3.2 | 关节镜及镜鞘 | 关节镜 2根，配套关节镜鞘管鞘芯 2套 |  |
| 3.3 | 关节镜手术器械 | 一批： 3.0mm探钩一把 3.4MM 0°直向大嘴篮钳一把 3.4MM 30°向右大嘴篮钳一把 3.4MM 30°向左大嘴篮钳一把 3.4MM 15°上仰宽篮钳一把 3.4mm,0°,直向反角篮钳一把 3.4mm 120mml带锁定装置，软组织抓钳一把 拉索一把 推结器一把 抓线钳一把 |  |
| 4. | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | 主机≥ 叁 年，镜子≥ 壹 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训免费或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项2：手术床等设备

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 手术床等设备 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 1批 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 设备主要功能及用途：在手术过程中支撑患者，并根据手术操作需要调整体位，为医生提供方便的手术环境，手术床属于手术室的基础设备。 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 系统主要部件，包括手术床主体，床垫均为设备制造商原厂设计生产，保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。（必须提供投标机型的原厂datasheet） |  |
| 1.4 | 功能要求 | 主要组成部分：手术床主体+床垫+线控器+手板+腿板 |  |
| 1.5 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 手术床一 | 数量：8套 |  |
| 2.2 | 动力系统： | 手术床为电动液压驱动机制，为了保证液压缸长时间使用稳定，要求液压油在厂家就完成杂质的透析过滤（要求提供相关证明文件） |  |
| 2.2.1 |  | 具有电动调节≥6个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降、床体支脚升降、平移），由6个独立液压缸液压驱动 |  |
| 2.2.2 |  | 手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要 |  |
| 2.2.3 |  | 手术床具有一键复位功能 |  |
| 2.2.4 |  | 手术床具有一键折刀位和反折刀位功能 |  |
| 2.2.5 |  | 操作方式：具有多种电动控制方式，两套功能一致的独立操作系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行 |  |
| 2.2.6 |  | 常用控制方式：有线手控制器 |  |
| 2.2.7 |  | 备用控制：为了便于医务人员操作，应急控制面板应台柱上面、要求为按钮式而非拨杠式（要求在彩页或实物图片上体现）。 |  |
| 2.3 | 材料要求： | 手术床床面框架和床柱及基座外壳采用优质不锈合金钢制成. 抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用 |  |
| 2.3.1 |  | 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 |  |
| 2.3.2 |  | 床体整体结实，坚固耐用，自重≥200KG ,可承重≥230KG以上病人手术 |  |
| 2.4 | 结构要求： | 床板：由头板、背板、坐板及整体式腿板等四部分组成 |  |
| 2.4.1 |  | 头板可拆卸，便于安装神经外科头架 |  |
| 2.4.2 |  | 腿板要求采用气弹簧上下调节（非齿轮调节） |  |
| 2.4.3 |  | 头板和腿板可前后互换，以达到更大的造影空间 |  |
| 2.4.4 |  | 床板均可透过X线 |  |
| 2.4.5 |  | 采用记忆海绵床垫，根据人体自然塑形，可有效防止褥疮，接缝采用超声焊接，密封性能好，透气不透液; 床垫厚度≥75mm（要求图片或样品体现） |  |
| 2.4.6 |  | 独立电动液压控制床体支脚轮，床体底座面接触地板，确保绝对稳固，同时不额外占用床下空间 |  |
| 2.4.6 |  | 骨科牵引架与床体的连接操作便捷，连接方式为适配器悬挂式而非对孔插拔式（要求在彩页或图片体现） |  |
| 2.5 | 技术参数要求: | 手术床长度：≥2060 mm |  |
| 2.5.1 |  | 手术床宽度：≥520 mm |  |
| ▲2.5.2 |  | 床面最低高度：≤600mm，便于座姿位手术 |  |
| 2.5.3 |  | 前后倾角度：±25° |  |
| 2.5.4 |  | 左右倾角度：±20° |  |
| 2.5.5 |  | 背板折转角度：＋80°/－40° |  |
| 2.5.6 |  | 腿板折转角度：＋20°/－90° |  |
| 2.5.7 |  | 头板折转角度：＋45°/－90° |  |
| 2.5.8 |  | 水平电动平移距离：≥320 mm |  |
| 2.5.9 |  | 手动腰桥高度：≥120mm |  |
| 2.6 | 配置要求： | 床主体：8张 |  |
| 2.6.1 |  | 记忆海绵床垫：8套 |  |
| 2.6.2 |  | 轻型麻醉屏架：8个 |  |
| 2.6.3 |  | 轻型托手架：16只 |  |
| 2.6.4 |  | 腿板：16块 |  |
| 2.6.5 |  | 两台带腰桥，平移 |  |
| 2.6.6 |  | Allen马镫1个 |  |
| 2.6.7 |  | 托腿架2套 |  |
| 2.6.8 |  | 侧卧手架1个 |  |
| 2.6.9 |  | 头架适配器1个 |  |
| 2.6.10 |  | 骨科牵引架2套 |  |
| 2.6.11 |  | 支肩架2套 |  |
| 2.6.12 |  | 支身架2套 |  |
| 3 | 手术床二 | 数量：2套 |  |
| 3.1 | 动力系统： | 手术床为电动液压驱动机制，为了保证液压缸长时间使用稳定，要求液压油在厂家就完成杂质的透析过滤（要求提供相关证明文件） |  |
| 3.1.1 |  | 具有电动调节≥6个主要动作组（升降、前后倾、左右倾、背板升降、床体支脚升降、平移），由6组独立液压缸液压驱动 |  |
| 3.1.2 |  | 手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要 |  |
| 3.1.3 |  | 手术床具有一键复位功能 |  |
| 3.1.4 |  | 手术床具有一键折刀位和反折刀位功能 |  |
| 3.1.5 |  | 具有手持有线控制器、立柱应急控制面板、无线遥控器三套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行，不接受应急控制面板安装在非立柱外的其他位置，提供彩页等证明文件。 |  |
| 3.1.6 |  | 常用控制方式：有线手控制器 |  |
| 3.1.7 |  | 备用控制：为了便于医务人员操作，应急控制面板应台柱上面、要求为按钮式而非拨杠式（要求在彩页或实物图片上体现）。 |  |
| 3.2 | 材料要求： | 手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用，提供SGS出具的不锈钢材质测试报告 |  |
| 3.2.1 |  | 床面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 |  |
| 3.2.2 |  | 床体整体结实，坚固耐用，自重≥200KG ,可承重≥270KG以上病人手术 |  |
| 3.3 | 结构要求： | 床板：由头板、背板、坐板及整体式腿板等四部分组成 |  |
| 3.3.1 |  | 头板可拆卸，便于安装神经外科头架 |  |
| 3.3.2 |  | 腿板要求采用气弹簧上下调节（非齿轮调节） |  |
| 3.3.3 |  | 头板和腿板可前后互换，以达到更大的造影空间 |  |
| 3.3.4 |  | 床板均可透过X线 |  |
| 3.3.5 |  | 采用记忆海绵床垫，根据人体自然塑形，可有效防止褥疮，接缝采用超声焊接，密封性能好，透气不透液; 床垫厚度≥75mm（要求图片或样品体现） |  |
| 3.3.6 |  | 独立电动液压控制床体支脚轮，收起支脚轮床体底下降接触地板固定，确保绝对稳固，同时不额外占用床下空间 |  |
| 3.3.7 |  | 骨科牵引架与床体的连接操作便捷，连接方式为适配器悬挂式而非对孔插拔式（要求在彩页或图片体现） |  |
| 3.4 | 技术参数要求： | 手术床长度：≥2060 mm |  |
| 3.4.1 |  | 手术床宽度：≥520 mm |  |
| ▲3.4.2 |  | 床面最低高度：≤499mm，床面升降范围≥500 mm |  |
| 3.4.3 |  | 前后倾角度：±25° |  |
| 3.4.4 |  | 左右倾角度：±20° |  |
| 3.4.5 |  | 背板折转角度：＋80°/－40° |  |
| 3.4.6 |  | 腿板折转角度：＋20°/－90° |  |
| 3.4.7 |  | 头板折转角度：＋45°/－90° |  |
| 3.4.8 |  | 水平电动平移距离：≥320 mm |  |
| 3.5 | 配置要求： | 床主体：2张 |  |
| 3.5.1 |  | 记忆海绵床垫：2套 |  |
| 3.5.2 |  | 轻型麻醉屏架：2个 |  |
| 3.5.3 |  | 轻型托手架：4只 |  |
| 二 | 设备名称 | 呼吸机 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 4台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 具备有创通气模式、氧疗功能，可升级无创通气模式 |  |
| 2 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 显示 | 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。 |  |
| 2.2 | 屏幕 | 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 |  |
| 2.3 | 自检 | 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 |  |
| 2.4 | 电池 | ≥120分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |  |
| 2.5 | 驱动方式 | 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 |  |
| 2.6 | 模式 | 具有有创通气模式、高流量氧疗模式 |  |
| 2.7 | 病人信息 | 当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 |  |
| 2.8 | 数据导出 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |  |
| 2.9 | 吸气安全阀组件 | 可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |
| 2.10 | 呼气阀组件 | 一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |
| 2.11 | 可选配 | CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。 |  |
| 2.12 | 转运功能 | 呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。 |  |
| 3 | 呼吸模式及功能 |  |  |
| 3.1 | 呼吸模式及功能 | 模式配置：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式, 自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或PRVC等） |  |
| 3.2 |  | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定，监测参数≥72小时的趋势图、表分析。 |  |
| 3.3 |  | 可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 |  |
| 3.4 |  | 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 |  |
| 3.5 |  | 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 |  |
| 3.6 |  | 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 |  |
| 3.7 |  | 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 |  |
| 4 | 设置参数 |  |  |
| 4.1 | 潮气量 | 20ml—2000ml |  |
| 4.2 | 呼吸频率 | 1-100次/min |  |
| 4.3 | SIMV频率 | 1-60次/min |  |
| 4.4 | 吸/呼比 | 4:1—1:10 |  |
| 4.5 | 最大峰值流速 | ≥210L/min |  |
| 4.6 | 吸气压力 | 5--80 cmH2O |  |
| 4.7 | 压力支持 | 0—80cmH2O |  |
| 4.8 | PEEP | OFF,1--45 cmH2O |  |
| 4.9 | 压力触发灵敏度 | -10 —- 0.5cmH2O |  |
| 4.10 | 流速触发灵敏度 | 0.5—15L/ min |  |
| 4.11 | 氧浓度 | 21—100% |  |
| 4.12 | 叹息功能 | 有 |  |
| 5 | 监测参数 |  |  |
| 5.1 | 气道压力 | PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 |  |
| 5.2 | 每分钟呼出通气量 | 总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 |  |
| 5.3 | 潮气量的监测 | 吸入潮气量、呼出潮气量的监测。 |  |
| 5.4 | 呼吸频率监测 | 总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 |  |
| 5.5 | 波形显示 | 压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |  |
| 5.6 | 氧浓度监测 | 吸入的氧浓度的监测。 |  |
| 5.7 | 数据回顾 | 趋势图和趋势表显示。 |  |
| 5.8 | 呼吸环监测 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 |  |
| 5.9 | 肺的力学 | 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 |  |
| 6 | 其他功能 |  |  |
| 6.1 | 锁屏 | 便利的锁屏功能。 |  |
| 6.2 | 漏气补偿 | 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 |  |
| 6.3 | 气源 | 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 |  |
| 7 | 配置要求 |  |  |
| 7.1 | 配置要求 | 呼吸机4台 |  |
| 7.2 |  | 额外配备2套小儿重复性管路，4个氧电池 |  |
| 7.3 |  | 每台呼吸机配备台车1台，湿化器1套，成人重复性呼吸管路2套 |  |
| 三 | 设备名称 | 全院中央监护系统 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 全院级中央站一套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 实现病区监护数据信息化，统一管理 |  |
| ▲1.3 | 总体要求 | 中央监护系统支持本品牌监护中央站联网，系统采用C/S架构。 |  |
|  |  | 中央监护系统支持在每个监护中央站上对跨科室的同品牌联网监护仪进行调阅和操作，并支持通过WEB形式或专业软件对同品牌联网监护仪进行调阅。对于数据调阅支持权限管理。 |  |
|  |  | 中央监护系统支持通过服务器对联网的监护中央站进行统一管理。 |  |
| 2 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 数据 | 中央监护系统支持数据回溯或数据续传功能。 |  |
| 2.2 | 床位数 | 支持连接≥256床终端 |  |
| 2.3 | 系统 | 支持win7、win10 或者windows server |  |
| 3 | 配置要求 |  |  |
| 3.1 | 中央站 | 全院级中央站1套 |  |
| 3.2 | 查看站 | 查看站9套（带电脑主机、显示器） |  |
| 3.3 | 打印机 | 激光打印机9套 |  |
| 四 | 设备名称 | 常规科室监护仪：74台 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 74台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于病人生命体征的监测和报警 |  |
| 1.3 | 总体要求 | 无线连接、具备断电存储功能 |  |
| 2 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 屏幕 | ≥10寸彩色LED触摸屏，彩色高分辨率达800*600 |  |
| 2.2 | 病人类型 | 可用于监护成人，儿童，新生儿患者 |  |
| 2.3 | 监护配置 | 具有：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双道体温功能； |  |
| 2.4 | 脱落监测 | 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； |  |
| 2.5 | 心律算法 | 心律算法至少具备20种心律失常分析功能 |  |
| 2.6 | 芯片 | 采用ASIC芯片集成技术 |  |
| 2.7 | ECG多导同步分析功能 | 同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； |  |
| 2.8 | 血氧 | 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； |  |
| 2.9 | 无创血压 | NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性； |  |
| 2.10 | 待机功能 | 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护； |  |
| 2.11 | 脉搏调制音 | 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征； |  |
| 2.12 | 数据存储 | 具备1000小时趋势图表、1200个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能，48小时全息波形回顾； |  |
| 2.13 | 界面选择 | 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 |  |
| 2.14 | 报警 | 具备报警集中设置功能； |  |
| 2.15 | 输入 | 可连接鼠标与键盘；支持中文输入；支持条码扫描枪输入； |  |
| 2.16 | 散热结构 | 要求监护仪无风扇设计，防止病原体通过风扇形成的气流扩散传播，防止交叉感染； |  |
| ▲2.17 | 收纳 | 具备附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效； |  |
| 3 | 监护仪性能指标： |  |  |
| 3.1 | 心电指标： | 导联模式： 三导联模式及五导联模式可切换 |  |
| 3.2 |  | 导联方式：I，II，III，avR,avL,avF,V |  |
| 3.3 |  | 增益：x0.125、x0.25 、x0.5 、x1、 x2及自动 |  |
| 3.4 |  | 心率：15-300BPM |  |
| 3.5 |  | 具有心律失常，起搏分析，S-T段分析功能。 |  |
| 3.6 | 呼吸指标： | 方式：阻抗法（RA-LL/LA-RA） |  |
| 3.7 |  | 呼吸率：0-120BPM 分辨率：1BPM 精度：2BPM |  |
| 3.8 |  | 增益: ×0.25,×0.5,×1,×2×3,×4,×5 |  |
| 3.9 | 无创血压指标： | 测量方法：振荡法 |  |
| 3.10 |  | 工作模式：手动/自动/连续 |  |
| 3.11 |  | 测量和报警范围： 收缩压：40-260mmHg 平均压：20-230mmHg 舒张压：10-200mmHg |  |
| 3.12 |  | 精度：±1mmHg |  |
| 3.13 |  | 支持同屏显示多组血压测量结果 |  |
| 3.14 | 血氧饱和度指标： | 测量范围：0-100% |  |
| 3.15 |  | 准确度：±2% |  |
| 3.16 |  | 脉搏指标： |  |
| 3.17 |  | 测量范围：20-250 bpm |  |
| 3.18 |  | 精度：±2bpm |  |
| 3.19 | 体温指标： | 显示通道数：两通道 |  |
| 3.20 |  | 测量和报警范围：0-50℃ |  |
| 3.21 |  | 精度：±0.1℃ |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |
| 4.1 | 数量 | 监护仪：74台 |  |
| 4.2 | 附件 | 每台配备心电、血氧、血压一体式附件各一套 |  |
| 4.3 | 电池 | 每台配备电池一块 |  |
| 4.4 | 支架 | 根据医院需求配备支架 |  |
| 4.5 | 功能 | 每台配备WIFI功能，SD卡数据存储功能 |  |
| 五 | 恢复室监护仪：5台 |  |  |
| 1.1 | 模块化监护仪 | 主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 |  |
| 1.2 | 散热方式 | 整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 |  |
| 1.3 | 屏幕显示 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280▲800像素或更高，≥8通道波形显示。 |  |
| 1.4 | 触目屏规格 | 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 |  |
| 1.5 | 亮度调节 | 显示屏可支持亮度自动调节功能。 |  |
| 1.6 | 屏幕倾斜 | 10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 |  |
| 1.7 | 远程操作 | 可选配遥控器无线远程操作监护仪 |  |
| 1.8 | 电池 | 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 |  |
| 1.9 | 安全规格 | ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |
| 1.10 | 监护仪设计使用年限 | ≥10年。 |  |
| 1.11 | 监测参数： | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 |  |
| 1.12 | 心电监护支持 | 心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  |
| 1.13 | 心电波形扫描速度支持 | 6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 |  |
| 1.14 | ST段分析 | 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 |  |
| 1.15 | 心律失常分析 | 支持≥25种,包括房颤分析。 |  |
| 1.16 | QT和QTc | 实时监测参数测量范围：200～800 ms。 |  |
| 1.17 | 实时监测 | 提供SpO2,PR和PI参数，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| ▲1.18 | 防水等级 | 支持指套式血氧探头，IPX7，支持液体浸泡消毒和清洁。 |  |
| 1.19 | 无创血压测量 | 适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 1.20 | 血压测量方式 | 提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 |  |
| 1.21 | 无创血压成人测量范围 | 收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 |  |
| 1.22 | 辅助静脉穿刺功能 | 具备。 |  |
| 1.23 | 体温 | 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 |  |
| 1.24 | 有创压 | 支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。 |  |
| 2.1 | 系统功能 | 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 |  |
| 2.2 |  | 支持肾功能计算功能。 |  |
| 2.3 |  | 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 |  |
| 2.4 |  | 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 |  |
| 2.5 |  | ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  |
| 2.6 |  | ≥1000组NIBP测量结果 |  |
| 2.7 |  | ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |  |
| 2.8 |  | 支持48小时全息波形的存储与回顾功能 |  |
| 2.9 |  | 支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 |  |
| 2.10 |  | 支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 |  |
| 2.11 |  | 提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |  |
| 3.1 | 配置要求 | 监护仪5台 |  |
| 3.2 |  | 每台监护仪配备心电、血压、血氧分体式附件各一套 |  |
| 3.3 |  | 每台监护仪配备电池一块 |  |
| 3.4 |  | 每台监护仪具备主流呼末功能、有创血压功能 |  |
| 六 | 麻醉监护仪 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 数量4台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于手术过程中患者生命体征的监测及报警 |  |
| 2 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 显示屏 | ≥15英寸显示屏 |  |
| ▲2.2 | 屏幕分辨率 | ≥1920 x 1080像素。电容触摸屏。 |  |
| 2.3 | 屏幕规格 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 2.4 | 快捷键设置 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 2.5 | 监测参数 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温、双有创 |  |
| ▲2.6 | 可选配 | IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| 2.7 | 抗干扰 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 2.8 | 心电波速提供 | 50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| ▲2.9 | 心律失常算法 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |  |
| 2.10 | ST段分析 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 2.11 | 起搏信号智能识别 | 在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 2.12 | QT/QTc | 提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 2.13 | 血氧 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 2.14 | 具有脉搏调制音功能 | 可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 2.15 | 无创血氧测量模式 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 2.16 | 有创血压 | 支持波形叠加，双通道有创压，与体温同时使用。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 2.17 | 具有LED报警灯 | 能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 2.18 | 图形化报警 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 2.19 | 趋势回顾 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 2.20 | 数据存储 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 2.21 | 在线帮助 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 2.22 | 工作模式提供 | ：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| ▲2.23 | 辅助工具软件 | 提供麻醉平衡指示界面，对于患者满足麻醉诱导，麻醉维持和麻醉复苏三个阶段进行专业界面显示，并提供麻醉复苏评分系统。 |  |
| 3.1 | 配置要求 | 麻醉监护仪：4台 |  |
| 3.2 |  | 每台监护仪配备心电、血氧、血压附件各一套 |  |
| 3.3 |  | 每台监护仪具备电池一块 |  |
| 3.4 |  | 配备转运监护仪一台 |  |
| 3.5 |  | BIS模块四个 |  |
| 3.6 |  | AG模块（含氧）四个 |  |
| 3.7 |  | NMT模块四个 |  |
| 七 | 重症高端监护仪 |  |  |
| 1.1 | 设备数量 | 数量39台 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于ICU患者生命体征的监测及报警 |  |
| 2 | 功能要求 |  |  |
| 2.1 | 中央监护系统一套 |  |  |
| 2.2 | 操作系统 | 中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统 |  |
| 2.3 | 显示 | 中心监护系统支持24寸液晶屏幕显示,高分辨率彩色液晶显示。 |  |
| 2.4 | 集中监护 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示。 |  |
| 2.5 | 多床支持床标识显示 | 可用来区分护理组、病人组等 |  |
| 2.6 | 报警功能 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |  |
| 2.7 | 浏览功能 | 提供全床位最近24小时的报警事件浏览功能 |  |
| 2.8 | 回顾功能 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |  |
| 2.9 | 存储功能 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |  |
| 2.10 | 报告功能 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |  |
| 2.11 | 扩展功能 | 中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连 |  |
| 2.12 | 监测参数 | 中心监护系统可支持参数监测，如ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， IBP， C.O.， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2等 |  |
| 3 | 插件式监护仪：39台 |  |  |
| 3.1 | 屏幕显示 | ≥12英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素。电容触摸屏。 |  |
| 3.1 | 屏幕规格 | 屏幕正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。显示屏为视角上下、左右视角均达到178度。提供多点触摸和手势操作功能。监护仪自身集成≥4槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |  |
| 3.2 | 快捷键 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |  |
| 3.3 | 监测参数 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温 |  |
| ▲3.4 | 可选配 | EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，rSO2等参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |  |
| 3.5 | 多导心电监护算法 | ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 3.5.1 | 心电波速提供 | 50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |  |
| 3.6 | 心率失常算法 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |  |
| 3.7 | ST段分析 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |  |
| 3.8 | 起搏信号智能识别 | 在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |  |
| 3.9 | QT/QTc | 测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |  |
| 3.10 | 血氧 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 3.11 | 脉搏调制音功能 | 可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |  |
| 3.12 | 无创血压测量模式 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |  |
| 3.13 | 有创血压 | 支持波形叠加，双有创，可与体温同时使用。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |  |
| 3.14 | 灯光报警 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据喜好选择。 |  |
| 3.15 | 图形化报警 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |  |
| 3.16 | 趋势回顾 | 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |  |
| 3.17 | 数据存储 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |  |
| 3.18 | 在线帮助 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |  |
| 3.19 | 工作模式提供 | 监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  |
| ▲3.20 | 辅助应用软件 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |  |
| 4 | 转运监护仪 | 5.5英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率1280 x 720像素。提供多点触摸和手势操作功能 |  |
| 4.1 | 亮度调节功能 | 具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式。 |  |
| 4.2 | 通用共享 | 通过无线方式（红外通信和硬连接）作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块 |  |
| 4.3 | 智能锂电池 | 自带电量指示器供电，可支持至少8小时的持续监测。 |  |
| 4.4 | 重量 | 设备重量不超过1 kg（不含模块和附件）。 |  |
| 4.5 | 监测参数 | 可同时 提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温。 |  |
| 4.6 | 多导心电监护算法 | 同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |  |
| 4.7 | 智能导联脱落功能 | 能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形。 |  |
| 4.8 | 数据存储 | 可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移 |  |
| 4.9 | 血氧 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |  |
| 4.10 | 血氧、血压同侧功能 | 提供NIBP同侧功能。当SpO2和NIBP测量均位于病人同一侧手臂时，能够屏蔽由于袖带压迫血管导致弱灌注而触发不必要的血氧误报警。 |  |
| 4.11 | 无创血压测量模式 | NIBP提供手动、自动间隔 、连续、序列四种测量模式。 |  |
| 4.12 | 回顾功能 | 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾，48小时全息波形回顾。 |  |
| 5 | 配置要求 | 中央监护系统1套 |  |
| 5.1 |  | 55寸大屏查看站1套 |  |
| 5.2 |  | 激光打印机1套 |  |
| 5.3 |  | 插件式监护仪39台 |  |
| 5.4 |  | 每台监护仪配备心电、血氧、血压、体温附件各1套 |  |
| 5.5 |  | PICCO模块3个 |  |
| 5.6 |  | C.O.模块2个 |  |
| 5.7 |  | ETCO2模块3个 |  |
| 5.8 |  | BIS模块1个 |  |
| 5.9 |  | 能量代谢模块（或功能）1个 |  |
| 5.10 |  | 转运监护仪3台 |  |
| 八 | 主要商务要求 |  |  |
| 8.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 8.2 | 保修期限 | ≥ 贰 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 8.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供免费软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 8.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 8.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 8.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 8.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 8.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项3：电动分娩床

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 电动分娩床 |  |
| 1.1 | 设备名称 | 1台 |  |
| 1.2 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
| 2 | 主要技术规格 |  |  |
| 2.2 | 电动分娩床 | 1台 |  |
| 2.2.1 | 适用范围 | 适用分娩室、产房等生产手术，能取平卧位、坐位、臀高位等，注册证注明可用于手术。 |  |
| 2.2.1.1 | 主要功能 | 除产床功能外，并能作为妇科手术床使用，更可作为门诊检查床用。 |  |
| 2.2.2 | 电动调节 | 床体上升、下降、纵转、背板角度及臀高位等 |  |
| 2.2.3 | 脚踏开关 | 具备，可控制所有电动驱动操作 |  |
| 2.2.4 | 升降柱 | 中置升降柱设计；底座和升降柱等均为不锈钢材料，底座升降柱整体不锈钢整体覆盖，清洁消毒方便；床板具有防水、抗污、耐酸碱 |  |
| 2.2.5 | 辅助台 | 内藏式辅助台，可抽出便于接生婴儿后的安全,产妇产后休息等 |  |
| ▲2.2.6 | 坐板角度调节 | 独立调节，可调整卧姿和坐姿方便各种分娩体位 |  |
| 2.2.7 | 电动刹车 | 具备，并能自动调节高度，以消除地面不平造成的晃动 |  |
| 2.2.8 | 停电刹车解除手动释放功能 | 具备 |  |
| 2.2.9 | 污物盆 | 具备 |  |
| 2.2.10 | 升降式护栏 | 具备 |  |
| ▲2.2.11 | 床台尺寸 | 宽度可根据医院需求定制75cm，长≥130cm（不含辅助台）/180cm（含辅助台） |  |
| 2.2.12 | 升降范围 | 低位≤67cm，高位≥95cm |  |
| 2.2.13 | 坐板角度 | 0°～＋20° |  |
| 2.2.14 | 背板角度 | 0°～＋65° |  |
| 2.2.15 | 配置要求（单台配置） | 主机1套 枕头1个 升降式护栏2块 床垫1块 防水坐垫1块 腰部拉杆2个 脚架（含固定器）2个 辅助台（内藏式）1个 污物盆（含滤纲）1个 脚踏开关1个 输液架（含固定器）1个 |  |
| 2.2.16 | 床面颜色 | 蓝色 |  |
| 2.2.17 | 配置清单 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）清单（包括规格型号及选配件价格），未列出的选项即表示已包含在总价中。 |  |
| 三． | 主要商务要求 |  |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 壹 年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 3.3 | 售后服务 | 1.维修人员在48小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 3.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 3.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 3.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付90%，一年内尾款付清。 |  |
| 3.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

标项4：高端手术床等设备

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1． | 设备名称 | 高端手术床等设备 |  |
| 1.1 | 设备数量 | 高档骨科手术床：2套； 高端神经外科电动手术床：1套 |  |
| 1.2 | 设备用途 | 用于骨科手术和神经外科手术 |  |
| 1.3 | 设备品牌型号 | 请投标商注明 品牌： 型号： |  |
|  | 主要技术规格 |  |  |
| 1.4 | 高档骨科手术床 | 2套 |  |
| 1.4.1 | 手术床腿板 | 采用全电动控制，且头脚互换双向手术体位设计，配置分腿板时可进行单腿电动操控。 |  |
| 1.4.2 | 手术床台面 | 升降、头脚倾、左右侧倾，背板和腿板的上下运动皆由电动液压驱动; |  |
| 1.4.3 | 控制系统 | 具有两套独立控制系统，一套为有线控制器，另一套为手术床固定控制器，底座含备用脚踏系统可在余电不足时对手术床进行全功能操作；控制器面板上具有反向体位按键和水平复位按键。 |  |
| ▲1.4.4 | 刹车功能 | 具有电动刹车功能，手术床底座为圆柱脚与移动轮自动切换计，移动灵活且锁定后圆柱脚可自动微调高差，使床体更稳定; |  |
| 1.4.5 | 整床体电动平移范围 | ≥33cm |  |
| 1.4.6 | 最大单向成像范围 | ≥1400mm |  |
| 1.4.7 | 遥控器电动调节功能 | ＞15项，且具有一键回“零”功能 |  |
| 1.4.8 | 手术床充电电池供电 | 每次充电能够保证手术床80-100例手术操作，同时保留电源直接供电功能; |  |
| 1.4.9 | 手术床控制器 | 控制器上具有一键头脚互换功能，手术床采用头脚互换双向手术体位设计 |  |
| 1.4.10 | 手术床功能 | 具有一键电动沙滩椅位、一键式折刀位、一键式电动复位等功能 |  |
| 1.4.11 | 防撞保护功能 | 所有电动驱动模块具有防撞保护功能，避免各部件在电动驱动过程中发生碰撞、损坏 |  |
| 1.4.12 | 手术床板 | 透光面板，成像清晰度优越。可满足骨科C臂应用条件需求； |  |
| 1.4.13 | 头倾、脚倾 | ≥30°/31° |  |
| 1.4.14 | 左倾、右倾 | ≥20°/-20° |  |
| 1.4.15 | 背板(上下) | ≥90°/-45° |  |
| 1.4.16 | 腿板(上下) | ≥30°/-105° |  |
| 1.4.17 | 手术床长度（带头板） | ≥2124mm |  |
| 1.4.18 | 手术床宽度 | ≥534mm |  |
| ▲1.4.19 | 最大承重量 | ≥454公斤 |  |
| ▲1.4.20 | 台面升降高度调节范围 | 低位必须≤635mm以下，高位≥1075mm。 |  |
| 1.5 | 高档神经外科手术床 | 1套 |  |
| 1.5.1 | 手术床腿板 | 采用全电动控制，且头脚互换双向手术体位设计，配置分腿板时可进行单腿电动操控。 |  |
| 1.5.2 | 手术床台面 | 升降、头脚倾、左右侧倾，背板和腿板的上下运动皆由电动液压驱动; |  |
| ▲1.5.3 | 控制系统 | 具有两套独立控制系统，一套为有线控制器，另一套为手术床固定控制器，底座含备用脚踏系统可在余电不足时对手术床进行全功能操作；控制器面板上具有反向体位按键和水平复位按键。 |  |
| 1.5.4 | 刹车功能 | 具有电动刹车功能，手术床底座为圆柱脚与移动轮自动切换计，移动灵活且锁定后圆柱脚可自动微调高差，使床体更稳定; |  |
| 1.5.5 | 整床体电动平移范围 | ≥33cm |  |
| ▲1.5.6 | 最大单向成像范围 | ≥1400mm |  |
| 1.5.7 | 遥控器电动调节功能 | ＞15项，且具有一键回“零”功能 |  |
| 1.5.8 | 手术床充电电池供电 | 每次充电能够保证手术床80-100例手术操作，同时保留电源直接供电功能; |  |
| 1.5.9 | 手术床控制器 | 控制器上具有一键头脚互换功能，手术床采用头脚互换双向手术体位设计 |  |
| 1.5.10 | 手术床功能。 | 具有一键电动沙滩椅位、一键式折刀位、一键式电动复位等功能 |  |
| 1.5.11 | 防撞保护功能 | 所有电动驱动模块具有防撞保护功能，避免各部件在电动驱动过程中发生碰撞、损坏 |  |
| 1.5.12 | 手术床板 | 透光面板，成像清晰度优越。可满足神经外科C臂应用条件需求； |  |
| ▲1.5.13 | 头倾、脚倾 | ≥30°/31° |  |
| 1.5.14 | 左倾、右倾 | ≥20°/-20° |  |
| 1.5.15 | 背板(上下) | ≥90°/-45° |  |
| 1.5.16 | 腿板(上下) | ≥30°/-105° |  |
| 1.5.17 | 手术床长度（带头板） | ≥2124mm |  |
| 1.5.18 | 手术床宽度 | ≥534mm |  |
| 1.5.19 | 最大承重量 | ≥567公斤 |  |
| ▲1.5.20 | 台面升降高度调节范围 | 低位必须≤575mm以下，高位≥1180mm。 |  |
| 1.6 | 配件要求 |  |  |
| 1.6.1 | 侧卧位架（1套） | 具有球窝接头，可垂直和水平进行调节；矩形支架（长×宽）：≥220mm×85mm；圆形支架直径：≥100mm；可根据临床的需求自由选择组合。 |  |
| 1.6.2 | 全碳纤维骨科牵引架（1套） | 牵引装置可将一般的手术床转变为骨科专用手术床。其主要用于髋关节及下肢手术如髋关节固定术、弧形髓内钉固定术、股骨髓内钉固定术及胫腓骨手术等。牵引器材简单安全地连接于手术床上，暂不使用的器材可以存放于手拖车中。外展支架及大部分的器材都是由可透射线的碳纤维制成的，强度高，重量轻。 |  |
| 1.6.3 | 手臂托板（1套） | 有可拆卸的衬垫和绑带；通过固定夹头连接在边轨上；具有球窝接头，适合多种体位，接头可锁定。 |  |
| 1.6.4 | 全碳纤维手板（1套） | 手臂和手臂手术床由碳纤维制成，重量轻，同时含玻璃纤维下肢支架；可调节高度；根据手术医师或C 型臂/显微镜的位置可将下肢支架安装于左边或右边；具有570mm长的 360°透射线区域。 |  |
| 1.6.5 | 其他附件 | 低手板 ：6块 麻醉布帘架 ：3个 身体绑带：3个 整腿板：2个 分腿板：1个 |  |
| 二 | 设备名称二 | 无影灯 |  |
| 2.1 | 设备数量 | 吊顶无影灯：1套 移动无影灯：3套 |  |
| 2.2 | 设备用途 | 满足深腔，微创等不同科室的手术照明功能。 |  |
| 2.3 | 主要技术参数 |  |  |
| 2.4 | 吊顶无影灯 |  |  |
| 2.4.1 | 发光原理 | 环绕式LED光源结合中置式整体反射镜技术，使术野光斑更加均匀无暗区 |  |
| ▲2.4.2 | 无彩虹效应 | LED白光被医生头肩部遮挡后无彩虹效应 |  |
| 2.4.3 | 灯头及灯臂关节数 | 灯头可360旋转无限位，含消毒手柄及360°围栏扶手，护人员可从任意角度移动手术灯头调节定位，操作方便无卡角；灯臂关节数≥6个。（需要图片证明） |  |
| 2.4.4 | 灯头设计及感控 | 灯头一体化超薄无螺钉设计，消毒无卫生死角确保洁净效果；全封闭工艺，通过国际IP53标准防护等级防水及防尘测试。（需要图片证明及IP53认证） |  |
| 2.4.5 | 无影灯控制调节面板 | 无影灯控制调节面板位于无影灯关节处，可根据客户需求升级成为彩色触摸屏可视化操作。（需要图片证明） |  |
| 2.4.6 | 光照强度 | ≥125,000Lux |  |
| 2.4.7 | 光照强度调节 | 在控制面板上可调。可逐级可调功能. |  |
| ▲2.4.8 | 光斑大小 | 最小光斑≤19，最大光斑≥30CM，满足深腔聚光照明需求 |  |
| 2.4.9 | 色彩还原性 | ≥96Ra |  |
| 2.4.10 | 具有有色温调节功能 | 色温在3600K，4000K，4500K，5000K四档可调节（需要图片证明） |  |
| 2.4.11 | LED灯泡 | ≥88个 |  |
| 2.4.12 | 灯头直径 | ≤65CM |  |
| 2.4.13 | 最大照度下总辐射功率 | 灯泡≤ 460W/平方米 |  |
| 2.4.14 | 灯泡总功率 | ≤65W |  |
| 2.4.15 | 热辐射能 | ≤3.7mW/M2Lux |  |
| 2.4.16 | 配置要求 | 1套 |  |
| 2.5 | 移动无影灯 |  |  |
| 2.5.1 | 发光原理 | 无影冷光源，LED反射镜发光原理 |  |
| 2.5.2 | 灯头直径 | ≤35cm |  |
| 2.5.3 | 光照强度 | ≥55,000Lux |  |
| 2.5.4 | 色温 | ≥4500K |  |
| 2.5.5 | 照明深度L1+L2 | ≥130cm |  |
| 2.5.6 | 色彩还原性 | ≥96Ra |  |
| 2.5.7 | 最大光斑直径 | ≤19cm |  |
| 2.5.8 | 总功率 | ≤50W |  |
| 2.5.9 | 灯泡数量 | ≤7个 |  |
| 2.5.10 | 底座 | 移动式 |  |
| 2.5.11 | 配置要求 | 3套 |  |
| 三 | 设备名称三 | 高端产床 |  |
| 3.1 | 设备数量 | 1台 |  |
| 3.2 | 设备用途 | 多功能一体化产床，可在孕妇分娩前、过程中以及过程后使用，适用于产病一体化使用。 |  |
| 3.3 | 主要技术参数 |  |  |
| 3.3.1 | 总长度 | ≥235cm |  |
| 3.3.2 | 宽度 | ≥94cm |  |
| 3.3.3 | 床面高度 | ≤44cm |  |
| 3.3.4 | 背板抬升角度 | ≥70° |  |
| 3.3.5 | 体部床垫厚度 | ≥13cm |  |
| 3.3.6 | 脚踏和腿托 | 脚踏水平位置远近可调，截石位腿托可拆卸，万向调节腿托方位。 |  |
| 3.3.7 | 安全负荷 | ≥225kg |  |
| 3.3.8 | 升降功能 | 一键式电动整体/头部/脚部升降 |  |
| 3.3.9 | 座椅调节功能 | 为配合不同体型的患者，有电动一键座位进深调节功能，通过推动背板，缩短坐板深度，将孕妇推向助产士，更好的暴露会阴部。调节范围应≥10cm。 |  |
| 3.3.10 | 双侧护栏 | 内嵌式 |  |
| 3.3.11 | 护栏 | 分为内收、中、高三个档位 |  |
| 3.3.12 | 双侧CPR | 具备双侧CPR释放，松手即停，以防误操作 |  |
| 3.3.13 | 腿部床板 | 可自立，轻质可视化拆卸 |  |
| 3.3.14 | 刹车 | 带中控踏板的四轮环刹系统 |  |
| 3.3.15 | 分娩抓手和助产手柄 | 床体两侧配备即时分娩抓手，且配备原厂横置式助产手柄，可插拔使用 |  |
| 3.3.16 | 输液架 | 原厂固定式与头端的三段可调式输液架，顶端高度为无极调节。 |  |
| ▲3.3.17 | 脚踏板和小腿支撑关节 | 为铸铁结构，非液压结构，防止漏液与失效风险。（需要图片证明） |  |
| 3.3.18 | 污物盆 | 床体预留污物盆接口，可根据需求搭配大小不同的污物盆 |  |
| 3.4 | 其他配置与要求 |  |  |
| 3.4.1 | 床整体框架 | 1张 |  |
| 3.4.2 | 木质床头板（插拔式） | 1个 |  |
| 3.4.3 | 护栏 | 1套 |  |
| 3.4.4 | 脚蹬 | 1套 |  |
| 3.4.5 | 腿托 | 1套 |  |
| 3.4.6 | 污物盆 | 1个 |  |
| 3.4.7 | 床垫 | 1个 |  |
| 3.4.8 | 输液杆 | 1个 |  |
| 3.4.9 | 感应式夜灯 | 1个 |  |
| 3.4.10 | 双侧启动即时CPR释放 | 1套 |  |
| 3.4.11 | 双侧启动即时分娩抓手 | 1套 |  |
| 3.4.12 | 座板进深调节系统 | 1套 |  |
| 3.4.13 | 双侧启动小腿支撑器 | 1套 |  |
| 4 | 主要商务要求 |  |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 60天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |
| 4.2 | 保修期限 | ≥贰年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 |  |
| 4.3 | 售后服务 | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。设备停产后仍保证八年的供应。 3.中标产品的制造商应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |  |
| 4.4 | 培训要求 | - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 安装后现场培训，所有培训或由供货公司支出；技术培训中含操作培训。 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 |  |
| 4.5 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求安装和调试。安装过程中发生的费用由卖方负责。 |  |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 1.供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与1）制造商提供的技术规格、2）合同和标书（及评标时的相关承诺）、3）国家强制标准一起作为设备验收标准。 2.买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 3.验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。 4.中标人承担所有国家要求的检测项目及验收产生相关费用。 |  |
| 4.7 | 付款方式 | 验收合格叁个月内付合同总价90%，余款壹年内付清 |  |
| 4.8 | 报价方式 | 所有投标价格为含税人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费） |  |

第五章  合同主要条款

- （浙江省政府采购合同指引）

项目名称：                                      项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于（项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金   /   元。

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备项目

项目编号： 0625-20215903-2

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：长兴县人民医院关节镜动力系统等四个标项设备项目

项目编号： 0625-20215903-2

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.商务技术文件目录

（1）投标声明书；法定代表人授权委托书(可以不提供)；

（2）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（3）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（4）投标人情况介绍；

（5）采购需求响应表；

（6）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）设备配置清单；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（11）项目实施人员一览表；

（12）选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

（13）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（14）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（15）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

投标人盖章：                          日  期：

8.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

10.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

投标人盖章：                          日 期：

11.报价文件目录

（1）投标函

- （2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表

（4）政府采购政策情况表

（4.1）中小企业的相关证明材料（如投标人、制造商为小型和微型企业）：

中小企业声明函（投标人和投标产品生产企业均需提供）；

（4.2）残疾人福利性单位的相关证明材料（如投标人为残疾人福利性单位）：提供残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)；

（4.3）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

（6）代理服务费支付承诺书

12.中小企业声明函（小型或微型企业参加投标且投标货物为小型或微型企业生产的，投标人和制造商均需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（如为小型或微型企业）：      （盖章）

产品制造企业（如为小型或微型企业）盖章：

日  期：

13. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（如是残疾人福利性单位）：      （盖章）

日  期：

14.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

17.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日