浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21215053

项目名称：全自动清洗消毒器等四个标项设备

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年2月8日

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------5

前附表 -----------------------------------------5

一 总 则 --------------------------------------10

二 招标文件 -----------------------------------12

三 投标文件------------------------------------13

四 开标 ---------------------------------------17

五 评标 ---------------------------------------18

六 定标 ---------------------------------------20

七 合同授予 -----------------------------------20

- 评标办法----------------------------------21

- 招标内容及需求 ---------------------------30

- 合同主要条款 -----------------------------53

- 投标文件格式 -----------------------------57

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年3月1日13时40分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-21215053

项目名称：全自动清洗消毒器等四个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：22750000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：无影灯吊塔设备I

数量：1

单位：批

预算金额（元）：6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：要求吊塔/桥、手术灯同一品牌

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

标项二：

标项名称：无影灯吊塔设备II

数量：1

单位：批

预算金额（元）：8000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：要求吊塔/桥、手术灯同一品牌。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

标项三：

标项名称：全自动清洗消毒器

数量：5

单位：套

预算金额（元）：3750000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、消毒和干燥。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

标项四：

标项名称：蒸汽灭菌器

数量：5

单位：套

预算金额（元）：5000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：2021年2月8日至2021年3月1日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年3月1日13时40分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2021年3月1日13时40分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地  址：杭州市学士路2号

项目联系人（询问）：江川

项目联系方式（询问）：0571-89991072

质疑联系人：薛雁

质疑联系方式：0571-89991071

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣、喻胜良

质疑联系方式：0571-85860270、0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量、 预算金额 | 标项号 | 标项内容 | 数量及单位 | 预算金额（万元） |
| 3 |  | 1 | 无影灯吊塔设备I | 1批 | 600 |
|  |  | 2 | 无影灯吊塔设备II | 1批 | 800 |
|  |  | 3 | 全自动清洗消毒器 | 5套 | 375 |
|  |  | 4 | 蒸汽灭菌器 | 5套 | 500 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量为：正本1份 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2021年3月1日13时40分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2021年3月1日13时40分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许 □ 不允许 |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.72%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）单项设备允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 22分 |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分 | 0-3分 |
| 2、 | 售后服务响应情况：根据投标文件提供的售后服务响应情况综合评分，如由设备制造商或制造商授权的供应商提供质保期内售后服务的，售后服务响应迅速快捷，售后服务能力强，服务内容范围全的，得5分；售后服务响应速度一般，能力不强，服务内容范围不够全的，得3分；售后服务响应速度慢，能力弱的，得1分；无售后服务方案的不得分。 | 0-5分 |
| 3、 | 交货期：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0-1分 |
| 4、 | 付款方式：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0-1分 |
| 5、 | 认证证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 0-2分 |
| 6、 | 投标文件编制质量：提供了清晰的目录及页码，响应文件内容未出现前后矛盾，响应内容清晰明了等编制质量好的，得2分；每出现一处错误或前后矛盾扣0.5分，扣完为止。 | 0-2分 |
| 7、 | 销售业绩：合同签订日期自2018年1月1日以后的，投标同品牌同型号产品的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得6分。 | 0-6分 |
| 8、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 0-2分 |
| （二） | 技术部分 | 48分 |
| 1、 | 技术需求全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效。 打“★”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减5分，其他技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。 本项最高得33分，最低得0分。单项设备技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。 | 0-33分 |
| 2、 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分。方案描述详细、合理，可操作性强的，得5分；方案描述不够合理详细的，得3分；方案描述简单，可操作性不强的，得1分，无方案不得分。 | 0-5分 |
| 3、 | 技术服务、技术培训：根据投标文件中所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施综合评审打分。方案描述详细、合理，可操作性强的，得5分；方案描述不够合理详细的，得3分；方案描述简单，可操作性不强的，得1分，无方案不得分。 | 0-5分 |
| 4、 | 优惠条件：根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，包括质保期后的售后服务、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容综合评审打分。提供超出招标文件要求的配置、配件，提供的备品备件、专用耗材等的优惠率大且实用的，或提供其他临床上有实际用途的优惠承诺，得5分；提供的备品备件、专用耗材等的价格优惠率不大或不实用的，或提供的其他优惠承诺临床实际用途不高的，得2分；未提供不得分。 | 0-5分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-21215053

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属妇产科医院

- III、采购内容

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯吊塔设备I | 1批 |
| 2 | 无影灯吊塔设备II | 1批 |
| 3 | 全自动清洗消毒器 | 5套 |
| 4 | 蒸汽灭菌器 | 5套 |

- 技术需求及商务要求

标项1：无影灯吊塔设备I

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 双母LED无影灯，技术参数要求如下： |  |
| 1.1 | LED冷光源双母手术无影灯，国际知名品牌。 |  |
| 1.2 | 提供外科手术之照明用途，同时满足手术使用高照度、冷光、无影、白光等要求。采用模组化设计，可搭配多种视讯装置，每套预埋中置摄像系统。 |  |
| 1.3 | R9色彩还原指数约≥95，色温呈≥4500K。 |  |
| 1.4 | 节能环保，低辐射热，单位照明辐射为≤ 4.0mW/m2lux。 |  |
| 1.5 | 光斑直径≥22cm。 |  |
| 1.6 | 灯盘外形:采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉；符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置。 |  |
| 1.7 | 手术光源照度≥12万lux, 并保持无影灯长时间工作后，光照强度不衰减。 |  |
| 1.8 | 可通过转动消毒把柄等调节亮度、光斑大小及聚焦深度等等。 |  |
| 1.9 | 多模组多光源设计，进行多重聚焦达到长照明深度的要求。 |  |
| 1.10 | 母灯总可调聚焦深度L1+L2 (工作区域)在20%照度为≥100公分，在60%照度为≥70公分。 |  |
| 1.11 | LED正常使用状況下，光源使用寿命长，使用寿命可达≥50,000小时。 |  |
| 1.12 | 具有光容量管理技术：解决LED技术中最常见的光亮度快速衰减难题, 为医生提供稳定的照明亮度，保持无影灯长时间连续工作后，光照强度不衰减，无需调节；提供产品彩页均有具体说明。 |  |
| 1.13 | 调光范围：≥25%-100%，方便灵敏的照度调控。 |  |
| 1.14 | 具有自动聚焦系统，由特殊透镜引导光线，开灯即可自动校准。 |  |
| 1.15 | 手术灯头摆位范围广，能在低位摆放，适应不同手术体位及手术床高度，进行侧边照明。灯头最低位置≤900 mm。 |  |
| 1.16 | 无影灯的电源应由隔离变压器把220V市电变至24V或以下的安全电压供使用。 |  |
| 1.17 | 无影灯配备红外无线遥控器，手术助手可在手术室的任一位置调节手术灯，来满足术者的需求。 |  |
| 1.18 | 于最大照度时量测到的总功率母灯为≤ 100W。 |  |
| 1.19 | 辐照度/照度 (mW/ m2lux) 母灯≤ 4.0。 |  |
| 1.20 | 无影灯及显示器臂安装方式为同底座三点左右式安装结构,底座采用后续可升级底座结构，后续可升级，根据不同手术需要增加第三臂、第四臂在主灯轴左右安装（非分体式单底座安装），不影响无影灯的高度及照明效果，同时满足后续增配要求。提供产品彩页均有具体说明。 |  |
| 1.21 | 配置要求： |  |
| 1.21.1 | 双头LED无影灯：9套。 |  |
| 1.21.2 | 底座（可升级）：9套。 |  |
| 1.21.3 | 消毒手柄：18个。 |  |
| 1.21.4 | 无影灯电源系统：9套。 |  |
| 1.21.5 | 无线调光系统：9套。 |  |
| 1.21.6 | 配高清摄像系统（HD200万像素）及摄像臂：1套。 |  |
| 2 | 吊塔技术参数要求如下： |  |
| 2.1 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 |  |
| 2.2 | 吊塔轴承为滚针式设计或滚珠式设计，两轴之间采用面受力，以保证吊塔的承重安全性及固定性。 |  |
| 2.3 | 吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，每层平台都带有导轨。 |  |
| 2.4 | 气体终端要求：（要求和医疗综合楼气体工程的气体终端相同）。 |  |
| 2.5 | 各种气体终端统一配置品牌，均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，与所投吊塔同品牌。 |  |
| 2.6 | 气体终端具有通、断、拔、原位待接通状态功能,分步弹出，减少医护人员的意外伤害。投标时提供气体终端样品及详细说明。 |  |
| 2.7 | 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |  |
| 2.8 | 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专门的废气排放接头。 |  |
| 2.9 | 气口工作压力：O2≥5kgf/cm2 CO2，Air≥10kgf/cm2。 |  |
| 2.10 | 吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。 |  |
| 2.11 | 气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。 |  |
| 2.12 | 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。 |  |
| 2.13 | 提供近2年内中标合同≥5家。 |  |
| 2.14 | 提供吊塔CE、UL认证证书 |  |
| 2.15 | 干湿分离式吊桥：12套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.15.1 | 干湿分离桥梁式吊柱式吊塔，横梁与下垂柱连接方式非手柄臂抱式结构。 |  |
| 2.15.2 | 高强度铝合金材质，抗金属疲劳强度高，长时间负重不变形。吊塔主体与横梁圆弧形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔定位准确，吊柱旋转角度≥330°，不易漂移。 |  |
| 2.15.3 | 横梁长度≥2800mm，有多种长度可供医院挑选，最终可根据医院实际场地情况确定。 |  |
| 2.15.4 | 所有电路、气体管道、数据线等内置于横梁内，通过横梁体内走线连接吊柱箱体。无需另外通过其它裸露在横梁与吊柱之间的管道相连接。 |  |
| 2.15.5 | 所有气源、电源等终端、仪器隔板、抽屉、输液装置均须安装在吊柱式箱体上，便于医护工作者插拔和操作，并可随时扩展各类终端。 |  |
| 2.15.6 | 干湿分离设计，干区：吊柱净承载≥180Kg，湿区：吊柱净承载≥180Kg。 |  |
| 2.15.7 | 吊桥下的吊柱在病床两侧横向运行距离+/-600mm。 |  |
| 2.15.8 | 气体终端要求： |  |
| 2.15.8.1 | 各种气体插座统一配置国际知名品牌。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。 |  |
| 2.15.8.2 | 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |  |
| 2.15.9 | 干区：设备吊塔 |  |
| 2.15.9.1 | 带双边侧导轨仪器平台：2层，尺寸≥ 500×500mm、平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手，一个仪器平台含单层抽屉：1个尺寸500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.15.9.2 | 垂直吊柱式箱体设计：箱体长度≥800mm，为多边型或蝶型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用。 |  |
| 2.15.9.3 | 万能插座电源插座：≥11个（其中1个电源插座要求220V/16A）。 |  |
| 2.15.9.4 | 气体终端（包括接口、插头）：氧气O2×2；压缩空气Air×2；真空吸引VAC×2。 |  |
| 2.15.9.5 | 网络接口RJ 45：2个、接地端子：2个。 |  |
| 2.15.10 | 湿区：输液塔 |  |
| 2.15.10.1 | 垂直吊柱式箱体设计：吊柱长度≥1500mm，为多边型或蝶型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用。 |  |
| 2.15.10.2 | 输液架：长度≥1200mm，带双旋转臂输液架2套，双旋转输液伸展臂≥600mm。 |  |
| 2.15.10.3 | 带双边侧导轨仪器平台：2层，尺寸≥ 500×500mm、平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，抽屉：2个，尺寸≥500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.15.10.4 | 万能电源插座：≥10个。 |  |
| 2.15.10.5 | 网络接口RJ 45：1个、接地端子：2个。 |  |
| 2.15.10.6 | 气体终端（包括接口、插头）：氧气O2×1；真空吸引VAC×2；压缩空气Air×1。 |  |
| 2.16 | 干湿分离式吊塔：4套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.16.1 | 投标产品要求为知名品牌，且为用户认可。 |  |
| 2.16.2 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁，吊塔轴承为滚针式设计或滚珠式设计，两轴之间采用面受力，以保证吊塔的承重安全性。 |  |
| 2.16.3 | 吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，每层平台都带有导轨。 |  |
| 2.16.4 | 气体终端要求： |  |
| 2.16.4.1 | 各种气体插座统一配置国际知名品牌。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定接头，非采用滚珠式结构。 |  |
| 2.16.4.2 | 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |  |
| 2.16.5 | 吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。 |  |
| 2.16.6 | 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备。 |  |
| 2.16.7 | 所投产品必须可以根据用户要求升级（比如加装仪器平台、气源、显示器功能臂、电源等，相应的报价应该在备品、备件中说明）。 |  |
| 2.16.8 | 干塔（设备塔）： |  |
| 2.16.8.1 | 净载重量≥231Kg。 |  |
| 2.16.8.2 | 单臂，活动范围≥600mm。 |  |
| 2.16.8.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。 |  |
| 2.16.8.4 | 吊柱式箱体，长度≥800mm。 |  |
| 2.16.8.5 | 仪器平台2个，尺寸≥500mm*500mm，平台固定于垂直箱体上，平台间距可调，确保监护仪、呼吸机等可安放于平台上，其中一层带操作把手。 |  |
| 2.16.8.6 | 抽屉1个，规格尺寸≥500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.16.8.7 | 气源（包括接口、插头及附件）：氧气2个、负压2个、压缩空气2个。 |  |
| 2.16.8.8 | 万能电源插座：≥11个（其中1个电源插座要求220V/16A，带≥2个等电位接地端子）。 |  |
| 2.16.8.9 | 网络接口（RJ45）≥4个。 |  |
| 2.16.9 | 湿塔（输液塔）： |  |
| 2.16.9.1 | 最大净载重量≥170Kg。 |  |
| 2.16.9.2 | 双臂，活动范围≥800mm。 |  |
| 2.16.9.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。 |  |
| 2.16.9.4 | 吊柱式箱体，长度≥1200mm。 |  |
| 2.16.9.5 | 仪器平台2个，尺寸500mm*500mm，平台固定于垂直箱体上非吊塔式，带操作把手。 |  |
| 2.16.9.6 | 抽屉：2个，尺寸≥500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.16.9.7 | 输液架：长度≥1200mm，带双旋转臂输液架2套，双旋转输液伸展臂≥600mm。 |  |
| 2.16.9.8 | 气源（包括接口、插头及附件）：氧气1个、负压2个、压缩空气1个。 |  |
| 2.16.9.9 | 万能电源插座：≥10个（带2个等电位接地端子）。 |  |
| 2.16.9.10 | 网络接口（RJ45）2个。 |  |
| 2.17 | 机械麻醉塔数量：5套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.17.1 | 吊塔净承重≥200kg。 |  |
| 2.17.2 | 双臂，旋转半径≥1200mm。保证该设备稳定无漂移。 |  |
| 2.17.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。 |  |
| 2.17.4 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用，提供图片。 |  |
| 2.17.5 | 仪器平台：尺寸≥500mm*500mm，2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手。 |  |
| 2.17.6 | 抽屉：尺寸≥500mm*500mm*92mm 1个。 |  |
| 2.17.7 | 每套配置气源（包括接口、插头）：O2×2、VAC×2、Air×2、N2O×1、AGSS×1。 |  |
| 2.17.8 | 每套配置多功能电源插座≥9个（其中1个电源插座要求220V/16A，带≥2个等电位接地端子）。 电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 2.17.9 | 网络接口（RJ45）4个。 |  |
| 2.18 | 电动麻醉塔数量：4套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.18.1 | 吊塔净承重≥360kg。可稳定安全悬吊任何品牌麻醉机或麻醉工作站。 |  |
| 2.18.2 | 双臂，旋转半径≥1200 mm。 |  |
| 2.18.3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º。 |  |
| 2.18.4 | 采用电动垂直升降，升降高度≥600mm。 |  |
| 2.18.5 | 吊柱式箱体，长度≥400mm，为多边形或蝶形设计保证能安装所有的接口，并能同时使用。 |  |
| 2.18.6 | 每套配置气源（包括接口、插头）：O2×2；AIR×2，VAC×2，AGSS×1，N2O×1。 |  |
| 2.18.7 | 气体终端须与吊塔同品牌。 |  |
| 2.18.8 | 麻醉气体排放口采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专门的废气排放接头。 |  |
| 2.18.9 | 每套配置电源插座≥9个（其中1个电源插座要求220V/16A，带≥2个等电位接地端子），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 2.18.10 | 网络接口（RJ45）2个。 |  |
| 2.19 | 机械外科塔数量：4套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.19.1 | 吊塔净承重≥200kg。 |  |
| 2.19.2 | 双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°，可防撞击。保证该设备稳定无漂移。 |  |
| 2.19.3 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边形或蝶形设计保证能安装所有的接口，并能同时使用，提供图片。 |  |
| 2.19.4 | 仪器平台：2层，可调节，尺寸 ≥500mm×500mm，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手。 |  |
| 2.19.5 | 配有抽屉1个，尺寸≥500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.19.6 | 每套配置气源（包括接口、插头）：O2×1、VAC×2、Air×1、N2×1。 |  |
| 2.19.7 | 每套配置万能电源插座≥8个（带2个等电位接地端子），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 2.19.8 | 网络接口（RJ45）2个。 |  |
| 2.20 | 机械双臂腔镜塔数量：4套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.20.1 | 吊塔承重≥180kg。 |  |
| 2.20.2 | 双悬臂：旋转半径≥1200mm，旋转角度≥330°，可防撞击。 |  |
| 2.20.3 | 吊柱式箱体，长度≥1200mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用，提供图片。 |  |
| 2.20.4 | 宽仪器平台：3层，可调节，尺寸≥480mm*450mm，并配有抽屉一个，尺寸480mm*330mm*100mm。 |  |
| 2.20.5 | 每套配置气源（包括接口、插头及附件）：VAC×2、CO2×2、Air×1。 |  |
| 2.20.6 | 每套配置电源插座≥8个（带2个等电位接地端子），配置多功能插头，电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 2.20.7 | 带旋转可伸展双臂的显示器支架1套。 |  |
| 2.20.8 | 网络接口（RJ45）2个。 |  |
| 2.21 | 机械外科塔（取精室）数量：1套，技术参数及配置要求如下： |  |
| 2.21.1 | 吊塔净承重≥200kg。 |  |
| 2.21.2 | 单臂：旋转半径≥1000mm，旋转角度≥330°，可防撞击。保证该设备稳定无漂移。 |  |
| 2.21.3 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，为多边形或蝶形设计保证能安装所有的接口，并能同时使用，提供图片。 |  |
| 2.21.4 | 仪器平台：2层，可调节，尺寸 ≥500mm×500mm，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手。 |  |
| 2.21.5 | 配有抽屉1个，尺寸≥500mm*500mm*92mm。 |  |
| 2.21.6 | 每套配置气源（包括接口、插头）：O2×1、VAC×2、Air×1、N2×1。 |  |
| 2.21.7 | 每套配置万能电源插座≥8个（带2个等电位接地端子），电气终端可根据需要安装于各个方位。 |  |
| 2.21.8 | 网络接口（RJ45）2个。 |  |
| 3 | 其它 |  |
| ▲3.1 | 要求吊塔/桥、手术灯同一品牌；投标产品要求由同一厂家制造，确保产品品质的一致性和整体效果，不接受OEM产品。 |  |
| 3.2 | 无影灯提供医疗器械注册证。 |  |
| 3.3 | 整机保修自安装验收合格次日起≥ 2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 3.4 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3.5 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 3.6 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 3.7 | 细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 3.8 | 安装调试验收合格正常使用后三个月内支付总额的95%，剩余的5%在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）。 |  |
| 3.9 | 交货期：合同签订后两个月内交货。 |  |

标项2：无影灯吊塔设备II

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 制造商必须通过ISO13485 及ISO9001质量体系认证，并提供由国际认可的体系认证证书。 |  |
| 2 | 吊塔/桥产品必须通过CE或FDA认证，并提供由国际认可的公告机构颁发的产品认证证书及自我符合性声明。 |  |
| 3 | 手术无影灯适合医院所有类型手术。根据现有情况及提供未来升级可能，提供合理化解决方案。 |  |
| 4 | 厂家提供工程师免费热线服务确保服务及时到位。 |  |
| ▲5 | 要求吊塔/桥、手术灯同一品牌；投标产品要求由同一厂家制造，为了保证产品品质的一致性，不接受OEM产品。 |  |
| 二 | 塔/桥一般要求 |  |
| 1 | 数量要求： 麻醉塔：21套，其中电动麻醉塔8套，机械麻醉塔13套； 腔镜塔：8套； 外科塔：2套； 门诊吊塔1：2套，含门诊手术室1套（一拖二），放疗科1套（一拖二）； 复苏室吊塔2：22套； 供应室吊塔3：7套； 吊桥：16套，含ICU12套，急诊抢救室2套，模拟ICU复苏室2套。 |  |
| 2 | 吊塔/桥整体要求： |  |
| 2.1 | 吊塔/桥最大安全承重应为标称工作承重的四倍，（提供检验报告）；吊塔/桥主体材料要求为高强度铝合金 6061或6063材料，符合GB 5237产品执行检验保准，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形（提供型材证明文件），方形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材质不含有害金属物质，符合RoHs要求（提供证明文件）；且材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供抗菌证明文件） |  |
| 2.2 | 吊塔/桥电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。每个吊塔配备等电位柱，电源类型符合国家标准。 |  |
| 2.3 | 电源插座斜向45°排布，方便临床使用。（提供照片说明） 同时可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。（提供图片说明） |  |
| 2.4 | 所有吊塔均须配有良好的刹车系统，保证吊塔不产生漂移。 |  |
| 3 | 管材要求： |  |
| 3.1 | 吊塔/桥内部气体管路采用专用医用气体管路（提供照片或样品），不同气体不同颜色区分，保障使用安全。软管符合生物兼容性要求（提供检测报告），气体管路需提供报关单及相关证明文件。 |  |
| 3.2 | 正压管材标准：管符合EN ISO 5359标准，正压气体管道内部直径≥5mm（检测报告中必须体现）。 |  |
| 3.3 | 负压管材标准：管符合EN ISO 5359标准，负压气体管道内部直径≥8mm（检测报告中必须体现）。 |  |
| 4 | 气体终端： |  |
| 4.1 | 要求各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误插，并且具有Standby功能，所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），插座插头可保证2万次以上的插拔（要求提供第三方检测报告）。 |  |
| ▲5 | 气电分离及气电安装方式：吊塔内部气电分离，同时要求强电、弱电分离，保证使用过程中安全可靠。气电同侧同面安装，气电分离方式为电在上、气在下，最大限度的降低气电意外的风险。（提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告并提供样品备查）。 |  |
| 6 | 吊塔的轴承采用滚针式，可转动次数≥10万次。（提供第三方机构检测报告）。仪器平台材质采用SPCC板材，承重≥80Kg（提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告并提供样品备查）。 |  |
| 7 | 技术标准： |  |
| 7.1 | 为确保产品稳定性和使用寿命，产品需通过7.0级以上抗震标准，需提供抗震检测报告。 |  |
| 7.2 | 为防止手术室内设备间电磁干扰，提供EMC电磁兼容性检测报告。 |  |
| 7.3 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全。 |  |
| 三 | 塔/桥技术参数及配置要求： |  |
| 1 | 电动麻醉塔：8套（以下为单套配置要求）（供分娩手术室5套，模拟手术室2套，模拟产房1套）。 |  |
| 1.1 | 结构要求：双臂活动范围≥1200mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥900mm。 |  |
| 1.2 | 承重：最大标称工作承重≥220Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 1.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 1.4 | 电动升降：摇臂升降电动塔，升降距离≥520mm。 |  |
| 1.5 | 控制方式：配有三轴气刹功能，要求为气缸式，通气解刹设计（提供实物安装图片），吊柱上配置L型控制把手，可电动控制吊塔升降（提供图片证明）。 |  |
| 1.6 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2，麻醉气体×1； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：4个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：1个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 麻醉机挂钩：1个。 |  |
| 2 | 机械麻醉塔1：12套（单套配置要求）（供分娩室11套和急诊隔离产房1套）。 |  |
| 2.1 | 结构要求：单臂活动范围≥700mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥900mm。 |  |
| 2.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 2.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 2.4 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：4个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：3个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：1个（尺寸≥430X480*240mm），抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg； 电脑挂架：1个。 |  |
| 3 | 机械麻醉塔2：1套（单套配置要求）（供急诊手术室1套）。 |  |
| 3.1 | 结构要求：双臂活动范围≥1200mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥900mm。 |  |
| 3.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 3.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 3.4 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2，麻醉废气×1，二氧化碳×1； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：4个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：1个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：2个（尺寸≥430X480mm），抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 |  |
| 4 | 机械腔镜塔：8套（以下为单套要求）（供分娩手术室5套、模拟手术室2套、模拟产房1套）。 |  |
| 4.1 | 结构要求：双臂活动范围≥1200mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥1200mm。 |  |
| 4.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 4.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 4.4 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×1、Vac×2，CO2×1； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：2个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； BNC接口：4个(含线)； 托盘：4个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：2个，抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 |  |
| 5 | 机械外科塔：2套（以下为单套要求）（供模拟手术室2套）。 |  |
| 5.1 | 结构要求：双臂活动范围≥1200mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥900mm。 |  |
| 5.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 5.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 5.4 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×1、Vac×2； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：2个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 托盘：2个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：1个，抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 |  |
| 6 | 吊塔1：2套（以下为单套要求）（供门诊手术室1套、放疗科1套）。 |  |
| 6.1 | 结构要求：双臂活动范围≥1200mm,箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥900mm。 |  |
| 6.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 6.3 | 仪器平台安装方式：要求可以同时双面安装托盘（要求提供实物照片），便于2床共用的情况下，可以放置更多设备。 |  |
| 6.4 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 6.5 | 配置要求： 气体终端：O2×4、Air×4、Vac×4，麻醉废气×2； 电源插座：18个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：4个； 等电位：4个； 线缆管理器：4个； 输液架：2套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：4个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：2个，抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 |  |
| 7 | 吊塔2：22套（以下为单套要求）（供复苏室22套）。 |  |
| 7.1 | 结构要求：箱体要求为吊柱结构，吊柱长度≥800mm。 |  |
| 7.2 | 承重：最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 7.3 | 旋转要求：箱体旋转角度≥340°。 |  |
| ★7.4 | 电动升降：升降距离≥400mm，吊塔升降过程中不会因电动动作引起吊塔气电箱位移变化。 |  |
| 7.5 | 控制方式：配有气刹功能，要求为气缸式，通气解刹设计（提供实物安装图片），吊柱上配置L型控制把手，可电动控制吊塔升降（提供图片证明）。 |  |
| 7.6 | 配置要求： 气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2，麻醉废气×1； 电源插座：12个，其中含2个16A电源插座； 网络接口：4个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：1个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 麻醉机悬挂接口：1个。 |  |
| 8 | 吊塔3：7套（以下为单套要求）（供消毒供应中心7套）。 |  |
| 8.1 | 结构要求：箱体要求为吊箱结构，吊箱长度≥600mm。 |  |
| 8.2 | 承重: 最大标称工作承重≥300Kg，出具省级及以上医疗器械检测所报告。 |  |
| 8.3 | 旋转要求: 箱体旋转角度≥340°。 |  |
| 8.4 | 配置要求: 气体终端:Air×2,电源插座：10个,网络接口：4个,等电位：2个。 |  |
| 9 | 吊桥: 16套（以下为单套要求）（供ICU 12套，模拟ICU复苏室2套，急诊抢救室2套）。 |  |
| 9.1 | 结构: 要求每个吊桥都为干湿分离结构，干湿区都可移动，移动距离≥400mm。 |  |
| 9.2 | 桥梁长度: 桥梁2500-3500mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。 |  |
| 9.3 | 气电安装部位: 要求气电都安装在干湿区的箱体上，而非横梁上；干区、湿区均为吊柱式，要求≥800mm。 |  |
| 9.4 | 承重: 干区承重负载能力≥150Kg，湿区承重负载能力≥150Kg。 |  |
| 9.5 | 配置要求：干区-气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2； 电源插座：8个, 其中含1个16A电源插座； 网络接口：2个； 等电位：2个； 线缆管理器：4个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：1个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：1个，抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 湿区-气体终端：O2×2、Air×2、Vac×2； 电源插座：8个, 其中含1个16A电源插座； 网络接口：2个； 等电位：2个； 输液架：1套（含双关节旋转伸展臂≥250mm + 250mm）； 托盘：1个（尺寸≥430X480mm），纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称承重≥80Kg； 抽屉：1个，抽屉为吸纳式，抽屉最大标称承重≥15Kg。 |  |
| 四 | 手术灯一般要求： |  |
| 1 | 数量要求： 手术灯1：12套（供分娩室11套，急诊隔离产房1套）； 手术灯2：6套（供分娩手术室5套、模拟产房1套）； 手术灯3：2套（供模拟手术室2套）； 手术灯4：1套（供急诊手术室1套）。 |  |
| 2 | 手术灯整体要求： |  |
| 2.1 | 灯罩：灯罩表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用（提供SGS机构出具的抗菌证明文件）。 |  |
| 2.2 | 平衡臂：其中手术灯1、手术灯2、手术灯3，手术灯4的弹簧臂和第三臂都采用进口ONDAL原装弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确（提供近半年内的进口报关清单）。 |  |
| 2.3 | 灯泡：寿命≥50000小时。 |  |
| 2.4 | 层流：其中手术灯1、手术灯2、手术灯3，手术灯4具有良好的层流穿透效果，符合层流手术室感控要求（提供层流指数符合文件，必要时原件备查）。 |  |
| 2.5 | 摄像头：提供5个中置数字高清摄像头（要求单独报价），品牌为SONY；并同时提供2个第三臂（要求单独报价）用于悬挂不小于26寸的显示器。 |  |
| 2.6 | 第三臂：提供2个第三臂（要求单独报价）用于悬挂不小于26寸的显示器。 |  |
| 五 | 手术灯技术参数及配置要求: |  |
| 1 | 手术灯1：12套（以下为单套要求）（供分娩室11套，隔离产房1套）。 |  |
| 1.1 | 结构：单母灯结构，光学系统：采用LED冷光技术。 |  |
| 1.2 | 消毒手柄：中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。 |  |
| 1.3 | 照度：单灯最大光照强度≥150,000LUX。 |  |
| 1.4 | 无影率：深腔无影率：≥100%，单遮光板无影率≥75%，单遮光板深腔无影率≥70%，双遮光板无影率≥55%，双遮光板深腔无影率≥50% (要求提供省级以上医疗器械检测所检测报告）。 |  |
| 1.5 | 温升：连续6小时最高照度手术后，头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |
| 1.6 | 照明深度：光柱≥120CM。 |  |
| 1.7 | 色温：4350K。 |  |
| 1.8 | 光斑：具有光斑调节功能，可调范围为：190～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明（要求提供相关检测报告）。 |  |
| 1.9 | 色彩还原：显色指数Ra≥95,R9≥96。 |  |
| 1.10 | 控制面板：关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。 |  |
| 1.11 | 照明模式：具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| 1.12 | 配置要求：母灯灯头：1个（含平衡臂）； 消毒手柄：2个； 单旋转体：1套。 |  |
| 2 | 手术灯2：6套（以下为单套要求）（供分娩手术室5套、模拟产房1套）。 |  |
| 2.1 | 结构：双母灯结构，光学系统：采用LED冷光技术，灯盘外侧具有3个一体成型的操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯。 |  |
| 2.2 | 消毒手柄：中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。 |  |
| 2.3 | 照度：单母灯最大光照强度≥150,000LUX。 |  |
| 2.4 | 无影率：深腔无影率：≥100%，单遮光板无影率≥55%，双遮光板无影率≥50%，单遮光板深腔无影率≥50%，双遮光板深腔无影率≥45% (要求提供省级以上医疗器械检测所检测报告）。 |  |
| 2.5 | 温升：连续6小时最高照度手术后，头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |
| 2.6 | 照明深度：光柱≥120CM。 |  |
| ★2.7 | 色温：具有色温可调功能，色温调节范围为3800~5000K，共分5档（提供相关证明文件或照片）。 |  |
| 2.8 | 光斑：具有光斑调节功能，可调范围为：180～280mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明（要求提供相关检测报告）。 |  |
| 2.9 | 色彩还原：显色指数Ra≥95,R9≥96。 |  |
| 2.10 | 控制面板: 关节臂控制面板，位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命，具备亮度提示和调节功能。 |  |
| 2.11 | 照明模式: 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| 2.12 | 配置: 母灯灯头：2个（含平衡臂）； 消毒手柄：4个； 双旋转体：1套。 |  |
| 3 | 手术灯3: 2套（以下为单套要求）（供模拟手术室2套）。 |  |
| 3.1 | 结构: 采用LED冷光源技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光，独立弹簧臂双灯头结构，灯盘采用X形或Y形结构设计。灯盘一体成型把手，便于非洁净区人员移动手术灯。 |  |
| 3.2 | 消毒手柄: 洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  |
| 3.3 | 照度: 灯盘直径≤70cm ，母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥140,000Lx。 |  |
| 3.4 | 无影率: 具有标配智能阴影管理功能，弥补手术医生遮挡造成的光线损失，无需调节灯头位置，便可保证术野获得清晰的照明。子母灯深腔照明率100%。母灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为100%，单遮板无影率为100%，双遮板无影率为100%。 |  |
| 3.5 | 温升: 连续6小时最高照度手术后，头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |
| 3.6 | 照明深度: 光柱≥120CM。 |  |
| 3.7 | 防护等级: 手术灯灯头符合IP54防水防尘等级。（提供证明文件） |  |
| 3.8 | 光斑: 光斑直径可以调节，调节范围为：140～320mm。且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。d50/d10最小光斑直径下为60%，最大光斑直径d50/d10值为70%。（提供证明文件） |  |
| 3.9 | 色彩还原: 显色指数Ra≥97,R9≥97。 |  |
| 3.10 | 控制面板: 关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。 |  |
| 3.11 | 照明模式: 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| 3.12 | 安装方式：独立炮筒安装方式，后期可在炮筒上加装外置摄像臂及监视器悬挂臂等。 |  |
| 3.13 | 柔光护眼模式: 提供术野照明与环境照明之前的过度光，降低手术部位与周边区域的对比度(提供照片或说明)。 |  |
| 3.14 | 同步功能: 同步功能可实现多灯头色温和照度的同步调节。 |  |
| 3.15 | 配置要求: 母灯灯头：1个（含平衡臂）； 子灯灯头：1个（含平衡臂）； 消毒手柄：2个； 双旋转体：1套。 |  |
| 4 | 手术灯4: 1套（以下为单套要求）（供急诊手术室）。 |  |
| 4.1 | 结构: 子母灯结构，光学系统：采用LED冷光技术。 |  |
| 4.2 | 消毒手柄: 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。 |  |
| 4.3 | 照度: 母灯最大光照强度≥150,000LUX，子灯最大光照强度≥120,000LUX。 |  |
| 4.4 | 无影率: 深腔无影率：≥100%，单遮光板无影率≥75%，单遮光板深腔无影率≥70%，双遮光板无影率≥55%，双遮光板深腔无影率≥50% (要求提供省级以上医疗器械检测所检测报告）。 |  |
| 4.5 | 温升: 连续6小时最高照度手术后，头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  |
| 4.6 | 照明深度: 光柱≥120CM。 |  |
| 4.7 | 色温: 4350K。 |  |
| 4.8 | 光斑: 具有光斑调节功能，可调范围为：190～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明（要求提供相关检测报告）。 |  |
| 4.9 | 色彩还原: 显色指数Ra≥95,R9≥96。 |  |
| 4.10 | 控制面板: 关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。 |  |
| 4.11 | 照明模式:具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。 |  |
| 4.12 | 配置要求：母灯灯头：1个（含平衡臂）； 子灯灯头：1个（含平衡臂）； 消毒手柄：4个； 双旋转体：1套。 |  |
| 六 | 其它 |  |
| 1 | 整机保修自安装验收合格次日起 ≥ 2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5 | 细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6 | 安装调试验收合格正常使用后三个月内支付总额的95%，剩余的5%在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）。 |  |
| 7 | 交货期：合同签订后两个月内交货。 |  |

标项3：全自动清洗消毒器

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 清洗消毒器 数量：5套 |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 功能：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗、导管等进行清洗、消毒和干燥。 |  |
| ▲2.2 | 单台设备处能力：有效容积≥350升（指清洗架尺寸，并提供尺寸）；单台设备单次可处理≥25个ISO/SPRI标准清洗篮筐（340×250×70mm）或≥18个DIN标准清洗篮筐（450×340×50mm）；有效容积大小（根据内腔尺寸计算的结果）应真实有效，应与datesheet及产品官网数据一致。 |  |
| 2.3 | 器械清洗架装载高度要求：五层器械清洗架每层装载高度≥72mm（即每层层板与该层板上部喷淋臂最低点的距离），确保装有器械的器械托盘能顺利装载，提供清洗架图纸。 |  |
| 2.4 | 加热方式：外接蒸汽型。 |  |
| 2.5 | 门结构：全自动垂直升降门，双门互锁、带有透明玻璃观察窗。 |  |
| 2.6 | 功能要求：具备预洗、主洗、消毒、漂洗、上油、干燥功能。 |  |
| 2.7 | 消毒功能：物理消毒，具备高水平消毒能力（High-level disinfection）,最高级别为消毒为水温达93℃可维持10分钟（A0值≥3000）。 |  |
| ★2.8 | 器械清洗架要求：喷淋臂上下双向喷水，喷淋臂及每层层板可手动快速拆卸，清洗架层间高度可调并满足不同高度器械的清洗。器械清洗架的喷淋臂与清洗架竖管的连接处为快速式接头（可手动直接拆卸）。 |  |
| 2. 9 | 清洗架注水方式：清洗舱向清洗架注水口≥2个，为保证清洗架每层喷淋臂内的水压平衡，进水口应设在腔体侧面，提供腔体注水口位置照片。 |  |
| 2.10 | 双侧≥7英寸彩色全触摸屏（控制面板无按键设计），面板周围采用抗菌材料；能动态实时显示工作程序，温度，时间等信息；操作主页面预设程序≥8个，内置程序≥99个，电脑自动控制程序，具备自动故障诊断功能。 |  |
| ★2.11 | 加剂泵：自动清洗剂加入泵数量≥3个。设计科学合理，机身内置清洗液存储柜。 |  |
| 2.12 | 节约安装空间，无须单独设置清洗液存放空间，否则供应商应负责清洗消毒器整体隔断的制作及安装并承担相应费用。 |  |
| 2.13 | 与设备同品牌数据采集系统5套，可实时图形及数字显示中监测设备运行参数，运行过程应实时采集设备数据（频率为1次/秒），并可存储、查询并输出打印。支持数据输出，方便第三方追溯软件调用。 |  |
| ▲2.14 | 主机操作系统：应采用非开源操作系统，以保障系统操作安全性；具备中文操作系统。 |  |
| ▲2.15 | 腔体材料：耐酸耐腐蚀316L不锈钢。 |  |
| 2.16 | 干燥系统：含高效过率器、双效节能功能，即干燥过程中将排出腔体的热风与进入腔体的新风进行热量交换，达到节省干燥过程中电加热能耗的作用，提供结构示意图。 |  |
| ★2.17 | 设备可能处理精密器械（如达芬奇、腔镜等精密器械），循环泵流量≤750升/分钟，防止流量过大造成器械损伤，提供产品DATESHEET。 |  |
| ★2.18 | 喷淋臂为扁平式设计，喷淋面积大，低转速高流量，确保清洗质量。每根喷淋臂喷水口数量≥44个；所有喷淋臂的未端均可拆卸（包括主机自带的两个喷淋臂），方便喷淋臂内污垢的处理，符合卫生学设计。（附图说明） |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 装卸载推车：10辆； 五层手术器械清洗架：2个（层板及喷淋臂为可快速拆卸式，否则另配2个3层器械清洗架）； 四层手术器械清洗架：8个（层板及喷淋臂为可快速拆卸式，否则另配3个2层器械清洗架）； 麻醉管道清洗架：1个（单次可处理≥24根，否则再加配1个）； 达芬奇器械清洗架：1个（单次可处理≥8支，否则再加配1个）； 腔镜清洗架：2套（单次可处理≥4套）； 数据采集系统：5套； 容器清洗架：1个。 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 4.1 | 提供医疗器械注册证。 |  |
| 4.2 | 提供医疗器械注册证及 EN15883证以及具备处理达芬奇手术器械功能，所投机型应经达芬奇厂家验证并提供证明（如符合达芬奇手术器械处理手册中注明型号）。 |  |
| 4.3 | 成熟品牌，灭菌器消毒供应中心用户≥10家（如实提供用户名单）。 |  |
| 4.4 | 整机保修自安装验收合格次日起≥ 2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 4.5 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 4.6 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4.7 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 4.8 | 细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 4.9 | 安装调试验收合格正常使用后三个月内支付总额的95%，剩余的5%在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）。 |  |
| 4.10 | 交货期：合同签订后两个月内交货。 |  |

标项4：蒸汽灭菌器

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 蒸汽灭菌器，数量：5套（国际知名品牌）。 |  |
| 1.1 | 适用范围：用于耐高温、耐高湿的医疗器械和物品的灭菌。 |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 单台处理量：方形腔体，腔体有效容积≥930升（有效是指腔体内方形有效可装载部分的容积，并说明该容积尺寸）。 |  |
| ▲2.2 | 装载方式：可选用层架或篮筐装载方式；单次可装载≥15个SPRI标准篮筐（585×395×195mm）或15个DIN筐（575×280×260mm）。 |  |
| 2.3 | 蒸汽供应方式：外接蒸汽。 |  |
| 2.4 | 自动门（垂直升降式或水平移动门），安全可靠，操作全过程灭菌器门的高温侧向内，能有效防止工作人员被烫伤或夹伤。 |  |
| ★2.5 | 自动门为气动控制（气缸压力≤8bar），操作安全。门在关闭过程中遇阻即停能有效防止工作人员被烫伤或夹伤。 |  |
| 2.6 | 设备自带程序：≥6个内置程序，包括134度灭菌程序、121度灭菌程序、BD试验程序、测漏程序以及自启动（预设启动时间，自动启动进行热锅的功能）程序等，并具体说明。 |  |
| 2.7 | 控制面板8.4英寸大屏彩色触摸屏；屏幕实时显示工作程序，温度，时间等，运行过程中，操作方便，屏幕显示可选剩余时间模式和实时曲线图模式。 |  |
| 2.8 | 腔体结构：矩形腔体且腔体截面为方形，更有利于灭菌过程温度平衡。腔体材质采用耐酸耐碱高等级不锈钢制造。腔体外采用等距离排列的环形夹套，可增加压力容器的强度和稳定性，减少蒸汽耗量，并有效保证腔内温度的均匀分布。腔体夹套及夹套蒸汽进汽口数量≥7个，提供腔体带夹套的实物照片。 |  |
| ★2.9 | 为保证灭菌过程腔体温度均匀性，腔体宽度与高度的比值范围为0.9～1.1。 |  |
| ★2.10 | 压力表：设备操作面板上和维修间内均应加装蒸汽管道压力表和腔体压力表，便于压力容积操作人员直接观察，符合压力容器使用安全规范以及锅检要求。 |  |
| 2.11 | 电脑自动控制，具备故障报警功能和自动故障诊断功能，配备监控系统，用于监控整个灭菌过程和灭菌器的安全。监控系统是一个完全独立运行的监控系统，具有独立的压力、温度传感器用于数据记录，交叉比较和报警。 |  |
| 2.12 | 为保证灭菌质量：器械或织物的标准程序，灭菌蒸汽脉冲数量≥5次且要求具有先≥3次的负压脉冲，后≥2次的正压脉冲以提高蒸汽质量达到更好的灭菌效果。减少跨压次数，脉冲过程只有1次跨压（即腔体内的压力由相对负压到相对正压），避免频繁跨压对纸塑包装造成损坏。 |  |
| 2.13 | 避免湿包，灭菌程序具备后脉动真空干燥功能，针对不同物品的干燥应有空气脉冲干燥及蒸汽脉冲干燥两种干燥模式且两种干燥模式操作面板可选。 |  |
| 2.14 | 温度特征要求：灭菌过程，维持时间内各点的温度均匀性≤1℃。 |  |
| 2.15 | 腔体材料为316L不锈钢（或优于）。 |  |
| ▲2.16 | 采用国际知名品牌真空泵，为减少振动对管路的影响，真空泵设计位于腔体底部。 |  |
| 2.17 | 空气过滤器：需要,并说明过滤器效率。 |  |
| 2.18 | 与设备同品牌数据采集系统5套，可实时图形及数字显示中监测设备运行参数，运行过程实时采集设备数据（频率为1次/秒），并可存储、查询并输出打印。支持数据输出，方便第三方追溯软件调用。 |  |
| ▲2.19 | 主机操作系统：应采用非开源操作系统，以保障系统操作安全性；具备中文操作系统。 |  |
| 2.20 | 符合现场安装要求，机身装载侧宽度≤900mm，最大程度满足设备预留位置需求。 |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 灭菌机主机：5台； 装载推车：16个； 装载层架（或篮筐推送器）：16个； 数据采集系统：5套； 自动卸载台：1台（与灭菌器数量配套）。 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 4.1 | 提供医疗器械注册证。 |  |
| 4.2 | 整机保修自安装验收合格次日起 ≥ 2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 4.3 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 4.4 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4.5 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 4.6 | 细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 4.7 | 安装调试验收合格正常使用后三个月内支付总额的95%，剩余的5%在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）。 |  |
| 4.8 | 交货期：合同签订后两个月内交货。 |  |

第五章  合同主要条款

采 购 合 同

甲方（使用单位）：浙江大学医学院附属妇产科医院   合同编号：

乙方（供应商）：                                 确认书号：

甲方委托浙江省国际技术设备招标有限公司进行公开招标（招标编号为

），确定乙方为中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条 采购项目及合同价格

| 货物名称 | 型号规格 | 厂家产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、具体配置要求等详见配置清单。

2、以上合同总价含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用，如强制计量设备还应包含计量费用。

3、由乙方办理此项目设备进口手续，包括进口外贸，进口报关，港口清关与接货、提货，办理对外付汇与外管核销手续、设备商检等工作。同时，乙方协助办理机电产品进口许可证等事宜。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品及招标文件要求的质量标准。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒绝或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

乙方在合同签订后    个月内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方安装场地，并交使用方验收。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收合格后次日起，乙方提供的商品质保期为    年。质保期内，乙方免费提供至少每年2次的上门维修保养服务，乙方负责对其提供的瑕疵商品实行免费更换。

2、乙方保证提供8年的维修配件，期间如因维修配件的原因无法修复的，乙方承诺提供备用机。

3、乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取提供维修备机等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用部门、技术部门按招标书内容进行货物、技术及商务验收、并在验收单上签字确认。

第六条    货款的支付

安装调试验收合格正常使用后三个月内支付总额的95%，剩余的5%在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）

第七条  其它约定：

本合同未尽事宜以投标文件为准。

第八条  违约责任

1、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二的违约金。

2、甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之二的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第九条  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生乙方所供商品的质量、售后服务等问题或甲方无正当理由延期支付货款时，双方均有权直接向对方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼来最后解决争议。

第十条  合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托的签约代表人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）浙江大学医学院        乙方：

附属妇产科医院

法定（授权）代表人			   法定（授权）代表人

（签字）：							  （签字）：

地  址：杭州市学士路1号			地  址：

邮  编：310006						开户银行：

电  话：0571-89991073				银行账号：

传  真：0571-87014611				电话及手机：

日  期：                           日  期：

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备项目

项目编号： 0625-21215053

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院全自动清洗消毒器等四个标项设备项目

项目编号： 0625-21215053

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。