招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-214021205033

招标内容：平板血管造影系统

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年6月

第五章  投标邀请

日    期：2021年6月2日

招标编号：0625-214021205033

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就平板血管造影系统项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：平板血管造影系统            2套

简要技术规格：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2021年6月22日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-214021205033项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2021年6月23日09:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2021年6月23日09:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅公开开标。

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第二医院 地 址：杭州市解放路88号 联 系 人：褚永华 电 话：0571-87315248 传 真：0571-87315248 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第二医院采购平板血管造影系统 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2021年6月11日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230）提交招标代理机构。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1200万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供主要投标产品（平板血管造影系统）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-214021205033 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第二医院采购平板血管造影系统 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 5、在2021年6月23日09:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年6月23日09:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年6月23日09:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。主要投标产品（平板血管造影系统）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第二医院 |  |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：12小时 |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 设备到货付90%，安装验收合格后一个月内付清余款 |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |
| 其它条款 | 序号 | 招标要求 |
|  | 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |
|  | 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |
|  | 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
|  | 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |
|  | 5 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |
|  | 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |
|  | 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |
|  | 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |
|  | 9 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放且免费接入。 |
|  | 10 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |
|  | 11 | 付款方式：设备到货付90%，安装验收合格后一个月内付清余款 |
|  | 12 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为平板血管造影系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板血管造影系统 | 2套 | 主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求 | 合同签订后30个工作日内 | 浙江大学医学院附属第二医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

设备一：联合手术室平板血管造影系统

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途：：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。 |  |
| 二、 | 技术规格 |  |
| 1 | 机架系统: |  |
| 1.1 | 智能机器人C臂多轴落地机架系统，机架轴数≥8 |  |
| 1.2 | 机架多位置预设, 存储位置不少于83种 |  |
| 1.3 | 最大患者覆盖范围≥200cm |  |
| 1.4 | 非旋转状态下C臂转速（RAO/LAO）≥25°/s |  |
| 1.5 | C臂旋转采集角度≥360° |  |
| 1.6 | 旋转采集状态下C臂最高转速≥90°/s |  |
| 1.7 | 机架纵向移动速度≥20cm/s |  |
| 1.8 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |  |
| 1.9 | SID≥130cm |  |
| 1.10 | CRA≥ 40° |  |
| 1.11 | CAU≥ 54° |  |
| 1.12 | RAO ≥ 200° |  |
| 1.13 | LAO ≥ 200° |  |
| 1.14 | C臂等中心点至地面最低高度≤104cm |  |
| 1.15 | C臂等中心点至地面最高高度≥150cm |  |
| 1.16 | 为满足临床需求，机架可和原厂手术床进行联动，C臂可随原厂手术床的升降进行自动同时升降 |  |
| 1.17 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.18 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1.19 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |
| 1.20 | 平板探测器可在0~90°之间任何角度均可进行透视和采集。以保证所有图像的一致性。 |  |
| 1.21 | 无论C臂机架与检查床投照角度如何，实时图像始终保持正直向上无偏转 |  |
| 1.22 | C臂可完全翻转停靠至天花板，停靠时C臂平行于地面，距离地面最低高度≥200cm |  |
| 1.23 | 为最大程度降低手术室感染风险，机架机身需具备专门的抗感染涂层 |  |
| 2 | 原厂床: |  |
| 2.1 | 床长度≥280cm |  |
| 2.2 | 床宽度≥48cm |  |
| 2.3 | 纵向运动范围≥125cm |  |
| 2.4 | 导管床横向运动≥35cm |  |
| 2.5 | 床面升降范围包含75cm-110cm |  |
| 2.6 | 床面旋转角度≥±120度 |  |
| 2.7 | 床承重≥280kg患者承重 + 60kgCPR + 100kg 附件 |  |
| 2.8 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR具备 |  |
| 2.9 | CPR助手功能，可在床旁一键将机架移到适合CPR的位置，且将床调整到适合医生进行CPR操作的高度 |  |
| 3 | 检查室控制系统 |  |
| 3.1 | 检查室控制系统具备液晶触摸控制屏，便于医生操作 |  |
| 3.2 | 可进行机架的运动控制 |  |
| 3.3 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| 3.4 | 可进行图像后处理及量化分析控制 |  |
| 3.5 | 为满足手术室最高的洁净要求，以及避免液体泼溅导致的控制系统故障，要求检查室控制系统采用无缝设计。 |  |
| 3.6 | 为最大程度降低手术室感染风险，床旁控制系统需具备专门的抗感染涂层 |  |
| 4 | 高压发生器： |  |
| 4.1 | 发生器功率≥100KW |  |
| 4.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 4.3 | 高频逆变频率≥100KHz |  |
| 4.4 | 输出电压 40KV－125KV |  |
| 4.5 | 最短脉冲时间≤O.5ms |  |
| 4.6 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |  |
| 5、 | X线球管： |  |
| 5.1 | 最大连续透视功率≥3500W |  |
| 5.2 | 最大透视管电流≥250mA |  |
| 5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥12000转/分，包括透视及采集 |  |
| *5.4 | 阳极热容量≥5.2MHU |  |
| 5.5 | 管套热容量≥7MHU |  |
| 5.6 | 阳极最大散热功率≥18000W |  |
| *5.7 | 球管焦点≥3个 |  |
| 5.8 | 最小焦点≤0.3mm |  |
| 5.9 | 最小焦点功率≥26W |  |
| 5.10 | 所有焦点采用平板灯丝技术 |  |
| 5.11 | 焦点可实现标准正方形 |  |
| 5.12 | 中焦点≤0.4x0.4mm |  |
| 5.13 | 中焦点功率：≥40KW |  |
| 5.14 | 最大焦点≤0.9mm |  |
| 5.15 | 最大焦点功率≥90KW |  |
| 5.16 | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
| 5.17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |  |
| 5.18 | 球管采用液态金属轴承技术 |  |
| 5.19 | 具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 |  |
| 6 | 数字化平板探测器： |  |
| 6.1 | 可旋转长方形平板探测器，旋转角度≥350° |  |
| 6.2 | 平板有效探测面积不小于29cmx38cm |  |
| 6.3 | 平板分辨率≥3LP/mm |  |
| *6.4 | 平板像素尺寸≤160μm |  |
| 6.5 | 动态范围≥16bit |  |
| 6.6 | 系统采集：≥2496x1856矩阵 |  |
| 6.7 | 视野≥6视野 |  |
| 6.8 | 最小视野≤8 x 8cm,最小视野对角线≤11cm |  |
| 6.9 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 6.10 | 平板检测器光子转换效率≥77% DQE |  |
| 6.11 | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 |  |
| 6.12 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |  |
| 6.13 | 平板内具备可抽取滤线栅 |  |
| 7 | 血管造影系统图像系统 |  |
| 7.1 | 外周采集、处理、存储1024²矩阵，最大脉冲≥7.5帧/秒 |  |
| 7.2 | 心脏采集、处理、存储1024²矩阵，最大脉冲≥30帧/秒 |  |
| 7.3 | 实时减影 |  |
| 7.4 | 脉冲透视 |  |
| 7.5 | 床旁可直接选择数字脉冲透视≥9档 |  |
| 7.6 | 可存储单幅及序列透视图象，15幅/秒的速率下，单次存储≥68s |  |
| 7.7 | 可存储单幅及序列透视图象，单次存储≥1000幅的连续动态透视图象 |  |
| 7.8 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒 |  |
| 7.9 | 最小脉冲透视速度≤0.5幅/秒 |  |
| 7.10 | 透视末帧图像保持功能 |  |
| 7.11 | 主机系统硬盘图像存储量 1024矩阵≥100,000幅 |  |
| 7.12 | 后处理功能 提供，包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节 |  |
| 7.13 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 7.14 | 图像显示功能 提供，包括：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 8 | 血管造影系统智能路径图 |  |
| 8.1 | 为了减少造影剂用量和射线剂量，可直接选择任意DSA图像作为路径图蒙片 |  |
| 8.2 | 可选择下肢造影的图像作为路径图蒙片 |  |
| 8.3 | 可在床旁调整背景减影比例 |  |
| 8.4 | 可在床旁调整路径图血管透明度 |  |
| 8.5 | DSA实时像素移位功能，DSA造影时设备可自动、实时修正病人少许移动引起的图像伪影 |  |
| 8.6 | 可通过床旁触摸屏对二维路图影像进行一键放大，缩小和平移操作，路图会自动匹配，无需重新采集 |  |
| 8.7 | 支持用户从二维造影中选取特定的静态参考图像，通过床旁触摸屏一键可将该参考图像内的靶血管以翻白的形式作为背景与实时透视重叠显示于实时屏幕上，提供直观的路径图 |  |
| 8.8 | 二维路图功能被执行时，用户可通过床旁触摸屏一键切换当前参考屏幕上的显示图像为实时非减影图像。 |  |
| 9 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |  |
| 9.1 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| 9.2 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 9.3 | 动态图像优化降噪 |  |
| 9.4 | 适应性边缘增强 |  |
| 9.5 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
| 10 | 图像显示系统： |  |
| 10.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 |  |
| 10.2 | 检查室一台32英寸医用大屏显示系统； |  |
| 10.3 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |
| 10.4 | 控制室一台24英寸医用显示器，分辨率≥1920x1200 |  |
| 11 | 射线剂量防护技术： |  |
| 11.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| 11.2 | 自动插入铜滤片数≥5片 |  |
| 11.3 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 11.4 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 11.5 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |
| 11.6 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 11.7 | 透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变 |  |
| 11.8 | 可以提供低剂量的透视协议 |  |
| 11.9 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| 11.10 | 各家需提供最新最全的低剂量平台，西门子提供CARE&CLEAR低剂量平台，飞利浦提供Clarity IQ低剂量平台，GE提供IGS Dosesense低剂量平台 |  |
| 12 | 网络与附件 |  |
| 12.1 | 高压注射器接口 |  |
| 12.2 | 激光相机接口 |  |
| 12.3 | DICOM Send |  |
| 12.4 | DICOM Print |  |
| 12.5 | DICOM Worklist |  |
| 12.6 | 原装双向对讲通话系统 |  |
| 12.7 | 悬吊式手术灯（一个） |  |
| 三 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 1 | 落地式机架系统1套 |  |
| 2 | 血管造影介入手术床1套 |  |
| 3 | 球管1套 |  |
| 4 | 平板探测器1套 |  |
| 5 | 系统床旁控制组件1套 |  |
| 6 | 双向对讲系统1套 |  |
| 7 | 床旁和控制室各配有1套液晶触摸屏，可以实现透视、采集、路图等各种采集模式的选择以及参数的设置和调整，图像和序列回放，血管测量分析等功能 |  |
| 8 | 下半身射线防护设施1套 |  |
| 9 | 手术灯1个 |  |
| 10 | 悬吊铅屏风1套 |  |
| 11 | 床旁辐射防护1套 |  |
| 12 | 桡动脉穿刺用臂托、双侧手臂托架、头托各1套 |  |
| 13 | 原厂大屏显示器及显示器吊架1套 |  |
| 14 | 原厂工作站1套 |  |
| 15 | 高压注射器一台（落地式分体式或者悬吊式高压注射器一台,含双屏可在机房内及操作室内控制） |  |
| 16 | 多参数心电监护仪1套，基本性能和配置： |  |
| 16.1 | 生理参数模块化插件结构，插件可在每个监护仪互换，并预留插槽供升级用 |  |
| 16.2 | 每套监护仪具备以下参数的监护功能及模块： |  |
| 16.2.1 | 心电（五导联心电导联线）×1，无创血压（成人血压袖带、小儿血压袖带各一副）×1 |  |
| 16.2.2 | 血氧饱和度×1，麻醉气体模块×1、体温×2、三有创双体温模块及附件2套、呼末二氧化碳监测×1、BIS监测×1 |  |
| 16.2.3 | 15英寸以上原厂配备的TFT彩色医用显示器, 分辨率1280﹡1024 |  |
| 16.3 | 24小时图形、表格趋势，一分钟分辨率 |  |
| 16.4 | 通道数≧8道 |  |
| 17 | 第三方显示器吊塔1个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 5 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 9 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放且免费接入。 |  |
| 10 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 11 | 付款方式：设备到货付90%，安装验收合格后一个月内付清余款 |  |
| 12 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |

设备二：全数字化通用型平板血管造影系统

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |  |
| 二. | 技术规格 |  |
| 1 | 机架系统: |  |
| 1.1 | 全自动悬吊式C臂≥四轴 |  |
| 1.2 | 机架多位置预设, 存储位置不少于55种。 |  |
| 1.3 | 具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动 |  |
| 1.4 | CRA≥100° |  |
| 1.5 | CAU≥100° |  |
| 1.6 | RAO ≥180° |  |
| 1.7 | LAO ≥150° |  |
| 1.8 | C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |  |
| 1.9 | SID范围可调，最小范围≥90cm |  |
| 1.10 | SID范围可调，最大范围≥120cm |  |
| 1.11 | 机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |  |
| 1.12 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |  |
| 2 | 导管床: |  |
| 2.1 | 碳纤维浮动床面 |  |
| 2.2 | 床长≥280cm（不包含延长板的长度） |  |
| 2.3 | 床宽≥45cm |  |
| 2.4 | 床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR） |  |
| 2.5 | 床的最大物理承重≥390KG |  |
| 2.6 | 床的纵向运动范围≥125cm |  |
| 2.7 | 床面的垂直升降范围≥32.5cm |  |
| 2.8 | 床面的旋转±120° |  |
| 2.9 | 床面的横向运动≥17cm |  |
| 2.10 | 导管床手臂支架，床垫，输液支架 |  |
| 3 | 液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |  |
| 3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |  |
| 3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置 |  |
| 3.4 | 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 |  |
| 4 | X线高压发生器装置： |  |
| 4.1 | 发生器功率≥100KW |  |
| 4.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |  |
| 4.3 | 最小管电流≤0.5mA |  |
| 4.4 | 高频逆变频率≥100KHz |  |
| 4.5 | 最小管电压≤40KV |  |
| 4.6 | 最大管电压≥125KV |  |
| 4.7 | 最短曝光时间≤O.5ms |  |
| 4.8 | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |  |
| 5 | X线球管： |  |
| 5.1 | 最大连续透视功率≥3000W |  |
| 5.2 | 最大透视管电流≥250mA |  |
| 5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集 |  |
| 5.4 | 阳极热容量≥3.3MHU |  |
| 5.5 | 管套热容量≥4.9MHU |  |
| 5.6 | 阳极最大散热功率≥6500W |  |
| *5.7 | 球管焦点≥3个 |  |
| 5.8 | 最小焦点≤0.3mm |  |
| 5.9 | 最小焦点功率≥19KW |  |
| 5.10 | 为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 |  |
| 5.11 | 为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形 |  |
| 5.12 | 中焦点≤0.6x0.6mm |  |
| 5.13 | 中焦点功率：≥42KW |  |
| 5.14 | 最大焦点≤1.0mm |  |
| 5.15 | 最大焦点功率≥90KW |  |
| 5.16 | 球管带有防碰撞保护装置 |  |
| 5.17 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式 |  |
| 5.18 | 球管采用液态金属轴承技术 |  |
| 5.19 | 球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用 |  |
| 6 | 数字化平板探测器： |  |
| 6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |  |
| 6.2 | 为满足综合介入需求与剂量管理间的平衡，要求平板为长方形平板，非正方形平板 |  |
| 6.3 | 平板有效探测面积不小于38.2cmx29.6cm |  |
| 6.4 | 平板分辨率≥3.25LP/mm |  |
| *6.5 | 平板像素尺寸≤154μm |  |
| 6.6 | 系统采集：≥ 2480x1920矩阵 |  |
| *6.7 | 平板探测器动态范围≥16bit |  |
| 6.7 | 视野≥6视野 |  |
| 6.8 | 最小视野≤8 x 8cm,最小视野对角线≤11cm |  |
| 6.9 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 6.10 | 平板检测器光子转换效率≥70%DQE |  |
| 6.11 | 平板上具备控制机架和检C型臂运动的开关 |  |
| 6.12 | 具备独立的平板探测器液态冷却系统 |  |
| 6.13 | 平板内具备可抽取滤线栅 |  |
| 6.14 | 平板四侧均有智能调节按键，保证了手术操作的便利性，平板每一侧面按键不少于3组。 |  |
| 7 | 图像采集及处理系统： |  |
| 7.1 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作 |  |
| 7.2 | 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； |  |
| 7.3 | 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |
| 7.4 | 动态心脏模式，速率：≥7.5,10,15,30 幅/秒 |  |
| 7.5 | 高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能 |  |
| 7.6 | 数字脉冲透视0.5-30幅/秒,≥9档 |  |
| 7.7 | 透视图像存储量≥1024幅 |  |
| 7.8 | 最大透视图像储存时间≥68s |  |
| 7.9 | 外周采集模式有高压注射器的联动 |  |
| 7.10 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |  |
| 7.11 | 具有实时动态范围管理功能 |  |
| 8 | 智能二维路径导航功能 |  |
| 8.1 | 可实现传统Roadmap功能 |  |
| 8.2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |  |
| 8.3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |  |
| 8.4 | 路径导航功能可用于心脏介入 |  |
| 8.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |  |
| 8.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 9 | 图像采集及处理及优化技术软件包 |  |
| 9.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚 |  |
| 9.2 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| 9.3 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 9.4 | 动态图像优化降噪 |  |
| 9.5 | 适应性边缘增强 |  |
| 9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
| 10 | 图像显示系统： |  |
| 10.1 | 采用医用高分辨率TFT显视器 |  |
| 10.2 | 检查室两台（19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示 |  |
| 10.3 | （19英吋）TFT显视器亮度≥400 cd/m2 |  |
| 10.4 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |  |
| 10.5 | 显视器分辨率≥1280X1024 |  |
| 10.6 | 配有四架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾 |  |
| 10.7 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |  |
| 11 | 图像存储及图像分析系统： |  |
| 11.1 | 主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，容量≥25000幅 |  |
| 11.2 | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |  |
| 11.3 | 自动回放采集序列 |  |
| 11.4 | 回放序列的速度及方向可调 |  |
| 11.5 | 可进行减影及非减影切换 |  |
| 11.6 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |  |
| 12 | 实时旋转DSA： |  |
| 12.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |  |
| 12.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60度/秒 |  |
| 12.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200度 |  |
| 12.5 | 最快采集速率≥30帧/秒 |  |
| 12.6 | 真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 |  |
| 13 | 射线剂量防护技术： |  |
| 13.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |  |
| *13.2 | 自动插入铜滤片数≥5片 |  |
| 13.3 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 13.4 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 13.5 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏（进口原装） |  |
| 13.6 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 13.7 | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置。 |  |
| 13.8 | 可以提供低剂量的透视协议 |  |
| 13.9 | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |  |
| 13.10 | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 |  |
| *13.11 | 各家需提供最新最全的低剂量平台，西门子提供CARE&CLEAR低剂量平台，飞利浦提供Clarity IQ低剂量平台，GE提供IGS Dosesense低剂量平台，其他厂家提供同类低剂量平台 |  |
| 14 | 网络与附件 |  |
| 14.1 | 高压注射器接口 |  |
| 14.2 | 激光相机接口 |  |
| 14.3 | DICOM Send |  |
| 14.4 | DICOM Print |  |
| 14.5 | DICOM Query / Retrieve |  |
| 14.6 | DICOM Worklist |  |
| 14.7 | 原装双向对讲通话系统 |  |
| 14.8 | 悬吊式手术灯（一个） |  |
| 三 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 1 | 悬吊式机架系统1套 |  |
| 2 | 血管造影介入手术床1套 |  |
| 3 | 球管1套 |  |
| 4 | 平板探测器1套 |  |
| 5 | 系统床旁控制组件；床旁和控制室各配有1套液晶触摸屏，可以实现透视、采集、路图等各种采集模式的选择以及参数的设置和调整，图像和序列回放，血管测量分析等功能。 |  |
| 6 | 双向对讲系统1套 |  |
| 7 | 控制模块（检查室及控制室各1套） |  |
| 8 | 下半身射线防护设施1套 |  |
| 9 | 手术灯1个 |  |
| 10 | 悬吊铅屏风1套 |  |
| 11 | 床旁辐射防护1套 |  |
| 12 | 桡动脉穿刺用臂托、双侧手臂托架、头托各1套 |  |
| 13 | 原厂大屏显示器及显示器吊架1套 |  |
| 14 | 原厂工作站1套 |  |
| 15 | 高压注射器1套（原装进口落地式分体式或者悬吊式高压注射器一台,含双屏可在机房内及操作室内控制） |  |
| 16 | 多参数心电监护仪1套，基本性能和配置： |  |
| 16.1 | 生理参数模块化插件结构，插件可在每个监护仪互换，并预留插槽供升级用 |  |
| 16.2 | 每套监护仪具备以下参数的监护功能及模块： |  |
| 16.2.1 | 心电（五导联心电导联线）×1，无创血压（成人血压袖带、小儿血压袖带各一副）×1 |  |
| 16.2.2 | 血氧饱和度×1，麻醉气体模块×1、体温×2、三有创双体温模块及附件2套、呼末二氧化碳监测×1、BIS监测×1 |  |
| 16.2.3 | 15英寸以上原厂配备的TFT彩色医用显示器, 分辨率1280﹡1024 |  |
| 16.3 | 24小时图形、表格趋势，一分钟分辨率 |  |
| 16.4 | 通道数≧8道 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 5 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 9 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放且接入。 |  |
| 10 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 11 | 付款方式：设备到货付90%，安装验收合格后一个月内付清余款 |  |
| 12 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日