浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-21215729

项目名称：LED手术无影灯等两个标项设备

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2021年7月27日

目    录

电子交易须知 ---------------------------------------1

- 招标公告-----------------------------------2

- 投标人须知 --------------------------------7

前附表 -----------------------------------------7

一 总 则 --------------------------------------12

二 招标文件 -----------------------------------14

三 投标文件------------------------------------15

四 开标 ---------------------------------------19

五 评标 ---------------------------------------20

六 定标 ---------------------------------------22

七 合同授予 -----------------------------------22

- 评标办法----------------------------------23

- 招标内容及需求 ---------------------------28

- 合同主要条款 -----------------------------37

- 投标文件格式 -----------------------------41

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2021年8月17日09时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-21215729

项目名称：LED手术无影灯等两个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12700000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：LED手术无影灯

数量：2

单位：套

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：应满足深腔，微创等不同科室的手术照明功能。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

标项二：

标项名称：动物饲养设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：12200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于SPF级免疫缺陷型大小鼠的饲养、繁殖，或者感染性大小鼠的生物限制性饲养以有效保证操作人员、动物及环境的安全等。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成止。

本项目不接受联合体投标。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2021年8月17日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2021年8月17日09时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2021年8月17日09时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地  址：杭州市学士路2号

项目联系人（询问）：江川

项目联系方式（询问）：0571-89991072

质疑联系人：薛雁

质疑联系方式：0571-89991071

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、莫战威、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣、喻胜良

质疑联系方式：0571-85860270、0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量、 预算金额 | 标项号 | 标项内容 | 数量及单位 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | LED手术无影灯 | 2套 | 50 |
|  |  | 2 | 动物饲养设备 | 1批 | 1220 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量为：正本1份 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2021年8月17日09时50分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2021年8月17日09时50分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许 □ 不允许 |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目不接受联合体投标。 5）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）提供的货物全部由小微企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 注意事项：投标人如需在开标现场完成传输、解密等事宜，请自行携带笔记本电脑及CA数字证书保障解密成功。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 20分 |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分 | 3分 |
| 2、 | 售后服务响应情况：根据投标文件提供的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。 | 5分 |
| 3、 | 交货期：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 1分 |
| 4、 | 付款方式：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 1分 |
| 5、 | 认证证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系并获得相关证书的，根据投标文件提供的有效相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 2分 |
| 6、 | 销售业绩：合同签订日期自2018年1月1日以后的，投标产品同品牌同类产品与最终用户的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得6分。 | 6分 |
| 7、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| （二） | 技术部分 | 50分 |
| 1、 | 技术需求全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效。 打“★”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减5分，一般技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。 本项最高得33分，最低得0分。技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。 | 33分 |
| 2、 | 投标设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审 | 2分 |
| 3、 | 安装、调试、验收方法或方案：根据投标文件中所提供的安装、调试、验收方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性综合评审打分。根据方案描述是否详细、合理，可操作性强弱，有效性等内容综合评审打分。 | 5分 |
| 4、 | 技术服务、技术培训：根据投标文件中所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施综合评审打分。根据方案描述是否详细、合理，可操作性强弱，有效性等内容综合评审打分。 | 5分 |
| 5、 | 优惠条件：根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，包括质保期后的售后服务、备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容综合评审打分。如是否有提供超出招标文件要求的配置、配件，提供的备品备件、专用耗材等的优惠率情况，提供的优惠承诺是否有实际用途等。 | 5分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- I、项目编号：0625-21215729

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属妇产科医院

- III、采购内容

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED手术无影灯 | 2套 |
| 2 | 动物饲养设备 | 1批 |

- 技术需求及商务要求

标项1：LED手术无影灯

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 用途说明：应满足深腔，微创等不同科室的手术照明功能 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1 | 环绕式LED光源结合中置式整体反射镜技术，使LED光源通过光学透镜与整体反射系统产生大于600个完整纵向叠加大光斑，使术野光斑更加均匀无暗区，且冷暖色LED白光被医生头肩部遮挡后无彩虹效应 |  |
| 2 | 灯头可360°旋转无限位，含消毒手柄及360°围栏扶手，医护人员可从任意角度移动手术灯头调节定位，操作方便无卡角。 |  |
| 3 | 灯臂关节数≥6个。 |  |
| 4 | 灯头一体化超薄无螺钉设计，消毒无卫生死角确保洁净效果；全封闭工艺，通过国际IP53标准防护等级防水及防尘测试并提供证明。 |  |
| 5 | 应具备灯头双控功能，一个灯头的控制系统可以控制另外一个的“环境灯光照明”和“色温调节”等功能。 |  |
| 6 | 无影灯的控制调节面板需安装在旋转臂关节连结处。 |  |
| 7 | 光斑大小可以通过消毒手柄进行调节。 |  |
| 8 | 母灯灯头直径≤75CM，子灯灯头直径≤65CM。 |  |
| 9 | 母灯光照强度：80000Lux -160,000Lux之间连续可调。 |  |
| 10 | 子灯光照强度：60000Lux -125,000Lux之间连续可调。 |  |
| 11 | 光照强度在控制面板7级以上可调。可逐级可调功能 |  |
| 12 | 光域大小可以通过消毒手柄进行调节，手术灯光域调节范围：母灯光域调整范围16-29CM；子灯光域调整范围：19-30CM。 |  |
| 13 | 色彩还原性Ra：≥96。 |  |
| 14 | 手术灯应具有色温调节功能，色温值在3600K至5000K之间四挡以上可调。 |  |
| 15 | 灯泡使用寿命：≥40000h，并提供报价 |  |
| 16 | 所有技术参数以Datasheet为准。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | LED手术无影子母灯 2套 |  |
| 2 | 消毒手柄 16个 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 1 | 整机保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款 |  |
| 2 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣，折扣按实际售价≤八折供应 |  |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份 |  |
| 5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件 |  |
| 6 | 安装调试验收合格正常使用后支付总额的100% |  |
| 7 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；功能截图等） |  |
| 8 | 提供安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训方案；及针对本次投标的优惠条件内容 |  |

标项2：动物饲养设备

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 大小鼠独立通气笼系统 |  |
| （一） | 设备名称及数量： 小鼠独立通气笼系统18套，大鼠独立通气笼系统5套。 |  |
| （二） | 主要用途： 适用于SPF级免疫缺陷型大小鼠的饲养、繁殖，或者感染性大小鼠的生物限制性饲养以有效保证操作人员、动物及环境的安全。 |  |
| （三） | 主要配置： 独立通气笼主机23台 小鼠160笼双面架（笼架上含160个全套笼盒）*10个 小鼠140笼双面架（笼架上含140个全套笼盒）*14 个 小鼠80笼单面架（笼架上含80个全套笼盒）*10个 小鼠70笼单面架（笼架上含70个全套笼盒）*6个 大鼠35笼单面架（笼架上含35个全套笼盒）*9个 小鼠备用笼盒≥1600个（每个包含笼盖、笼底、食槽、水瓶、水瓶盖及标签夹） |  |
| （四） | 技术参数： |  |
| 1. | 主机参数 |  |
|  | 主要材质：材质为不锈钢和ABS，前部面板主要材质为ABS，防撞防化学侵蚀的强度塑料，以降低机身重量并提高耐腐蚀性。 |  |
|  | 主机重量：≤85kg。 |  |
|  | 主机脚轮：强化的尼龙纤化玻璃，灵活方便移动及固定。 |  |
|  | 主机监控系统：主机为数控微处理器控制，可自动提供恒定的气流速率和过滤器负荷补给。 |  |
|  | 主机界面系统：触摸屏操作，可显示笼盒类型、笼盒数量、温湿度、压力、换气次数及各类报警信息，操作方便系统稳定。 |  |
|  | 噪音：≤55分贝。 |  |
|  | 主机测试：主机内高效过滤器安装完成后进行整机DOP测试，并随机器附带有整机DOP测试通过文件。 |  |
|  | 主机配置要求：主机正负压可通过触摸屏自由设置切换而无需其他额外操作。 |  |
|  | ★换气次数及压差：可调，正常工作为≥75次/小时，在满足换气次数的情况下，对所有笼盒进行测试，各笼盒内换气次数及气压值偏差＜20%（提供相关测试报告）。 |  |
|  | ★空气过滤器进风和出风均经过H14 HEPA滤膜过滤，过滤效率≥99.995%，配置PCR微生物环境侦测系统（提供实物图片）。 |  |
|  | 独立主机：对笼架在供气和排气时无振动传输。一台主机可连接2个双面架或4个单面架。 |  |
|  | 初效过滤：无需工具便可更换，方便操作维护。 |  |
|  | 风机：单风机设计原理，进排气各一台风机，采用24V无刷电机。 |  |
|  | ▲笼内噪音：主机正常工作时笼内声音环境应符合小鼠实验条件。在200Hz-80KHz范围内（即小鼠听觉范围）噪音＜50db（提供相关测试报告）。 |  |
|  | 电器参数：一个主机供4个单面架或2个双面架时，正常运作功率≤150W。 |  |
| 2. | 笼架参数 |  |
|  | 尺寸及规格： 160笼小鼠单面架长*宽*高（含可拆卸送气管）≤1750mm*890mm*2000（2110）mm。 140笼小鼠单面架长*宽*高（含可拆卸送气管）≤1550mm*890mm*2000（2110）mm。 80笼小鼠单面架长*宽*高（含可拆卸送气管）≤1750*500*2000（2100）mm。 70笼小鼠单面架长*宽*高（含可拆卸送气管）≤1530*500*2000（2100）mm。 35笼大鼠单面架长*宽*高（含可拆卸送气管）≤1820*500*1850(1990)mm。 |  |
|  | 材质：笼架为AISI 304不锈纲结构，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，无需工具即可拆卸清洗。 |  |
|  | 底部边角设计：笼架底部的四个边角为弧度角，以防碰坏墙壁。 |  |
|  | 正确定位指示标：笼架每个笼盒的塑料导轨存在笼盒入位指示标。当笼盒推入位置后，指示标消失代表笼盒被正确安置。 |  |
|  | 笼架移动与固定：4轮结构便于移动，带2个刹车脚轮，四个角轮可高温高压灭菌。 |  |
|  | 笼架管道设计：笼架进排气分管道为竖直设计，防止垫料堆积堵塞同时方便清洗消毒。 |  |
|  | 笼盒入位和取出：笼盒从笼架取出和入位时无须另外的手动装置操作。笼盒已正确入位和笼盒取出时及空位时的标识可以自动显示，且无须手动装置操作。防止动物因笼盒不正确入位而造成窒息死亡，同时减少操作时间及操作步骤。 |  |
|  | 导轨：笼架上的笼盒导轨须无螺钉固定在笼架上，防止落灰进到死角难以清理。 |  |
|  | 排气管位置：笼架主排气管在笼架底部。 |  |
| 3. | 笼盒参数 |  |
|  | 尺寸规格：小鼠笼盒底面积≥500cm²；大鼠笼盒底面积≥900cm²,长*宽*高（含水瓶）≥395*340*210（275）mm。 |  |
|  | 笼盒材质：笼盒采用PSU（Polysulfone聚砜）材料，高压灭菌温度最高可达134℃。 |  |
|  | 笼盒进出口阀门：当笼盒从笼架上取出时，笼盒上的进排气阀门会自动关闭。在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入IVC笼盒内，避免交叉污染。 |  |
|  | 笼间供气均一性：各笼盒间换气次数均一，误差＜20％。 |  |
|  | ▲笼盒送风方式：笼架的进排气嘴阀的分管道分布为竖直设计，要求笼盒的进排气嘴均在笼盖上水平分布且阀门为非侵入式设计，在笼盒放入笼架位置时，笼架上的进排气阀不侵入独立通气笼笼盒内，且盒内动物水平的气流速度＜0.2m/s。 |  |
|  | ▲断电保护功能：笼盖配置防停电窒息的生命窗，并覆盖微生物滤膜保护，笼盖上生命窗病毒过滤有效性VFE≥99.9999%，细菌过滤有效性BFE≥99.99999%（提供第三方证明），生命窗尺寸≥100mm*150mm，断电后笼内可保持5只小鼠合格生存环境≥72小时（提供测试报告）。 |  |
|  | 笼盖上生命窗：生命窗上带嵌入式硅胶垫圈，确保其密封性，防止交叉感染。 |  |
|  | 卡扣：笼盖上为无卡扣设计，在无卡扣情况下靠笼底四周凸起的硅胶垫圈与笼盖结合达到密封，手持笼盖时笼底不脱落。 |  |
|  | 网隔（含食槽部分）为AISI 304材质，不接受塑料组件以防止动物撕咬。 |  |
|  | 食槽尺寸：≥500mL，设计合理，不影响笼盒内视野。 |  |
|  | 饮水瓶：水瓶嘴设计要求无焊接，且水嘴与笼盖相接处具有硅胶圈密封设计。 |  |
|  | 水瓶导入设计：笼盖上水瓶置放槽为自动定心导入式设计。 |  |
| 4. | 产品认证 |  |
|  | ▲系统须符合国际IVC行业标准指南2006。符合针对整个IVC系统的压力，压差分布，换气次数，气流速度等相关规定。投标文件中需提供第三方认证通过标识。 |  |
|  | 制造商认证：包括并不限于ISO-9001、ISO-14001认证。 |  |
|  | ▲系统升级能力：具备后期数字化监测管理系统升级能力：整套系统可以通过后期加装相关设备实现针对每个笼盒内环境监测的能力（漏水、湿度、水、食物、动物行为等）。其中数字化监测管理系统国内有装机案例，提供证明文件。 |  |
| 二、 | 垫料倾倒机 |  |
| （一） | 设备数量及用途： 数量：1台。 用途：垫料倾倒机设备用于安全的倾倒鼠笼中的垫料，保护操作者在处理动物垫料的过程中不暴露在过敏原及空气污染物的威胁之中。 |  |
| （二） | 技术参数： |  |
|  | 电源供应：220/240V, 50Hz。 |  |
|  | 高效过滤：根据EN1822确定的H14，效率≥99.99%，必须有DOP测试。 |  |
|  | 初效过滤:“G4”（根据EN779确定）。 |  |
|  | 重量：整机重量≤195kg。 |  |
|  | 气帘速度自动控制，≥0.55m/s，排气量≥1100立方米/小时。 |  |
|  | 工作区域压力: 负压。 |  |
|  | 废料处理: 带滚轮的废料收集袋及平滑漏斗状通道设计使操作者在持续的保护之中移除废料袋。 |  |
|  | 废料箱容积≥60升。 |  |
|  | 运行噪音≤60dB。 |  |
|  | 工作区照明：亮度可调，范围为150-1100 lumen。 |  |
|  | 内部操作室：采用Scotch-Brite磨砂工艺304不锈钢通道及后面板，侧边为透明有机玻璃面板。 |  |
|  | ★操作面板：4英寸微处理控制面板，系统风机速度受微电脑控制。以取保恒定的吸风量，以提高用户安全性。（吸风量不因滤网阻塞而减少）当滤网堵塞程度超过设定范围，或者高效率网寿命达到设定使用期，报警装置会自动触发。 |  |
|  | 工作台面：ABS工作表面耐化学消毒剂，易使用和清洗。 |  |
|  | 设备维护：可以查看高效过滤的维护记录，更换时间及最新的DOP测试记录。 |  |
|  | 工作区域：≥950×650×590mm。 |  |
|  | 工作台高度：可选配升降系统，依据客户要求自由调节，最高高度＞2200mm，最低高度＜1900mm。 |  |
|  | 流速过低报警：蜂鸣和闪光报警方式。 |  |
|  | 流速过高报警：蜂鸣和闪光报警方式。 |  |
|  | 机器背部面板固定方式：机器背部面板不使用带螺纹的螺钉固定以降低积累污物的几率。 |  |
|  | 随机器带的测试报告：必须提供如下随机器测试报告：风速测试报告，噪音测试报告，电子系统测试报告，DOP测试报告，警报系统测试报告，功能测试报告。 |  |
|  | 灵活性：锁止刹车，移动方便，轻松固定。 |  |
|  | 生产厂家资质：具备ISO-9001认证和ISO-14001认证。 |  |
| 三、 | 柜式洗笼机 |  |
| （一） | 设备数量及用途： 数量：1台。 用途：柜式洗笼机用于动物房大小鼠笼盒以及水瓶的专业清洗，可减少笼盒清洗不干净导致的动物交叉感染风险，有效避免操作人员由于手工清洗而造成的被感染风险，同时可以有效减少动物房人力、物力的消耗。 |  |
| （二） | 技术参数： |  |
|  | 电源供应：380V, 50HZ，三相+零线+地线。 |  |
|  | 加热方式：蒸汽加热。 |  |
|  | 主要材质：设备所有材质为AISI304，不接受管道采用铜材质，两个清洗泵、一个漂洗泵均为AISI316不锈钢。 |  |
|  | ▲尺寸：外部尺寸 ≤2070mm(W)*1050mm(D)*2250mm(H)，内腔尺寸≥1300mm(W)*630mm(D)*850mm(H)。 |  |
|  | 水温：清洗水温 ≥55°C，漂洗水温 ≥82°C。 |  |
|  | ★门结构：垂直升降全玻璃自动门观察玻璃尺寸：1430mm(W)*850mm(H)，玻璃厚度9MM，覆安全膜双钢化玻璃，按开门按钮后自动打开，带有缓冲防砸伤安全装置。（材质须符合UNI EN 81-1:2008,UNI EN 81-2:2008, UNI EN 12600:2004要求)，方便对整个清洗过程进行人工监控。 |  |
|  | 带静态压缩垫圈，可达到SPF级气密水密标准。 |  |
|  | 对兔笼和豚鼠笼，设备可单循环实现酸洗加碱洗同时清洗，达到最佳清洗效果。 |  |
|  | ▲清洗臂设计：≥3个振荡摇摆气动手臂，采用套管设计（提供图片），清洗水嘴及漂洗水嘴在同一平面，清洗嘴≥36个，漂洗嘴≥36个，与可调节笼盒放置架相配合达到最佳清洗喷射点，防止交叉感染，不接受上下十字旋转手臂的设计。 |  |
|  | 清洗吞吐量 ≥30笼盒/循环,≥140水瓶/循环。 |  |
|  | 喷嘴出水压：4KW时水嘴压力为≥1.5 Bar。 |  |
|  | 笼盒放置方式：清洗舱内自由摆放，笼盒可倾斜、水平摆放，可自适应调节清洗架，适应大鼠笼，小鼠笼，豚鼠笼及兔笼等多种笼具清洗，并获得最佳清洗数量和效果。 |  |
|  | ▲标准循环：标准循环时间≤4.5min，标准循环耗水≤20L，标准程序包含清洗，沥干，漂洗和排干，并达到AK-KAB清洗效果要求（须提供证明文件）和微生物挑战标准。 |  |
|  | 操作面板：7寸触摸屏操作，中文操作界面可编辑清洗程序。 |  |
|  | 清洗程序：可根据用户需求编辑≥5种。 |  |
|  | 自启动程序：配有定时自动启动程序、每日自清洁维护程序和温度锁定程序。 |  |
|  | 参数设置：可通过密码编辑保护设置：清洗水温，漂洗水温，清洗，漂洗，滴淋，排空时间等。 |  |
|  | 隔热保温设计：设备舱体，面板，管路，阀，水箱等绝缘隔热保温设计，以最大限度减少热量损失，降低运营成本。 |  |
|  | USB数据接口：带USB 数据接口，可以下载清洗运行的数据。 |  |
|  | 远程信息读取：可连接大楼局域网，通过下载APP到智能手机或者平板电脑等可读取设备运行信息。 |  |
|  | 安全性 |  |
|  | 门闭锁装置：门处于开启状态时不能进行清洗。 |  |
|  | 紧急制动装置：控制面板具有紧急制动装置。 |  |
|  | 断电保护装置：断电时自动关闭供水和蒸汽管路。 |  |
|  | 清洗舱压力保护装置：具有机械式泄压阀，避免清洗舱内压力过高。 |  |
|  | 参数设置：权限保护模式 ≥3级密码保护。 |  |
|  | 异常情况报警：蜂鸣及可视。 |  |
|  | 机器认证及制造商资质 |  |
|  | 具有第三方检测机构出具的清洗效果认证,须提供证明文件。 |  |
|  | 制造商具备ISO-9001认证，具备ISO14001认证。 |  |
|  | ★安装案例：该品牌同类型产品，全球动物实验室洗消间安装数超过200台，国内实验室动物洗消间超过50台装机数量； |  |
| 四、 | 换笼工作台 |  |
| （一） | 设备数量及用途： 数量：2台。 用途：该产品运用极好的通风系统级气流均衡技术在实验室换笼过程为人员、环境和物品提供双向的安全保护，可双面操作。 |  |
| （二） | 技术参数： |  |
|  | 电源供应：220/240V, 50Hz。 |  |
|  | 重量：≤190KG。 |  |
|  | 主体材质：内部主体为AISI 304L 不锈钢，外壳为ABS（合成环保材料，抗压抗腐蚀）。 |  |
|  | 外部尺寸≤(W × D × H)：1450 × 800 × 2000（mm），工作区域尺寸≥ (W × D × H)：1100 × 600 × 630（mm），可以保持双面四人操作。 |  |
|  | 机器主体设计：机器主体的角落均为弧度角设计，减少设备移动中对人员的碰伤可能。 |  |
|  | 层流速度：≥0.3m/s。 |  |
|  | 平均排气流率：≥1300m/s。 |  |
|  | 运行噪音：≤60 dB。 |  |
|  | 照明灯：电控荧光灯，光源分布均衡，选配调光器，可根据实验需求，提供至少8种不同的光照强度， ≥2500流明。 |  |
|  | 可升级带红色LED照明灯，用于光照节律相关实验研究。 |  |
|  | 初效过滤器：进气1个级别G4,排气2个级别G4。 |  |
|  | 高效过滤器：进气1个级别H14，排气1个级别H14。 |  |
|  | DOP 测试：高效须经DOP 测试，出厂随机带测试报告。 |  |
|  | ★工作台表面：框架拆卸方便，工作面为TRESPA@ 材质吸声防刮材料，可高温高压灭菌,可通过调整工作面实现高低台面的自由切换。 |  |
|  | 收集器：操作台面中间拼接处设有废液废料收集器，有效收集台面漏下的液体和粉尘，保护设备的初高效过滤器。 |  |
|  | 洗手液自动供给装置：可升级带洗手液自动供给装置，无需接触即可自动供给洗手液。 |  |
|  | 饲料供给装置：可升级带饲料供给装置，无需额外操作空间即可完成垫料添加。 |  |
|  | 工作台高度：可依据使用需求，电动自由调节。 |  |
|  | 风机设计：独立双风机，为供排气过滤器提供单独工作 |  |
|  | 控制系统：4英寸微处理控制面板，智能气流速度控制系统实时监测气流速度，对层流气流，风帘气流，滤网效率等进行实时监控并提供稳定气流。 |  |
|  | 安全性：持续监测各项参数，可直接读取，机器外部及内部可用过氧化氢灭菌。 |  |
|  | 报警：对层流气流，风帘气流，滤网效率等异常情况提供自动报警。 |  |
|  | 清洗维护：圆角设计，表面、边缘光滑，易于清理和维护。机器一侧带掉料收集槽。所有坠落工作面的藏垫料等可以被轻松地扫入该收集槽。工作面可以轻松拆卸清洗。 |  |
|  | 灵活性：锁止刹车，移动方便，轻松固定。 |  |
|  | 随机附带测试报告：噪音及光强度测试，电子组件测试，DOP测试，警报测试，层流空气测试。（至少8个测试点） |  |
| 五、 | 水瓶灌装机 |  |
| （一） | 设备数量及用途： 数量：1台。 用途：水瓶灌装机用于动物实验室实验动物饮水瓶高效灌装,一次可以实现36个水瓶的灌注，可以与动物饮用水机对接。 |  |
| （二） | 技术参数 |  |
|  | 电源供应： 220V, 50Hz。 |  |
|  | 主要材质：主体为AISI304不锈钢，部分管道为PVC材质。材质满足抗酸抗腐蚀需求。 |  |
|  | 灌装方式：一次可同时灌注36个水瓶，可以根据供水条件设定三种不同灌装时间，满足灌装不同水瓶的需求。 |  |
|  | ★灌装效率：整机≥20L/分钟,确保单个灌注嘴的灌注量≥10 ml/s。 |  |
|  | 噪音：运行噪音≤70dB。 |  |
|  | 清理能力：管道及灌水嘴可拆卸进行消毒。 |  |
|  | 操作面板：国际知名厂商PLC，西门子、ABB、霍尼韦尔或三菱或同等或以上档次产品。 |  |
|  | 外部尺寸：长×深×高≤1200*800*1300 mm。 |  |
|  | 生产产家认证：包括但不限于ISO 9001等国际认证。 |  |
|  | 用户名单：提供全球同类设备用户名单。 |  |
| 六、 | 其他 |  |
|  | 整机保修（自安装验收合格次日起）： 大小鼠独立通气笼主机≥2年，笼盒≥3年；垫料倾倒机≥2年；柜式洗笼机≥2年；换笼工作台≥2年；水瓶灌装机≥2年。 设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
|  | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
|  | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
|  | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
|  | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
|  | 中标公告发出之日起5个工作日内，缴纳合同总价的10%作为履约保证金至用户方，合同签订后甲方向乙方在甲方指定的银行开立的监管账户支付合同总额的30%，乙方发货后凭订货的运单甲方再向监管账户支付合同总额的50%，到货验收后再向监管账户支付合同总额的20%；其中5%履约保证金在验收合格三个月内返还（不计息），另外5%履约保证金在设备正常使用满一年后，接到中标方申请后三个月内退还（不计息）。 |  |
|  | 交货期：合同签订后90日之内交货。 |  |
|  | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；功能截图等） |  |
|  | 提供安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训方案；及针对本次投标的优惠条件内容 |  |

第五章  合同主要条款

采 购 合 同

甲方（使用单位）：浙江大学医学院附属妇产科医院   合同编号：

乙方（供应商）：                                 确认书号：

甲方委托浙江省国际技术设备招标有限公司进行公开招标（招标编号为

），确定乙方为中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条 采购项目及合同价格

| 货物名称 | 型号规格 | 厂家产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、具体配置要求等详见配置清单。

2、以上合同总价含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用，如强制计量设备还应包含计量费用。

3、由乙方办理此项目设备进口手续，包括进口外贸，进口报关，港口清关与接货、提货，办理对外付汇与外管核销手续、设备商检等工作。同时，乙方协助办理机电产品进口许可证等事宜。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品及招标文件要求的质量标准。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒绝或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

乙方在合同签订后    个月内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方安装场地，并交使用方验收。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收合格后次日起，乙方提供的商品质保期为    年。质保期内，乙方免费提供至少每年2次的上门维修保养服务，乙方负责对其提供的瑕疵商品实行免费更换。

2、乙方保证提供8年的维修配件，期间如因维修配件的原因无法修复的，乙方承诺提供备用机。

3、乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取提供维修备机等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用部门、技术部门按招标书内容进行货物、技术及商务验收、并在验收单上签字确认。

第六条    货款的支付

设备安装验收合格后三个月内由采购人一次性支付合同金额的100%。

或：

第七条  其它约定：

本合同未尽事宜以投标文件为准。

第八条  违约责任

1、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二的违约金。

2、甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之二的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第九条  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生乙方所供商品的质量、售后服务等问题或甲方无正当理由延期支付货款时，双方均有权直接向对方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼来最后解决争议。

第十条  合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托的签约代表人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）浙江大学医学院        乙方：

附属妇产科医院

法定（授权）代表人			   法定（授权）代表人

（签字）：							  （签字）：

地  址：杭州市学士路1号			地  址：

邮  编：310006						开户银行：

电  话：0571-89991073				银行账号：

传  真：0571-87014611				电话及手机：

日  期：                           日  期：

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备项目

项目编号： 0625-21215729

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院LED手术无影灯等两个标项设备项目

项目编号： 0625-21215729

标 项 号:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（4）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（5）投标人情况介绍；

（6）采购需求响应表（格式见第六章）；

（7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（8）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（9）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（10）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（11）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（12）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（13）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（14）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（15）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

（注：为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的，投标文件将被视为无效。）

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- ▲若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。