招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205081-2

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

日    期：2022年11月8日

招标编号：0625-224022205081-2

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪           1批

简要技术规格：主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究等。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年11月28日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205081-2项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年11月29日09:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年11月29日09:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第二医院 地 址：杭州市解放路88号 联 系 人：王湘杰 电 话：0571-87315248 传 真：0571-87315248 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第二医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年11月18日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1050万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（彩色多普勒超声诊断仪）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205081-2 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第二医院采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年11月29日09:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年11月29日09:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月29日09:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（彩色多普勒超声诊断仪）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第二医院 |  |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 设备安装验收完成后三个月内，收到发票支付合同金额100%。（适用非中小企业） |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |
| 其它条款 | 序号 | 商务要求 |
|  | 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |
|  | 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |
|  | 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
|  | 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |
|  | 5 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |
|  | 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |
|  | 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |
|  | 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |
|  | 9 | 若设备有信息系统接口，则全部开放且免费接入。 |
|  | 10 | 到货时间：合同签订后60个工作日内 |
|  | 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |
|  | 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1批 | 主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究等 | 合同签订后60个工作日内 | 浙江大学医学院附属第二医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备I | 彩色多普勒超声诊断仪4台 |  |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1.1 | 设备用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机； |  |
| 2.1.1 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带； |  |
| 2.1.2 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比； |  |
| 2.2 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限； |  |
| 2.2.1 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术； |  |
| 2.2.2 | 空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数； |  |
| 2.2.3 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示； |  |
| 2.3 | 系统动态范围≥290dB； |  |
| 2.3.1 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值； |  |
| 2.3.2 | 宽景成像技术：扫描长度≥160cm，支持所有成像探头； |  |
| 2.3.3 | 弹性成像技术：可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比； |  |
| 2.3.4 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间； |  |
| 2.3.5 | 类造影血流成像技术：非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态； |  |
| 2.3.6 | 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，具备≥7级背景模式选择； |  |
| 2.3.7 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度； |  |
| 2.3.8 | 组织多普勒速度成像：无需多次取样，可直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8条； |  |
| 2.3.9 | 造影成像技术：1）支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内、凸阵容积、腔内容积等≥15把探头；2）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器； |  |
| 2.4.0 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量； |  |
| *2.4.1 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示； |  |
| 2.4.2 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节； |  |
| 2.4.5 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调； |  |
| 2.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.5.1 | 一般测量； |  |
| 2.5.2 | 妇产科测量； |  |
| 2.5.3 | 心脏功能测量； |  |
| 2.5.4 | 多普勒血流测量与分析； |  |
| 2.5.5 | 外周血管测量与分析； |  |
| 2.5.6 | 泌尿科测量与分析； |  |
| 2.5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择； |  |
| 2.6 | 图像管理与记录装置 |  |
| 2.6.1 | 超声图像存档与病案管理系统； |  |
| 2.6.2 | 具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB； |  |
| 2.6.3 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统； |  |
| 2.6.4 | 以往图像与当前图像同屏对比显示； |  |
| 2.6.5 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置； |  |
| 2.7 | 系统通用功能 |  |
| 2.7.1 | 监视器：≥22英寸高分辨率OLED监视器； |  |
| 2.7.2 | 液晶触摸屏：≥12.1英寸，支持滑动翻页功能，可与显示器同步显示超声实时图像； |  |
| 2.7.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转； |  |
| 2.7.4 | 探头接口≥6个，其中≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口； |  |
| 2.7.5 | 操作控制台可调节高度和左右移动，可电动操作； |  |
| 2.7.6 | 连通性: 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)； |  |
| 2.8 | 二维灰阶显示主要参数 |  |
| 2.8.1 | 扫描速率：凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63帧/秒； |  |
| 2.8.2 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒； |  |
| 2.8.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； |  |
| 2.8.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8； |  |
| *2.8.5 | 系统最大扫描深度≥46cm； |  |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 3.1 | 探头配置共四把：腹部凸阵探头1把、高频线阵探头1把、血管线阵探头1把、腔内微凸探头1把 |  |
| 3.2 | 频率：所有探头及所有检查模式有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调； |  |
| 3.3 | 探头规格及扫描范围： 腹部凸阵探头：1.0 - 6.0 MHz； 血管线阵探头：2.0 – 9.0 MHz； 高频线阵：4.0 - 15.0 MHz； 腔内微凸探头：4.0 – 9.0 MHz； |  |
| 3.4 | 阵元数：浅表线阵探头阵元数≥1000阵元； |  |
| *3.5 | 扫描角度：心脏相控阵探头扫描角度≥120°；(非扩展） |  |
| 设备II | 彩色多普勒超声诊断仪6台 |  |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1.1. | 设备主要功能及用途：实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。要求各厂家高档次专业机型。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 2.1. | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 2.2 | 23英寸高分辨率LCD显示器 |  |
| 2.3 | 全数字化彩色超声诊断系统主机，系统数字化处理通道数≥600,000,000 |  |
| 2.4 | 二维成像优化功能 |  |
| 2.5 | 超高细微分辨血流技术 |  |
| 2.5.1 | 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |  |
| 2.5.2 | 实时空间复合成像技术用于腹部和线阵探头，多级别可调。加彩色模式后此技术不取消。 |  |
| 2.5.3 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别5级，应用于所有成像模式与探头 |  |
| 2.5.4 | 具备组织谐波成像，并支持所有成像探头 |  |
| 2.5.5 | 具备二维灰阶血流成像技术 |  |
| 2.6 | 容积超声优化功能 |  |
| 2.6.1 | 一体化实时立体成像技术,容积帧最高＞800容积帧/秒 |  |
| 2.6.2 | 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |  |
| 2.6.3 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官容积探头 |  |
| 2.6.4 | 容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，可优化容积图像品质 |  |
| 2.6.5 | 智能可变光源系统，可提供≥3个可变光源 |  |
| 2.6.6 | 容积能量模式直方图技术 |  |
| 2.6.7 | 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面 |  |
| 2.7 | 妇产超声专业化软件 |  |
| *2.7.1 | 具备超声造影功能，可应用于腹部凸阵与腔内容积探头，可实现实时双侧三维输卵管造影 |  |
| 2.7.2 | 具备自动颈后透明层（NT）厚度测量功能 |  |
| 2.7.3 | 具备超声断层成像技术。可应用于盆底超声检查等。 |  |
| 2.7.4 | STIC高级时间空间相关成像，用于 4D 胎儿心脏成像技术，并可支持STIC M型 |  |
| 2.7.5 | 具备计算机辅助胎儿心脏诊断技术，通过对胎儿心脏容积数据的操作获取胎儿心脏筛查切面。 |  |
| 2.7.6 | 具备不规则体积测量技术 |  |
| 2.8 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.8.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包） |  |
| 2.8.2 | 妇、产科测量 |  |
| 2.8.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.8.4 | 心脏功能测量 |  |
| 2.8.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.8.6 | 定量能量直方图显示 |  |
| 2.9 | 技术参数及要求 |  |
| 2.9.1 | 系统通用功能： |  |
| 2.9.2 | 监 视 器：≥23″ 高分辨率彩色LCD显示器 器扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 2.9.3 | 主机LCD触摸屏：≥12″ |  |
| 2.9.4 | 主机控制台可电动调节高度，并可左右转动； |  |
| 2.9.5 | 探头接口：≥4个，探头接口为无针触点式接口 |  |
| 2.9.6 | 接收方式：多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围＞270 dB |  |
| 2.9.7 | 扫描角度： - 腹部凸阵探头二维最大扫描角度＞110°； - 腔内容积探头二维最大扫描角度≥180°，容积最大扫描角度≥180°x 120° |  |
| *2.9.8 | 支持一键式STL格式输出（不需要转换），应用于3D打印 |  |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 3.1 | 探头配置共四把：腹部容积探头1把、腹部凸阵探头1把、腔内容积探头1把 |  |
| 3.1.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 |  |
| 3.1.2 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD |  |
| 3.2 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 3.2.1 | 探头规格及扫描频率： 腹部容积：超声频率1.0-7.0MHz 腹部凸阵：超声频率2.0-9.0MH 腔内容积：超声频率6.0-12.0MH |  |
| 3.3.2 | 扫描深度：系统可支持最大扫描深度≥46cm |  |
| 设备III | 彩色多普勒超声诊断仪1台 |  |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1.1 | 适用范围：高档彩色多普勒超声诊断仪，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗及临床学术研究 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 2.1 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 2.2.1 | 动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带 |  |
| 2.2.2 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 |  |
| 2.2.3 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |  |
| 2.2.4 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |  |
| 2.2.5 | 空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数 |  |
| 2.2.6 | 组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 |  |
| 2.2.7 | 系统动态范围≥300dB |  |
| 2.2.8 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |  |
| 2.2.9 | 宽景成像技术：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头 |  |
| 2.3.1 | 应力式弹性成像技术：可支持凸阵、线阵、超高频线阵、腔内、面阵等探头。可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |  |
| 2.3.2 | 二维立体血流显示技术:二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速 |  |
| 2.3.3 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 |  |
| 2.3.4 | 类造影血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，真实反应血管内血流状态 |  |
| 2.3.5 | 超微细血流成像技术：显示超微细血流及低速血流信号，具备≥7级背景模式选择 |  |
| 2.3.6 | 智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |  |
| 2.3.7 | 组织多普勒速度成像：无需多次取样，可直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8条 |  |
| *2.3.8 | 造影成像技术：支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内微凸阵、腹部容积、腔内容积等≥10把探头；支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器 |  |
| 2.3.9 | 穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |  |
| *2.3.10 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示 |  |
| 2.3.11 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 |  |
| 2.3.12 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调 |  |
| 2.4 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  |
| 2.4.1 | 一般测量 |  |
| 2.4.2 | 妇产科测量 |  |
| 2.4.3 | 心脏功能测量 |  |
| 2.4.4 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.4.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.4.6 | 泌尿科测量与分析 |  |
| 2.4.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由可自由选择 |  |
| 2.4.8 | 一体化剪帖板(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |  |
| 2.4.9 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置 |  |
| 2.5 | 系统通用功能 |  |
| 2.5.1 | 显示器: ≥23英寸高分辨率显示器 |  |
| 2.5.2 | 液晶触摸屏：≥12.1英寸，支持滑动翻页功能 |  |
| 2.5.3 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |  |
| 2.5.4 | ≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口），均为无针触点式大接口 |  |
| 2.5.5 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |  |
| 三、 | 配置要求（单套设备配置）： |  |
| 3.1 | 探头配置共四把：腹部凸阵探头1把、高频线阵探头1把、成人心脏探头1把、腔内微凸探头1把 |  |
| *3.1.2 | 扫描角度：成人心脏相控阵探头扫描角度≥120°（非扩展） |  |
| 3.1.3 | 探头规格及频率范围： 腹部凸阵探头：超声频率1.0 - 6.0MHz 高频线阵探头：超声频率3.0 - 12.0 MHz 成人心脏探头：超声频率1.0 - 5.0 MHz 腔内微凸阵头：超声频率4.0 – 9.0 MHz |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 5 | 提供设备原生产厂商的DATASHEET，详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 9 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 10 | 到货时间：合同签订后60个工作日内 |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日