招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205071-2

招标内容：小动物SPECT/PET/CT成像系统

采购单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

日    期：2022年11月2日

招标编号：0625-224022205071-2

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就小动物SPECT/PET/CT成像系统项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：小动物SPECT/PET/CT成像系统           1套

简要技术规格：可满足活体动物功能-解剖成像及定量要求，在神经、肿瘤、心血管和生物药物研发等研究领域具有广泛的应用前景。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年11月23日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205071-2项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年11月24日09:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年11月24日09:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） 地 址：杭州经济技术开发区福城路150号 联 系 人：席先生 电 话：0571-88128109 传 真：0571-88128109 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）采购小动物SPECT/PET/CT成像系统 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年11月14日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1500万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，或未提供纸质投标文件的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205071-2 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）采购小动物SPECT/PET/CT成像系统 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年11月24日09:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年11月24日09:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月24日09:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务7分，技术54分，服务9分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（7分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 质保期： 在满足招标文件要求的基础上，每增加1年质保期加1分，最多加2分。; 2. 2; 市场占有率评价 提供2019年1月1日以来同品牌同型号产品成功案例合同复印件，每提供1个同类销售合同复印件得1分，最多得4分，不提供不得分。; 4. 3; 投标文件编制： 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。; 1. 小计; 7. |
| 27.5.2 | - 技术评价（54分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（14分） 11分≤“最优”得分≤14分，8分≤“较优”得分＜11分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 14. 2; 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。 打“△”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分，一般技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得40分，最低得0分。; 40. 小计; 54. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（9分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 安装调试方案：根据投标人针对安装调试方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 2; 培训方案：根据投标人针对临床应用培训方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 3; 售后服务方案：根据投标人针对售后服务方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 小计; 9. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（小动物SPECT/PET/CT成像系统）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 国内部分：采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的50%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。 进口部分：合同签订后，甲方向丙方在甲方指定的银行开立的监管账户支付合同总价的100%作为预付款，合同生效后，丙方开具10%收据向甲方申请解除10%货款的监管；产品到货清关完毕，丙方凭“报关单”和丙方开具的100%金额的代理发票向甲方申请解除80%货款的监管；产品验收合格后，丙方凭验收报告向甲方申请解除尾款的监管。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 设备保修期3年。免费保修时间自验收合格之日开始计算。保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 售后服务 - 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修。保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 设备生产厂家提供安装及售后维修服务并提供原厂承诺。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥。 - 提供使用人员的详细培训方案。 - 在设备安装完成后，厂方的工程师应对用户的使用人员进行必要的操作和常规维护培训，并制定操作、维护规程。 - 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）指定地点 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：接到用户通知后四个月内 - 交货地点：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）指定地点 - 报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中） |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为小动物SPECT/PET/CT成像系统，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物SPECT/PET/CT成像系统 | 1套 | 可满足活体动物功能-解剖成像及定量要求，在神经、肿瘤、心血管和生物药物研发等研究领域具有广泛的应用前景 | 接到用户通知后四个月 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 小动物PET/CT部分 |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1.1 | 小动物PET/CT具有高分辨率，灵敏度等特点，可满足活体动物功能-解剖成像及定量要求，在神经、肿瘤、心血管和生物药物研发等研究领域具有广泛的应用前景 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 机架： |  |
| 2.1.1 | 为动物试验研究的PET和CT提供一体化的机架：具备 |  |
| *2.1.2 | 机架防护：自屏蔽机架：在CT最大功率运行时，外部任何地方都< 1uSv/h，并提供第三方辐射环境检测报告 |  |
| △2.1.3 | 提供已发表有效的第三方设备性能Nema测试报告：提供全文 |  |
| 2.1.4 | 发表同型号设备应用的SCI论文：≥10篇，提供论文题目，杂志名，卷期号或论文网址 |  |
| 2.1.5 | 仪器安装房间：安装尺寸≤10 平方米 |  |
| 2.1.6 | 单相电源：220-230V/10A，配置UPS紧急电源 |  |
| 2.1.7 | 湿度范围：30–70% |  |
| 2.1.8 | 温度范围：18–24 摄氏度 |  |
| 2.1.9 | 同型号设备成熟稳定运行情况：国内用户≥5家，提供用户名单，地址及联系方式 |  |
| 2.2 | PET性能参数 |  |
| 2.2.1 | 探测器材料：单层晶体LYSO |  |
| 2.2.2 | 孔径大小：≥10 cm |  |
| △2.2.3 | 径向有效视野：≥8 cm |  |
| 2.2.4 | 单床位轴向视野：≥9.4 cm |  |
| 2.2.5 | 模块长方形切割：具备 |  |
| 2.2.6 | 探测器模块数目：≥16 |  |
| 2.2.7 | 晶体元数目：≥11,000 |  |
| 2.2.8 | 晶体元 |  |
| 2.2.8.1 | 晶体元面积（切割）：≤1.6 mm x 1.6 mm |  |
| 2.2.8.2 | 晶体元深度：≥12 mm |  |
| 2.2.8.3 | 晶体阵列：≥25 x 25 |  |
| 2.2.9 | 光电倍增管(PSPMT)：64通道位敏光电倍增管 |  |
| 2.2.10 | 峰值灵敏度（窗宽250-750 keV）（NEMA标准）：≥9% |  |
| 2.2.11 | 空间分辨率@ CFOV ≤1.1 mm |  |
| △2.2.12 | 平均能量分辨率（NEMA标准）：≤14% |  |
| 2.2.13 | 时间窗：≤ 5.2 ns |  |
| 2.2.14 | 系统时间分辨率：≤2 ns |  |
| 2.2.15 | 能窗范围：0–800 keV |  |
| △2.2.16 | 重建算法：提供基于蒙特卡罗模拟的重建算法 |  |
| 2.2.16.1 | FBP：提供 |  |
| 2.2.16.2 | OSEM：提供 |  |
| 2.2.16.3 | MLEM：提供 |  |
| 2.2.17 | 动物检查床板：提供小鼠和大鼠检查床板 |  |
| 2.2.18 | PET校正源工具包：提供 |  |
| 2.3 | CT性能参数 |  |
| 2.3.1 | 探测器材料：CsI+CMOS |  |
| 2.3.2 | X-线探测器：提供 |  |
| 2.3.2.1 | 探测器大小：≥11 x 14 cm |  |
| 2.3.2.2 | 探测器象素：≥1944×1536 |  |
| △2.3.2.3 | 单床位最大视野 (FOV)：≥ 8 cm x 9 cm |  |
| 2.3.2.4 | 多床位最大视野 (FOV)：≥ 8 cm x 20 cm |  |
| 2.3.3 | X线源 提供 |  |
| △2.3.3.1 | 最大功率：≥80W |  |
| 2.3.3.2 | 电压范围：35–80 kV |  |
| *2.3.3.3 | 最大阳极电流：≥1000 µA |  |
| 2.3.3.4 | 最大空间分辨率：≤80µm @ 10%MTF |  |
| 2.3.3.5 | CT最小曝光剂量：≤7 mGy |  |
| 2.3.4 | 最短CT扫描时间：整只小鼠全身扫描最短时间：≤ 8 s |  |
| 2.3.5 | 软件引导型呼吸门控技术：无需硬件支持的呼吸门控技术 |  |
| 2.3.6 | 软件引导型心脏门控技术：无需硬件支持的心脏门控技术 |  |
| 2.3.7 | 全视野4D CT技术：可实时动态监测造影剂在体内的代谢 |  |
| 2.3.8 | CT的定位，衰减校正功能：具备 |  |
| 2.3.9 | CT高级应用功能 脂肪分离，射血分数等，并提供图片或案例 |  |
| 2.4 | 工作站硬件 |  |
| 2.4.1 | 采集工作站 |  |
| 2.4.1.1 | 处理器：英特尔Xeon W2123或以上配置 |  |
| 2.4.1.2 | 内存：≥48 GB |  |
| 2.4.1.3 | 数据硬盘：≥256 GB |  |
| 2.4.1.4 | 操作系统：64位Window操作系统或同等配置 |  |
| 2.4.2 | 重建工作站 |  |
| 2.4.2.1 | 处理器：2个10核 intel Xeon或以上配置 |  |
| 2.4.2.2 | 内存：≥128 GB |  |
| 2.4.2.3 | 数据硬盘：≥8 TB |  |
| 2.4.2.4 | 操作系统：64位Linux 操作系统或同等配置 |  |
| 2.4.3 | 后处理工作站 |  |
| 2.4.3.1 | 处理器：英特尔酷睿i5 6核，3.4GHz或苹果M1 XAX同等配置 |  |
| 2.4.3.2 | 内存：≥24 GB |  |
| 2.4.3.3 | 数据硬盘：≥1 TB |  |
| 2.4.3.4 | 显卡：Radeon Pro 570X 4 Go或苹果M1 MAX同等配置 |  |
| 2.4.3.5 | 显示器 ≥27英寸(4K或以上分辨率) |  |
| 2.4.3.6 | 平板电脑：与主机连接，可现场控制扫描流程, iPAD或同等配置 |  |
| 2.5 | 工作站软件功能 |  |
| 2.5.1 | DICOM数据传输：提供 |  |
| 2.5.2 | DICOM数据接收：提供 |  |
| 2.5.3 | DICOM文件搜索：提供 |  |
| 2.5.4 | DICOM数据输出：提供 |  |
| 2.5.5 | PET/CT图像显示和分析：提供 |  |
| 2.5.6 | 图像显示：提供 |  |
| 2.5.7 | 图像融合：提供 |  |
| 2.5.8 | ROI创建：提供 |  |
| 2.5.9 | 定量分析：提供 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机1台 |  |
| 3.2 | 小动物麻醉系统：提供1套，包括：1. 紧凑型气体麻醉模块，2. 用于麻醉面罩的输出，3. 一个内置的提取系统，使得能够优化从配件的提取率以匹配麻醉气体的流量-速率，4. TEC3异氟醚蒸发和适配器 |  |
| 3.3 | 心脏和呼吸门控系统：提供1套，具备呼吸、心电双门控功能，包含动物生理信息监控系统 |  |
| 3.4 | 小鼠动物舱：提供1套，整套系统包括：传感器，与主机的转接头等 |  |
| 3.5 | 大鼠动物舱：提供1套，整套系统包括：传感器，与主机的转接头等 |  |
| 3.6 | 三个小鼠同时扫描动物舱：提供1套 |  |
| 3.7 | 小动物PET相关科研软件PMOD模块：提供PBAS，PKIN，PFUS，PXMOD，PCARD，P3D，PSEG模块各一个 |  |
| 二 | 小动物SPET/CT部分 |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1．1 | 小动物SPECT/CT具有高分辨率，灵敏度等特点，可满足活体动物功能-解剖成像及定量要求，在神经、肿瘤、心血管和生物药物研发等研究领域具有广泛的应用前景 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 机架 |  |
| 2.1.1 | 为动物试验研究的SPECT和CT提供一体化的机架：具备 |  |
| 2.1.2 | 机架防护：自屏蔽机架：在CT最大功率运行时，外部任何地方都< 1uSv/h |  |
| 2.1.3 | 扫描动物：小鼠，大鼠 |  |
| 2.1.4 | SPECT/CT心脏、呼吸门控功能：具备 |  |
| 2.1.5 | 已发表同型号设备应用的SCI论文：≥3篇（提供全文） |  |
| 2.2 | SPECT性能参数 |  |
| △2.2.1 | 探测器材料：NaI |  |
| 2.2.2 | 探头数量：≥3个 |  |
| *2.2.3 | 每个探头大小：≥590 x 470 x 9.5mm |  |
| △2.2.4 | 准直器：提供圆柱状准直器 |  |
| *2.2.4.1 | 小鼠通用准直器：通用型准直器-1 (GP-M)：适用于小鼠全身和聚焦扫描，孔径：0.6mm，分辨率:0.4mm，灵敏度：1500cps/MBq |  |
| 2.2.4.2 | 大鼠通用准直器：通用型准直器-2 (GP-RM)：适用于大鼠和小鼠全身和聚焦扫描，孔径：1.5mm，分辨率:1.1mm，灵敏度：1500cps/MBq |  |
| 2.2.5 | 能量范围：25-350 KeV |  |
| 2.2.6 | 横向视野：小鼠Ø28mm；大鼠Ø58mm |  |
| 2.2.7 | 轴向视野：小鼠140mm；大鼠230mm |  |
| 2.2.8 | 空间分辨率：活体分辨率≤ 0.4 mm |  |
| 2.2.9 | 能量分辨率：≤9.5% |  |
| △2.2.10 | SPECT最快扫描速度：1 秒（单个器官），8秒（小鼠全身） |  |
| 2.2.11 | 扫描机架旋转：否 |  |
| 2.2.12 | 动物检查床：提供小鼠和大鼠检查床 |  |
| 2.3 | CT性能参数 |  |
| 2.3.1 | 探测器类型：CMOS |  |
| 2.3.2 | X-线探测器：提供 |  |
| 2.3.3 | 单床位最大视野 (FOV)：≥ 7.2 cm x 8.2 cm |  |
| 2.3.4 | 重建像素：≤30 um |  |
| 2.3.5 | X线源：提供 |  |
| 2.3.5.1 | 最大功率：≥50W |  |
| 2.3.5.2 | 电压范围：10–65 kV |  |
| 2.3.6 | CT最小曝光剂量：≤5 mGy |  |
| 2.3.7 | 整只小鼠最短CT扫描时间：≤ 5 s |  |
| 2.4 | 工作站硬件 |  |
| 2.4.1 | 采集工作站 |  |
| 2.4.1.1 | 处理器：Intel i7-8700 6 core CPU |  |
| 2.4.1.2 | 内存：32 GB |  |
| 2.4.1.3 | 数据硬盘：500 GB操作系统使用 + 6 TB保存数据使用 |  |
| 2.4.1.4 | 操作系统：专业级Microsoft Windows 10 |  |
| 2.4.2 | 重建和后处理工作站 |  |
| 2.4.2.1 | 处理器 ：Fast workstation with 2x10 core CPU's |  |
| 2.4.2.2 | 内存：≥128 GB |  |
| 2.4.2.3 | 数据硬盘：240 GB操作系统使用 + 36 TB保存数据使用 |  |
| 2.4.2.4 | 操作系统：Microsoft 2019伺服器等级操作系统 |  |
| 2.4.2.5 | 显示器：24寸LCD高分辨率显示器 |  |
| 2.5 | 工作站软件功能 |  |
| 2.5.1 | DICOM数据传输：提供 |  |
| 2.5.2 | DICOM数据接收：提供 |  |
| 2.5.3 | DICOM数据搜索：提供 |  |
| 2.5.4 | DICOM数据输出：提供 |  |
| 2.5.5 | SPECT/CT图像显示和分析：提供 |  |
| 2.5.6 | 图像显示：提供 |  |
| 2.5.7 | 图像融合：提供 |  |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机一台 |  |
| 3.2 | 小动物麻醉系统：提供1套 |  |
| 3.3 | 心脏和呼吸门控系统：提供1套 |  |
| 3.4 | 小鼠通用型准直器：提供1套 |  |
| 3.5 | 大鼠通用型准直器：提供1套 |  |
| 4 | 第三方配套设备 |  |
| 4.1 | 落地式超速离心机1台 |  |
| 4.1.1 | 配一套转头（高速定角转头、大容量定角转头、高速水平转头、大容量水平转头） |  |
| 4.1.2 | 最高转速：≥100,000 RPM；最大相对离心力：≥802,000 x g；转速控制精度: ≤ ± 2 RPM |  |
| 4.1.3 | 具备转头动态惯性检测功能，在动态情况下仪器自动进行转头惯量检测和能量计算，与仪器设置进行对照，若转头的能量过大，仪器将自动减速到安全动能所允许的最高转速，保证在离心高密度溶液时仪器的安全运行 |  |
| 4.1.4 | 可实现数字化实时显示真实真空度数值 |  |
| 4.1.5 | 可存储1000个程序，且每个程序可设定30个步骤，以满足实验需求 |  |
| 4.1.6 | 软件内置于主机，具备本机进行实验模拟和实验计算功能，仪器可使本机模拟以下实验过程，并可将模拟的离心条件直接下载运行； |  |
| 4.2 | 大型多功能清洗机1套 |  |
| 4.2.1 | 内室尺寸≥1440*2300*2500mm |  |
| 4.3 | 脉动真空灭菌器 2套 |  |
| 4.3.1 | 容积≥1380L |  |
| 4.4 | 提供小动物SPECT/PET/CT设备机房改造及必需的配套设备 |  |
| 5 | 商务要求 |  |
| 5.1 | 设备保修期3年。免费保修时间自验收合格之日开始计算。 |  |
| 5.2 | 交货地点：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）指定地点 |  |
| 5.3 | 交货期：签订合同后，接到用户通知后四个月内 |  |
| 5.4 | 维修响应时间：电话响应2小时，到场响应48小时。 |  |
| 5.5 | 软件终生免费升级 |  |
| 5.6 | 所投产品生产日期不早于投标日期前1年 |  |
| 5.7 | 付款条件： 国内部分：采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的50%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款 进口部分：合同签订后，甲方向丙方在甲方指定的银行开立的监管账户支付合同总价的100%作为预付款，合同生效后，丙方开具10%收据向甲方申请解除10%货款的监管；产品到货清关完毕，丙方凭“报关单”和丙方开具的100%金额的代理发票向甲方申请解除80%货款的监管；产品验收合格后，丙方凭验收报告向甲方申请解除尾款的监管。 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

附件：合同模板

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）采购合同（外贸产品）

采购编号：*******       绿色项按照投标文件相应实际内容准确填写

确认书编号：

甲方（需方）：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

乙方（供方）：

丙方（进口代理机构）：浙江省科学器材进出口有限责任公司

签约时间、地点： 2022年**月**日，杭州

浙江省国际技术设备招标有限公司对中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）*******项目（招标编号：*************），确定*********** 为中标单位。经甲、乙双方协商，由丙方代理进口本合同乙方提供的进口商品，甲方、乙方、丙方三方根据采购结果，签署本合同。

第一条：采购商品配置清单及合同价格

| 序号 | 进口货物名称 | 品牌型号 | 单价（万元） | 数量 | 单位 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币） |  | 大写：万元整小写： |  |  |  |  |

注：1、以上合同总价包含将货物运抵甲方指定地点并能正常使用所发生的设备（包括主机、标准附件、备品备件和专用工具）价格、国际运费、国际运输保险费和代理统包费、装卸费、安装调试及培训等一切费用。

2、“品牌型号及配置”一栏内容较多时可另附详细配置清单。

3、投标文件与合同具有同等法律效力。

第二条：质量保证及售后服务

1.乙方应按照招投标文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用、符合国家法律规定和技术标准的全新原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，最迟在＿5＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并相应延长质保时限。

5. 设备自验收合格后起进口设备质保＿*年，保修期间为整机保修，包含易损易耗件更换。维修响应时间＿*＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿24＿小时内到达现场并进行维修；保修期后，如果投标文件里是零配件有几折优惠承诺的，按投标文件填写：保修期后，零配件以不高于几折优惠提供。 如果投标文件里没有零配件有几折优惠承诺的，直接填写：保修期后，乙方继续为甲方提供维修服务，仅收取材料费用。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

6.验收合格后，质保期内每年平均开机率≥95%（计算方法为正常开机日/一年工作日），一年以365天计算。因仪器故障，开机率少于95%的情况下，每超过1天保修期顺延2天。

7.设备投入使用后5年内免费移机一次。设备软件终生免费升级。

第三条、技术资料

1.乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供合同货物的有关技术资料和必备的附件，进口产品还需提供全套中英文对照的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的知识产权纠纷由乙方承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于接到用户通知四个月内将所供商品按时、安全运至甲方指定地点（若

甲方原因，可适当延长交付时间），并于甲方书面通知后**周内安装调试完毕后交甲方验收。

第六条：调试与验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招投标文件上的技术规格要求和有关质量标准进行现场到货验收，外观、说明书符合招投标文件技术要求的，给予签收，到货验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需事先负责安装达到合同规定的技术要求，同时负责培训甲方的使用操作人员，做好甲方现场调试的指导，直到符合技术要求，甲方才进行交付验收，在交付验收合格前，乙方负责承担相应风险。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与到货验收及交付验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.合同商品从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

7.如发现有重大的质量问题，甲乙双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，且乙方负责调换或退货，并承担相关费用。

第七条：货款的支付

付款方式：合同签订后，甲方向丙方在甲方指定的银行开立的监管账户支付合同总价的100%作为预付款，合同生效后，丙方开具40%收据向甲方申请解除40%货款的监管；产品到货清关完毕，丙方凭“报关单”和丙方开具的100%金额的代理发票向甲方申请解除50%货款的监管；产品验收合格后，丙方凭验收报告向甲方申请解除尾款的监管。

第八条：其他条款约定

1、甲方、乙方协助丙方做好有关进口审批及到货前办理好进口免税手续。

2、乙方负责根据本次采购结果向丙方提供已确认的进口货物的品名、型号规格、配置配件、技术要求、价格、制造厂商或生产国别、售后服务等相关书面资料，以便丙方及时对外签订进口合同。

3、丙方负责对外签订合同、协助商谈运输方式、到货地点，办理法定商检、对外承付货款、办理进口报关、到货后通知乙方安装调试并送货上门等事宜。

4、丙方应根据进口合同积极实施对外履约，并及时向甲方和乙方书面通报进口合同的执行情况，特别是货物备妥期、装运期、预计抵达情况，以便甲方及时了解供货进度，乙方及时做好接货准备。

5、对需办理《机电产品进口许可证》的设备，丙方应协助甲方办理网上申报等有关事宜，并及时领取进口批件。

6、丙方应协助甲方催缴供应商的质量保证金或保函。

7、进口设备到货后，丙方应向甲方提供一套完整的进口单证。如进口设备发生质量、数量与进口合同不符，应协助甲方和乙方做好商检，并及时启动索赔程序，负责向有关责任人交涉及索赔，责任人赔付后，丙方应立即将款项拨付给甲方。

8、如由于丙方工作失误，造成进口货物不能及时清关而产生的海关滞报金，超期仓储费等额外费用由丙方自行承担。

9、在甲方遇有特殊情况时，丙方可以在与甲方约定还款日期的前提下，短期代垫部分货款。

10、丙方应协助甲方完成海关等政府主管部门履行年检、抽检及其他相关工作并提供相关检查资料。

第九条：违约责任

1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金。

2.乙方交付的产品、产品质量不合格或不符合本合同约定的，由乙方负责调换或退货，并承担相关费用。

3.乙方违约导致逾期1个月未全部交付标的物的，甲方可以单方面终止合同，但已履行的部分依然有效。双方结清货款，乙方应按照违约责任支付违约金。

第十条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，并签订必要的书面协议。如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

第十二条：合同生效

1. 合同经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方、丙方各执壹份。

5. 相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方法定代表人或委托代理人（签字）： 项目负责人（签字）： | 乙方法定代表人或委托代理人（签字）： |
| 地址： 杭州经济技术开发区福城路150号 | 地址： |
|  | 统一社会信用代码： |
| 电话： 0571-88122428 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： 中国工商银行杭州市半山支行 | 开户银行： |
| 帐号： 1202020009900140237 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（公章）：浙江省科学器材进出口有限责任公司 |  |
| 法定代表人或受委托人：（签字） |  |
| 地址：杭州市天目山路97号 |  |
| 统一社会信用代码：：91330000142931038M |  |
| 电话：0571-87967097 |  |
| 传真：0571-87967115 |  |
| 开户银行：工行半山支行 |  |
| 帐号： 1202020019900140568 |  |
| 签字日期： 年 月 日 |  |

采 购 合 同（内贸采购合同模板）

甲方：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

乙方：

合同编号：                                      确认书号：

签订地点：                                      签订时间：2022年 月  日

- 产品名称、规格型号、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价（万元） | 数量 | 单位 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 万元整 小写： |  |  |  |  |

二、质量要求，售后服务及损害赔偿

2.1乙方应保证本合同标的产品为原公司出厂，型号、规格必须符合上述备注的要求，质量达到原厂出厂质量标准，产品质量确保符合甲方要求,与甲方要求的配置一致，相关技术参数详见投标文件。

2.2如因乙方货物质量原因，导致甲方损失的，乙方应予以全额赔偿。

2.3产品质量证明：乙方应出具产品合格证书、质量检验报告、使用说明书等文件。

三、包装标准、包装物及随货备品

3.1木箱包装，包装物由乙方提供，符合国家或行业规定并适合长途运输。产品交付前的损失均由乙方自行负责。

3.2每件包装箱内应附一份详细的发货清单/装箱单和质量检验证。

四、产品交付时间：接到用户通知XX个月内。

五、产品交付地：甲方指定地点。

六、运输方式及到达站（港）和费用负担：快递运输，费用由乙方负担。

七、检验标准、方法、地点及期限

7.1参照本合同第二条【质量要求，售后服务及损害赔偿】、附件执行；

7.2货物到达目的地后,乙方与甲方一起根据运单和装车清单组织对货物的外观及件数进行清点检验；因乙方自身原因没有派员，没能到达现场参加，该清点检验过程仍然视为有效。

7.3现场检验时，如发现货物由于乙方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字各执一份，作为甲方向乙方提出更换或补发的依据；

7.4由于乙方造成换货的时间，应执行本合同中关于交货期索赔的规定。

7.5本章以上条款所属的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理，但均不能被视为在后续使用时出现的乙方应承担的质量保证责任的解除。

7.6乙方保证其供应的本合同下的货物生产日期距离签订合同日期不超过1年，在交货后至产品验收前，如发现乙方提供的设备有缺陷，不符和本合同规定时，确属乙方责任，乙方应立即无偿修理、换货，由此产生的费用均乙方负担。

7.7如双方代表在会同检验时或在质量验收时，对检验结果不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行检验。最终检验结果对双方都有约束力，检验费由责任方承担。

7.8如本合同任何一方提出索赔，而另一方在10日内未给予书面答复，则可认为对方已接受该索赔和赔偿要求。

八、结算方式、时间和质保期

8.1 付款方式：采购人在合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的50%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。

8.2 质保期：

8.2.1乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.2.2如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，最迟在＿5＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

8.2.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并相应延长质保期限。

8.2.4设备自验收合格后起设备质保＿*年，保修期间为整机保修，包含易损易耗件更换。维修响应时间＿*＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿24＿小时内到达现场并进行维修；保修期后，***********。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

8.2.5 验收合格后，质保期内每年平均开机率≥95%（计算方法为正常开机日/一年工作日），一年以365天计算。因仪器故障，开机率少于95%的情况下，每超过1天保修期顺延2天。

8.2.6 设备投入使用后5年内免费移机一次。设备软件终生免费升级。

九、违约责任：

9.1乙方应按期交货。未按时交货的，每天按合同金额千分之五支付违约金；逾期十五天以上，按前述标准加倍支付惩罚性违约金且甲方有权终止合同。

9.2乙方交付的产品、产品质量不合格或不符合本合同约定的，由乙方负责调换或退货，并承担相关费用。

9.3乙方违约导致逾期1个月未全部交付标的物的，甲方可以单方面终止合同，由乙方按照违约责任支付违约金。

- 解决：与本合同有关的或在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、通知与其他约定事项：

11.1本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等效力。

11.2相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。。

11.3本合同经甲乙双方盖章、授权代表或法定代表人签字后生效。

|  | 单位名称 （盖章） | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） |  | 单位名称 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 | 杭州经济技术开发区福城路150号 |  | 单位地址 |  |
| 甲 | 法定代表人 |  | 乙 | 法定代表人 |  |
|  | 委托代理人 |  |  | 委托代理人 |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行杭州市半山支行 |  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 | 1202020009900140237 |  | 帐 号 |  |
| 方 | 统一社会信用代码 | 12330000MB1D699928 | 方 | 统一社会信用代码 |  |
|  | 电 话 | 0571-88122428 |  | 税 号 |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |