招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205083

招标内容：3.0T MR等设备

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

日    期：2022年11月9日

招标编号：0625-224022205083

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就3.0T MR等设备项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：3.0T MR等设备           1批

简要技术规格：3.0T MR等设备1批。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年11月30日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205083项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年11月30日09:20时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年11月30日09:20时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1307开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第一医院 地 址：杭州市庆春路79号 联 系 人：医疗设备采购 电 话：0571-87236928 传 真：0571-87236928 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第一医院采购3.0T MR等设备 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年11月20日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：7100万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（3.0T MR，回旋加速器和平板小C臂）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205083 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第一医院采购3.0T MR等设备 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年11月30日09:20时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年11月30日09:20时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年11月30日09:20时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（3.0T MR等设备）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第一医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后分批付清余款。（适用中小企业） 注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 签订合同后15天内支付20%预付款，分批验收合格后三个月内支付余下80%货款。（适用非中小企业） |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保修期 - *整机含所有易耗件自验收合格之日起原厂保修≥1年，并提供相应的原厂书面保修承诺，保修承诺内须注明保修范围外的易耗品或耗材，终身维修，软件终身免费升级，快速修复时间（最长三天）承诺。 - *提供设备运行所需所有易耗品或耗材的价格，如不提供则视为设备运行的所有易耗品或耗材均终身免费提供。 - 每年保质期内故障率不得超过14天，故障时间每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。提供24小时服务支持，服务响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护。 - 提供离医院最近维修点及常驻维修工程师情况，备品仓库备件充足。维修响应时间不超过2小时，24小时内到场维修。 - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。 - 售后服务 - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修，如维修时间较长，提供代用仪器。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过3天必须送达买方。 - 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划及收费标准，提供维修点的分布情况，及配件供应情况。在投标文件中列出常用耗材与维修配件价格清单。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级 - 培训 - 由仪器生产厂家负责技术和保养培训、技术培训，承担售后服务，并出具相关材料。提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。 - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。 - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 以上培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属第一医院 - 仪器到达用户现场接到用户通知后安排工程技术人员在3日内进行安装调试。投标商应在投标文件中提供安装调试过程中医院需配合的内容。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。 - 随机资料：提供完整的中英文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程。如系进口产品，还应提供报关证明 - 交货 - 交货期：医院提出到货通知之日后90天内到货。（如不能按时交货，每延长7天交货期，将按合同总价的0.5%作为罚金，从付款中扣除）。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为3.0T MR等设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T MR等设备 | 1批 | 3.0T MR等设备一批 | 医院提出到货通知之日后90天内到货 | 浙江大学医学院附属第一医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲ | 总体要求：本项目为整体项目，不接受部分投标 |  |  |
| 设备一 | 3.0T MR |  |  |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 投标机型必须为各公司获得NMPA（SFDA）的最新最高端3.0T磁共振机型，且保证所投标机型为最高性能的系统硬件配置，最新的系统应用平台（包括静音平台及科研平台），最全的临床和科研序列、技术及后处理功能配置。 | 具备 |  |
| 1.2 | 数量： | 1套 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁场强度 | 3.0T |  |
| 2.2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |  |
| 2.3 | 应用类型 | 全身通用型 |  |
| 2.4 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 2.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 2.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |  |
| 2.7 | 超导匀场 | 具备 |  |
| 2.8 | 病人个性化匀场 | 具备 |  |
| 2.9 | 高级高序匀场 | 具备精准层面激发或层面匀场技术 |  |
| 2.10 | 自动匀场时间（3D） | ≤5秒 |  |
| *2.11 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |  |
| 2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≤174cm |  |
| 2.13 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 2.14 | 磁场均匀度（V-RMS，典型值，以datasheet为准） |  |  |
| 2.15 | 10cmDSV | ≤0.005ppm |  |
| 2.16 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 2.17 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 2.18 | 40cmDSV | ≤0.25ppm |  |
| 2.19 | 50cmDSV | ≤1.73ppm |  |
| 2.20 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |  |
| 2.21 | 5高斯磁力线轴向范围 | 轴向：≤5.2m |  |
| 2.22 | 5高斯磁力线径向范围 | 径向：≤2.8m |  |
| 2.23 | 具备磁体+检查室安全装置 | 具备 |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 梯度场强（非有效值） | ≥80mT/m（非有效值） |  |
| 3.2 | 梯度切换率（非有效值） | ≥200T/m/s（非有效值） |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |  |
| 3.4 | 工作周期 | 100% |  |
| 3.5 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收, |  |
| 3.6 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 3.7 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |  |
| 3.8 | 最新全静音技术平台 | 具备 |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却方式 | 中空内冷式或水冷 |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 4.2 | 光纤传输技术 | 具备 |  |
| 4.3 | 射频发射方式 | 多源发射 |  |
| 4.4 | 多源射频发射技术平台（TrueForm、MultiDrive或Multitransmit 4D） | 具备 |  |
| 4.5 | 独立射频放大器个数 | ≥2 |  |
| 4.6 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 4.7 | 射频发射功率 | ≥30 kW |  |
| 4.8 | 独立A/D转换器的最大通道数，具备技术白皮书证明 | ≥128个 |  |
| *4.9 | 单个扫描野最大通道数 | ≥128个 |  |
| 4.10 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.11 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
| 4.12 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 4.13 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |  |
| 4.14 | 全身压缩感知技术平台 | 具备 |  |
| 4.15 | 零TE技术平台 | 具备 |  |
| 4.16 | 最新一体化线圈技术（Tim4G、TDIsuite、dStream、Air） | 具备 |  |
| 4.17 | 射频接收线圈，以下每一项均为独立的线圈要求，互相之间不可以替代，首选原厂线圈，在原厂无相应类型线圈配置时，可以在双方认可的前提下以第三方产品代替 |  |  |
| 4.17.1 | 头颈联合线圈 | ≥37通道 |  |
| 4.17.2 | 柔性线圈（大） | ≥16通道 |  |
| 4.17.3 | 柔性线圈（小） | ≥16通道 |  |
| 4.17.4 | 全脊柱线圈 | ≥60通道 |  |
| 4.17.5 | 腹部线圈（单片长度≥32cm，如达不到则需配置两片） | ≥30通道 |  |
| 4.17.6 | 心脏线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.17.7 | 乳腺线圈 | ≥8通道 |  |
| 4.17.8 | 小鼠线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.18 | 线圈组合扫描 | 具备 |  |
| 5 | 计算机系统 |  |  |
| 5.1 | 具备最高硬件配置的计算机系统 | 具备 |  |
| 5.2 | 主CPU主频 | ≥3.0GHZ |  |
| 5.3 | 主CPU个数 | ≥2个 |  |
| 5.4 | 主内存 | ≥32GB |  |
| 5.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 5.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≥60000幅/秒 |  |
| 5.7 | 系统硬盘容量 | ≥1024GB |  |
| 5.8 | 显示器 | 24英寸彩色LCD液晶显示 |  |
| 5.9 | 配置DICOM3.0接口，与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist、MPPS等全部功能） | 具备 |  |
| 5.10 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |  |
| 5.11 | 负责接入医院PACS系统并承担产生的费用（包括主机及工作站） | 具备 |  |
| 6 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |
| 6.1 | 磁体液晶显示病人信息、参数等 | 具备 |  |
| 6.2 | 扫描床自动步进 | 具备 |  |
| 6.3 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话、背景音乐 |  |
| 6.4 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 6.5 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描 | 具备 |  |
| 6.6 | 一键定位 | 具备 |  |
| 6.7 | 最新最全智能（自动）扫描技术 | 具备 |  |
| 7 | 扫描参数 |  |  |
| 7.1 | 最大FOV | ≥50cm |  |
| 7.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 7.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |  |
| 7.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 7.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 7.6 | 最小采集矩阵 | ≤32×32 |  |
| 7.7 | EPI 最大回波链 | ≥512 |  |
| 7.8 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤1.5ms |  |
| 7.9 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤0.7ms |  |
| 7.10 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤2.5ms |  |
| 7.11 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 7.12 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤3.5ms |  |
| 7.13 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤1.3ms |  |
| 7.14 | 2D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤5ms |  |
| 7.15 | 2D快速自旋回波最短TE（512×512矩阵） | ≤2.64ms |  |
| 7.16 | 2D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤3.7ms |  |
| 7.17 | 2D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤1.732ms |  |
| 7.18 | 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤3.1ms |  |
| 7.19 | 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤1.464ms |  |
| 7.20 | 3D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤70ms |  |
| 7.21 | 3D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤10ms |  |
| 7.22 | 3D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤52ms |  |
| 7.23 | 3D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤6ms |  |
| 7.24 | 3D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤40ms |  |
| 7.25 | 3D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤5ms |  |
| 7.26 | 2D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.916ms |  |
| 7.27 | 2D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.188ms |  |
| 7.28 | 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.66ms |  |
| 7.29 | 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.30 | 2D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.532ms |  |
| 7.31 | 2D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.32 | 2D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.2ms |  |
| 7.33 | 2D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.192ms |  |
| 7.34 | 3D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.84ms |  |
| 7.35 | 3D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.18ms |  |
| 7.36 | 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.57ms |  |
| 7.37 | 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.176ms |  |
| 7.38 | 3D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.43ms |  |
| 7.39 | 3D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.176ms |  |
| 7.40 | 3D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.21ms |  |
| 7.41 | 3D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.42 | EPI最短EPS时间（256矩阵） | ≤0.544ms |  |
| 7.43 | EPI最短EPS时间（128矩阵） | ≤0.296ms |  |
| 7.44 | EPI最短EPS时间（64矩阵） | ≤0.196ms |  |
| 7.45 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≥10,000s/mm2 |  |
| 8 | 扫描序列及扫描技术 |  |  |
| 8.1 | 具备最全扫描序列（技术），包括所有商用序列（技术）及以科研协议具备的序列（技术） | 具备 |  |
| 8.2 | 投标公司应具备不限于本标书所列的全部扫描序列及扫描技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.4 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.5 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.6 | 组织驰豫时间测量自旋回波/快速自旋回波/梯度回波序列 | 具备 |  |
| 8.7 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.8 | 多次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.9 | 快速恢复快速自旋回波 | 具备 |  |
| 8.10 | 可选择角度自旋回波/快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.11 | 反转恢复序列 |  |  |
| 8.12 | 反转恢复/快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 8.13 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 8.14 | 反转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.15 | 快速自由水抑制序列T1WI成像序列 | 具备 |  |
| 8.16 | 快速自由水抑制序列T2WI成像序列 | 具备 |  |
| 8.17 | 频率特异性大范围脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.18 | Dixon法脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.19 | 梯度回波序列 |  |  |
| 8.20 | 2D/3D梯度回波序列（包括2D/3D快速/超快速梯度回波序列） | 具备 |  |
| 8.21 | 2D/3D扰相梯度回波序列（包括2D/3D快速/超快速扰相梯度回波序列） | 具备 |  |
| 8.22 | 亚秒级T1WI成像技术 | 具备 |  |
| 8.23 | 亚秒级T2WI成像技术 | 具备 |  |
| 8.24 | 2D/3D快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP或B-FFE等，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.25 | 2D/3D脂肪抑制快速稳态进动梯度回波（FIESTA/TrueFISP/B-FFE等，具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.26 | 血管成像序列 |  |  |
| 8.27 | 2D/3D时间飞跃法血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.28 | 连续多层3D采集技术 | 具备 |  |
| 8.29 | 心电、脉搏门控2D时间飞跃法血管序列 | 具备 |  |
| 8.30 | 快速3D对比剂增强血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.31 | 对比剂智能跟踪触发血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.32 | 透视触发对比剂增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.33 | 智能化自动移床对比剂跟踪成像技术 | 具备 |  |
| 8.34 | 非对比剂增强血管成像技术，具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.35 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |  |
| 8.36 | 2D/3D相位对比法血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.37 | 快速相位对比法血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.38 | 血流量/流速定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.39 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 8.40 | 2D/3D血管斑块成像技术 | 具备 |  |
| 8.41 | 血管选择技术（动静脉分离） | 具备 |  |
| 8.42 | 磁化转移血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.43 | 超快速血管成像技术（类DSA技术），具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.44 | 神经系统成像技术包括 |  |  |
| 8.45 | 高分辨大脑成像技术 | 具备 |  |
| 8.46 | 高分辨脊髓成像技术 | 具备 |  |
| 8.47 | 脑脊液和脂肪同时抑制技术 | 具备 |  |
| 8.48 | 单独灰质或白质成像序列 | 具备 |  |
| 8.49 | 弥散成像 | 具备 |  |
| 8.50 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 8.51 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 8.52 | 反转恢复EPI | 具备 |  |
| 8.53 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 8.54 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 8.55 | 一次扫描完成X、Y、Z三轴方向成像 | 具备 |  |
| 8.56 | X、Y、Z三轴方向弥散可单独成像 | 具备 |  |
| 8.57 | ADC成像 | 具备 |  |
| 8.58 | 多B值弥散成像技术 | 具备 |  |
| 8.59 | DKI序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.60 | 高清弥散成像技术（RESOLVE, MUSE, FASE DWI, DWI with segmented EPI，Focus等），具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.61 | 背景抑制全身弥散成像技术 | 具备 |  |
| 8.62 | 弥散张量成像（DTI）： | 具备 |  |
| 8.63 | 弥散张量成像弥散方向数 | ≥300 |  |
| 8.64 | 弥散张量成像后处理软件 | 具备 |  |
| 8.65 | 弥散张量图像与解剖图像的融合叠加技术 | 具备 |  |
| 8.66 | 三维白质纤维束追踪 | 具备 |  |
| 8.67 | 三维白质纤维束追踪图像与解剖图像的融合叠加技术 | 具备 |  |
| 8.68 | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 8.69 | 对比剂增强灌注成像 | 具备 |  |
| 8.70 | 非对比剂增强灌注成像（ASL） | 具备 |  |
| 8.71 | 灌注成像后处理分析软件，功能包括：平均通过时间，到达峰值时间，血容量图，血流量图等。其它功能请自行填写。 | 具备 |  |
| 8.72 | 脑功能成像fMRI | 具备 |  |
| 8.73 | 脑功能成像后处理软件 | 具备 |  |
| 8.74 | 心脏成像技术 |  |  |
| 8.75 | 心脏白血成像技术 | 具备 |  |
| 8.76 | 心脏黑血成像技术（双反转） | 具备 |  |
| 8.77 | 脂肪抑制心肌黑血技术（三反转法） | 具备 |  |
| 8.78 | 心脏电影成像技术 | 具备 |  |
| 8.79 | 冠脉成像技术 | 具备 |  |
| 8.80 | 瓣膜成像技术 | 具备 |  |
| 8.81 | 心肌标记技术 | 具备 |  |
| 8.82 | 对比剂首过法心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 8.83 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 8.84 | 心肌灌注成像在一个RR间期内一次完成扫描层数 | ≥8层 |  |
| 8.85 | 心肌定量成像技术（T1Mapping，T2Mapping，T2*Mapping） | 具备 |  |
| 8.86 | 波谱成像技术 |  |  |
| 8.87 | 单体素波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.88 | 多体素波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.89 | 三维波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.90 | 肝脏波谱成像技术及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.91 | 乳腺波谱成像技术及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.92 | 并行采集技术（dSENSE/SENSE/ASSET/ARC/IPAT）,具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.93 | 并行采集最大加速因子 | ≥4 |  |
| 8.94 | 并行采集技术可与现有任何快速成像技术合并使用（如FSE, EPI, GRE等） | 具备 |  |
| 8.95 | 并行采集技术可与B-FFE/FIESTA/TRUR-FISP序列合并使用 | 具备 |  |
| 8.96 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 具备 |  |
| 8.97 | 可在两个方向同时应用并行采集技术 | 具备 |  |
| 8.98 | 特殊K空间填充技术 |  |  |
| 8.99 | 中心法填充技术 | 具备 |  |
| 8.100 | 椭圆法填充技术 | 具备 |  |
| 8.101 | 反中心法填充技术 | 具备 |  |
| 8.102 | 螺旋桨式填充技术（可校正运动伪影、磁敏感伪影等） | 具备 |  |
| 8.103 | 专用成像序列及技术 |  |  |
| 8.104 | 2D/3D水成像序列 | 具备 |  |
| 8.105 | 3D腹部高分辨率增强成像序列（LAVA, Thrive, VIBE等具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.106 | 3D腹部超快速增强成像序列（LAVA, Thrive, VIBE等具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.107 | 2D/3D水脂分离成像序列（Ideal、Dixon、mDixon等，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.108 | 快速自旋回波水脂分离技术 | 具备 |  |
| 8.109 | 梯度回波水脂分离技术 | 具备 |  |
| 8.110 | 脂肪分数定量成像技术（具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.111 | 一次成像获得水脂同相位、反相位两组图像 | 具备 |  |
| 8.112 | 一次成像获得水脂同相位、反相位、水相、脂相四组图像（具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.113 | 3D容积各向同性T2/T2FLAIR成像技术（扫描一次可在任意平面重建，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.114 | 磁敏感成像（SWI） | 具备 |  |
| 8.115 | 磁敏感成像具备相位图后处理软件 | 具备 |  |
| 8.116 | T2*/R2*定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.117 | T1值定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.118 | T2值定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.119 | 4DFlow序列 | 具备 |  |
| 9 | 原厂高级独立后处理工作站 |  |  |
| 9.1 | 工作站型号和名称 | 自填 |  |
| 9.2 | 具备最高硬件配置计算机系统 | 具备 |  |
| 9.3 | CPU数量 | ≥2个 |  |
| 9.4 | CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.5 | 内存容量 | ≥32GB |  |
| 9.6 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 9.7 | 硬盘存储量 | ≥830,000幅256×256图像 |  |
| 9.8 | 显示器 | ≥24英寸 |  |
| 9.9 | 具备DICOM标准，包括DICOM打印、存储、调用、查询等功能，承担接入PACS系统的费用。 | 具备 |  |
| 9.10 | 具备全部后处理功能软件 | 具备 |  |
| 9.11 | 投标公司应具备不限于本标书所列的全部后处理软件 | 具备 |  |
| 9.12 | MR自动拼接软件 | 具备 |  |
| 9.13 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |
| 9.14 | DTI成像后处理软件 | 具备 |  |
| 9.15 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |  |
| 9.16 | 实时三维图像 | 具备 |  |
| 9.17 | 血管成像软件 | 具备 |  |
| 9.18 | 高级神经后处理功能软件包，包括但不限于： |  |  |
| 9.18.1 | 弥散成像后处理 | 具备 |  |
| 9.18.2 | 皮层功能区分析软件包 | 具备 |  |
| 9.18.3 | 动态EPI | 具备 |  |
| 9.18.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 具备 |  |
| 9.18.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 具备 |  |
| 9.18.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |  |
| 9.18.7 | 磁共振灌注分析软件 | 具备 |  |
| 9.19 | 内窥镜成像软件 | 具备 |  |
| 9.20 | 多种方式显示和图像处理 | 具备 |  |
| 9.21 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |
| 9.22 | 图像融合 | 具备 |  |
| 9.23 | 病人数据库 | 具备 |  |
| 10 | 其他附属设备 |  |  |
| 10.1 | 彩色医用显示器3M 10台 | 具备 |  |
| 10.3 | 精密空调2套 | 具备 |  |
| 10.4 | 高压注射器1套 | 具备 |  |
| 10.5 | 铁磁探测器1套 | 具备 |  |
| 10.6 | 科研后处理工作站1套 | 具备 |  |
| 10.7 | 磁共振紫外消毒仪1套 | 具备 |  |
| 10.8 | 水冷系统1套 | 具备 |  |
| 10.9 | DICOM接口2个 | 具备 |  |
| 设备二 | 3.0T MR |  |  |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 投标机型必须为各公司获得NMPA（SFDA）的最新最高端3.0T磁共振机型，且保证所投标机型为最高性能的系统硬件配置，最新的系统应用平台（包括静音平台及科研平台），最全的临床和科研序列、技术及后处理功能配置。 | 具备 |  |
| 1.2 | 数量：1套 |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁场强度 | 3.0T |  |
| 2.2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |  |
| 2.3 | 应用类型 | 全身通用型 |  |
| 2.4 | 磁场类型 | 超导 |  |
| 2.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |  |
| 2.6 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |  |
| 2.7 | 超导匀场 | 具备 |  |
| 2.8 | 病人个性化匀场 | 具备 |  |
| 2.9 | 高级高序匀场 | 具备精准层面激发或层面匀场技术 |  |
| 2.10 | 自动匀场时间（3D） | ≤5秒 |  |
| *2.11 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |  |
| 2.12 | 磁体长度（不含外壳） | ≤174cm |  |
| 2.13 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 2.14 | 磁场均匀度（V-RMS，典型值，以datasheet为准） |  |  |
| 2.15 | 10cmDSV | ≤0.005ppm |  |
| 2.16 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |  |
| 2.17 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |  |
| 2.18 | 40cmDSV | ≤0.25ppm |  |
| 2.19 | 50cmDSV | ≤1.73ppm |  |
| 2.20 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |  |
| 2.21 | 5高斯磁力线轴向范围 | 轴向：≤5.2m |  |
| 2.22 | 5高斯磁力线径向范围 | 径向：≤2.8m |  |
| 2.23 | 具备磁体+检查室安全装置 | 具备 |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 梯度场强（非有效值） | ≥80mT/m（非有效值） |  |
| 3.2 | 梯度切换率（非有效值） | ≥200T/m/s（非有效值） |  |
| 3.3 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |  |
| 3.4 | 工作周期 | 100% |  |
| 3.5 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收, |  |
| 3.6 | 梯度工作方式 | 非共振 |  |
| 3.7 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |  |
| 3.8 | 最新全静音技术平台 | 具备 |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却方式 | 中空内冷式或水冷 |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 4.2 | 光纤传输技术 | 具备 |  |
| 4.3 | 射频发射方式 | 多源发射 |  |
| 4.4 | 多源射频发射技术平台（TrueForm、MultiDrive或Multitransmit 4D） | 具备 |  |
| 4.5 | 独立射频放大器个数 | ≥2 |  |
| 4.6 | 射频放大器 | 固态前放 |  |
| 4.7 | 射频发射功率 | ≥30 kW |  |
| 4.8 | 独立A/D转换器的最大通道数，具备技术白皮书证明 | ≥128个 |  |
| *4.9 | 单个扫描野最大通道数 | ≥128个 |  |
| 4.10 | 各通道接收带宽 | ≥1MHz |  |
| 4.11 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
| 4.12 | 射频线圈扫描自动调谐技术 | 具备 |  |
| 4.13 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |  |
| 4.14 | 全身压缩感知技术平台 | 具备 |  |
| 4.15 | 零TE技术平台 | 具备 |  |
| 4.16 | 最新一体化线圈技术（Tim4G、TDIsuite、dStream） | 具备 |  |
| 4.17 | 射频接收线圈，以下每一项均为独立的线圈要求，互相之间不可以替代，首选原厂线圈，在原厂无相应类型线圈配置时，可以在双方认可的前提下以第三方产品代替 |  |  |
| 4.17.1 | 头颈联合线圈 | ≥37通道 |  |
| 4.17.2 | 专用科研头线圈 | ≥48通道 |  |
| 4.17.3 | 柔性线圈（大） | ≥16通道 |  |
| 4.17.4 | 柔性线圈（小） | ≥16通道 |  |
| 4.17.5 | 全脊柱线圈 | ≥60通道 |  |
| 4.17.6 | 腹部线圈（单片长度≥32cm，如达不到则需配置两片） | ≥30通道 |  |
| 4.17.7 | 心脏线圈 | ≥16通道 |  |
| 4.17.8 | 乳腺线圈 | ≥8通道 |  |
| 4.18 | 线圈组合扫描 | 具备 |  |
| 5 | 计算机系统 |  |  |
| 5.1 | 具备最高硬件配置的计算机系统 | 具备 |  |
| 5.2 | 主CPU主频 | ≥3.0GHZ |  |
| 5.3 | 主CPU个数 | ≥2个 |  |
| 5.4 | 主内存 | ≥32GB |  |
| 5.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 5.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≥60000幅/秒 |  |
| 5.7 | 系统硬盘容量 | ≥1024GB |  |
| 5.8 | 显示器 | 24英寸彩色LCD液晶显示 |  |
| 5.9 | 配置DICOM3.0接口，与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist、MPPS等全部功能） | 具备 |  |
| 5.10 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |  |
| 5.11 | 负责接入医院PACS系统并承担产生的费用（包括主机及工作站） | 具备 |  |
| 6 | 操作台、扫描床及环境调节系统 |  |  |
| 6.1 | 磁体液晶显示病人信息、参数等 | 具备 |  |
| 6.2 | 扫描床自动步进 | 具备 |  |
| 6.3 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话、背景音乐 |  |
| 6.4 | 病人监视系统 | 具备 |  |
| 6.5 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描 | 具备 |  |
| 6.6 | 一键定位 | 具备 |  |
| 6.7 | 最新最全智能（自动）扫描技术 | 具备 |  |
| 7 | 扫描参数 |  |  |
| 7.1 | 最大FOV | ≥50cm |  |
| 7.2 | 最小FOV | ≤5mm |  |
| 7.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |  |
| 7.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |  |
| 7.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 7.6 | 最小采集矩阵 | ≤32×32 |  |
| 7.7 | EPI 最大回波链 | ≥512 |  |
| 7.8 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤1.5ms |  |
| 7.9 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤0.7ms |  |
| 7.10 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤2.5ms |  |
| 7.11 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤0.9ms |  |
| 7.12 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤3.5ms |  |
| 7.13 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤1.3ms |  |
| 7.14 | 2D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤5ms |  |
| 7.15 | 2D快速自旋回波最短TE（512×512矩阵） | ≤2.64ms |  |
| 7.16 | 2D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤3.7ms |  |
| 7.17 | 2D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤1.732ms |  |
| 7.18 | 2D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤3.1ms |  |
| 7.19 | 2D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤1.464ms |  |
| 7.20 | 3D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤70ms |  |
| 7.21 | 3D快速自旋回波最短TR（512×512矩阵） | ≤10ms |  |
| 7.22 | 3D快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤52ms |  |
| 7.23 | 3D快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤6ms |  |
| 7.24 | 3D快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤40ms |  |
| 7.25 | 3D快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤5ms |  |
| 7.26 | 2D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.916ms |  |
| 7.27 | 2D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.188ms |  |
| 7.28 | 2D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.66ms |  |
| 7.29 | 2D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.30 | 2D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.532ms |  |
| 7.31 | 2D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.32 | 2D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.2ms |  |
| 7.33 | 2D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.192ms |  |
| 7.34 | 3D梯度回波最短TR（256×256矩阵） | ≤0.84ms |  |
| 7.35 | 3D梯度回波最短TE（256×256矩阵） | ≤0.18ms |  |
| 7.36 | 3D梯度回波最短TR（128×128矩阵） | ≤0.57ms |  |
| 7.37 | 3D梯度回波最短TE（128×128矩阵） | ≤0.176ms |  |
| 7.38 | 3D梯度回波最短TR（64×64矩阵） | ≤0.43ms |  |
| 7.39 | 3D梯度回波最短TE（64×64矩阵） | ≤0.176ms |  |
| 7.40 | 3D梯度回波最短TR（512×512矩阵） | ≤1.21ms |  |
| 7.41 | 3D梯度回波最短TE（512×512矩阵） | ≤0.184ms |  |
| 7.42 | EPI最短EPS时间（256矩阵） | ≤0.544ms |  |
| 7.43 | EPI最短EPS时间（128矩阵） | ≤0.296ms |  |
| 7.44 | EPI最短EPS时间（64矩阵） | ≤0.196ms |  |
| 7.45 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≥10,000s/mm2 |  |
| 8 | 扫描序列及扫描技术 |  |  |
| 8.1 | 具备最全扫描序列（技术），包括所有商用序列（技术）及以科研协议具备的序列（技术） | 具备 |  |
| 8.2 | 投标公司应具备不限于本标书所列的全部扫描序列及扫描技术 | 具备 |  |
| 8.3 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.4 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.5 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.6 | 组织驰豫时间测量自旋回波/快速自旋回波/梯度回波序列 | 具备 |  |
| 8.7 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.8 | 多次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.9 | 快速恢复快速自旋回波 | 具备 |  |
| 8.10 | 可选择角度自旋回波/快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 8.11 | 反转恢复序列 |  |  |
| 8.12 | 反转恢复/快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 8.13 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 8.14 | 反转恢复脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.15 | 快速自由水抑制序列T1WI成像序列 | 具备 |  |
| 8.16 | 快速自由水抑制序列T2WI成像序列 | 具备 |  |
| 8.17 | 频率特异性大范围脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.18 | Dixon法脂肪抑制序列 | 具备 |  |
| 8.19 | 梯度回波序列 |  |  |
| 8.20 | 2D/3D梯度回波序列（包括2D/3D快速/超快速梯度回波序列） | 具备 |  |
| 8.21 | 2D/3D扰相梯度回波序列（包括2D/3D快速/超快速扰相梯度回波序列） | 具备 |  |
| 8.22 | 亚秒级T1WI成像技术 | 具备 |  |
| 8.23 | 亚秒级T2WI成像技术 | 具备 |  |
| 8.24 | 2D/3D快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP或B-FFE等，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.25 | 2D/3D脂肪抑制快速稳态进动梯度回波（FIESTA/TrueFISP/B-FFE等，具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.26 | 血管成像序列 |  |  |
| 8.27 | 2D/3D时间飞跃法血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.28 | 连续多层3D采集技术 | 具备 |  |
| 8.29 | 心电、脉搏门控2D时间飞跃法血管序列 | 具备 |  |
| 8.30 | 快速3D对比剂增强血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.31 | 对比剂智能跟踪触发血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.32 | 透视触发对比剂增强血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.33 | 智能化自动移床对比剂跟踪成像技术 | 具备 |  |
| 8.34 | 非对比剂增强血管成像技术，具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.35 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |  |
| 8.36 | 2D/3D相位对比法血管成像序列 | 具备 |  |
| 8.37 | 快速相位对比法血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.38 | 血流量/流速定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.39 | 恒定信号技术 | 具备 |  |
| 8.40 | 2D/3D血管斑块成像技术 | 具备 |  |
| 8.41 | 血管选择技术（动静脉分离） | 具备 |  |
| 8.42 | 磁化转移血管成像技术 | 具备 |  |
| 8.43 | 超快速血管成像技术（类DSA技术），具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.44 | 神经系统成像技术包括 |  |  |
| 8.45 | 高分辨大脑成像技术 | 具备 |  |
| 8.46 | 高分辨脊髓成像技术 | 具备 |  |
| 8.47 | 脑脊液和脂肪同时抑制技术 | 具备 |  |
| 8.48 | 单独灰质或白质成像序列 | 具备 |  |
| 8.49 | 弥散成像 | 具备 |  |
| 8.50 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 8.51 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 8.52 | 反转恢复EPI | 具备 |  |
| 8.53 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 8.54 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 8.55 | 一次扫描完成X、Y、Z三轴方向成像 | 具备 |  |
| 8.56 | X、Y、Z三轴方向弥散可单独成像 | 具备 |  |
| 8.57 | ADC成像 | 具备 |  |
| 8.58 | 多B值弥散成像技术 | 具备 |  |
| 8.59 | DKI序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.60 | 高清弥散成像技术（RESOLVE, MUSE, FASE DWI, DWI with segmented EPI，Focus等），具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.61 | 背景抑制全身弥散成像技术 | 具备 |  |
| 8.62 | 弥散张量成像（DTI）： | 具备 |  |
| 8.63 | 弥散张量成像弥散方向数 | ≥300 |  |
| 8.64 | 弥散张量成像后处理软件 | 具备 |  |
| 8.65 | 弥散张量图像与解剖图像的融合叠加技术 | 具备 |  |
| 8.66 | 三维白质纤维束追踪 | 具备 |  |
| 8.67 | 三维白质纤维束追踪图像与解剖图像的融合叠加技术 | 具备 |  |
| 8.68 | 灌注成像技术 | 具备 |  |
| 8.69 | 对比剂增强灌注成像 | 具备 |  |
| 8.70 | 非对比剂增强灌注成像（ASL） | 具备 |  |
| 8.71 | 灌注成像后处理分析软件，功能包括：平均通过时间，到达峰值时间，血容量图，血流量图等。其它功能请自行填写。 | 具备 |  |
| 8.72 | 脑功能成像fMRI | 具备 |  |
| 8.73 | 脑功能成像后处理软件 | 具备 |  |
| 8.74 | 心脏成像技术 |  |  |
| 8.75 | 心脏白血成像技术 | 具备 |  |
| 8.76 | 心脏黑血成像技术（双反转） | 具备 |  |
| 8.77 | 脂肪抑制心肌黑血技术（三反转法） | 具备 |  |
| 8.78 | 心脏电影成像技术 | 具备 |  |
| 8.79 | 冠脉成像技术 | 具备 |  |
| 8.80 | 瓣膜成像技术 | 具备 |  |
| 8.81 | 心肌标记技术 | 具备 |  |
| 8.82 | 对比剂首过法心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 8.83 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 8.84 | 心肌灌注成像在一个RR间期内一次完成扫描层数 | ≥8层 |  |
| 8.85 | 心肌定量成像技术（T1Mapping，T2Mapping，T2*Mapping） | 具备 |  |
| 8.86 | 波谱成像技术 |  |  |
| 8.87 | 单体素波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.88 | 多体素波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.89 | 三维波谱成像序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.90 | 肝脏波谱成像技术及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.91 | 乳腺波谱成像技术及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.92 | 并行采集技术（dSENSE/SENSE/ASSET/ARC/IPAT）,具体技术名称请自行填写 | 具备 |  |
| 8.93 | 并行采集最大加速因子 | ≥4 |  |
| 8.94 | 并行采集技术可与现有任何快速成像技术合并使用（如FSE, EPI, GRE等） | 具备 |  |
| 8.95 | 并行采集技术可与B-FFE/FIESTA/TRUR-FISP序列合并使用 | 具备 |  |
| 8.96 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 具备 |  |
| 8.97 | 可在两个方向同时应用并行采集技术 | 具备 |  |
| 8.98 | 特殊K空间填充技术 |  |  |
| 8.99 | 中心法填充技术 | 具备 |  |
| 8.100 | 椭圆法填充技术 | 具备 |  |
| 8.101 | 反中心法填充技术 | 具备 |  |
| 8.102 | 螺旋桨式填充技术（可校正运动伪影、磁敏感伪影等） | 具备 |  |
| 8.103 | 专用成像序列及技术 |  |  |
| 8.104 | 2D/3D水成像序列 | 具备 |  |
| 8.105 | 3D腹部高分辨率增强成像序列（LAVA, Thrive, VIBE等具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.106 | 3D腹部超快速增强成像序列（LAVA, Thrive, VIBE等具体技术名称自行填写） | 具备 |  |
| 8.107 | 2D/3D水脂分离成像序列（Ideal、Dixon、mDixon等，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.108 | 快速自旋回波水脂分离技术 | 具备 |  |
| 8.109 | 梯度回波水脂分离技术 | 具备 |  |
| 8.110 | 脂肪分数定量成像技术（具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.111 | 一次成像获得水脂同相位、反相位两组图像 | 具备 |  |
| 8.112 | 一次成像获得水脂同相位、反相位、水相、脂相四组图像（具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.113 | 3D容积各向同性T2/T2FLAIR成像技术（扫描一次可在任意平面重建，具体技术名称请自行填写） | 具备 |  |
| 8.114 | 磁敏感成像（SWI） | 具备 |  |
| 8.115 | 磁敏感成像具备相位图后处理软件 | 具备 |  |
| 8.116 | T2*/R2*定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.117 | T1值定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.118 | T2值定量序列及后处理软件 | 具备 |  |
| 8.119 | 4DFlow序列 | 具备 |  |
| 9 | 原厂高级独立后处理工作站 |  |  |
| 9.1 | 工作站型号和名称 | 自填 |  |
| 9.2 | 具备最高硬件配置计算机系统 | 具备 |  |
| 9.3 | CPU数量 | ≥2个 |  |
| 9.4 | CPU主频 | ≥3GHz |  |
| 9.5 | 内存容量 | ≥32GB |  |
| 9.6 | 硬盘容量 | ≥1TB |  |
| 9.7 | 硬盘存储量 | ≥830,000幅256×256图像 |  |
| 9.8 | 显示器 | ≥24英寸 |  |
| 9.9 | 具备DICOM标准，包括DICOM打印、存储、调用、查询等功能，承担接入PACS系统的费用。 | 具备 |  |
| 9.10 | 具备全部后处理功能软件 | 具备 |  |
| 9.11 | 投标公司应具备不限于本标书所列的全部后处理软件 | 具备 |  |
| 9.12 | MR自动拼接软件 | 具备 |  |
| 9.13 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |  |
| 9.14 | DTI成像后处理软件 | 具备 |  |
| 9.15 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |  |
| 9.16 | 实时三维图像 | 具备 |  |
| 9.17 | 血管成像软件 | 具备 |  |
| 9.18 | 高级神经后处理功能软件包，包括但不限于： |  |  |
| 9.18.1 | 弥散成像后处理 | 具备 |  |
| 9.18.2 | 皮层功能区分析软件包 | 具备 |  |
| 9.18.3 | 动态EPI | 具备 |  |
| 9.18.4 | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 具备 |  |
| 9.18.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 具备 |  |
| 9.18.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。 |  |
| 9.18.7 | 磁共振灌注分析软件 | 具备 |  |
| 9.19 | 内窥镜成像软件 | 具备 |  |
| 9.20 | 多种方式显示和图像处理 | 具备 |  |
| 9.21 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |  |
| 9.22 | 图像融合 | 具备 |  |
| 9.23 | 病人数据库 | 具备 |  |
| 10 | 其他附属设备 |  |  |
| 10.1 | 彩色医用显示器3M 10台 | 具备 |  |
| 10.3 | 精密空调2套 | 具备 |  |
| 10.4 | 高压注射器1套 | 具备 |  |
| 10.5 | 磁共振紫外消毒仪1套 | 具备 |  |
| 10.6 | 无磁轮椅1套 | 具备 |  |
| 10.7 | 水冷机系统2套 | 具备 |  |
| 10.8 | DICOM接口2个 | 具备 |  |
| 设备三 | 平板小C臂 |  |  |
| 一 | 数量： | 1台 |  |
| 二 | 投标机型必须为各公司获得NMPA，符合标书要求的平板小C臂最新最高端机型，且保证所投标机型具备最高性能的系统硬件配置和功能配置。 | 具备 |  |
| 三 | 主要技术参数 |  |  |
| 1 | C臂和工作站一体化设计。 | 具备 |  |
| 2 | 高压发生器 |  |  |
| 2.1 | 最大输出功率 | ≥2.5kW |  |
| 2.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |  |
| 2.3 | 透视最大KV值 | ≥110kV |  |
| 2.4 | 透视最小KV值 | ≥40kV |  |
| 2.5 | 透视最大mA值 | ≥25mA |  |
| 2.6 | 数字点片最大mA值 | ≥20mA |  |
| 2.7 | 半剂量透视模式 | 具备 |  |
| 2.8 | 半剂量脉冲透视模式 | 具备 |  |
| 3 | 球管系统 |  |  |
| 3.1 | 双焦点设计 | 具备 |  |
| 3.2 | 焦点大小 | 0.6mm/1.4mm |  |
| 3.3 | 阳极热容量 | ≥76KHU |  |
| 3.4 | 阳极散热率 | ≥37KHU/min |  |
| 4 | 平板探测器 |  |  |
| 4.1 | 平板探测器材质 | CMOS晶体硅 |  |
| 4.2 | 平板探测器尺寸 | ≥21cm*21cm |  |
| 4.3 | 图像采集最大像素矩阵 | ≥1.5K*1.5K |  |
| 4.4 | 图像灰阶 | ≥32bit |  |
| 4.5 | 可变三视野 | 21/15/11cm |  |
| 4.6 | 最大图像分辨率（显示器端） | ≥3.7lp/mm |  |
| 4.7 | 像素尺寸 | ≤135um |  |
| 5 | 限束器 |  |  |
| 5.1 | 双叶限束器 | 具备 |  |
| 5.2 | 虹膜限束器 | 具备 |  |
| 6 | 原装显示器 |  |  |
| 6.1 | 原装医用UHD超高清平板显示器 | ≥27英寸 |  |
| 6.2 | 显示器最高分辨率 | ≥3800 x 2100 |  |
| 6.3 | 显示器灰阶 | ≥10 bit |  |
| 6.4 | 显示器五轴位万向臂支架 | 具备 |  |
| 7 | 系统控制 |  |  |
| 7.1 | Linux工业用软件操作系统 | 具备 |  |
| 7.2 | 中文系统控制界面 | 具备 |  |
| 7.3 | 手闸，脚闸曝光控制 | 具备 |  |
| 7.4 | 智能PAD控制屏尺寸 | ≥10英寸 |  |
| 7.5 | 触控屏支持多点触控 | 具备 |  |
| 7.6 | 智能PAD控制屏最高分辨率 | ≥1280×800 |  |
| 7.7 | 控制界面旋转摆动角度 | ≥270° |  |
| 7.8 | 具备不插电待机转场功能 | ≥5分钟 |  |
| 8 | C形臂 |  |  |
| 8.1 | SID | ≥100cm |  |
| 8.2 | C臂开口 | ≥78cm |  |
| 8.3 | C臂弧深 | ≥66cm |  |
| 8.4 | 垂直升降 | ≥45cm |  |
| 8.5 | 水平运动 | ≥20cm |  |
| 8.6 | 左右摆角 | ≥±12.5° |  |
| 8.7 | C臂轨道内运动角度 | ≥150°(-55°/95°) |  |
| 8.8 | C臂最低水平位投照高度 | ≤102cm |  |
| 9 | 图像处理功能 |  |  |
| 9.1 | 自动亮度对比度调整 | 具备 |  |
| 9.2 | 去除运动噪点与伪影功能 | 具备 |  |
| 9.3 | 自动金属修正功能 | 具备 |  |
| 9.4 | 自动窗口设定功能 | 具备 |  |
| 9.5 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |
| 9.6 | 末帧图像优化显示 | 具备 |  |
| 9.7 | 负片技术 | 具备 |  |
| 9.8 | 图像左右反转，上下翻转 | 具备 |  |
| 9.9 | 图像测量和标注功能 | 具备 |  |
| 9.10 | 图像放大及游走 | ≥400% |  |
| 9.11 | 打印机输出 | 具备 |  |
| 9.12 | 透视图像实时放大功能 | 具备 |  |
| 9.13 | 数字笔功能:可在屏幕上对图像进行标注，进行手术规划，辅助提升手术精准度。 | 具备 |  |
| 9.14 | 图像存储 | ≥15万幅 |  |
| 10 | 其他 |  |  |
| 10.1 | 基本Dicom功能 | 具备 |  |
| 10.2 | 具备遥控曝光功能 | 具备 |  |
| 11 | 第三方配件 |  |  |
| 11.1 | 每台设备配备进口铅衣、铅围脖各4套 | 具备 |  |
| 11.2 | 远程曝光遥控器2个 | 具备 |  |
| 设备四 | 回旋加速器 |  |  |
| 一 | 设备数量： | 1套 |  |
| 二 | 技术参数及要求 |  |  |
| 1 | 束流 | H- |  |
| *1.1 | 质子束流能量 | ≥16.5MeV |  |
| 1.2 | 靶上质子束流总强度 | ≥100µA |  |
| 2 | 束流引出系统 | 碳膜引出系统 |  |
| 2.1 | 双束流引出系统 | 配备 |  |
| 2.2 | 碳膜支持器 | ≥2个 |  |
| 2.3 | 单个碳膜支持器支持碳膜个数 | ≥4个 |  |
| 2.4 | 单个碳膜支持器的免维护寿命 | ≥12000µAh |  |
| 3 | 磁体系统 | 提供 |  |
| 3.1 | 磁体类型 | 水平或垂直磁体或其他结构方式。（投标人需在投标文件中自述磁体类型结构。） |  |
| 3.2 | 磁场平均场强 | ≥1.8T |  |
| 3.3 | 磁体轭打开方式 | 水平侧开或垂直打开 |  |
| 3.4 | 磁体扇区数 | 3个 |  |
| 3.5 | 冷却方式 | 水循环冷却 |  |
| 3.6 | 磁体直径 | ≤830mm |  |
| 4 | 高频系统 | 提供高频系统 |  |
| 4.1 | 高频频率 | ≤45MHz |  |
| 4.2 | Dee数目 | 2个 |  |
| 4.3 | 高频谐震腔冷却方式 | 水循环冷却 |  |
| 4.4 | Dee电压 | ≥35KV |  |
| 5 | 离子源系统 | 提供 |  |
| 5.1 | 离子源位置 | 内置 |  |
| 5.2 | 离子种类 | 负氢 |  |
| 5.3 | 离子源保护装置 | 提供安全连锁装置 |  |
| 5.4 | 离子源寿命 | >35000 uAh |  |
| 6 | 束流诊断系统 | 诊断点数量≥4 |  |
| 7 | 真空系统 | 提供两级真空系统 |  |
| 7.1 | 真空度（待机状态） | < 5×10-7 mbar |  |
| 7.2 | 抽真空时间（从大气压状态到工作真空度） | ≤1h |  |
| 8 | 水冷系统 | 提供闭路水冷系统，内含去离子器及过滤装置 |  |
| 9 | 气动系统 | 提供气动系统阀门和气动接入端口。 |  |
| 10 | 控制系统 | 提供 |  |
| 10.1 | 生产专用控制系统 | 提供生产专用台式电脑一套 |  |
| 10.1.1 | 电脑类型 | PC工作站 |  |
| 10.1.2 | 显示器 | 17"液晶显示器 |  |
| 10.2 | 维修专用控制系统 | 提供维修专用笔记本电脑一套 |  |
| 10.2.1 | 电脑类型 | dell笔记本电脑 |  |
| 10.2.2 | 操作系统 | 提供windows操作系统 |  |
| 10.3 | 软件系统 | 提供软件系统 |  |
| 10.3.1 | 加速器操作控制软件 | 提供 |  |
| 10.3.2 | 加速器维修专用软件 | 提供 |  |
| 10.3.3 | 门机连锁控制系统 | 提供 |  |
| 11 | 屏蔽系统 | 提供 |  |
| 12 | 供电系统 | 提供三柜供电系统 |  |
| 12.1 | 电压 | 380V |  |
| 12.2 | 操作功率 | ≤75KW |  |
| 12.3 | 待机功率 | ≤4KW |  |
| 13 | 靶系统 | 提供靶系统 |  |
| 13.1 | 可安装靶数目 | ≥6个 |  |
| 13.2 | 靶水加样系统 | 提供气动靶水加样系统或其他加样系统（投标人需在投标文件中自述加样系统。） |  |
| 14 | 18F液体靶及传输系统 | 提供18F液体靶及传输系统 |  |
| 14.1 | 18F靶的靶材料 | 铌靶 |  |
| 14.2 | 18F靶的靶体积 | ≥2ml |  |
| 14.3 | 18F产额 | ≥ 8.7 Ci /120min |  |
| 14.4 | 18F液体靶维护周期 | ≥10000 μAh |  |
| 14.5 | 18F靶自屏蔽技术 | 配备 |  |
| 16 | 13N液体靶及传输系统 | 提供13N液体靶及传输系统 |  |
| 16.1 | 13N氨水靶的靶材料 | 铌靶 |  |
| 16.2 | 13N氨水靶的靶体积 | ≥2.5 mL |  |
| 16.3 | 13NH3产额 | ≥800mCi @ 30 min |  |
| 17 | 11C气体靶及传输系统 | 提供11C气体靶及传输系统 |  |
| 17.1 | 11C气体靶的靶材料 | 铝靶 |  |
| 17.2 | 11CO2产额 | ≥3 Ci @ 30min |  |
| 18 | 固体靶及传输系统 | 提供固体靶及传输系统 |  |
| 18.1 | 固体靶Ga68产量 | ≥1Ci/3h(30uA, EOB) |  |
| 18.2 | 固体靶Cu64产量 | ≥75mCi/90min (40uA, EOB) |  |
| 18.3 | 固体靶Zr89产量 | 26mCi/180min (25uA, EOB) |  |
| 18.4 | 固体靶全自动靶梭体切换传输装置 | 提供，制备全程无需任何人工干预，靶梭子能从热室到回旋加速器靶体实现双向自动传输 |  |
| 19 | 加速器主机 | 提供 |  |
| 19.1 | 加速器主机底座（长*宽） | ≤1.33m x 1.2m |  |
| 19.2 | 加速器主机高 | ≤1.91m |  |
| 19.3 | 加速器主机重量（不含屏蔽体） | ≤20吨 |  |
| 19.4 | 屏蔽体重量 | ≤50吨 |  |
| 19.5 | 带自屏蔽体总重量 | ≤67吨 |  |
| 三 | 化学合成模块 |  |  |
| 2.1 | 氟多功能合成模块（18F-FDG合成模块） | 1个 |  |
| 2.2 | C多功能合成模块 | 1个 |  |
| 2.3 | 多核素合成模块 | 2个 |  |
| 四 | 第三方附属产品 |  |  |
| 1 | 热室配套系统 |  |  |
| 1.1 | 双腔合成热室（其中1个腔带手套箱） | 3个 |  |
| 1.2 | 分装热室 | 2个 |  |
| 1.3 | PET药物专用超净通风柜 | 1个 |  |
| 2 | 质控药检设备 |  |  |
| 2.1 | 放射性薄层扫描仪（TLC） | 1个 |  |
| 2.2 | 高效液相色谱仪（HPLC） | 1个 |  |
| 2.3 | 放射性核素γ能谱仪 | 1个 |  |
| 2.4 | 活度计 | 4个 |  |
| 2.5 | 数字pH计 | 1个 |  |
| 2.6 | 电子天平（1/100和1/1000各1台） | 2个 |  |
| 2.7 | 内毒素检测仪 | 1个 |  |
| 2.8 | 气相色谱仪 | 1个 |  |
| 2.9 | 紫外分光光度计 | 1台 |  |
| 3 | 辐射监测装置 |  |  |
| 3.1 | 数字化区域辐射监测系统 | 1套 |  |
| 3.2 | 便携式数字化个人辐射剂量监测及报警装置 | 5个 |  |
| 3.3 | 数字式表面沾污仪 | 3个 |  |
| 3.4 | 便携式X-γ电离室巡测仪 | 1个 |  |
| 4 | 辐射防护用品 |  |  |
| 4.1 | PET药物分装翻转防护罐 | 2个 |  |
| 4.2 | 药物转运防护罐 | 4个 |  |
| 4.3 | 注射器钨合金防护套 | 6个 |  |
| 4.4 | 注射器转运防护箱 | 4个 |  |
| 4.5 | 铅眼镜、背心、围脖、帽四件套 | 5套 |  |
| 4.6 | 正电子药物注射防护车 | 1个 |  |
| 4.7 | 正电子药物使用废物桶 | 4个 |  |
| 4.8 | 地沟铅砖 | 10延米 |  |
| 4.9 | 回旋加速器靶废物防护箱 | 1个 |  |
| 4.10 | 钨防护铅筒 | 15个 |  |
| 5 | 配套工程设施 |  |  |
| 5.1 | 空气压缩机 | 1个 |  |
| 5.2 | 水冷机组 | 1个 |  |
| 5.3 | 回旋加速器高纯气体管路系统 | 1套 |  |
| 5.4 | 全套气瓶 | 1套 |  |
| 6 | 其他配套设施 |  |  |
| 6.1 | 超声波清洗仪 | 1个 |  |
| 6.2 | 超纯水处理系统 | 1套 |  |
| 6.3 | 加热干燥箱 | 1个 |  |
| 6.4 | 液氮罐 | 1个 |  |
| 6.5 | 高效液相色谱仪分析型 | 1个 |  |
| 6.6 | 台式高速离心机 | 1个 |  |
| 6.7 | 移液枪（1 mL, 200 μL, 20 μL） | 各5把一共15把 |  |
| 6.8 | 加热模块（或者加热振荡器） | 1个 |  |
| 6.9 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 1个 |  |
| 6.10 | 氮吹仪 | 1个 |  |
| 6.11 | 锝分析仪（其他核素同样适用） | 1个 |  |
| 6.12 | 手动压盖器 | 1个 |  |
| 6.13 | 冷冻干燥机 | 1个 |  |
| 6.14 | 溶剂过滤器（含真空泵） | 1套 |  |
| 6.15 | 旋转蒸发仪（附带水循环系统以及水泵） | 1套 |  |
| 6.16 | 涡旋振荡器 | 1个 |  |
| 6.17 | γ-counter(包括配套测试管)（国产品牌） | 1个 |  |
| 6.18 | 电热恒温培养箱 | 1个 |  |
| 6.19 | 倒置生物显微镜 | 1个 |  |
| 6.20 | 实验操作专用超净台 | 1个 |  |
| 6.21 | 二氧化碳培养箱 | 1个 |  |
| 6.22 | 量筒（1 L, 100 mL, 50 mL, 20 mL） | 1 L 2个，其余规格各5个 |  |
| 6.23 | 烧杯（500 mL, 250 mL, 100 mL） | 各5个 |  |
| 6.24 | 烧瓶（250 mL, 100 mL，50 mL, 25 mL） | 各5个 |  |
| 6.25 | HPLC用1 L溶剂瓶 | 10个 |  |
| 6.26 | 玻璃展开缸（圆柱体、长方体） | 各1个 |  |
| 6.27 | 玻璃试管 | 30支 |  |
| 6.28 | 玻璃培养皿 | 10个 |  |
| 6.29 | 不锈钢试管架 | 10个 |  |
| 6.30 | 玻璃缓冲球以及转接口 | 各5套 |  |
| 6.31 | 实验操作台 | 2个 |  |
| 6.32 | 仿形机械手（进口） | 1对 |  |
| 6.33 | 低温冰箱（负80度） | 1台 |  |
| 6.34 | 酶标仪 | 1台 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日