招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205086

招标内容：非容积调强型医用直线加速器

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

日    期：2022年11月16日

招标编号：0625-224022205086

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就非容积调强型医用直线加速器项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：非容积调强型医用直线加速器           1套

简要技术规格：用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供立体定向放射外科治疗和放射治疗。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年12月6日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205086项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年12月7日09:20时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年12月7日09:20时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1307开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第二医院 地 址：杭州市解放路88号 联 系 人：王湘杰 电 话：0571-87315248 传 真：0571-87315248 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第二医院采购非容积调强型医用直线加速器 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年11月27日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：2900万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（非容积调强型医用直线加速器）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205086 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第二医院采购非容积调强型医用直线加速器 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年12月7日09:20时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年12月7日09:20时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月7日09:20时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1307室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务7分，技术54分，服务9分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（7分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 质保期： 在满足招标文件要求的基础上，每增加1年质保期加1分，最多加2分。; 2. 2; 市场占有率评价 提供2019年1月1日以来同品牌同型号产品成功案例合同复印件，每提供1个同类销售合同复印件得1分，最多得4分，不提供不得分。; 4. 3; 投标文件编制： 评标委员会根据各投标人的投标文件质量进行优劣评价，“好”的得1分，“一般”的得0.5分，“差”的得0分。; 1. 小计; 7. |
| 27.5.2 | - 技术评价（54分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（14分） 11分≤“最优”得分≤14分，8分≤“较优”得分＜11分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 14. 2; 对招标文件《第八章 货物需求一览表及技术规格》中《III、规格及配置要求》中内容的评价： 实质性技术参数条款以“*”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术指标全部满足招标文件要求的得40分。 一般技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得40分，最低得0分。; 40. 小计; 54. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（9分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 安装调试方案：根据投标人针对安装调试方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 2; 培训方案：根据投标人针对临床应用培训方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 3; 售后服务方案：根据投标人针对售后服务方案的合理性打分，“好”的得3分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 3. 小计; 9. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（非容积调强型医用直线加速器）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第二医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业） 按医院要求，货到医院后支付合同金额的90%，验收合格后三个月内支付合同金额的10%（适用非中小企业） |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | 1、整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 2、维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 3、免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 4、如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 5、提供设备原生产厂商的DATASHEET，详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 6、提供原厂售后服务承诺。 7、交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 8、提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） 9、若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 10、到货时间：合同签订后30个工作日内 11、交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 12、使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为非容积调强型医用直线加速器，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非容积调强型医用直线加速器 | 1套 | 用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供立体定向放射外科治疗和放射治疗 | 合同签订后90个工作日到货 | 浙江大学医学院附属第二医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 非容积调强型高能医用直线加速器，一套 |  |
| 1.1 | 主机基本要求 |  |
| 1.2 | 适应范围：用于对人体适合接受放射治疗的病灶和肿瘤提供立体定向放射外科治疗和放射治疗。 |  |
| *1.3 | 加速管类型：驻波。 |  |
| 1.3.1 | 加速管长度：≤1.5M |  |
| 1.3.2 | 加速管结构：交叉边耦合 |  |
| 1.4 | 微波功率源：速调管。 |  |
| 1.5 | 微波输出的峰值功率≥5.5 MW。 |  |
| 1.6 | 电子枪：三极栅控电子枪，且与加速管可分离。 |  |
| 1.6.1 | 电子枪电极数量：≥3个 |  |
| 1.7 | 系统的整体响应速度≤10 ms。 |  |
| 1.8 | 束流偏转与输出系统≥270°偏转系统。线束均匀度在一定范围内可调节，输出量稳定。 |  |
| 1.9 | 加速器内部的计算机控制体系模式：具有临床应用模式，特殊治疗应用模式，拍片模式，物理模式和维修模式。 |  |
| 1.10 | 射线投照技术 支持全方位的射线投照技术，至少包括三维适形、调强、和立体定向放疗。 |  |
| 1.11 | 远程维护模块：可为用户提供远程登陆、诊断和维修服务。 |  |
| 1.12 | 安全防碰撞类型：接触式防碰撞，非接触式防碰撞，光学防碰撞等 |  |
| 1.12.1 | 非接触式防碰撞：通过非接触式感应器监测运动区域的患者运动 |  |
| 1.12.2 | 光学防碰撞：通过光学射线监测运动区域的患者运动 |  |
| 2 | X射线束特性 |  |
| 2.1 | 常规X射线能量6 MV、10 MV两档（按照BJR标准）。 |  |
| 2.2 | 射野尺寸0.5 cm×0.5 cm至40 cm×40 cm连续可调（SSD=100 cm）。 |  |
| 2.3 | 常规X射线最大剂量率≥600 MU/min。 |  |
| 2.4 | 常规X射线最小剂量率≤5 MU/min。 |  |
| 2.5 | X射线剂量率≥6档。 |  |
| 2.6 | X射线最大剂量建成深度（SSD=100 cm，10×10 cm射野）6 MV：（1.6±0.15）cm或（1.5±0.2）cm；10 MV：（2.4±0.15）cm或（2.3±0.2）cm。 |  |
| 2.7 | X射线百分深度剂量（水下10 cm，TSD=100 cm，10×10 cm射野）6 MV：67.2 %±1.0 %或67.5 %±1.0 %；10 MV：74.1 %±1.0 %或74.5 %±2.0 %。 |  |
| 2.8 | X射线平坦度（水下10 cm深度）-3 %～+3 %（3 F模式除外）。 |  |
| 2.9 | X射线对称性（水下10 cm深度）≤2.0 %（水面下10 cm）。 |  |
| 2.10 | 光野与射野的一致性≤1.5 mm。 |  |
| 2.11 | 多叶准直器叶片间漏射率（加钨门）≤0.02 %。 |  |
| 2.12 | X射线泄漏：在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，半径两米内辐射≤0.1 %；在其他所有方向上，距离电子加速路径（电子枪与靶之间或电子枪与散射片之间）1 m处的X线吸收剂量，不超过等中心处吸收剂量的0.1 %。 |  |
| 2.13 | 中子污染 中子泄漏辐射的等效剂量不超过等中心处X线吸收剂量的0.2 %。 |  |
| 2.14 | 高剂量率模式：提供6 MV高剂量率模式，最大剂量率≥1400 MU/min。 |  |
| 2.15 | 成像专用低能X线能量：≤3MV |  |
| 2.15.1 | 成像专用低能X线百分深度剂量(水下10cm, SSD=100cm, 10 x 10cm射野)：≤54% |  |
| 2.15.2 | 成像专用低能X线最大剂量建成深度Dmax（SSD=100cm，10×10cm射野）：≤1.0cm |  |
| 2.15.3 | 成像专用低能X线最大剂量率(Dmax, SSD=100cm, 10×10cm射野)：60MU/min |  |
| 3 | 电子线束特性 |  |
| 3.1 | 电子线能量：提供5档，包括6 MeV、9 MeV、12 MeV、16 MeV及20 MeV。 |  |
| 3.2 | 电子线平坦度不高于±5 %。 |  |
| 3.3 | 电子线对称性≤3 %。 |  |
| 3.4 | 常规电子线最大剂量率≥1000 MU/min。 |  |
| 3.5 | 电子线中的X线污染≤5 %。 |  |
| 3.6 | 电子线限光筒：提供一套≥6个尺寸。 |  |
| 3.7 | 限光筒安全性：提供机械安全防碰撞联锁装置。 |  |
| 4 | 剂量监测系统 |  |
| 4.1 | 出束稳定时间：≤0.5 s。 |  |
| 4.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2 %。 |  |
| 4.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值，则启动连锁：纵向对称性≥2 %，横向对称性≥2 %。 |  |
| 4.4 | 剂量伺服系统，提供。 |  |
| 4.5 | 电离室结构：密闭式。 |  |
| 4.6 | 线性度：不高于±1 %（剂量1 MU～999 MU）。 |  |
| 4.7 | 剂量率安全连锁控制功能，提供。 |  |
| 5 | 特殊治疗模式 |  |
| 5.1 | 双向弧形旋转治疗功能，不低于±180°。 |  |
| 5.2 | 弧形照射最大角剂量率：≥60 MU/°。 |  |
| 5.3 | 角度剂量率的精度：≤0.1 MU/°。 |  |
| 5.4 | 提供4块物理楔形板，包括15°、30°、45°、60°各一块。 |  |
| 5.5 | 计算机控制的动态楔形治疗功能。 |  |
| 5.6 | 楔形照射野尺寸：≥30 cm×40 cm。 |  |
| 6 | 机械运动系统 |  |
| 6.1 | 机架旋转角度范围：不低于±185°。 |  |
| 6.2 | 机架旋转精度：≤0.3°。 |  |
| 6.3 | 机架和准直器等中心精度：≤0.5 mm。 |  |
| 6.4 | SAD距离；100 cm±0.2 cm。 |  |
| 6.5 | 等中心高度：≤129.5 cm。 |  |
| 6.6 | 准直器系统旋转范围：不低于±175°。 |  |
| 6.7 | 准直器系统旋转精度：≤0.5°。 |  |
| 7 | 治疗床 |  |
| 7.1 | 六个维度能自动进行调整。 |  |
| 7.2 | 治疗床自由度≥6个。 |  |
| 7.3 | 负载能力≥150 kg。 |  |
| 7.4 | 垂直移动范围≥96 cm。 |  |
| 7.5 | 前后移动范围≥145 cm。 |  |
| 7.6 | 左右移动范围≥24 cm。 |  |
| 7.7 | 等中心旋转角范围：不低于±94°。 |  |
| 7.8 | 等中心旋转精度≤0.5°。 |  |
| 7.9 | 床面转动范围（pitch & roll）：≥ ±3˚ |  |
| 7.10 | 在等中心旋转±6˚之内的旋转误差：≤ 0.3° |  |
| 7.11 | 在等中心点±5 cm内，摆位误差：≤ 0.5 mm |  |
| 712 | 床面材料采用碳纤维材料。 |  |
| 8 | 电动多叶准直器（MLC）系统 |  |
| 8.1 | 内置式电动多叶准直器（MLC）：提供。 |  |
| 8.2 | 叶片在等中心处的最小投影宽度：≤0.5 cm。 |  |
| 8.3 | 叶片数量：≥60对。 |  |
| 8.4 | 叶片运动速度：≥2.5 cm/s。 |  |
| 8.5 | 叶片位置精度：≤±1 mm。 |  |
| 8.6 | 带MLC时最大照射野：≥40 cm×40 cm。 |  |
| 8.7 | 叶片端面过等中心距离：≥20 cm。 |  |
| 8.8 | 准直器系统：具有上下共两对可独立移动准直器，可用于偏野照射和相邻野的衔接应用 |  |
| 8.9 | 上独立准直器移动范围：–10cm 到 +20cm |  |
| 8.10 | 下层独立准直器移动范围：-2cm 到 +20cm |  |
| 8.11 | 多叶准直器具备可进行动态叉指状运动。 |  |
| 8.12 | 多叶准直器精度监测，提供，检测照射野形状和叶片移动精度。 |  |
| 9 | kV影像引导系统 |  |
| 9.1 | 影像引导成像方式：至少包含X光拍片、透视、三维影像（锥形束CT）模式和四维影像模式。 |  |
| 9.2 | 全自动可折叠、收缩的机械臂，提供，并配备图像探测器和kV级X光源。 |  |
| 9.3 | 提供X射线成像系统防碰撞保护。 |  |
| 9.4 | 图像匹配复核工具，提供，至少包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加。 |  |
| 9.5 | 提供照射肿瘤时的实时透视功能，并可以在影像上显示照射野边界，结合呼吸门控系统，可以在设定的呼吸相位上控制加速器的出束，实现实时的“窗口式”治疗。 |  |
| 9.6 | 提供定位图象和实际摆位图象的比对功能，并可以通过网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能。可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的影像和数据回传给TPS。 |  |
| 9.7 | 支持2D/3D自动匹配。 |  |
| 9.8 | 提供并开放DICOM输入、输出接口。 |  |
| 9.9 | X线源球管 |  |
| 9.9.1 | 功率：≥50 kW。 |  |
| 9.9.2 | 焦点尺寸：小焦点≤0.4 mm，大焦点≤1.0 mm。 |  |
| 9.9.3 | 阳极热容量：≥1.5 MHU。 |  |
| 9.9.4 | 散热率：≥200 kHU/min。 |  |
| 9.9.5 | X线源输出电压：最小值≤70 kVp，最大值≥140 kVp。 |  |
| 9.9.6 | 球管可自动收缩，以便在治疗过程中不妨碍床体的转动进行非共面治疗。 |  |
| 9.10 | 平板探测器 |  |
| 9.10.1 | 非晶硅平板探测器，图像尺寸≥39cm×29 cm；具备防碰撞探测器。 |  |
| 9.10.2 | 探测器最大分辨率：≥2048×1536。 |  |
| 9.10.3 | 平板探测器可在X,Y,Z方向自动移动和自动收回，以便进行非共面治疗，提供。 |  |
| 9.10.4 | 平板探测器在垂直方向移动范围距离等中心点，至少包含20 cm～80 cm。 |  |
| 9.10.5 | 平板探测器的运动可用治疗室手控盒和控制室键盘控制，提供。 |  |
| 9.10.6 | kV射线面积：在2.5 cm×2.5 cm～45 cm×45 cm连续可调，并可在治疗室自动设定。 |  |
| 9.10.7 | 图像采集帧频：≥15帧/秒。 |  |
| 9.10.8 | 图像灰度分辨率：≥14 bit/pixel。 |  |
| 9.11 | CBCT成像 |  |
| 9.11.1 | 锥形束CT模式：扫描时间＜1 min，图像重建时间＜2 min。 |  |
| 9.11.2 | CBCT成像FOV：头部≥24 cm；体部≥45 cm。 |  |
| 9.11.3 | CBCT纵向成像范围：≥25 cm。 |  |
| 9.11.4 | CBCT图像采集孔径：≥83 cm。 |  |
| 9.11.5 | 使用头部成像模体成像时，CBCT的CTDIw剂量≤2.2 mGy。 |  |
| 9.11.6 | 使用体部成像模体成像时，CBCT的CTDIw剂量≤4.9 mGy。 |  |
| 9.11.7 | CBCT（锥形束CT）功能，可以生成DICOM3.0标准格式的CBCT图像，可用于TPS的靶区勾画和剂量重建应用。同时，也可以通过网络传输给其他工作站应用，提供。 |  |
| 9.11.8 | CBCT模式下，扫描时间＜1 min，图象重建时间＜2 min。 |  |
| 9.11.9 | CBCT模式下，扫描直径：头部＞20 cm、体部＞40 cm，并可生成DICOM3.0标准格式的CBCT图像。 |  |
| 9.12 | 提供4D影像功能 |  |
| 9.12.1 | 提供四维成像功能（4D CBCT）。 |  |
| 9.12.2 | 4D动态管理系统可与加速器物理连接，并可自动同步控制加速器的出束。 |  |
| 9.12.3 | 4D参考影像进行自动匹配，在呼吸周期中的每一个时相上重建的图像，都可与一副3D参考影像进行自动匹配。 |  |
| 9.12.4 | 可与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |  |
| 9.12.5 | 所有时相配准结果图形化显示 数字与图形化结果同时显示，方便工作人员浏览。 |  |
| 9.12.6 | 提供四维CBCT影像引导及运动管理系统，动态配准所有时相CT图像。 |  |
| 9.13 | 提供自动触发成像功能：在治疗过程中，在预设的条件下触发kV图像采集 |  |
| 9.13.1 | 支持在特定的机架角度间隔触发成像 |  |
| 9.13.2 | 支持在特定的时间间隔触发成像 |  |
| 9.13.3 | 支持在特定的照射剂量（MU）触发成像 |  |
| 9.13.4 | 支持在特定的呼吸时相触发成像 |  |
| 9.13.5 | 提供自动暂停射束功能 |  |
| 9.13.6 | 自动识别触发影像中的标记物 |  |
| 9.13.7 | 能够对摆位误差进行即时定量分析 |  |
| 9.13.8 | 一旦超出预设的误差限值，可自动暂停射束 |  |
| 9.14 | 提供延伸长度CBCT功能，可将接续采集的多个CBCT自动拼接起来 |  |
| 9.14.1 | 延长CBCT重建长度≥30cm |  |
| 9.14.2 | CBCT重建拼接图像可在治疗计划系统中浏览 |  |
| 9.15 | 操作方式：图像探测器和X线球管的操作均可在控制室进行，操作人员无需进入机房进行操作 |  |
| 10 | MV影像系统 |  |
| 10.1 | 硬件要求 |  |
| 10.1.1 | 图像采集装置：采用非晶硅平板型系统。 |  |
| 10.1.2 | 图像采集器的有效感应面积：≥43 cm×43 cm。 |  |
| 10.1.3 | 图像采集帧频：≥20幅/秒。 |  |
| 10.1.4 | 像素矩阵大小：≥1280×1280。 |  |
| 10.1.5 | 图像灰度分辨率：≥16 bit/pixel。 |  |
| 10.1.6 | 射线能量响应范围：2 MV～20 MV。 |  |
| 10.1.7 | 图像采集方向：采用马达驱动在X、Y、Z三个方向上移动，满足非共面照射的需要。 |  |
| 10.1.8 | 非晶硅平板探测器的垂直移动范围距离等中心点，至少包含0 cm～80 cm。 |  |
| 10.1.9 | 图像采集器可升至等中心平面，以快速进行设备质控和调强治疗计划的验证。 |  |
| 10.1.10 | 非晶硅平板探测器的运动可用治疗室手控盒和控制室键盘控制。 |  |
| 10.1.11 | 提供防碰撞安全连锁功能。 |  |
| 10.1.12 | 操作方式：平板的所有运动均可在控制室操作，操作人员无需进入治疗室 |  |
| 10.2 | 软件要求 |  |
| 10.2.1 | 能与放疗专用网络系统实现联网，并集成和共享数据。可从网络获取参考图像；可将采集的实时图像存储在网络中，供其他工作站访问使用。 |  |
| 10.2.2 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像、DRR图像等），即使在采集图像时，也能显示参考图像。 |  |
| 10.2.3 | 图像采集后可自动进行图像增强或优化处理。 |  |
| 10.2.4 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出。 |  |
| 10.2.5 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |  |
| 10.2.6 | 图像放大/缩小显示。 |  |
| 10.2.7 | 图像编辑功能：包括大小、翻转、旋转、移动等。 |  |
| 10.2.8 | 几何测量功能：距离、面积、角度等。 |  |
| 10.2.9 | 栅格覆盖显示。 |  |
| 10.2.10 | 自动照射野边界搜索和显示。 |  |
| 10.2.11 | 统计直方图的计算和显示。 |  |
| 10.2.12 | 可回放运动图像。 |  |
| 10.2.13 | 可进行文字标注。 |  |
| 10.2.14 | 提供自动定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构定位匹配的检测并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差。 |  |
| 10.2.15 | 提供DICOM输入、输出接口。 |  |
| 10.2.16 | 嵌入式高效QA功能：提供射野剂量测量包，在实施调强治疗前使用电子射野影像系统（EPID）对计划进行QA验证，通过TPS产生预测剂量图像，与EPID实际测量的剂量图像进行比较和评估。可以快速完成调强放疗计划。 |  |
| 11 | 呼吸门控系统 |  |
| 11.1 | 提供加速器端和CT端自由式呼吸门控系统及相应软件，各壹套。 |  |
| 11.2 | 呼吸门控系统可以同时具备自由呼吸式门控治疗和憋气式门控治疗。 |  |
| 11.3 | 支持门控放射治疗，治疗时，可根据病人呼吸幅度触发治疗射束的启动和终止，整个过程无需人工操作。 |  |
| 11.4 | 支持自由呼吸条件下的门控治疗。 |  |
| 11.5 | 自动连续记录器官运动，并整合到主控台。 |  |
| 11.6 | 提供实时呼吸门控系统，可以在定位和治疗时获取相关信息，与加速器和定位设备均可物理连接，并可同步控制加速器的出束治疗。 |  |
| 12 | 机载晨检模块 |  |
| 12.1 | 快速完成每日晨检功能。 |  |
| 12.2 | 机械性能检查 提供，至少包括治疗等中心范围/定位；治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性；准直器旋转误差；机架定位精度；治疗床摆位精度；MLC叶片位置；铅门位置精度。 |  |
| 12.3 | 束流性能检查。 |  |
| 12.4 | 束流输出量一致性检查；束流离轴比一致性检查；束流中心偏移量。 |  |
| 12.5 | 影像自检内容：kV和MV成像系统的定位精度检测。 |  |
| 12.6 | 提供质控模体：模体同时兼容kV，MV影像验证。 |  |
| 12.7 | 离线分析质控数据，自动生成检测报告，根据所选参数自动生成趋势图。 |  |
| 13 | 加速器主机配套设备及附件 |  |
| 13.1 | 提供稳压电源1台。 |  |
| 13.2 | 提供水冷机1台。 |  |
| 13.3 | 提供LAP激光定位系统1套（4个）。 |  |
| 13.4 | 提供监视与对讲系统1套。 |  |
| 13.5 | 提供楔形板1套，包括15°、30°、45°和60°4个。 |  |
| 13.6 | 提供挡铅托盘25个。 |  |
| 13.7 | 提供维修工具1套。 |  |
| 13.8 | 提供质控模体。 |  |
| 13.8.1 | 提供CatPhan模体，用于测量CBCT图像对比度、空间分辨率和均匀性的模体。 |  |
| 13.8.2 | 提供Leeds TOR 18 FG模体，用于测量kV成像系统的空间分辨率和对比度。 |  |
| 13.8.3 | 提供MV对比度模体。 |  |
| 13.8.4 | 提供几何参数模体，用于图像引导治疗流程的质量控制。 |  |
| （二） | 治疗计划系统 |  |
| 1 | 提供物理师工作站2套，医生工作站6套。 |  |
| 2 | 提供三维适形、调强模式。 |  |
| 3 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗计划设计与评估。 |  |
| 4 | 物理师工作站硬件要求。 |  |
| 4.1 | 中央处理器：双核Intel® Xeon™ Silver 4110或以上，主频≥2 GHz。 |  |
| 4.2 | 随机存取存储器：主机内存≥32 GB（4×8 GB）DDR4。 |  |
| 4.3 | 磁盘存储器：容量≥ 1 TB SATA HDD，≥1 TB SSD。 |  |
| 4.4 | 显示卡：NVidia Quadro P600或以上。 |  |
| 4.5 | 终端显示器：尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |  |
| 4.6 | 操作系统：Windows 10企业版2016（64位）或更高。 |  |
| 4.7 | 图形处理器：NVidia™ P5000或以上，内存≥16 GB。 |  |
| 5 | 医生工作站硬件要求 |  |
| 5.1 | 中央处理器：Intel® Core™ i7-4770 S 或以上，主频≥3 GHz。 |  |
| 5.2 | 随机存取存储器：内存≥8 GB DDR3。 |  |
| 5.3 | 磁盘存储器：容量≥500 GB SSD硬盘。 |  |
| 5.4 | 显示卡：Intel HD Graphics 4600或以上，带双显示接口和单VGA输出。 |  |
| 5.5 | 终端显示器：尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 |  |
| 5.6 | 操作系统：Windows 10企业版2016（64位）或更高。 |  |
| 6 | 治疗计划系统软件要求 |  |
| 6.1 | 提供图像融合功能，可进行CT、MRI、PET、CBCT多种影像融合。 |  |
| 6.2 | 提供图像配准功能：具有刚性和形变配准功能。 |  |
| 6.3 | 提供轮廓勾画工具。 |  |
| 6.4 | 在CT、MRI、PET及CBCT等图像上勾画靶区和正常组织的轮廓。 |  |
| 6.5 | 提供计划设计工具。 |  |
| 6.6 | 可进行楔形板、一楔多用、动态/虚拟楔形的剂量计算。 |  |
| 6.7 | 提供多靶点照射技术的剂量计算。 |  |
| 6.8 | 可同时支持光子线、电子线计划设计。 |  |
| 6.9 | 提供挡铅剂量的计算。 |  |
| 6.10 | 可进行共面、非共面、弧形照射的剂量计算。 |  |
| 6.11 | 可进行密度不均匀剂量校正计算。 |  |
| 6.12 | 提供交互式逆向调强计划功能。 |  |
| 6.13 | 调强放疗的逆向计划，具备静态和动态两种调强方式，包括乳腺的逆向调强。 |  |
| 6.14 | 提供光子线蒙特卡罗精度算法。 |  |
| 6.15 | 提供电子线蒙特卡罗精度算法。 |  |
| 6.16 | 提供4D计划。 |  |
| 6.17 | 提供多个DVH图的同屏显示比较功能。 |  |
| 6.18 | 提供计划评估功能，支持国际上主要治疗计划系统的DICOM RT格式的IMRT和剂量数据，以及导入计划的剂量分布重新计算，支持剂量分布、DVH计算和分析。 |  |
| 6.19 | 支持GPU加速计算。 |  |
| 6.20 | 提供单独非临床服务器、测试软件包及相应工作站硬件。 |  |
| 6.21 | 提供脚本功能：具有应用程序接口，支持编程访问系统信息。 |  |
| 6.22 | 应支持多目标优化(MCO)技术 |  |
| 6.22.1 | 滑块式切换不同备选计划 |  |
| 6.22.2 | 权衡过程中实时切换DVH和剂量分布 |  |
| 6.22.3 | 支持IMRT的多目标优化 |  |
| 6.22.4 | 权衡过程中实时显示临床目标达成情况 |  |
| 6.22.5 | 在优化过程中随时启动或者关闭 |  |
| 6.23 | 提供输入输出功能，满足DICOM和DICOM RT输入和输出协议，包括CT、MRI、PET、CBCT等影像资料，以及RTStructure、RTPlan、RTDose、RTImage治疗计划资料输出功能。 |  |
| 6.24 | 支持水箱数据导入：支持不同厂家的水箱扫描系统，提供与剂量测量系统连接的软件及硬件，具有扫描数据的自动转换输入功能。 |  |
| 6.25 | 网络接口：提供DICOM3.0 CT，MR、PET接口，能对国内常用的CT及MR机提供连网支持。 |  |
| 6.26 | 提供加速器数据的采集和拟合服务。 |  |
| 6.27 | 培训要求：提供原厂具有专业资质的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训。 |  |
| 6.28 | A3彩色打印机一台 |  |
| （三） | 医学影像管理和放射治疗辅助软件一套 |  |
| 1 | 多模态影像管理 |  |
| 1.1 | 支持PET、CT、MR、SPECT、CBCT等多种模态的影像导入，支持DICOM RT医学影像导入 |  |
| 1.2 | 支持读取PACS、OIS、TPS及外部光盘数据等数据源影像 |  |
| 1.3 | 提供导航工具对各个应用流程进行引导操作 |  |
| 1.4 | 提供时间线、配准关系等多种视图显示影像之间的关系 |  |
| 1.5 | 提供基于ID、姓名等信息的快速影像检索功能 |  |
| 1.6 | 支持配准结果形变场的导出，支持导出DICOM RT数据至治疗计划系统 |  |
| 1.7 | 支持快捷方式对工具栏工具进行快速切换 |  |
| 2 | 形变配准 |  |
| 2.1 | 支持CBCT图像的形变配准前修正 |  |
| 2.2 | 支持MR图像的形变配准前修正 |  |
| 2.3 | 支持医学影像的刚性配准 |  |
| 2.4 | 提供不同通道的多种形变配准算法，提供B-spline弹性形变算法 |  |
| 2.5 | 支持一键式交换配准影像 |  |
| 2.6 | 支持记录并监控所有的配准操作 |  |
| 3 | 基于图谱的自动勾画 |  |
| 3.1 | 预配置多个标准图谱 |  |
| 3.2 | 支持新增图谱到数据库中 |  |
| 3.3 | 提供3D网格工具在加速手动勾画速度 |  |
| 3.4 | 提供手动勾画工具自动检测MR和PET SUV值探测 |  |
| 3.5 | 支持结构的逻辑运算 |  |
| 3.6 | 支持多种模态的影像同步显示，最多同时显示的影像数量≥9 |  |
| 3.7 | 多模态影像同步类型包括CT、MRI、PET、SPECT、超声和4D CT |  |
| 3.8 | 支持4D电影模式，并显示解剖结构的变化 |  |
| 4 | 形变配准QA工具 |  |
| 4.1 | 支持网格、矢量等多种可视化方案显示形变场 |  |
| 4.2 | 支持显示并播放整个形变过程 |  |
| 4.3 | 支持计算目标配准误差(Target Registration Error, TRE) |  |
| 4.4 | 支持计算相似性指数（Dice Coefficient of Similarity, DSC） |  |
| 4.5 | 支持表面距离统计（如Hausdorff距离） |  |
| 4.6 | 支持计算雅可比行列式 |  |
| 5 | 数据同步功能 |  |
| 5.1 | 自动将数据同步到治疗计划系统，无需导出和导入 |  |
| 5.2 | 支持自动将数据同步到肿瘤信息系统（R&V系统）无需导入和导出 |  |
| 5.3 | 治疗计划系统数据自动同步到软件中 |  |
| 5.4 | 自动探测并对特定患者数据进行抓取 |  |
| 6 | 自适应剂量评估与计划叠加 |  |
| 6.1 | 支持内外照射剂量的叠加 |  |
| 6.2 | 支持剂量处方BED、EQD2转换 |  |
| 6.3 | 支持立体定向计划和常规计划的叠加 |  |
| 6.4 | 支持CT灰度值（HU）到计划CT的映射 |  |
| 6.5 | 支持基于CBCT和计划CT合成自适应CT |  |
| 6.6 | 支持重建DVH图、显示等剂量线 |  |
| 6.7 | 支持统计各勾画结构的剂量、体积变化 |  |
| 6.8 | 支持导航和工作流操作，自动合成自适应CT |  |
| 6.9 | 定量评估过量和欠量区域 |  |
| 6.10 | 可以将照射总剂量与计划剂量DVH进行对比 |  |
| （四） | 放疗网络系统 |  |
| 1 | 网络工作站数量 提供服务器壹台，网络终端两台。 |  |
| 2 | 网络服务器硬件要求 |  |
| 2.1 | 中央处理器Intel P4或Xeon或同等档次处理器。 |  |
| 2.2 | 总线结构PCI/ISA，总线速度≥133 MHz。 |  |
| 2.3 | 内存：至少32 G SDRAM，带ECC功能。 |  |
| 2.4 | 硬盘接口：Ultra-2或Ultra-160 SCSI，一个在线式冗余备份硬盘。 |  |
| 2.5 | 内存≥512 MB SDRAM，带ECC功能。 |  |
| 2.6 | 驱动器控制器：双通道Ultra-2或Ultra-160 SCSI阵列控制器，≥64 MB缓冲内存，硬件RAID-5冗余容错阵列。 |  |
| 2.7 | 数据备份设备：提供。 |  |
| 2.8 | 网络适配卡：10 M/100 M自适应PCI 32-bit网卡。 |  |
| 3 | 采用“client/server（用户/服务器）”结构模式的SQL关系数据库系统。 |  |
| 4 | 提供放疗数据库应用软件，所有的病人治疗数据，至少包括文字资料、图像资料、治疗计划数据和治疗过程中产生的图像和文字数据。 |  |
| 5 | 可设置多台加速器的机械参数和治疗参数：≥2台 |  |
| 6 | 提供病人登记注册和病例资料管理功能。 |  |
| 7 | 支持分割放疗、等中心旋转放疗、非共面放疗、多叶准直器不规则野照射、适形放疗、调强放疗、旋转治疗等的应用。 |  |
| 8 | 提供治疗参数的“自动记录和验证”功能，可设置误差允许范围。 |  |
| 9 | 提供创建可视化治疗路径的工具。 |  |
| 10 | 提供肿瘤影像智能管理模块，通过定位影像与治疗影像的对比来确认患者摆位是否正确，还可以对患者的MV，kV以及CBCT影像进行增强和分析。 |  |
| 11 | 提供疾病管理智能模块（包含电子医疗记录（EMR）功能）。 |  |
| 12 | 提供报告管理模块，具有基于InfoMaker程序的报告创建工具，允许按照用户自己的需要创建报告和修改报告。 |  |
| 13 | 允许临时脱离网络环境，独立使用加速器。 |  |
| 14 | 所获取的CBCT图像可以以DICOM 3.0的格式输出，并可以通过网络传输给任何其他厂家的TPS。 |  |
| 15 | 可以在操作机房内通过网络系统自动修正摆位误差。 |  |
| 16 | 放疗信息系统与三维治疗计划系统为同一数据库，以保证数据同步更新及安全。 |  |
| 17 | 可与医院病人数据库共享。 |  |
| （五） | 质控及病人定位设备 |  |
| （六）、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 4 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中。 |  |
| 5 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 6 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 7 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 8 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 9 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 10 | 到货时间：合同签订后90个工作日到货. |  |
| 11 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后7个工作日支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业） 按医院要求，货到医院后支付合同金额的90%，验收合格后三个月内支付合同金额的10%（适用非中小企业） |  |
| 12 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 13 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日