招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205090

招标内容：容积调强型直线加速器

采购单位：浙江省中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

日    期：2022年11月25日

招标编号：0625-224022205090

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就容积调强型直线加速器项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：容积调强型直线加速器           1套

简要技术规格：加速管类型：驻波。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年12月15日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205090项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年12月16日11:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年12月16日11:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江省中医院 地 址：杭州市邮电路54号 联 系 人：杨芳 电 话：0571-86888136 传 真：0571-86888136 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江省中医院采购容积调强型直线加速器 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年12月6日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：2700万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（容积调强型直线加速器）的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：7份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205090 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江省中医院采购容积调强型直线加速器 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年12月16日11:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年12月16日11:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月16日11:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 27.1 | 综合评价法评标办法： 1、评标程序按商务部2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》）的要求进行。 2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。 4、第八章货物需求一览表及技术规格中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料。 5、本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标须知前附表11.2条。 6、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足。 7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。 8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其价格、商务、技术、服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中价格30分，商务7分，技术54分，服务9分。 9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术、服务、价格评价内容的分项得分。投标人的商务、技术、服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术、服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术、服务、价格）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术、服务）评分均值”。 10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括： - （一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术、服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则： 评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 - （二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法： 按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： （1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； （2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 12、评标委员会将推荐实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合排名第一的投标人（综合得分相同时，价格得分高者排名优先；价格得分相同时，技术得分高者排名优先）为排名第一的中标候选人。均相同时，由评标委员会投票表决。 13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。 14、本办法所称均值是指算术平均值。 *15、有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 27.3.2 | 价格评价：（30分）： 投标报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 以全部有效投标人的最低评标价为最佳报价值。最佳报价值为满分。其他投标人的价格分按以下公式计算： 货物价格分=（最佳报价值/投标报价）×30%×100。 |
| 27.4.2 | - 商务评价（7分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 质保期： 满足招标文件要求的，得1分，每增加1年质保期加1分，最多3分。; 3. 2; 市场占有率评价 提供2019年1月1日以来同品牌同类项目成功案例合同复印件，每提供1个同类销售合同复印件得1分，最多得4分，不提供不得分。; 4. 小计; 7. |
| 27.5.2 | - 技术评价（54分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 设备功能、配置、技术指标及工艺水平等的优化程度（由评标委员会根据各投标人提供的投标设备的技术指标高低、功能和配置的优劣和合理性以及满足用户要求的优化程度进行评价）（16分） 12分≤“最优”得分≤16分，8分≤“较优”得分＜12分，4分≤“一般”得分＜8分，0分≤“差”得分＜4。 采取两步评价方法：第一步，评标委员会成员独立确定投标人该项评价内容的优劣等级，根据优劣等级对应的分值算术平均后确定该投标人该项评价内容的平均等级；第二步，评标委员会成员根据投标人的平均等级，在对应的分值区间内打分。; 16. 2; 对应于招标文件第八章“三、设备技术要求及主要性能参数”的偏离度，全部符合得38分，每一项一般条款不能满足招标文件要求扣2分；扣完为止。 标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。; 38. 小计; 54. |
| 27.6.2 | - 服务及其他评价（9分）： 序号; 评分细则; 分值. 1; 安装调试方案：根据投标人针对安装调试方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 2; 培训方案：根据投标人针对临床应用培训方案的合理性打分，“好”的得2分，“一般”的得1分，“差”的得0分; 2. 3; 售后服务：投标文件中提供制造商国内售后服务机构的售后服务承诺书得3分，未提供不得分; 3. 4; 备品备件：根据投标人提供的备品备件清单的合理性及对价格的承诺响应情况进行优劣排序，第一名的得2分，第二名的得1分，第三名的得0.5分，其余不得分。; 2. 小计; 9. |
| 27.8.1 | 中标候选人推荐方法和数量： 1、中标候选人推荐方法：评标委员会将对通过初审的进入综合评价阶段的投标人按综合得分从高到低的次序推荐中标候选人。 2、中标候选人推荐数量：1名。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的90%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.35%、100-500万元部分按0.99%、500-1000万元部分按0.72%、1000-5000万元部分按0.45%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（容积调强型直线加速器）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省中医院 |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |  |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函，合同签订完成且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的60%作为预付款；货物安装验收合格后三个月内付清余款 |  |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |  |
| 其它条款 | 序号 | 其他要求 |  |
|  | 1 | 交货时间及地点 | 交货时间：医院提出到货通知之日后2个月内 交货地点：用户指定地点 |
|  | 2 | 付款条件 | 本项目无履约保证金。 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函，合同签订完成且项目具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的60%作为预付款；货物安装验收合格后三个月内付清余款。 |
|  | *3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（包括附件：产品技术要求）；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明。 |  |
|  | 4 | 货物包装 | 货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。 |
|  | 5 | 质量要求 | 货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。 |
|  | 6 | 随机资料 | 每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 |
|  | 7 | 安装验收 | - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 按照《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》等法律及招标文件要求进行验收。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 - 到货后乙方负责安装调试，使设备正常运行，甲方才做最终验收，乙方对验收文件进行整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据 - 验收中如发现所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 - 安装和验收过程中发生的一切费用由乙方负责。 |
|  | 8 | 保修 | 设备整机验收合格后保修≥1年，第三方等配套设备验收合格后保修≥1年。合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。 |
|  | 9 | 售后服务 | - 乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 - 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须4小时内到达现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。 - 保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终身维护，软件终身升级。 - 投标时报价文件标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为参考（格式自拟）。 - 提供保修期外的保修合同价格，单独报价，承诺保修期外的保修合同价格不高于此价格。 |
|  | 10 | 培训 | - 乙方应对操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。 - 乙方应对维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份等。 - 提供相应的考核，包括设备操作、临床应用、维修维护等，并提供培训和考核记录，制定操作维护规程。 - 培训产生的一切费用包含在投标总价中。 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为容积调强型直线加速器，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积调强型直线加速器 | 1套 | 加速管类型：驻波 | 医院提出到货通知之日后2个月内 | 浙江省中医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求 |  |  |
| *1 | 所投直线加速器提供原厂技术白皮书，所有技术文件响应必须与原厂技术白皮书相符。 |  |  |
| *2 | 保证提供所投机型最高性能系统硬件配置，最高版本的系统应用平台，提供最全功能软件，并免费升级 |  |  |
| 二、 | 技术和性能参数名称 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 加速器核心结构 |  |  |
| 1.1 | 加速管类型 | 驻波 |  |
| 1.2 | 电子枪类型 | 数字化栅控电子枪 |  |
| 1.3 | 微波功率装置 | 磁控管 |  |
| 1.4 | 微波输出峰值功率 | 输出功率≥3MW |  |
| 1.5 | 加速器工作模式 | 应具有临床日检模式、治疗模式、验证模式、服务模式 |  |
| 1.6 | 室内大屏幕数据显示器 | 配置两个显示器：治疗时机架两边都能显示所有治疗参数（所有机械位置数据、射线设置参数等），在维修时可实时显示所有机械和电气数据 |  |
| 1.7 | 带液晶触摸显示屏遥控器 | ≥1个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏，可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能 |  |
| 1.8 | 呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或者4D CBCT功能 | 要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT采集呼吸波，并配合加速器行门控治疗 |  |
| 2 | X线射线束特性 |  |  |
| 2.1 | X线能量 | 具备6MV光子治疗能量 |  |
| 2.2 | X线能量 | 具备＜6MV成像能量 |  |
| 2.3 | 6MV常规X线的最大剂量率(等中心) | ≥600MU/min |  |
| 2.4 | 均整X线剂量率 | 剂量率可调范围≥7档，请列明每档剂量率 |  |
| 2.5 | 6MV的X线最大剂量建成深度 | Dmax 1.6±0.15cm（FF，10x10cm，SSD=100cm） |  |
| 2.6 | 均整剂量模式FF | 具备FF均整剂量 |  |
| *2.7 | 高剂量率模式FFF | 具备FFF高剂量率 |  |
| 2.8 | 6MV X线高剂量率模式最大剂量率 | ≥1400MU/min |  |
| 2.9 | 射野尺寸范围（TSD=100cm） | 最小0.5cmX0.5cm 最大40cmX40cm |  |
| 2.10 | 剂量重复性 | ≤0.5% |  |
| 2.11 | 剂量线性度 | ≤±1% |  |
| 2.12 | 所有能量的X线对称性 | ≤101.5% |  |
| 2.13 | X线能量平坦度 | ≤106%（≤30cmX30cm） |  |
| 3 | 剂量监测系统 |  |  |
| 3.1 | 电离室结构 | 封闭式电离室 |  |
| 3.2 | 电离室通道数设计 | 双通道电离室 |  |
| 3.3 | 电离室自动校正 | 电离室具备温度气压自动校正功能 |  |
| 3.4 | 设备安全连锁系统 | 具有安全联锁自动装置 |  |
| 4 | 机械运动系统 |  |  |
| 4.1 | 机架旋转角度 | 机架可连续旋转≥540度；机头可连续过底（连续经过120度~240度） |  |
| 4.2 | 机架结构 | 机架结构为中心孔洞开放式，可容纳病人进出孔洞以便进行IGRT图像采集 |  |
| 4.3 | SAD距离 | 100cm |  |
| 4.4 | 机架和准直器等中心精度 | ≤0.5mm |  |
| 4.5 | 等中心高度 | ≤128cm |  |
| 4.6 | 机架、准直器和治疗床等中心精度 | ≤0.75mm |  |
| 4.7 | 治疗空间 | 等中心到治疗头的净空间距离≥49cm |  |
| 4.8 | 机架旋转精度 | ≤0.1° |  |
| 4.9 | 准直器系统（钨门） | 上下两对可独立移动准直器 |  |
| 4.10 | 准直器到位精度 | ≤1mm |  |
| 4.11 | 准直器最大旋转范围 | ≥+/-180° |  |
| 4.12 | 准直器旋转精度 | ≤0.3° |  |
| 4.13 | 准直器旋转重复性 | ≤0.3° |  |
| 4.14 | 准直器最大移动速度 | ≥2.5cm/s |  |
| 4.15 | 机架防碰撞模式 | 红外激光传感器实时检测，自动触发提醒和停止运动、束流 |  |
| 4.16 | 全局建模，智能防碰撞 | 根据加速器、治疗床、患者、EPID的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告 |  |
| 4.17 | 全局建模，智能防碰撞 | 在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全 |  |
| 5 | 治疗床 |  |  |
| 5.1 | 四维运动治疗床 | 全碳纤维床面板，并可在控制室遥控 |  |
| 5.2 | 运动控制 | 可调速运动 |  |
| 5.3 | 手动控制 | 具备 |  |
| 5.4 | 负载能力 | ≥250公斤 |  |
| 5.5 | 垂直移动范围 | ≥94cm |  |
| 5.6 | 前后移动范围 | ≥310cm |  |
| 5.7 | 左右移动范围 | ≥±25cm |  |
| 5.8 | 具备非共面治疗能力，治疗床的等中心旋转范围 | ≥±95° |  |
| 5.9 | 治疗床的等中心旋转精度 | ≤0.1° |  |
| 5.10 | 治疗床运动分辨率 | 0.1mm |  |
| 6 | 多叶准直器系统 |  |  |
| *6.1 | 叶片数量(射野≥40×40cm) | ≥120叶(射野≥40×40cm) |  |
| 6.2 | 叶片等中心平面最小投影宽度 | ≤5mm |  |
| 6.3 | 叶片过中心线最大距离 | ≥20cm |  |
| 6.4 | 叶片等中心处到位精度 | ≤1mm |  |
| 6.5 | 叶片等中心处移动重复精度 | ≤0.5mm |  |
| 6.6 | 叶片等中心处最小半影 | ≤7mm（10cm×10cm） |  |
| 6.7 | 等中心平面叶片运行最大速度 | ≥5.5cm/s |  |
| 6.8 | 最大IMRT射野 | ≥40cm×40cm |  |
| 6.9 | 钨门射野追随功能 | 钨门在治疗中自动追随射野，降低野外漏射剂量 |  |
| 6.10 | MLC+钨门漏射率 | ≤0.02% |  |
| 7 | MV图像引导系统 | 提供 |  |
| 7.1 | 硬件系统要求 | 提供 |  |
| 7.1.1 | 成像方式 | 采用“非晶态硅”的平板型检测器 |  |
| 7.1.2 | 整体探测器 | 动态整体板，非拼接平板 |  |
| 7.1.3 | 成像能量 | ＜6MV治疗能量成像 |  |
| 7.1.4 | 运动方式 | 由马达驱动，可在X,Y,Z三轴方向运动 垂直方向运动范围：≥60cm 平行移动范围：≥24cm 侧向移动范围：≥20cm |  |
| 7.1.5 | 操作方式 | 可在控制室操作，将平板伸出至成像位置并收回至安全位置 |  |
| 7.1.6 | 有效图像感应面积 | ≥41×41cm |  |
| 7.1.7 | 空间分辨率 | ≥1024×1024像素 |  |
| 7.1.8 | 像素灰度分辨率 | ≥16bit/pixel |  |
| 7.1.9 | EPID图像采集最高速度 | ≥30帧/秒 |  |
| 7.2 | EPID软件系统 | 提供 |  |
| 7.2.1 | EPID软件系统要求 | 可与同品牌专用网络系统实现联网，并集成和共享数据，获取参考图像和存储 |  |
| 7.2.2 | EPID软件系统要求 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |  |
| 8 | CBCT图像引导功能 | 提供 |  |
| 8.1 | CBCT图像最大FOV | 50cm |  |
| 8.2 | CBCT最小成像扫描角度范围 | 200° |  |
| 8.3 | 基于CBCT的IGRT系统精度 | ≤1mm |  |
| 8.4 | 治疗床自动规避功能 | 系统可以在偏心野扫描CBCT时，自动判断碰撞风险，将治疗床向中心移动避免碰撞并自动计算偏移量，扫描完成后治疗床自动回到原始位置 |  |
| 9 | EPID设备质控功能 | 自动执行 |  |
| 9.1 | EPID质控 | MLC到位精度检测 |  |
| 9.2 | EPID质控 | 束流输出稳定性和平坦度检测 |  |
| 9.3 | EPID质控 | 束流中心偏移量检测 |  |
| 9.4 | EPID质控 | 机架机械性能验证 |  |
| 9.5 | EPID质控 | 治疗床精度验证 |  |
| 10 | KV级图像引导系统 | 一体化集成 |  |
| 10.1 | 硬件系统要求 | 提供不低于24排16层诊断级螺旋CT影像功能 |  |
| 10.1.1 | 操作方式 | IGRT所有的操作均可在控制室进行 |  |
| 10.1.2 | 探测器X,Y轴空间分辨率 | ≥18.5 LP/CM@0%MTF |  |
| 10.1.3 | 探测器Z轴空间分辨率 | ≥18 LP/CM@0%MTF |  |
| 10.1.4 | 低对比度分辨率 | ≤2mm @0.3%@40mGy |  |
| 10.1.5 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念） | ≥5MHU |  |
| 10.1.6 | 最快扫描时间360° | ≤0.5s/每圈 |  |
| 10.1.7 | 扫描视野（FOV） | ≥50cm |  |
| 10.1.8 | 扩展FOV | ≥70cm |  |
| 10.1.9 | 最长扫描距离 | ≥990mm |  |
| 10.1.10 | 最大球管电压 | ≥140KV |  |
| 10.1.11 | 最小球管电压 | ≤80KV |  |
| 10.1.12 | 最大输出管电流 | ≥420mA |  |
| 10.1.13 | 最小可调管电流 | ≤10mA |  |
| 10.1.14 | 最小毫安调节范围 | ≤1mA |  |
| 10.1.15 | 迭代降噪算法 | 请列明使用何种算法 |  |
| 10.2 | KV级图像系统软件 | 具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能 |  |
| 10.2.1 | 图像匹配复核工具 | 包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加 |  |
| 10.2.2 | 具有定位图象和实际摆位图象的比对功能 | 通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能 |  |
| 10.2.3 | IGRT 精度 | ≤1mm |  |
| 10.3 | 低剂量肺扫描功能 | 具备 |  |
| 10.4 | 肺结节分析 | 具备 |  |
| 11 | 治疗模式 |  |  |
| 11.1 | dIMRT动态调强放疗 | 具备dIMRT动态调强放疗功能 |  |
| 11.2 | sIMRT静态调强放疗 | 具备sIMRT静态调强放疗功能 |  |
| *11.3 | 动态容积旋转调强放疗 | 具备动态容积旋转调强放疗功能 |  |
| 11.4 | 3D-CRT三维适形放疗 | 具备3D-CRT三维适形放疗功能 |  |
| 11.5 | 固定野旋转放疗 | 具备固定野旋转放疗功能 |  |
| 11.6 | 呼吸门控治疗 | 具备门控治疗功能 |  |
| 11.6.1 | 具备运动监控装置 | 体征信号监测系统VSM或呼吸门控RPM或主动呼吸控制系统ABC |  |
| 11.7 | 系统具备CT模拟定位功能 | 提供 |  |
| 11.8 | 具备原厂一站式快速放疗系统 | 提供 |  |
| 11.8.1 | 系统具备CT模拟功能 | 提供 |  |
| 11.8.2 | 系统具备智能勾画功能 | 提供 |  |
| 11.8.3 | 系统具备自动计划功能 | 提供 |  |
| 11.8.4 | 系统具备智能形变配置功能 | 提供 |  |
| 11.8.5 | 系统具备快速蒙卡算法 | 提供 |  |
| 11.8.6 | 一站式计划 | 在线流程的发起和排程，以及自动执行 |  |
| 11.9 | 具备原厂在线自适应放疗流程系统 | 提供 |  |
| 11.9.1 | 系统具备CT模拟功能 | 提供 |  |
| 11.9.2 | 系统具备智能勾画功能 | 提供 |  |
| 11.9.3 | 系统具备自动计划功能 | 提供 |  |
| 11.9.4 | 系统具备智能形变配置功能 | 提供 |  |
| 11.9.5 | 系统具备快速蒙卡算法 | 提供 |  |
| 11.9.6 | 在线自适应放疗 | 在线流程的发起和排程，以及自动执行 |  |
| 11.10 | 在线自适应和一站式放疗客户端 | 提供专用于开展在线自适应和一站式放疗的工作站≥1台 |  |
| 12 | 治疗计划系统 |  |  |
| 12.1 | 放射治疗计划TPS与虚拟模拟系统SIM | 放射治疗计划和虚拟模拟系统，应支持整个放疗科的病人数据集成 |  |
| 12.2 | 临床与管理数据库 | 具备临床与管理数据库 |  |
| 12.3 | 数据库系统 | 数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle，Sybase，Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 |  |
| 12.4 | 一个数据库 | 系统应基于一个综合数据库 |  |
| *12.5 | 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求 | 物理师工作站：≥2台；医生工作站：≥4 台 |  |
| 12.6 | 应用要求 | TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据 |  |
| 12.7 | 原厂多器官自动勾画功能 | 能自动勾画≥80个器官（原厂） |  |
| 12.8 | 剂量计算 | 具备快速蒙特卡洛金标准剂量计算引擎，可支持多GPU并行加速架构 |  |
| 12.9 | 剂量算法 | 具备三维卷积剂量计算引擎 |  |
| 12.10 | 勾画 | 具备多种手动勾画自如选择 |  |
| 12.10.1 | 勾画功能 | 具备感兴趣区域密度重置 |  |
| 12.10.2 | 勾画功能 | 基于Dose生成轮廓 |  |
| 12.10.3 | 勾画功能 | 基于HU值生成轮廓 |  |
| 12.10.4 | 勾画功能 | 支持横断面，冠状面，矢状面，BEV和3D窗口显示患者勾画 |  |
| 12.10.5 | 勾画功能 | 可基于融合图像进行勾画 |  |
| 12.10.6 | 勾画功能 | 支持勾画轮廓的剪切复制粘贴 |  |
| 12.10.7 | 勾画功能 | 支持定位选定的感兴趣区域 |  |
| 12.10.8 | 勾画功能 | 支持对感兴趣区域的2D/3D的移动 |  |
| 12.10.9 | 勾画功能 | 对选定的勾画进行6个方向上的外扩或者内缩，并能进行镜像翻转，合并等逻辑运算操作 |  |
| 12.10.10 | 勾画功能 | 支持在4D序列上进行勾画 |  |
| 12.10.11 | 勾画功能 | 支持多模态图像融合 |  |
| 12.11 | 显示功能 | 支持以伪彩显示图像序列 |  |
| 12.11.1 | 显示功能 | 手动调节图像配准关系 |  |
| 12.11.2 | 显示功能 | 支持基于ROI进行图像配准 |  |
| 12.11.3 | 显示功能 | 可视化观察匹配结果 |  |
| 12.11.4 | DICOM导入导出 | CT，MRI，PET，CR，RT Image DICOM标准图像导入；将结构集，计划，剂量文件导出为DICOM文件 |  |
| 12.11.5 | DICOM RT接口 | 支持RT Plan，RT Dose，RT Structure，RT Record格式的数据导入 |  |
| 12.12 | 剂量计算与优化 | 自定义计算网格的范围和大小 |  |
| 12.13 | GPU加速 | 支持双GPU并行加速 |  |
| 12.14 | 二维计划 | 支持创建简单二维计划 |  |
| 12.15 | 计划制作与评估 | 提供 |  |
| 12.15.1 | 计划制作与评估 | 在一个计划下支持多个不同的照射类型，射野能量和射野技术 |  |
| 12.15.2 | 计划制作与评估 | 支持添加光子线计划 |  |
| 12.15.3 | 计划制作与评估 | 支持非共面计划设计 |  |
| 12.15.4 | 计划制作与评估 | 支持逆向调强计划设计 |  |
| 12.15.5 | 计划制作与评估 | 支持设置射野的机架角度，钨门，治疗床，准直器参数 |  |
| 12.15.6 | 计划制作与评估 | 支持添加门控计划 |  |
| 12.15.7 | 计划制作与评估 | 支持自动对穿野的生成 |  |
| 12.15.8 | 计划制作与评估 | 支持计划剂量的叠加显示 |  |
| 12.15.9 | 计划制作与评估 | 支持计划模拟执行 |  |
| 12.15.10 | 计划制作与评估 | 支持显示感兴趣区域和感兴趣点的统计信息 |  |
| 12.16 | 计划验证 | 具备 |  |
| 12.16.1 | 计划验证功能 | 支持导入、保存并加载算中的模体图像序列 |  |
| 12.16.2 | 计划验证功能 | 支持将当前患者的计划数据拷贝到模体中创建验证计划 |  |
| 12.16.3 | 计划验证功能 | 支持输出验证计划的剂量分布 |  |
| 12.17 | 自动计划 | 支持自动计划功能进行计划设计和优化 |  |
| 13 | 放疗专用网络系统 | 具备 |  |
| 13.1 | 远程维修联网服务器 | 服务器必须位于中国 |  |
| 13.1.1 | 联网功能要求 | 通过网络，可将下列同品牌设备联网 - 加速器 - 治疗计划系统 - 网络工作站 |  |
| 13.1.2 | 网络适配卡 | 100M/1000M自适应PCI32-bit网卡 |  |
| 13.1.3 | 网络操作系统 | Windows Server 2019或更高版本 |  |
| 13.2 | 软件系统要求 | 提供 |  |
| 13.2.1 | 服务器数据库系统平台 | 请投标方指出采用何种数据库软件及其版本。在交货时，应提供正版软件的使用许可证。 |  |
| 13.2.2 | 放疗数据库应用软件 | 该应用软件是建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。 所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |  |
| 13.2.3 | 用户级别限制 | 服务器软件能设置各工作站用户的使用权限 |  |
| 13.2.4 | 一体化数据库和患者管理 | 患者数据和治疗数据存储在一个数据库中 |  |
| 13.3 | 网络应用软件基本功能要求 | 提供 |  |
| 13.3.1 | 患者列表 | 创建、管理患者名单，患者状态处理，预览患者的流程状态 |  |
| 13.3.2 | 治疗排程 | 可以进行患者治疗日程的排列，设置治疗排程的间隔，治疗起始日期，对未进行治疗的超时排程，系统可以自动推迟 |  |
| 13.3.3 | 治疗疗程 | 可以对患者治疗日的治疗时间和疗程进行设定和修改，并显示加速器空余时间 |  |
| 13.3.4 | 治疗参数确认 | 显示患者治疗射野的详细参数，并进行确认 |  |
| 13.3.5 | 患者摆位确认 | 显示患者治疗的摆位要求，便于技师进行确认 |  |
| 13.3.6 | 患者定位模具管理 | 可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认，避免使用错误的附件 |  |
| 14 | 配件 |  |  |
| 14.1 | 配套定位激光灯，满足一站式放疗和自适应需求 | 具备 |  |
| 14.2 | 稳压电源 | 具备 |  |
| 14.3 | 不间断电源UPS | 具备 |  |
| 14.4 | 外水冷机 | 具备 |  |
| 14.5 | 闭路电视监控系统 | 具备 |  |
| 14.6 | 机械前指针 | 具备 |  |
| 14.7 | 保养工具包 | 具备 |  |
| 14.8 | 控制台桌椅 | 控制台X1，椅子X2，控制柜X1 |  |
| 14.9 | 模体 | 具备，≥5套 |  |
| 14.10 | 加速器控制工作站 | 具备 |  |
| 14.11 | 加速器操作台工作站 | 具备 |  |
| 14.12 | CT操作台工作站 | 具备 |  |
| 14.13 | 加速器操作台显示器 | 具备，≥3台 |  |
| 14.14 | 存储应用服务器 | 具备 |  |
| 14.15 | 通用工作站终端 | 具备，≥6台 |  |
| 14.16 | 计算服务器 | 具备，≥2台 |  |
| 14.17 | 服务器机柜 | 具备 |  |
| 14.18 | 企业级千兆交换机 | 具备 |  |
| 15 | 设备正常运行且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有模块、软件及附件 | 具备 |  |
| 16 | 第三方配套 |  |  |
| 16.1 | 近距离治疗后装设备 | 1台 |  |
| 16.2 | 全功能放疗软件 | 1套 |  |
| 16.3 | 三维验证系统 | 1套 |  |
| 16.4 | 等中心验证仪 | 1套 |  |
| 16.5 | 多功能烤箱、烤箱架 | 各1台 |  |
| 16.6 | 剂量仪 | 1套 |  |
| 16.7 | 多功能一体板 | 3套 |  |
| 16.8 | 人体定位袋 | 10个 |  |
| 16.9 | 个人辐射报警仪 | 3台 |  |
| 16.10 | 电子防潮柜 | 1个 |  |
| 16.11 | 金属标记点 | 10个 |  |
| 16.12 | 免洗胶片 | 1套 |  |
| 16.13 | 标记记号笔 | 100支 |  |
| 16.14 | 人体定位垫（头颈肩）+体部定位垫 | 20张 |  |
| 16.15 | 头颈肩膜 | 20张 |  |
| 16.16 | 体膜 | 30张 |  |
| 16.17 | 颈胸膜 | 10张 |  |
| 16.18 | 固体水 | 1套 |  |
| 16.19 | SBRT立体定向定位架 | 2套 |  |
| 16.20 | 制模一体化床（电动） | 1张 |  |
| 16.21 | 膀胱容量测定仪 | 1台 |  |
| 16.22 | 光学体表追踪 | 1套 |  |
| 16.23 | 机房土建、设计、屏蔽及装修工程，费用由卖方负责 | 具备 |  |
| 16.24 | 与第三方光学体表追踪系统连接，负责接口连接费用 | 具备 |  |
| 16.25 | 连接医院CT、MRI、PACS信息系统等，负责接口连接费用 | 具备 |  |
| 17 | 负责医院原有直线加速器的1次拆机 | 提供 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日