招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205093-2

招标内容：数字减影血管造影机(DSA)

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年12月

第五章  投标邀请

日    期：2022年12月2日

招标编号：0625-224022205093-2

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就数字减影血管造影机(DSA)项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：数字减影血管造影机(DSA)           1套

简要技术规格：该设备主要用于妇产科血管造影，可以准确发现和分析各种血管病变。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年12月22日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205093-2项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年12月23日09:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年12月23日09:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属妇产科医院 地 址：杭州市学士路2号 联 系 人：江川 电 话：0571-89991071 传 真：0571-89991071 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院采购数字减影血管造影机(DSA) 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年12月13日17时00分前以书面形式通知招标人或招标机构。 |
| 7 | 对招标文件的异议 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复，并将答复上传招标网。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：650万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 *未按招标文件要求提交纸质投标文件的，视为未参加本项目投标。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205093-2 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属妇产科医院采购数字减影血管造影机(DSA) 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年12月23日09:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年12月23日09:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年12月23日09:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在本招标文件规定的开标地点线上线下同步开标。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出 |
| 22.4 | 本项目在政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付。（注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。） 中标人若为大型企业，合同签订后15天内支付20%预付款，余款在验收合格后3个月内支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥5年，保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 售后服务 - 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修，提供24小时维修电话。单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 设备生产厂家提供安装及售后维修服务并提供原厂承诺。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥。 - 提供临床使用人员的详细培训方案。 - 在设备安装完成后，厂方的工程师应对用户的使用人员进行必要的操作和常规维护培训，并制定操作、维护规程。 - 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：接到医院通知后60天内 - 交货地点：浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 - 报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中） |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为数字减影血管造影机(DSA)，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影机(DSA) | 1套 | 该设备主要用于妇产科血管造影，可以准确发现和分析各种血管病变 | 接到医院通知后60天内 | 浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数量：1套 |  |  |
| 二 | 设备用途： | 该设备主要用于妇产科血管造影，可以准确发现和分析各种血管病变。 |  |
| 三 | 主要部件及性能参数 |  |  |
| 1 | 高压发生器 |  |  |
| 1.1 | 高压产生方式 | 高频逆变，≥50kHz |  |
| *1.2 | 最大功率 | ≥100kW |  |
| 1.3 | 最短曝光时间 | ≤1ms |  |
| 1.4 | 最大输出电压 | ≥125kV |  |
| 1.5 | 最大输出电流 | ≥1000mA |  |
| 1.6 | 透视方式 | 1-30 fps，≥10档可选 |  |
| 1.7 | 检查室显示 | 1 台,≥15"彩色 LCD |  |
| 1.8 | 控制室控制、显示 | 1 台,≥15"彩色触摸 LCD |  |
| 2 | X线球管 |  |  |
| 2.1 | 热容量 | ≥3.0MHu |  |
| 2.2 | 冷却方式 | 水冷或油冷 |  |
| 2.3 | 焦点 | 球管焦点≥2个 |  |
| 2.3.1 | 小焦点 | ≤0.6mm |  |
| 2.3.2 | 小焦点功率 | 最大功率≥20kW |  |
| 2.3.3 | 大焦点 | ≥1.0mm |  |
| 2.3.4 | 大焦点功率 | 最大功率≥100kW |  |
| 2.4 | 最大散热率 | ≥5,500W （7,700HU/s） |  |
| 2.5 | 射线硬化滤片 | 自动调节滤片规格≥4档（不同材质） |  |
| 2.6 | 束光器 | 自动、手动控制光栅及滤线装置 |  |
| 3 | C型臂 |  |  |
| 3.1 | 结构 | 机架系统≥3轴 |  |
| 3.2 | 功能 | 能实施心脏及全身周围血管造影 |  |
| 3.3 | 透视/摄影范围，纵向： | ≥190cm |  |
| 3.4 | 透视/摄影范围，横向： | ≥140cm |  |
| 3.5 | C臂沿体轴旋转 | RAO(右侧转)≥100° |  |
|  |  | LAO(左侧转)≥100° |  |
| 3.6 | C臂沿垂直轴摆角 | CRA(头向转)≥45° |  |
|  |  | CAU(足向转)≥45° |  |
| 3.7 | C臂定位速度 | ≥15°/秒 |  |
| 3.8 | 最大SID | ≥90cm |  |
| 3.9 | C型臂内径 | ≥90cm |  |
| 3.10 | 有多种工作位置的自动储存功能 | ≥70种 |  |
| 3.11 | 抢救 | 与导管床配合，可使患者从C臂中移出，便于抢救 |  |
| 3.12 | 床旁操作 | 可摇杆式操作 |  |
| 4 | 导管床 |  |  |
| 4.1 | 床面材料 | 高强度低吸收量均匀碳素床面 |  |
| 4.2 | 床面最大负荷量 | ≥200kg |  |
| 4.3 | 床面纵向移动范围 | ≥135cm |  |
| 4.4 | 床面横向移动 | ≥±15cm |  |
| 4.5 | 床面最低高度 | ≤80cm |  |
| 4.6 | 床面旋转角度 | CW90度~CCW180度 |  |
| 4.7 | 床旁智能控制触摸屏 | 有 |  |
| 4.7.1 | 透视/摄影功能选择 | 透视/摄影功能切换及条件选择 |  |
| 4.7.2 | 透视存储功能 | 有 |  |
| 4.7.3 | 图像和C臂联动 | 有 |  |
| 4.7.4 | 路径图功能 | 有 |  |
| 4.7.5 | 分屏显示 | 有 |  |
| 4.7.6 | 图像存储 | 有 |  |
| 4.7.7 | 图像多功能显示 | 有 |  |
| 4.8 | 附件： |  |  |
| 4.8.1 | 导管床手臂支架 | 1付 |  |
| 4.8.2 | 轨道夹 | ≥2个 |  |
| 4.8.3 | 输液架 | ≥1个 |  |
| 4.8.4 | 导管床臂托 | 有 |  |
| 4.8.5 | 对讲装置 | 有 |  |
| 5 | 平板探测器 |  |  |
| 5.1 | 材料 | 非晶硅/碘化铯 a-Si/CsI |  |
| 5.2 | 像素大小 | ≤210μm |  |
| 5.3 | DQE | ≥77% |  |
| 5.4 | 动态范围 | ≥14bit |  |
| 5.5 | 最大有效视野 | ≥29×29cm |  |
| 5.6 | 变野 | ≥四视野变野 |  |
| 5.7 | 滤线栅栅密度 | ≥70lp/cm |  |
| 6 | 图像显示系统 |  |  |
| 6.1 | 检查室监视器 | 两台,≥19"医用LCD，可视角≥170º |  |
| 6.2 | 控制室监视器 | 两台,≥19"医用LCD，可视角≥170º |  |
| 6.3 | 监视器悬挂吊架 | 活动范围可拉到医生眼前便于观察 |  |
| 7 | 数字图像处理系统 |  |  |
| 7.1 | 采集矩阵 | ≥2048x2048 14bit |  |
| 7.2 | 摄影最大采集速度 | ≥30帧/秒 |  |
| 7.3 | 透视最大采集速度 | ≥30帧/秒 |  |
| 7.4 | 采集控制方式 | 程序预置、快捷选择、实时修改 |  |
| 7.5 | 图像处理 |  |  |
| 7.5.1 | 自动降噪、边缘增强、图像均衡、动态范围优化处理 | 有 |  |
| 7.5.2 | 参考图像动/静态显示 | 有 |  |
| 7.5.3 | 图像指导C型臂定位 | 有 |  |
| 7.5.4 | 透视图像记录至硬盘 | ≥400幅 |  |
| 7.6 | 血管减影功能 |  |  |
| 7.6.1 | 实时DSA | 有 |  |
| 7.6.2 | Roadmap | 有 |  |
| 7.7 | 实时血管减影功能 | 有 |  |
| 7.7.1 | 旋转速度 | ≥40°/秒 |  |
| 7.7.2 | 采集角度 | ≥200° |  |
| 7.7.3 | 旋转采集功能 | 有 |  |
| 7.8 | 影像回放及后处理 |  |  |
| 7.8.1 | 任意速度和方向回放 | 有 |  |
| 7.8.2 | 图像滤波、灰度调整 | 有 |  |
| 7.8.3 | 图像放大和漫游 | 有 |  |
| 7.8.4 | 测量和注释功能 | 有 |  |
| 7.8.5 | 床旁操作功能 | 有 |  |
| 7.8.6 | 分屏显示 | 有 |  |
| 7.8.7 | 多幅显示 | 有 |  |
| 7.8.8 | 透视时参考屏可显示静态/动态参考图像（检查室） | 具有 |  |
| 7.8.9 | 透视时参考屏可显示静态/动态参考图像（控制室） | 具有 |  |
| 7.9 | 动态支架精显 | 具有 |  |
| 7.10 | 原厂（非第三方）三维重建工作站硬件和软件 | 具有 |  |
| 7.10.1 | 最短传输、重建时间 | ≤15秒 |  |
| 7.10.2 | 重建方式 | 最大密度投影重建（MIP）、仿真内窥镜（VE）等 |  |
| 7.11 | C臂CT成像 | 具有 |  |
| 7.11.1 | C臂采集旋转速度 | ≥15°/秒 |  |
| 7.11.2 | 最短传输、重建时间 | ≤60秒 |  |
| 7.11.3 | 高清C臂CT成像 | 具备，用于重建支架等细小器材 |  |
| 8 | 系统配置要求 |  |  |
| 8.1 | 主机硬盘存储容量 | ≥68000幅图像 （1024×1024×12bit ） |  |
| 8.2 | 数字图像存档系统 | DVD光盘记录，存储的光盘文件可在PC机及主机上回放 |  |
| 8.3 | DICOM 功能 | dicom 3.0 |  |
| 9 | 其他配置要求 |  |  |
| 9.1 | 高压注射器 | 1套 |  |
| 9.2 | 心电监护 | 2套 |  |
| 9.3 | 防护用品一批： | 含铅衣5套(其中1套儿童)； 铅橡胶方巾（0.8*1.2m）3件； 铅橡胶颈套 4套； 铅防护眼镜 3个； 介入防护手套 3付 |  |
| 9.4 | 床体铅屏风 | 1套 |  |
| 9.5 | 3M医用显示器 | 1台 |  |
| 9.6 | 胶片打印机 | 1台 |  |
| 四、 | 其他要求 |  |  |
| 1. | 整机原厂保修自安装验收合格次日起≥5年 ，设备过保后，厂家承诺先维修后付款 |  |  |
| 2. | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣 |  |  |
| 3. | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |  |
| 4. | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |  |
| 5. | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |  |
| 6. | 付款：中标人若为中小企业，签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付。（注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。） 中标人若为大型企业，合同签订后15天内支付20%预付款，余款在验收合格后3个月内支付。 |  |  |
| 7. | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |  |
| 8. | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |  |
| 9. | 软件由院方现行PACS合作商提供，费用由中标商支付，包含在投标总价中 |  |  |
| 10. | 中标产品的制造商应提供免费软件升级 |  |  |
| 11. | 每套配置资产定位效能标签数量≥5张 |  |  |
| 12. | 所有配置及功能包含在总价内，如没有包含则单独列出分项报价，否则视为含在总价内 |  |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日