招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205006

招标内容：C臂机等设备

采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年2月

第五章  投标邀请

日    期：2022年2月17日

招标编号：0625-224022205006

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就C臂机等设备项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：C臂机等设备           1批

简要技术规格：C臂和工作站一体化设计。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年3月9日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205006项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年3月10日09:30时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年3月10日09:30时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属第一医院 地 址：杭州市庆春路79号 联 系 人：冯靖祎 电 话：0571-87236928 传 真：0571-87236928 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属第一医院采购C臂机等设备 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年2月27日17时00分前在在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）网上提交。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：500万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205006 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属第一医院采购C臂机等设备 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年3月10日09:30时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年3月10日09:30时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年3月10日09:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（C臂机）的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属第一医院 |  |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 整机验收合格后3个月付款。 |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |
| 其它条款 | 序号 | 招标要求 |
|  | 1 | 整机验收合格后进入保修期，保修期不少于1年（含球管和平板），原厂保修，提供原厂保修承诺。提供出保后每年的整机保修价格（含球管和平板）。 |
|  | 2 | 开机率≥95%。如低于≥95%，每少于1天，增加3天保修期。 |
|  | 3 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。 |
|  | 4 | 保修期内免收设备维修和维护费，免费升级系统和软件。保修期外先维修再付款。提供主要零配件详细清单和价格。 |
|  | 5 | 提供中、英文操作手册和维修手册 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为C臂机等设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板小C臂 | 4台 | C臂和工作站一体化设计。 | 医院要货之日起90天内到货 | 浙江大学医学院附属第一医院指定地点 |
|  | 骨密度仪 | 1台 | 用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的评估 |  |  |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备一 | 平板小C臂 |  |  |
| 一 | 设备名称：平板小C臂 |  |  |
| 二 | 数量：4台 |  |  |
| 三 | 投标机型必须为各公司获得NMPA，符合标书要求的平板小C臂最新最高端机型，且保证所投标机型具备最高性能的系统硬件配置和功能配置。 |  |  |
| 四 | 主要技术参数 |  |  |
| *1 | C臂和工作站一体化设计。 |  |  |
| 2 | 高压发生器 |  |  |
| 2.1 | 最大输出功率 | ≥2.5kW |  |
| 2.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |  |
| 2.3 | 透视最大KV值 | ≥110kV |  |
| 2.4 | 透视最小KV值 | ≥40kV |  |
| 2.5 | 透视最大mA值 | ≥25mA |  |
| 2.6 | 数字点片最大mA值 | ≥20mA |  |
| 2.7 | 半剂量透视模式 | 具备 |  |
| 2.8 | 半剂量脉冲透视模式 | 具备 |  |
| 3 | 球管系统 |  |  |
| 3.1 | 双焦点设计 | 具备 |  |
| 3.2 | 焦点大小 | 0.6mm/1.4mm |  |
| 3.3 | 阳极热容量 | ≥76KHU |  |
| 3.4 | 阳极散热率 | ≥37KHU/min |  |
| 4 | 平板探测器 |  |  |
| 4.1 | 平板探测器材质 | CMOS晶体硅 |  |
| 4.2 | 平板探测器尺寸 | ≥21cm*21cm |  |
| 4.3 | 图像采集最大像素矩阵 | ≥1.5K*1.5K |  |
| 4.4 | 图像灰阶 | ≥32bit |  |
| 4.5 | 可变三视野 | 21/15/11cm |  |
| 4.6 | 最大图像分辨率（显示器端） | ≥3.7lp/mm |  |
| 4.7 | 像素尺寸 | ≤135um |  |
| 5 | 限束器 |  |  |
| 5.1 | 双叶限束器 | 具备 |  |
| 5.2 | 虹膜限束器 | 具备 |  |
| 6 | 原装显示器 |  |  |
| 6.1 | 原装医用UHD超高清平板显示器 | ≥27英寸 |  |
| 6.2 | 显示器最高分辨率 | ≥3800 x 2100 |  |
| 6.3 | 显示器灰阶 | ≥10 bit |  |
| 6.4 | 显示器五轴位万向臂支架 | 具备 |  |
| 7 | 系统控制 |  |  |
| 7.1 | Linux工业用软件操作系统 | 具备 |  |
| 7.2 | 中文系统控制界面 | 具备 |  |
| 7.3 | 手闸，脚闸曝光控制 | 具备 |  |
| 7.4 | 智能PAD控制屏尺寸 | ≥10英寸 |  |
| 7.5 | 触控屏支持多点触控 | 具备 |  |
| 7.6 | 智能PAD控制屏最高分辨率 | ≥1280×800 |  |
| 7.7 | 控制界面旋转摆动角度 | ≥270° |  |
| 7.8 | 具备不插电待机转场功能 | ≥5分钟 |  |
| 8 | C形臂 |  |  |
| 8.1 | SID | ≥100cm |  |
| 8.2 | C臂开口 | ≥78cm |  |
| 8.3 | C臂弧深 | ≥66cm |  |
| *8.4 | 垂直升降 | ≥45cm |  |
| 8.5 | 水平运动 | ≥20cm |  |
| 8.6 | 左右摆角 | ≥±12.5° |  |
| 8.7 | C臂轨道内运动角度 | ≥150°(-55°/95°) |  |
| 8.8 | C臂最低水平位投照高度 | ≤102cm |  |
| 9 | 图像处理功能 |  |  |
| 9.1 | 自动亮度对比度调整 | 具备 |  |
| 9.2 | 去除运动噪点与伪影功能 | 具备 |  |
| 9.3 | 自动金属修正功能 | 具备 |  |
| 9.4 | 自动窗口设定功能 | 具备 |  |
| 9.5 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |
| 9.6 | 末帧图像优化显示 | 具备 |  |
| 9.7 | 负片技术 | 具备 |  |
| 9.8 | 图像左右反转，上下翻转 | 具备 |  |
| 9.9 | 图像测量和标注功能 | 具备 |  |
| 9.10 | 图像放大及游走 | ≥400% |  |
| 9.11 | 打印机输出 | 具备 |  |
| 9.12 | 透视图像实时放大功能 | 具备 |  |
| 9.13 | 数字笔功能:可在屏幕上对图像进行标注，进行手术规划，辅助提升手术精准度。 | 具备 |  |
| 9.14 | 图像存储 | ≥15万幅 |  |
| 10 | 其他 |  |  |
| 10.1 | 基本Dicom功能 | 具备 |  |
| 10.2 | 具备遥控曝光功能 | 具备 |  |
| 11 | 第三方配件 |  |  |
| 11.1 | 每台设备配备铅衣、铅围脖各4套 | 具备 |  |
| 11.2 | 承担连接PACS的接口费用，共计不少于4个接口 | 具备 |  |
| 12 | 售后服务 |  |  |
| 12.1 | 整机验收合格后进入保修期，保修期不少于1年（含球管和平板），原厂保修，提供原厂保修承诺。提供出保后每年的整机保修价格（含球管和平板）。 |  |  |
| 12.2 | 开机率≥95%。如低于≥95%，每少于1天，增加3天保修期。 |  |  |
| 12.3 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。 |  |  |
| 12.4 | 保修期内免收设备维修和维护费，免费升级系统和软件。保修期外先维修再付款。提供主要零配件详细清单和价格。 |  |  |
| 12.5 | 提供中、英文操作手册和维修手册 |  |  |
| 12.6 | 医院要货之日起90天内到货。 |  |  |
| 12.7 | 整机验收合格后3个月付款。 |  |  |
| 设备二 | 骨密度仪 |  |  |
| 一 | 设备名称：骨密度仪 |  |  |
| 二 | 数量：1台 |  |  |
| 三 | 设备用途： | 用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的评估 |  |
| 四 | 投标机型必须为各公司获得NMPA，符合标书要求的最新最高端机型，且保证所投标机型具备最高性能的系统硬件配置和功能配置。 |  |  |
| 五 | 主要技术参数 |  |  |
| 1 | X线源 |  |  |
| 1.1 | 双能X线发生方式 | 稳恒电压 |  |
| 1.2 | 高低双能X线产生方式 | K缘过滤 |  |
| 1.3 | 双能的峰值范围 |  |  |
| 1.3.1 | 低能 | ≤40Kev |  |
| 1.3.2 | 高能 | ≥70Kev |  |
| 1.4 | 扫描线束： | 窄角扇形 |  |
| 1.5 | 采集成像方式： | 连续扫描式 |  |
| 1.6 | 自动智能扫描 | 具备 |  |
| 1.7 | 无需预扫描，配置激光定位系统 | 具备 |  |
| 1.8 | 在扫描采集中自动实时确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和调节靶区扫描路径，缩小扫描范围，减少患者辐射剂量 | 具备 |  |
| 2 | 探测器系统 |  |  |
| *2.1 | 直接数字化探测器,探测器材质 | CdTe |  |
| 2.2 | 直接能量转换技术, 直接将X线转换为数字信号，无需X线－可见光倍增－数字信号二次转换。 | 具备 |  |
| 2.3 | 高能和低能X线的采集同一时刻同步实时进行 | 具备 |  |
| 2.4 | 探测器通道数量： | ≥64个 |  |
| *2.5 | 探测器通道排列方式 | 错层排列 |  |
| 3 | 扫描 |  |  |
| 3.1 | 适用于全身的扫描床 | 具备 |  |
| 3.1.1 | 扫描床长度： | ≥280cm |  |
| 3.1.2 | 扫描床宽度 | ≥130cm |  |
| 3.1.3 | 扫描床病人最大承重 | ≥200kg |  |
| 3.1.4 | 最大有效扫描视野长度 | ≥195cm |  |
| 3.1.5 | 最大有效扫描视野宽度 | ≥60cm |  |
| 3.2 | 具备快扫模式，股骨扫描时间： | ≤10秒 |  |
| 3.3 | 腰椎扫描时间： | ≤10秒 |  |
| 3.4 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） | 具备 |  |
| 3.5 | 精确激光定位灯 | 具备 |  |
| 3.6 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)： | ≤1.0% |  |
| 3.7 | MVIR多视角影像重建技术 | 具备 |  |
| 3.8 | 对于超出扫描范围的病人，具有扫描一侧后自动复制对侧的功能 | 具备 |  |
| 3.9 | ScanCheck计算机辅助异常检测功能，可以帮助用户检测脊柱、股骨、前臂和全身扫描的异常性，识别潜在的测量和/或分析和/或解剖错误 | 具备 |  |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |  |  |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 | 具备 |  |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 | 具备 |  |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 | 具备 |  |
| 4.4 | 一次定位，自动完成双侧股骨扫描，同屏显示双侧髋关节影像 | 具备 |  |
| 4.5 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 | 具备 |  |
| 4.6 | 前臂测量和分析 | 具备 |  |
| 4.7 | 高级髋关节评估功能 | 具备 |  |
| 4.8 | 自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估 | 具备 |  |
| 4.9 | 自动股骨颈上部骨密度测量评估 | 具备 |  |
| 4.10 | 自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量 | 具备 |  |
| 4.11 | 自动髋关节强度指数 | 具备 |  |
| 4.12 | 全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量 | 具备 |  |
| 4.13 | 全身扫描具备多种扫描模式： | 全身、去除头部、去除头部和小腿 |  |
| 4.14 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库 | 在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |  |
| 4.15 | WHO体重指数评估 | 具备 |  |
| 4.16 | 自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比 | 具备 |  |
| 4.17 | 内脏脂肪组织（VAT）分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织、皮下脂肪的质量、面积和体积 | 具备 |  |
| 4.18 | 肌少症功能，单独的肌少症分析界面，亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组、欧洲肌少症工作小组等常用肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式 | 具备 |  |
| 4.19 | 提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告 | 具备 |  |
| 4.20 | 体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱 | 具备 |  |
| 4.21 | 双能脊柱评估功能 | 具备 |  |
| 4.22 | 双能脊柱VFA椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度 | 具备 |  |
| 4.23 | 双能脊柱几何学评估，计算出椎体侧弯科布角角度 | 具备 |  |
| 4.24 | 同屏显示正位及侧位脊柱影像并定性对比评估 | 具备 |  |
| 4.25 | 侧位腰椎骨密度扫描、评估 | 具备 |  |
| 4.26 | 儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析 | 具备 |  |
| 4.27 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数： | ≥19个 |  |
| 4.28 | 人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 | 具备 |  |
| 4.29 | AFF非典型股骨骨折功能，可自定义AFF诊断阈值 | 具备 |  |
| 4.30 | 手部测量和分析 | 具备 |  |
| 4.31 | 小动物软件 | 具备 |  |
| 4.32 | DXAVision（一键多扫，一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨及全身四个部位扫描检测功能（提供软件界面截图）） | 具备 |  |
| 4.33 | 具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具 | 具备 |  |
| 5 | 临床应用软件包 |  |  |
| 5.1 | 运行环境： | 预装中文WINDOWS操作系统 |  |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） | 具备 |  |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 | 具备 |  |
| 5.4 | NHANES III参照数据库 | 具备 |  |
| 5.5 | 中国大陆人数据库（数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000） | 具备 |  |
| 5.6 | 自动确定骨边缘软件 | 具备 |  |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 | 具备 |  |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 | 具备 |  |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） | 具备 |  |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 | 具备 |  |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 | 具备 |  |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） | 具备 |  |
| 5.13 | 检测结果趋势分析软件 | 具备 |  |
| 5.14 | 多部位集成报告软件（多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估） | 具备 |  |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 | 具备 |  |
| 5.16 | DICOM 协议接口 | 存储、传输、检索/查询、Worklist、打印 |  |
| 5.17 | HL7协议接口 | 具备 |  |
| 6 | 放射剂量 |  |  |
| 6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量： | ≤0.15 mGy |  |
| 6.2 | 全身扫描放射剂量： | ≤3μGy |  |
| 6.3 | 操作者散射剂量：距扫描床130cm处外溢剂量 | ≤5.3μSv/Hr |  |
| 7 | 计算机系统 |  |  |
| 7.1 | 主控计算机 | 具备 |  |
| 7.1.1 | CPU类型： | Intel® Core™ i3，Windows10操作系统 |  |
| 7.1.2 | 内存： | ≥8GB |  |
| 7.1.3 | 硬盘： | ≥1TB |  |
| 7.1.4 | DVD刻录光驱 | 具备 |  |
| 7.1.5 | 显示器： | ≥23英寸液晶显示 |  |
| 7.2 | 彩色打印机 | 具备 |  |
| 7.3 | 校准系统 | 具备 |  |
| 7.4 | 自动质控测试程序 | 具备 |  |
| 7.5 | 自动质控趋势分析 | 具备 |  |
| 7.6 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群） | 具备 |  |
| 8 | 第三方配件 |  |  |
| 8.1 | 每台设备配备铅衣、铅围脖1套 | 具备 |  |
| 8.2 | 承担连接PACS系统1个接口费用 | 具备 |  |
| 9 | 售后服务 |  |  |
| 9.1 | 整机验收合格后进入保修期，保修期不少于1年（含球管和平板），原厂保修，提供原厂保修承诺。提供出保后每年的整机保修价格（含球管和平板）。 |  |  |
| 9.2 | 开机率≥95%。如低于≥95%，每少于1天，增加3天保修期。 |  |  |
| 9.3 | 提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。 |  |  |
| 9.4 | 保修期内免收设备维修和维护费，免费升级系统和软件。保修期外先维修再付款。提供主要零配件详细清单和价格。 |  |  |
| 9.5 | 提供中、英文操作手册和维修手册 |  |  |
| 9.6 | 医院要货之日起90天内到货。 |  |  |
| 9.7 | 整机验收合格后3个月付款。 |  |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日