浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22215A30

项目名称：腔镜清洗工作站等等四个标项设备

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年7月29日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年8月19日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-22215A30

项目名称：腔镜清洗工作站等等四个标项设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5450000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：腔镜清洗工作站

数量：1

单位：套

预算金额（元）：150000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：内镜清洗工作站设计要符合WS310-2016医院消毒供应中心管理规范中的操作流程。

备注：不允许进口。

合同履行期限：交货期：中标公告发出之日起一个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项二：

标项名称：过氧化氢低温灭菌器

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌片。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：中标公告发出之日起一个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项三：

标项名称：环氧乙烷灭菌器及解析器

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：灭菌过程：全程负压，无泄漏。最新双循环设计，灭菌通气合二为一。

备注：允许进口

合同履行期限：交货期：中标公告发出之日起一个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

标项四：

标项名称：减压沸腾清洗消毒机

数量：1

单位：套

预算金额（元）：600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗、消毒和干燥。

备注：不允许进口

合同履行期限：交货期：中标公告发出之日起一个月内交货。

本项目（是）接受联合体投标。

注：供应商可以任选以上标项中一个或多个标项报名并参与投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、标项4：专门面向中小企业采购，提供的货物应全部由中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2022年8月19日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年8月19日13时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2022年8月19日13时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属妇产科医院

地址：杭州市学士路1号

项目联系人（询问）： 设备科

项目联系方式（询问）：0571-89991072

质疑联系人：江川

质疑联系方式：0571-89991071

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量、 预算金额 | 标项号 | 标项内容 | 数量及单位 | 预算金额（万元） |
|  |  | 1 | 腔镜清洗工作站 | 1套 | 15 |
| 3 |  | 2 | 过氧化氢低温灭菌器 | 1套 | 230 |
|  |  | 3 | 环氧乙烷灭菌器及解析器 | 1套 | 240 |
|  |  | 4 | 减压沸腾清洗消毒机 | 1套 | 60 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |  |  |  |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |  |  |  |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |  |  |  |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量：正本1份 |  |  |  |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |  |  |  |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2022年8月19日13时50分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |  |  |  |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2022年8月19日13时50分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |  |  |  |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 20 | 进口 | 允许（标项2，3） 不允许（标项1，4） |  |  |  |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |  |  |  |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购标项2和标项3为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。标项1和标项4为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）标项2，标项3参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。标项1，标项4参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由中小企业制造。 7）标项2，标项3接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。标项1，标项4不适用。 8）标项2，标项3允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。标项1，标项4不适用。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总。不足4000元时按4000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |  |  |  |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |  |  |
| 26 | 其他 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |  |  |  |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）中小企业的相关证明材料：（标项1，4适用）

①中小企业声明函 (格式见第六章)；

（4）残疾人福利性单位的相关证明材料（如供应商为残疾人福利性单位）：

（5）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

①由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 19分 |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。 本项最高得3分 | 3分 |
| 2、 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3分 |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 | 3分 |
| 3、 | 认证证书：投标产品的制造商通过ISO9001、ISO14000、ISO13485等体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 2分 |
| 4、 | 销售业绩：投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2019年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 5、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| （二） | 技术部分 | 51分 |
| 1、 | 技术需求符合度：对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中的技术指标，打“△”号技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减4分，其他技术指标响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得36分，最低0分。 | 36分 |
| 2、 | 投标设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得2分，配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得1分；技术性能基本满足使用要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 | 2分 |
| 3、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本较高1分，无报价得0分。 | 3分 |
| 4、 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
|  | 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
| 5、 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
|  | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-22215A30

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属妇产科医院

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腔镜清洗工作站 | 1套 |
| 2 | 过氧化氢低温灭菌器 | 1套 |
| 3 | 环氧乙烷灭菌器及解析器 | 1套 |
| 4 | 减压沸腾清洗消毒机 | 1套 |

- 技术需求及商务要求

标项1：腔镜清洗工作站

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 概况 |  |
| 1 | 数量：1套 |  |
| 二 | 重要技术要求 |  |
| △1 | 内镜清洗工作站设计要符合WS310-2016医院消毒供应中心管理规范中的操作流程。全部设备，中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电（安全电压） |  |
| △2 | 清洗槽内腔尺寸≥690*430*205-225mm，三频超声波内腔尺寸≥710*400*300mm |  |
| 三 | 一般技术要求 |  |
|  | 供应室清洗工作站 |  |
| 1 | 整个清洗工作站主体（台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等）洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料（化学名:甲基丙烯酸甲酯），用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等特征及优点。为整体一次成型，无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。 |  |
| 2 | 槽体材料应提供第三方的检测报告，相关指标为： 甲醛含量≤0.1mg/kg； 六种邻苯二甲酸酯（增塑剂）含量≤0.01%； 锑≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、钡≤300mg/kg、镉≤20mg/kg、铬≤10mg/kg、铅≤10mg/kg、汞≤10mg/kg、硒≤50mg/kg； |  |
| 3 | 台面采用倾斜式防泛水和四周设计有专门防泛水边，最前方采用大圆弧台面造型设计，槽面向内侧倾斜5度左右，前端高于后端5厘米左右（需要提供清洗槽的外观专利证书）,使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门上或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。 |  |
| 4 | - 自动灌流器操作面板采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间。 - 自动灌流器由两部分组成：操作面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。 - 执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。 - 自动灌流，严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。 - 自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时。在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。 - 各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），操作简单方便，计时准确。 - 整套快速接头，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 - 快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。 |  |
| 5 | 中心处理器采用气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，并从源头上对空气进行过滤及杀菌处理。为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02Mpa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 |  |
| 6 | 给排水系统：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |  |
| 7 | 全不锈钢高压水枪：材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa。 |  |
| 8 | 三频超声波清洗机 1. 适用于医疗机构对各种硬式内窥镜、手术刀、止血钳等各类器械的清洗和煮沸清洗。 2. 工作电源：AC380V±38V 50Hz±1Hz, 9.0KW。 3.△清洗舱容积≥93L。 4.超声功率：超声功率≥1500W，超声功率可通过触摸屏进行调节，调节范围 1%～100%。 5.△超声频率：具有三种超声清洗频率，分别为 40KHz、80KHz、100KHz，可分别组合，实现单频、双频、三频的组合清洗方式。 6. 控制方式：设备应具有超声清洗、超声漂洗、煮沸清洗、自动加酶、自动加油等功能。 7. 工作程序：设备具有六种预设程序，分别为单频清洗、多频清洗、单频煮沸清洗、多频煮沸清洗、手动清洗、煮沸清洗六种程序，可实现不同器械快速选择不同程序的清洗方式。 8.△超声波功率容积比≥23W/L，超声波功率密度≥0.5W/cm2。并提供计算过程。 9. 清洗舱体应采用优质 304 不锈钢拉比板模压而成表面光洁，四周折弯处应采用 R10 角度易于设备清洁，使设备在清洗过程中无死角。 10. 门密封要求：采用医用硅橡胶密缝条进行密封，门采用大尺寸双层钢化玻璃密封，可在运行中观察内部清洗状态。 11. 舱体保温：采用喷涂保温层，厚度≥2mm，有效阻止热量散失及温差大时 冷凝水的产生。 12. 清洗剂、上油剂自动投放，可根据清洗剂比例，自动投放清洗剂。 13.△控制系统采用 PLC 系统加 ≥7 寸彩色触摸屏，实现清洗过程的温度、时间、超声频率、超声功率可实时显示，并通过密码实现调节。 14. 管腔冲洗功能，加热及漂洗的过程可实现对管腔内部进行冲洗。 15. 采用一体化超声波发生器，超声频率更稳定。 16. 设备带有防过载、短路保护装置，实时限温保护，超声电源过载保护，超声电源实时监控等安全装置。 17. 控制系统：为了保证后续产品的升级，提供设备生产商自有的计算机软件著作权证书。 18. 篮筐配置：配置三只篮筐，满足不同清洗需求，篮筐尺寸根据院方需求定制。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
|  | 一、供应室清洗工作站： 1.1清洗流程1：清洗，酶洗，酶洗，超声酶洗，清洗/消毒，末洗，干燥；清洗流程2：清洗，酶洗，三频超声清洗 清洗槽整体高度≥1.5m 1.2多头灌流7个 1.3测漏系统1个 1.4水处理2个 1.5中心气体处理器1套。 1.6全304不锈钢水枪5把，全304不锈钢气枪4把 1.7落地式三频超声清洗机1台。 1.8高压花洒1个 1.9给排水点位7个（带全不锈钢水龙头，专用冷热水管件，专用下水器等） 1.10酸化水点位2个 |  |
| 五 | 其他 |  |
| 5.1 | 整机保修自安装验收合格次日起 ≥2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 5.2 | 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 5.3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 5.4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5.5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 5.6 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 5.7 | 交货期：中标公告发出之日起一个月内交货。 |  |
| 5.8 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 5.9 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |

标项2：过氧化氢低温灭菌器

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途： |  |
| 1.1 | 用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌。 |  |
| 二 | 技术参数要求： |  |
| ▲2.1 | 灭菌方法：符合GB27955-2020的要求，采用过氧化氢等离子技术，充分解析灭菌舱及器械表面残留的过氧化氢，保障器械及医护人员安全；（提供说明书或技术白皮书支持材料） |  |
| 2.2 | 灭菌原理：灭菌舱内过氧化氢等离子技术； |  |
| 2.3 | 可在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯，从而增强灭菌能力（需要提供说明书）； |  |
| 2.4 | 灭菌剂浓度≤60%，在标准循环下设备灭菌过程中舱体过氧化氢浓度应≥80%（需要提供说明书证明文件）； |  |
| △2.5 | 硬式内镜灭菌：具有可以对直径≤0.7mm、长度≤500mm的硬性管腔灭菌； |  |
| 2.6 | 软式内镜灭菌程序可处理医院输尿管镜、胆道镜等，有器械厂家说明书推荐（提供器械说明书≥3份）； |  |
| 2.7 | 门控系统：脚踢气动门，使用便利，防夹设置； |  |
| 2.8 | 设备使用年限≥10年； |  |
| 2.9 | 灭菌程序≥2种，至少包括标准循环程序，软式内镜灭菌程序，以满足不同器械的灭菌需求,且软式内镜灭菌程序<43分钟； |  |
| 2.10 | 预检测技术：具备预等离子技术，可以辅助去除水分，具备加热功能（提供相关技术支持说明）； |  |
| 2.11 | 灭菌剂：采用透明胶囊卡匣式包装，人体无接触、无挥发；卡匣包装须有化学泄漏颜色指示条。 |  |
| 2.12 | 透明卡匣有射频识别技术，标签需包含但不限于卡匣效期、制造商、插入时间、胶囊状态、完成循环数等信息（提供说明书）； |  |
| 2.13 | 灭菌剂注射装置：每个可视化卡匣式单胶囊单循用量 > 5.0 ml 过氧化氢, ≤5锅/片卡匣，单循环之间灭菌剂用量误差 < 3％； |  |
| 2.14 | 灭菌舱：舱体容积≥150L； 显示屏：采用全触摸式液晶屏，屏幕尺寸≥10.5英寸； 装载指导：每灭菌循环前屏幕显示器械灭菌种类和装载指导； |  |
| 2.15 | 数字网络化技术 ：可将具体装载物品信息输入设备，灭菌终端可与医院HIS系统、个人电脑及器械追溯系统实现无缝连接、数据网络化共享与传输实时监控设备运转情况，并具备提供任何灭菌批次的可追溯信息的网络、USB上传及下载功能； |  |
| 2.16 | 物理打印记录：电脑打印提供每个灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢浓度、等离子功率、灭菌时间等灭菌参数； |  |
| △2.17 | 秒监控系统：具备秒监控功能，灭菌过程中必须可实时连续监测舱体参数每秒的数据，包括浓度、等离子功率、温度等数据，并可以电脑输出该数据（提供厂家证明文件）； |  |
| 2.18 | 提供达芬奇机器人生产厂家的器械灭菌兼容证明文件，并全型号兼容（提供器械厂家说明书）； |  |
| 2.19 | 灭菌器可储存≥200条灭菌记录，可根据需要选择短、中、长三种方式进行物理参数打印； |  |
| 2.20 | 提供世界主流器械厂家Olympus、Storz、Stryker，WOLF等知名厂家的器械灭菌兼容许可证明文件（说明书数量≥8份） |  |
| 2.21 | 具备动态更新的器械兼容性网络查询系统，支持中文查阅并下载，提供相关链接及查询系统截图； |  |
| 2.22 | 配置同品牌过氧化氢低温等离子灭菌生物阅读器≥1个，可≤15分钟得到BI监测结果，并含有≥2个USB端口； |  |
| 2.23 | 生物阅读器保存记录≥20000条。（提供证明文件） |  |
| 2.24 | 提供第三方性能检测报告 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 |  |
| 3.2 | 卡匣收集箱若干 |  |
| 3.3 | 快速生物指示剂一盒 |  |
| 3.4 | 卡匣一箱 |  |
| 3.5 | 快速生物阅读器一台 |  |
| 3.6 | 配置信息集成系统一套 |  |
| 3.7 | 过氧化氢浓度监测仪一台 |  |
| 3.8 | 器械盒一批 |  |
| 四、 | 其它要求： |  |
| 1 | 整机保修自安装验收合格次日起≥2年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7 | 交货期：中标公告发出之日起1个月内交货。 |  |
| 8 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 9 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |

标项3：环氧乙烷灭菌器及解析器

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数及要求 |  |
| 1 | 灭菌过程：全程负压，无泄漏。双循环设计，灭菌通气合二为一。 |  |
| 2 | 灭菌剂：单剂量100%环氧乙烷气体（医用小计量金属罐装），锅门锁定后自动刺破气罐，注入气体。气罐自带二维码集成批号效期等信息。 |  |
| ▲3 | 灭菌舱体容积：≥200L |  |
| 4 | 参数导出及打印：自动化设计，液晶显示操作面板，内置打印机，可打印记录灭菌、通气等全循环过程，提供各种详细的维修信息。 |  |
| △5 | 腔体真空：真空泵采用流体力学的原理，通过外置高流量的压缩空气进行抽真空，抽真空过程中不会产生静电和电火花，杜绝燃爆风险。 |  |
| △6 | 温度：具备低温38℃和高温55℃两档温度选择。 |  |
| 7 | 灭菌时间：低温灭菌时间为≤4.5小时，高温灭菌时间为≤1小时。 |  |
| 8 | 通风时间：可根据被灭菌物品的特性自由设定通风解析时间。可在1-99小时的范围内设定。 |  |
| 9 | 湿度：自动监控湿度，保持腔内湿度不低于65％。 |  |
| △10 | 产品标准和认证：符合EN 1422-2014最新标准要求。 |  |
| 11 | 循环参数存储：可以自动保存最近100组循环参数。 |  |
| 12 | 参数导出：自动化设计，液晶显示操作面板，内置打印机，可打印记录灭菌、通气等全循环过程，提供各种详细的维修信息。 |  |
| 13 | 水位管理：具备水箱水位监测功能，如果水箱水量不足，灭菌循环不会开始，系统会报警提示。 |  |
| 14 | 检测功能：具有自动检测功能，如有泄漏，自动转为排气过程，并报警。 |  |
| 15 | 门锁装置：有门锁联动保险装置。 |  |
| 16 | 记忆功能：停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后自动继续工作，无需重新启动。 |  |
| △17 | 解毒技术：接触性氧化技术，环氧乙烷分解率：≥99.9%，提供中国第三方权威机构检验报告。 |  |
| 18 | 电流要求：环氧乙烷灭菌器控制解毒装置，同为单相交流电。 |  |
| 19 | 接触反应温度：≥138度。 |  |
| 20 | 最大环氧乙烷流量：≥7.7g/min。 |  |
| 21 | 分解环氧乙烷最高浓度：≥3000PPM。 |  |
| 22 | 环氧乙烷分解时间：≤30分钟。 |  |
| 23 | 分解产物：二氧化碳，水，热量。 |  |
| 24 | 环境浓度测试：保修期内每年至少免费提供一次环氧乙烷灭菌间环境浓度测试，出具第三方实验室检测报告 |  |
| 25 | 画面显示方式：液晶显示，可对操作步骤、运转状况自动显示。 |  |
| 26 | 信息追溯：能够连接独立的数字化灭菌质量控制系统进行灭菌数据的信息整合、集成和全面数字化，并可实现与医院信息管理系统和追溯管理系统相整合。 |  |
| 27 | 保养提醒功能：自带保修时间提醒功能。 |  |
| 28 | 设备使用年限≥8年 |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器主机1套 |  |
| 2 | 解析器1个 |  |
| 3 | 环氧乙烷生物阅读器1台 |  |
| 4 | 自动阅读器1台 |  |
| 5 | 灭菌篮筐3个 |  |
| 6 | 浓度报警仪1台 |  |
| 7 | ATP荧光检测仪1台 |  |
| 8 | 环境浓度监测仪1台 |  |
| 三 | 其它要求： |  |
| 1 | 整机保修自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 7 | 交货期：中标公告发出之日起1个月内交货。 |  |
| 8 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 9 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |

标项4：减压沸腾清洗消毒机

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途： |  |
| 1 | 适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗、消毒和干燥。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 1▲ | 有效容积≥220L，可装载≥16个标准篮筐（560mm*240mm*50mm），清洗篮筐材质为304不锈钢。 |  |
| 2 | 设备最低工作压力≤-97Kpa。 |  |
| 3 | 自动升降，移门双通道型，压缩空气密封，能够实现密封互锁。 |  |
| 4 | 采用非物理接触式感应，在检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行，并报警，避免接触到障碍物损伤器械。 |  |
| 5▲ | 清洗原理：在低温低压（抽真空）条件下汽化沸腾，利用沸腾液体冲刷器械表面及管腔，快速平压，使汽化的液体瞬间形成液态，如此反复冲刷，使微生物及其他附着物迅速脱落剥离，从而达到清洗目的。非超声（避免长期使用钝化精密仪器）、非摇摆（避免引起器械之间摩擦）、非灌流（避免交接盲区）。 |  |
| 6△ | 清洗过程：要求预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。整个运行过程要求减压沸腾次数≧70次，确保清洗效果。 |  |
| 7 | 装载方式：清洗各类器械器具，无需各种专用清洗层架、托盘装载，可直接放入清洗槽内清洗、消毒。清洗各类管状器械，无需各种插管接头连接，篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗、消毒。 |  |
| 8 | 蒸汽加热，通过换热器对清洗用水进行加热，非蒸汽直接加热。要求加热过程蒸汽与水不直接接触，确保清洗用水的水质不受影响。 |  |
| 9 | 采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式对清洗后的器械进行干燥，使被清洗物品表面的水分快速分解，从而达到干燥作用，对器械无任何损伤。 |  |
| 10 | 控制系统 |  |
| 10.1 | 采用优质PLC控制系统，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。 |  |
| 10.2 | ≥7寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有故障直接显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高；分辨率800*640 ，显示色彩16K，画面显示清晰。 |  |
| 10.3 | 设备可依据装载量自动调节与之匹配的水位，并自动调节耗材的进量。 |  |
| 10.4 | 包括但不限于漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等。 |  |
| 10.5 | 打印方式：采用针式打印机，可自动打印过程曲线、并记录 A0 值；数据常规保存条件下可保存 10000条以上，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录。 |  |
| 11 | 清洗效果要求 |  |
| 11.1△ | a.对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等细菌的灭杀对数值＞3.0，达到合格要求。 b.产品具有消毒因子强度测试，在消毒周期内，消毒温度在合格范围内，压力范围在合格范围内。 c.污染物吸光度值均小于0.02.，清洗合格率为100%。 |  |
| 12 | 资质要求 |  |
| 12.1 | 产品质量管理体系：设备通过ISO9001医疗器械体系认证及ISO13485认证，提供认证证书，证书范围包括该产品。 |  |
| 12.2 | 知识产权：产品软件取得产品计算机软件著作权证书，具有完全自主知识产权，提供证书复印件。 |  |
| 12.3 | 检测报告：提供产品电气安全性检测报告、电磁兼容检测报告，提供证书复印件。 |  |
| 12.4 | 证件要求：提供投标产品型号的第二类医疗器械注册证。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 减压沸腾主机1台 |  |
| 2 | 内车1辆，外车2辆 |  |
| 3 | 篮筐标配1组 |  |
| 四 | 其它要求： |  |
| 1 | 整机保修（含密封圈）自安装验收合格次日起≥3年，设备过保后，厂家承诺先维修后付款。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜2小时，24小时内上门维修（包括节假日），提供24小时维修电话，提供消耗品和保修期后常用零配件的供应价格与折扣。 |  |
| 3 | 保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |
| 4 | 免费提供中文用户使用手册和维修手册各2套（电子版和纸质版各1套），操作规程电子版和塑封版各一份。 |  |
| 5 | 详细列出功能软件和硬件，如不作特殊说明，则视同包含该型号产品厂方最新发布的所有功能软件和所有选配件。 |  |
| 6 | 数据端口开放。保证免费接入医院信息系统 |  |
| 7 | 付款：合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业）注：签订合同时供应商明确表示无需预付款或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。 货到验收合格后三个月内全款付清。（适用大型企业） |  |
| 8 | 交货期：中标公告发出之日起1个月内交货。 |  |
| 9 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 10 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |

第五章  合同主要条款

采 购 合 同

甲方（使用单位）：浙江大学医学院附属妇产科医院    合同编号：

乙方（供应商）：                                  确认书号：

甲方委托浙江国际技术设备招标有限公司进行公开招标（招标编号为

），确定乙方为中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

第一条 采购项目及合同价格

| 货物名称 | 型号规格 | 厂家产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照注册证名称（中标通知书名称） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价（大写）： |  |  |  |  |  |

注: 1、具体配置要求等详见配置清单。

2、以上合同总价含产品到达甲方用户并能正常使用所需的一切费用，如强制计量设备还应包含计量费用。

3、由乙方办理此项目设备进口手续，包括进口外贸，进口报关，港口清关与接货、提货，办理对外付汇与外管核销手续、设备商检等工作。同时，乙方协助办理机电产品进口许可证等事宜。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的、符合国家技术规格、质量标准和出厂原装合格产品及招标文件要求的质量标准。

如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒绝收货或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  交货时间、地点

乙方在合同签订后个月内按照其与甲方事先直接联系约定（使用单位地址、联系人等见清单）将所供商品运至甲方指定的安装场地，并交使用方验收。

第四条  售后服务

1、合同商品从验收合格后次日起，乙方提供的商品质保期为年。质保期内，乙方免费提供至少每年2次的上门维修保养服务，乙方负责对其提供的瑕疵商品实行免费更换。

2、乙方保证提供8年的维修配件（保修期后的配件费用由甲方承担），期间如因维修配件的原因无法修复的，乙方承诺免费提供相同的备用机。

3、乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在贰个工作日内修复，必要时采取免费提供相同的维修备机等措施，以保证甲方的正常工作。

第五条  验收

乙方将所供商品运至交货地点拆箱并安装调试完毕后，由甲方使用部门、技术部门按招标书内容进行货物、技术及商务验收、并在验收单上签字确认。

第六条    货款的支付—按照招标文件

。

第七条  其它约定：

1、疫情期间，公司相关入院人员需配合医院疫情防护要求提供相关证明材料。

2、本合同未尽事宜以投标文件为准。

第八条  违约责任

1、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之二的违约金。

2、甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之二的违约金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之二的违约金。

3、乙方因提供假冒、劣质产品或不能履行产品质量售后服务保证的，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

4、乙方无正当理由不履行合同，将按《中华人民共和国政府采购法》和其它法规进行相应的处罚。

第九条  争议的解决

本合同在执行过程中，如发生乙方所供商品的质量、售后服务等问题或甲方无正当理由延期支付货款时，双方均有权直接向对方索赔，并签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地法院提起诉讼来最后解决争议。

第十条  合同生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托的签约代表人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式四份，甲方二份、乙方二份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同有同等法律效力。

甲方（盖章）浙江大学医学院        乙方：

附属妇产科医院

法定（授权）代表人			法定（授权）代表人

（签字）：							  （签字）：

地  址：杭州市学士路1号			地  址：

开户银行：建设银行杭州庆春支行		开户银行：

银行账号：33001617835056005958		银行账号：

电话或手机：0571-89991073		    电话或手机：

日  期：                          日  期：

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）

乙方:                              （供货、服务方）

采购物资服务名称：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自的职责，不得违反有关招标采购工作管理规章制度，损害国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）要廉洁自律，不得以任何形式索要和收受贿赂。不得向乙方索要或接受乙方的钱物、有价证券；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得在乙方报销应由个人支付的费用；不得参加乙方组织的旅游、考察活动。

三、乙方指定                        作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式两份，甲、乙方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定（授权）代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定（授权）代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备项目

项目编号： 0625-22215A30

标项号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院腔镜清洗工作站等等四个标项设备项目

项目编号： 0625-22215A30

标项号：

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。