浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22215943-3（重新招标2）

项目名称：流式细胞仪等实验室设备

采购单位：浙江大学医学院附属第二医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月19日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年10月13日09时20分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-22215943-3（重新招标2）

项目名称：流式细胞仪等实验室设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5267000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：流式细胞仪等实验室设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）：5267000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：流式细胞仪等实验室设备一批。

备注：允许进口。

合同履行期限：到货时间：合同签订后30个工作日内。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2022年10月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年10月13日09时20分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2022年10月13日09时20分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属第二医院

地  址：杭州市解放路88号

项目联系人（询问）：王湘杰

项目联系方式（询问）：0571-87315248

质疑联系人：褚永华

质疑联系方式：0571-87315248

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 流式细胞仪等实验室设备1批 |
| 3 | 预算金额 | 526.7万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量：正本1份 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2022年10月13日09时20分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2022年10月13日09时20分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 允许 □不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的80%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.2%、100-500万元部分按0.88%、500-1000万元部分按0.64%、1000-5000万元部分按0.4%计，分段计算累积汇总。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

流式细胞仪为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（13）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（14） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（15）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（16）不同投标人的投标文件相互混装的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 19分 |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。 本项最高得3分 | 3分 |
| 2、 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3分 |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 | 3分 |
| 3、 | 认证证书：投标产品的制造商通过ISO9001、ISO14000、ISO13485等体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 2分 |
| 4、 | 销售业绩：（核心产品）投标同品牌同型号产品，合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每一例业绩得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 5、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| （二） | 技术部分 | 51分 |
| 1、 | 技术需求符合度：对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中的技术指标，打“△”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分，其他技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减1分。本项最高得36分，最低0分。 | 36分 |
| 2、 | 投标设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得2分，配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得1分；技术性能基本满足使用要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 | 2分 |
| 3、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本较高1分，无报价得0分。 | 3分 |
| 4、 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
|  | 验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
| 5、 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
|  | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-22215943-3（重新招标2）

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属第二医院

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪等实验室设备 | 1批 |

- 技术需求及商务要求

一、超低温冰箱招标参数（数量：3台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于样品超低温保存 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| ▲1 | 内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个 |  |
| 2 | 压缩机:2台1.5 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 |  |
| 3 | 工作温度:-50℃∽-86℃ |  |
| 4 | 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 |  |
| 5 | 具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 216 分钟 |  |
| 6 | 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 33 分钟 |  |
| ▲7 | 外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机3台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二、负30度医用低温冰箱招标参数（数量：3台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于样品低温保存 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 温度范围 -20ºC 到-40ºC可调,工厂预设温度为-40 ºC |  |
| 2 | 容积≥ 270L |  |
| 3 | 全电脑控制的信息显示中心可直观进行多种状态和参数显示,包括箱体温度及环境温度；并提供五种声光报警提示:温度过高/低,门未关,电力系统异常,传感器故障,后备电池电力异常 |  |
| 4 | 高密度、无CFC隔热层，保温性能卓越且环境友好高耐受力结构 |  |
| 5 | 标准轮脚, 方便移动和固定冰箱 |  |
| 6 | 可选配抽屉垫板，方便存放样品 |  |
| 7 | 选配独立式温度记录仪 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机3台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三、2-8度医用冰箱I招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于生物样本低温存储 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 温度范围+0ºC 到+10ºC可调,工厂预设温度为+4 ºC |  |
| ▲2 | 容积≥380L |  |
| 3 | 配有用于强制空气循环的内部风扇，实现卓越的空气稳定性及温度均一性 |  |
| 4 | 直观界面的数字温度控制器，1 ºC步进 |  |
| 5 | 针对温度过高/低的声光报警系统，预设报警延迟功能 |  |
| 6 | 可锁定双层玻璃外门，既满足可视性又保护了样品安全 |  |
| 7 | 标准轮脚，方便移动和固定冰箱 |  |
| 8 | 内部配备照明系统，方便使用 |  |
| 9 | 搁架高度及数量可调 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四、2-8度医用冰箱II招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于生物样本低温存储 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 温度范围+0ºC 到+10ºC可调,工厂预设温度为+4 ºC |  |
| △2 | 容积≥1006L |  |
| 3 | 配有用于强制空气循环的内部风扇，实现卓越的空气稳定性及温度均一性 |  |
| 4 | 直观界面的数字温度控制器，1 ºC步进 |  |
| 5 | 针对温度过高/低的声光报警系统，预设报警延迟功能 |  |
| 6 | 可锁定双层玻璃外门，既满足可视性又保护了样品安全 |  |
| 7 | 标准轮脚，方便移动和固定冰箱 |  |
| 8 | 内部配备照明系统，方便使用 |  |
| 9 | 搁架高度及数量可调 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

五、冷冻离心机（小）招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室样品离心 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 最高转速：≥14800rpm |  |
| ▲2 | 最大离心力：≥21000xg |  |
| 3 | 最大离心容量：24x1.5/2.0ml |  |
| 4 | 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 |  |
| 5 | 温度控制范围-9-+40℃ |  |
| 6 | 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 |  |
| 7 | 生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书 |  |
| 8 | 运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 |  |
| 9 | 安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机、24X1.5/2ml角转头 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

六、通风型离心机（小）招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室样品离心 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 最高转速：≥14800rpm |  |
| ▲2 | 最大离心力：≥21000xg |  |
| 3 | 最大离心容量：24x1.5/2.0ml |  |
| 4 | 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 |  |
| 5 | 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 |  |
| 6 | 生物安全转头；可提供CAMR第三方生物安全证书 |  |
| 7 | 运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 |  |
| 8 | 安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机、24X1.5/2ml角转头 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

七、台式冷冻离心机招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室样品离心 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 屏幕：LCD 高清屏幕+按键 |  |
| 2 | 最高转速：≥ 15200rpm |  |
| ▲3 | 最大离心力：≥25830xg |  |
| ▲4 | 最大容量: ≥4×1000mL |  |
| 5 | 温度设定范围：-10℃至+40℃ |  |
| 6 | 加减速控制：9级加速, 10级减速 |  |
| 7 | 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换 |  |
| 8 | 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封 |  |
| 9 | 驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动 |  |
| 10 | 程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 |  |
| 11 | 运行时间控制:0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式 |  |
| 12 | 控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数； |  |
| 13 | 智能离心控制系统：依据不同的转头和吊篮组合，腔体温度以及实验所设转速，进行参数优化，进行动态管理，对转头最高转速，不平衡监控，以及加速减速阶段马达功率进行自动校准 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 50ml尖底管适配器1套 |  |
| 3 | 15ml尖底管适配器1套 |  |
| 4 | 5/7ml采血管适配器1套 |  |
| 5 | 酶标板载架一个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

八、迷你离心机招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 袖珍型离心机，使用于生命科学领域作为低速及中速微量离心使用。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 转速：6000转/分 |  |
| 2 | 离心量：2mlx8 1.5mlx8 0.5ml×8 0.2m lx8 0.2ml×16 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

九、超速离心机招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室样品高速离心。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 最高转速： 100,000rpm；最大离心力： 802,000xg |  |
| ▲2 | 速度控制精度：±2rpm（1,000-100,000rpm） |  |
| ▲3 | 驱动部分十年无比例免费保用 |  |
| 4 | 离心腔采用半导体制冷，无需压缩机，制冷元件采用串并联连接，维修时不影响使用 |  |
| 5 | 非接触式的不平衡检测及保护，每个转头在不同转速时的振幅都储存在资料库中，配合转头辨别及转速等数据，有偏离正常时便立刻停止 |  |
| 6 | 微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断功能 |  |
| 7 | 离心程序：1,000 个，带分步离心功能；内存保存5,120 个运行记录； |  |
| 8 | 液晶体大屏幕显示，可显示速度，时间，温度加速度，转头，显示转头资料并及时报告离心机状况 |  |
| 9 | 可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距 |  |
| 10 | 具有超速保护功能 |  |
| 11 | 无氟半导体制冷系统 |  |
| 12 | 可预设实验开始或结束时间，具备仪器预冷功能 |  |
| ▲13 | 可显示低,中,高三个级别的真空度, 亦可显示真实的真空度数值 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机一台，转速不低于100,000rpm,离心力不低于800,000×g; |  |
| 2 | 水平转头，容量不低于6×38.5ml，转速不低于32,000RPM,离心力不低于 187,000×g； |  |
| 3 | 角转头一个，容量不低于8×12.5ml, 转速不低于90,000rpm,离心力不低 于692,000×g; |  |
| 4 | 开口离心管一包、封口离心管一包、管帽8个、管架1个、封口器1个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十、台式低速离心机招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 台式低速离心机系列产品主要用于生物学，医学，化学，物理等实验室。是医院、血站对用于血清，血浆，尿液，放射免疫等物品进行分析的理想仪器。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 实时显示转速、时间、RCF值，10种升降速率供选择。 |  |
| 2 | 最高转速 不小于5000r/min |  |
| 3 | 最大容量不小于 4x300ml |  |
| 4 | 最大离心力不小于 RCF 4730xg |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 转头一套 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十一、普通显微镜招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室放大微小物体的图像。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 正置显微镜，明视场观察。 |  |
| 2 | 光学系统：无限远校正光学系统。 |  |
| 3 | 光源：卤素灯。 |  |
| 4 | 观察镜筒：双目镜筒。 |  |
| 5 | 物镜：4X/10X/40X/100X平场消色差物镜。 |  |
| ▲6 | 目镜：10X宽视野目镜 FOV18mm，屈光度两个可调 。 |  |
| 7 | 物镜转换器：内斜式四孔物镜转盘。 |  |
| 8 | 聚光镜：消色差聚光镜。 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2套 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十二、倒置摄影显微镜参数（数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 无目镜台式细胞成像系统，具有对多种细胞、组织等样品进行明场透射光和相差的成像能力。应用于细胞活性分析、干细胞生长和分化、干细胞传代、苏木精-伊红染色成像和DAB染色成像等。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 无目镜台式细胞成像系统，集显示屏和主机于一体，一键开关设备和软件；可至于超净台或生物安全柜中对细胞进行观察操作，且无需对超净台或生物安全柜进行改造。 |  |
| 2 | 透射LED光源，可用于透射明场和相差成像，光强度可调节，工作时长>5,0000小时。 |  |
| 3 | 聚光器长工作距离≥60mm, 空间足够大，适合大容器观察，可进行显微操作; 具有4位转轮，包括1个通光孔径和3个匹配不同相差物镜的相差环,提供硬件相差功能，可进行活细胞无标记观察。 |  |
| 4 | 固有机械载物台包含一个通用圆形玻璃平板适配器；可选机械载物台, 移动范围120 mm x 78 mm，嵌入式插入位置，可容纳多种容器适配器。 |  |
| 5 | 具有适合不同品牌和类型的载物台适配器，可选适合于载玻片、6-1535多孔板、T-25培养瓶、T-75培养瓶、35mm培养皿、60mm培养皿、100mm培养皿等各种适配器，也有适合于所有品牌的通用适配器。 |  |
| 6 | 物镜转盘可同时安装4颗物镜，标配4X、10X、20X以及40X长工作距离平场消色差相差物镜。可选配1.25X-63X不同倍率以及不同类型的物镜。 |  |
| 7 | 高分辨率科研级310万像素（2048 ×1536）彩色CMOS传感器，2,048*1,536分辨率,芯片尺寸1/2”。 |  |
| 8 | 配件盒：鼠标、防尘罩、USB等。 |  |
| 9 | 1024*768高分辨率彩色显示器，人体工程学设计，可调节倾斜度，操作方便舒适，缓解长时间观测带来的疲劳。 |  |
| 10 | 输出端口：提供USB，图像和数据直接输出至USB。 |  |
| 11 | 软件：进行图片采集存储，所有的图像均可保存为JPEG、PNG、BMP和TIFF格式。可对采集图片进行对比度，饱和度色温等进行调节。 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | LED透射光光源模块； |  |
| 2 | 配置高分辨率彩色CMOS相机传感器； |  |
| 3 | 12.1英寸高清液晶显示监视器； |  |
| 4 | 内置微处理器和采集分析软件； |  |
| 5 | 物镜： 4X LWD PH, 0.13NA/16.9WD 1个 10X LWD PH, 0.25NA/6.9WD 1个 20X LWD PH, 0.40NA/6.8WD 1个 40X LWD PH, 0.65NA/3.1WD 1个 AMEX1100 1个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十三、活细胞成像系统招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 活细胞长时间连续观察成像和图像处理；固定样品或组织切片的显微结构观察和拍摄；亚细胞分辨率水平上的细胞事件的记录和拍照；对细胞的状态、变化、趋势进行连续在位观察，得到大量翔实的图片数据 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 主机：人机工程学倒置荧光显微镜主机，具备优良的光学性能高稳定性；无目镜，通过高清触摸显示屏或鼠标直接控制成像软件，轻松实现不同成像模式和波长之间的微秒切换，观察多种类型的样本和采集图片； |  |
| 2 | 光学部件 |  |
| 2.1 | 不少于5位物镜转盘，前悬挂式控制，可选配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜； 长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16.9 mm） 长工作距离平场半复消色差物镜10×（NA≥0.3，WD≥8.5 mm） 带矫正环平场半复消色差物镜20×(NA≥0.45) 带矫正环平场半复消色差物镜40×(NA≥0.6) |  |
| 2.2 | 物镜至少适用于：4×、10×、20×和40×物镜 |  |
| 2.3 | 聚光镜工作距离：60 mm，空间足够，适合大容器观测及显微操作，4位转轮，包括1个通光孔径和3位相环 |  |
| 2.4 | 透射光光源：LED高能固态冷光源，使用寿命不低于5万个小时，即开即用，可自由调节光源强度，调节后可自动记忆； |  |
| 2.5 | 2LED荧光激发光源，单个光源使用寿命不低于5万个小时，荧光光源总寿命不少于15万小时。亮度高、色温恒定、照明均匀、不产生热量，避免“杂光”漂白和光毒性，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却 |  |
| 2.6 | 大于22种荧光激发模块可选择，每一种荧光激发模块的光源和滤光片都是独立的，兼容DAPI、CFP、GFP/FITC/AF488，RFP/AF568、Texas Red/AF594/mCherry、Cy5/AF647、Cy7和Qdot等染料 |  |
| 2.7 | 荧光通道配置：含3个荧光成像通道和1个明场通道 DAPI (Ex: 357/44; Em: 447/60) GFP (Ex: 470/22; Em: 510/42) Texas Red (Ex: 585/29; Em: 624/40) Cy5 (Ex: 628/40; Em: 692/40) |  |
| 2.8 | 主机最高支持同时配置4个荧光成像通道和1个明场通道 |  |
| 3 | 高精度载物台 |  |
| 3.1 | 移动范围：触摸屏或鼠标控制的X-Y精密扫描载物台，可移动范围不小于120mm × 80 mm，亚微米级别分辨率，具有长时间稳定性； |  |
| 3.2 | 移动速度：3档移动速度：载物台移动速度可自行设定，慢速（小于等于30um/s）、中速(小于等于60um/s)和快速(小于等于100um/s)，重复精度于1um； |  |
| 4 | 检测器：内置双相机，可通过软件一键切换；一个单色和一个彩色高灵敏度高分辨率CMOS，物理输出像素均不低于320万，成像图片分辨率不小于2000 x 1500，3.45μm像素尺寸；成像速度：单色CMOS最大成像速度≥120 fps，彩色CMOS最大成像速度≥30 fps； |  |
| 5 | 成像速度：96孔板单通道扫描≤1.5min/板，3通道扫描≤4.5min/板（此条是硬性要求，可以实现高通量成像，使用方验收仪器时有权利要求工程师现场实验）； |  |
| 6 | 配原厂环境控制和细胞培养系统 |  |
| 6.1 | 适合细胞培养观察容器：35 mm、60 mm、100 mm直径培养皿，腔室细胞培养玻片，T25培养瓶，6-1536微孔板，微流控芯片等； |  |
| 6.2 | 培养条件：可通三气进行生理或缺氧条件下的细胞培养和观察，温度范围：室温-40℃，（+/- 0.1°C），湿度范围：>80%相对湿度（37℃），CO2范围：0-20%， O2范围：0.5%-环境值 |  |
| 6.3 | 温度、湿度及气体浓度（CO2和O2）参数都可通过软件单独调节和控制，并能在达到适合的环境条件时，自动启动实验，避免产生假象； |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 活细胞模块1个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十四、智能凝胶成像招标参数（数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 本成像系统可进行化学发光蛋白质免疫印迹，多通道道荧光（带有荧光基团的核酸和蛋白均可，可最多同时检测4种荧光，包括RGB和红外），比色蛋白质免疫印迹，染色蛋白质凝胶，荧光染色蛋白凝胶，荧光染色核酸胶的图像收集和详细数据分析；对半透明物（如菌落平板），不透明物（如2D条带、薄层色谱样品或者植物叶片）进行图像收集。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 仪器类型：多功能光密度成像系统 |  |
| 2 | CCD检测器： |  |
| 2.1 | 相机：使用了微镜头和宽光谱技术的高品质冷CCD（快速预冷-关机或休眠状态下仅需1.5-2分钟即可完成预冷） |  |
| △2.2 | 分辨率：3,380 x 2,704，910万像素 |  |
| 2.3 | 像素尺寸：3.69 µm × 3.69 µm |  |
| 3 | 镜头： |  |
| 3.1 | 焦距25mm定焦镜头可自动对焦，f/0.95超大光圈，提高进光量，图像更明亮 |  |
| 3.2 | 1-8倍变焦，1.3.2.f/0.95超大光圈，提高进光量，图像更明亮 |  |
| 4 | 光源：Epi白色LED光源，顶部照射；绿色LED光源；荧光光源；12片滤光片（6片激发，6片发射），电动轮转。 |  |
| 5 | 图像采集模式：化学发光，荧光，蛋白胶，核酸胶，通用； |  |
| 6 | 曝光时间：最短1毫秒，最长60分钟，满足常见免疫印迹需求 |  |
| 7 | 载物台通过电动控制，可通过机械式旋转实现自动化样本对齐，保证图片分辨率不受损失，可以保护数据的真实性 |  |
| 8 | 一体机：多点触摸的12.1英寸电容式液晶触摸屏，可进行多方位移动以及图像缩放，体验与iPad类似；内置计算机（256G内置存储空间） |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 成像系统主机1套 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十五、二氧化碳培养箱招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室细胞培养。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 工作环境温度: 10-35℃； |  |
| 2 | 工作环境湿度: 20- 80%； |  |
| ▲4 | 工作体积：184.1升; |  |
| 5 | 标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/17块; |  |
| 6 | 温度控制范围：高于室温5℃～55℃ |  |
| 7 | 温度控制精度：±0.1℃ |  |
| 8 | 温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) |  |
| 9 | 二氧化碳控制范围：0～20% |  |
| 10 | 二氧化碳控制精度：±0.1% |  |
| 11 | 二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度。 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十六、电泳设备招标参数（数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 小型垂直电泳槽技术与性能要求： |  |
| 1.1 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 |  |
| 1.2 | 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 |  |
| 2 | 高电流电泳仪技术与性能要求： |  |
| 2.1 | 工作温度 0-40°C，工作和存储湿度 0-95% |  |
| 2.2 | 工作电源 100-240V |  |
| 2.3 | 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-3.0 A； 功率1-300 W |  |
| 2.4 | 有断电后自动恢复功能 |  |
| 2.5 | 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 电泳槽1套 |  |
| 2 | 电泳仪1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十七、水浴锅招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于生命科学、生物工程、微生物和医学临床实验中微量样品的恒温 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 整机一体式触摸键控制，设定温度和实时温度显示清洁美观。长方形铝合金加热座调换快捷。不同孔径的加热座，可随意配置。 |  |
| 2 | 温度范围：室温＋5～150℃数字式 |  |
| 3 | 试管座尺寸：95×75×50mm×2块 |  |
| 4 | 标准配置：0.5ml35支 1.5ml24支或1.5ml48支 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 水浴锅1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十八、电动移液器招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室电动吸取和分配特定量液体的测量。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 容积（公制） 1 至 100 mL |  |
| 2 | 过滤器类型 0.45 微米标准品 |  |
| 3 | 分液速度：8 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

十九、生化恒温培养箱招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室细菌、霉菌、微生物的培养、保存、 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 控温范围：0～60℃ |  |
| 2 | 温度分辨率：0.1℃ |  |
| 3 | 温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ |  |
| 4 | 工作环境温度：rt+5～30℃ |  |
| 5 | 载物托架（标配）：3块 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十、恒温摇床招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学及酶和细胞组织的研究等。可对微生物细胞与各类菌种运动和静态的培养。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 转速范围 50rpm~300rpm |  |
| 2 | 控温范围 4~60℃@环境温度≤25℃ |  |
| 3 | 温度设定范围 4~60℃ |  |
| 4 | 温度稳定性 ±0.3℃ |  |
| 5 | 温度显示精度 0.1℃ |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十一、脱色摇床招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于振荡振动的实验室设备。脱色方面可用与电泳凝胶的固定，考马斯兰染色和脱色的振荡摇晃; |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 频率：10～80转/分， |  |
| 2 | 旋幅：上下20mm |  |
| 3 | 定时：0-99.59h |  |
| 4 | 中英文液晶显示，触摸式控制键，数字定时功能 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十二、旋转混合仪招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于试验样品的充分混匀，且能防止在混匀过程中细胞组织等遭到破坏。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 可以在任何角度放置1.5ml-50ml罗口管 |  |
| 2 | 托盘承载：4kg |  |
| 3 | 旋转速度：10-80转/分（可调） |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十三、手持式匀浆器招标参数（数量：2个）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于高速分散器可用于动物、植物组织匀浆粉碎，细胞分散。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 转速：8000-35000rpm/min |  |
| 2 | 转速显示方式：液晶显示 |  |
| 3 | 调速方式：无级调速 |  |
| 4 | 处 理 量：1ml-120ml |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 手持式匀浆器2个 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十四、磁力搅拌器招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于实验样品的搅拌与加热 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 承重最大容器为4 L |  |
| 2 | 最大承载样品量是25ibs |  |
| 3 | 数字显示，温度范围为5℃-450℃，调节步进0.1℃ |  |
| 4 | 加热板中心位置的温度稳定性为：± 1.0°C@100℃ |  |
| 5 | HOT TOP 报警系统在温度超过50℃时启用，防止过温,关闭电源开关后依 然显示 |  |
| 6 | 可调过温保护，可设置保护温度范围：60℃ - 450℃ |  |
| 7 | 数值显示，搅拌速度: 50-1500 rpm |  |
| 8 | 可设置时间程序，计时加热，时间结束时自动关闭加热，保证实验安全 |  |
| 9 | 标配含主机，外置样品PT100温度探头，支撑架，样品夹持器 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 加热磁力搅拌器主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十五、电热恒温干燥箱招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 |  |
| 2 | 控温范围RT+10~200 ℃ |  |
| 3 | 温度波动± 1 ℃ |  |
| 4 | 标配搁板2块 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十六、电子分析天平招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于实验室称量物体质量 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 量程： 120g |  |
| 2 | 称量精度： 0.1mg |  |
| 3 | 校准方式： 外部自动校准 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十七、电子分析天平招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于实验室称量物体质量。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 采用PSC全自动校准，灵敏度随时保持一定。可稳定地进行测定 |  |
| 2 | 称量能力 420g |  |
| 3 | 低至显示值 0.01g |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十八、漩涡振荡器招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 强有力的点振、连续、调速旋涡混合器 |  |
| 2 | 多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； |  |
| 3 | 转速不小于2800转/分 |  |
| 4 | 感应距离不大于30cm |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

二十九、DNA回收电泳槽招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于电洗脱回收DNA |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 有水平调节腿 |  |
| 2 | 缓冲液总容量：约550ml |  |
| 3 | 每次可做不少于6个样品。 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十、PH计招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于测量溶液PH值 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 自动识别3种缓冲溶液（JJG标准），支持自动1-3点校准 |  |
| 2 | 支持温度、自定义pH缓冲溶液设置 |  |
| 3 | 温度范围(-5.0～110.0)℃ |  |
| 4 | PH范围(-2.00～18.00)pH |  |
| 5 | PH值小分辨率：0.01pH |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十一、荧光定量PCR招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于检测DNA或者RNA含量，可研究某个基因在经过特定处理后转录水平的变化情况。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 热循环系统： |  |
| 1.1 | 加热冷却方式：半导体 |  |
| 1.2 | 升降温速率：≥3.5℃/秒 |  |
| 1.3 | 温度范围：4℃-99.9℃ |  |
| 1.4 | 反应后保存：可降温至4℃保存 |  |
| 1.5 | 控温精确度：±0.25℃ |  |
| 2 | 样品系统： |  |
| 2.1 | 样品通量：单管、8联管、96孔板，并无需适配器 |  |
| 2.2 | 反应体积：10-100ul |  |
| 2.3 | 运行时间：<2小时 |  |
| 3 | 荧光系统：荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM,NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5 |  |
| 4 | 光学系统： |  |
| 4.1 | 激发光源：卤钨灯光源，配备时间监测及自我诊断程序功能, |  |
| 4.2 | 滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm， 570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm） |  |
| 4.3 | 检测系统：CCD摄像机一次成像 |  |
| 4.4 | 检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，有520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片 |  |
| 4.5 | 实验要求：能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，能进行探针法定量，并可开展CNV研究 |  |
| 5 | 检测性能：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度≥99.7% |  |
| 6 | 分析功能：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限定个数据同时进行分析，比对和作柱形图 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1套 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十二、酶标仪招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 用于ELISA试剂的测定，用于各种实验室，包括临床实验室。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 波长范围340nm－850nm |  |
| 2 | 读数范围0－6.0OD |  |
| 3 | 滤光片位8位，标配3个滤光片：405，450，620nm |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机一台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十三、流式细胞仪招标参数（数量：1套）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 全面支持细胞增殖检测，细胞周期分析，稀有细胞检测和免疫分型实验. |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 光学系统： |  |
| 1.1 | 标准配置4根固态平顶光斑激光器，激发波长分别为405nm、488nm、561nm和637nm，激光功率全部≥50mW，保证最佳的激发效率；要求所有激光器平行排列，以便空间立体激发，避免共线干扰； |  |
| 1.2 | 配备16个独立光学检测器：其中散射光检测器2个，荧光检测器14个； |  |
| 1.3 | 采用插拔式滤光片设计，使用者可根据实验需求定制、更换滤光片； |  |
| 1.4 | 荧光信号收集必须只能采用行业通用、性能稳定可靠的光电倍增管检测器（PMT），同时使用者可调节PMT电压； |  |
| 1.5 | 激光器无预热延迟，具有自动关闭功能从而延长使用寿命； |  |
| 1.6 | 每个激光器都有聚焦透镜，通过光纤连接到激光器借口。 |  |
| 2 | 液流系统： |  |
| 2.1 | 采用最新的注射泵定量进样，无需辅助微球直接进行绝对计数； |  |
| 2.2 | 进样体积：20 μL-4 mL，单次上样体积可达4mL； |  |
| ▲2.3 | 样本流速：≥250μL/min； |  |
| 2.4 | 进样方式：支持流式管以及各种规格的EP管进样； |  |
| 2.5 | 仪器紧凑小巧，鞘液桶和废液桶内置，摒弃大型的外挂式或液流车系统设计，每天鞘液消耗量≤1.8L，低成本运行； |  |
| 2.6 | 内置清洗液和关机液，一键式开关机，清洗消毒程序自动进行； |  |
| 2.7 | 仪器内储存溶液全部配置液位传感器，以监测液面位置。 |  |
| 3 | 性能检测指标 |  |
| 3.1 | 荧光检测灵敏度：FITC ≤ 80 MESF, PE ≤ 30 MESF, APC ≤ 70 MESF； |  |
| 3.2 | 数据获取速率：≥35,000 events/秒； |  |
| 3.3 | 采用先进的聚焦技术，确保在高达250 μL /min流速时，检测PI染色小鸡红细胞CV< 3.0%）； |  |
| 3.4 | 检测颗粒大小: 0.1-50μm。 |  |
| 4 | 自动进样器：支持各种规格的96孔、384孔板（包括标准板和深孔板）自动进样； |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 流式细胞仪主机1台（4激光14色；激光色：蓝色、黄色、紫色、红色） |  |
| 2 | 自动进样器1个（能够快速分析至多 384 份样品） |  |
| 3 | 计算机工作站1套（内存：16 GB、硬盘容量：1TB、23 寸液晶显示器、处理器：Intel® Core™ i7） |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十四、高压灭菌器招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 高压灭菌器容量不小于54L |  |
| 2 | 高压灭菌器最高温度Max:140℃ 0.27MPa（2.7kg/cm3） |  |
| 3 | 温度范围:灭菌40-140℃；融化40-99℃；保温40-60℃ |  |
| 4 | 操作时间:灭菌、融化：0分钟-10小时或连续；保温：0分钟-48小时 |  |
| 5 | 高压灭菌器定时范围:0分钟-99小时或连续 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十五、液氮罐I招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于生物样本超低温存储 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| ▲1 | 内部容积：≥121升 |  |
| ▲2 | 液氮罐瓶颈: 21-22cm |  |
| 3 | 静态保存时间：≥122天 |  |
| 4 | 标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个 |  |
| 5 | 冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 |  |
| 6 | 可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫 |  |
| 7 | 可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十六、液氮罐II招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于生物样本超低温存储 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 |  |
| ▲2 | 液氮容量≥47升 |  |
| 3 | 标配6个不锈钢吊桶，可容纳1.2/2ml冻存管不少于1512个；0.5ml 麦管不少于4500 根 |  |
| 4 | 可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十七、实验室制冰机招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室实验用制冰。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 制冰量不小于20(kg/24h) |  |
| 2 | 储冰量不少于 10(kg) |  |
| 3 | 进水方式 ：自来水自动进水 |  |
| 4 | 压缩机/制冰剂：进口无氟 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十八、小动物无创血压分析系统招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 1 | 适用范围或功能概述：测量对象主要是大鼠与小鼠、设置模式可测裸鼠、沙鼠，包括新生鼠老龄鼠 （10-1000g）涵盖各种肥胖等模型。通过红外传感器探测麻醉鼠尾的血液容积变化，帆布与鼠网的结合固定方式结合了老鼠的天性，使测量鼠在保定的空间内保持安静稳定的状态，无创测量小鼠的血压，获得心率、收缩压、舒张压和平均压。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| ▲1 | 具备4.3寸彩色液晶屏，可以显示测量过程和波形，可以完全脱离电脑操作。 |  |
| 2 | 传感器采用红外光电容积技术，测量方式：Tail-Cuff （尾套法） |  |
| 3 | 可测量参数：测量参数心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP以及平均压（MBP）， 脉搏范围：1000BPM，血压测定范围：40-350mmHg，单次测量时间仅为10-15秒 |  |
| 4 | 数据可以直接存入SD卡，也可以通过USB接口直接存到PC中，两种选择。 |  |
| 5 | 保温筒温度设定范围：30-40度，可通过软件或者主机进行可视化自主调节 |  |
| 6 | 软件可判断开始自动测量，对测量结果可提供再编辑处理功能，方式多样：可导入表格并计算平均值，可打印图文数据报告 |  |
| ▲7 | 主机的智能化设计。可通过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，自动开始测量，同时根据波形自动筛选数据结果并统计输出。可判断传感器是否有鼠尾插入，无鼠尾插入时自动禁止加压避免损坏橡胶膜。可以实现定时测量，自定时间表，适用于术中的血压监测，可对休克状态的动物进行无创血压检测 |  |
| 8 | 国内外论文数千篇及大量食品检验与药物申报案例。是国内外高血压鼠供应商的标准测量设备 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 智能无创血压计主机1台 |  |
| 2 | 保温器（3通道）2个 |  |
| 3 | 测定台6个 |  |
| 4 | 保温筒6个 |  |
| 5 | 小鼠加压感应器2个 |  |
| 6 | 小鼠加压感应膜4个 |  |
| 7 | 小鼠鼠袋-大中小号 6个 |  |
| 8 | 小鼠鼠网-大中号 6个 |  |
| 9 | 软件系统1套 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

三十九、生物安全柜招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 有效的对人员、样品、环境进行保护，确保实验的生物安全性。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 气流模式:30%外排，70%循环 |  |
| 2 | 内部尺寸(W×D×H)≤ 1200x630x780mm |  |
| 3 | 外部尺寸(W×D×H)≤1300x810x1568mm |  |
| 4 | HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995% |  |
| 5 | 工作台面材料:防眩目内壁涂层 |  |
| ▲6 | 双风机设计：独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 |  |
| 7 | 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 |  |
| 8 | 前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜 |  |
| 9 | 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四十、纯水机招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 自来水进水 Conductivity/电导率： < 1500 μs/cm |  |
| 2 | Performance/产水量：12L/hr |  |
| 3 | II/2级纯水参数：电阻率： 10-15 MΩ-cm@25℃ |  |
| 4 | I/1级超纯水参数：电阻率：18.2 MΩ-cm@25℃ |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台（含60L水箱） |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机包含核心部件质保≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四十一、通风橱招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 保持实验室的通风 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 尺寸：单人 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四十二、超微量分光光度计招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于超微量样本的全光谱分析。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； |  |
| 2 | 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； |  |
| 3 | 光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； |  |
| 4 | 检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； |  |
| 5 | 最小样品体积≤1ul； |  |
| 6 | 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； |  |
| 7 | 当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； |  |
| 8 | 仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种； |  |
| 9 | 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； |  |
| 10 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥1年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四十三、细胞超净台招标参数（数量：2台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用于实验室维持屏障系统的生物洁净度，保护工人人员的安全。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入，及操作异味对人体的刺激； |  |
| 2 | 采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。保证工作区风速始终处于理想状态； |  |
| 3 | 工作面：1个 |  |
| 4 | 洁净等极 100级(≥05um过滤效率达到99.99%) |  |
| 5 | 工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)≥870X690X520 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

四十四、生物电阻抗分析仪招标参数（数量：1台）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 主要功能用途： |  |
|  | 用来测量人体组成和评估临床状况的非侵入技术。 |  |
| 二、 | 技术参数要求： |  |
| 1 | 具有4端口BNC接口，支持简单的2点测量，以及3和4电极配置，且配备医用级安全电源 |  |
| 2 | IF前端， DC 10MHz，Ohm GOhm |  |
| 3 | 2，3，4电极结构 |  |
| 4 | 高分辨率 (up to 2048每扫描频率) |  |
| 5 | 精度<0.1% |  |
| 6 | 多通道温度监控模块，适用于常见的温度传感器类型 |  |
| 三、 | 配置要求： |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 四 、 | 培训及售后服务 |  |
| 1 | 整机免费保修≥2年，保修期过后免费维修(只收配件成本费)，终身维修，保证零配件供应时间不少于8年。 |  |
| 2 | 维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件或备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天。 |  |
| 3 | 免费提供操作和维修培训。 |  |
| 4 | 详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 |  |
| 5 | 提供原厂售后服务承诺。 |  |
| 6 | 交货时提供用户操作手册，维修手册，该产品的质量检测单 |  |
| 7 | 提供软件免费升级，未在招标文件单独列出选配件都视为标准配置（软件，硬件） |  |
| 8 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 9 | 到货时间：合同签订后30个工作日内 |  |
| 10 | 付款方式：签订合同时，中小微企业供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小微企业） 货物安装验收合格后付清全款。（适用大型企业） |  |
| 11 | 交货产品为制造商一年内生产的货物，验收时提供证明资料 |  |
| 12 | 使用期限：自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 13 | 提供运行成本和维修成本：消耗品或易耗品价格、保修价格、设备配件价格，维修服务费等。 |  |

第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同(供参考)

合同编号：

确认书号：

甲方（采购单位）：                              乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于浙江大学医学院附属第二医院         项目（招标编号为：          ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 见配置清单 |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

金额单位：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1.质保期       年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金       元。[质量保证金交给采购单位，在合同约定交货验收合格满（12）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                地址：

法定（授权）代表人：

签字日期： 年  月  日

乙方（盖章）：                地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：  年  月  日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备项目

项目编号： 0625-22215943-3（重新招标2）

项目内容：流式细胞仪等实验室设备

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院流式细胞仪等实验室设备项目

项目编号： 0625-22215943-3（重新招标2）

项目内容：流式细胞仪等实验室设备

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。