中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-22215C85-2

项目名称：大小鼠自动饮水IVC系统设备

采购单位：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月21日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2022年10月13日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-22215C85-2

项目名称：大小鼠自动饮水IVC系统设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：大小鼠自动饮水IVC系统设备

数量：1

单位：批

预算金额（元）： 6000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大小鼠自动饮水IVC系统设备一批。

备注：不允许进口

合同履行期限：交货期：接到用户通知后三个月内。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2022年10月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年10月13日13时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2022年10月13日13时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

地址：杭州经济技术开发区福城路150号

项目联系人（询问）： 周女士，席先生

项目联系方式（询问）：0571-88128109

质疑联系人：徐女士

质疑联系方式：0571-88122523

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 大小鼠自动饮水IVC系统设备1批 |
| 3 | 预算金额 | 600万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式递交，数量：正本1份 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2022年10月13日13时50分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2022年10月13日13时50分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 允许 R不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取（即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总），不足4000元时按4000元计取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 疫情防控要求： 供应商应当按照疫情防控要求做好相关工作，如至现场递交有关资料、材料的，应严格按照疫情防控有关要求落实防疫措施，并符合杭州市疫情防控的要求，否则导致影响其递交资料、材料的情形，由供应商自行承担责任和风险。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件：以纸质文件的形式在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交，数量为：正本1份。纸质投标文件只用作采购单位存档，投标以“电子加密投标文件”为准。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致，由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，资格文件和商务技术文件可装订在一起，报价文件单独装订，资格文件和商务技术文件、报价文件分别单独密封，并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 商务部分 | 18分 |
| 1、 | 质保期：质保期满足招标文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年加1分。 本项最高得2分 | 2分 |
| 2、 | 售后服务响应情况： |  |
|  | 售后服务方案：响应时间短，故障解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3分 |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。 | 3分 |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。 | 3分 |
| 4、 | 认证证书：投标产品的制造商通过ISO9001、14000、13485等体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 2分 |
| 5、 | 销售业绩：投标同品牌同类型产品，自2020年1月1日以来，与最终用户签订的合同复印件，每一份合同复印件得1分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得3分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 6、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 2分 |
| （二） | 技术部分 | 52分 |
| 1、 | 技术需求全部满足招标文件要求的得36分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效； 打“△”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分，其他技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。本项最高得36分，最低得0分。 | 36分 |
| 2、 | 投标设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得3分，配套较合理，技术性能较先进满足使用要求得2分；技术性能基本满足使用要求的得1分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 | 3分 |
| 3、 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得3分；报价和成本较合理得2分，报价不合理运行成本较高1分，无报价得0分。 | 3分 |
| 4、 | 安装、调试、验收方法或方案： |  |
|  | 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
|  | 验收方案，验收分为静态和动态验收，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分 | 3分 |
| 5、 | 技术服务、技术培训： |  |
|  | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
|  | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
| （三） | 价格部分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（浙财采监〔2022〕8号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-22215C85-2

- II、采购单位名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大小鼠自动饮水IVC系统设备 | 1批 |

- 技术需求及商务要求

  - 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 投标响应（品牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠IVC系统（自动饮水） | 22 |  |
| 2 | 大鼠IVC系统（自动饮水） | 3 |  |
| 3 | 自动饮水控制系统（含管道布置，安装） | 1 |  |
| 4 | 动物饮水制备监控机（自动添次氯酸） | 1 |  |

  - 技术要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 | 小鼠IVC系统（自动饮水） |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1.1 | 适用于SPF级小鼠饲养，对每个笼盒进行独立送、排风，对动物的生存空间进行严格的生物控制，有效防止不同笼盒间的交叉感染，可实现笼盒内正/负压控制；可实现自动饮水功能 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； 主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm |  |
| 2.2 | ▲采用低噪音离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机） |  |
| 2.3 | 彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；操作界面实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间、进排风风机转速等信息；具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警 |  |
| 2.4 | 温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度 |  |
| 2.5 | 换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告 |  |
| 2.6 | 配备集成式不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可连续工作8小时以上或脉冲式工作24小时以上； 具有昼夜运行模式，夜间主机运行指示灯的灯光不会影响动物休息 |  |
| 2.7 | 设备预留RS485型通讯接口，可配置远程监控报警管理系统或手机短信报警系统 |  |
| △2.8 | 笼架为单面，每架笼位数≥72笼（9层*8列），要求笼架尺寸≤1744×500×1980mm；笼架自动饮水管路主体材料为电抛光的316L不锈钢，支管的所有管道和接头都是使用防腐蚀的316不锈钢材质 |  |
| 2.9 | 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理；笼架的纵向和横向位置，带有坐标号 |  |
| 2.10 | 导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位 |  |
| ▲2.11 | 每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调） |  |
| △2.12 | 笼盒尺寸（宽×深×高）≥205x388x163mm，盒底净高≥13cm，笼盒底面积＞488cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》要求。 |  |
| 2.13 | 笼盒采用PSU全新材料，严禁使用回收料，耐高压灭菌温 度≥134℃，保证灭菌250次不变形；笼盒侧面厚度≥3.2mm，保证机械强度，一米高度自由落下无损坏 |  |
| 2.14 | 外置式饮水瓶，容积≥250ml，PSU材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构 |  |
| 2.15 | 胶密封圈设置于盒盖上，保证笼盒密封性； 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣安装于盒底，搭扣主要结构材质为杜邦尼龙，不易脱落及损坏 |  |
| 2.16 | 生命窗底部加装胶条，压紧滤纸，保证笼盒的密闭性，面积≥200cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌 |  |
| 2.17 | 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构 |  |
| △2.18 | 笼盒回风口预留过滤装置安装结构，便于根据需求增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内 |  |
| 2.19 | 笼盒预留自动饮水接口，可与自动饮水系统对接（提供样品） |  |
| 2.20 | 设备通过相关检测，提供详细检测报告。 设备有相应的专利证明其先进性，提供相关专利证明 |  |
| 3 | 配置要求（单套要求） |  |
| 3.1 | 智能主机1个/台 |  |
| 3.2 | 不锈笼架（带自动饮水管路）2架/台 |  |
| 3.3 | 自动饮水小鼠IVC笼盒≥187套/台（包含30%备用笼盒） |  |
| 3.4 | 资料（说明书、技术文件、安装图、合格证） |  |
| 设备二 | 大鼠IVC系统（自动饮水） |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1.1 | 用于实验室饲养SPF级大鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染；实现自动饮水功能 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩； 主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm |  |
| ▲2.2 | 采用低噪音离心风机，双风机结构（2个进风机，2个排风机） |  |
| 2.3 | 彩色触摸屏，屏幕尺寸≥7寸；操作界面实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间、进排风风机转速等信息；具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警 |  |
| 2.4 | 温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度 |  |
| 2.5 | 换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告 |  |
| 2.6 | 配备集成式不间断电源（UPS），供电中断后风机仍可连续工作8小时以上或脉冲式工作24小时以上； 具有昼夜运行模式，夜间主机运行指示灯的灯光不会影响动物休息 |  |
| 2.7 | 设备预留RS485型通讯接口，可配置远程监控报警管理系统或手机短信报警系统 |  |
| △2.8 | 笼架为单面，每架笼位数≥30笼（6层*5列），要求笼架尺寸≤2180×500×1900mm；笼架自动饮水管路主体材料为电抛光的316L不锈钢，支管的所有管道和接头都是使用防腐蚀的316不锈钢材质 |  |
| 2.9 | 笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理；笼架的纵向和横向位置，带有坐标号 |  |
| 2.10 | 导轨有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位 |  |
| ▲2.11 | 每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调） |  |
| △2.12 | 笼盒尺寸（宽×深×高）≥345×400×230mm，盒体高度≥18cm，笼盒底面积≥900 cm²，符合《GB14925实验动物环境及设施》要求 |  |
| 2.13 | 笼盒采用聚亚苯基砜（PPSU）全新材料，严禁使用回收料。耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌350次不变形；笼盒侧面厚度≥3.2mm，保证机械强度，一米高度自由落下无损坏 |  |
| 2.14 | 外置式饮水瓶，不少于2个，单个容积≥400ml，聚亚苯基砜（PPSU）材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢或更优材质，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构 |  |
| 2.15 | 严格的隔离密封性 ，采用柔性医用硅胶密封圈保证笼盒密封性，实现笼盒与外界的严格隔离，真正做到正负压双项使用； 盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣安装于盒底，搭扣主要结构材质为杜邦尼龙，不易脱落及损坏 |  |
| 2.16 | 生命窗底部加装胶条，压紧滤纸，保证笼盒的密闭性，面积≥130cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌 |  |
| 2.17 | 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构 |  |
| △2.18 | 笼盒回风口预留过滤装置安装结构，便于根据需求增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内 |  |
| 2.19 | 笼盒预留自动饮水接口，可与自动饮水系统对接（提供样品） |  |
| 2.20 | 设备通过相关检测，提供详细检测报告。 设备有相应的专利证明其先进性，提供相关专利证明 |  |
| 3 | 配置要求 （单套要求） |  |
| 3.1 | 智能主机1个/台 |  |
| 3.2 | 不锈笼架（带自动饮水管路）2架/台 |  |
| 3.3 | 自动饮水大鼠IVC笼盒≥78套/台（包含30%备用笼盒） |  |
| 3.4 | 资料（说明书、技术文件、安装图、合格证） |  |
| 设备三 | 自动饮水控制系统（含管道布置，安装） |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1.1 | 平衡水压，控制实验动物饮水、管道冲洗，智能监控系统，上传报警； |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 减压系统外壳使用不锈钢，前面板为注塑设计。尺寸为≤710mm*430mm*200mm（w*h*d），减压系统所有固定零件均为304不锈钢 |  |
| 2.2 | 减压系统入口连接：直径≥12.7毫米不锈钢管道，专用316L不锈钢直通接头； 减压系统出口连接：直径≥12.7毫米不锈钢管道，专用316L不锈钢直通接头； 减压系统管道：外径≥9.5毫米聚丙烯管路； 减压系统管件：聚丙烯阀门 |  |
| 2.3 | 过滤器外壳：聚丙烯材质； 过滤器滤芯≤5微米聚丙烯纤维； 过滤器流速：0.4Mpa时≥19升/分钟 |  |
| 2.4 | 高压减压阀材质：接触液体部分材质为聚苯硫醚； 高压减压阀开口：入口开口为16.6毫米，出口开口为16.6毫米； 高压减压阀压力：入口允许压力为0.10～0.75Mpa； 高压减压阀范围：出口压力为0.08～0.82Mpa； 高压减压阀流速：0.08Mpa时≥30升/分钟 |  |
| 2.5 | 低压减压阀材质：接触液体部分材质为聚苯硫醚； 低压减压阀开口：入口开口为16.6毫米，出口开口为16.6毫米； 低压减压阀压力：入口允许压力0.05～0.75Mpa； 低压减压阀范围：出口压力为0.02-0.03Mpa； 低压减压阀流速：0.02Mpa时≥30升/分钟 |  |
| 2.6 | 压力传感器材质：接触液体部分材料为316不锈钢； 压力传感器范围：-100～100kpa，精度为1kpa； 流量传感器材质：接触液体部分材料为聚偏氟乙烯； 流量传感器范围：20～1000mL/min； |  |
| ▲2.7 | 监控与报警系统：大数据自学习动物饮水习性，预警自动饮水系统的异常情况； 全系列配备优质配件，精确控制整个系统参数； ≥10.1英寸HMI实时显示三大系统状态参数 |  |
| △2.8 | 全系统解决方案，智能监控自动饮水、冲洗所有状态； 可提供可听和可见的警报信号； 提供趋势报表、警报报表、审核报表、事件报表和参数配置报表； 监控系统可提供本地化24小时服务 |  |
| 2.9 | 自动饮水阀用螺纹接口连接，所有需要密封的地方采用PTFE组件； 自动饮水阀接口底座直接连接到支管管道上，饮水阀通过螺纹连接到接口底座上，由此组成一个完整的笼架支管； 自动饮水阀的触发压力为25～30克之间； 微米级高精度自动饮水阀设计，出水量均匀一致； 无焊接模式316L不锈钢，保证动物饮水的洁净； 自动饮水阀与IVC笼盒完美结合，保证笼盒内的压差和无菌环境 |  |
| 2.10 | 笼架管路为预制管道组合，一端焊接有快速断开接头，采用行业标准11毫米通用型插孔； 快速接口组件材质为316L等级的不锈钢 |  |
| ▲2.11 | 笼架管路主体材料为电抛光的316L不锈钢，自来水、pH值≥5含有0～10ppm游离氯的水,或者pH值＞2.6的酸性水中，都可以保持惰性； 支管的所有管道和接头都是使用防腐蚀的316不锈钢材质 |  |
| 2.12 | 支管可以经受住149°C的高温和≥50.8 KPa的抽真空压力； 支管组件都要经过电抛光和钝化处理，使之达到65 RA。 管道直径≥12.7毫米，管道壁厚≥0.9毫米 |  |
| 2.13 | 所有的管道弯头和三通接头都用以下方式来制造：一个洁净连接件和一根配对的管道。配对管道去毛刺以保证连接密封，连接处采用双卡套结构保证密封。 管道弯曲的弧度为中心线半径≥36.35mm |  |
| 2.14 | 笼架支管的最低末尾处有一个排水阀，由316不锈钢制造； 支管用≥1mm厚的304不锈钢管道卡箍固定在笼架的水平框架上 |  |
| △2.15 | 冲洗自控系统：笼架管路与自动饮水管道通过两套洁净快速接头对插相连，其中洁净快速接头母头具有自锁功能，当笼架移走时，将自动饮水管道上两个快捷连接软管对插，可形成回路确保饮水不受污染； 电磁阀材质：主体为电抛光的316L不锈钢； 电磁阀功率：DC24V，4.5W； 防护等级IP65，内置全波整流器，耐久性强，降低噪音 |  |
| 2.16 | 快捷连接软管：可快速脱卸的可伸缩软管，可在进行消毒处理时或者长期不使用时，可将房间管道和动物笼架断开；采用聚合物软管，材质为PTFE，适用于氯化环境和酸化环境： 展开长度≥4000毫米，高温高压灭菌最高温度121摄氏度； 上端为快速断开插头，下端为快速断开插孔； 快速断开密封件采用食品级硅树脂，按压锁倒钩连接； 能接受氯含量0.5～20ppm； 能接受酸性环境，pH至少为4以上。 |  |
| 2.17 | 自动饮水固定部件：卡套：≥1mm厚的316不锈钢； 螺母：304不锈钢； 采用专用304不锈钢过墙接头，美观牢固 |  |
| △2.18 | 程序控制：允许用户自行设计笼架冲洗时长，范围为15秒到4分钟； 自动饮水系统的冲洗程序周期取决于用户设定，最多一天可以冲洗三次，最少每周一次。 同一时刻，每个减压控制系统控制的笼架仅有一个在冲洗，并且可通过多个减压控制系统时间配置，做到同一时刻，所有的笼架仅有一个在冲洗； 当压力/流量传感器指示冲洗顺序失败或检测到高压、低压或流量异常时，则应启动警报通知，应可以与正常的动物饮水活动相适应 |  |
| 2.19 | 自动饮水控制单元≥2套 |  |
| 3 | 配置要求 （单套要求） |  |
| 3.1 | 控制主机1个 |  |
| 3.2 | 管路系统，定制 |  |
| 3.3 | 笼架辅助管路系统，定制 |  |
| 3.4 | 资料（说明书、技术文件、安装图、合格证） |  |
| 设备四 | 动物饮水制备监控机（自动添次氯酸） |  |
| 1 | 设备用途及功能 |  |
| 1.1 | 动物饮水采用微酸性次氯酸水； 动物饮用的3~5ppm的微酸性次氯酸水采用高浓度微酸性次氯酸水与纯水混合的方式制取 |  |
| 2 | 主要技术参数 |  |
| 2.1 | 全自动微酸性电解水生成器采用先进的电生电解分离技术，极板采用钛涂钌铱铂防止电解过程中对极板的氧化，同时电解过程中能有效地杀灭细菌；全自动微酸性电解水生成器采用电解原理，将水电解，生成微酸性电解水； |  |
| ▲2.2 | 电解发生装置主要由电解活化槽、镀铂钛合金电极板、电源及控制系统等组成 |  |
| △2.3 | 动物饮水采用微酸性次氯酸水，含有3-5ppm的次氯酸，菌落数为0 |  |
| ▲2.4 | 设备带PLC触摸屏集中控制，在线显示pH值、电导率值、电解电流等参数值。集水路、电器控制于一体 |  |
| 2.5 | 水储罐体积≥200升，储罐及垫圈材料为聚乙烯，盖材质为聚丙烯，密封螺丝材质为316L进口不锈钢 |  |
| △2.6 | 采用精密计量泵作为送水泵组，配合电导率和pH值传感器，动态控制循环饮用水的有效氯浓度 |  |
| 2.7 | 系统配置游离氯传感器，实时检测游离氯浓度，附带游离氯检测试纸 |  |
| △2.8 | 配置纯水机：至少2级反渗透过滤，制取纯水； 电导率≤15μS/ cm 离子去除率≥99% 细菌去除率≥99.9% |  |
| 2.9 | 自带纯水增压泵，纯水接入时请使用直径大于15mm的卫生级不锈钢管，并保证无压供应，供应量应大于20L/min |  |
| 2.10 | 动力电源：220v/50Hz/2Kw 电解质：主要成分为浓盐酸、NaCl |  |
| 3 | 配置要求 （单套要求） |  |
| 3.1 | 控制主机1个 |  |
| 3.2 | 管路系统，定制 |  |
| 3.3 | 笼架辅助管路系统，定制 |  |
| 3.4 | 资料（说明书、技术文件、安装图、合格证） |  |

三、商务要求

| 4 | 商务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 设备保修期5年。免费保修时间自验收合格之日开始计算。并提供相应保修时间的原厂盖章的书面承诺书。 |  |
| 4.2 | 交货地点：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） |  |
| 4.3 | 交货期：接到用户通知后三个月内 |  |
| 4.4 | 维修响应时间：电话响应2小时，到场响应48小时。 |  |
| 4.5 | 验收分为静态和动态验收，静态验收一般是根据厂家提供的验收参数，动态验收是仪器运行三个月之后做某些比较重要的相关参数验收 |  |
| 4.6 | 软件终生免费升级 |  |
| 4.7 | 所投产品生产日期不早于投标日期前1年 |  |
| 4.8 | 付款条件： 合同签订后，在合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的50%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。 |  |
| 4.9 | 设备投入使用后，5年内免费移机一次。 |  |
| 4.10 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等） |  |
| 4.11 | 运行、维修成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等 |  |

第五章  合同主要条款

采 购 合 同（内贸采购合同模板）

甲方：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）

乙方：

合同编号：                                      确认书号：

签订地点：                                      签订时间：2022年 月  日

- 产品名称、规格型号、数量及金额

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单价（万元） | 数量 | 单位 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（人民币） |  | 大写： 万元整 小写： |  |  |  |  |

二、质量要求，售后服务及损害赔偿

2.1乙方应保证本合同标的产品为原公司出厂，型号、规格必须符合上述备注的要求，质量达到原厂出厂质量标准，产品质量确保符合甲方要求,与甲方要求的配置一致，相关技术参数详见投标文件。

2.2如因乙方货物质量原因，导致甲方损失的，乙方应予以全额赔偿。

2.3产品质量证明：乙方应出具产品合格证书、质量检验报告、使用说明书等文件。

三、包装标准、包装物及随货备品

3.1木箱包装，包装物由乙方提供，符合国家或行业规定并适合长途运输。产品交付前的损失均由乙方自行负责。

3.2每件包装箱内应附一份详细的发货清单/装箱单和质量检验证。

四、产品交付时间：接到用户通知三个月内。

五、产品交付地：甲方指定地点。

六、运输方式及到达站（港）和费用负担：快递运输，费用由乙方负担。

七、检验标准、方法、地点及期限

7.1参照本合同第二条【质量要求，售后服务及损害赔偿】、附件执行；

7.2货物到达目的地后,乙方与甲方一起根据运单和装车清单组织对货物的外观及件数进行清点检验；因乙方自身原因没有派员，没能到达现场参加，该清点检验过程仍然视为有效。

7.3现场检验时，如发现货物由于乙方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字各执一份，作为甲方向乙方提出更换或补发的依据；

7.4由于乙方造成换货的时间，应执行本合同中关于交货期索赔的规定。

7.5本章以上条款所属的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理，但均不能被视为在后续使用时出现的乙方应承担的质量保证责任的解除。

7.6乙方保证其供应的本合同下的货物生产日期距离签订合同日期不超过1年，在交货后至产品验收前，如发现乙方提供的设备有缺陷，不符和本合同规定时，确属乙方责任，乙方应立即无偿修理、换货，由此产生的费用均乙方负担。

7.7如双方代表在会同检验时或在质量验收时，对检验结果不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家质量监督检验机构进行检验。最终检验结果对双方都有约束力，检验费由责任方承担。

7.8如本合同任何一方提出索赔，而另一方在10日内未给予书面答复，则可认为对方已接受该索赔和赔偿要求。

八、结算方式、时间和质保期

8.1 付款方式：签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的50%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。

8.2 质保期：

8.2.1乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

8.2.2如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，最迟在＿5＿个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。

8.2.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，并相应延长质保期限。

8.2.4设备自验收合格后起设备质保＿*年，保修期间为整机保修，包含易损易耗件更换。维修响应时间＿*＿小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则＿24＿小时内到达现场并进行维修；保修期后，***********。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。

8.2.5 验收合格后，质保期内每年平均开机率≥95%（计算方法为正常开机日/一年工作日），一年以365天计算。因仪器故障，开机率少于95%的情况下，每超过1天保修期顺延2天。

8.2.6 设备投入使用后5年内免费移机一次。设备软件终生免费升级。

九、违约责任：

9.1乙方应按期交货。未按时交货的，每天按合同金额千分之五支付违约金；逾期十五天以上，按前述标准加倍支付惩罚性违约金且甲方有权终止合同。

9.2乙方交付的产品、产品质量不合格或不符合本合同约定的，由乙方负责调换或退货，并承担相关费用。

9.3乙方违约导致逾期1个月未全部交付标的物的，甲方可以单方面终止合同，由乙方按照违约责任支付违约金。

- 解决：与本合同有关的或在本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、通知与其他约定事项：

11.1本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等效力。

11.2相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。。

11.3本合同经甲乙双方盖章、授权代表或法定代表人签字后生效。

|  | 单位名称 （盖章） | 中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹） |  | 单位名称 （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 | 杭州经济技术开发区福城路150号 |  | 单位地址 |  |
| 甲 | 法定代表人 |  | 乙 | 法定代表人 |  |
|  | 委托代理人 |  |  | 委托代理人 |  |
|  | 开户银行 | 中国工商银行杭州市半山支行 |  | 开户银行 |  |
|  | 帐 号 | 1202020009900140237 |  | 帐 号 |  |
| 方 | 统一社会信用代码 | 12330000MB1D699928 | 方 | 统一社会信用代码 |  |
|  | 电 话 | 0571-88122428 |  | 税 号 |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备项目

项目编号： 0625-22215C85-2

项目内容：大小鼠自动饮水IVC系统设备

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：中国科学院基础医学与肿瘤研究所（筹）大小鼠自动饮水IVC系统设备项目

项目编号： 0625-22215C85-2

项目内容：大小鼠自动饮水IVC系统设备

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部货物/服务由小微企业制造/承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 |  | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | （请填写能扣减的比例，如填写10%，即在报价基础上打9折） % |  |
| 2 |  |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  |  | % |  |
| 其他优惠内容：（表格形式请按投标需要划写） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如增配XXX | 数量 |  | 产地、型号等 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。