招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205049

招标内容：血管造影X线系统（DSA）

采购单位：浙江省中医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月

第五章  投标邀请

日    期：2022年9月7日

招标编号：0625-224022205049

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就血管造影X线系统（DSA）项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：血管造影X线系统（DSA）           1套

简要技术规格：主要用于心血管造影，介入治疗，提供心血管专用DSA中的最新型号。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年9月27日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205049项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年9月28日10:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年9月28日10:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江省中医院 地 址：杭州市邮电路54号 联 系 人：杨芳 电 话：0571-86888136 传 真：0571-86888136 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江省中医院采购血管造影X线系统（DSA） 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年9月18日17时00分前在在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）网上提交。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：800万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品（血管造影X线系统（DSA））的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：5份；电子版（光盘或U盘）1份 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205049 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江省中医院采购血管造影X线系统（DSA） 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年9月28日10:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年9月28日10:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年9月28日10:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。一般技术指标和配置偏离超过6项的将导致废标。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的90%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.35%、100-500万元部分按0.99%、500-1000万元部分按0.72%、1000-5000万元部分按0.45%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品（血管造影X线系统（DSA））的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江省中医院 |  |  |  |
| 3 | 履约保证金金额：无 |  |  |  |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |  |  |  |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |  |  |  |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |  |  |  |
| 20 | 付款方法和条件为： 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函且合同签订完成后支付合同金额的30%作为预付款；货物安装验收合格后三个月内付清余款。 |  |  |  |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |  |  |  |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |  |  |  |
| 其它条款 | 序号 | 其他要求 |  |  |
|  | 1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  | 交货时间：合同签订后3个月内 交货地点：用户指定地点 |
|  | 2 | 付款条件（明确是否需要履约保证金） |  | 合同签订后，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函且合同签订完成后支付合同金额的30%作为预付款；货物安装验收合格后三个月内付清余款。 |
|  | 3 | 验收标准 |  | 按照《医疗器械监督管理条例》、《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》等法律及招标文件要求进行验收。中标供应商应提供资质文件及产品的合格证明文件供查验。进口产品验收时还须提供海关报关单、商检合格证明等。 |
|  | *4 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册（包括附件：产品技术要求）；不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明 |  |  |
|  | 5 | 售后服务 | 项目维护计划 | 1、货物发运前，应对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。每台设备都应提供完整的中英文技术资料，包括但不限于操作手册1套、维修手册1套、软件手册1套、附件使用手册1套及电子版操作规程等。同时应提供原厂出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等。 2、货物必须是全新的、未使用过的、符合相关质量标准的合格产品。如所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 3、到货后乙方负责安装调试，使设备正常运行，甲方才做最终验收，乙方对验收文件进行整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。 4、设备整机（包含高压注射器、监护仪等配套设备）验收合格后保修≥1年，合同签订后提供相应保修时间的原厂书面保修承诺。保证零配件供应8年以上。保修期后维修不收任何非技术服务费用，如差旅费、上门费等。设备终身维护，软件终身升级。 5、乙方提供的货物在保修期内因货物本身的质量问题发生故障或达不到技术要求的，乙方应负责免费更换。在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 6、投标时报价文件标明所有易耗品及维修备件的清单和最低报价，此项作为参考（格式自拟）。 7、提供出保后设备保修方案和保修价格，单独报价，承诺出保后的保修合同价格不高于此价格。 |
|  |  |  | 响应情况 | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即做出回应，通过电话联系无法解决的，须4小时内赶赴现场处理，在24小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用。 |
|  |  |  | 技术培训 | 提供相应的培训和考核，包括设备操作、临床应用、维修维护等，并提供培训和考核记录，制定操作维护规程。培训人数≥5人，直至用户熟练操作。 |
|  | 6 | 经验或业绩要求 |  | 提供2019年1月1日以来投标人的同品牌同类项目成功案例合同复印件 |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |  |  |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为血管造影X线系统（DSA），投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X线系统（DSA） | 1套 | 主要用于心血管造影，介入治疗，提供心血管专用DSA中的最新型号 | 合同签订后3个月内 | 浙江省中医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求：主要用于心血管造影，介入治疗，提供心血管专用DSA中的最新型号 |  |
| 二、 | 技术参数 |  |
| 1、 | 机架系统：满足心血管造影和介入治疗需要 |  |
| *1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1.2 | 机架可进行等中心旋转 |  |
| 1.3 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1.4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |  |
| 1.5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥18°/秒 |  |
| 1.6 | CRA：≥45° |  |
| 1.7 | CAU：≥45° |  |
| 1.8 | RAO：≥120° |  |
| 1.9 | LAO：≥120° |  |
| 1.10 | 旋转采集角度：≥240° |  |
| 1.11 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1.12 | C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.13 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1.14 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |  |
| 1.15 | L臂纵向电动移动速度：≥15cm/s |  |
| 1.16 | C型臂在正头位，左或右侧工作位情况下：C型臂弧深：≥105cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1.17 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 1.18 | 等中心到地面距离：≤106.5cm |  |
| 1.19 | 等中心到焦点距离：≥76.5cm |  |
| 1.20 | SID范围：89cm-123.5cm |  |
| 2、 | 导管床 |  |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm |  |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm |  |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |  |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm |  |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG |  |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG+500N额外CPR承重 |  |
| 2.9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |  |
| 2.10 | 床长度：≥319cm |  |
| 2.11 | 床宽度：≥50cm |  |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥210cm |  |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度 |  |
| 2.14 | 导管床床垫、轨道夹及输液架 |  |
| 2.15 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |  |
| 3、 | 检查室内控制系统 |  |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 |  |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |  |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| 3.1.4 | 可完成程序卡片操作，包括采集协议 |  |
| 3.1.5 | 程序卡片可自行定义和存储 |  |
| 3.1.6 | 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |  |
| 3.1.7 | 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 |  |
| 3.1.8 | 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 |  |
| 3.1.9 | 床和机架锁定控制 |  |
| 3.1.10 | X线的使能控制 |  |
| 3.1.11 | 透视蜂鸣器复位 |  |
| 3.1.12 | 秒表 |  |
| 3.1.13 | 透视存储 |  |
| 3.1.14 | 清洁模式 |  |
| 3.2 | 遥控器功能 |  |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |  |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |  |
| 3.2.3 | 浏览速度 |  |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |  |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |  |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |  |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |  |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |  |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |  |
| 4、 | 控制室并行处理工作站 |  |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |  |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |  |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |  |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |  |
| 4.5 | 准备下一个病人的信息输入 |  |
| 4.6 | 进行上一个病人的报告编写 |  |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室分享 |  |
| 5、 | 高压发生器 |  |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥100KW |  |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |  |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |  |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |  |
| 5.5 | 最大管电压：≥125KV |  |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |  |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |  |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 6、 | X线球管 |  |
| 6.1 | 球管阳极热容量：≥6.4MHU |  |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |  |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |  |
| *6.4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |  |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |  |
| 6.7 | 10分钟透视功率：≥4500W |  |
| 6.8 | 球管阳极转速：≤4200转/分钟 |  |
| 6.9 | 球管焦点为二个，小焦点：≤0.5mm，大焦点：≤0.8mm |  |
| 6.10 | 最小焦点功率：≥45KW，最大焦点功率：≤85KW |  |
| 6.11 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |  |
| 6.12 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| 6.13 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| *6.14 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |  |
| 6.15 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 6.16 | 遮光器位置可存储 |  |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 7、 | 平板探测器 |  |
| *7.1 | 探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 7.2 | 平板外壳大小：≤51cm（对角线） |  |
| 7.3 | 最大有效成像视野：≥30cm（对角线） |  |
| 7.4 | 成像矩阵：≥1344 x 1344 像素 |  |
| 7.5 | ≥5种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |  |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |  |
| 7.8 | 0 lp/mm时DQE：≥77% |  |
| 7.9 | 平板为正方形 |  |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |  |
| 7.11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 8、 | 图像显示器 |  |
| 8.1 | 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080；最大视角≥178°；亮度≥400Cd/m² |  |
| 8.2 | 操作室：27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器；≥六台；显示矩阵：≥1920 x 1080；最大视角：≥178°；亮度：≥650 Cd/m² |  |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm |  |
| 8.4 | 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm |  |
| 8.5 | 显示器吊架旋转范围：≥350° |  |
| 8.6 | 显示器上可显示X线使能；球管温度；曝光的kV,mA及ms；机架的旋转和成角信息；导管床高度；探测器视野；系统通用提示信息；选择的帧率；透视模式；累计透视时间；剂量率，累计剂量，DAP剂量面积乘积 |  |
| 9、 | 图像系统 |  |
| 9.1 | 外周采集、处理、存储10242矩阵 |  |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |  |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |  |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15- 30帧 /秒 |  |
| 9.5 | 实时减影 |  |
| 9.6 | 脉冲透视 |  |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 |  |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |  |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |  |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 9.12 | 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥100,000幅, |  |
| 9.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 9.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 9.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 9.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 9.17 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 9.18 | 提供低剂量技术，进行剂量优化、控制和检测，保障医患计量安全 |  |
| 10、 | 测量分析（主机系统） |  |
| 10.1 | 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 |  |
| 10.2 | 三种方法以上室壁运动曲线测量 |  |
| 10.3 | 冠脉血管定量分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 |  |
| 10.4 | 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 |  |
| 11、 | 旋转采集 |  |
| 11.1 | L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |  |
| 11.2 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |  |
| 11.3 | 可实时减影 |  |
| 12、 | 网络与接口 |  |
| 12.1 | 具有DICOM Send功能 |  |
| 12.2 | 具有DICOM Print功能 |  |
| 12.3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |  |
| 12.4 | 具有DICOM Worklist功能 |  |
| 12.5 | 具有DICOM MPPS功能 |  |
| 12.6 | 激光相机接口 |  |
| 12.7 | 高压注射器接口 |  |
| 12.8 | 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等 |  |
| 13、 | 附件 |  |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 13.4 | 具有红外遥控器2个 |  |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 13.8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 14、 | 提供实时冠脉支架精细显影功能 |  |
| 15、 | 提供实时冠脉动态路图功能 |  |
| 16、 | 提供原厂datasheet |  |
| *17、 | 连接医院PACS等信息系统，则负责接口连接费用 |  |
| 三、 | 配置要求 |  |
| 1 | 数字减影血管造影系统1套 |  |
| 2 | DSA专用高压注射器1台，匹配高压注射器接口，允许进口 |  |
| 3 | 多参数监护仪1台，具有三有创血压检测模块，允许进口 |  |
| 4 | 除颤监护仪1台 |  |
| 5 | 经食道超声探头1把（型号按照医院要求） |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日