招  标  文  件

（第二册）

招标编号：0625-224022205048-3

招标内容：彩色多普勒超声诊断仪

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

浙江省国际技术设备招标有限公司

2022年9月

第五章  投标邀请

日    期：2022年9月6日

招标编号：0625-224022205048-3

- 浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就彩色多普勒超声诊断仪项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：

招标设备和数量：彩色多普勒超声诊断仪           1批

简要技术规格：实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。

2．  	有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．  	有兴趣的投标人可从自本公告发布自日起至2022年9月26日在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）公告附件下载招标文件，请将投标报名登记表发送至xkfeifei@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-224022205048-3项目”）。招标文件费用：不收取。

4．  	所有投标书应于2022年9月27日10:00时（北京时间）之前递交到浙江省国际技术设备招标有限公司。

5.   	定于2022年9月27日10:00时（北京时间）在浙江省国际技术设备招标有限公司1412开标厅（线下）、www.zcygov.cn（线上）公开开标。（注：因疫情防控原因，投标商也可提前将投标文件邮寄至招标代理公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君收，0571-85860235。），邮寄请合理安排时间，保证至少于投标截止前一工作日能收到。）

6.     各投标商务必在开标前在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。投标商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。

招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层，

邮编：310003

联 系 人：汪飞君，马菊美

开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行

帐    号：1202021209006759843

电    话：0571-85860235，85860232

传    真：0571-85860230

第六章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.2 | 招 标 人：浙江大学医学院附属妇产科医院 地 址：杭州市学士路2号 联 系 人：江川 电 话：0571-89991071 传 真：0571-89991071 电子邮箱： 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地 址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 联 系 人：汪飞君、马菊美 电 话：0571-85860235、85860232 传 真：0571-85860230 电子邮箱：xkfeifei@126.com |
| 1.3 | 项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院采购彩色多普勒超声诊断仪 项目概况：/ 资金来源：自筹 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间： 投标人对招标文件若有疑问，请于2022年9月16日17时00分前在在机电产品招标投标电子交易平台 （www.chinabidding.com）网上提交。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供 |
| 11.2 | 1、本次招标允许的缺漏项范围：不适用 2、本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价的10%（以其他有效投标中该缺漏项的最高价计），否则其投标将被否决。 |
| 11.5 | 本次招标最高投标限价：1500万元人民币（包括设备款、关税、增值税等本次采购项下所需支付的所有费用）。超过最高限价的投标将被否决。 |
| 11.6.1 | 投标报价： - 中华人民共和国关境内制造的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 - 投标截止时间前已经进口的货物： 1）投标报价：货到医院价 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用 |
| 11.6.2 | 投标报价： 1、中华人民共和国关境外提供的货物： 1）投标报价：DDP（货到医院人民币价）或CIP医院（美元或国际主要结算货币） 2）相关费用：报价需包含设备的安装、调试、验收等费用。（人民币报价还需包含关税、增值税等各种税费） |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元、人民币或国际主要结算货币 |
| 13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用 2、其他资格证明文件： 1）提供完整的投标产品的医疗器械注册证。 2）本次招标不接受联合体投标，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。 |
| 14.3 | 1、货物验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 2、投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数提供的其他形式的技术支持资料 |
| 15.1 | 投标保证金金额：不收取 |
| 15.3 | 投标保证金形式：不适用 |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：6份；电子版（光盘或U盘）1份 *电子投标：投标人必须在政采云网站（zcygov.cn）电子投标；政采云网站电子投标事项参见后附《政采云电子交易须知》。电子投标文件为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的扫描件，同时必须加盖政采云网站CA锁生成的电子签章。 政采云网站生成的“电子备份投标文件”和投标文件正本扫描件存入U盘，随投标文件一同递交。 开标时间后，采购组织机构在政采云网站将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 投标文件副本为正本（确保正本已完成签字、盖章等所有文件编制工作）的复印件；如正本副本装订完成后仍有修改的，正本、副本同时修改，并在修改处签字、盖章。除封皮外，正本、副本内容均应保持一致。政采云网站所投电子版为正本的扫描件，所有内容均与正本一致。 正本、副本、电子版中均必须有按招标文件第一分册格式填写完整的投标一览表及分项报价表（均包含价格）。 各投标人在政采云网站解密完成后，本项目在政采云网站在线开标，由政采云电子交易平台生成的开标记录，各投标人政采云在线确认开标记录。 本项目评标以线下评标方式进行，由代理公司将评审结果录入政采云网站。 *未在政采云网站提交电子版投标文件或未按要求及时解密的，其投标无效。 |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： 1、证明投标人满足本次招标对投标人资格要求(招标文件投标资料表13.3条)的部分。 2、招标文件第四章“附件”部分要求提供的内容。 3、技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 4、商务响应部分（商务文本） |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件应密封包装，投标人可自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收不密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： 1、招标编号：0625-224022205048-3 2、项目名称：/ 3、投标邀请的标题：浙江大学医学院附属妇产科医院采购彩色多普勒超声诊断仪 4、投标文件递交至：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） 5、在2022年9月27日10:00时(开标日期和时间)之前不得启封 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误 投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2022年9月27日10:00时（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年9月27日10:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室（线下）、www.zcygov.cn（线上） |
| 22.2 | 开标方式：本项目在政采云电子交易平台在线开标。 各投标人在政采云电子交易平台解密完成后，本项目在政采云电子交易平台开标，各投标人在政采云电子交易平台《开标一览表》中所填写内容将被一并唱出。各投标人电子交易平台在线确认开标记录。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，在政采云电子交易平台确认开标记录时提出。 |
| 22.4 | 本项目政采云电子交易平台生成开标记录。 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 26.3 | 最低评标价法评标价量化因素： 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 6)其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4 .1 | 内陆运输、保险及其伴随服务： 投标人应提供： 投标货物从出厂地/进口港运抵项目现场所发生的国内运输、保险及其他伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离 所选方案：投标人须知第26.4.2（1） 调整用的百分比（%）：每延长一周增加投标总价的0.5% |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：付款方式偏离评标价增加投标总价的3％。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：投标人须知第26.4.4 (1)条，保证保修期内使用。 |
| 26.4.5 | 买方国内的备件和售后服务设施：不适用 |
| 26.4.6 | 设备的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：投标人须知第26.4.7 (1)条 调整方法：缺少一项功能或一项配置或服务，其评标价将增加投标书中承诺的最好的性能、功能配置或服务的相应价格；如一般技术参数未达到招标文件的要求，则每一项加投标总价的1%。 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，投标商必须在投标文件中提供招标文件允许的技术支持资料，对这些关键技术参数的任何偏离或未提供技术支持资料的将导致其投标将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： - 所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标商必须满足。对这些关键条款的任何偏离将导致废标。 - *有效投标人数量不足3家将导致本项目废标。 |
| 26.5 | 中标候选人推荐数量：1名 |
| 27.1 | 综合评价法评价办法：不适用 |
| 授 予 合 同 |  |
| 31.3 | 非依法必须进行招标的项目的中标人确定方法：不适用 |
| 36 | 招标服务费：本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准的75%向中标供应商收取，即100万元以下部分按1.125%、100-500万元部分按0.825%、500-1000万元部分按0.6%、1000-5000万元部分按0.375%计，分段计算累积汇总。 户名：浙江省国际技术设备招标有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市武林支行 帐 号：1202021209006759843 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： 特别提醒： - 投标人应当根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。投标产品的资格证明文件应按招标文件第一册规定的格式（招标文件第二册另有规定的除外）以及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。境外出具单位无印章的，由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的银行资信证明无效。 |  |

电子交易须知

1、电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

第七章  合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址：未定 卖方名称、地址：未定 项目现场名称：浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| 3 | 履约保证金金额：不适用 |
| 16 | 应提供的伴随服务有：16.1 |
| 17 | 要求的备件有：17.1（1） |
| 18 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20 | 付款方法和条件为： 验收合格后支付95%的货款，5%余款于验收合格一年后支付。 |
| 21 | 合同价和分项价格：主机价格，附件价格，运费，保险费，安装调试费，年维保费用，第三方产品价格，培训费 |
| 36 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和（未定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 其它条款 | - 保质期 - 整机（含所有探头）验收合格之日起保修≥3年，保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。 - 售后服务 - 维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。保修期过后免费维修(只收配件成本费),终身维修。投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 - 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 设备生产厂家提供安装及售后维修服务并提供原厂承诺。 - 技术支持 - 中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 - 考察和培训 - 中标方应对用户的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸、维修手册及维修软件密钥。 - 提供临床使用人员的详细培训方案。 - 在设备安装完成后，厂方的工程师应对用户的使用人员进行必要的操作和常规维护培训，并制定操作、维护规程。 - 在设备使用后，供方根据用户的要求，派专家对用户的使用人员进行应用水平的培训 - 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 - 安装调试 - 安装地点：浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 - 安装完成时间：投标商在投标文件中提出正常完成安装调试的时间期限，如果超出上述期限，投标商将负责由此给用户造成的所有损失。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 - 安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 - 验收 - 供货方应提供检测仪器及设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 - 交货 - 交货期：中标公告发出之日起一个月内交货 - 交货地点：浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 - 报价方式 8.1 对其所提供的设备报到医院总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中） |
| 适用于本合同的额外变动：不适用 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 概述

本次招标采购设备为彩色多普勒超声诊断仪，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术规格 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1批 | 实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等 | 中标公告发出之日起一个月内交货 | 浙江大学医学院附属妇产科医院指定地点 |
| 2 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 3 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 技术规格及配置要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 设备一 | 彩色多普勒超声诊断仪I |  |
| 一 | 名称和数量：彩色多普勒超声诊断仪9套 |  |
| 1. | 设备主要功能及用途：实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足妇/产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研等。要求各厂家最高档次专业机型。 |  |
| 二 | 主要技术规格 |  |
| 1. | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 1.1 | 23英寸高分辨率LCD显示器 |  |
| 1.2 | 全数字化彩色超声诊断系统主机，系统数字化处理通道数≥600,000,000 |  |
| 1.3 | 二维成像优化功能 |  |
| 1.3.1 | 超高细微分辨血流技术 |  |
| 1.3.2 | 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |  |
| 1.3.3 | 实时空间复合成像技术用于腹部和线阵探头，多级别可调。加彩色模式后此技术不取消。 |  |
| 1.3.4 | 智能化斑点噪声抑制技术，可调级别5级，应用于所有成像模式与探头 |  |
| 1.3.5 | 具备组织谐波成像，并支持所有成像探头 |  |
| 1.3.6 | 具备二维灰阶血流成像技术 |  |
| 1.4 | 容积超声优化功能 |  |
| 1.4.1 | 一体化实时立体成像技术,容积帧最高＞800容积帧/秒 |  |
| 1.4.2 | 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |  |
| 1.4.3 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官容积探头 |  |
| 1.4.4 | 容积智能斑点噪声抑制技术，可在腹部及腔内容积探头上实现，可优化容积图像品质 |  |
| 1.4.5 | 智能可变光源系统，可提供≥3个可变光源 |  |
| 1.4.6 | 容积能量模式直方图技术 |  |
| 1.4.7 | 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面 |  |
| 1.5 | 妇产超声专业化软件 |  |
| *1.5.1 | 具备超声造影功能，可应用于腹部凸阵与腔内容积探头，可实现实时双侧三维输卵管造影 |  |
| 1.5.2 | 具备自动颈后透明层（NT）厚度测量功能 |  |
| 1.5.3 | 具备超声断层成像技术。可应用于盆底超声检查等。 |  |
| 1.5.4 | STIC高级时间空间相关成像，用于 4D 胎儿心脏成像技术，并可支持STIC M型 |  |
| 1.5.5 | 具备计算机辅助胎儿心脏诊断技术，通过对胎儿心脏容积数据的操作获取胎儿心脏筛查切面。 |  |
| 1.5.6 | 具备不规则体积测量技术 |  |
| *1.5.7 | 具备胎心定量分析功能，基于二维斑点追踪技术，对胎儿心脏的左、右心室分别做24节段分析，从而更加精准的定量评估左、右心室的收缩功能等 |  |
| 2. | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量（包括腹部、泌尿、小器官等软件包） |  |
| 2.2 | 妇、产科测量 |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.4 | 心脏功能测量 |  |
| 2.5 | 外周血管测量与分析 |  |
| 2.6 | 定量能量直方图显示 |  |
| 3. | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 监 视 器：≥23″ 高分辨率彩色LCD显示器 器扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 3.1.2 | 主机LCD触摸屏：≥12″ |  |
| 3.1.3 | 主机控制台可电动调节高度，并可左右转动； |  |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个，探头接口为无针触点式接口 |  |
| 3.2 | 探头规格 |  |
| 3.2.1 | 频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示 |  |
| 3.2.2 | B/D兼用： 线 阵：B/PWD 凸 阵：B/PWD |  |
| 3.3 | 二维灰阶显像主要参数： |  |
| 3.3.1 | 探头配置及频率： 腹部容积探头9把：超声频率1.0-7.0MHz 腔内容积探头7把：超声频率4.0-9.0MHz 腔内容积探头2把：超声频率6.0-12.0MHz 腹部凸阵探头9把：超声频率2.0-6.0MHz 高频线阵探头7把：超声频率4.0-15.0MHz 小器官探头2把：超声频率3.0-9.0MHz |  |
| 3.3.2 | 扫描深度：系统可支持最大扫描深度≥48cm |  |
| 3.3.3 | 接收方式：多倍信号并行处理，接收超声信号动态范围≥410 dB |  |
| 3.3.4 | 扫描角度： - 腹部凸阵探头二维最大扫描角度＞110°； - 腔内容积探头二维最大扫描角度≥180°，容积最大扫描角度≥180°x 120° |  |
| 4. | 输入输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：S-Video，复合视频 |  |
| 4.2 | 输出：复合视频、S—视频、USB、VGA |  |
| 4.3 | 开通DICOM 3.0接口及传输能力 |  |
| 4.4 | 支持一键式STL格式输出（不需要转换），应用于3D打印 |  |
| 4.5 | 满足临床超声应用需求，覆盖妇产、腹部、腔内、血管及扫查成像 |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 整机（含所有探头）验收合格之日起保修≥3年，保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天 |  |
| 5.2 | 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修 |  |
| 5.3 | 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿 |  |
| 5.4 | 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应 |  |
| 5.5 | 中标产品的制造商应提供免费软件升级 |  |
| 6 | 其他 |  |
| 6.1 | 每套配置外置彩超图文工作站一套（要求主流，非兼容机，配置在I7,16G及25G固态硬盘+1T，，双网卡，2个21.5寸及以上宽屏显示器，2个能接显示屏的视频接口） |  |
| 6.2 | 具有DICOM-3.0标准接口部件，有具体协议支持，包括存储、打印、发送、接收、查询、WORKLIST等，具有StorageCommit图像存储确认功能；保证免费接入医院的信息系统 |  |
| 6.3 | 每套配置彩色打印机1台（要求为EPSON WFC5290及以上机型） |  |
| 6.4 | 每套配置高端专业超声椅1张 |  |
| 6.5 | 软件由院方现行PACS合作商提供，费用由中标商支付，包含在投标总价中 |  |
| 6.6 | 提供电子版的仪器使用说明书和维修手册以及简易操作手册 |  |
| 6.7 | 提供出保后每年仪器保修的价格（含探头及不含探头）作为评标依据 |  |
| 6.8 | 计量等级A级 |  |
| 6.9 | 具有有效的医疗器械许可证件，进口设备供货时提供海关进口商检证明 |  |
| 6.10 | 投标人必须在投标文件内附一套投标设备的中/英文印刷的技术数据样本（DATASHEET），列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地及目前最新版本号 |  |
| 6.11 | 提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。提供每机2人相关继续教育学习1次 |  |
| 6.12 | 付款：验收合格后支付95%的货款，5%余款于验收合格一年后支付。 |  |
| 6.13 | 交货期：中标公告发出之日起一个月内交货 |  |
| 设备二 | 彩色多普勒超声诊断仪II |  |
| 一 | 名称和数量：彩色多普勒超声诊断仪3套 |  |
| 1. | 设备主要功能及用途：妇产科、腹部、浅表组织与小器官、外周血管的高档次实时三维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断。要求各厂家的高档妇产专业机型. |  |
| 二、 | 主要技术规格 |  |
| 1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |  |
| 1.1 | ≥23″高分辨率彩色逐行LED显示器 |  |
| 1.2 | 数字化二维灰阶成像单元 |  |
| 1.3 | 数字化彩色多普勒单元 |  |
| 1.4 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元 |  |
| 1.5 | 数字化能量血流成像单元 |  |
| 1.6 | 全数字化彩色超声诊断系统主机 |  |
| 1.7 | HD-Flow高分辨率血流成像 |  |
| 1.8 | 实时二维、三维扫描成像组件 |  |
| 1.9 | 凸型扩展技术，用于二维和彩色血流 |  |
| 1.10 | 二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整 |  |
| 1.11 | 实时三同步能力 |  |
| 1.12 | 具备实时空间复合成像技术，可用于腹部和线阵探头，多级可调，加彩色模式后此技术不取消 |  |
| 1.13 | 智能化斑点噪声抑制技术 |  |
| 1.14 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腔内，血管／小器官，经颅微凸容积探头 |  |
| 1.15 | 反转成像模式，显示低回声或液性暗区的立体结构 |  |
| 1.16 | 2D/3D直方图技术，作用于2D/CFM/PD模式，可计算灰度直方图和彩色直方图 |  |
| 1.17 | 3D/4D 曲线取样成像技术，任意曲线或直线切割3D平面 |  |
| 1.18 | 具备二维灰阶血流成像 |  |
| 1.19 | 具备超声造影剂成像技术，支持腹部凸阵、浅表、腔内容积探头等，可实现血管造影与实时三维双侧输卵管造影技术 |  |
| 1.20 | STIC时间空间相关成像，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，并可支持STIC M型；STIC功能可应用于容积腹部探头、容积腔内探头。 |  |
| 1.21 | 具备自由解剖切面功能 |  |
| 1.22 | 容积对比成像技术 |  |
| 1.23 | 具备自动产程监测与管理功能，可以测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内简单易懂的产程报告 |  |
| 1.24 | 具备IDEA国际深度子宫内膜异位症分析报告系统 |  |
| 2、 | 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) |  |
| 2.1 | 一般测量 |  |
| 2.2 | 妇、产科测量 |  |
| 2.3 | 多普勒血流测量与分析 |  |
| 2.4 | 外周血管测量与分析 |  |
| 3、 | 技术参数及要求 |  |
| 3.1 | 系统通用功能： |  |
| 3.1.1 | 监视器：≥23″ 高分辨率彩色LED显示器 器扫描方式：逐行扫描，高分辨率； |  |
| 3.1.2 | 主机LCD触摸屏：＞12″ |  |
| 3.1.3 | 主机控制台可电动调节高度，并可左右转动 |  |
| 3.1.4 | 探头接口：≥4个，支持热插拔 |  |
| 3.2 | 探头要求 |  |
| 3.2.1 | 探头配置及频率： 腹部凸阵探头3把：超声频率2.0-6.0MHz 腹部容积探头2把：超声频率2.0-6.0MHz 腔内二维探头6把：超声频率4.0-9.0MHz 腔内容积探头2把：超声频率4.0-9.0MHz |  |
| 3.2.2 | 扫描速率：凸阵容积探头，全视野，18cm深度时，容积帧速率≥45帧/秒；容积探头实时扫描速率大于45容积/秒 |  |
| *3.2.3 | 扫描角度： 腹部凸阵探头二维最大扫描角度＞110°； 腔内容积探头二维最大扫描角度≥180°，容积最大扫描角度≥180°x 120° |  |
| 3.2.4 | 扫描深度：腹部探头扫描深度＞40cm |  |
| 3.3 | 频谱多普勒： |  |
| 3.3.1 | 方式：脉冲波多普勒：PWD |  |
| 3.3.2 | 最大测量速度： PWD：血流速度最大8m/s |  |
| 3.3.3 | 最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号) |  |
| 3.3.4 | 显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D |  |
| 3.3.5 | 电影回放：≥600秒 |  |
| 3.3.6 | 零位移动：≥8级 |  |
| 3.3.7 | 取样宽度及位置范围：宽度0.7mm至15mm；分级 |  |
| 3.3.8 | 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 |  |
| 3.4 | 彩色多普勒 |  |
| 3.4.1 | 显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT |  |
| 3.4.2 | 彩色显示帧频： 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥28帧/ S |  |
| 3.4.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20° |  |
| 3.4.4 | 显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 |  |
| 3.4.5 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE) |  |
| 3.4.6 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤3mm/s（非噪声信号） |  |
| 4、 | 输入输出信号 |  |
| 4.1 | 输入：S-Video，复合视频 |  |
| 4.2 | 输出：复合视频、S—视频、USB、VGA |  |
| 4.3 | 具备DICOM接口及传输能力并免费开通、联接 |  |
| 4.4 | 具备STL格式直接输出（无需转换），可支持3D打印 |  |
| 4.5 | 满足临床超声应用需求，覆盖妇产、腹部、腔内、血管及扫查成像 |  |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 | 整机（含所有探头）验收合格之日起保修≥3年，保修期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工费。保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天 |  |
| 5.2 | 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修 |  |
| 5.3 | 单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿 |  |
| 5.4 | 零配件按市场最低价供应，设备停产后仍保证八年的供应 |  |
| 5.5 | 中标产品的制造商应提供免费软件升级 |  |
| 6 | 其他 |  |
| 6.1 | 每套配置外置彩超图文工作站一套（要求主流，非兼容机，配置在I7,16G及25G固态硬盘+1T，，双网卡，2个21.5寸及以上宽屏显示器，2个能接显示屏的视频接口） |  |
| 6.2 | 具有DICOM-3.0标准接口部件，有具体协议支持，包括存储、打印、发送、接收、查询、WORKLIST等，具有StorageCommit图像存储确认功能；保证免费接入医院的信息系统 |  |
| 6.3 | 每套配置彩色打印机1台（要求为EPSON WFC5290及以上机型） |  |
| 6.4 | 每套配置高端专业超声椅1张 |  |
| 6.5 | 软件由院方现行PACS合作商提供，费用由中标商支付，包含在投标总价中 |  |
| 6.6 | 提供电子版的仪器使用说明书和维修手册以及简易操作手册 |  |
| 6.7 | 提供出保后每年仪器保修的价格（含探头及不含探头）作为评标依据 |  |
| 6.8 | 计量等级A级 |  |
| 6.9 | 具有有效的医疗器械许可证件，进口设备供货时提供海关进口商检证明 |  |
| 6.10 | 投标人必须在投标文件内附一套投标设备的中/英文印刷的技术数据样本（DATASHEET），列出所投仪器的详细配置清单，并注明原产地及目前最新版本号 |  |
| 6.11 | 提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。提供每机2人相关继续教育学习1次 |  |
| 6.12 | 付款：验收合格后支付95%的货款，5%余款于验收合格一年后支付。 |  |
| 6.13 | 交货期：中标公告发出之日起一个月内交货 |  |

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人姓名：

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日