浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-23215D17

项目名称：医用血管造影X射线系统（DSA）

采购单位：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2023年9月22日

目    录

电子交易须知

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，供应商应充分考虑完成登记、申领CA证书等所需的时间	。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2023年10月13日13时50分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：0625-23215D17

项目名称：医用血管造影X射线系统（DSA）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：14000000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项一：

标项名称：医用血管造影X射线系统（DSA）

数量：1

单位：批

预算金额（元）：14000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：满足心、脑、全身血管造影及介入治疗需要等。

备注：允许进口。

合同履行期限：交货时间：合同签订，接到甲方通知后90天内。

本项目（是）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：即日起至2023年10月13日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应通过浙江政府采购网“浙江政府采购供应商信息登记管理系统”进行信息登记，获得线上政府采购活动操作权限。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2023年10月13日13时50分（北京时间）

2.投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标；（2）“电子备份投标文件”，邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235。

3.开标时间：2023年10月13日13时50分（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

- 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

地  址：杭州市庆春东路3号

项目联系人（询问）：赵潇潇

项目联系方式（询问）：0571-86006583

质疑联系人：戴立萍

质疑联系方式：0571-86006656

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）： 0571-85860235、0571-85860232

E-Mail：xkfeifei@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式：0571-85860270

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地  址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）项目 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 医用血管造影X射线系统（DSA）1批 |
| 3 | 预算金额 | 1400万元 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □提供 不提供 |
| 9 | 演示 | □要求 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。 |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件”应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2023年10月13日13时50分（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：邮寄地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室，汪飞君，0571-85860235 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年10月13日13时50分（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 允许 □不允许 |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 1）本次采购为非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目。 2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营业收入300 万元以下的为微型企业。） 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 6）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 7）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体。对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8）本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 9）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 10）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 11）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 24 | 代理服务费 | - 本项目代理服务费参照计价格【2002】1980号文收费标准（见下表）的78%向中标供应商收取。 中标金额P（万元人民币）; 代理服务费（万元人民币）. 100（含）以下; P*1.5%. 100（不含）-500（含）; 0.4+P*1.1%. 500（不含）-1000（含）; 1.9+P*0.8%. 1000（不含）-5000（含）; 4.9+P*0.5%. 5000（不含）-10000（含）; 17.4+P*0.25%. 10000（不含）-100000（含）; 37.4+P*0.05%. 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 无 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包（同意将非主体、非关键性的工作分包）。

- （八）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.商务技术文件

（1）投标声明函（(格式见第六章)；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）联合协议（如为联合体投标）；

（4）分包意向协议（如有分包）；

（5）节能产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（6）环境标志产品的相关证明材料：

投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（7）投标人情况介绍；

（8）采购需求响应表（格式见第六章）；

（9）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（10）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（11）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（12）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（14）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（15）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（16）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（17）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（18）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按电子交易平台有关格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、税金等一切费用，以及中标后向采购代理机构支付的代理服务费。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政

府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在政采云上的规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在政采云上的规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应按合同确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供投标声明函或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（7）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（8）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（9）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

| 序号 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 质保期满足招标文件要求的，不得分；质保期优于招标文件规定的，质保期每增加一年得1分。本项最高得2分。质保期不满足招标文件要求的，投标将被视为无效。 | 2分 |
| 2、 | 销售业绩：合同签订时间自2020年1月1日以来的，与最终用户签订的销售业绩，每提供一份与投标同品牌同型号产品销售业绩得1分，最高得 3 分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。（提供证明材料） | 3分 |
| 3、 | 政府采购政策： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1分 |
| 4、 | 技术需求符合度：对应于招标文件第四章采购内容及需求的“IV、技术需求及商务要求”中的“一、技术参数要求”，打“△”号技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减1.97分，其他技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减0.04分。本项最高得54分，最低得0分。 | 54分 |
| 5、 | 投标货物的技术性能：根据投标设备配套的合理性、技术性能先进程度、在临床使用效果综合评审。 配套合理，技术性能先进充分满足使用要求且优化的得2分，配套较合理，技术性能基本满足使用要求得1分；配套有缺项，技术性能较差的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与使用要求差距较大的得0分。 | 2分 |
| 6、 | 售后服务方案： 根据商务要求中的质量保证及售后服务要求，提供售后服务方案，综合评审。 方案可行、合理、保障措施完整，完全能满足用户使用需求的，得2分；方案基本可行，保障措施不够完整的，得1分；方案不够合理、保障措施不完整的，得0.5分；未提供售后服务方案的，不得分。 | 2分 |
| 7、 | 运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、价格等，报价合理运行成本低得2分；报价和成本较合理得1分，报价不合理运行成本较高0.5分，无方案不得分。 | 2分 |
| 8、 | 安装调试验收方案：根据商务要求中的安装调试要求、验收要求，提供安装调试验收方案，综合评审。方案考虑充分措施有效得2分，方案合理措施一般得1分，方案考虑不够充分得0.5分，无方案得0分 | 2分 |
| 9、 | 培训： 根据商务要求中的操作应用培训和维修保养培训要求，提供培训方案，综合评审。方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2分 |
| 10、 | 价格分 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 | 30分 |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号），参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

● 投标文件中提供的供应商的《中小企业声明函》是评审小组的评标依据。

- 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

- 监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四章  招标内容及需求

- 项目编号：0625-23215D17

- II、采购单位名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院

- III、采购内容：

| - 标项号 | - 采购内容 | - 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | 1批 |

- 技术需求及商务要求

一、技术参数要求

| 序号 | 招标规格 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 总体要求：本标项为整体项目，不允许部分投标 | / |
| 设备一 | 医用血管造影X射线系统（大板）1套 | / |
| 一、 | 设备用途：满足心、脑、全身血管造影及介入治疗需要。 投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本 |  |
| 二、 | 技术要求 | / |
| 1、 | 机架系统 | / |
| △1．1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1.2 | 悬吊机架最低层高安装要求≤270cm |  |
| 1.3 | 机架可进行等中心旋转 |  |
| 1.4 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1.5 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |  |
| 1.6 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 |  |
| 1.7 | CRA：≥90° |  |
| 1.8 | CAU：≥90° |  |
| 1.9 | RAO：≥185° |  |
| 1.10 | LAO：≥120° |  |
| 1.11 | C臂旋转范围≥305° |  |
| 1.12 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1.13 | C臂的旋转角度：C臂检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.14 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| ▲1．15 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |  |
| 1.16 | L臂电动速度：≥15cm/s |  |
| 1.17 | C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1.18 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 |  |
| 1.19 | 等中心到地面距离：≤107cm |  |
| 1.20 | 等中心到焦点距离：≥81cm |  |
| 1.21 | SID范围：89.5cm-119.5cm |  |
| 2、 | 导管床 | / |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求，床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2.2 | 纵向运动范围：≥120cm |  |
| 2.3 | 导管床横向运动：≥36cm |  |
| 2.4 | 床面升降范围：≥28cm |  |
| 2.5 | 床面最低高度：≤74cm |  |
| 2.6 | 床最大承重：≥325KG |  |
| 2.7 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |  |
| △2．8 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |  |
| 2．9 | 床长度：≥310cm |  |
| 2.10 | 床宽度：≥45cm |  |
| 2.11 | 床面患者最大有效覆盖：≥210cm |  |
| 2.12 | 床面旋转角度：≥270度 |  |
| 2.13 | 床面可沿单方向旋转≥180度 |  |
| 2.14 | 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖 |  |
| 2.15 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |  |
| 3 | 检查室内控制系统 | / |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 | / |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作；可进行图像采集条件控制 |  |
| 3.1.3 | 床旁液晶触摸控制屏长≥300mm，宽≥200mm |  |
| 3.1.4 | 床旁液晶触摸屏控制系统具备中文操作界面 |  |
| 3.1.5 | 可转换为指针功能，用于控制室和检查室交流 |  |
| 3.1.6 | 床和机架锁定控制;X线的使能控制; 透视蜂鸣器复位; |  |
| 3．1.7 | 秒表;透视存储;清洁模式 |  |
| 3．1.8 | 可完成手术程序操作，包括采集协议;可自行定义和存储手术协议 |  |
| 3．1.9 | 包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |  |
| 3．1.10 | 可导入检查过程清单，帮助医生有序高效的完成检查 |  |
| 3．1.11 | 可导入产品说明书以便医生随时查阅 |  |
| 3．1.12 | 具备智慧手术管理系统 |  |
| 3.1.13 | 可显示手术间人员摆位以及器械摆位情况 |  |
| 3.1.14 | 可在触摸屏控制遮光器和滤片 |  |
| 3.1.15 | 可利用床旁触屏完成三维图像调取和浏览;窗宽窗位调节;测量;实时生成MPR图像;完成三维图像; 完成血管影像的曲面重建 |  |
| 3.2、 | 遥控器功能 | / |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择;检查循环播放和序列循环播放 |  |
| 3.2.2 | 浏览速度;序列纵览和检查纵览;激光灯指示 |  |
| 3.2.3 | 检查和序列的标记，用于存储;选择参考图像并调用; 参考屏图像浏览和采集序列处理; 减影和蒙片选择 |  |
| 4、 | 控制室多点云工作平台 | / |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |  |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |  |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |  |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |  |
| 4.5 | 可在术中准备下一个病人的信息输入;可进行上一个病人的报告编写 |  |
| 4.6 | 进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕 |  |
| 4.7 | 控制室图像编辑不被手术室透视图像打断 |  |
| 4.8 | 手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面 |  |
| 4.9 | 具备中文操作界面 |  |
| 4.10 | 采用win10系统架构 |  |
| 5、 | 高压发生器 | / |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥80KW |  |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |  |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |  |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |  |
| 5.5 | 最大管电压：≥120KV |  |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |  |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |  |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 6、 | X线球管 | / |
| △6．1 | 球管阳极热容量：≥5MHU |  |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |  |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |  |
| △6．4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |  |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |  |
| 6.7 | 透视功率：≥4500W |  |
| 6.8 | 透视管电流：≤160mA |  |
| 6.9 | 球管阳极转速：≥4200转/分钟 |  |
| 6.10 | 球管焦点为三个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm（大中板） |  |
| 6.11 | 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW（大中板） |  |
| △6．12 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |  |
| 6.13 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| ▲6．14 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| △6．15 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |  |
| 6.16 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器;遮光器位置可存储 |  |
| 6.17 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 6.18 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 7、 | 平板探测器 | / |
| 7.1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 7.2 | 平板外壳对角线大小：≤63cm |  |
| 7.3 | 最大有效成像视野(对角线) ≥ 48cm |  |
| △7．4 | ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits |  |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |  |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |  |
| 7.8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |  |
| 7.9 | 平板可90度旋转 |  |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |  |
| 7．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 8、 | 图像显示器 | / |
| 8.1 | 控制室显示器： 高亮医用高分辨率LCD显示器≥24英吋； 数量≥2台； 显示矩阵：≥1920 x 1080； 最大视角：≥178°； 亮度：≥400Cd/m²。 |  |
| ▲8．2 | 操作室： ≥56英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 分辨率≥8M 矩阵：≥3840x2160 最大亮度：≥700Cd/m² 对比度：≥4000:1 最大视角：≥176° |  |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm； 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm ； 显示器吊架旋转范围：≥350°； 显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积。 |  |
| 9、 | 图像系统 | / |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵 |  |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |  |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |  |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |  |
| 9.5 | 实时减影;脉冲透视 |  |
| 9.6 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档 |  |
| 9.7 | 可存储单幅及序列透视图像≥2000幅的连续动态透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 9.8 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |  |
| 9.9 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |  |
| 9.10 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 9.11 | 硬盘图像存储量：≥50,000幅 |  |
| 9.12 | 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 |  |
| 9.13 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 9.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 9.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 9.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 9.17 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 10、 | 测量分析（主机系统） | / |
| 10.1 | 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。 |  |
| 10.2 | 主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。 |  |
| 10.3 | 主机系统具备血管分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。 |  |
| 11、 | 旋转采集 | / |
| △11．1 | L臂旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |  |
| 11.2 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |  |
| 11.3 | 可实时减影 |  |
| 12、 | 网络与接口 | / |
| 12.1 | 具有DICOM Send、Print、Query/Retrieve功能 |  |
| 12.2 | 具有DICOM Worklist、MPPS功能 |  |
| 12.3 | 激光相机、高压注射器接口 |  |
| 13 | 附件 | / |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 13.4 | 具有红外遥控器至少2个 |  |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏;具有床旁射线防护帘 |  |
| 13.7 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 13.8 | 具有中文操作手册 |  |
| 13.9 | 具有输液器吊架 |  |
| 13.10 | 具有双侧臂托一对 |  |
| 13.11 | 具有头托;具有桡动脉穿刺臂托 |  |
| 13.12 | 提供多功能脚闸 |  |
| 13.12.1 | 脚闸功能可根据客户使用习惯自定义 |  |
| 13.12.2 | 多功能脚闸可控制手术灯 |  |
| 14 | 智能路图功能 | / |
| 14.1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |  |
| 14.2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式 |  |
| 14.3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式 |  |
| 14.4 | 在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 14.5 | 液晶触摸屏上具有专门的路图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |  |
| 15、 | 组合蒙片功能 | / |
| 15.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |  |
| 15.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |  |
| 15.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 15.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |  |
| 15.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| 16、 | 射线剂量防护技术： | / |
| 16.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |  |
| 16.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |  |
| 16.3 | 具有管球内置栅控技术 |  |
| 16.4 | 透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储 |  |
| 16.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |  |
| 16.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 16.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |
| 17、 | 下肢血管造影剂跟踪造影 | / |
| 17.1 | 床进为非步进连续运动方式（排除因步进运动而产生的血流与拍片速度不一致、缺乏实时信息的问题） |  |
| 17.2 | 速率无级可变，可手动或电动控制下肢跟踪采集速度 |  |
| 17.3 | 下肢跟踪血管造影图像可达2048²矩阵，以得到高清晰度下肢血管图像 |  |
| 17.4 | 可实时减影 |  |
| 17.5 | 连续运动采集，同时提供拼接功能 |  |
| 18、 | 高级三维重建功能 | / |
| 18.1 | 有独立的原装三维重建工作站硬件和软件 |  |
| 18.1.1 | 3D全流程实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂用量及曝光参数 |  |
| 18.1.2 | 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 |  |
| 18.1.3 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |  |
| 18.2. | 具有体积/表面重建,最大密度投影、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |  |
| 18.3 | 具有局部放大重建 |  |
| 18.4 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |  |
| 18.5 | 具有距离测量、体积测量功能 |  |
| 18.6 | 具有三维自动血管分析 |  |
| 18.7 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程，自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒 |  |
| 18.8 | 可直接在床旁触摸屏上进行机架位置存储以及测量功能 |  |
| 18.9 | 当选定最佳三维图像观察角度，机架可自动跟踪定位到此投照角度 |  |
| 18.10 | 当机架投照角度转动时，三维图像跟随机架实时转动，保持相同观察角度，无间隔时间，并支持无射线环境下 |  |
| 19 | 实时三维路图功能 | / |
| 19.1 | 具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能 |  |
| 19.2 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |  |
| 19.3 | 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作 |  |
| 19.4 | 当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作 |  |
| 19.5 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 |  |
| 20 | 三维与CT/MR图像融合功能 | / |
| 20.1 | 支持将影像设备CT或MR的DICOM影像导入血管机三维工作站，自动或手动与三维血管模型相融合 |  |
| 20.2 | 层厚和窗宽/窗位可根据需要调整 |  |
| 20.3 | 可进行测量分析 |  |
| 20.4 | 从三维图像选取最佳角度时，机架角度自动跟踪到该位置 |  |
| 21 | 类CT软组织成像功能 | / |
| 21.1 | 能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |  |
| 21.2 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |  |
| 21.3 | 单次类CT采集有效覆盖范围：≥240度 |  |
| 21.4 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |  |
| 21.5 | 最快采集时间：≤5秒 |  |
| 21.6 | 类CT图像采集，实现全流程实时逐步引导功能 |  |
| 21.7 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |  |
| 21.8 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |  |
| 21.9 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |  |
| 21.10 | 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 |  |
| 21.11 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |  |
| 21.12 | 具有颅内支架精晰显影功能 |  |
| 21.13 | 选取最佳三维图像角度时，机架角度能够跟踪三维图像视角变化 |  |
| 22 | 双期类CT成像功能 | / |
| △22.1 | 通过C臂进行一次往复扫描，即可得到两个不同时相的类CT图像。如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶。 |  |
| 22.2 | 具备提前预设延时间隔时间功能程序，保证高图像质量 |  |
| 22.3 | 可实现动脉期与实质期图像融合显示，提高病灶的检出率。 |  |
| 23 | 开放式双期类CT成像功能 | / |
| △23.1 | 既可以实现病人等中心的扫描，同时具备偏中心扫描模式，即可实现整个肝脏为中心的影像，提高肝脏的覆盖区域。 |  |
| 23.2 | 扫描起止范围LAO：≥55度，RAO：≥185度 |  |
| 23.3 | 采集帧速率：≥60帧/秒 |  |
| 24 | 微剂量功能 | / |
| 24.1 | 具备专用剂量降低使用的计算机硬件系统 |  |
| 24.2 | 对于运动器官实现特殊技术处理，提高图像质量的同时降低射线剂量：≥50% |  |
| 24.3 | 自动和实时运动补偿 |  |
| 24.4 | 专利降噪技术 |  |
| 24.5 | 自动像素移位 |  |
| 24.6 | 成像系统输出（图像）控制输入（参数） |  |
| 设备二 | 医用血管造影X射线系统1套（小板） | / |
| 一、 | 设备用途：满足心、脑、全身血管造影及介入治疗需要。 投标设备必须是本公司平板血管造影产品的最新机型，最新软件版本 |  |
| 二、 | 技术要求 | / |
| 1、 | 机架系统 | / |
| △1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 1.2 | 悬吊机架最低层高安装要求≤270cm |  |
| 1.3 | 机架可进行等中心旋转 |  |
| 1.4 | 机架运动包括电动和手动两种方式 |  |
| 1.5 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |  |
| 1.6 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥18°/秒 |  |
| 1.7 | CRA：≥45° |  |
| 1.8 | CAU：≥45° |  |
| 1.9 | RAO：≥120° |  |
| 1.10 | LAO：≥120° |  |
| 1.11 | 旋转采集角度≥240° |  |
| 1.12 | C臂旋转范围≥305° |  |
| 1.13 | 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 |  |
| 1.14 | C臂的旋转角度：C臂检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 |  |
| 1.15 | 数码显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 1.16 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm |  |
| 1.17 | L臂电动速度：≥15cm/s |  |
| 1.18 | C型臂弧深：≥105cm （不包括L臂补偿） |  |
| 1.19 | 等中心到地面距离：≤107cm |  |
| 1.20 | 等中心到焦点距离：≥76.5cm |  |
| 1.21 | SID范围：89cm -123.5cm |  |
| 2、 | 导管床 |  |
| 2.1 | 满足全身检查、治疗的要求 |  |
| 2.2 | 床面要求为碳纤维材料 |  |
| 2.3 | 纵向运动范围：≥120cm |  |
| 2.4 | 导管床横向运动：≥36cm |  |
| 2.5 | 床面升降范围：≥28cm |  |
| 2.6 | 床面最低高度：≤74cm |  |
| 2.7 | 床最大承重：≥325KG |  |
| 2.8 | 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 |  |
| △2．9 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 |  |
| 2．10 | 床长度：≥310cm |  |
| 2.11 | 床宽度：≥45cm |  |
| 2.12 | 床面患者最大有效覆盖：≥210cm |  |
| 2.13 | 床面旋转角度：≥270度 |  |
| 2.14 | 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖 |  |
| 2.15 | 床面上下运动速度：≥30mm/S |  |
| 3、 | 检查室内控制系统 | / |
| 3.1 | 床旁液晶触摸屏控制系统 | / |
| 3.1.1 | 提供床旁一套液晶触摸控制屏 |  |
| 3.1.2 | 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 |  |
| 3.1.3 | 可进行图像采集条件控制 |  |
| △3.1.4 | 床旁液晶触摸控制屏长≥300mm，宽≥200mm |  |
| 3.1.5 | 床旁液晶触摸屏控制系统具备中文操作界面 |  |
| 3.1.6 | 可转换为指针功能，用于控制室和检查室交流 |  |
| 3.1.7 | 床和机架锁定控制 |  |
| 3.1.8 | X线的使能控制 |  |
| 3.1.9 | 透视蜂鸣器复位 |  |
| 3.1.10 | 秒表 |  |
| 3.1.11 | 透视存储 |  |
| 3.1.12 | 清洁模式 |  |
| 3.1.13 | 可完成手术程序操作，包括采集协议 |  |
| 3.1.14 | 可自行定义和存储手术协议 |  |
| 3.1.15 | 包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 |  |
| 3.1.16 | 可导入检查过程清单，帮助医生有序高效的完成检查 |  |
| 3.1.17 | 可导入产品说明书以便医生随时查阅 |  |
| 3.1.18 | 具备智慧手术管理系统 |  |
| 3.1.19 | 可显示手术间人员摆位以及器械摆位情况 |  |
| 3.1.20 | 可在触摸屏控制遮光器和滤片 |  |
| 3.2 | 遥控器功能 | / |
| 3.2.1 | 序列选择和图像选择 |  |
| 3.2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |  |
| 3.2.3 | 浏览速度 |  |
| 3.2.4 | 序列纵览和检查纵览 |  |
| 3.2.5 | 激光灯指示 |  |
| 3.2.6 | 检查和序列的标记，用于存储 |  |
| 3.2.7 | 选择参考图像并调用 |  |
| 3.2.8 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |  |
| 3.2.9 | 减影和蒙片选择 |  |
| 4、 | 控制室多点云工作平台 | / |
| 4.1 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |  |
| 4.2 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |  |
| 4.3 | 可同时浏览两个序列 |  |
| 4.4 | 可同时处理不同病人的信息 |  |
| 4.5 | 可在术中准备下一个病人的信息输入 |  |
| 4.6 | 可在术中可进行上一个病人的报告编写 |  |
| 4.7 | 进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕 |  |
| 4.8 | 控制室图像编辑不被手术室透视图像打断 |  |
| 4.9 | 手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面 |  |
| 4.10 | 具备中文操作界面 |  |
| 4.11 | 采用win10系统架构 |  |
| 5、 | 高压发生器 | / |
| 5.1 | 高频逆变发生器，功率：≥80KW |  |
| 5.2 | 最大管电流：≥1000mA |  |
| 5.3 | 逆变频率：≥100kHZ |  |
| 5.4 | 最小管电压：≤40KV |  |
| 5.5 | 最大管电压：≥120KV |  |
| 5.6 | 最短曝光时间：≤1ms |  |
| 5.7 | 自动SID跟踪 |  |
| 5.8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| 6、 | X线球管 | / |
| △6．1 | 球管阳极热容量：≥5MHU |  |
| 6.2 | 球管管套热容量：≥9.4MHU |  |
| 6.3 | 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min |  |
| △6．4 | 球管阳极散热率：≥21000 W |  |
| 6.5 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 6.6 | 液态金属轴承球管 |  |
| 6.7 | 透视功率：≥4500W |  |
| 6.8 | 透视管电流：≤160mA |  |
| 6.9 | 球管阳极转速：≥4200转/分钟 |  |
| 6.10 | 球管焦点为三个，小焦点：≤0.5mm，大焦点：≤0.8mm |  |
| 6.11 | 最小焦点功率：≥45kW，最大焦点功率：≤85kW |  |
| △6．12 | 球管阳极靶边直径：≥200mm |  |
| 6.13 | 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  |
| ▲6．14 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |
| △6．15 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚达1.0mm |  |
| 6.16 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 6.17 | 遮光器位置可存储 |  |
| 6.18 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 6.19 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| 7、 | 平板探测器 | / |
| 7.1 | 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 7.2 | 平板外壳对角线大小：≤47cm |  |
| 7.3 | 最大有效成像视野(对角线) ≥ 30cm |  |
| △7．4 | ≥5种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 7.5 | 最大图像矩阵灰阶输出：1344 x 1344x 16 bits |  |
| 7.6 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |  |
| 7.7 | 像素尺寸：≤154μm |  |
| 7.8 | 0 lp/mm 时DQE：≥77% |  |
| 7.9 | 平板可90度旋转 |  |
| 7.10 | 平板探测器无需水冷装置 |  |
| 7．11 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| 8、 | 图像显示器 | / |
| 8.1 | 控制室显示器： 高亮医用高分辨率LCD显示器≥24英吋； 数量≥2台； 显示矩阵：≥1920 x 1080； 最大视角：≥178°； 亮度：≥400Cd/m²。 |  |
| ▲8．2 | 操作室： ≥56英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器一台 分辨率≥8M 矩阵：≥3840x2160 最大亮度：≥700Cd/m² 对比度：≥4000:1 最大视角：≥176° |  |
| 8.3 | 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm； 显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm ； 显示器吊架旋转范围：≥350°； 显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积。 |  |
| 9、 | 图像系统 | / |
| 9．1 | 外周采集、处理、存储20482矩阵 |  |
| 9.2 | 采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 |  |
| 9.3 | 最大采集帧率：≥6帧/秒 |  |
| 9.4 | 心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 |  |
| 9.5 | 实时减影 |  |
| 9.6 | 脉冲透视 |  |
| 9.7 | 床旁可直接选择透视剂量：≥3档 |  |
| 9.8 | 可存储单幅及序列透视图像≥2000幅的连续动态透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |
| 9.9 | 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 |  |
| 9.10 | 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 |  |
| 9.11 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 9.12 | 硬盘图像存储量：≥50,000幅 |  |
| 9.13 | 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 |  |
| 9.14 | 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 9.15 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 9.16 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 |  |
| 9.17 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 9.18 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| 10、 | 测量分析（主机系统） | / |
| 10.1 | 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。 |  |
| 10.2 | 主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。 |  |
| 11、 | 旋转采集 | / |
| △11．1 | L臂旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 |  |
| 11.2 | 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 |  |
| 11.3 | 可实时减影 |  |
| 12、 | 网络与接口 | / |
| 12.1 | 具有DICOM Send、Print、Query/Retrieve功能 |  |
| 12.2 | 具有DICOM Worklist、MPPS功能 |  |
| 12.3 | 激光相机、高压注射器接口 |  |
| 13、 | 附件 | / |
| 13.1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 13.2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 13.3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 13.4 | 具有红外遥控器至少2个 |  |
| 13.5 | 红外遥控器具有激光灯指示功能 |  |
| 13.6 | 具有悬吊式射线防护屏 |  |
| 13.7 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 13.8 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 13.9 | 具有中文操作手册 |  |
| 13.10 | 具有输液器吊架 |  |
| 13.11 | 具有双侧臂托一对 |  |
| 13.12 | 具有头托 |  |
| 13.13 | 具有桡动脉穿刺臂托 |  |
| 13.14 | 提供多功能脚闸 |  |
| 13.14.1 | 脚闸功能可根据客户使用习惯自定义 |  |
| 13.14.2 | 多功能脚闸可控制手术灯 |  |
| 14、 | 组合蒙片功能 | / |
| 14.1 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 |  |
| 14.2 | 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 |  |
| 14.3 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 14.4 | 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 |  |
| 14.5 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| 15、 | 射线剂量防护技术： | / |
| 15.1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm |  |
| 15.2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |  |
| 15.3 | 具有管球内置栅控技术 |  |
| 15.4 | 透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储 |  |
| 15.5 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |  |
| 15.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 15.7 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |
| 15.8 | 在SID改变，手术床水平移动以及垂直升降时均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能。 |  |
| 15.9 | 支持床旁触摸屏实现无射线下定位 |  |
| 16、 | 实时冠脉支架精细显影功能 | / |
| 16.1 | 采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像 |  |
| △16.2 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 |  |
| 16.3 | 专用的彩色监视器，用于实时冠脉支架精晰显影功能的显示 |  |
| 16.4 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放 |  |

二、配置要求

| 序号 | 配置要求（投标响应时请另附原厂配置清单） | 投标响应（注明型号） |
| --- | --- | --- |
| 设备1 | 医用血管造影X射线系统（大板）1套 |  |
| 1 | 医用血管造影X射线系统1套（大板） |  |
| 2 | 提供进口品牌DSA专用高压注射器1台，匹配高压注射器接口 |  |
| 3 | 提供品牌多参数心电监护仪1台，可在操作室、控制室同时显示（带有双有创压力监测、打印模块、PICCO模块），可实现无线数据采集 |  |
| 4 | 提供品牌除颤仪1台 |  |
| 5 | 提供多用途工作站1台 |  |
| 6 | 多用途工作站需要包括硬件、软件 |  |
| 7 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 |  |
| 8 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |  |
| 9 | 提供移动铅屏风1件：≥2个铅当量 |  |
| 10 | 提供进口品牌防护铅衣、围脖、眼镜5套 |  |
| 设备2 | 医用血管造影X射线系统1套（小板） |  |
| 1 | 医用血管造影X射线系统1套（小板） |  |
| 2 | 提供进口品牌DSA专用高压注射器1台，匹配高压注射器接口 |  |
| 3 | 提供品牌多参数心电监护仪1台，可在操作室、控制室同时显示（带有双有创压力监测、打印模块、PICCO模块），可实现无线数据采集 |  |
| 4 | 提供品牌除颤仪1台 |  |
| 5 | 提供多用途工作站1台 |  |
| 6 | 多用途工作站需要包括硬件、软件 |  |
| 7 | DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），三种格式可以刻录在同一张光盘上，所刻光盘可在普通PC机上回放 |  |
| 8 | USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |  |
| 9 | 提供移动铅屏风1件：≥2个铅当量 |  |
| 10 | 提供进口品牌防护铅衣、围脖、眼镜5套 |  |

三、商务要求

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ▲1、 | 证件要求 |  |
| 1.1 | 代理证明（或制造商出具的授权书）。（适用于进口设备） |  |
| 1.2 | 投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；（适用于按医疗器械管理的货物）。 |  |
| 1.3 | 食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（适用于按医疗器械管理的货物，包括附件）。 |  |
| 1.4 | 不作为医疗器械管理的货物提供食品药品监督管理部门出具的相关证明。 |  |
| 2、 | 货物使用期限 |  |
| ▲2.1 | 自货物生产日期起，不少于5年；提供铭牌标识、照片或说明书相关页面复印件；货物无使用期限的，提供说明。 |  |
| 3 | 货物生产日期 |  |
| ▲3.1 | 货物生产日期（以产品标签、标识为准）：货物到达买方机房之日前6个月内（国产产品）、8个月内（进口产品）；如货物使用期限≥10年的，货物生产日期可以为到达买方机房之日前12个月内 |  |
| 4、 | 质量保证及售后服务。 |  |
| 4.1 | 卖方提供的所有货物必须是全新未使用过的。 |  |
| 4.2 | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须24小时赶赴现场处理，在72小时内对设备无法修复的，须提供性能相当的产品供用户使用或可操作的应急方案。 |  |
| 4.3 | 保修期内开机率≥95%，若设备未达到以上开机率保证，则停机每超过一天则延长十天保修时间。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 |  |
| 4.4 | 提供出保后的保修方案及报价。 |  |
| 5、 | 易耗品及维修备件等要求 |  |
| 5.1 | 投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为评标重要依据。如未列明则默认为日后日常使用中免费提供。 |  |
| ▲6、 | 质保期 |  |
| 6.1 | 设备验收合格后免费保修：1年，并在合同签订时提供相应保修时间的原厂书面承诺，保证零配件供应8年以上，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价90%计算），终身维护，软件终身免费升级。 |  |
| 7、 | 培训（由验收部门视情况而定） |  |
| 7.1 | 操作应用培训：卖方负责在医院现场提供累计不少于5个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 7.2 | 维修保养培训：卖方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。卖方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |  |
| 7.3 | 培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |  |
| 7.4 | 操作应用技能考核：卖方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，卖方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |  |
| 8、 | 交货时间、地点及货物包装 |  |
| 8.1 | 交货时间：合同签订，接到甲方通知后90天内。 |  |
| 8.2 | 交货地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点。 |  |
| 8.3 | 货物包装：卖方提供货物包装方式 |  |
| 9、 | 安装调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：浙江大学医学院附属邵逸夫医院指定地点 |  |
| 9.2 | 卖方须对买方现场进行查勘，在合同签定后10个工作日内书面提供买方认可的运输方案及安装方案（按需提供），费用含在合同总价中 |  |
| 9.3 | 安装完成时间：卖方在货物到货后20个工作日内完成安装调试（其他约定除外），并正常运行，如果超出上述期限，卖方负责由此给买方造成的所有损失 |  |
| 9.4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准 |  |
| 9.5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和设备保险等费用全部由卖方负责 |  |
| 9.6 | 卖方负责买方的机房设计（按需提供），费用由卖方负责 |  |
| 10、 | 验收 |  |
| 10.1 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 |  |
| 10.2 | 货物应符合国家相关标准、投标文件的技术和商务要求，并根据合同条款逐项验收。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收报告。 |  |
| 10.3 | 验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行正常30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告 |  |
| 11、 | 技术资料及服务 |  |
| 11.1 | 卖方提供所有软件的备份光盘或其他存储介质、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘或其他存储介质、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |  |
| 11.2 | 每台设备都应提供完整的中文技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套、软件手册1套和附件使用手册1套等，同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等及电子版的操作规程，如系进口产品，还应提供报关证明 |  |
| 12、 | 知识产权 |  |
| 12.1 | 卖方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且卖方保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。设备所含的软件买方具有永久使用权。 |  |
| 13、 | 产权担保 |  |
| 13.1 | 卖方保证所交付的所有设备的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。 |  |
| 14、 | 违约责任 |  |
| 14.1 | 货物生产日期不满足合同要求的，则构成违约，卖方须向买方支付违约款。违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长/货物使用期限（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计） |  |
| 14.2 | 货物使用期限不满足投标响应的，则构成违约，合同自动解除。 |  |
| 14.3 | 在货物安装后30个工作日内，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）的原因导致设备安装调试未达到合同规定的性能指标和功能要求的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的3‰作为违约款。当累计违约款金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款，且卖方的货物免费供买方使用6个月作为买方损失的补偿。 |  |
| 14.4 | 发生违约后，上述违约款应在验收前向买方支付或在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）。解除合同的，卖方必须退还全部货款。 |  |
| 14.5 | 其他违约责任参见合同要求 |  |
| 15、 | 签订合同时，供应商应向采购人提交预付款保函。采购人在收到预付款保函、合同生效且项目具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款；货物安装验收合格后付清余款。（适用中小企业投标） 验收合格后付全款。（适用大型企业投标） 分批交货，按实际交货数量验收合格后付款，直至此合同执行完毕。 |  |
| 16 | 合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行 |  |
| 17 | 其他要求 |  |
| ▲17.1 | 若设备有信息系统接口，则全部免费开放 |  |
| 18 | 提供所投设备的投标设备配套、总体质量性能说明并提供相关证明材料（如设备彩页；检测报告；原厂技术参数表；专利证明；系统功能截图等）。 |  |

第五章  合同主要条款

采购合同

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据           关于项目编号为        的（             ）项目公开招标的结果，签署本合同。

第一条：项目内容、合同价格及期限

金额单位：元

| 项目名称 | 技术需求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见项目对应招投标文件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.项目具体技术需求及采购人地址等详见招标文件、投标文件以及询标记录。

2.以上合同总价包含项目达到预期使用效果所需的一切费用。

3.合同期限:

本合同自    年  月  日起生效，至    年  月  日止。

第二条：技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第三条：知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第四条：产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第五条：转包或分包

 不允许转包。

□ 允许分包部分                   。

如乙方将项目转包或擅自分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第六条：质保期和履约保证金

1.质保期      年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2.履约保证金     元。履约保证金于    年   月   日前交至甲方处，在合同约定交货验收合格且无违约的，合同期满     个月之日起5个工作日内无息退还。

第七条：项目工期及实施地点

1.交货期：

2.实施地点：

第八条：货款支付

付款方式：

第九条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条：质量保证及售后服务

详见投标文件。

第十一条：调试和验收

详见投标文件。

第十二条：货物包装

详见投标文件。

第十三条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付项目或验收不合格的，乙方应按逾期交付项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。因乙方原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款15%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，或乙方拒绝更换货物的，按乙方逾期交货处理，甲方可单方面解除合同。

5．以上违约责任也可由甲乙双方协商解决。

第十四条：不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条：诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十六条：合同生效及其它

1.合同经甲、乙         方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经         、 财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。若投标文件中没有约定的条款，按招标文件要求执行。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式    份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份            。

6．其他约定

甲方：                           乙方：

(公章）                          (公章）

法定(授权)代表人：               法定(授权)代表人：

经办人：                         单位地址：

单位地址：                          电    话：

电    话：                       开户银行：

签字日期：     年   月   日      账    号：

签字日期：     年   月   日

第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）项目

项目编号： 0625-23215D17

标项号：/

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院医用血管造影X射线系统（DSA）项目

项目编号： 0625-23215D17

标项号：/

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.商务技术文件目录

- 详见“第二章  投标人须知”“三、投标文件” “（一）投标文件的组成”中的“2.商务技术文件”。

6.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

4.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

5.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

6.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

附件：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物/服务全部由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。

投标人名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

8. 采购需求响应表（包含技术需求及商务、其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

- 注：

- 1、投标人必须按采购需求（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

投标人盖章：                          日  期：

9.设备配置清单格式

设备配置清单

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人盖章：                         日  期：

11.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率（优惠后价格按1-___%计算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
|  |  |  |  | % |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，免费提供给采购人。

投标人盖章：                          日 期：

12.报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章，在电子交易平台填写）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见第六章）；

（5）残疾人福利性单位声明函(如有）；

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（8）代理服务费支付承诺书。

13.中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

14. 残疾人福利性单位声明函

（如制造商为残疾人福利性单位，请填写下述声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（ 盖章）            （如制造商是残疾人福利性单位）：

日  期：

15.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），_______                    __（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

16. 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 制造商、产地 | 规格型号 | 供货期 | 投标总价（元） | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

17.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

18.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。