（货物类公开招标项目）

浙江省食品药品检验研究院

精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2270110-14

| 采购人 | ： | 浙江省食品药品检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年06月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标须知	16

一、总则	16

二、采购文件	18

三、投标文件的编制	18

四、投标文件的递交	24

五、开标与评标	26

六、确定中标供应商及授予合同	27

第三部分 采购需求	30

一、概况	30

二、设备采购清单	30

三、设备技术要求	31

四、其他	98

第四部分  合同条款	99

第五部分  评标办法（综合评分法）	112

一、总则	112

二、评标组织	112

三、评标纪律	112

四、评标程序	113

五、评标细则及标准	116

第六部分  投标文件格式	120

一、投标文件封面（格式供参考）	121

二、资格响应文件	123

三、商务技术响应文件部分格式	132

四、报价响应文件部分格式	149

第七部分   其它	156

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年06月30日09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2270110-14

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

预算金额（元）：11925670.00

最高限价（元）：标项一：965370.00；标项二:7170000.00；标项三：3185300.00；标项四：605000.00；

采购需求：

标项名称:标项一：精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等

数量:1

预算金额（元）：965370.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等，具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：1.本标项不允许采购进口产品；

2.本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大中型企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

标项名称:标项二：P2狗猴饲养笼（负压）

数量:1

预算金额（元）：7170000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为P2狗猴饲养笼（负压），具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：1.本标项不允许采购进口产品；

2.本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大中型企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

标项名称:标项三：环境测试箱、超声仪等

数量:1

预算金额（元）：3185300.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为环境测试箱、超声仪1、pH计、精密电子天平、电子天平、微粒分析仪、凯氏定氮仪、水浴锅、超声仪2、洗瓶机、马弗炉、真空干燥箱（带制冷功能）、磁力搅拌器、离心机、高压蒸汽灭菌器、恒温恒湿培养箱、灭菌箱、翻转式混匀器、2D混匀器、多功能混匀器、单道移液器、八道移液器、电动移液器、自动稀释工作站、高压蒸汽灭菌器、电热恒温干燥箱，具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：1.本标项允许采购进口产品；

2.本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大中型企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

标项名称:标项四：全自动样本处理系统（提取+建库）

数量:1

预算金额（元）：605000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为全自动样本处理系统（提取+建库），具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：1.本标项不允许采购进口产品；

2.本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大中型企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

合同履行期限：标项1、2、3、4：详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本标项中的电热恒温干燥箱、精密恒温水浴锅专门面向中小企业/小微企业采购；标项2：本标项专门面向中小企业/小微企业采购；标项3：无；标项4：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1、2、3、4：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年06月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月30日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2022年06月30日09:00

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：浙江省杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87180396

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰  葛珍妮 陈秋阳

项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061804 0571-81061841

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2270110-14 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 最高限价见采购公告及采购文件的第三部分，超过最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2022年06月16日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430,并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 - 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮、陈秋阳 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804、0571-81061841 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2022年06月30日09:00 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核、讨论及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函。 2.金额：合同总价的2.5%；履约保证金在验收合格后5个工作日内无息退还。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第28、29条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的9折计取，以中标金额为计费基数，分段按优惠后的费率差额定律累进计算，具体如下： 中标金额（万元）; 优惠后的费率. 100以下; 1.35%. 100（含）-500; 0.99%. 500（含）-1000; 0.72%. 1000（含）以上; 0.45%. 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的优惠收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 4.支付形式及账号： ① 支付形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 支付账号 ： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 33 | 信息安全要求 （如有） | ▲本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 标项1、2、4不允许采购进口产品，标项3允许采购进口产品。 允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | √ A、货物类，单一产品或核心产品为：详见采购文件第三部分。 ☐ B、服务类。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | ## 本项目的采购标的： 精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目， ## 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 标项1非专门面向中小企业采购，但要求标项采购内容中的电热恒温干燥箱、精密恒温水浴锅必须面向中小企业采购，否则为无效投标； 标项2专门面向中小企业采购； 标项3非专门面向中小企业采购； 标项3非专门面向中小企业采购； 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | √ A、同意将非主体、非关键性的工作分包，中标候选人拟将本项目进行分包又符合价格优惠政策的，应在投标文件中提供分包意向协议。 ¨ B、不同意分包。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省食品药品检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7“电子签章”系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8“公章”系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件前附表或第三部分中明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

（3）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）资格响应自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本标项中的电热恒温干燥箱、精密恒温水浴锅专门面向中小企业/小微企业采购；标项2：本标项专门面向中小企业/小微企业采购；标项3：无；标项4：无。

供应商按要求出具下列声明函，否则投标资格审查不合格：

1）中小企业声明函（货物）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，如实填写并提交《中小企业声明函》。

供应商在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）特定资格条件证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

（7）联合体协议（如需）；

- 投标人认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。投标人为联合体投标的，联合体各方均须满足资格条件要求，否则资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标响应一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 投标人曾承担过的同类项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）对本项目要求的总体理解；

（2）技术响应表；

（3）详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）交货方案和计划；

（6）安装调试方案；

（7）验收方案；

（8）售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）常用配件（备品备件）价格表；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱企业的证明文件（如有）；

投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

此报价应包括但不限于采购范围内货物的供货、安装、调试、验收、培训和售后服务等内容。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为已含在总价内，采购人均不予支付。供安装调试所需辅材一次报入投标总价，除需求变更增减外，以后不作调整。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4如投标设备为进口设备的，必须采用人民币报交货至采购人指定地点的免税价格，还应提供参考美元价格，报价除包括11.2条规定的费用外，还必须包含外贸代理费等相关费用（外贸代理服务费相关要求见本部分第30条）。

11.5本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.6其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第20项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

25.4中标供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标供应商承担，采购人通过公开的招标确定中标的进口代理单位情况如下：

31.1.1进口代理单位名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

31.1.2进口代理单位联系人：周飞

31.1.3进口代理单位联系人电话：13634188579

31.1.4 外贸代理服务费

| 序号 | 代理金额(单票人民币) 万元 | 外贸代理费率 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150以下报价 | 2.5% | 占进口货物CIP采购人指定低点价的百分比。 |
| 2 | [150至350]报价 | 1.8% |  |
| 3 | 350以上报价 | 1.4% |  |

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标供应商承担，由外贸代理机构与中标供应商结算。

32．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目，采购清单详见本部分第二项内容，技术参数要求详见本部分第二项内容。

2．使用地点：浙江省杭州市滨江区平乐街325号。

3.特别说明：本次采购的设备应提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

## 二、设备采购清单

| 标项 | 子目及子目最高限价 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 是否为 核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 子目：疫苗能力建设； 最高限价：4.137万元 | 精密恒温水浴锅 | 1 | / | 否 |
|  |  | 电热恒温干燥箱 | 1 | / | 否 |
|  | 子目：食品能力建设； 最高限价：40万元 | QUECHRS全自动样品制备系统 | 1 | / | 否 |
|  |  | 氮吹仪 | 1 | / | 否 |
|  | 子目：绍兴中心检测能力建设； 最高限价：52.4万元 | 手持裂隙灯 | 1 | / | 否 |
|  |  | 手持眼底照相机 | 1 | / | 否 |
|  |  | 精子分析仪 | 1 | 是 | 否 |
| 标项二 | 子目：疫苗能力建设； 最高限价：717万元 | P2狗猴饲养笼（负压） | 237 | / | 否 |
| 标项三 | 子目：药品能力建设； 最高限价：15.75万元 | 环境测试箱 | 1 | / | 是 |
|  |  | 超声仪1 | 1 | / | 是 |
|  | 子目：疫苗能力建设； 最高限价：275.98万元 | pH计 | 1 | / | 是 |
|  |  | 精密电子天平 | 1 | / | 是 |
|  |  | 电子天平 | 1 | / | 是 |
|  |  | 微粒分析仪 | 1 | / | 是 |
|  |  | 凯氏定氮仪 | 1 | / | 是 |
|  |  | 水浴锅 | 1 | / | 是 |
|  |  | 超声仪2 | 2 | / | 是 |
|  |  | 洗瓶机 | 1 | / | 是 |
|  |  | 马弗炉 | 1 | / | 是 |
|  |  | 真空干燥箱（带制冷功能） | 1 | / | 是 |
|  |  | 磁力搅拌器 | 2 | / | 是 |
|  |  | 离心机 | 2 | / | 是 |
|  |  | 高压蒸汽灭菌器 | 3 | / | 是 |
|  |  | 恒温恒湿培养箱 | 3 | / | 是 |
|  |  | 灭菌箱 | 1 | / | 是 |
|  |  | 翻转式混匀器 | 3 | / | 是 |
|  |  | 2D混匀器 | 2 | / | 是 |
|  |  | 多功能混匀器 | 8 | / | 是 |
|  |  | 单道移液器 | 20 | / | 是 |
|  |  | 八道移液器 | 6 | / | 是 |
|  |  | 电动移液器 | 6 | / | 是 |
|  |  | 自动稀释工作站 | 1 | / | 是 |
|  |  | 高压蒸汽灭菌器 | 6 | 是 | 是 |
|  |  | 电热恒温干燥箱 | 1 | / | 是 |
|  | 子目：绍兴中心检测能力建设； 最高限价：26.8万元 | 二氧化碳培养箱 | 1 | / | 是 |
|  |  | 离心机 | 2 | / | 是 |
| 标项四 | 子目：疫苗能力建设； 最高限价：60.5万元 | 全自动样本处理系统（提取+建库） | 1 | / | 否 |

## 三、设备技术要求

1.标项一：精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等7台套

| 标项 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 1 | 精密恒温水浴锅 | 1 |
|  | 2 | 电热恒温干燥箱 | 1 |
|  | 3 | QUECHRS全自动样品制备系统 | 1 |
|  | 4 | 氮吹仪 | 1 |
|  | 5 | 手持裂隙灯 | 1 |
|  | 6 | 手持眼底照相机 | 1 |
|  | 7 | 精子分析仪 | 1 |

设备1：精密恒温水浴锅

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：精密恒温水浴锅 |
| 2 |  | 2 | 数量：1台 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 具有加热和制冷功能，RID温度控制技术 |
| 11 |  | 4.2.2 | 加热功率≥1.5kw，可以快速升温到设定值 |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 温度范围：-20~100℃或更宽 |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 温度稳定性：≤±0.05℃ |
| 14 |  | 4.2.5 | 全工作温度范围内都具有过温安全保护功能 |
| 15 |  | 4.2.6 | 具有低液位报警功能，当液位过低时，声光报警并切断电源防止干烧 |
| 16 |  | 4.2.7 | 待机模式及仪器自动启动模式两种工作模式可选 |
| 17 |  | 4.2.8 | 有排水口，方便更换浴液 |
| 18 |  | 4.2.9 | 不锈钢加热盘管，耐腐蚀，不结水垢 |
| 19 |  | 4.2.10 | 全程制冷技术，在工作温度范围内，任何需要制冷的时刻，制冷系统可以随时激活制冷功能 |
| 20 |  | 4.2.11 | R134a无氟环保型制冷剂 |
| 21 | ▲ | 4.2.12 | 冲液体积：≥20L |
| 22 |  | 4.2.13 | 可以使用外循环温控，可以设定内外循环流量比 |
| 23 | ★ | 4.2.14 | 流速：≥8L/min |
| 24 |  | 4.2.15 | 泵压：≥0.2bar |
| 25 |  | 5 | 配置清单 |
| 26 |  | 5.1 | 精密恒温水浴锅 1台 |
| 27 |  | 6 | 技术资料 |
| 28 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 29 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 30 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 31 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 32 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 33 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 34 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 35 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 36 |  | 7 | 交货及验收 |
| 37 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 38 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 39 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 40 |  | 9 | 保修期 |
| 41 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 42 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备2：电热恒温干燥箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：电热恒温干燥箱 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 | ▲ | 4.1 | 内腔体积不小于190升。 |
| 6 | ★ | 4.2 | 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内隔板间距可调。 |
| 7 |  | 4.3 | 微电脑液晶显示控制器，控温精确可靠。 |
| 8 |  | 4.4 | 采用强迫式暖风设计，确保工作室温度均匀。 |
| 9 |  | 4.5 | 采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗，观察方便明了。 |
| 10 |  | 4.6 | 箱门打开时，微循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 |
| 11 | ★ | 4.7 | 控温范围：80-220℃。 |
| 12 | ★ | 4.8 | 温度分辨率：0.1℃。 |
| 13 |  | 4.9 | 恒温波动度：±1℃。 |
| 14 |  | 4.10 | 温度均匀度：±3% @100℃。 |
| 15 |  | 4.11 | 可选配可编程液晶温度控制器。 |
| 16 |  | 4.12 | 外形尺寸（mm）W*D*H：不大于800*（700-800）*800 |
| 17 |  | 5 | 配置清单 |
| 18 |  | 5.1 | 电热恒温干燥箱1台 |
| 19 |  | 5.2 | 载物拖架2块 |
| 20 |  | 6 | 技术资料 |
| 21 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 22 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 23 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 24 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 25 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示。 |
| 26 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 27 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 28 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 29 |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
| 30 |  | 10 | 保修期 |
| 31 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 32 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备3：QUECHRS全自动样品制备系统

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：QUECHRS全自动样品制备系统 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 用途：该系统主要用于食品、农产品农药残留检测时，利用QuEChERS方法对不同种类样品自动进行提取和净化处理。 |
| 4 |  | 4 | 工作条件： |
| 5 |  | 4.1 | 工作电压： AC 220-230V 50Hz |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作温度：5-40℃ |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境湿度：20%-90% |
| 8 |  | 5 | 技术参数 |
| 9 |  | 5.1 | 应用范围：该系统主要应用于食品、农产品农药残留检测时，利用QuEChERS方法对不同种类样品自动进行提取和净化处理。 |
| 10 |  | 5.2 | 供货要求：包含振荡离心一体化主机系统，带前端程序控制面板，双层样品套管等 |
| 11 |  | 5.3 | 技术指标 |
| 12 |  | 5.3.1 | 工作原理：该系统耦合了三维立体8字振荡和离心功能，匹配预置试剂的双层样品套管同步使用，可自动进行振荡、离心、转移动作，实现样品的提取，盐析，分液，定量转移，净化一次性自动连续完成。在立体振荡离心功能以及预置配套试剂的双层样品套管作用下，待测样品自双层样品套管的外管中完成提取后，提取液透过内管上的微孔滤膜进入内管实现自动转移分离，在内管中自动完成样品净化处理。样品的提取净化处理全程一键式连续操作，无需手工切换，有效提高样品前处理效率和一致性。 |
| 13 |  | 5.3.2 | 振荡离心特性 |
| 14 | ▲ | 5.3.2.1 | 运动形式：采用已获国际国内认可的单主机强力高速三维立体8字振荡离心耦合一体运动模式 |
| 15 |  | 5.3.2.2 | 振荡时间：0～600s |
| 16 | ★ | 5.3.2.3 | 振荡幅度：24mm |
| 17 |  | 5.3.2.4 | 离心转速：≥4300rpm |
| 18 |  | 5.3.2.5 | 离心时间：0～800 |
| 19 | ★ | 5.3.3 | 双层样品套管：为配合样品振荡离心自动转移，需采用双层样品套管。该套管是体积为50ml带微孔膜离心管的双层套管，由内外双层管组成，内管侧壁开若干小孔，孔上覆有微孔滤膜，确保QuEChERS方法样品的提取，转移，净化一次性完成。 |
| 20 |  | 5.3.1.1 | 外管材质和容积：医用PP，50ml /70ml。 |
| 21 |  | 5.3.1.2 | 内管材质和容积：医用PP，15ml/25ml |
| 22 |  | 5.3.1.3 | 内管小孔直径：2.5mm |
| 23 |  | 5.3.4 | 配套试剂：长期稳定提供经第三方检测后的试剂，并可根据用户需求进行试剂订制化。（可出具第三方检测报告） |
| 24 |  | 5.3.4.1 | 净化剂、振子内置于双层套管内管中，无需手工装填。所有试剂包装为塑料纯铝复合密封袋包装，防潮防漏 |
| 25 | ★ | 5.3.5 | 转子容量：采用双层样品套管，每批处理样品数量至少为12个，每批次可一次性处理样品总体积大小于840ml。 |
| 26 |  | 5.3.6 | 仪器转子：采用新型全保护转子，确保样品处理完全性和安全性 |
| 27 |  | 5.3.7 | 仪器控制：控制系统采用微控制器系统，具备软件注册权登记证书。 |
| 28 |  | 5.3.8 | 仪器具有不平衡监测功能，具有过温监测和过载监测功能。 |
| 29 |  | 5.3.9 | 仪器采用玻璃材质电容触控屏系统，耐酸碱腐蚀，寿命高 |
| 30 |  | 5.3.10 | 仪器可存储99个自定义方法 |
| 31 |  | 5.3.11 | 仪器可切换中英文系统 |
| 32 |  | 5.3.12 | 仪器有观察窗，可看见内部转子工作情况 |
| 33 |  | 5.4 | 随机文件： 供货方提供详细的操作指南、产品说明书、常用方法手册、操作视频、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。 |
| 34 |  | 6 | 配置要求: 编号; 名称; 单位; 数量. 1; 主机; 台; 1. 2; 12位振荡离心转子; 个; 1. 3; 压盖; 个; 1. 4; 预置净化剂双层样品套管; 个; 50. 5; 提取剂; 包; 50. 6; 振子; 包; 50. |
| 35 |  | 7 | 服务要求 |
| 36 |  | 7.1 | 交货期：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内 |
| 37 |  | 7.2 | 交货地：用户指定地点 |
| 38 |  | 7.3 | 供货商在接到用户安装通知后，须在7工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20工作日内安装、调试完毕 |
| 39 |  | 7.4 | 安装工程师将按照出厂标准验收仪器 |
| 40 |  | 7.5 | 安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答 |
| 41 |  | 7.6 | 人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于2人次的用户地免费培训 |
| 42 |  | 7.7 | 仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期3年，仪器终生维修。 |
| 43 |  | 7.8 | 须随机提供至少一套产品详细完备资料原件。所有资料应清晰易读，且购买方合法拥有。所提供资料须包括：产品操作手册、产品维修手册、常用方法手册、操作视频等与应用、操作、维护有关的资料。 |
| 44 |  | 8 | 能力或业绩要求：提供证明能力或业绩证明 |

设备4：氮吹仪

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：氮吹仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求： 利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ★ | 4.2.1 | 批量处理能力：不少于80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。 |
| 11 |  | 4.2.2 | 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。 |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。 |
| 16 |  | 4.2.7 | 氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 |
| 17 |  | 4.2.8 | 水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。 |
| 18 |  | 4.2.9 | 可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。 |
| 19 |  | 4.2.10 | 低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50% |
| 20 |  | 4.2.11 | 浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动上升与水浴模组自动分离。 |
| 21 | ★ | 4.2.12 | 浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。 |
| 22 |  | 4.2.13 | 具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作 |
| 23 |  | 4.2.14 | 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。 |
| 24 |  | 4.2.15 | 水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生的烫伤。 |
| 25 |  | 4.2.16 | 具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。 |
| 26 |  | 4.2.17 | 具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。 |
| 27 |  | 4.2.18 | 可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率 |
| 28 |  | 5 | 配置清单 |
| 29 |  |  | 全自动平行浓缩仪主机 1台 三面观察水浴双层加热模组 1套 8位氮吹模组 10套 80位20ml试管架 1套 20ml试管100个/包 1包 控制软件 1套 |
| 30 |  | 6 | 技术资料 |
| 31 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 32 |  | 6.2 | 出厂合格证明 |
| 33 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 34 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 35 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供免费现场培训名额。 |
| 36 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 37 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 38 |  | 8 | 交货 |
| 39 |  | 8.1 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约一个月内 |
| 40 |  | 8.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 41 |  | 9 | 验收 |
| 42 |  | 9.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 43 |  | 9.2 | 设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 44 |  | 10 | 保修期 |
| 45 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

设备5：手持裂隙灯

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：手持裂隙灯 |
|  |  | 2 | 数量：1台 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于眼科对角膜、虹膜、晶体作全面的观察。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 显微镜部分 |
|  |  | 4.1.1 | 显微镜类型：双目交角式显微镜。 |
|  |  | 4.1.2 | 物镜：1X。 |
|  |  | 4.1.3 | 目镜：10X、16X。 |
|  |  | 4.1.4 | 屈光度补偿：±7D。 |
|  |  | 4.1.5 | 工作距离：80mm。 |
|  |  | 4.1.6 | 瞳距距离可调：48mm-70mm。 |
|  |  | 4.2 | 裂隙灯部分 |
|  |  | 4.2.1 | 裂隙宽度：0～10mm连续可调。 |
|  |  | 4.2.2 | 裂隙高度：1mm、3mm、5mm、10mm。 |
|  |  | 4.2.3 | 光斑直径：1mm、3mm、5mm、10mm。 |
|  |  | 4.2.4 | 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。 |
|  |  | 4.2.5 | 裂隙旋回转角度：水平圆周±30度。 |
|  |  | 4.2.6 | 锂电池，可充电型。工作时间：5-6小时。 |
|  |  | 4.2.7 | 照明灯泡：高亮度白光LED。 |
|  |  | 4.3 | 数码部分 |
|  | ▲ | 4.3.1 | 数码相机，显示屏约2.7英寸，像素1400万以上，图像细腻清晰。 |
|  |  | 4.3.2 | 设有拍摄手柄更方便。 |
|  |  | 4.3.3 | 数码相机自动调焦，操作简单。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 手持裂隙灯主机一台，以及相关配件。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持 |
|  |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

设备6：手持眼底照相机

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：手持眼底照相机 |
|  |  | 2 | 数量：1台 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于眼科对眼底作全面的观察，便携式、免散瞳。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 眼底摄影机部分 |
|  |  | 4.1.1 | 视野：45度。 |
|  |  | 4.1.2 | 屈亮度：-20到＋20D。 |
|  |  | 4.1.3 | 固视灯：7个内置固视灯。 |
|  |  | 4.1.4 | 工作距离：24mm。 |
|  | ▲ | 4.1.5 | 像素≥500万。 |
|  |  | 4.2 | 发光源（免散瞳）模式 |
|  | ▲ | 4.2.1 | 自然光发光二极管（LED）：波长420～680nm，功率不大于4mW 或红外线LED：波长800～900nm，功率不大于4mW。 |
|  | ▲ | 4.2.2 | 摄像/视频闪光灯：自然光发光二极管（LED）；LED波长420nm～680nm，功率不大于4mW。 |
|  |  | 4.3 | 显示荧幕 |
|  |  | 4.3.1 | 对焦方式自动/手动对焦。 |
|  |  | 4.3.2 | 3.5"寸全彩TFT-LCD触屏。 |
|  | ▲ | 4.3.3 | 显示感测芯片CMOS，图像分辨率2560x1920像素，视频分辨率1280x960像素。 |
|  |  | 4.4 | 内建8G微型SD卡，可支援至32G；档案格式照片(JPG)、(H.264高清画质)。 |
|  |  | 4.5 | 接口线 Mini USB接口，可直接将图片传输至计算机连接线。AV接口线Phone Jack接口。 |
|  |  | 4.6 | 可充电锂电池，3.7V typ.2600mAh(9.62Wh) min.2500mAh。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 手持眼底照相机主机一台，以及相关配件（充电底座、锂电池、USB数据线、电源适配器、AV连接线）。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持 |
|  |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

设备7：精子分析仪

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：精子分析仪 |
|  |  | 2 | 数量：1套 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于检测精子浓度、运动学参数等测定，适用于大小鼠。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 采用负相差技术，一键自动捕获相差显微镜下的大小鼠运动精子，不需要设置图像分割阈值。 |
|  |  | 4.2 | 按照WHO5精液检验标准，具有计算机两份样本自动对比，计算可接受差异。 |
|  |  | 4.3 | 精子活力检测具备精子轨迹运动图，不同活力等级精子采用不同颜色分开。 |
|  |  | 4.4 | 捕获的每一个活力运动视野进行运动回放，运动回放时，运动轨迹图可以设置隐藏，便于人工复核。 |
|  |  | 4.5 | 具备精子尾部识别技术，直接区分精子和杂质，有效提高识别准确度。 |
|  |  | 4.6 | 具备精液分层处理功能，处理不在一个焦平面的精液样本，确保检测准确。 |
|  |  | 4.7 | 具备手工修正功能：支持快速除杂，可准确修改任意一个精子的运动类型，支持批量选择及快捷键操作。 |
|  |  | 4.8 | 支持一次性计数板、Makler计数板和Macro计数板。 |
|  | ★ | 4.9 | 自动将精子各部分用色彩填充或边缘填充，便于识别。 （1） 路径速度VAP,平均角位移MAD,前向性STR,直线性LIN、侧摆幅度ALH、鞭打频率BCF、摆动性WOB）； （2） 单个精子活力各项运动学参数； （3） 统计学参数SD_VCL,SD_VSL,SD_VAP。 |
|  |  | 4.10 | 硬件基本配置 |
|  |  | 4.10.1 | 进口显微镜（盘式相差，正相差物镜Ph20x、100x油镜，负相差物镜Nh10x）； |
|  |  | 4.10.2 | 摄像机系统（0-162帧/秒，分辨率1920*1200）； |
|  |  | 4.10.3 | 计算机工作站（I5、128GSSD+1T、8G、23寸、1920*1080、Windows 10）。 |
|  | ▲ | 4.11 | 可以分析大小鼠精子。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 精子分析仪主机一套，以及相关配件，保证正常运行。 |
|  |  | 5.2 | 计算机工作站（I5、128GSSD+1T、8G、23寸、1920*1080、Windows 10）一套。 |
|  |  | 5.3 | 无线彩色喷墨打印机一套。 |
|  |  | 5.4 | 一次性精子计数板（20微米）1000人份。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持 |
|  |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

标项二：P2狗猴饲养笼（负压）

| 标项 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项二 | 8 | P2狗猴饲养笼（负压） | 237 |

设备8：P2狗猴饲养笼（负压）

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：P2狗猴饲养笼（负压）等笼具 |
|  |  | 2 | 数量：1批 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于P2狗、P2猴、SPF大鼠、SPF小鼠、SPF兔、SPF豚鼠饲养。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 狗猴通用笼（定制） （1）带微屏障：146套（可养292只） （2）不带微屏障：16套（可养32只） |
|  |  | 4.1.1 | 功能： 微屏障狗猴饲养系统由排气系统及微屏障系统组成，前门单轨悬挂设计，PC门板材质便于观察，开门后狗猴笼可移进移出，便于房间及笼具清洁，顶置双风机排风设计，气流由底部向上流动，大大减少房间内氨气及异味。狗猴笼增加屏障后可规避狗猴抓人现象。 |
|  | ▲ | 4.1.2 | 饲养间宽度4000mm，笼具安装后，中央过道宽度应大于1000mm。 |
|  |  | 4.1.3 | 微屏障性能参数 |
|  |  | 4.1.3.1 | 外形尺寸：≤5200×1350×2700mm（5台双层狗猴笼为一组）。 |
|  |  | 4.1.3.2 | 顶排风设计，配备双风机排风，风箱初效过滤。 |
|  |  | 4.1.3.3 | 电源：AC220V；功率：300W |
|  |  | 4.1.3.4 | 噪音：＜60dB |
|  | ★ | 4.1.3.5 | 排风量：≥300m³/H（单风机） |
|  | ★ | 4.1.3.6 | 模块化结构设计，可拆卸拼装。 |
|  | ▲ | 4.1.3.7 | 悬挂式前门设计，狗猴笼移进移出。 |
|  |  | 4.1.3.8 | 门设计为折叠开关，四组八扇。 |
|  | ▲ | 4.1.3.9 | 门板、侧板、顶板采用透明PC板，厚度≥3.0mm。 |
|  |  | 4.1.3.10 | 背板采用SUS 304不锈钢板，厚度≥1.2mm。 |
|  |  | 4.1.3.11 | 主框架50*50mm不锈钢管，壁厚≥1.5mm。 |
|  |  | 4.1.4 | 狗猴笼参数 |
|  | ▲ | 4.1.4.1 | 规格要求：≥1000×1000×2080mm，双层笼具；含脚轮高度。 |
|  | ★ | 4.1.4.2 | 材质：除脚轮外，全部为SUS 304不锈钢材质，表面哑光，所有部件（含焊接处）永不生锈。不锈钢板厚度不低于1.0mm，不锈钢网片钢条直径不低于4mm，不锈钢网片外框钢条直径不低于9.5mm，不锈钢方管尺寸不低于30×30mm。 |
|  |  | 4.1.4.3 | 框架：采用≥30×30×1.5mm不锈钢方管。 |
|  | ▲ | 4.1.4.4 | 侧门：每层笼两侧面均有可拉开和关闭的侧门，相邻笼能互通，可活动侧门约为43×90cm（宽*高）；侧门上部为不锈钢网格（高度约40cm），下部为实心不锈钢板（高度约48cm），侧门安装牢固，结合紧密，移动便捷，不产生晃动情况。相邻笼具并排放置可无缝牢固连接并锁定，并且相邻的笼具底网之间无凸出物。 |
|  |  | 4.1.4.5 | 后封板：≥1.0mm厚不锈钢板。 |
|  |  | 4.1.4.6 | 顶网片：外框：9.5mm不锈钢圆钢，栅栏采用4.0mm不锈钢圆钢，网间隙为约25*25mm。 |
|  | ★ | 4.1.4.7 | 底网片：竖不锈钢栅，竖条宽度2.5cm，竖条间距2cm，竖条厚度0.5cm，竖条材质为304不锈钢，不锈钢厚度1mm。底网应可取下来。 |
|  | ★ | 4.1.4.8 | 托盘：冲水托盘净间距约12cm，采用1.0mm厚不锈钢板，托盘中间固定，带上下调节插销，上下调节具有冲洗及收集尿液功能。 |
|  |  | 4.1.4.9 | 笼门框用≥9.5mm不锈钢圆钢，内用≥8.0mm不锈钢圆钢分成栅栏状，间隙≤33mm，右上角带卡片座，带水盒，饲料盒，方便取出，所有笼门可任意调换。 |
|  | ★ | 4.1.4.10 | 安装自动饮水系统（配饮水嘴、不锈钢饮水支管），可通过软管连接自来水总管。 |
|  |  | 4.1.4.11 | 笼具尺寸及饮水口的位置的可接受误差范围为±3mm，否则需对因此导致的自动饮水无法安装产生的后续费用负责。 |
|  |  | 4.1.4.12 | 标识：笼牌牢固，固定于笼正面，表面罩有机玻璃面板（厚度5mm），规格（内径约10.5×6.4cm，外径约12.5×8.8cm）；笼具本身需带不锈钢编号牌（如：MH001、MH002……），以用户提供的号码为准，标识位置在笼具正中上方，横梁处。 |
|  |  | 4.1.4.13 | 具有特殊设计的笼锁装置，可防止动物自行开门逃逸，且方便工作人员开关门操作。 |
|  |  | 4.1.4.14 | 笼具之间可以任意互锁固定，且方便工作人员开启和锁住。 |
|  |  | 4.1.4.15 | 不锈钢管连接处应氩弧焊满焊处理，不得有缝隙漏水现象。 |
|  |  | 4.1.4.16 | 脚轮：采用不锈钢万向支架，4英寸不锈钢万向脚轮，两个前轮带刹，移动灵活。脚轮的位置不影响相邻笼具的无缝连接锁定。 |
|  |  | 4.2 | 大鼠IVC笼 （1）1拖3（85笼）：2套 （2）1拖2（60笼）：3套 |
|  |  | 4.2.1 | IVC主机 |
|  |  | 4.2.1.1 | 主要材质：采用SUS304不锈钢发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成。 |
|  |  | 4.2.1.2 | 尺寸：≤310×550×1650mm。小型主机使实验室空间得到充分利用。 |
|  |  | 4.2.1.3 | 每台主机可同时连接2-4个笼架，且能保证笼架的通风、压差等较为均衡。 |
|  |  | 4.2.1.4 | 主机排风口要求采用恒压连接方式，以保障最远处笼盒风量平衡；笼架笼具回风管采用一次成型的高分子材料等径三通及平板式插板连接器与主机连接。 |
|  | ★ | 4.2.1.5 | 操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机，具有UPS电量显示功能，温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持透传短信报警功能。 |
|  | ★ | 4.2.1.6 | 采用智能变风量设计。电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量需不低于100m3/h；换气次数（次/h）：10～50（可调）；梯度压差(Pa)：0～50（可调）；空气洁净度(级)：＜100级。噪音：噪音≤58分贝。 |
|  | ★ | 4.2.1.7 | 主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到12小时以上（提供内置电源实物图片）。 |
|  |  | 4.2.1.8 | 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 |
|  |  | 4.2.1.9 | 认证：提供产品CE安全认证证书。 |
|  | ★ | 4.2.1.10 | 要求提供具有专业检测资质机构出具的检测报告。 |
|  | ▲ | 4.2.1.11 | 1拖3：每台主机带两个30笼位大鼠IVC笼架，一个25笼位大鼠IVC笼架，包括配套的大鼠IVC笼盒85套，备用笼盒43套。 |
|  | ▲ | 4.2.1.12 | 1拖2：每台主机带两个30笼位大鼠IVC笼架，包括配套的大鼠IVC笼盒60套，备用笼盒30套。 |
|  |  | 4.2.2 | 大鼠IVC笼架 |
|  | ★ | 4.2.2.1 | 1拖3规格：30笼笼架尺寸：≤2000×600×1870mm，为了便于使用高度不超过1900mm，5层×6笼=30笼。25笼笼架尺寸：≤1670×600×1870mm，为了便于使用高度不超过1900mm，5层×5笼=25笼。 |
|  | ★ | 4.2.2.2 | 1拖2规格：30笼笼架尺寸：≤2000×600×1870mm，为了便于使用高度不超过1900mm，5层×6笼=30笼。 |
|  |  | 4.2.2.3 | 材质：采用SUS 304不锈钢材质，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.5mm。 |
|  |  | 4.2.2.4 | 笼架送风气管和排风气管要求采用SUS304不锈钢管，气管与笼盒连接口应采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管应采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便。 |
|  |  | 4.2.2.5 | 笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，笼盒在放置过程是否到位可及时提醒。 |
|  | ★ | 4.2.2.6 | 笼架的两侧纵向要带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置要带有坐标编号A、B、C、D…，坐标为激光打印，方便笼盒位置的准确记录。 |
|  |  | 4.2.2.7 | 笼盒脱离笼架后，笼盒送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄。 |
|  |  | 4.2.2.8 | 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个带刹车装置。 |
|  |  | 4.2.3 | 大鼠IVC笼盒 |
|  | ★ | 4.2.3.1 | 规格：约≥470×310×260mm，底面积≥0.1m2，高度≥180mm。采用纵向密封结构。适用饲养大鼠数量不小于5只。需与现有笼架笼盒配套使用。 |
|  | ★ | 4.2.3.2 | 笼盒材质：笼盒采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不混有回收杂料，颜色透明便于观察大鼠；耐高温≥150℃。 |
|  |  | 4.2.3.3 | 笼盒与笼盖之间采用纵向硅胶密封条，必须保持良好的气密性。笼盒含笼盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。 |
|  |  | 4.2.3.4 | 笼盖采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，在使用状态时，进风、排风阀门也能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态。 |
|  |  | 4.2.3.5 | 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。 |
|  |  | 4.2.3.6 | 笼盒顶部要求设有圆形直径≥150mm生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖0.2µm高效过滤膜。且生命窗盖必须与笼盒盒盖在同一个平面上，不允许有突兀部件，以保证笼盒叠加时的稳定性。 |
|  |  | 4.2.3.7 | 笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。 |
|  |  | 4.2.3.8 | 笼盖放置饮水瓶位置必须在笼盖的前侧中间位置。 |
|  | ★ | 4.2.3.9 | 外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥500ml，材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为304不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。 |
|  |  | 4.2.3.10 | 不锈钢半网罩：网罩食盒位置要求设置在笼盒的后侧，便于观察。网罩主框不锈钢丝直径≥4.0mm，主框内矩形网格不锈钢丝直径≥1.8mm，网罩成品应做表面电化处理，保证其外表光滑无毛刺。 |
|  |  | 4.2.3.11 | 笼盒搭扣必须采用航天工程塑料制造，置于盒盖两端，开启方便、快捷，不易断裂，使用寿命长。 |
|  |  | 4.3 | 小鼠IVC笼 1拖2（144笼）：10套 |
|  |  | 4.3.1 | IVC主机 |
|  |  | 4.3.1.1 | 主要材质：采用SUS304不锈钢发纹板经镭射切割、数控成型等工艺制作而成。 |
|  |  | 4.3.1.2 | 尺寸：≤310×550×1650mm。小型主机使实验室空间得到充分利用。 |
|  |  | 4.3.1.3 | 每台主机可同时连接2-4个笼架，且能保证笼架的通风、压差等较为均衡 |
|  |  | 4.3.1.4 | 主机排风口要求采用恒压连接方式，以保障最远处笼盒风量平衡；笼架笼具回风管采用一次成型的高分子材料等径三通及平板式插板连接器与主机连接。 |
|  | ★ | 4.3.1.5 | 操作采用触摸真彩屏，尺寸≥7寸；主机具有正负压运行模式自动切换功能，具备数字通信功能，可与中控室电脑连接；采用低噪音离心风机，具有UPS电量显示功能，温湿度超差报警功能及压差超差报警功能，支持透传短信报警功能。 |
|  | ★ | 4.3.1.6 | 采用智能变风量设计。电源：220VAC50Hz；功率：≤200W；排风量需不低于100m3/h；换气次数（次/h）：10～50（可调）；梯度压差(Pa)：0～50（可调）；空气洁净度(级)：＜100级。噪音：噪音≤58分贝。 |
|  | ★ | 4.3.1.7 | 主机要有内置UPS不间断电源，停电时，要求UPS电源可连续续航达到12小时以上（提供内置电源实物图片）。 |
|  |  | 4.3.1.8 | 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 |
|  |  | 4.3.1.9 | 认证：提供产品CE安全认证证书。 |
|  | ★ | 4.3.1.10 | 要求提供具有专业检测资质机构出具的检测报告。 |
|  | ▲ | 4.3.1.11 | 1拖2：每台主机带两个72笼位小鼠IVC笼架，包括配套的小鼠IVC笼盒144套，备用笼盒72套。 |
|  |  | 4.3.2 | 小鼠IVC笼架 |
|  | ★ | 4.3.2.1 | 规格：72笼笼架尺寸：≤1730×500×2080mm，9层×8笼=72笼。 |
|  |  | 4.3.2.2 | 材质：采用SUS304不锈钢材质，可高压灭菌，易清洗，可拆卸，管壁厚度不低于1.5mm。 |
|  |  | 4.3.2.3 | 笼架送风气管和排风气管要求采用SUS304不锈钢管，气管与笼盒连接口要求采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸应快捷方便。 |
|  |  | 4.3.2.4 | 笼架导轨要求采用高分子材料一次成型，导轨要求设有笼盒到位指示装置，可提醒笼盒放置是否到位。 |
|  | ★ | 4.3.2.5 | 笼架的两侧纵向要带有坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置要带有坐标编号A、B、C、D…，坐标要求激光打印，保证不褪色，方便笼盒位置的准确记录。 |
|  |  | 4.3.2.6 | 笼盒脱离笼架后，笼盒送风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无外泄。 |
|  |  | 4.3.2.7 | 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 |
|  |  | 4.3.3 | 小鼠IVC笼盒 |
|  | ★ | 4.3.3.1 | 规格：≥390×200×160mm，底面积≥0.05m2，底盒高度≥130mm。要求采用侧密封结构。适用饲养小鼠数量≥5只。需与现有笼架笼盒配套使用。 |
|  | ★ | 4.3.3.2 | 笼盒材质：笼盒要求采用全新PPSU（聚苯砜）高分子材料一次成型，不能混有回收杂料，保证盒子颜色透明便于实验观察；耐高温≥150℃。 |
|  |  | 4.3.3.3 | 笼盒与笼盖之间采用纵向硅胶密封条，必须保持良好的气密性。整套笼盒要求含有笼盒、盒盖、不锈钢网盖、饮水瓶、塑料标示牌。 |
|  |  | 4.3.3.4 | 笼盖要求采用双硅胶O形圈密封弹簧气嘴，使用时，进风、排风阀门能保持笼盒与气嘴间良好的密封状态。 |
|  |  | 4.3.3.5 | 要求笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭。笼盒导轨与笼架滑道终端处带锁止功能，防止脱离笼架造成动物伤害。 |
|  | ★ | 4.3.3.6 | 笼盒顶部要求设有≥200cm2方形生命窗，生命窗四周要带有硅胶密封压槽，覆盖0.2µm过滤膜。且生命窗盖必须与笼盒盒盖在同一个平面上，不允许有突兀部件，以保证笼盒叠加时的稳定性。 |
|  |  | 4.3.3.7 | 笼盒的饮水瓶插入口必须设置不锈钢自闭阀门，饮水瓶抽离后阀门能够即刻自动关闭。 |
|  |  | 4.3.3.8 | 笼盖放置饮水瓶位置必须在笼盖的前侧中间位置。 |
|  |  | 4.3.3.9 | 外置式饮水瓶为方形带液位刻度饮水瓶，容积≥250ml，材质要求采用全新PPSU（聚苯砜）原材料，瓶口应采用医用硅胶柔性密封圈，瓶嘴为304不锈钢材质，要求进行抛光处理，保证水嘴无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺。 |
|  | ★ | 4.3.3.10 | 笼盒网盖为半网罩结构，便于更换饮水瓶。材料采用全新耐高温航天工程塑料一次成型（需提供网盖实物图片），网盖边框厚度1.5-5mm，料盒为栅栏式，直径5mm，间距7mm，可放置≥400g小鼠饲料。 |
|  | ★ | 4.3.3.11 | 搭扣和盒盖为分离式设计，有效降低损坏成本。搭扣材质要求质量不低于工程塑料PA66材质，保证其寿命和各项物理性能。搭扣设计需可以单手单边完成开盖操作，只需在盒盖两端用指尖轻轻一点，就能打开盒盖。笼盖叠加时，搭扣需无多余部分突出，方便清洗消毒。 |
|  |  | 4.4 | 干养兔笼架 12只/架：21套 |
|  | ★ | 4.4.1 | 笼架规格：2227×550×1800mm，3层×4笼=12笼。 |
|  |  | 4.4.1.1 | 材料：框架：≥25×25×1.5mm方管；不锈钢304托盘板厚≥0.8mm，横档采用≥25×25×1.2mm方管。 |
|  |  | 4.4.1.2 | 外观：表面光洁，无毛刺，无划痕。 |
|  |  | 4.4.1.3 | 底部要求有4个不锈钢万向脚轮，其中2个要带刹车装置。 |
|  | ★ | 4.4.2 | 单笼规格：≥520×550×420mm，饲养空间符合欧美标准。 |
|  |  | 4.4.2.1 | 材料：外框：≥25×25×1.2mm方管。 |
|  |  | 4.4.2.2 | 正面门钢丝直径：ф2mm,框架直径：ф4mm，钢线间距：24mm,笼底格栅间距：16mm。 |
|  |  | 4.4.2.3 | 兔笼两侧及背面底部为高度100mm不锈钢挡板，防止尿液溅出。 |
|  |  | 4.4.2.4 | 兔笼中间可贯通，笼盒之间用插板隔开。 |
|  |  | 4.4.2.5 | 焊点拉力：20N静态拉力20S不断裂；脱焊。 |
|  |  | 4.4.2.6 | 外观：不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑。 |
|  |  | 4.4.3 | 配置：全套兔笼架配12只兔笼，配干草盒12只（方便兔子吃干草），不锈钢托盘12只，饮水瓶12付。 |
|  |  | 4.5 | 热原兔架 15只/架：3套 |
|  | ★ | 4.5.1 | 规格：≥2200×730×800mm。 |
|  |  | 4.5.2 | 材料：台面采用SUS304不锈钢板，厚≥1.0mm。 |
|  |  | 4.5.3 | 支架：采用≥25×38×1.0mm不锈钢SUS304方管。 |
|  |  | 4.5.4 | 热原固定器：PVC板15位/架。 |
|  |  | 4.5.5 | PVC板厚≥3.0-15.0mm。 |
|  |  | 4.6 | 小鼠双面饲养架： 70笼/架，4套 |
|  |  | 4.6.1 | 笼架 |
|  |  | 4.6.1.1 | 规格：≤1450×400×1500mm，5层×7笼×双面=70笼位。 |
|  |  | 4.6.1.2 | 材质：采用外框25×25×1.2mm的SUS304不锈钢方管，整套笼架钢材全部为SUS304不锈钢。 |
|  |  | 4.6.1.3 | 笼架为悬挂式设计。 |
|  |  | 4.6.1.4 | 底部带四个3寸万向轮，其中两个带刹车装置。 |
|  |  | 4.6.2 | 小鼠饲养笼盒：数量70套/架。 |
|  | ★ | 4.6.2.1 | 笼盒规格：≥290×180×160mm。 |
|  | ★ | 4.6.2.2 | 塑盒及饮水瓶：全新PP聚丙稀材料，耐酸耐碱耐高温121℃15磅压力半小时不变形。 |
|  |  | 4.6.2.3 | 饮水瓶，容积200ml，方形带液位刻度，材质均采用全新PP聚丙稀材料，采用医用橡胶塞，饮水嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。 |
|  |  | 4.6.2.4 | 网罩：带不锈钢边，钢丝：≥Φ1.8-Φ4mm，钢丝材质为304不锈钢，钢丝间距：≤7.0mm。 |
|  |  | 4.7 | 大鼠代谢笼 8笼/架，5套 |
|  |  | 4.7.1 | 大鼠代谢笼 |
|  |  | 4.7.1.1 | 规格：290×290×550mm；大鼠区直径为20cm，高度为15cm。 |
|  |  | 4.7.1.2 | 能将动物在实验期间的摄食量和饮水量分别测量，同时，分别全量收集动物排泄的粪和尿。 |
|  |  | 4.7.1.3 | 配有食盒、水瓶、撒水接收瓶、粪尿分离漏斗、集粪瓶、集尿瓶等附属配件，能使食物、饮水、粪、尿之间不相混。 |
|  |  | 4.7.1.4 | 笼具的主体部分及其附属配件可拆装，以便于代谢实验有关操作和不同配件的清洗和消毒。 |
|  |  | 4.7.1.5 | 笼具的主体部分和附属配件以透明的PSU材料为原料，便于观察动物的状态及食物、饮水、粪、尿的状态和量，并可耐受食物、饮水、粪、尿的腐蚀。 |
|  |  | 4.7.2 | 大鼠代谢笼架 |
|  |  | 4.7.2.1 | 规格：1600×400×1500mm，3层。 |
|  |  | 4.7.2.2 | 材质：采用不锈钢3042B拉丝板厚1.2mm，下面两层放代谢笼，每层放4个，共放8笼。表面平滑，焊点无毛刺。 |
|  |  | 4.7.2.3 | 带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。 |
|  |  | 4.8 | 大动物负压解剖台 3台 |
|  |  | 4.8.1 | 结构：SS304全不锈钢结构。 |
|  |  | 4.8.2 | 外形尺寸：2200（L）×820(W)×900(H)。 |
|  |  | 4.8.3 | 台面为模块化可卸式台面，便于清洗消毒。 |
|  |  | 4.8.4 | 台面下方特设负压进风口，将手术过程中所产生的动物腥味，异味通过负压风机排到室外。 |
|  |  | 4.8.5 | 手术台一侧设有清洗水池，分别装有自来水感应龙头、纯水实验水嘴和花洒，水池排水口装有残渣粉碎机，可将手术中动物的骨头等弃物充分粉碎后排出，使下水管道不会堵塞。 |
|  |  | 4.8.6 | 手术台操作二侧设有不锈钢挂钩，用于手术时固定大动物之用。 |
|  |  | 4.8.7 | 手术台底部装有带刹车活动脚轮，移动和固定均很方便。 |
|  |  | 4.8.8 | 采用低噪音风机，具有噪音小，功耗低，使用寿命长等特点。 |
|  |  | 4.9 | 大动物恒温手术台 1台 |
|  |  | 4.9.1 | 规格：1400×650×(750-850)mm。 |
|  |  | 4.9.2 | 手术台下面采用不锈钢，耐高温和防腐；台面可恒温加热；台面中为V型设计、前端有下水管，冲洗，消毒方便。 |
|  |  | 4.9.3 | 台面高低可升降,采用新型液压控制工作台面左、右分别可倾斜15°。 |
|  |  | 4.9.4 | 工作台面前、后分别可倾斜30°。 |
|  |  | 4.9.5 | 上升台面踩动踏杆，下降时将踏杆踩到底轻压台面即可台面最低750mm，最高850mm。 |
|  |  | 4.9.6 | 不锈钢输液架。 |
|  |  | 4.9.7 | 手术台可加装显微镜及手术用具托盘。 |
|  |  | 4.9.8 | 底座配置活动轮便于移动。 |
|  |  | 4.10 | 超净工作台 21台 |
|  |  | 4.10.1 | 外形尺寸：1500×700×1710mm；工作区尺寸：1360×700×520mm。 |
|  |  | 4.10.2 | 洁净度：≤3.5颗/升。 |
|  |  | 4.10.3 | 风向：垂直流。 |
|  |  | 4.10.4 | 平均风速：0.4m/s±20％。 |
|  |  | 4.10.5 | 空气洁净度(级)：<100级。 |
|  |  | 4.10.6 | 落下菌数(个/四小时)：≤0.5个/皿.时。 |
|  |  | 4.10.7 | 噪声(dB)：≤62dB（A）。 |
|  |  | 4.10.8 | 高效过滤器：600×600×150 2个。 |
|  |  | 4.10.9 | 台面板为304不锈钢。 |
|  |  | 4.11 | 通风橱 2台 |
|  |  | 4.11.1 | 外形尺寸：1200/1500/1800*850*2350mm。 |
|  |  | 4.11.2 | 上箱体：采用1.0mm厚优质镀锌钢板，经激光数控加工中心切割下料；左、右旁板，前楣板以及下横料，经柔性折弯中心折弯一体成型，左、右旁板采用欧式窄边设计。内部净空间约：净宽1385mm，净深710mm；喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 |
|  |  | 4.11.3 | 下箱体：采用1.0mm厚的优质镀锌钢板，经激光下料折弯制做，表面环氧树脂粉沫喷涂；铰链采用304不锈钢材料，开启度为145°；下柜体铰链和合页只需更换门板就可以达到互换效果；调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 |
|  |  | 4.11.4 | 固定视窗：≥5mm厚钢化玻璃。 |
|  |  | 4.11.5 | 移动视窗：≥5mm厚钢化玻璃，滑动自如，无段平衡装置，可停留于轨道任何位置。 |
|  |  | 4.11.6 | 台面：可选用进口陶瓷台面、进口环氧树脂台面、千思板、国产实心理化板等耐酸碱、耐腐蚀材质。 |
|  |  | 4.11.7 | 插座：插座配有3个10A 220V五孔多功能插座，用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。 |
|  |  | 4.11.8 | 照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，灯接口不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 |
|  |  | 4.11.9 | 控制面板：插座、日光灯、风机、风阀开停控制。 |
|  |  | 4.11.10 | 杯槽：采用PP杯槽，耐酸碱、耐腐蚀和有机物。 |
|  |  | 4.11.11 | 水龙头：采用优质单口水龙头，材质为纯铜质，表面处理采用环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀，出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸。 |
|  |  | 4.11.12 | 下水系统：采用高密度PP材质软管，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 |
|  |  | 4.11.13 | 柜体操作门开启高度：0-800mm；工作面风速：0.4-0.6m/s；噪音：<60db；排风量：1080-1700m3/h。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 狗猴通用笼（定制） （1）带微屏障：146套（可养292只） （2）不带微屏障：16套（可养32只） |
|  |  | 5.2 | 大鼠IVC笼 （1）1拖3（85笼）：2套。每套含主机1台、30笼位大鼠IVC笼架2个、25笼位大鼠IVC笼架1个、大鼠IVC笼盒85套，备用笼盒43套。 （2）1拖2（60笼）：3套。每套含主机1台、30笼位大鼠IVC笼架2个、大鼠IVC笼盒60套。 |
|  |  | 5.3 | 小鼠IVC笼 1拖2（144笼）：10套。每套含主机1台、72笼位小鼠IVC笼架2个、小鼠IVC笼盒144套。 |
|  |  | 5.4 | 干养兔笼架：12只/架：21套。每套含1个笼架、兔笼12只、干草盒12只、不锈钢托盘12只、饮水瓶12付。 |
|  |  | 5.5 | 热原兔架：15只/架：3套。每套含热原兔架1个、热原固定器15个。 |
|  |  | 5.6 | 小鼠双面饲养架：4套。每套含小鼠双面饲养架1个、笼盒70套。 |
|  |  | 5.7 | 大鼠代谢笼：8笼/架，5套。 |
|  |  | 5.8 | 大动物负压解剖台：3台。 |
|  |  | 5.9 | 大动物恒温手术台：1台。 |
|  |  | 5.10 | 超净工作台：21台。 |
|  |  | 5.11 | 通风橱：2台。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 设备安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 8 | 验收 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：签约后三个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

标项三：环境测试箱、超声仪等80台套

| 标项 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项三 | 9 | 环境测试箱 | 1 |
|  | 10 | 超声仪1 | 1 |
|  | 11 | pH计 | 1 |
|  | 12 | 精密电子天平 | 1 |
|  | 13 | 电子天平 | 1 |
|  | 14 | 微粒分析仪 | 1 |
|  | 15 | 凯氏定氮仪 | 1 |
|  | 16 | 水浴锅 | 1 |
|  | 17 | 超声仪2 | 2 |
|  | 18 | 洗瓶机 | 1 |
|  | 19 | 马弗炉 | 1 |
|  | 20 | 真空干燥箱（带制冷功能） | 1 |
|  | 21 | 磁力搅拌器 | 2 |
|  | 22 | 离心机 | 2 |
|  | 23 | 高压蒸汽灭菌器 | 3 |
|  | 24 | 恒温恒湿培养箱 | 3 |
|  | 25 | 灭菌箱 | 1 |
|  | 26 | 翻转式混匀器 | 3 |
|  | 27 | 2D混匀器 | 2 |
|  | 28 | 多功能混匀器 | 8 |
|  | 29 | 单道移液器 | 20 |
|  | 30 | 八道移液器 | 6 |
|  | 31 | 电动移液器 | 6 |
|  | 32 | 自动稀释工作站 | 1 |
|  | 33 | 高压蒸汽灭菌器 | 6 |
|  | 34 | 电热恒温干燥箱 | 1 |
|  | 35 | 二氧化碳培养箱 | 1 |
|  | 36 | 离心机 | 2 |

设备9：环境测试箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：恒温恒湿箱（环境测试箱） |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：可以准确控制箱体内温度和湿度，实现不同温度和湿度的设置。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～40℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：10～75% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 技术要求 |
| 10 |  | 4.2.1 | 采用PID模糊控制器，触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置 |
| 11 |  | 4.2.2 | 箱体内外材质为不锈钢 |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 标配搁板数：不少于4块 |
| 13 | ▲ | 4.2.4 | 内腔体积：≥400L； |
| 14 |  | 4.2.5 | 配有玻璃内门，玻璃门上带有加热单元，以防止玻璃门上有冷凝水聚集，影响箱体的正常运行。 |
| 15 |  | 4.2.6 | 能根据样品承载量多少调节箱体内加热功率均衡。 |
| 16 |  | 4.2.7 | 内置不少于2个高精度电容式温湿度传感器。 |
| 17 |  | 4.2.8 | 半导体除湿，节能环保，对环境无排放压力，对箱体内温湿度场无影响。 |
| 18 |  | 4.2.9 | 加热制冷：制冷时无需制冷剂，对环境无污染 |
| 19 |  | 4.2.10 | 工作温度范围：0～70℃ |
| 20 | ★ | 4.2.11 | 温度波动度≤±0.3℃（依照DIN12880:2007-05标准） |
| 21 | ★ | 4.2.12 | 温度均匀度≤±0.5℃（依照DIN12880:2007-05标准） |
| 22 |  | 4.2.13 | 低能耗，额定功率≤1200W |
| 23 |  | 4.2.14 | 加湿方式：水源为蒸馏水，通过高温加热后形成水汽进入箱体，确保卫生无污染 |
| 24 |  | 4.2.15 | 水箱供水，一桶水可用至少1个月 |
| 25 |  | 4.2.16 | 湿度范围：10～90%RH |
| 26 |  | 4.2.17 | 湿度波动度：≤±1.0%RH |
| 27 |  | 4.2.18 | 设置1分钟到99天的倒计时功能 |
| 28 |  | 4.2.19 | 控制面板内置 SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出 |
| 29 |  | 4.2.20 | 控制面板可回看一周数据曲线 |
| 30 |  | 4.2.21 | 接口：以太网接口，可实现数据的在线监控； USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据 |
| 31 |  | 4.2.22 | 保护功能：高低温报警、 基于设定温度的自动安全功能ASF、 符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器、 可设置高低湿度报警、 声光报警 |
| 32 |  | 4.2.23 | 控制面板自带三点温度校准功能，三点湿度校准功能。 |
| 33 |  | 4.2.24 | 可移动脚轮 |
| 34 |  | 5 | 配置清单 |
| 35 |  | 5.1 | 主机； 数量：1 台； |
| 36 |  | 5.2 | ### 附件；1套，含标准垫片、通用夹具、酶标板夹具、试管垫片、圆形泡沫垫片各1个。 |
| 37 |  | 6 | 技术资料 |
| 38 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 39 |  | 6.2 | 出厂合格证明 |
| 40 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 41 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 42 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 43 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 44 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 45 |  | 8 | 交货 |
| 46 |  | 8.1 | 交货时间：国产仪器签约后一个月内，进口仪器三个月内 |
| 47 |  | 8.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 48 |  | 9 | 验收 |
| 49 |  | 9.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 50 |  | 9.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 51 |  | 10 | 保修期 |
| 52 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

设备10:超声仪1

| 序号 | 指标 重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：超声仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：主要用于清洗、样品超声助溶。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 液晶显示屏操作界面，可设置定时范围不小于1~99min |
| 11 |  | 4.2.2 | 超声波功率最大不小于450W |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 超声波频率：40Khz。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 整机外壳SUS304纳米涂层不锈钢；激光切割一体成型，表面具有抗指纹耐腐蚀及疏油污处理。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 水槽容积不小于20L，槽内尺寸不小于450×300×150mm ，有排水口 |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 采用PT100高精度温控器，温度精准，实时水温显示；加热采用MCH加热片，升温均匀，温度范围：室温~80℃可调。 |
| 16 |  | 4.2.7 | 超声波能力转换效率不小于90%； |
| 17 |  | 4.2.8 | 超声生成器均匀生成超声波，无死角和驻波。 |
| 18 |  | 4.2.9 | 带除气功能，可清除液体中小气泡，以保证超声波操作过程的均匀。 |
| 19 |  | 4.2.10 | 内置进口超声发生器芯片，超声电路声能转化效率高;换能器采用压电陶瓷晶片，频率稳定性高超声效果好，工业级板件。 |
| 20 |  | 5 | 配置要求 |
| 21 |  | 5.1 | 超声波清洗机一台 |
| 22 |  | 6 | 技术资料 |
| 23 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 24 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 25 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 26 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 27 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 28 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 29 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 30 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 31 |  | 7 | 交货及验收 |
| 32 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 33 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 34 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 35 |  | 9 | 保修期 |
| 36 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 37 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备11：pH计

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：pH计 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：样品的酸度测量。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作环境条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：220V |
| 7 |  | 4.1.2 | 频率：50Hz |
| 8 |  | 4.1.3 | 相对湿度：40℃时最大不低于 80% |
| 9 |  | 4.1.4 | 温度：5-40℃ |
| 10 |  | 4.2 | 主要技术参数 |
| 11 | ▲ | 4.2.1 | pH测量范围：-2.000～20.000 |
| 12 | ▲ | 4.2.2 | pH分辨率： 0.001或0.001/0.01/0.1可调 |
| 13 | ▲ | 4.2.3 | pH精度：±0.002 pH |
| 14 |  | 4.2.4 | 温度范围：-30.0～130.0℃ |
| 15 |  | 4.2.5 | 温度分辨率：0.1℃ |
| 16 |  | 4.2.6 | 温度精度：±0.1℃ |
| 17 |  | 4.3 | 其他指标 |
| 18 | ★ | 4.3.1 | 自动识别标准缓冲溶液 |
| 19 | ★ | 4.3.2 | 可实现最多5点pH校准，提供8组内置缓冲溶液组和20个用户自定义缓冲溶液点；具备Pick-and-Mix功能，可以将不同组别的pH缓冲液组合为一组使用。 |
| 20 | ★ | 4.3.3 | 可以通过“读数键”或“校准键”方便灵活地实现直接测量和校准。具备方法编辑功能，同时可通过快捷键直接启动方法，实现特殊应用的一键测量。 |
| 21 |  | 4.3.4 | 具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器、4级用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准。 |
| 22 |  | 4.3.5 | 支架最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备 |
| 23 | ★ | 4.3.6 | 主机仪表可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。 |
| 24 |  | 4.3.7 | 具有数据存储功能，可通过连接打印机、U盘、电脑等多途径输出数据 |
| 25 |  | 4.3.8 | 具备完备的RS232、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。 |
| 26 |  | 5 | 配置要求 |
| 27 |  | 5.1 | 测试仪主机； 数量：1 台 |
| 28 |  | 5.2 | pH/mV测量模块；数量：1个 |
| 29 |  | 5.3 | 常规样品三合一复合pH电极； 数量：1支 |
| 30 |  | 5.4 | 电极电缆； 数量：一根 |
| 31 |  | 5.5 | 电极支架； 数量：1个 |
| 32 |  | 5.6 | 模块保护罩；数量：1个 |
| 33 |  | 6 | 技术资料 |
| 34 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 35 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 36 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 37 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 38 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 39 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 40 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 41 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 42 |  | 7 | 交货及验收 |
| 43 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 44 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 45 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 46 |  | 9 | 保修期 |
| 47 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 48 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备12：精密电子天平

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：精密电子天平（十万分之一） |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：样品的精密称量。 |
| 4 |  | 4.1 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 6 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～40℃； |
| 7 |  | 4.1.3 | 环境湿度：10～75% RH； |
| 8 |  | 4.2 | 技术参数 |
| 9 | ▲ | 4.2.1 | 最大称量：120g（全量程） |
| 10 | ▲ | 4.2.2 | 可读性：0.01mg（全量程） |
| 11 | ★ | 4.2.3 | 精度：0.01mg |
| 12 | ★ | 4.2.4 | 线性误差（典型值）：≤0.1mg |
| 13 | ★ | 4.2.5 | 最小称量值（符合USP）：≤16mg |
| 14 | ★ | 4.2.6 | 重复性（典型值）：≤0.01mg |
| 15 |  | 4.2.7 | 响应时间：≤3s |
| 16 |  | 4.2.8 | 灵敏度偏置（标准荷载）：≤0.1mg |
| 17 |  | 4.2.9 | 配备主动温控系统，提高称量稳定性，增强重复性 ； |
| 18 | ★ | 4.2.11 | 专业级全自动校准技术，可由温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果； |
| 19 |  | 4.2.12 | 全面的用户管理功能：可创建不少于100个用户，并自定义用户组分组，且可实现分级管理； |
| 20 |  | 4.2.13 | 以TCP/IP协议通用网络接口联接，可顺利接入现有的正版网络版和LIMS系统，可实现远程控制，并符合数据完整性和审计追踪功能要求； |
| 21 |  | 4.2.14 | 配备水平控制系统与打印功能； |
| 22 |  | 4.2.15 | 内置记录储存功能，可保存校准、测试、服务等记录； |
| 23 |  | 4.2.16 | 不同称量任务的流程和设置可作为方法保存在天平中，每个用户均可使用相同的方法进行称量，确保称量流程一致性； |
| 24 |  | 4.2.17 | 称盘无磁、耐腐蚀，可拆卸，便于清洁； |
| 25 |  | 4.2.18 | 智能操作界面，触摸屏，可带手套操作； |
| 26 |  | 4.2.19 | 具有可任意定义开合幅度的防风罩； |
| 27 |  | 4.2.20 | 配备多个端口用于轻松连接和数据导出，至少包含4个USB口，1个LAN口； |
| 28 |  | 5 | 配置清单 |
| 29 |  | 5.1 | 天平主机 1台 |
| 30 |  | 5.2 | 电源线 1根 |
| 31 |  | 6 | 技术资料 |
| 32 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 33 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 34 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 35 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 36 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 37 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 38 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 39 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 40 |  | 7 | 交货及验收 |
| 41 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 42 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 43 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 44 |  | 9 | 保修期 |
| 45 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 46 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备13：电子天平

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：电子天平（百分之一） |
| 2 |  | 2 | 数量：1台 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～40℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：10～75% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 技术参数 |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 最大称量：≥2000g（全量程） |
| 11 | ▲ | 4.2.2 | 可读性：0.01g（全量程） |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 重复性：≤0.01g |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 分辨率：0.01g |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 最小称量值：≤15g |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 线性误差：≤0.05g |
| 16 |  | 4.2.7 | 温度准确度：≤3ppm/℃ |
| 17 |  | 4.2.8 | 响应时间：≤2s |
| 18 |  | 4.2.9 | LCD显示屏： |
| 19 |  | 4.2.10 | 智能操作界面，可带手套操作； |
| 20 |  | 4.2.11 | 称盘无磁、耐腐蚀，可拆卸，便于清洁； |
| 21 |  | 5 | 配置清单 |
| 22 |  | 5.1 | 天平主机 1台 |
| 23 |  | 5.2 | 电源线 1根 |
| 24 |  | 6 | 技术资料 |
| 25 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 26 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 27 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 28 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 29 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 30 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 31 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 32 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 33 |  | 7 | 交货及验收 |
| 34 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 35 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 36 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 37 |  | 9 | 保修期 |
| 38 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 39 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备14：微粒分析仪

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：微粒分析仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求： 用于测量多种液体中的悬浮粒子，采用光阻法检测技术，达到或超过目前所有的USP、EP、JP和CHP标准。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～30℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：25～98% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 不溶性微粒检测仪系统由注射采样器、光学传感器和分析软件组成； |
| 11 | ▲ | 4.2.2 | 测量粒径范围：2-125μm； |
| 12 |  | 4.2.3 | 有多个用户可选或可自定义的粒径测量通道； |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 测量微粒浓度范围：0-10000个/mL |
| 15 |  | 4.2.6 | 激光源： 激光二极管 |
| 16 |  | 4.2.7 | 零计数水平：每10毫升小于1 |
| 17 | ▲ | 4.2.8 | 取样体积：100%全量程计数模式，保证良好的精确性、重复性 |
| 18 |  | 4.2.9 | 传感器湿表面使用石英玻璃或其他具有洁净度高、耐腐蚀性特点的材料。便于仪器清洁，避免仪器内部长菌污染，防止样品交叉污染 |
| 19 | ▲ | 4.2.10 | 注射器容量：1ml，10mL（有其他规格可选，满足不同使用要求） |
| 20 |  | 4.2.11 | 样品盘处标配磁石搅拌。可控制开关，调节转速，搅拌不易产生气泡 |
| 21 |  | 4.2.12 | 流量：10或20ml/min |
| 22 | ★ | 4.2.13 | 最小样本量0.4ml@20ml/min，0.2ml@10ml/min |
| 23 |  | 4.2.14 | 粒子计数器自动校准向导可用于全面校准或例行验证 |
| 24 |  | 4.2.15 | 具有密码保护和权限设置，软件符合FDA 21CFR-11标准 |
| 25 |  | 4.2.16 | 自带软件能够控制设备取样，控制仪器自动执行常规的冲洗和清洗 |
| 26 |  | 4.2.17 | 软件内置药典测试方法，用户可使用预先设置好的药典测试方法。可设置“合格/不合格”参数的警报级别，确保质量控制 |
| 27 |  | 4.2.18 | 编辑、打印：能够编辑并打印实验数据、多种报告格式 |
| 28 |  | 5 | 配置清单 |
| 29 |  | 5.1 | 不溶性微粒检测仪系统：包含注射采样器、光学传感器和分析软件，1套； |
| 30 |  | 5.2 | 磁力搅拌器：1台； |
| 31 |  | 5.3 | 商用工作站；CPU：Intel 酷睿i7 10700； 内存：16G DDR4； 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM； 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5 显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏； 数据接口：6×USB3.1；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2；机箱：立式； 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 32 |  | 5.4 | 3Q验证颗粒及文件：1次 |
| 33 |  | 6 | 技术资料 |
| 34 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 35 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 36 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 37 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 38 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 39 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 40 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 41 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 42 |  | 7 | 交货及验收 |
| 43 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 44 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 45 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 46 |  | 9 | 保修期 |
| 47 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 48 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备15：凯氏定氮仪

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：凯氏定氮仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求： 用于氮及粗蛋白质含量分析及其它挥发性组分蒸馏分析。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：10℃～30℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：25～98% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 |
| 11 | ★ | 4.2.2 | 检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%；重现性RSD≤0.5%。 |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 加碱时具有防止酸碱剧烈反应的保护功能。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 具有双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式。 |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 具有蒸馏馏出液温度监控系统。 |
| 16 | ★ | 4.2.7 | 具有边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术。 |
| 17 | ★ | 4.2.8 | 具有智能安全监控系统：包括自动旋转式安全门或其他安全门，一键启动操作，自动关闭安全门；试管在位（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）和试管更换传感器（没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操作）、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施。 |
| 18 |  | 4.2.9 | 滴定剂传送系统应避免在滴定器内产生气泡。 |
| 19 |  | 4.2.10 | 滴定器可以在分析过程中再充满。 |
| 20 |  | 4.2.11 | 消化炉：8位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性， 同时适用于250ml/400ml消化管。可对消化参数-温度和时 间进行设定，带有超温保护装置。配置排废罩，可将消化过 程中产生的废气排走，提供一致的消化条件，并改善工作环 境。 |
| 21 |  | 4.2.12 | 权限管理及审计追踪软件，可以共用一台电脑连接至少两台 同类设备。 |
| 22 |  | 4.2.13 | 商用工作站；CPU：Intel 酷睿i7 10700； 内存：16G DDR4； 硬盘：256G M.2 SSD+ 1T 7200RPM； 显卡：Nvidia Quadro P600-2G GDDR5 显示器：23.8英寸2K高清旋转升降窄边框Type-c接口IPS屏； 数据接口：6×USB3.1；视频接口：VGA，mDP，Type-c 其他接口：电源接口，COM串口，PS/2；机箱：立式； 操作系统：预装Windows 10专业版 保修：全国联保，三年整机保修 |
| 23 |  | 5 | 配置要求： |
| 24 |  | 5.1 | 自动定氮仪主机，包括： |
| 25 |  | 5.1.1 | 定氮仪系统一套：包括主机一台、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。 |
| 26 |  | 5.1.2 | 8位250ml消化系统一套：包括消化炉一台、消化管架一个、带负压的排废罩一个。 |
| 27 |  | 5.1.3 | 250ml消化管2套（16支），催化剂1000片，8管消化管架1个。 |
| 28 |  | 5.1.4 | 权限管理及审计追踪软件一套，电脑一台 |
| 29 |  | 6 | 技术资料 |
| 30 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 31 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 32 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 33 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 34 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 35 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 36 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 37 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 38 |  | 7 | 交货及验收 |
| 39 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 40 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 41 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 42 |  | 9 | 保修期 |
| 43 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 44 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备16：水浴锅

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：水浴锅 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 技术要求 |
| 10 |  | 4.2.1 | 温度范围(℃)：室温+5~+99.9 |
| 11 | ▲ | 4.2.2 | 温度稳定性 (℃)：≤±0.2 |
| 12 | ▲ | 4.2.3 | 设置 /显示分辨率（℃）：0.1 |
| 13 |  | 4.2.4 | 加热功率不低于2kW |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 槽开口尺寸不小于50×25 / 15(W x L / D cm) |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 充液体积（L）不小于20L |
| 16 |  | 4.2.7 | 环境温度:5～40℃ |
| 17 |  | 4.2.8 | 底部具备放水阀 |
| 18 | ★ | 4.2.9 | 高亮 LED 显示器 , 可以显示实际温度值和设定值 |
| 19 | ▲ | 4.2.10 | 防干烧功能，低液位声光报警功能和自动断电功能 |
| 20 |  | 5 | 配置清单 |
| 21 |  | 5.1 | 水浴槽； 数量：1 个 |
| 22 |  | 5.2 | - 不锈钢浴缸盖 |
| 25 |  | 6 | 技术资料 |
| 26 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 27 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 28 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 29 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 30 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 31 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 32 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 33 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 34 |  | 7 | 交货及验收 |
| 35 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 36 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 37 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 38 |  | 9 | 保修期 |
| 39 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 40 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备17：超声仪2

| 序号 | 指标 重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：超声仪 |
| 2 |  | 2 | 数量：2套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：主要用于清洗、样品超声助溶。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | LCD 数字化操作界面，可设置定时范围不小于1~99min |
| 11 |  | 4.2.2 | 超声波功率最大不小于450W |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 超声波频率：40Khz。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 内外全不锈钢结构，带托盘。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 水槽容积不小于20L，槽内尺寸不小于450×300×150mm ，有排水口 |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 带低液位报警功能， |
| 16 |  | 4.2.7 | 超声波能力转换效率不小于90%； |
| 17 |  | 4.2.8 | 超声生成器均匀生成超声波，无死角和驻波。 |
| 18 |  | 4.2.9 | 带除气功能，可清除液体中小气泡，以保证超声波操作过程的均匀。 |
| 19 |  | 4.2.10 | 带断电记忆功能，操作更简便快捷 |
| 20 |  | 5 | 配置要求 |
| 21 |  | 5.1 | 超声波清洗机一台 |
| 22 |  | 6 | 技术资料 |
| 23 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 24 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 25 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 26 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 27 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 28 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 29 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 30 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 31 |  | 7 | 交货及验收 |
| 32 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 33 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 34 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 35 |  | 9 | 保修期 |
| 36 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 37 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备18：洗瓶机

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：洗瓶机 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物（如铅、汞、镉、砷等）和有机残留物（如工业染料、激素等）等化学性污染物的清洗和干燥，包括移液管、容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、移液管、圆底烧瓶、量筒、培养皿、玻片、漏斗等。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：380V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ★ | 4.2.1 | 清洗篮容积：≥170L |
| 11 |  | 4.2.2 | 可以放置两层清洗架：上层放置高度不得低于170mm，两层同时放置时下层高度不得低于200mm；单层放置高度不得低于440mm |
| 12 |  | 4.2.3 | 为保证痕量分析实验结果的精确性，清洗后的残留物能完全达到行业内相应方法检出限标准，或清洗后的颗粒物残留≤0.000002% |
| 13 |  | 4.2.4 | LED显示屏，预置最常选择的程序，预设标准的清洗和消毒程序和其他程序 |
| 14 |  | 4.2.5 | 控制面板显示程序阶段，当前日期和所需时间、控制温度和调节温度、阶段的温度、A0值的控制和调节、循环的剩余时间和设备的可能报警信息 |
| 15 |  | 4.2.6 | 清洗温度可调，温度最高为93度，可根据客户要求进行调整，调整精度为1度。水槽中的双重温度感测器可以保证清洗温度与漂清温度达到要求，确保清洗结果的标准性。 |
| 16 |  | 4.2.7 | 可连接冷水、热水和纯水三种水源 |
| 17 |  | 4.2.8 | 内置水软化系统，最高能满足75度热水要求 |
| 18 | ★ | 4.2.9 | 内腔配备多层过滤系统，保证清洗水的清洁度，同时保护玻璃器皿及内部元件不易受损 |
| 19 |  | 4.2.10 | 内腔、清洗水臂和过滤网都均为316L不锈钢材质，耐腐蚀 |
| 20 |  | 4.2.11 | 内置360度旋转喷淋臂装置，保证玻璃器皿能得到有效清洗，双层篮架配置时为三层喷淋臂装置 |
| 21 |  | 4.2.12 | 配有双蒸汽冷凝器，防止工作过程中向实验室内排放热蒸汽污染实验环境。 |
| 22 |  | 4.2.13 | 配备HEPA高效空气过滤器，洁净热空气快速干燥 |
| 23 |  | 4.2.14 | 拥有足够的水循环量和冲刷能力，最高转速3400转/分钟。每分钟流量最大≥500升；循环泵功率不应小于700W，进水管路配有流量计，可精确控制进水。 |
| 24 |  | 4.2.15 | 具有防水系统，可通过监控水管和滴水盘以防渗漏，有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏，当前程式将被取消，进水阀自动关闭，排水泵自动被启动。 |
| 25 |  | 4.2.16 | 全自动完成清洗、消毒、干燥。 |
| 26 |  | 5 | 配置要求 |
| 27 |  | 5.1 | 主机1台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式分配泵和双蒸汽冷凝系统。 |
| 28 |  | 5.2 | 试剂泵两个，一个用于液体清洁剂，另一个用于液体中和试剂（外置） |
| 29 |  | 5.3 | 进口液体清洁剂5升1桶，液体中和剂5升1桶，软化盐1盒。 |
| 30 |  | 5.4 | 上层篮架：98位进样瓶清洗模块1个，32位喷嘴注射模块1个 |
| 31 |  | 5.5 | 下层篮架：18位喷嘴注射模块1个，广口器皿清洗模块1个 |
| 32 |  | 5.6 | 培养皿清洗模块1个 |
| 33 |  | 5.7 | 移液管清洗模块1个 |
| 34 |  | 6 | 技术资料 |
| 35 |  | 6.1 | 供应商免费提供操作手册等在内的技术资料。 |
| 36 |  | 6.2 | 售后服务及培训要求。 |
| 37 |  | 6.3 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 38 |  | 6.4 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、设备结构等培训，每台仪器提供5个免费的国内培训名额。 |
| 39 |  | 6.5 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，24小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 40 |  | 6.6 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 41 |  | 6.7 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 42 |  | 7 | 交货及验收 |
| 43 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 44 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 45 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 46 |  | 9 | 保修期 |
| 47 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 48 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备19：马弗炉

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：马弗炉 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求： 用于生物制品的检验、样品的预处理、灰分等测定。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ★ | 4.2.1 | 工作室尺寸：≥12L |
| 11 | ▲ | 4.2.2 | 最高使用温度：≥1100℃ |
| 12 |  | 4.2.3 | 陶瓷加热板，可双面加热 |
| 13 |  | 4.2.4 | 陶瓷加热板内嵌加热丝，防止受到挥发及喷溅物的污染，易于更换 |
| 14 |  | 4.2.5 | 隔热材料由安全纤维制成 |
| 15 |  | 4.2.6 | 炉壳由条纹不锈钢板构成 |
| 16 |  | 4.2.7 | 双层炉壳结构稳定，降低外壳温度 |
| 17 |  | 4.2.8 | 炉门可选择外开式炉门(L)（可用于工件摆放），或上开式炉门(LT)（可避免操作者远高温） |
| 18 |  | 4.2.9 | 炉门上设有可调节进气口 |
| 19 |  | 4.2.10 | 控制器可以实现4段程序控温 |
| 20 |  | 4.2.11 | 内置USB接口，可以记录实验数据 |
| 21 |  | 5 | 配置要求 |
| 22 |  | 5.1 | 马弗炉一台 |
| 23 |  | 6 | 技术资料 |
| 24 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 25 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 26 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 27 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 28 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 29 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 30 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 31 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 32 |  | 7 | 交货及验收 |
| 33 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 34 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 35 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 36 |  | 9 | 保修期 |
| 37 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 37 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备20：真空干燥箱（带制冷功能）

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：真空干燥箱（带制冷功能） |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 用于真空状态下对物料进行干燥，具有干燥速度快、污染小、不对物料结构造成破坏。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 | ★ | 4.1 | 内腔体积不小于28升。 |
| 6 | ▲ | 4.2 | 加热方式：搁板加热，利用搁板上的加热元件对样品进行直接加热。 |
| 7 | ★ | 4.3 | 设置温度范围：5～90℃；搁板表面的温度波动度（依据DIN 12880-2007-05）：≤±0.3℃。 |
| 8 |  | 4.4 | 采用四线制Class A级PT100温度传感器。 |
| 9 |  | 4.5 | 20℃/20mbar时搁板表面的温度均一性（依据DIN 12880-2007-05）：≤±1℃。 |
| 10 | ★ | 4.6 | 制冷元件，优质半导体制冷技术，可以降至5℃。 |
| 11 |  | 4.7 | 数字压强控制和显示 |
| 12 | ★ | 4.7.1 | 压强显示精度最低可到0.01mbar； |
| 13 | ★ | 4.7.2 | 压强调节范围：5mbar～1100mbar； |
| 14 |  | 4.7.3 | 压强显示范围：5mbar～1100mbar； |
| 15 |  | 4.7.4 | 最大漏气率不大于0.01bar/h； |
| 16 |  | 4.8 | 数字高低温报警，高温保护等级Class3.1。 |
| 17 |  | 4.9 | 控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出。 |
| 18 | ▲ | 4.10 | 控制面板自带三点温度校准。 |
| 19 |  | 4.11 | USB接口用于数据传输； |
| 20 |  | 5 | 配置清单 |
| 21 |  | 5.1 | 真空干燥箱（带制冷功能）1台 |
| 22 |  | 5.2 | 软件1套 |
| 23 |  | 5.3 | 电源线1套 |
| 24 |  | 6 | 技术资料 |
| 25 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 26 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 27 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 28 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 29 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示。 |
| 30 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 31 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 32 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 33 |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
| 34 |  | 10 | 保修期 |
| 35 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 36 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备21：磁力搅拌器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：磁力搅拌器 |
| 2 |  | 2 | 数量：2套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件 |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 技术指标 |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 最大搅拌量：≥10L |
| 11 |  | 4.2.2 | 速度范围：100-2000rpm |
| 12 | ★ | 4.2.3 | 加热输出功率≥500w； |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 加热温度范围：≥50-300℃； |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 加热速度：≥5k/min。 |
| 15 |  | 4.2.6 | 工作盘材质：不锈钢 |
| 16 |  | 4.2.7 | 工作盘尺寸：＞Ø 130 mm |
| 17 |  | 4.2.8 | 可调安全温度回路最小值：100 - 360 °C |
| 18 |  | 4.2.9 | 热警显示：加热时指示灯闪烁，警告用户加热盘高温，不可触摸 |
| 19 |  | 4.2.10 | 数字显示：便于精确控制或重复设置温度 |
| 20 |  | 4.2.11 | 微处理控制：马达转速和加热盘信号反馈，以保证恒速运转和保持设置温度 |
| 21 |  | 5 | 配置清单 |
| 22 |  | 5.1 | 加热磁力搅拌器2台 |
| 23 |  | 6 | 技术资料 |
| 24 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 25 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 26 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 27 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 28 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 29 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 30 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 31 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 32 |  | 7 | 交货及验收 |
| 33 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 34 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 35 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 36 |  | 9 | 保修期 |
| 37 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 38 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备22：离心机

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | ### 设备：离心机 |
| 2 |  | 2 | 数量：2台 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：用于各种容量样品离心。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 最大相对离心力（rcf）： ≥30,000 × g转速≥17000rpm ; |
| 11 | ★ | 4.2.2 | 离心时间：30 秒至99小时59 分钟, 可连续离心； |
| 12 | ▲ | 4.2.3 | 最大转子容量 48 × 1.5/2.0 mL ,6*50ml离心管 |
| 13 |  | 4.2.4 | 从零加速至最高转速的时间：≤15 秒 |
| 14 |  | 4.2.5 | 从最高转速降速至零的时间：≤15 秒 |
| 15 |  | 4.2.6 | 具有刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 |
| 16 | ★ | 4.2.7 | 自动识别转子，进行转速限制，保护主机和转子 |
| 17 |  | 4.2.8 | 自动转子失衡识别，离心更安全 |
| 18 |  | 4.2.9 | 具有气密性转子盖，转子可高温高压灭菌 |
| 19 |  | 4.2.10 | 可存储多达50个常规程序 |
| 20 |  | 4.2.11 | 5个快捷程序按键，快速运行常用程序 |
| 21 |  | 4.2.12 | 自动待机功能，可以在设定时间无使用后自动关机，降低能耗，延长压缩机使用寿命 |
| 22 |  | 5 | 配置要求 |
| 23 |  | 5.1 | 离心机 2台； |
| 24 |  | 5.2 | 6×15/50 mL角转子2个，含12个适配器可用于6×15/50 mL 锥形管；96孔板1个 |
| 25 |  | 6 | 技术资料 |
| 26 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 27 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 28 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求 |
| 29 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 30 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 31 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 32 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 33 |  | 7 | 交货及验收 |
| 34 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 35 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 36 |  | 8 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
| 37 |  | 9 | 保修期 |
| 38 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 39 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备23：高压蒸汽灭菌器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：高压蒸汽灭菌器 |
| 2 |  | 2 | 数量：3套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 主要用于液体培养基、试剂和器具的灭菌 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 工作条件 |
|  |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V，50～60 Hz； |
|  |  | 4.1.2 | 环境温度：20℃～35℃； |
|  |  | 4.1.3 | 环境湿度：20～60% RH； |
|  |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 5 | ★ | 4.2.1 | 灭菌温度：105℃～135℃ |
| 6 | ★ | 4.2.2 | 培养基熔解温度：60～114℃ |
| 7 | ★ | 4.2.3 | 灭菌时间：1min～250min |
| 8 |  | 4.2.4 | 保温温度：45℃～60℃任意设定 |
| 9 |  | 4.2.5 | 有效容积：不小于75L |
| 10 |  | 4.2.6 | 最大压力不小于0.230MPa |
| 11 |  | 4.2.7 | 具有灭菌、培养基熔解、保温等多种预设程序 |
| 12 | ★ | 4.2.8 | 具有压力容器制造许可证，特种设备检测证书 |
| 13 |  | 4.2.9 | 腔室材质采用304 奥氏体不锈钢 |
| 14 |  | 4.2.10 | 具有强制冷却风扇加快腔体降温 |
| 15 |  | 4.2.11 | 灭菌完成后腔体温度自然下降至设定温度，排气阀门能自动打开排出灭菌腔蒸汽 |
| 16 |  | 4.2.12 | 高压腔门具有温度和压力传感器的双重监控以保证高温和高压状态下的安全性 |
| 17 |  | 4.2.13 | 排气控制排气阀开启温度可设置 |
| 18 |  | 4.2.14 | 安全防护装置具有压力安全阀、过温限制器、抗干烧限制器等 |
| 19 |  | 5 | 配置清单 |
| 20 |  | 5.1 | 高压蒸汽灭菌器主机3套 |
| 21 |  | 6 | 技术资料 |
| 22 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 23 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 24 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 25 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 26 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 27 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 28 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 29 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 30 |  | 7 | 交货及验收 |
| 31 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 32 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。所有星号指标为验收指标。 |
| 33 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 34 |  | 9 | 保修期 |
| 35 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

设备24：恒温恒湿培养箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：恒温恒湿培养箱 |
| 2 |  | 2 | 数量：3套 |
| 3 |  | 3 | 功能：微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；在任何条件下均可实现可靠稳定性测试并精确保持恒定气候条件。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标： |
| 5 |  | 4.1 | 显示器控制器： |
| 6 |  | 4.1.1 | 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置； |
| 7 |  | 4.1.2 | 可以设置1分钟到99天23小时的倒计时功能； |
| 8 |  | 4.1.3 | 控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出； |
| 9 |  | 4.1.4 | 控制面板可回看一周数据曲线； |
| 10 |  | 4.1.5 | 以太网接口，可实现数据的在线监控；USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据； |
| 11 | ▲ | 4.2 | 内容积：≥250L； |
| 12 |  | 4.3 | 温度 |
| 13 |  | 4.3.1 | 工作温度范围：（℃）：0 至 70； |
| 14 | ★ | 4.3.2 | 温度波动度≤±0.1℃（依照DIN12880:2007-05标准）； |
| 15 |  | 4.3.3 | 温度均匀度≤±0.4℃（依照DIN12880:2007-05标准）； |
| 16 | ★ | 4.3.4 | 加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染； |
| 17 |  | 4.4 | 湿度 |
| 18 |  | 4.4.1 | 加湿方式：水源为蒸馏水，通过高温加热后形成水汽进入箱体，确保卫生无污染； |
| 19 |  | 4.4.2 | 2.5L水箱供水，一桶水可用最多1个月； |
| 20 | ▲ | 4.4.3 | 湿度范围（%相对湿度）：湿度范围：10～90%RH |
| 21 |  | 4.4.4 | 湿度波动度：≤±1.5%RH |
| 22 |  | 4.5 | 符合DIN12880 Class3.3的高低温报警； |
| 23 |  | 4.6 | 基于设定温度的自动安全功能ASF； |
| 24 |  | 4.7 | 符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器； |
| 25 |  | 4.8 | 可设置高低湿度报警； |
| 26 |  | 4.9 | 要求具备三点温度校准功能，三点湿度校准功能； |
| 27 |  | 4.10 | 箱体内外不锈钢设计；最大隔板数9块； |
| 28 |  | 5 | 配置清单 |
| 29 |  | 5.1 | 恒温恒湿培养箱主机 1台×3 |
| 30 |  | 5.2 | 不锈钢搁架数2块×3 |
| 31 |  | 6 | 售后服务及培训要求 |
| 32 |  | 6.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 33 |  | 6.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 34 |  | 6.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 35 |  | 6.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 36 |  | 7 | 交货 |
| 37 |  | 7.1 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 38 |  | 7.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 39 |  | 8 | 验收 |
| 40 |  | 8.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 41 |  | 8.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 42 |  | 9 | 保修期 |
| 43 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

设备25：灭菌箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：灭菌箱 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：主要用于样品干燥失重烘干、无菌器具的灭菌和除热源 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置，内外不锈钢 |
| 6 | ★ | 4.2 | 内腔体积≥161L；内部尺寸≤560×720×400mm（W×H×D）；外部尺寸≤745×1107×584mm（W×H×D）；重量≤80kg |
| 7 | ★ | 4.3 | 最大搁板数：8块；标配搁板数：2块 |
| 8 | ▲ | 4.4 | 设置温度范围：20～300℃；工作温度范围：环境温度+10℃～300℃；温度偏差：100℃±0.3℃、150℃±1.0℃ |
| 9 | ★ | 4.5 | 采用2个 Class A级PT100温度传感器 |
| 10 | ★ | 4.6 | 加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热；加热功率：3200W |
| 11 |  | 4.7 | 风扇速率0-100%可调，步长10% |
| 12 |  | 4.8 | 设置1分钟到99天23小时的倒计时功能 |
| 13 |  | 4.9 | 控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据，数据可通过软件导出；控制面板可回看一周数据曲线 |
| 14 |  | 4.10 | 以太网接口，可实现数据的在线监控；USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据 |
| 15 | ★ | 4.11 | 多重过温保护：符合DIN12880 Class3.1的高低温报警；基于设定温度的自动安全功能ASF； 符合DIN 12880 Class1的TB温度限制器；声光报警 |
| 16 |  | 4.12 | 具备控制面板温度校准功能，无需外接软件，即可进行三点温度校准 |
| 17 |  | 4.13 | 配有HeatBALANCE功能，可以根据样品承载量多少调节箱体内加热功率均衡 |
| 18 |  | 5 | 配置清单 |
| 19 |  | 5.1 | 高温干热灭菌器主机1台 |
| 20 |  | 5.2 | 不锈钢格栅板2块，软件1套 |
| 21 |  | 6 | 技术资料 |
| 22 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 23 |  | 6.2 | 出厂合格证明 |
| 24 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 25 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于2个工作日。 |
| 26 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心。 |
| 27 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 28 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 29 |  | 8 | 交货 |
| 30 |  | 8.1 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 31 |  | 8.2 | 交货地点：用户指定地点 |
| 32 |  | 9 | 验收 |
| 33 |  | 9.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 34 |  | 9.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 35 |  | 10 | 保修期 |
| 36 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |

设备26：翻转式混匀器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：翻转式混匀仪、小型振荡器 |
| 2 |  | 2 | 数量：翻转式混匀仪2台、小型振荡器1台 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 水平翻转混匀器，以固定转速实现样品温和、高效的混匀。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  |  | 4.1 | 翻转式混匀仪技术指标 |
| 5 | ★ | 4.1.1 | 适用用于样品管中粉末和液体样品的分离和混合过程，样品量可高达50ml。 |
| 6 |  | 4.1.2 | 可配套不同的夹具以满足不同的应用场景，夹具易于拆卸，当样品不慎撒漏时容易清洗。 |
| 7 |  | 4.1.3 | 具备倒计时功能，设置区间1s至99h59min。 |
| 8 |  | 4.1.4 | 具备正计时功能，显示工作时长。 |
| 9 |  | 4.1.5 | 允许工作环境4-50℃。 |
| 10 |  | 4.1.6 | 触摸式按键，操作简单。 |
| 11 | ★ | 4.1.7 | 转速范围：5-80rpm。 |
| 12 | ▲ | 4.1.8 | 配备15ml、50ml夹具。 |
| 13 |  | 4.2 | 小型振荡器技术指标 |
| 14 |  | 4.2.1 | 运行方式：圆周，周转直径4mm。 |
| 15 |  | 4.2.2 | 允许震荡承重量（含夹具）2kg。 |
| 16 |  | 4.2.3 | 允许连续运转时间100%。 |
| 17 |  | 4.2.4 | 转速范围：100-2200。 |
| 18 |  | 4.2.5 | 转速显示：刻度。 |
| 19 |  | 4.2.6 | DIN EN 60529保护方式：IP21。 |
| 20 |  | 4.2.7 | 夹具易于更换。 |
| 21 | ▲ | 4.2.8 | 配备1.5/2ml，5ml夹具。 |
| 22 |  | 5 | 配置清单 |
| 23 |  | 5.1 | 翻转式混匀仪2台 |
| 24 |  | 5.2 | 15ml、50ml夹具各2套。 |
| 25 |  | 5.3 | 小型振荡器1台。 |
| 26 |  | 5.4 | 1.5/2ml，5ml夹具1套 |
| 27 |  | 6 | 技术资料 |
| 28 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 29 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 30 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 31 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 32 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示。 |
| 33 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 34 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 35 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 36 |  | 9 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 37 |  | 10 | 保修期 |
| 38 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 39 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备27：2D混匀器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：2D混匀器 |
| 2 |  | 2 | 数量：2套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 数显型转盘混匀器，转速可调，可实现生物样品平稳有效的混合。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 | ★ | 4.1 | 旋转角度可调，可调至实验所需的特定条件。 |
| 6 |  | 4.2 | 在负载和电压波动的情况下，混匀速率保持不变。 |
| 7 |  | 4.3 | 具备定时功能，可倒计时，时间范围1s至5999min。 |
| 8 |  | 4.4 | 具备正计时功能，显示混匀时间。错误代码显示功能。 |
| 9 | ★ | 4.5 | 有多种夹具可选，使用广泛的应用领域。配备15ml、50ml夹具。 |
| 10 |  | 4.6 | 薄膜按键，操作简单。 |
| 11 |  | 4.7 | 可用于4-50℃培养箱中。 |
| 12 |  | 4.8 | 允许震荡承重量（含夹具）2kg。 |
| 13 |  | 4.9 | 允许连续运转时间100%。 |
| 14 |  | 4.10 | 转速范围：0-80rpm。 |
| 15 |  | 4.11 | 转速显示：LED七分区。 |
| 16 | ▲ | 4.12 | 转盘最倾斜角度范围：0-90度。 |
| 17 |  | 5 | 配置清单 |
| 18 |  | 5.1 | 转盘混匀仪2台 |
| 19 |  | 5.2 | 15ml、50ml夹具各2套 |
| 20 |  | 6 | 技术资料 |
| 21 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 22 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 23 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 24 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 25 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示。 |
| 26 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 27 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 28 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 29 |  | 9 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 30 |  | 10 | 保修期 |
| 31 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 32 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备28：多功能混匀器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：多功能混匀器 |
| 2 |  | 2 | 数量：8套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 新型漩涡混匀器，适合短时间工作（点动），按下夹具即可；亦适合连续工作。 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 | ▲ | 4.1 | 有三种夹具及7种试管插可供选择，可用于酶标板、Eppendorf管、250ml烧瓶等。 |
| 6 | ★ | 4.2 | 特殊的固定带VG3.36，用于Erlenmeyer烧瓶或圆烧瓶。 |
| 7 |  | 4.3 | 铸锌外壳，稳固可靠。 |
| 8 |  | 4.4 | 硅制底座脚，超强防震，适用于高速工作。 |
| 9 |  | 4.5 | 带偏心球轴承。 |
| 10 |  | 4.6 | 具备点动功能。 |
| 11 | ★ | 4.7 | 马达通风性能好，发热低，适合连续工作。 |
| 12 |  | 5 | 配置清单 |
| 13 |  | 5.1 | 多功能混匀器1台 |
| 14 |  | 6 | 技术资料 |
| 15 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 16 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 17 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 18 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 19 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示。 |
| 20 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 21 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 22 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 23 |  | 9 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 24 |  | 10 | 保修期 |
| 25 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 26 |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备29：单道移液器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：单道可调移液器 |
| 2 |  | 2 | 数量：20支 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 单道移液，具有0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul、100-1000ul、0.25-2.5ml、0.5-5ml、1-10ml等不同量程可选，能全面满足不同使用需求。 |
| 11 |  | 4.2.2 | 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 |
| 12 |  | 4.2.3 | 单按键技术，符合人体工程学设计，操作用力小，减少气溶胶。 吸头脱卸前有触觉反馈，防止误操作 |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 带弹簧吸嘴提高人体工程学设计水平并降低装卸吸头用力度，同时保证吸头装配均一性确保可重复性。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 四位数字显示 |
| 15 |  | 5 | 配置要求 |
| 16 |  | 5.1 | 手动单道可调移液器 20支 |
| 17 |  | 6 | 技术资料 |
| 18 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 19 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 20 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 21 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 22 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供免费的国内培训名额。 |
| 23 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 24 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 25 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 26 |  | 7 | 交货及验收 |
| 27 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 28 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 29 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 30 |  | 9 | 保修期 |
| 31 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 32 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备30：八道移液器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：八道可调移液器 |
| 2 |  | 2 | 数量：6支 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 八道移液，具有0.5-10ul、10-100ul、30-300ul、120-1200ul等不同量程可选，能全面满足不同使用需求。 |
| 11 |  | 4.2.2 | 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 |
| 12 |  | 4.2.3 | 单按键技术，符合人体工程学设计，操作用力小，减少气溶胶。 吸头脱卸前有触觉反馈，防止误操作 |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 带弹簧吸嘴提高人体工程学设计水平并降低装卸吸头用力度，同时保证吸头装配均一性确保可重复性。 |
| 14 | ★ | 4.2.5 | 四位数字显示 |
| 15 |  | 5 | 配置要求 |
| 16 |  | 5.1 | 八道可调移液器 6支 |
| 17 |  | 6 | 技术资料 |
| 18 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 19 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 20 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 21 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 22 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供免费的国内培训名额。 |
| 23 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 24 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 25 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 26 |  | 7 | 交货及验收 |
| 27 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 28 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 29 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 30 |  | 9 | 保修期 |
| 31 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 32 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备31-1：电动移液器（一）

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：电动移液器 |
| 2 |  | 2 | 数量：3支 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1 | 容量范围：100-1200ul |
| 11 |  | 4.2.2 | 增量：2ul |
| 12 |  | 4.2.3 | 准确度：3.6 % / 3.6 µL ; 0.8 % / 4.8 µL ; 0.8 % / 9.6 µL |
| 13 |  | 4.2.4 | 精确度：1 % / 1 µL ; 0.3 % / 1.8 µL ; 2.4 % / 2.4 µL |
| 14 |  | 4.2.5 | 吸头技术：轻触式去吸头系统LTS |
| 15 |  | 5 | 配置要求 |
| 16 |  | 5.1 | 8道移液器 2支 |
| 17 |  | 5.2 | 12道移液器 1支 |
| 18 |  | 6 | 技术资料 |
| 19 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 20 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 21 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 22 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 23 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供免费的国内培训名额。 |
| 24 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 25 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 26 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 27 |  | 7 | 交货及验收 |
| 28 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 29 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 30 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 31 |  | 9 | 保修期 |
| 32 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 33 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备31-2：电动移液器（二）

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：电动移液器 |
| 2 |  | 2 | 数量：3支 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：仪器符合国家有关安全技术规范和技术标准。应与产品原始样本技术数据及标书技术要求一致，符合国家有关技术规范和技术标准。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 电子外置活塞式分液器具有多种功能，比如稀释系列、滴定、自动分液到微孔板和离心管系列 |
| 11 |  | 4.2.2 | 自动移液吸头识别功能：无需计算体积，避免分液体积出错 |
| 12 |  | 4.2.3 | 人体工程学单按钮脱卸：用于单手操作和无接触移液吸头脱卸 |
| 13 |  | 4.2.4 | 速度可调节：可进行吸液和放液速度的编程，可提高移液精确性和准确性，也能防止液体的溅射 |
| 14 |  | 4.2.5 | 一次吸液能进行不少于100 次的分液操作 |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 洗液量1 µL - 50 mL可调，5,000 种不同分液体积，体积增量最低为 100 纳升 |
| 16 | ★ | 4.2.7 | 采用电动操作，将人为错误降至最低，同时也降低操作人员重复性过度劳累损伤（RSI）的风险 |
| 17 |  | 4.2.8 | 采用外置活塞式原理，完成有毒性、放射性和其他危险液体的无污染分液操作 |
| 18 |  | 5 | 配置要求 |
| 19 |  | 5.1 | ### 电动移液器（单道，包括充电线、充电支架和混装盒（每种尺寸吸头各一个）） 3套 |
| 20 |  | 6 | 技术资料 |
| 21 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 22 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 23 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 24 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 25 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心，每台仪器提供免费的国内培训名额。 |
| 26 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 27 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 28 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 29 |  | 7 | 交货及验收 |
| 30 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 31 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 32 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 33 |  | 9 | 保修期 |
| 34 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 35 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备32：自动稀释工作站

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：自动稀释工作站 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求：全自动化高精度机械臂控制移液，可自由方便地调节。移液角度和移液头浸入深度总是保持一致，进一步提高了移液的准确性，可在不同规格孔板间进行液体转板工作、具有梯度稀释等功能。 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-80% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 |  | 4.2.1 | 高兼容性，至少可任意搭配固定间距4、8、12、16通道固定间距，以及自动可调间距4，6，8，12通道电动微量移液器。 |
| 11 |  | 4.2.2 | 移液的量程宽广，可从0.5UL到1250UL。选不同的可调间距电动微量移液器，吸头间距可实现4.5毫米到33毫米的无极自动可调。 |
| 12 | ▲ | 4.2.3 | 可对6-384孔板进行移液操作，可在不同规格的孔板间进行移液操作（如：96转移到384等，包括客户定制特殊规格孔板），同时也可以对0.2ML PCR管，0.5，1.5，2.0,15ML离心管及螺旋管进行移液操作（如从0.5ml PCR管移液到96孔板）。 |
| 13 |  | 4.2.4 | 主机至少包含有吸头盒位，储液槽位，2个孔板位以及吸头丢弃箱位，可自动装载吸头与丢弃吸头，其中孔板位设计为横向和竖向摆放兼容，适合于不同应用。 |
| 14 |  | 4.2.5 | 液面跟踪：该移液助手可以通过程序设定，与匹配的储液槽实现液面跟踪功能，使枪头始终保持与液面一定高度的接触，随着储液槽液面的降低而智能化的识别并跟踪降低的液面高度保持不变，避免因接触液面过深使枪头外壁粘附过多液体增加交叉污染的风险。 |
| 15 |  | 4.2.6 | 枪头触碰：设置“不触碰”，“触碰液面”，“触碰板壁”三个选项供科研人员选择，满足不同实验需求. |
| 16 |  | 4.2.7 | 储液槽至少有10ml、25 ml、100ml、150ml、300ml五种不同体积可供选择，并且槽与底座分开设计，有容积刻度显示，采用深槽设计，最大限度节约试剂。 |
| 17 |  | 4.2.8 | 可通过电脑编程，在可在电动移液器上实行程序编制，移液器全彩显示触控屏操作，实时显示每一步的操作，并拥有包括至少中文、英文在内的多种语言操作界面。 |
| 18 | ★ | 4.2.9 | 机器内置重复分液，变量分液，连续稀释, 混合等程序，其中客户自定义编辑功能，最多可以储存至少40个程序，每个程序最多至少可以有90步以上的操作。 |
| 19 |  | 4.2.10 | 对于复杂的移液，仪器配置的软件提供了一个简单且直观的图形用户界面，一键就可以将新编制的程序从电脑转移到移液器上，或实现电脑和移液器的程序同步。 |
| 20 | ★ | 4.2.11 | 电脑端软件可以在任何编程过程中，任何实验过程中进行至少中、英文界面的语言切换。具备模拟动画功能，可在电脑端预检每一步移液操作工作，具有审计追踪功能。 |
| 21 | ★ | 4.2.12 | 移液器配蓝牙功能组件，可实现无线与移液工作站主机通讯连接。移液器可随时取下，作为独立设备使用。 |
| 22 |  | 4.2.13 | 移液器单独使用时，采用锂电池技术，1次充满可连续进行3000次单道，1500次多道移液操作。至少有0.5-12.5 ul，2-50ul，5-125 ul ，10-300ul ，50-1250ul五种量程可选。 |
| 23 | ★ | 4.2.14 | 加液精度：不同量程下加液误差均不大于2%。2-50ul量程：3-5 µl≤2%，5-50 µl≤1%；30-300ul量程，10-30 µl≤2%，30-300 µl≤1%；50-1250ul量程，25-100 µl≤2%，100-1250 µl≤1% |
| 24 | ★ | 4.2.15 | 能够自动选择相应的tip适配器，实现整板、单列、单行、单孔等多种模式的加样 |
| 25 | ▲ | 4.2.16 | 自动稀释工作站，可根据不同实验要求，放入生物安全柜内使用 |
| 26 | ▲ | 4.2.17 | 自动稀释工作站具备可拓展模块；可从单个实验孔管中自动取液转移。可完成样品均一化，阳性挑取、复杂孔板布局无误构建等工作。 |
| 27 |  | 5 | 配置清单 |
| 28 |  | 5.1 | 自动稀释工作站主机一套 |
| 29 |  | 5.2 | 8通道0.5-12.5ul 自动可调间距移液头1支 |
| 30 |  | 5.3 | 8通道5-125ul 自动可调间距移液头1支 |
| 31 |  | 5.4 | 8通道30-300ul 自动可调间距移液头1支 |
| 32 |  | 5.5 | 8通道50-1250ul 自动可调间距移液头1支 |
| 33 |  | 5.6 | 8通道 1.5-2ML离心管管架一个 |
| 34 |  | 5.7 | 常用消耗品配全,如12.5ul吸液头5盒（1920支），125ul吸液头5盒（1920支），300ul吸液头10盒（960支），1250ul吸液头10盒（960支）。 |
| 35 |  | 6 | 技术资料 |
| 36 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 37 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 38 |  | 6.3 | 售后服务承诺书。 |
| 39 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 40 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 41 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 42 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 43 |  | 7 | 交货及验收 |
| 44 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 45 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 46 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 47 |  | 9 | 保修期 |
| 48 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 49 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

设备33：高压蒸汽灭菌器

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：高压蒸汽灭菌器 |
| 2 |  | 2 | 数量：6套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 主要用于液体培养基、试剂和器具的灭菌 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 基本性能指标 |
| 6 | ★ | 4.1.1 | 灭菌温度：105℃～135℃ |
|  | ★ | 4.1.2 | 培养基熔解温度：60～114℃ |
| 7 | ★ | 4.1.3 | 灭菌时间：1min～250min |
| 8 |  | 4.1.4 | 保温温度：45℃～60℃任意设定 |
| 9 |  | 4.1.5 | 有效容积：不小于75L |
| 10 |  | 4.1.6 | 最大压力不小于0.230MPa |
| 11 |  | 4.1 | 具有灭菌、培养基熔解、保温等多种预设程序 |
| 12 | ★ | 4.2 | 具有压力容器制造许可证，特种设备检测证书 |
| 13 |  | 4.3 | 腔室材质采用304 奥氏体不锈钢 |
| 14 |  | 4.4 | 具有强制冷却风扇加快腔体降温 |
| 15 |  | 4.5 | 灭菌完成后腔体温度自然下降至设定温度，排气阀门能自动打开排出灭菌腔蒸汽 |
| 16 |  | 4.6 | 高压腔门具有温度和压力传感器的双重监控以保证高温和高压状态下的安全性 |
| 17 |  | 4.7 | 排气控制排气阀开启温度可设置 |
| 18 |  | 4.8 | 安全防护装置具有压力安全阀、过温限制器、抗干烧限制器等 |
| 19 |  | 5 | 配置清单 |
| 20 |  | 5.1 | 高压蒸汽灭菌器主机6套 |
| 21 |  | 6 | 技术资料 |
| 22 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 23 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 24 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 25 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 26 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
| 27 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 28 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 29 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 30 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 31 |  | 8.2 | 供应商应协助办理特种设备使用登记证，并提供相关材料，如需仪器场地改造的，由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担所有费用。 |
| 32 |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
| 33 |  | 10 | 保修期 |
| 34 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 35 |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

设备34：电热恒温干燥箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：电热恒温干燥箱 |
|  |  | 2 | 数量：1台 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于样品干燥失重烘干、无菌器具的灭菌和除热源。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  | ▲ | 4.1 | 循环方式：强制对流，循环气流0%～100%可调。 |
|  |  | 4.2 | 有效容积不小于70L。 |
|  |  | 4.3 | 温度范围（℃） +5至+300。 |
|  |  | 4.4 | 具有预热腔，进气先预热。 |
|  | ★ | 4.5 | 加热方式：四面加热。 |
|  |  | 4.6 | 显示：LED 数字式。 |
|  | ★ | 4.7 | 控制器：触摸屏。 |
|  | ▲ | 4.8 | 设置精度：≤99.9℃：0.1℃；≥100℃：0.5℃。 |
|  |  | 4.9 | 在设定的温度监控带范围内进行温度监控。 |
|  | ★ | 4.10 | 可设定到达目标温度后的维持灭菌时间，灭菌结束后自然降温。 |
|  |  | 4.11 | 箱体有存储数据功能，数据可用软件导出或打印机记录，监控数据可通过USB接口和标准网络接口读取和上传。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 电热恒温干燥箱主机1台。 |
|  |  | 5.2 | 不锈钢格栅板2块。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 8 | 验收 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点。 |

设备35：二氧化碳培养箱

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：生化培养箱（带二氧化碳、摇床） |
|  |  | 2 | 数量：1套 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于悬浮细胞在CO2气体环境条件下进行恒温振荡培养。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  | ▲ | 4.1 | 加热模式：六面直接加热。 |
|  |  | 4.2 | 控温范围：环境温度以上4℃-50℃。 |
|  |  | 4.3 | 温度精度：±0.2℃。 |
|  | ★ | 4.4 | 温度稳定性：37℃：±0.1℃。 |
|  |  | 4.5 | 温度均一性：37℃：±0.25℃。 |
|  |  | 4.6 | CO2浓度范围：0.2–20%。 |
|  |  | 4.7 | CO2浓度调节：±0.1%。 |
|  | ★ | 4.8 | CO2浓度稳定性：5% CO2：±0.2%。 |
|  |  | 4.9 | CO2均一性：±0.1%。 |
|  |  | 4.10 | 标配红外（IR）CO2感应器，具有自动调零校准功能，保证精确度。 |
|  | ★ | 4.11 | 高温消毒方式：标配120℃高温消毒，4小时。CO2感应器无需从箱内取出。 |
|  |  | 4.12 | 驱动装置：三偏心轴驱动，机械驱动装置位于腔体外，保证电机产生的热量不会影响箱内环境。 |
|  |  | 4.13 | 转速范围：25-400rpm；转速精度：±0.1rpm；轨道偏心距：1英寸，2.54cm。 |
|  |  | 4.14 | 摇床板尺寸：约60 x 35 cm |
|  |  | 4.15 | 承载量：250mL锥形瓶最多24个，1L锥形瓶最多11个，4L锥形瓶最多3个 |
|  | ★ | 4.16 | 控制面板：触摸屏控制运行参数及报警设置，可记录30天CO2浓度、温度、转速数据并生成趋势图。 |
|  |  | 4.17 | 标配密封玻璃内门。 |
|  |  | 4.18 | 标配25mm标准接入口和BMS接口，实现CO2 恒温摇床与智能楼宇控制系统对接。 |
|  |  | 4.19 | 相对湿度（37℃）：90－95％。 |
|  |  | 4.20 | 标配一块可拆卸带孔搁板，供静置培养。 |
|  |  | 4.21 | 无风扇结构，无需风扇辅助，气体通过缓和对流运动保持温度和气体浓度均一，降低样品的挥发与污染的风险。 |
|  |  | 4.22 | 箱体由一整块不锈钢板热压成型，圆角设计无死角。 |
|  |  | 4.23 | 连接端口：USB及Ethernet接口。 |
|  |  | 4.24 | 认证：CE认证。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 生化培养箱（带二氧化碳、摇床）1台，及相关配件（含二氧化碳减压阀），保证安装后正常使用。 |
|  |  | 5.2 | 配件1：可互换摇床板，约35 × 60cm。 |
|  |  | 5.3 | 配件2：大型试管架，放置20个试管（26-30mm）。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持 |
|  |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

设备36：离心机

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 设备：小型高速离心机（冷冻） |
|  |  | 2 | 数量：2套 |
|  |  | 3 | 功能要求 主要用于分子生物学等方面研究中样品离心处理。 |
|  |  | 4 | 详细性能技术指标 |
|  | ▲ | 4.1 | 最大相对离心力（rcf）：21,300 × g（15,060 rpm）。 |
|  |  | 4.2 | 转速/离心力： 100‐5,000 rpm，10 rpm 递增，5,000 -15,060 rpm，100 rpm 递增，1-21,300 x g；50 ‐ 2990 x g, 10 x rcf 递增；1-21,300 x g，100 rcf递增。 |
|  |  | 4.3 | 离心时间：1-2min, 10s 递增；2 ‐ 10 min，30 s 递增；>10 min，1 min 递增；连续离心。 |
|  |  | 4.4 | 最大转子容量 24 × 1.5/2.0 mL 离心管，10 × 5 mL 离心管，96 × 0.2 mL PCR管。 |
|  |  | 4.5 | 噪音水平：<54 dB(A)。 |
|  |  | 4.6 | 从零加速至最高转速的时间：15 秒。 |
|  |  | 4.7 | 从最高转速降速至零的时间：15 秒。 |
|  |  | 4.8 | 离心计时：10 秒- 9 小时59 分钟，可连续离心。 |
|  |  | 4.9 | 离心机盖设计确保静音操作，即使不盖转子盖离心也非常安静。 |
|  |  | 4.10 | 软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品。 |
|  | ★ | 4.11 | 铝合金材质转子。 |
|  |  | 4.12 | 单独的瞬时离心按键，且无需一直按键，便于快速离心。 |
|  |  | 4.13 | 单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键，便于操作。 |
|  |  | 4.14 | 独有定速计时功能，可在达到预定转速后再倒计时确保离心效果。 |
|  |  | 4.15 | 离心结束计时功能，便于观察，便于判断是否需要再次离心。 |
|  | ▲ | 4.16 | 具有气密性转子盖，转子气密性经测试并认证，可高温高压灭菌。 |
|  |  | 4.17 | 温控范围：-10 ℃ 至 40 ℃。 |
|  |  | 4.18 | 即使在最高转速也可保持 4 ℃。 |
|  |  | 4.19 | 快速预冷功能，从室温（21 ℃）降至 4 ℃ 仅需8 分钟。 |
|  | ★ | 4.20 | 高效压缩机控制，提供ECO自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命。 |
|  | ★ | 4.21 | 冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀。 |
|  |  | 4.22 | 不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷,确保温度恒。 |
|  |  | 5 | 配置清单 |
|  |  | 5.1 | 小型高速离心机（冷冻）1台，及相关配件（含24×1.5/2.0mL气密性固定角转子），保证安装后正常使用。 |
|  |  | 6 | 技术资料 |
|  |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
|  |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
|  |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
|  |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
|  |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
|  |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
|  |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
|  |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
|  |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
|  |  | 9 | 交货时间：进口仪器签约后三个月内，国产仪器签约后一个月内。 |
|  |  | 10 | 保修期 |
|  |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修 |
|  |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

标项四：全自动样本处理系统（提取+建库）

| 标项 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项四 | 37 | 全自动样本处理系统（提取+建库） | 1 |

设备37：全自动样本处理系统（提取+建库）

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：全自动样本处理系统（提取+建库） |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 | ★ | 3 | 功能要求：用于NGS自动化建库，可精准、灵活、快速、高度自动地完成核酸提取及纯化、文库制备、文库pooling、单链分离、环化、制备DNA纳米球等建库工序，与测序仪的无缝对接 |
| 4 |  | 4 | 技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 工作条件： |
| 6 |  | 4.1.1 | 工作电压：（220±10%）V |
| 7 |  | 4.1.2 | 环境温度：20˚C -35˚C |
| 8 |  | 4.1.3 | 环境湿度：20-60% |
| 9 |  | 4.2 | 主要技术要求： |
| 10 | ▲ | 4.2.1. | PCR仪温度范围：4~99℃；PCR仪温度准确性：±0.3℃ at 55℃；PCR仪温度均匀性：±0.2℃ at 72℃ |
| 11 | ★ | 4.2.2 | 洁净度：内置高效空气洁净系统，ISO 5级，过滤效率不小于99.995% （ 0.3um）；仪器内部配备紫外消毒装置，消杀剂量高于100 000μW.s/cm2，可杀灭细菌芽胞、病毒和细菌繁殖体；满足《WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范》。 |
| 12 | ▲ | 4.2.3 | 移液通道：数量不小于8个，采用基于空气置换加样原理，不需要系统液作为媒介，保证加样的稳定、准确、快速、避免交叉污染。 |
| 13 | ★ | 4.2.4 | 机械臂重复定位精度：+/-0.1mm，采用智能一次性枪头侦测技术装载一次性吸头 |
| 14 |  | 4.2.5 | 移液器采用高分子密封活塞技术确保高负荷下稳定的移液精度，移液体积范围 2ul-200ul， 移液分辨率0.1ul |
| 15 | ★ | 4.2.6 | 加样精度：CV≤5%(2μl时)，准确度：<±10%； CV≤1%(200μl时)，准确度：<±1% |
| 16 |  | 4.2.7 | 运行时间根据不同应用的实验流程而定，以无创产前基因检测为例，16样本的PCR文库制备，运行时间不超过4h，结合人工操作时间不超过0.5小时，从提取到PCR文库完成的总时长不长于4.5小时 |
| 17 | ★ | 4.2.8 | 可支持样本类型：血浆，gDNA，FFPE，唾液、WGA产物、杂交产物等； |
| 18 | ★ | 4.2.9 | 模块：可配备8通道自动化移液系统，高精密机械臂，自动PCR仪，自动纯化模块，温控模块，内置紫外消毒模块等功能模块； |
| 19 | ★ | 4.2.10 | 可兼容第三方建库试剂，定制化实验流程。 |
| 20 | ★ | 4.2.11 | 工作空间封闭，内置UV灯和高效过滤器，有效减少污染。 |
| 21 |  | 4.2.12 | 提供可编程的控制软件，允许用户进行实验流程的定制。 |
| 22 |  | 4.2.13 | 支持拓展蛋白组学、细胞组学、药物筛选领域的液体自动化处理。 |
| 23 | ★ | 4.2.14 | 提供具有导引功能的软件界面，指引用户进行试剂、耗材和样本的添加，防呆防错。同时提供试剂和样本的信息录入功能，记录实验过程的试剂和样本信息，进行实验追朔。 |
| 24 |  | 4.2.15 | 具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面，仪器带有暂停按钮，可在任一时间进行暂停，处理异常事件； |
| 25 |  | 5 | 配置清单 |
| 26 |  | 5.1 | 16样本自动化建库系统（主要配置）：主机(含控制软件) 1套；8通道移液机械臂 1个；自动PCR仪1个；温控模块1个；纯化模块1个。 |
| 27 |  | 6 | 技术资料 |
| 28 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括操作手册、软件、等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 29 |  | 6.2 | 出厂合格证明。 |
| 30 |  | 6.3 | 售后服务及培训要求。 |
| 31 |  | 6.4 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训，培训时间不少于1个工作日。 |
| 32 |  | 6.5 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示、数据处理等培训；厂商应在国内设有专门的培训和应用支持中心 |
| 33 |  | 6.6 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在8小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 34 |  | 6.7 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 35 |  | 6.8 | 后期操作软件若有更新，应客户要求免费提供软件更新服务。 |
| 36 |  | 7 | 交货及验收 |
| 37 |  | 7.1 | 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 38 |  | 7.2 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 39 |  | 8 | 交货时间：进口设备签约后三个月内，国产设备签约后一个月内。 |
| 40 |  | 9 | 保修期 |
| 41 |  | 9.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 42 |  | 10 | 交货地：用户指定地点。 |

特别说明：

1.评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”是指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

2.如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

## 四、其他

1.所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

2．质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 第四部分  合同条款

浙江省政府采购合同（国产）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

- 乙双方根据浙江省食品药品检验研究院    采购项目标项号为              的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

4. “合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的2.5%（人民币       元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金在质保期满，确认乙方无违约行为后一周内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期      个月（自调试验收合格之日起计），但货物厂家规定的保质期超过此范围的按照其规定执行。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后      天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向乙方支付60%的预付货款，货物安装调试完毕验收合格后甲方向乙方支付40%的余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为        个月（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内仪器制造厂乙方派技术人员到用户的甲方实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：2022年    月   日

附件：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2022年  月    日

浙江省政府采购合同（进口）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

丙方：（外贸代理公司）：浙江省科学器材进出口有限责任公司

- 乙、丙三方根据浙江省食品药品检验研究院                         采购项目标项号为           的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3. “丙方”系指负责办理货物进口手续的外贸代理公司。

4. “合同”即由三方或者双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。丙方在本合同范围内的其他权利义务由甲丙双方签订的委托代理协议、乙丙双方签订的外贸合同进行约定。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为免税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

7.外贸合同价为免税人民币价除以合同签订当日的汇率。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的2.5%（人民币        元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金在质保期满，确认乙方无违约行为后一周内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期质保期      个月（自调试验收合格之日起计）。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后       天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向丙方支付50%的预付货款，丙方向甲方开具等额收据，同时乙方在合同生效10个工作日内向甲方提供履约保证金（函）。丙方按照外贸合同约定通知乙方发货，见发货单据正本支付50%TT，到货后由丙方开具货款全额发票，甲方向丙方支付全额尾款，丙方凭签字盖章的验收报告原件对乙方支付合同金额的30%,待免税政策落地免表办理完毕后丙方对乙方支付20%余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行）。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内乙方派技术人员到甲方实验现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方和丙方各执壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

丙方:浙江省科学器材进出口有限责任公司

法定（授权）代表人或主要负责人:周飞13634188579

开户行：工行保俶支行

账号：1202022709006500176

签字日期：2022年    月   日

附件：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2022年  月    日

- 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术资信（满分70分）

| 评分项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务分 （3分） | 3 | 业绩证明（0-3分）： 对投标机型自2019年1月1日至今的业绩情况进行评价打分（多个设备的须包含核心产品），每个业绩得0.5分，最高得3分；须提供有效业绩证明材料，否则不计分。（0-3分） 说明：业绩证明材料必须为投标人与最终用户单位的合同等，与中间贸易商等非最终用户单位的业绩不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 技术分 （67分） | 43 | 对投标仪器设备指标响应程度进行评价打分： 投标仪器设备指标完全满足招标文件技术参数配置要求的得43分；投标仪器设备指标每不满足一小项含“★”的重要性指标的扣2分，每不满足一小项一般技术参数配置要求（未含“▲”和“★”）的扣1分，最低得分为0分，低于0分为无效标。 |
|  | 5 | 对投标仪器设备的先进性、稳定性、可靠性及响应程度进行评价打分（0-5分）。 投标仪器设备先进性强，稳定性、可靠性及响应程度高的得5分； 投标仪器设备先进性较强，稳定性、可靠性及响应程度较高的得4分； 投标仪器设备先进性一般，稳定性、可靠性及响应程度一般的得3分； 投标仪器设备不够先进，稳定性、可靠性及响应程度基本满足需求的得2分； 投标仪器设备落后，稳定性、可靠性及响应程度差的得1分； 存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 4 | 对投标仪器设备对本项目适用的满足程度（功能与配置）进行评价打分。 投标仪器设备功能与配置优于本项目需求的得4分； 投标仪器设备功能与配置完全满足采购需求的得3分； 投标仪器设备功能与配置基本满足本项目需求的得2分； 投标仪器设备功能与配置明显不满足本项目需求的得1分； 投标仪器设备功能与配置存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 5 | 对各投标仪器设备品质的市场总体评价情况优劣进行评价打分（0-5分） 投标仪器设备品质的市场总体评价情况好，声誉高的得5分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况较好，声誉较高的得4分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况一般，声誉一般的得3分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况一般，声誉弱的得2分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况差，声誉弱的得1分； 投标仪器设备品质的市场总体评价和声誉存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 5 | 售后服务等方面的优惠条件（0-5分）： 评标委员会根据售后服务便捷性、保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，零配件和维修备品备件、易耗品的供应保障措施及报价以外的优惠条件等情况打分。 售后服务承诺、维护响应计划全面、详细、合理，完全满足需求的得5分； 售后服务承诺、维护响应计划较全面、详细、合理，完全满足需求的得4分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划基本全面合理，满足需求得3分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划全面性合理性一般，基本满足需求得2分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划不全面，缺乏合理性，不能满足需求的得1分； 未体现相关内容的不得分。 |
|  | 2 | 质保期承诺：投标文件中承诺的设备质保期比采购文件要求每多半年的加0.5分，最多得2分；多个设备的标项计分质保期按标项内所有设备质保期的平均值进行评价打分。 |
|  | 3 | 培训：根据投标文件提供的培训方案、培训承诺等情况进行评价打分（0-3分）。 投标人提供的培训方案、培训承诺等内容及措施合理，符合本项目特点的得3分； 培训培训方案、培训承诺内容及措施基本合理，基本符合本项目特点的得2分； 培训培训方案、培训承诺内容及措施不合理，不符合本项目特点的得1分； 未体现相关内容的不得分。 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

(1)如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格响应自评表

资格响应自评表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 | 是/否符合 |

注：证明材料附后。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

C,商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.如采购内容包含有多个标的物时，各投标人必须针对所有标的物制造商情况进行说明，且标的物品牌应与报价明细表上的品牌一致。只有当每个采购标的物都由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能视作中小企业投标。

6.如投标人明确分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上时，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供分包意向协议，并明确分包的金额比重、中小企业声明函中需如实填写分包商的信息）。（对不允许分包的项目，本条不适用）

2.4特定资格条件对应的证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函；

承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款所述规定，做如下承诺：

我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不存在不得再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省食品药品检验研究院：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目 (项目编号：ZJ-2270110-14)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 主要参数 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院 的浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院 的浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

本单位合法参加浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9同类业绩

投标人曾承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目

项目编号：ZJ-2270110-14

标项号：

元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.3中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.如采购内容包含有多个标的物时，各投标人必须针对所有标的物制造商情况进行说明，且标的物品牌应与报价明细表上的品牌一致。只有当每个采购标的物都由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能视作中小企业投标。

6.如投标人明确分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上时，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供分包意向协议，并明确分包的金额比重、中小企业声明函中需如实填写分包商的信息）。（对不允许分包的项目，本条不适用）

4.4监狱企业的证明文件（如有）

投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省食品药品检验研究院精密恒温水浴锅、电热恒温干燥箱等采购项目（项目编号：ZJ-2270110-14）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。