（货物类公开招标项目）

浙江省食品药品检验研究院

无菌检查用隔离系统采购项目

（电子交易方式）

采 购 文 件

项目编号：ZJ-2270110-21

| 采购人 | ： | 浙江省食品药品检验研究院 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浙江国际招投标有限公司 |
| 2022年06月 |  |  |

目    录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标须知	15

一、总则	15

二、采购文件	16

三、投标文件的编制	17

四、投标文件的递交	23

五、开标与评标	24

六、确定中标供应商及授予合同	25

第三部分 采购需求	28

一、概况	28

二、设备采购清单	28

三、设备技术要求	28

四、其他	32

第四部分  合同条款	33

第五部分  评标办法（综合评分法）	45

一、总则	45

二、评标组织	45

三、评标纪律	45

四、评标程序	46

五、评标细则及标准	49

第六部分  投标文件格式	53

一、投标文件封面（格式供参考）	54

二、资格响应文件	56

三、商务技术响应文件部分格式	64

四、报价响应文件部分格式	81

第七部分   其它	88

- 第一部分  采购公告

项目概况 浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年07月12日09:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJ-2270110-21

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

预算金额（元）：2890000

最高限价（元）：2890000

采购需求：

标项名称：无菌检查用隔离系统

数量:1

预算金额（元）：2890000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购内容为无菌检查用隔离系统，具体要求详见采购文件的相关章节。

备注：1.本标项中无菌检查用隔离系统允许采购进口产品；

2.本项目（是）接受联合体投标，但仅限于参与投标的企业为大型及以下企业时允许其与小微企业组成联合体投标，其他联合体的情形不予接受（投标无效）。

合同履行期限：标项1：详见采购文件第三部分。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无。

3.本项目的特定资格要求：标项1：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2022年07月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年07月12日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：线上（请登录政采云平台上传投标文件）

开标时间：2022年07月12日09:30

开标地点（网址）：线上（请登录政采云投标客户端开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多次提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见采购文件的前附表第32条。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，投标时不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将依据《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定不予受理；⑦投标时不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见采购文件前附表第17点—“备份投标文件的制作、存储、密封”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（4）本项目资格审查方式为资格后审。

（5）采购文件公告期限为本公告发布之日起5个工作日。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江省食品药品检验研究院

地址：浙江省杭州市滨江区平乐街325号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0571-87180396

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0571-87180396

2.采购代理机构信息

名称：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼

传真：0571-88473430

项目联系人（询问）：周群峰  葛珍妮

项目联系方式（询问）：0571-81061821  0571-81061804

质疑联系人：郑珊珊

质疑联系方式：0571-81061842

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

传真：/

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | ZJ-2270110-21 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购内容 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 5 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 交货期/工期 | 详见采购文件的第三部分。 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 8 | ▲最高限价 | 最高限价见采购公告及采购文件的第三部分，超过最高限价的投标报价为无效投标。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行的资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的投标人应当承担赔偿责任。赔偿金额为项目预算金额的2%，如实际损失超过前述金额的，投标人需赔偿超过前述金额部分的实际损失。 |
| 11 | 踏勘现场 | 采购人不组织现场踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，必须在2022年06月28日16时之前、将要求答疑的问题传真0571－88473430,并发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，一律以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。答疑回复内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买采购文件的投标人。 |
| 13 | 采购文件的澄清与修改 | 在投标截止时间15天前，采购人有权澄清和修改采购文件，并以更正（澄清）公告形式通知所有已获取采购文件的投标人。修改和澄清（答疑）答复的内容作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。请投标人密切关注公告信息。 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 - 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少两份。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后30分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 17 | 备份投标文件的制作、存储、密封 | 1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 4.以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。 5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 6.通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。 |
|  | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 1.备份投标文件送达的采购代理机构地点：浙江国际招投标有限公司305室（杭州市西湖区文三路90号东部软件园1号楼3楼）； 2.备份投标文件签收/接收人员及联系电话： （1）签收/签收人员：周群峰、葛珍妮 （2）联系电话：0571-81061821、0571-81061804 3.采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 18 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； - 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标文件上传截止时间及开标时间 | 2022年07月12日09:30 |
| 21 | 开标程序 | 1.采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。 2.开标时，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 异常处理：如供应商在开标时因遗失CA或其他原因导致解密不成功时，如供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密。 3.商务技术文件开启后30分钟内，供应商将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：zq017@163.com，联系人：周群峰，电话：0571-81061821）； 说明：不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.政采云系统平台有相应规定的操作流程的，按其规定。 |
| 22 | 资格审查 | 1.开标后，由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件及政府采购政策条件要求进行审查。 2.投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件等相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效；投标人存在政府采购规定的投标限制情形的，其投标无效。 3.对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。 4.合格投标人不足3家的，不再评标。 |
| 23 | 评标程序 | - 符合性评审：依据采购文件的规定，对商务技术响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见采购文件第五部分评标办法中第5条“无效投标的认定”。 - 商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务内容充分审核、讨论及评议后，独立评分。 - 商务技术评分汇总 - 商务技术结果公布；采购代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单及其商务技术部分得分情况。 - 开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。 电子交易平台公布开标一览表有关内容，采购代理机构开启报价确认，供应商应在报价确认开启后30分钟内予以确认，不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 - 报价评审：由评标委员会对报价响应文件的有效性和报价的合理性、准确性等进行审查核实。 - 得分汇总。 - 结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。 注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 24 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函），供应商应在规定截止时间前回复相关内容并加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 25 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 26 | 履约保证金 | 1.履约保证金递交形式：现金支票或转账支票或电汇或银行汇票或保函。 2.金额：合同总价的2.5%；履约保证金在验收合格后5个工作日内无息退还。 3.递交时间：合同签订后5天内。 |
| 27 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网 |
| 28 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
|  |  | 依据《政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人在法定质疑期内多性提出针对同一采购程序环节的质疑的，采购人或采购代理机构只受理该投标人的第一次有效质疑。 |
| 29 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。 |
| 30 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分采购需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）本项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第28、29条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。 （4）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.收取方式：本项目的采购代理服务费由中标供应商在本项目合同签订前一次性向采购代理机构支付。 2.收取标准：本项目采购代理服务费用按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定收费标准的9折计取，以中标金额为计费基数，分段按优惠后的费率差额定律累进计算，具体如下： 中标金额（万元）; 优惠后的费率. 100以下; 1.35%. 100（含）-500; 0.99%. 500（含）-1000; 0.72%. 1000（含）以上; 0.45%. 3.其他约定：单个项目或标项按以上约定的优惠收费标准计算代理服务费不足人民币5000元时，按人民币5000元计取。 4.支付形式及账号： ① 支付形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 支付账户： 收款单位（户名）：浙江国际招投标有限公司 开 户：中国工商银行杭州市武林支行 账 号：1202021209906782015 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。 2.支持绿色发展 2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。 2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。 2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 3.支持中小企业发展 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。已专门面向中小微企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 4.支持创新发展 4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。 4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 33 | 信息安全要求 （本项目不适用） | ▲本次采购产品属于信息安全产品类别的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）要求。 |
| 34 | 是否允许采购进口产品 | 本项目允许采购进口产品。 允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 35 | 项目属性与核心产品 | √ A、货物类，单一产品或核心产品为：无菌检查用隔离系统。 ☐ B、服务类。 |
| 36 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | ## 本项目的采购标的：无菌检查用隔离系统采购项目； ## 本项目属于中小企业划分标准所属行业中的 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 行业。 |
| 37 | 是否专门面向 中小微企业采购 | 本项目非专门面向中小企业采购； 供应商应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业声明函，否则不得享受相关中小企业扶持政策。本项目不要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 |
| 38 | 采购人是否允许分包 | √ A、同意将非主体、非关键性的工作分包，中标候选人拟将本项目进行分包又符合价格优惠政策的，应在投标文件中提供分包意向协议。 ¨ B、不同意分包。 |
| 39 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  |  | 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

注：以上内容如有变化将另行公告通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动，采购文件其他内容与本表内容要求不一致的，以本表内容为准。

- 第二部分  投标须知

## 一、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规组织和实施，并接受政府采购监督管理部门的监督。

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、采购需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2．定义

2.1“采购人”系指浙江省食品药品检验研究院。

2.2“采购代理机构”系指浙江国际招投标有限公司。

2.3“监督管理部门”系指浙江省财政厅政府采购监管处。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“货物”系指供应商按采购文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.6“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.7电子签章：本文件所提及电子签章系指各供应商通过CA锁对标书中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

2.8公章：系指单位法定名称章。

2.9官方指定网站公示的内容视为书面告知。

2.10“√” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求

3．合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见采购公告第二条规定的申请人的资格要求并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（不包括为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务）；

3.2.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2.4为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.3核心产品的相关规定

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件前附表或第三部分中明确标注。

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分相同时，投标报价最低的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分和投标报价均相同时，商务技术分最高的投标人获得中标供应商推荐资格；综合得分、投标报价、商务技术分均相同时，由评标委员会按少数服从多数的原则，集体决定；其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

（3）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4．相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标拟派项目实施人员必须为本法人员工。

4.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）相关规定承担相应的法律责任。

## 二、采购文件

5．采购文件构成

5.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6、7条发出的补充资料。

5.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

5.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

5.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定及采购文件进行解释。

6．采购文件的澄清

6.1 投标人在获取采购文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定的时间前，将问题传真至0571-88473430，同时将问题发电子邮件至zq017@163.com（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

6.2 投标人要求解释或澄清的问题应以书面或邮件形式提交，并加盖公章、写明日期。

6.3 所有要求解释或澄清的问题都予以解答，答疑内容与补充内容以更正（澄清）公告形式告知所有获取采购文件的投标人。

7．采购文件的修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 采购文件的修改将以更正（澄清）公告通知所有获取采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

7.3 在更正（澄清）公告发布后，如果投标人认为编制投标文件的时间不充分的，必须在公告发布之日的24小时内通知采购人和采购代理机构。否则，视同投标人有充足时间编制投标文件。

7.4采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

7.6 采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

## 三、投标文件的编制

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人承担。

8．投标文件的语言、计量单位、形式及效力

8.1语言及计量单位

8.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

8.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

8.2投标文件的形式和效力

8.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

8.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

9．投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件组成，具体内容如下：

（1）资格响应文件封面；

（2）资格响应文件目录；

（3）资格响应自评表；

（4）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

各投标人须在投标文件中出具对应证明材料（商业信誉可提前自查，投标文件中可不提供）。

- 具有独立承担民事责任的能力

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件

投标人须出具符合参与政府采购活动资格条件的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在《承诺函》第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

- 商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（6）特定资格条件证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函（参考格式见本文件第六部分）；

（7）联合体协议（如需）；

- 投标人认为需要提供的其它资格响应相关文件及资料（如有）。

上述资格证明文件是采购人、采购代理机构对投标人资格进行合格性审查的评审依据，投标人应上传上述资料。未按要求出具上述证明材料或出具的证明材料不完整的，资格性审查均不予通过。投标人为联合体投标的，联合体各方均须满足资格条件要求，否则资格性审查均不予通过。

9.2 商务技术响应文件

9.2.1商务技术响应文件封面；

9.2.2商务技术响应文件目录；

9.2.3评分索引表；

9.2.4商务部分

- 投标函；

- 投标响应一览表；

- 投标清单（不含价格）；

- 投标人基本情况表；

- 授权委托书，同时须附授权委托人的有效身份证复印件；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 廉政承诺书；

- 投标人拥有的其它资质、荣誉证书（如有，出具复印件加盖公章）；

- 投标人曾承担过的同类项目业绩情况（如有，须附清晰可辨的合同复印件；涉及评分项的，证明材料需满足评分细则的相关要求）；

- 商务条款偏离表；

- 投标人认为需要提供的其它商务文件及资料（如有）。

9.2.5技术部分

（1）对本项目要求的总体理解；

（2）技术响应表；

（3）详细产品详细功能及技术参数说明；

（4）技术资料：产品彩页样本资料或官网公开的参数截图等（样本为英文版的，须同时提供中文版。如英文版与中文版不一致的，以中文版为准）；

（5）交货方案和计划；

（6）安装调试方案；

（7）验收方案；

（8）售后服务方案，包括每一项设备的免费保修期，售后服务响应时间、服务质量承诺；

（9）培训方案，包括培训工程师、培训次数、课程等；

（10）常用配件（备品备件）价格表；

（11）投标人认为需要的其他技术文件或说明（如有）。

9.3报价响应文件

- 报价响应文件封面；

- 报价响应文件目录；

- 开标一览表；

- 投标报价明细表；

- 中小企业声明函（货物）（如有）；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减。

投标人在填写声明函前，须先自查本企业是否满足小微企业认定标准（可通过国务院客户端和工业和信息化部网站上的自测小程序进行自查）。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

- 投标人如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（如有）；

- 分包意向协议（需明确分包的金额比重、中小企业声明函中需体现分包商的信息）（如有）（不允许分包的，此项不适用）；

- 投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

10．投标函

10.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

10.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

11．投标报价

11.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

11.2本次报价方式为总价包干，全部采用人民币报价。

此报价应包括但不限于采购范围内货物的供货、安装、调试、验收、培训和售后服务等内容。上述费用及完成本项目所需的一切费用必须包含在投标总价中，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为已含在总价内，采购人均不予支付。供安装调试所需辅材一次报入投标总价，除需求变更增减外，以后不作调整。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付，相关成本支出由投标人自行考虑。采购代理服务费计取标准见前附表。

11.4如投标设备为进口设备的，必须采用人民币报交货至采购人指定地点的免税价格，还应提供参考美元价格，报价除包括11.2条规定的费用外，还必须包含外贸代理费等相关费用（外贸代理服务费计算标准见本部分第30条）。

11.5本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.6其它需在报价中考虑的因素：

- 用户需求中明确的需供应商承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12．投标货币

投标人用人民币报价。

13．投标保证金

13.1 本项目不收取投标保证金。但违反政府采购相关规定给采购人造成损失的，投标人应当承担赔偿责任。

14．投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15．投标文件的式样

15.1 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

15.3 投标文件中投标函、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求，否则投标文件无效。

说明：凡采购文件要求投标人盖公章的部分，采用电子签章或加盖投标人公章后扫描上传的，均视为符合要求。

15.4投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

## 四、投标文件的递交

16．投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

16.1.1投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

16.1.2投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2备份投标文件：

16.2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标文件上传截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

16.2.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

16.2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标文件上传截止时间前将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

16.2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标文件上传截止时间之前送达采购文件本前附表本条规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

16.2.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》二十四条规定视为投标（响应）文件撤回。

17．投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传、提交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第7条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18．迟交的投标文件

在本须知第17条规定的截止期后提交（上传）的任何投标文件，采购人将不予接收。

19．投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20．开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第7条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开标程序

详见前附表序号第20项。

21．评标

详见采购文件第五部分“评标办法”。

22．串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

23．废标

23.1根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

24．电子交易活动中止

24.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

24.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、确定中标供应商及授予合同

25．中标供应商的确定

25.1 采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标供应商；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，同时在政采云系统中发出中标通知书，中标供应商应自行下载获取。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》等。

公告期限为1个工作日。

25.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

25.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

25.4中标供应商应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或供应商注册事项。

26．合同授予

26.1 本项目的合同将授予按本须知第25.1款所确定的中标供应商。

26.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27．签订合同

27.1 中标供应商应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。中标供应商在领取中标通知书时须向采购人提供一份关于本项目在实施过程中的相关人员的通讯录作为合同附件。

27.2 中标供应商如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标供应商予以赔偿，同时采购人可根据26.2的原则另行选择中标供应商；

27.3 采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认或加盖公章的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

28．履约保证金

见投标人须知前附表。

29.采购代理服务费

本项目的采购代理费由中标供应商支付，收费标准详见前附表。

30.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，政府采购供应商（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本详见本文件第七部分。

30.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2供应商质疑

30.2.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.3.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3.5质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

30.3供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

31．外贸代理服务费（如有）

31.1外贸代理费：由中标供应商承担，采购人通过公开的招标确定中标的进口代理单位情况如下：

31.1.1进口代理单位名称：浙江省科学器材进出口有限责任公司

31.1.2进口代理单位联系人：周飞

31.1.3进口代理单位联系人电话：13634188579

31.1.4 外贸代理服务费

| 序号 | 代理金额(单票人民币) 万元 | 外贸代理费率 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150以下报价 | 2.5% | 占进口货物CIP采购人指定低点价的百分比。 |
| 2 | [150至350]报价 | 1.8% |  |
| 3 | 350以上报价 | 1.4% |  |

31.2如进口货物无法办理减免税手续，增值税和关税由采购人承担。合同履行过程中的汇率风险由中标供应商承担，由外贸代理机构与中标供应商结算。

32．采购结束

32.1中标供应商与采购人签订合同生效后即为采购结束。

32.2本项目的投标文件不予退回。

- 第三部分 采购需求

## 一、概况

1．项目概况：本次招标为无菌检查用隔离系统采购项目，采购清单详见本部分第二项内容，技术参数要求详见本部分第二项内容。

2．使用地点：浙江省杭州市滨江区平乐街325号。

3.特别说明：本次采购的设备应提供法定计量检定机构证书。投标人在投标文件中须提供验收方案，必须包括：验收标准、参数指标、校准的指标等，供采购人确认。

4.本采购文件中标记“▲”系指实质性要求条款，出现负偏离或不响应将导致投标无效。标记“★”的条款为重要指标，允许偏离，但在技术评分时会重点扣分。

## 二、设备采购清单

| 标项 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 是否为 核心产品 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 无菌检查用隔离系统 | 1 | / | 是 |

## 三、设备技术要求

| 序号 | 指标重要性 | 条款号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 设备：无菌检查用隔离系统 |
| 2 |  | 2 | 数量：1套 |
| 3 |  | 3 | 功能要求 主要为药品、生物制品、药品包装材料、医疗器械无检查实验提供无菌环境 |
| 4 |  | 4 | 详细性能技术指标 |
| 5 |  | 4.1 | 技术要求 |
| 6 | ▲ | 4.1.1 | 无菌隔离器应包括1个实验操作舱，1个传递舱，灭菌系统及控制系统，隔离器整体为硬墙设计 |
| 7 | ▲ | 4.1.2 | 隔离器实验舱采用双侧6手套设计，每侧各3个手套，适合双人双面操作 |
| 8 | ★ | 4.1.3 | 无菌隔离器实验舱应至少包含： VHP灭菌系统、控制系统、低浓度过氧化氢探头、温度探头、相对湿度探头、压差传感器、过滤器压差计、手套袖套、配套支架等 |
| 9 | ★ | 4.1.4 | 无菌隔离器传递舱应至少包含： VHP灭菌系统、控制系统、高浓度过氧化氢探头、温度探头、相对湿度探头、压差传感器、过滤器压差计、配套支架等 |
| 10 | ★ | 4.1.5 | 无菌隔离器应密闭、无泄露，能够进行舱体的完整性测试，设备完整性应至少达到在超压 150Pa 的条件下，可接受的泄漏率极限为 0.5%vol/h |
| 11 |  | 4.1.6 | 隔离器安装功能间应设置低浓度探头 |
| 12 | ▲ | 4.1.7 | 隔离器应能验证，在灭菌完成后，进行生物挑战测试，保证SAL≤10-6 |
| 13 |  | 4.1.8 | 传递舱、实验舱一起灭菌自净总时间不长于4小时 |
| 14 | ▲ | 4.1.9 | 隔离器空气处理系统满足设备安装于普通非洁净区环境，在静态时，隔离器内部环境的洁净度要求应达到我国药品生产质量管理规范(GMP)现行版中A 级空气洁净度的要求。 |
| 15 |  | 4.1.10 | 隔离系统应附带手套检漏设备 |
| 16 |  | 4.2 | 机械技术要求 |
| 17 |  | 4.2.1 | 隔离器外形尺寸不大于2710mm（长）×1260mm（宽）×2310mm（高） 实验操作舱内部尺寸不小于：1550mm（长）×650mm（宽）×740mm（高） |
| 18 | ★ | 4.2.2 | 实验舱容积不小于1.2m3，传递舱容积不小于0.38m3 |
| 19 |  | 4.2.3 | 设备内腔室及工作台材料应为316L 不锈钢，抛光 Ra0.5µm，焊接部分抛光Ra0.8um。隔离器外部框架应为304不锈钢 |
| 20 |  | 4.2.4 | 内外传递门均采用可充气膨胀的硅胶密封圈进行密封，硅胶密封圈耐VHP灭菌。传递门上带有气控及电控锁（带探头）保持密封性。系统检测到门正确位置，方可启动密封圈充气密封 |
| 21 |  | 4.2.5 | 内部照度：应不小于 500Lux；应能从工作区之外替换用于照明的灯管 |
| 22 | ▲ | 4.2.6 | 使用高效过滤器等级不低于H14，其进、排风高效过滤器应配置有完整性检测口（PAO发烟口、上游浓度检测口和下游检漏口） |
| 23 |  | 4.2.7 | 手套与空间大小相适应，便于手动清洁，并且隔离器内部所有部位均能得到有效清洁；配备手套袖套支架，便于手套灭菌时内表面暴露于气化VHP中 |
| 24 |  | 4.2.8 | 所有洁净空间均能用汽化过氧化氢进行灭菌，无死角 |
| 25 |  | 4.2.9 | 在线监控隔离器的压差、温湿度等运行参数，当参数与设定值发生偏离时能够进行声音报警 |
| 26 |  | 4.2.10 | 隔离器预留检测口，能够进行洁净度监测：悬浮粒子、浮游菌的监测 |
| 27 |  | 4.2.11 | 隔离器内置两个无菌转运接口（Alpha接口），接口直径为190mm,材质应为316L不锈钢，一个位于底部操作面板的Alpha接口用于固体废物和液体废物的排出，位于隔离器一侧的Alpha接口用于无菌物品的传递 |
| 28 |  | 4.3 | 控制系统 |
| 29 | ★ | 4.3.1 | 隔离器控制采用的控制系统为西门子PLC控制系统，由 PLC 控制实现设备的全自动运行、监控、记录、报警，显示屏为工业电脑 |
| 30 | ★ | 4.3.2 | PLC 控制系统至少应包含以下功能：隔离器系统进入权限控制、基础控制和辅助功能、报警和工作参数的监测、显示工艺数据和错误信息、显示设置和工艺报警，现场数字显示 |
| 31 | ★ | 4.3.3 | PLC 能够监测的信号不应少于以下几项：湿度、温度、H2O2 高、低浓度监测、工作区的压差、自动泄漏测试，并能设定参数控制上下限自动报警 |
| 32 |  | 4.3.4 | 所有输入输出，包括开关量和模拟量都必须电位隔离。输入输出的供应电压为24V 直流电，I/O 电压为独立供应，与控制盘内24V 直流电分开。所有输入输出包括开关量和模拟量必须有短路保护 |
| 33 |  | 4.3.5 | 人机操作界面需采用15寸或以上工业PC电脑触摸屏，人机界面为进口品牌，保证系统日常使用流畅 |
| 34 | ★ | 4.3.6 | 按用户级别设定密码保护和执行权限，密码权限至少有三级以上，即包含操作员工、技术人员、管理人员等不同级别的权限，同一级别拥有相同权限 |
| 35 | ▲ | 4.3.7 | 隔离器控制系统应完全符合FDA 21CFR Part 11的要求，对包括审计追踪，电子批记录，程序配方，报警记录，操作实时数据等均应存储于SQL数据库中，并实现其中的所有电子记录可被打印，或者以PDF格式进行导出。 |
| 36 |  | 4.4 | 灭菌系统 |
| 37 |  | 4.4.1 | 通过内置的过氧化氢灭菌系统实现对舱内空间、表面及物品（外表面）进行生物去污 |
| 38 |  | 4.4.2 | 内置的过氧化氢灭菌系统与隔离器共用一个人机界面，通过隔离器的人机界面可直接控制VHP发生器的灭菌过程 |
| 39 |  | 4.4.3 | 灭菌开始前必须完成自动泄漏测试，保证所有管路在灭菌循环开始前密封 |
| 40 |  | 4.4.4 | 供应商必须确保在灭菌过程中实验舱的VHP分布均匀，并能通过验证 |
| 41 |  | 4.4.5 | 供应商应在满载的情况下完成实验舱的VHP灭菌循环开发 |
| 42 | ▲ | 4.4.6 | 排残程序结束后舱内残留的消毒剂浓度应在设定的时间内降至无菌测试的安全浓度（≤1ppm)，通过促生长试验验证，证明对样品的无菌测试结果无影响 |
| 43 | ▲ | 4.4.7 | 灭菌程序能够满足微生物挑战测试，在规定时间内对嗜热芽胞杆菌芽胞的杀灭能力应不低于1x10-6 |
| 44 |  | 4.5 | 通风及空气过滤系统 |
| 45 | ▲ | 4.5.1 | 在静态时，隔离器内部环境的洁净度要求应达到我国药品生产质量管理规范(GMP)现行版中A 级空气洁净度的要求 |
| 46 |  | 4.5.2 | 系统需采用变频调节功能的风机，均通过PLC自动控制，在设定的舱内压力参数下，送风量与排风量均自动调节而无需任何人工干预 |
| 47 |  | 4.5.3 | 采用室内取风，进入实验舱、传递舱的空气经过HEPA过滤前，需先通过初效过滤器预过滤 |
| 48 | ★ | 4.5.4 | 排风过滤器选用H14级高效过滤器（过滤效率≥99.995%） |
| 49 |  | 4.5.5 | 每一个高效过滤器的上游与下游应设计有进行气溶胶测试的气溶胶注入口和采样口，已安装高效过滤器均应气溶胶光度计法检测合格 |
| 50 |  | 4.5.6 | 系统排风为双路设计，一路在H2O2灭菌过程中进行少量排风，用于灭菌过程中实验舱内的压力控制；另一路为主排风管路，在H2O2灭菌结束后，进行实验舱内H2O2的排除。双路排风系统的切换由控制系统自动完成，无需外界干预 |
| 51 |  | 4.6 | 装载附件 |
| 52 |  | 4.6.1 | 供应商提供适用于隔离器设计的装载附件，以方便将物品装载至传递舱、将物品从传递舱传递到实验舱，以及在物品在实验舱内的存放 |
| 53 |  | 4.6.2 | 需配置一套外部推车，材质304不锈钢。推车上设置导轨，底部带四个万向轮，便于操作 |
| 54 |  | 4.6.3 | 需配置一套内部推车，材质为316L不锈钢，包括四个100ml西林瓶测试用篮筐和1个500ml瓶测试用篮筐。内部推车底部带滚轮，可放置于外部转运推车的导轨上 |
| 55 |  | 4.6.4 | 需配置一套3层置物架，材质316L不锈钢 |
| 56 |  | 4.7 | 安全环保要求 |
| 57 |  | 4.7.1 | 具有适当的故障检测和报警功能，能自动感知腔室出现泄露，并报警 |
| 58 |  | 4.7.2 | 在发生电力故障时，要保证整个系统的数据完整性 |
| 59 |  | 4.7.3 | 动力恢复时，禁止自动启动，必须要有人员进行干预后方可启动 |
| 60 |  | 4.7.4 | 如果设备有故障或失效的情况下，元件必须包含所有必要的保护装置以确保设备和物品保持在一个安全的状态；确保人员、设备和产品的安全状态 |
| 61 |  | 4.7.5 | 所有的安全说明书及安全标志须采用国家统一符号标识，在设备装运时，所有安全标志须由卖方贴好 |
| 62 |  | 4.8 | 电气要求 |
| 63 |  | 4.8.1 | 电源：220V，50Hz |
| 64 |  | 4.8.2 | 电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气线路图，以便于维修 |
| 65 |  | 4.8.3 | 外露电气开关采用触摸键或触摸屏方式，有防尘、防湿措施 |
| 66 |  | 4.8.4 | 所有电缆终端应卷曲包好线头做好相应标记 |
| 67 |  | 4.8.5 | 所有控制配线必须采用低电压控制系统，电压≤36伏特，宜采用隔离变压器 |
| 68 |  | 5 | 配置清单 |
| 69 |  | 5.1 | 无菌检查用隔离系统1套、手套检漏仪1台 |
| 70 |  | 6 | 技术资料 |
| 71 |  | 6.1 | 供应商免费提供包括质量、原产地、操作手册（中/英文可选）等在内的全套证明文件和技术资料。 |
| 72 |  | 6.2 | 操作手册，包括以下内容：安装手册，操作手册和技术手册 |
| 73 |  | 6.3 | 机械文件，包括以下内容：部件清单，建议维护计划，平面布局图，PID图， PID图，电气图 |
| 74 |  | 6.4 | 电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气线路图，以便于维修 |
| 75 |  | 6.5 | 校验文件，包括设备、部件、仪表的校验证书 |
| 76 |  | 6.6 | 工艺文件，包括PID图和故障信息列表 |
| 77 |  | 6.7 | 验收文件，包括IQ,OQ和灭菌程序开发的报告 |
| 78 |  | 7 | 售后服务及培训要求 |
| 79 |  | 7.1 | 仪器安装后7个工作日内，安排专职应用工程师上门进行应用培训。 |
| 80 |  | 7.2 | 厂家负责在用户单位安装与调试，并进行操作演示等培训。 |
| 81 |  | 7.3 | 仪器设备出现故障时，供货方维修人员必须在24小时内做出明确答复，48小时内派维修人员到达用户现场维修。 |
| 82 |  | 7.4 | 24小时响应客户应用服务支持。 |
| 83 |  | 8 | 验收 到货后7个工作日内仪器制造厂派技术人员到用户的实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。 |
| 84 |  | 8.1 | 验收：设备验收由供应商或生产商到现场安装调试，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收。 |
| 85 |  | 8.2 | 供应商应协助办理特种设备使用登记证，并提供相关材料，如需仪器场地改造的，由仪器制造厂派技术人员到用户的实验室根据实验室实际情况提出改造方案，并承担所有费用。 |
| 86 |  | 9 | 交货时间：签约后六个月内。 |
| 87 |  | 10 | 保修期 |
| 88 |  | 10.1 | 保修期3年，在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。 |
| 89 |  | 11 | 交货地：用户指定地点 |

特别说明：

1.评分办法中“招标货物的性能及技术指标的响应情况”是指针对本部分“设备采购清单及技术要求”全部内容的响应。

2.如投标设备技术参数等满足本项目要求，但制造商官方产品介绍等相关材料的描述方式与本要求中描述不一致的，投标人须在投标文件中针对该事项提供专项说明、相关证明材料，最终是否满足由评审小组依据采购文件和相应文件的对应内容进行判定。

- 四、其他

- 1.所有报价产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购文件约定的技术要求和规范。

- 2．质量保证：报价产品是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购材料规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

- 第四部分  合同条款

浙江省政府采购合同（国产）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

- 乙双方根据浙江省食品药品检验研究院    采购项目标项号为              的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

4. “合同”即由双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的2.5%（人民币       元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金在质保期满，确认乙方无违约行为后一周内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期      个月（自调试验收合格之日起计），但货物厂家规定的保质期超过此范围的按照其规定执行。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后      天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向乙方支付60%的预付货款，货物安装调试完毕验收合格后甲方向乙方支付40%的余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为        个月（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内仪器制造厂乙方派技术人员到用户的甲方实验室现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商乙方的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：2022年    月   日

附件：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2022年  月    日

浙江省政府采购合同（进口）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）：浙江省食品药品检验研究院

乙方：（卖方）：

丙方：（外贸代理公司）：浙江省科学器材进出口有限责任公司

- 乙、丙三方根据浙江省食品药品检验研究院                         采购项目标项号为           的公开招标结果，签署本合同。

一、定义

1. “甲方”系指通过采购接受合同及服务的采购人。

2. “乙方”系指经评审最终确定的供应商。

3. “丙方”系指负责办理货物进口手续的外贸代理公司。

4. “合同”即由三方或者双方签订的本次采购活动范围内的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。丙方在本合同范围内的其他权利义务由甲丙双方签订的委托代理协议、乙丙双方签订的外贸合同进行约定。

二、适用范围

本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见—投标文件和投标文件及补充文件、承诺书等。

三、货物内容及合同金额

单位：元

| 货物名称 | 规格型号 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及保修等详见附件清单。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费。

3.乙方提供的发票必须是正规的货物销售发票。

4.乙方保证所供产品能正常连接使用，并承担所有产品的连接件和软件。

5.本合同价为免税人民币价，如甲方提供免税资质相关手续，乙方应及时提供相应资料并协调办理免税，报关等相关手续。

6.本合同总价包括运抵使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

7.外贸合同价为免税人民币价除以合同签订当日的汇率。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权（包括著作权、专利权、商标权等）。任何第三方如果提出关于侵犯知识产权的指控，乙方与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。若造成甲方损失的，乙方应承担所有赔偿责任。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方在合同生效后10个工作日内交纳合同金额的2.5%（人民币        元）作为本合同的履约保证金（或等值保函），履约保证金在质保期满，确认乙方无违约行为后一周内无息返还。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期质保期      个月（自调试验收合格之日起计）。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后       天内所有设备全部到货。收到甲方安装申请7个工作日内，乙方到现场对设备进行就位、校验、运行测试。

2. 交货方式：为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、增值税、关税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3. 交货地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：

合同生效并收到乙方的履约保证金后，甲方向丙方支付50%的预付货款，丙方向甲方开具等额收据，同时乙方在合同生效10个工作日内向甲方提供履约保证金（函）。丙方按照外贸合同约定通知乙方发货，见发货单据正本支付50%TT，到货后由丙方开具货款全额发票，甲方向丙方支付全额尾款，丙方凭签字盖章的验收报告原件对乙方支付合同金额的30%,待免税政策落地免表办理完毕后丙方对乙方支付20%余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经甲乙双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应 2 小时响应，并在 48 小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内（投标书承诺的期限或货物厂家承诺的期限超过此范围的按其承诺执行）。

6. 质量保证期满后，乙方承诺以7折优惠官方价格供应耗材、配件。

7. 质量保证期满后，乙方接到甲方通知后到甲方现场维修设备，甲方支付给乙方工时费、路费、出场费等费用约定如下：全免。

8. 培训：免费提供国内培训2人，食宿交通全免。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.收到甲方安装申请后，7个工作日内乙方派技术人员到甲方实验现场安装、调试仪器、现场操作使用培训。验收时乙方必须在现场，并按照合同和供应商的投标承诺及产品技术标准进行验收，所有星号指标为验收指标。验收完毕后作出验收结果报告，必要时可请第三方出具验收报告，费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方逾期支付履约保证金的，乙方应按逾期金额每日千分之六向甲方支付违约金，逾期超过约定日期10个工作日的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议解决方式

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经省财政部门审批，并签书面补充协议报省政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式 六 份，具有同等法律效力，甲方肆份，乙方和丙方各执壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

丙方:浙江省科学器材进出口有限责任公司

法定（授权）代表人或主要负责人:周飞13634188579

开户行：工行保俶支行

账号：1202022709006500176

签字日期：2022年    月   日

附件：

- 产品配置清单

- 技术指标、参数等

- 安装和技术培训

| 甲方：浙江省食品药品检验研究院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 授权代表： |

2022年  月    日

- 第五部分  评标办法（综合评分法）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为 7 人（含）以上单数。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审等。

## 三、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评审小组组长组织评审人员独立评审。评标程序见本文件投标须知第21.4条。

评审小组对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标（成交）候选供应商排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

4.评标程序

4.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件进行审查。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

4.2澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函（或由采购代理机构代替评审组长发起询标澄清函）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章后上传提交（或通过平台上传经授权代表签字或加盖公章的扫描件）。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

4.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(5)政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价响应文件中开标一览表的价格为准，修正平台上的投标报价。

4.4比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.5按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

4.6编写评标报告。

5．无效投标的认定

5.1资格审查阶段

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

5.2商务技术文件评审阶段

评审时，对投标人的技术文件、商务资信和其他评审要求等，评标委员会将逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

5.2.1如发现下列情形之一的，商务文件将被视为无效投标：

- 投标文件中授权委托书所载内容与本项目内容有异的或者授权委托书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 商务文件未按采购文件要求盖章的；

- 不响应采购文件标注“▲”条款要求的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

5.2.2如发现下列情形之一的，技术文件将被视为无效投标：

- 技术文件未按采购文件要求盖章的；

- 技术文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 交货期或实施周期或工期等条款不能满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购内容、质量标准，或者与采购文件中标注“▲”条款存在实质性偏离的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.3报价文件评审阶段

在报价评审时，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效投标：

- 报价文件未按采购文件要求盖章的；

- 开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

- 政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价响应文件中开标一览表的报价不一致时，投标人不同意按“4.3修正原则”第（5）条原则修正的；

- 政采云平台上传的报价响应文件缺少最基本的报价内容（如开标一览表）的；

- 投标报价未包含全部采购内容或报价明细表存在缺漏项的；

- 投标人提交两份或多份内容不同的报价响应文件，或在一份报价响应文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，未能按评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额（或最高限价）的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

## 五、评标细则及标准

评标委员会对各投标人的技术资信部分充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。报价部分由评标委员会按采购文件约定的计分规则统一计分。

（一）技术资信（满分70分）

| 评分项目 | 最高分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 资信商务分 （3分） | 3 | 业绩证明（0-3分）： 对投标机型自2019年1月1日至今的业绩情况进行评价打分（多个设备的须包含核心产品），每个业绩得0.5分，最高得3分；须提供有效业绩证明材料，否则不计分。（0-3分） 说明：业绩证明材料必须为供应商与最终用户单位的合同等，与中间贸易商等非最终用户单位的业绩不得分，时间以合同签订时间为准。 |
| 技术分 （67分） | 43 | 对投标仪器设备指标响应程度进行评价打分： 投标仪器设备指标完全满足招标文件技术参数配置要求的得43分；投标仪器设备指标每不满足一小项含“★”的重要性指标的扣2分，每不满足一小项一般技术参数配置要求（未含“▲”和“★”）的扣1分，最低得分为0分，低于0分为无效标。 |
|  | 5 | 对投标仪器设备的先进性、稳定性、可靠性及响应程度进行评价打分（0-5分）。 投标仪器设备先进性强，稳定性、可靠性及响应程度高的得5分； 投标仪器设备先进性较强，稳定性、可靠性及响应程度较高的得4分； 投标仪器设备先进性一般，稳定性、可靠性及响应程度一般的得3分； 投标仪器设备不够先进，稳定性、可靠性及响应程度基本满足需求的得2分； 投标仪器设备落后，稳定性、可靠性及响应程度差的得1分； 存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 4 | 对投标仪器设备对本项目适用的满足程度（功能与配置）进行评价打分。 投标仪器设备功能与配置优于本项目需求的得4分； 投标仪器设备功能与配置完全满足采购需求的得3分； 投标仪器设备功能与配置基本满足本项目需求的得2分； 投标仪器设备功能与配置明显不满足本项目需求的得1分； 投标仪器设备功能与配置存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 5 | 对各投标仪器设备品质的市场总体评价情况优劣进行评价打分（0-5分） 投标仪器设备品质的市场总体评价情况好，声誉高的得5分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况较好，声誉较高的得4分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况一般，声誉一般的得3分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况一般，声誉弱的得2分； 投标仪器设备品质的市场总体评价情况差，声誉弱的得1分； 投标仪器设备品质的市场总体评价和声誉存在重大缺陷的不得分。 |
|  | 5 | 售后服务等方面的优惠条件（0-5分）： 评标委员会根据售后服务便捷性、保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，零配件和维修备品备件、易耗品的供应保障措施及报价以外的优惠条件等情况打分。 售后服务承诺、维护响应计划全面、详细、合理，完全满足需求的得5分； 售后服务承诺、维护响应计划较全面、详细、合理，完全满足需求的得4分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划基本全面合理，满足需求得3分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划全面性合理性一般，基本满足需求得2分； 质保期和售后服务承诺、维护响应计划不全面，缺乏合理性，不能满足需求的得1分； 未体现相关内容的不得分。 |
|  | 2 | 质保期承诺：投标文件中承诺的设备质保期比采购文件要求每多半年的加0.5分，最多得2分；多个设备的标项计分质保期按标项内所有设备质保期的平均值进行评价打分。 |
|  | 3 | 培训：根据投标文件提供的培训方案、培训承诺等情况进行评价打分（0-3分）。 投标人提供的培训方案、培训承诺等内容及措施合理，符合本项目特点的得3分； 培训培训方案、培训承诺内容及措施基本合理，基本符合本项目特点的得2分； 培训培训方案、培训承诺内容及措施不合理，不符合本项目特点的得1分； 未体现相关内容的不得分。 |

（二）商务报价（满分30分）

1.投标价格的合理性和有效性评价

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

2.商务报价计算

各投标人的商务报价得分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的商务报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

3.针对本项目的价格政策规定

3.1政府采购目录类别：货物类。

3.2价格评审优惠的扶持政策

(1)如本项目/标项为专门面向中小微企业采购的项目/标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2)如本项目/标项为非专门面向中小微企业采购的项目/标项，执行下列价格政策价格评审优惠的扶持政策：

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10% 的扣除。

对符合规定的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除（不接受联合体投标的，本条不适用）。

如有分包，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（不允许分包的，本条不适用）。

3.3本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业。

（三）备注

1.评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由评标委员会当场统一计算。

2.投标人的最终总得分为技术资信及商务报价部分两部分得分的总和。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 一、投标文件封面（格式供参考）

1.1报价响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

无菌检查用隔离系统采购项目

投 标 文 件

（报价响应文件）

项目编号：ZJ-2270110-21

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

1.2资格响应文件/商务技术响应文件封面格式

浙江省食品药品检验研究院

无菌检查用隔离系统采购项目

投 标 文 件

（资格响应文件/商务技术响应文件）

项目编号：ZJ-2270110-21

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：    年   月   日

- 二、资格响应文件

2.1资格响应自评表

资格响应自评表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 评审因素 | 相关证明文件 | 申请人达到程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购公告第二条要求 | 采购文件投标须知9.1条规定的相关资料 | 是/否符合 |

注：证明材料附后。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.2基本资格条件相关证明材料

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

符合参与政府采购活动资格条件的承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

特别说明：已完成信用修复的“缴纳税收和社会保障等方面的失信记录”不包含在上述第3点所述情形内（属于重大违法纪录情形的除外）。

C,商业信誉

未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人可出具本项目采购公告发布之后到投标文件上传截止时间之间的查询记录，未提供不影响投标的有效性。最终以采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录为准。

经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

说明：较大数额罚款的认定按财库[2022]3号文件规定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：无。

2.4特定资格条件对应的证明材料：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

以采购人或采购代理机构投标截止时间当天查询的市场监督等行业主管部门指定网站查询结果为准，如无法查询到响应结果的，参照天眼查网站查询情况。如有异常情况的，应与投标人确认结果。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人须出具没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函；

承诺函

浙江省食品药品检验研究院：

我方    （投标人全称）  参与浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第二款所述规定，做如下承诺：

我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不存在不得再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

2.5联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称（盖公章或电子签章）：

……

日期：

三、商务技术响应文件部分格式

（顺序不做强制；未提供格式的，可自行提供）

3.1评分索引表；

评分索引表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 评分细则内容 | 投标响应情况 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2投标函

投标函

浙江省食品药品检验研究院：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目 (项目编号：ZJ-2270110-21)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至f)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日期：

3.3投标响应一览表

投标响应一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 交货期 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.4投标清单（不含价格）

投标清单（不含价格）

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 主要参数 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.5投标人基本情况

投标人基本情况表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

3.6授权委托书

授权委托书（适用于非联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （投标人名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院 的浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

授权委托书（适用于联合体投标）

浙江省食品药品检验研究院：

我                （联合体各方名称），现授权委托           （姓名、身份证号）为我方授权代表，以本方的名义参加浙江省食品药品检验研究院 的浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。

授权代表无权转委托，特此委托。

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

联合体成员名称名称（盖公章或电子签章）：

……

授权代表身份证号码：

日期：

附：授权代表的身份证复印件（正反面）。

3.7 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

浙江省食品药品检验研究院：

本单位合法参加浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）政府采购活动，就有关廉洁自律和公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系，不存在行贿、串通等违法行为。

二、本单位与其他当事人之间不存在直接控股、管理关系等情况，不存在法定的不允许投标情形，不存在行贿、串通等违法行为。

三、本单位清楚知道并严格遵守政府采购法律法规、政策文件和相关纪律。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.8廉政承诺书

廉 政 承 诺 书

浙江省食品药品检验研究院：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内参与你单位项目采购或其他经营活动，并通报监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

3.9同类业绩

投标人曾承担过的同类项目业绩一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中所列业绩如与评分有关的，出具的证明材料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.10 投标产品列入财政部、发改委、生态环境部等部门发布的品目清单的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

3.11商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标文件响应 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

注：若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.12技术响应表

技术响应表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 采购文件技术要求 | 投标产品响应技术参数 | 正偏离或负偏离或响应 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.13常用配件（备品备件）价格表

常用配件（备品备件）价格表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.14实施进度计划表

实施进度计划表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

(以生效日算起)

| 时间进度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述时间表的格式仅供参考，采购人可自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

3.15售后服务表

售后服务表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

| 序号 | 售后服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 维修网点 |
| 2 | 维修人员 |
| 3 | 免费保修期限 |
| 4 | 响应时间 |
| 5 | 服务承诺（售后服务范围和内容） |
| 6 | 免费保修期后的服务费 |

注：表中相关内容亦可以附件形式进行描述，内容可自行添加。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

- 四、报价响应文件部分格式

4.1开标一览表

开标一览表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

注：“报价方式”以一次报清，完成本项目所需的所有费用必须包含在总报价中。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.2投标报价明细表

投标报价明细表

项目名称：浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目

项目编号：ZJ-2270110-21

元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

2.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

3.▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

4.3中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加浙江省食品药品检验研究院的浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章或电子签章)：

日期：

说明：

1.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目所属行业见前附表。

3.中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）附后。

4.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各投标人按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明。

5.如采购内容包含有多个标的物时，各投标人必须针对所有标的物制造商情况进行说明，且标的物品牌应与报价明细表上的品牌一致。只有当每个采购标的物都由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能视作中小企业投标。

6.如投标人明确分包的，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上时，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（投标人应提供分包意向协议，并明确分包的金额比重、中小企业声明函中需如实填写分包商的信息）。（对不允许分包的项目，本条不适用）

4.4投标人为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）

4.5残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章或电子签章）：

日期：

4.6分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为浙江省食品药品检验研究院无菌检查用隔离系统采购项目（项目编号：ZJ-2270110-21）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包。

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除）

投标人名称（盖公章或电子签章）：

分包供应商名称：

……

日期：

- 第七部分   其它

政府采购活动现场确认声明书

浙江国际招投标有限公司：

本人经由              （单位）负责人      （姓名）合法授权参加           项目（编号：    ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。