温州市政府分散采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：新大楼第一批实验室专用设备 项目编号：DLDL2020084 采 购 人：中国科学院大学温州研究院（温州生物 材料与工程研究所） 联 系 人：程女士 联系电话：0577-88017525 采购机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司 联 系 人：占先生 联系电话：0577-28877702 联系传真：0577-28877770 二O二O年

招标文件目录

招标公告	4

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）	7

第二部分  招标内容及要求	10

（一）项目概况	10

（二）项目工作范围要求	10

（三）招标清单	14

（四）实验室家具技术参数及要求（供应商需逐条响应）	28

（五）实验室通风系统及配套设备技术需求	36

（六）智能中央监控系统	43

（七）实验室气体管路系统技术描述	47

第三部分  供应商须知	52

一、说明	52

二、招标文件	53

三、投标文件	54

四、投标文件的递交	58

五、开标和评标	59

六、授予合同	63

第四部分  政府采购政策功能相关说明	65

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明	65

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明	69

第五部分  合同格式（参考格式）	70

第一条：采购商品清单及合同价格	70

第二条：质量标准和要求	70

第三条：权利瑕疵担保	70

第四条：包装要求	70

第五条：完工期	71

第六条：验收	71

第七条：售后服务	71

第八条：履约保证金	71

第九条：货款的支付	72

第十条：辅助服务	72

第十一条：质量保证	72

第十二条：补救措施和索赔	72

第十三条：履约延误	73

第十四条：不可抗力	73

第十五条：争议的解决	74

第十六条：违约处理	74

第十七条：合同转让和分包	74

第十八条：合同生效	74

第十九条：合同修改	74

第二十条：合同附件	75

第六部分  附件—投标文件格式	76

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	76

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	77

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	78

供应商参与政府采购活动投标资格声明函	79

与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的	80

承诺函	80

开标一览表	81

投标分项报价表	82

随机备品备件、专用工具清单	83

产品零件、易损件、备品备件报价表	84

投  标  函	85

法定代表人（负责人）授权书	86

法定代表人（负责人）诚信投标承诺书	87

供应商业绩	88

投标产品数量、配置及主要技术规格	89

偏离表	90

节能环保产品声明函	91

节能（环保）产品清单	92

项目负责人情况表	93

第七部分  评标定标办法	94

一、总则	94

二、评审组织	94

三、评标程序	94

本招标文件中带 “▲” 的条款为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）委托，就下列项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：DLDL2020084

二、采购组织类型：分散采购

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 简要内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新大楼第一批实验室专用设备 | 1 | 批 | 21,531,315元 | 21,531,315元 | 见采购文件第二部分 |

四、供应商资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条关于供应商的资格；

2、供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次政府采购活动；

5、为本项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商不得参加本次政府采购活动；

6、本项目不接受联合体参与投标；

7、法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件获取方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：在政采云平台自行下载；

3、获取方式：供应商通过账号登陆政采云平台：项目采购——获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览）；

4、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）；

6、请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

六、投标截止时间：2020年【6】月【2】日　上午9：30

七、投标地点：本项目采用在线投标方式，供应商无须前往投标现场。

八、开标时间：2020年【6】月【2】日　上午9：30

九、开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心

十、投标保证金：无

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2、“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

4、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，并且解密未成功的没有在规定的解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供有效的备份投标文件的，其投标文件按拒收处理。

十二、其他事项

1、本项目公告期限为公告发布之日次日起五个工作日。

2、供应商如对招标文件有异议的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上报名下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。

6、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

7、本项目质疑受理人员、联系方式：

采购人：程女士          联系电话：0577-88017525

采购代理机构：占先生    联系电话：0577-28877702

十三、联系方式：

采购人：中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

联系人：程女士

联系电话：0577-88017525

采购机构名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地点：温州大道718号雅特尔大厦六楼

联系人：占先生

联系电话：0577-28877702

传真：0577-28877770

同级政府采购监督部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系号码：0577-88506788、0577-88523909

# 第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新大楼第一批实验室专用设备 |
| 2 | 项目编号 | DLDL2020084 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算及最高限价 | 见招标公告第三条 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 供应商资格要求 | 见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 投标语言 | 中文 |
| 12 | 投标文件的形式 | 供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 13 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 15 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 16 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。投标文件的须按招标文件格式要求，由供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 17 | 投标样品 | 供应商在供货前需必须提供样品给采购人确认后实施。 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 履约担保 | □不需要 需要，合同签订后中标供应商应向采购人提供中标价5%的履约保证金。 履约保证金可采用：☑银行转账 ☑银行保函 ☑保险凭证； 如提供银行保证函的，必须为采购人可接受的见索即付的银行保函。 |
| ▲20 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 21 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后60分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，并且解密未成功的没有在规定的解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱提供有效的备份投标文件的，其投标文件按拒收处理。 |
| 22 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 23 | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
| ▲24 | 供应商信用查询 | 1、供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn/）； 2、供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 25 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）予以公告。 |
| 26 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 27 | 免责声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 28 | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日的七个工作日前以书面形式加盖公章传真至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |
| 29 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 招标代理费用 | 按计价格[2002]1980号文件货物类标准下浮40%计取，由中标人支付。 |
| 31 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

# 第二部分  招标内容及要求

## （一）项目概况

1.1项目名称：新大楼第一批实验室专用设备。

1.2项目地点：温州市龙湾区曹龙路中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

1.3总工期：合同签订后80日历天内完成供货及安装完毕，并通过验收。

1.4项目规模及特征：

- 本项目分为1#实验楼及2#实验楼；功能划分：1#实验楼4F~8F为物理实验室，9F~15F为化学实验室。2#实验楼为主要仪器平台及动物房。

- 各楼层实验室房间平面图及功能性质，见附件1。

## （二）项目工作范围要求

工作范围及要求具体可见附件2；简要概括如下：

- 本次招标的实验台、柜等设备应包括设备本体及全部配套部件。投标报价必须包括设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费等各项应有的费用。

- 投标人应根据业主提供的实验室平面图提供详细优化的技术文件，并附在技术标内。投标人对于任何工程量遗漏负有责任，任何遗漏带来的成本被认为已经包括在包干总价中。

- 按招标人认可并确认的方案和材料进行加工、制造、安装。

- 运输至招标人的实验室，并负责卸货、保管、以及后期的安装。

- 本项目所有设施免费保修期为3年，且须提供出保以后的年维护费报价清单。

附件1  实验室楼层平面图

见CAD文件

附件2  工作范围及要求

1、设备提供

提供的设备须包括以下服务工作但不仅限于以下：

1.1 本次招标的设备应包括设备本体及相关配套零部件，提供的设备安装就位后，只须接上电源、水、气等便可进行调试和正式使用。

1.2按采购人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

1.3运输：设备运输至采购人的实验室，并负责卸货、保管。

2、制造检验和试验工作

2.1在生产制造期间，采购人有权在认为合适的时间到中标人的设备制造地进行质量检验和试验。但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。

2.2所有检验和试验等费用都被认为包括在投标总报价中。

3、 设备的防护、包装及运输工作

3.1设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

3.2所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

3.3不油漆且易磨蚀的钢制零部件应涂上高熔点、防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

3.4设备的包装费应包括在投标总报价中，这些包装材料应属于采购人所有。

3.5中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

3.6到货验收：

中标人应派员在所供设备及配件到实验室时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。设备存放保管工作由中标人负责。

4、设备的安装

4.1安装施工前应提前一周，提供给采购人安装进度安排及细化方案。

4.2中标人应派遣有实践经验的技术人员进行新设备的安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

4.3中标人负责清除安装过程中产生的垃圾。

4.4安装工作管理

4.4.1本项目的中标单位必须服从实验室现场的管理要求和施工进度要求。

4.4.2 中标人对其承包的范围内的安全负有全部责任，由于中标人管理不善或过失造成的一切安全、质量事故，其责任概由中标人自负，采购人不承担任何责任和支付任何费用。

4.4.3针对工期中的极端天气，如雷雨台风高温酷暑，做好应急预案，保证施工人员和实验室的安全。

4.4.4中标人应承担安装过程中的所有费用。

5、调试及试运行

5.1设备安装一结束，在采购人同意后，可执行调试和试运行工作。

5.2中标人应派遣有从事同类工作实践经验的工程技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，中标人应全权负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中规定执行。

5.3在调试期间中标人应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标人负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

5.4试运行过程中如果测试达不到投标文件和合同中功能保证的规定，中标人应自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。

5.5测试的内容应包括本招标范围内所有设备等组件的正常、稳定及各项指标达到要求。

5.6试运行：设备试运行需在和本项目有关的部门及采购人员的监督下进行。调试和试运行时间应遵照国家、行业或企业的验收规范规定执行。

6、验收

6.1运行期满，各项指标达到设计要求，由采购人向中标人签发验收合格证。

6.2验收按国家有关标准和规定执行。

6.3运行结果符合合同要求。

6.4在进行测试、验收及运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。

6.5所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具等都已提交业主。

6.6设备在交由采购人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

6.7所有设备清单、图纸及技术文件都已提交并得到接受。

7、售后服务工作

7.1中标人须对合同中规定的所有设备，提供验收合格后至少3年的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修和正常保养。

7.2 质保期内，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

7.3在质保期满时，中标人工程师和采购人代表将对设备进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得业主的认可。

8、备件供应

中标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件，满足设备正常运行需要。投标时提供推荐常用备件清单，并承诺优惠供货价格。

9、资料的提供

9.1总体要求

9.1.1投标人提供的所有正式文件以中文版为准，所有与业主有关的资料需提供三份以上，或合同规定的某一数量。

9.1.2所有提交的图纸及技术文件应使用IS制（国际单位制）。

9.1.3合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有中标人标记的检验标志，任一设备的图纸应标明制造商名称。

9.1.4提交的图纸及文件应清楚、完整，否则，采购人将有权拒绝接收。这些图纸及文件的二次提交的费用应由对工作延误负责的中标人承担。

9.1.5只有那些由采购人认可的图纸及相关技术文件允许应用在工程实施过程中。在实施过程中，如出现任何修改（需要的话），需事先取得采购人批准。

9.1.6采购人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。在收到采购人的审查意见后，中标人须修改图纸及文件以满足采购人的需要，若发生工期延误，其责任全部在中标人。此时采购人会减少或延期交付项目的货款。

9.1.7中标人设计的图纸及技术文件在取得采购人认可后，并不会以任何方式减少中标人对合同执行的责任与义务。

9.1.8所提供的资料必需符合档案进档要求、和质检部门的要求。

9.2中标人提交的文件及资料

9.2.1投标过程中：

参见投标须知“投标文件的组成”有关条款。

9.2.2合同签订后：

（1）中标人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料，资料应该包括工作完成计划书、图纸、详细技术说明书，以便供设计及采购人认可，只有认可后方可生产制造。

（2）其他投标方认为可能需要的文件。

9.2.3设备交付后：

（1）中标人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，中标人还应负责提供至少三份完整的中文版的操作、维护使用手册，须良好印刷及包装。

（2）设备出厂试验报告及产品质量证明书。

10、其他要求

（1）图纸会审：中标后5个工作日内，供货方提供所有设备结构尺寸图和颜色，双方会签后方可实施。

（2）文明安全施工，不影响实验室的其他设备与整体结构；施工地需要有警示标识，同时严禁明火。

## （三）招标清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#科研大楼实验基础设施清单表 |  |  |  |  |  |
| - 排风管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | F4-72，6C 11KW | 台 | 19 |  |
| 2 | 风机减震台架 |  | 套 | 19 |  |
| 3 | 玻璃钢防雨风帽 |  | 套 | 19 |  |
| 4 | 三防布软连接 |  | 套 | 19 |  |
| 5 | 有机玻璃钢消音器 | 1100*400*1000mm | 台 | 2 |  |
| 6 | 有机玻璃钢消音器 | 1000*400*1000 mm | 台 | 7 |  |
| 7 | 有机玻璃钢消音器 | 800*500*1000 mm | 台 | 1 |  |
| 8 | 有机玻璃钢消音器 | 800*400*1000 mm | 台 | 9 |  |
| 9 | 活性炭吸附箱 | 1200*1200*1200 mm | 套 | 19 |  |
| 10 | 活性炭吸附箱支架 |  | 套 | 19 |  |
| 11 | 防火阀 | 1100*400 mm | 台 | 2 |  |
| 12 | 防火阀 | 1000*400 mm | 台 | 7 |  |
| 13 | 防火阀 | 800*500 mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 防火阀 | 800*400 mm | 台 | 9 |  |
| 15 | 防火阀 | 800*500 mm | 台 | 15 |  |
| 16 | 电动阀 | 320*320 mm | 台 | 12 |  |
| 17 | 电动阀 | 320*250 mm | 台 | 2 |  |
| 18 | 电动阀 | 250*250 mm | 台 | 15 |  |
| 19 | 电动阀 | 200*200 mm | 台 | 24 |  |
| 20 | 无机玻璃钢风管 |  | 米2 | 3680 |  |
| 21 | 屋面风管防嗮涂层 |  | 米2 | 609 |  |
| 22 | PVC风管 | φ315 | 米 | 84 |  |
| 23 | PVC风管 | φ250 | 米 | 92 |  |
| 24 | PVC风管 | φ110 | 米 | 150 |  |
| 25 | 风管支架 |  | 套 | 560 |  |
| 26 | 管道安装辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 27 | 抗震支架 |  | 项 | 1 |  |
| 28 | 辅佐设施(含吊车、脚手架) |  | 项 | 1 |  |
| - 送风管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直膨式新风机组 | 制冷量72.02KW，风量10000m3/h，风压600Pa，功率5.5KW | 台 | 14 |  |
| 2 | 三防布软连接 |  | 套 | 28 |  |
| 3 | 镀锌风管 |  | 米2 | 840 |  |
| 4 | 橡塑保温 |  | m2 | 840 |  |
| 5 | 电动防冻阀 | 800*630 mm | 件 | 14 |  |
| 6 | 变风量送风阀 | 630*320 mm | 件 | 9 |  |
| 7 | 变风量送风阀 | 500*320 mm | 件 | 4 |  |
| 8 | 变风量送风阀 | 400*320 mm | 件 | 18 |  |
| 9 | 防雨百叶 |  | 件 | 14 |  |
| 10 | 补风百叶 |  | 件 | 73 |  |
| 11 | 百叶静压箱 |  | 件 | 14 |  |
| 12 | 管道支架 |  | 套 | 260 |  |
| - 送风空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联式空调（热泵）机组 | 制冷量：73KW，制热量：81.5kw，制冷功率：22.3KW | 台 | 14 |  |
| 2 | 室外机减震垫 |  | 个 | 56 |  |
| 3 | 线控器 |  | 个 | 14 |  |
| 4 | 冷媒液管 | ￠22.2 | 米 | 15 |  |
| 5 | 冷媒液管 | ￠19.0 | 米 | 195 |  |
| 6 | 冷媒气管 | ￠38.1 | 米 | 15 |  |
| 7 | 冷媒气管 | ￠31.8 | 米 | 195 |  |
| 8 | 冷媒管保温15mm厚 |  | 米 | 420 |  |
| 9 | 冷凝水管U-PVC | DN25 | 米 | 42 |  |
| 10 | 橡塑保温15mm厚 | ￠25 | 米 | 42 |  |
| - VAV变风量控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风柜VAV控制 | 风柜VAV控制器 | 套 | 94 |  |
|  |  | 监控面板 |  |  |  |
|  |  | 通风柜面风速传感器 |  |  |  |
|  |  | 红外区域传感器 |  |  |  |
|  |  | 位移传感器 |  |  |  |
|  |  | PP蝶阀1秒执行器 |  |  |  |
|  |  | 控制箱 |  |  |  |
| 2 | 风机VAV控制 | 管道压差传感器：0～1000Pa | 套 | 19 |  |
|  |  | 变频器：11KW |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 3 | 风机VAV控制 | 管道压差传感器：0～1000Pa | 套 | 14 |  |
|  |  | 变频器：5.5KW |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 4 | 房间余风量控制 | 房间流量传感器 | 套 | 28 |  |
|  |  | 房间负压控制器 |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| - 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变频控制柜 |  | 面 | 3 |  |
| 2 | 控制箱 |  | 件 | 42 |  |
| 3 | 穿线管 | DN20 | 米 | 1200 |  |
| 4 | 屋面桥架 | 200*150 mm | 米 | 120 |  |
| 5 | 电缆线 | YJV4*10 | 米 | 260 |  |
| 6 | 电缆线 | YJV4*6 | 米 | 1500 |  |
| 7 | 控制线 | KVV2*0.75 | 米 | 3000 |  |
| 8 | 控制线 | KVVP3*1.0 | 米 | 1200 |  |
| 9 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 基站空调 | 3P | 件 | 2 |  |
| - 中央监控系统 |  |  |  |  |  |
| - 系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央工作站 | T330 | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 | 黑白激光A4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 不间断电源 | 1KVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 8口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 65"显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 数据管理服务器软件 | WS | 套 | 1 |  |
| 7 | 企业级服务器 | ES | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络控制器 | AS-P | 套 | 2 |  |
| 9 | 网络控制器底座 | TB-ASP-W1 | 套 | 2 |  |
| 10 | 网络控制器电源 | PS | 套 | 3 |  |
| 11 | 网络控制器电源底座 | TB-PS-W1 | 套 | 3 |  |
| 12 | 集成网关(四口) | BAVnet集成，定制 | 套 | 1 |  |
| 13 | 集成网关(单口） | BAVnet集成，定制 | 套 | 1 |  |
| 14 | BIM开发，接口服务器 |  | 套 | 1 | 三维仿真模型、设施管理许可证 |
| 15 | DDC控制箱体 | 600*800*200 mm | 套 | 1 |  |
| - 现场控制器 |  |  |  |  |  |
| - 房间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | b3851 | 台 | 44 |  |
| 2 | 控制器 | b3624 | 台 | 44 |  |
| 3 | 扩展模块 | xpao2 | 台 | 20 |  |
| 4 | 扩展模块 | xpao4 | 台 | 40 |  |
| 5 | DDC控制箱体 | 600*800*200 mm | 套 | 12 |  |
| 6 | DDC控制箱体 | 800*1000*200 mm | 套 | 5 |  |
| 7 | DDC控制箱体 | 定制 | 套 | 1 |  |
| - 排风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | I/O模块 | AO-V-8 | 台 | 8 |  |
| 2 | I/O模块 | DI-16 | 台 | 4 |  |
| 3 | I/O模块 | DO-FA-12 | 台 | 4 |  |
| 4 | I/O模块 | UI16 | 台 | 16 |  |
| 5 | I/O模块 | TB-IO-W1 | 台 | 4 |  |
| 6 | AS IO模块延长线 | S-Cable | 条 | 4 |  |
| - 前端设备 |  |  |  |  |  |
| - 房间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | HWX2XSTH | 个 | 40 |  |
| 2 | 压差传感器 |  | 个 | 40 |  |
| - 送风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压差开关 | SPD910-1000Pa | 个 | 14 |  |
| 2 | 温湿度传感器 | HD5XVSTH | 个 | 14 |  |
| - 排风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压差开关 | SPD910-1000Pa | 个 | 19 |  |
| - 控制线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | KVVPS4*0.75 | 米 | 1800 |  |
| 2 | 六类网线 |  | 米 | 500 |  |
| - 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统开通与安装、调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备基础 |  | 套 | 47 |  |
| 3 | 管道拆除恢复 |  | 处 | 22 |  |
| 4 | 屋顶防水 |  | 套 | 47 |  |
| 5 | 吊顶拆除及恢复 |  | 米2 | 170 |  |
| 2 | 设备基础 |  | 套 | 47 |  |
| 2#科研大楼实验基础设施清单表 |  |  |  |  |  |
| - 排风管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心风机 | F4-72，6C 11KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 玻璃钢离心风机 | F4-72，4A 5.5KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 玻璃钢离心风机 | F4-72，3.2A 2.2KW | 台 | 2 |  |
| 4 | 风机减震台架 |  | 套 | 5 |  |
| 5 | 玻璃钢防雨风帽 |  | 套 | 5 |  |
| 6 | 三防布软连接 |  | 套 | 5 |  |
| 7 | 有机玻璃钢消音器 | 1000*630*1000 mm | 台 | 1 |  |
| 8 | 有机玻璃钢消音器 | 1000*500*1000 mm | 台 | 1 |  |
| 9 | 有机玻璃钢消音器 | 630*400*1000 mm | 台 | 1 |  |
| 10 | 有机玻璃钢消音器 | 320*320*1000 mm | 台 | 1 |  |
| 11 | 活性炭吸附箱 | 1200*1200*1200 mm | 套 | 3 |  |
| 12 | 活性炭吸附箱 | 600*800*1200 mm | 套 | 1 |  |
| 13 | 活性炭吸附箱支架 |  | 套 | 4 |  |
| 14 | 防火阀 | 1000*630 mm | 台 | 1 |  |
| 15 | 防火阀 | 1000*500 mm | 台 | 1 |  |
| 16 | 防火阀 | 500*320 mm | 台 | 1 |  |
| 17 | 防火阀 | 320*320 mm | 台 | 1 |  |
| 18 | 防火阀 | 250*250 mm | 台 | 2 |  |
| 19 | 电动阀 | 320*320 mm | 台 | 1 |  |
| 20 | 电动阀 | 250*250 mm | 台 | 2 |  |
| 21 | 手动阀 | φ160 | 台 | 8 |  |
| 22 | 无机玻璃钢风管 |  | 米2 | 428 |  |
| 23 | 屋面风管防嗮涂层 |  | 米2 | 50 |  |
| 24 | PVC风管 | φ315 | 米 | 38 |  |
| 25 | PVC风管 | φ160 | 米 | 24 |  |
| 26 | PVC风管 | φ110 | 米 | 48 |  |
| 27 | 风管支架 |  | 套 | 96 |  |
| 28 | 管道安装辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 29 | 抗震支架 |  | 项 | 1 |  |
| 30 | 辅佐设施 |  | 项 | 1 |  |
| - 送风管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 | 风量10000 m3/h，风压600Pa，功率4KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 三防布软连接 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 镀锌风管 |  | 米2 | 100 |  |
| 5 | 橡塑保温 |  | m2 | 100 |  |
| 6 | 变风量送风阀 | 500*400 mm | 件 | 2 |  |
| 7 | 变风量送风阀 | φ315 | 件 | 3 |  |
| 8 | 防雨百叶 |  | 件 | 2 |  |
| 9 | 补风百叶 |  | 件 | 9 |  |
| 10 | 百叶静压箱 |  | 件 | 9 |  |
| 11 | 管道支架 |  | 套 | 18 |  |
| 12 | 管道安装辅料 |  | 批 | 1 |  |
| - VAV变风量控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风柜VAV控制 | 风柜VAV控制器 | 套 | 15 |  |
|  |  | 监控面板 |  |  |  |
|  |  | 通风柜面风速传感器 |  |  |  |
|  |  | 红外区域传感器 |  |  |  |
|  |  | 位移传感器 |  |  |  |
|  |  | PP蝶阀1秒执行器 |  |  |  |
|  |  | 控制箱 |  |  |  |
| 2 | 风机VAV控制 | 管道压差传感器：0～1000Pa | 套 | 3 |  |
|  |  | 变频器：11KW |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 3 | 风机VAV控制 | 管道压差传感器：0～1000Pa | 套 | 1 |  |
|  |  | 变频器：5.5KW |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 4 | 风机VAV控制 | 管道压差传感器：0～1000Pa | 套 | 2 |  |
|  |  | 变频器：4KW |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 5 | 房间余风量控制 | 房间流量传感器 | 套 | 3 |  |
|  |  | 房间负压控制器 |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| 6 | 不间断排风控制 | 时控开关 | 套 | 1 |  |
|  |  | 控制器 |  |  |  |
|  |  | 24V电源及辅料 |  |  |  |
| - 强电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 |  | 件 | 9 |  |
| 2 | 穿线管 | DN20 | 米 | 300 |  |
| 3 | 电缆线 | YJV4*6 | 米 | 180 |  |
| 4 | 电缆线 | YJV4*4 | 米 | 180 |  |
| 5 | 控制线 | KVV2*0.75 | 米 | 400 |  |
| 6 | 控制线 | KVVP3*1.0 | 米 | 200 |  |
| 7 | 辅料 |  | 项 | 1 |  |
| - 中央监控系统 |  |  |  |  |  |
| - 系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央工作站 | T330 | 台 | 1 |  |
| 2 | 打印机 | 黑白激光A4 | 台 | 1 |  |
| 3 | 不间断电源 | 1KVA | 台 | 1 |  |
| 4 | 交换机 | 8口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 65"显示器 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 数据管理服务器软件 | WS | 套 | 1 |  |
| 7 | 企业级服务器 | ES | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络控制器 | AS-P | 套 | 2 |  |
| 9 | 网络控制器底座 | TB-ASP-W1 | 套 | 2 |  |
| 10 | 网络控制器电源 | PS | 套 | 3 |  |
| 11 | 网络控制器电源底座 | TB-PS-W1 | 套 | 3 |  |
| 12 | 集成网关(四口) | BAVnet集成，定制 | 套 | 1 |  |
| 13 | 集成网关(单口） | BAVnet集成，定制 | 套 | 1 |  |
| 14 | BIM开发，接口服务器 |  | 套 | 1 | 三维仿真模型、设施管理许可证 |
| 15 | DDC控制箱体 | 600*800*200 mm | 套 | 1 |  |
| - 现场控制器 |  |  |  |  |  |
| - 房间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | b3851 | 台 | 6 |  |
| 2 | 控制器 | b3624 | 台 | 6 |  |
| 3 | 扩展模块 | xpao2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 扩展模块 | xpao4 | 台 | 4 |  |
| 5 | DDC控制箱体 | 600*800*200 | 套 | 2 |  |
| - 排风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | I/O模块 | AO-V-8 | 台 | 1 |  |
| 2 | I/O模块 | DI-16 | 台 | 2 |  |
| 3 | I/O模块 | DO-FA-12 | 台 | 1 |  |
| 4 | I/O模块 | UI16 | 台 | 1 |  |
| 5 | I/O模块 | TB-IO-W1 | 台 | 5 |  |
| 6 | AS IO模块延长线 | S-Cable | 条 | 1 |  |
| 7 | DDC控制箱体 | 800*1000*200 mm | 套 | 1 |  |
| - 前端设备 |  |  |  |  |  |
| - 房间部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | HWX2XSTH | 个 | 9 |  |
| 2 | 压差传感器 |  | 个 | 9 |  |
| - 送风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压差开关 | SPD910-1000Pa | 个 | 4 |  |
| 2 | 温湿度传感器 | HD5XVSTH | 个 | 2 |  |
| - 排风机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 压差开关 | SPD910-1000Pa | 个 | 8 |  |
| - 控制线部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制线 | KVVPS4*0.75 | 米 | 800 |  |
| 2 | 六类网线 |  | 米 | 200 |  |
| 3 | 楼板加固 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 设备基础 |  | 套 | 5 |  |
| 5 | 管道拆除恢复 |  | 处 | 6 |  |
| 6 | 屋顶防水 |  | 套 | 5 |  |
| 7 | 吊顶拆除及恢复 |  | 米2 | 65 |  |
| - 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 系统开通与安装、调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备基础 |  | 套 | 47 |  |
| 3 | 管道拆除恢复 |  | 处 | 22 |  |
| 4 | 屋顶防水 |  | 套 | 47 |  |
| 5 | 吊顶拆除及恢复 |  | 米2 | 170 |  |
| 2 | 设备基础 |  | 套 | 47 |  |
| 1#楼实验实验台、通风柜及配套设备清单表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 1000*1500*850mm | 组 | 313.7 |  |
|  | 中央台 | 1000*1200*850 mm | 组 | 145.8 |  |
|  | 转角台 | 1000*1000*850 mm | 组 | 13 |  |
|  | 实验边台 | 1000*750*850 mm | 米 | 361.45 |  |
|  | 实验边台 | 1000*900*850 mm | 米 | 135.7 |  |
|  | 边台试剂架(双层层板) | 1000*300*750 mm | 组 | 107.8 |  |
|  | 中央试剂架(双层层板) | 1000*400*1000 mm | 组 | 216.5 |  |
|  | 中央试剂架(三层层板) | 1000*400*1200 mm | 组 | 128.8 |  |
|  | 三口水龙头+PP中水盆+滴水架 |  | 套 | 99 |  |
|  | PVC线槽 | 1000*100*50 mm | 米 | 303.5 |  |
|  | 电源面板 | 10A 220V | 个 | 2678 |  |
|  | 吊柜 | 1000*300*600 mm | 米 | 107.8 |  |
|  | 钢制电源盒+面板 |  | 个 | 212 |  |
|  | 钢制线槽 | 1000*120 mm | 米 | 750.8 |  |
|  | 功能柱 | 200*100 mm | 组 | 114 |  |
|  | 功能柱 | 400*200 mm | 组 | 70 |  |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 99 |  |
|  | 悬挂功能柱 | 2000*1000 mm | 组 | 12 |  |
|  | 塑铜线 | 4mm | 米 | 53460 |  |
|  | 桥架 | 150*100 mm | 米 | 2430 |  |
|  | 穿线管 |  | 米 | 486 |  |
| 2 | 台式通风柜 | 1800*800*2350 mm | 组 | 46 |  |
|  | 遥控水龙头+PP水杯 |  | 套 | 46 |  |
|  | 合成支架 |  | 组 | 46 |  |
| 3 | 台式通风柜 | 1500*800*2350 mm | 组 | 29 |  |
|  | 遥控水龙头+PP水杯 |  | 套 | 29 |  |
|  | 合成支架 |  | 组 | 29 |  |
| 4 | 落地通风柜 | 1800*850*2350 mm | 组 | 3 |  |
|  | 遥控水龙头+PP水杯 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 落地通风柜 | 1500*850*2350 mm | 组 | 1 |  |
|  | 遥控水龙头+PP水杯 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 高温台 | 1000*750*750 mm | 组 | 4 |  |
| 7 | 紧急喷淋 |  | 套 | 20 |  |
| 8 | 通风药品柜 | 900*500*1900 mm | 组 | 47 |  |
| 9 | 万向抽气罩 |  | 组 | 166 |  |
| 10 | 危化品柜 | 900*600*1600 mm | 组 | 24 |  |
| 2#楼实验实验台、通风柜及配套设备清单表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 1000*1500*850 mm | 组 | 23.25 |  |
|  | 转角台 | 1000*1000*850 mm | 组 | 2 | 其中49.8m用于3F、4F动物房 |
|  | 实验边台 | 1000*750*750 mm | 米 | 302.54 | 用于3F、4F动物房 |
|  | 不锈钢操作台 | 1000*750*850 mm | 米 | 52.8 | 其中32组用于3F、4F动物房 |
|  | 活动柜 | 500*550*780 mm | 组 | 273 |  |
|  | 试剂架 | 1000*400*1000 mm | 组 | 18.7 | 其中2套用于3F、4F动物房 |
|  | 三口水龙头+PP中水盆+滴水架 |  | 套 | 14 | 用于3F、4F动物房 |
|  | 洗眼器 |  | 个 | 14 |  |
|  | 塑铜线 | 4mm | 米 | 7500 |  |
|  | 桥架 | 150*100 mm | 米 | 1020 |  |
|  | 穿线管 |  | 米 | 360 |  |
|  | 功能柱 | 200*100*H mm | 个 | 76 |  |
|  | 功能柱 | 400*200*H mm | 个 | 5 |  |
|  | PVC线槽 | 1000*120*5 mm 0 | 米 | 375.2 |  |
|  | 钢制线槽 | 1000*120 mm | 米 | 36 |  |
|  | 电源面板 | 10A 220V | 个 | 1105 |  |
|  | 钢制电源盒+面板 |  | 个 | 8 |  |
| 2 | 仪器台 | 1000*900*850 mm | 米 | 29 |  |
| 3 | 台式通风柜 | 1800*800*2350 mm | 组 | 7 |  |
|  | 合成支架 |  | 组 | 7 |  |
|  | 遥控水龙头+PP水杯 |  | 套 | 7 |  |
| 4 | 高温台 | 1000*800*750 mm | 米 | 9.5 |  |
| 5 | 货架 | 900*500*1900 mm | 组 | 11 |  |
| 6 | 紧急喷淋 |  | 套 | 4 |  |
| 7 | 天平台 | 900*600*850 mm | 组 | 1 |  |
| 8 | 通风药品柜 | 900*500*1900 mm | 组 | 13 |  |
| 9 | 危化品柜 | 900*500*1200 mm | 组 | 6 |  |
| 10 | 药品柜 | 900*500*1900 mm | 组 | 12 |  |
| 11 | 原子吸收罩 | 400*400 mm | 个 | 10 |  |
| 12 | 万向抽气罩 |  | 组 | 9 |  |
| 温州研究、科创4楼通风柜实验台利旧清单表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢通风柜 | 1800*900*2350mm | 组 | 19 |  |
|  | 全钢通风柜 | 1500*900*2350mm | 组 | 4 |  |
|  | 合成支架 |  | 个 | 23 |  |
|  | PP小水杯+遥控水龙头 |  | 套 | 23 |  |
| 2 | 全钢中央台 | 1000*1500*850mm | 米 | 80 |  |
|  | 灯+开关 |  | 套 | 23 |  |
|  | 实验边台 | 1000*750*850mm | 米 | 16 |  |
|  | 全钢吊柜 | 1000*600*600mm | 米 | 64.35 |  |
|  | PP大水槽+三口龙头+滴水架 |  | 套 | 19 |  |
|  | 洗眼器 |  | 组 | 9 |  |
|  | 试剂架 | 1000*400*1000 mm | 米 | 67.65 |  |
|  | 86型5孔插座 |  | 个 | 68 |  |
|  | 钢制电源盒+电源插座 |  | 套 | 208 |  |
| 3 | 通风药品柜 | 900*500*1900 mm | 组 | 10 |  |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 组 | 13 |  |
| 5 | 高温台 | 1000*850*1400mm | 组 | 20 |  |
| 6 | 紧急喷淋 |  | 个 | 4 |  |
| 1#楼2#楼、实验室高纯用气管道清单表 |  |  |  |  |  |
| A | Piping Materials Part (Main) 主材部分（供气） |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |  |
| A1.1 | Switchover Systems半自动切换装置 | 材质:不锈钢，进口最大压力3000psi，出口压力0-250psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F），全压程实现自动切换供气功能，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃。2只进气隔膜阀，2只排气隔膜阀，2只减压器，2只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀，设定安全泄压值：20bar | 5 | PCS |  |
| A1.2 | Switchover Systems半自动切换装置 （介质： 乙炔） | 专用材质，进口最大压力500psi，出口压力0-250psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F），外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃。全压程实现自动供气功能，2只进气隔膜阀，2只排气隔膜阀，2只减压器，2只进气压力表，1只出口压力表，配有安全泄压阀，设定安全泄压值：2bar | 1 | PCS |  |
| A1.3 | Flashback Arrestors 阻火器 | INLET:100PSI 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS |  |
| A1.4 | Tube 1/4" 不锈钢管道 | 1/4" (6.35*0.89) 材质316L BA级 耐压：3000PSI | 420 | M |  |
| A1.5 | Tube 1/2" 不锈钢管道 | 1/2"(12.7*1.24) 材质316L BA级 耐压：3000PSI | 86 | M |  |
| A1.6 | Ball valve 球阀 1/4" | 1/4" OD 材质：316L 进出气卡套 耐压：1000PSI | 36 | PCS |  |
| A1.7 | Ball valve 球阀 1/2" | 1/2" OD 材质：316L 进出气卡套 耐压：2500PSI | 1 | PCS |  |
| A1.8 | E-Tee 三通 1/4" | 1/4"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 20 | PCS |  |
| A1.9 | E-Tee 三通 1/2" | 1/2"*1/2" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 1 | PCS |  |
| A1.10 | R-Tee 三通 1/2"*1/4" | 1/2"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 10 | PCS |  |
| A1.11 | Reducer大小头 1/2"*1/4" | 1/2"*1/4" 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：焊接 | 2 | PCS |  |
| A1.12 | Fitting 转换接头 1/4"*1/4" | 1/4MNPT*1/4OD 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 5 | PCS |  |
| A1.13 | Fitting 转换接头 1/2"*1/4" | 1/4MNPT*1/2OD 材质316L BA级 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 1 | PCS |  |
| A1.14 | Regulators 终端减压阀 1/4" | 材质316SST，全合金膜片全金属硬密封，泄漏等级2X10-8atm cc/sec He。进口最大压力500psi，出口压力调节范围0-150psir可调，带一个出口压力表，进出气螺纹1/4〞NPT（F） | 26 | PCS |  |
| A1.15 | fitting减压器接头 1/4" | 材质316L 连接方式：NPT | 52 | PCS |  |
| A1.16 | fitting终端接头 | 1/4短管*1/8OD 材质316L | 19 | PCS |  |
| A1.17 | Cylinder Bracket 钢瓶支架 | 订制 材质 304,固定40L钢瓶 | 12 | PCS |  |
| A1.18 | Cylinder Connections 钢瓶接头 | G5/8"/W21.8L/接头 | 12 | PCS |  |
| A1.19 | High-pressure hose 高压软管 | 工作压力200bar,进口气螺纹1/4NPT(F), | 12 | PCS |  |
| A1.20 | Remote control valve connector 遥控阀接头 | 1/4"MNPT*1/4卡套 材质：316L | 24 | PCS |  |
| A1.21 | Hancock joint 考克接头 | 1/2FNPT*1/4卡套 材质：316L | 12 | PCS |  |
| A1.22 | Nylon tube 尼龙管 | 尼龙加硬 | 24 | M |  |
| A1.23 | Regulator panel 减压阀面板 | SS304镜面板，工字型 | 26 | PCS |  |
| B | Piping Materials Part (Main) 主材部分（排气） |  |  |  |  |
| B.1 | Check valve 单向阀 | 连接方式：1/4"卡套 耐压：200bar,开启压力：10psi | 6 | PCS |  |
| B.2 | Flashback Arrestors 阻火器 | INLET:100PSI 1/4" 专用材质,连接方式：NPT | 1 | PCS |  |
| B.3 | Tube 1/4" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA 耐压：3000PSI 焊接 | 30 | M |  |
| B.4 | Fitting 1/4"卡套转外螺纹 | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 24 | PCS |  |
| B.5 | Tee1/4"卡套三通 | 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 6 | PCS |  |
| B.6 | Tee1/4"卡套转螺纹三通 | 1/4"OD*1/4"MNPT*1/4"OD 材质316L 耐压：3000PSI 连接方式：卡套 | 6 | PCS |  |
| C | 低压报警装置及可燃性报警装置部分 |  |  |  |  |
| C.1 | 可燃性报警装置（介质：C2H2） | 带1个控制器和1个探测器，用于监测乙炔，探头要求防爆，需要带有声光报警系统，输出信号源 | 1 | 套 |  |
| C.2 | Pressure sensor 压力传感器 | 最大工作压力230bar，4-20mA的输出信号 | 12 | PCS |  |
| C.3 | Figures show that low pressure alarm system 数字显示低压报警系统 | 安装方式：功能箱壁挂式；信号源来自压力传感器，欠压状态发出蜂鸣声，伴有数字显示，4-20mA输出信号，工作直流24V | 1 | PCS |  |
| C.4 | line/circuit 线路/端子 | 屏蔽线缆，穿线盒等 | 1 | PCS |  |
| D | Preliminaries & Consumable 辅材部分 |  |  |  |  |
| D.1 | Pipe clip 管夹 | 防爆，要求配置不锈钢盖板 | 536 | PCS |  |
| D.2 | Support for Pipe Line 管道支架\桥架 | C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 | 1 | EA |  |
| D.3 | Pure Agron for welding + purifier 焊接用高纯氩气及纯化器 | >=99.999%，用于M200焊机使用，吹扫用气，测试用气，保压用气等 | 7 | EA |  |
| D.4 | Labeling 管线标签 | 跟进国家标准进行不同气体的颜色标注 | 1 | EA |  |
| D.5 | Pressure Test 压力试验 | As per Testing Data | 1 | EA |  |
| D.6 | Transportation Fee to site 设备材料运输费 | 用于材料的运输费用，焊接设备的运输费用 | 1 | Project |  |
| D.7 | Construction Fee 差旅 | 交通，住宿等费用 | 1 | Project |  |
| D.8 | Construction Labor 人工费用 | 所有材料的安装人工费用 | 1 | EA |  |
| D.9 | Training 培训 | 系统操作培训手册资料，竣工验收资料规建 | 1 | EA |  |

说明：

（1）本次采购，供应商以本清单为依据进行投标报价。本项目安装所需的线缆及安装辅材、附件采用包干方式，不论招标文件中是否列出、所列的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，供应商自行承担报价风险。

（2）当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且价格不予调整。

（3）采购人需求发生变更时，采购人保留变更采购清单的权利。

（4）利旧货物不计货物本身的费用，但应计货物的配件、拆除、修复、运输、安装、调试、税费等费用。

（5) 1#实验楼实验台台面为实芯理化板材质，2号实楼实验台台面为陶瓷板材质，所有通风柜台面均为陶瓷板材质。

## （四）实验室家具技术参数及要求（供应商需逐条响应）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台，实验台， 吊柜 | 1、 结构要求：采用全钢落地式柜体结构，柜型要求见清单备注。 |  |
|  |  | 所有材料均采用优质冷轧钢板（盒板）。最小厚度如下： |  |
|  |  | (1)1.0mm：抽屉本体和面板，钢门钢板，家具前、后封板、搁板。 |  |
|  |  | (2)1.0mm：钢柜上部、后部、底部和基座钢板，组件紧固板，玻璃门外框钢板，垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板。 |  |
|  |  | (3)1.6mm：工作桌连接条，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架。 |  |
|  |  | (4)2.0mm：抽屉滑轨、门及柜体合页加强件和L型前脚撑板。 |  |
|  |  | (5)3.0mm：桌腿角托架和校平螺栓加固板。 |  |
|  |  | 2、（金属涂层）技术要求： |  |
|  |  | (1)预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化等过程。 |  |
|  |  | (2)喷涂：聚氨酯有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质，有如下厚度： |  |
|  |  | (3)外部和内部露出的涂层：平均1.5mil (1mil=0.0254mm)，最少1.2mil。 |  |
|  |  | (4)背面等没有外露的涂层：1.2mil。 |  |
|  |  | (5)光面，烤漆厚度膜厚度平均值平面65μm及以上，现场检测厚度。 |  |
|  |  | (6)表面处理性能要求应符合百方格附着力试验及样品检测要求。 |  |
|  |  | 3、实验室家具应能承受以下最大静载荷而不变形或影响使用： |  |
|  |  | (1)底柜：900公斤/m2。 |  |
|  |  | (2)吊柜：110 公斤。 |  |
|  |  | (3)抽屉：35 公斤。 |  |
|  |  | (4)内层板：90公斤。 |  |
|  |  | (5)柜门：90公斤。 |  |
|  |  | 4、理化板台面：板材厚度≥16mm，且需满足以下技术要求 |  |
|  |  | （1）化学性能：提供国家权威检测单位开具的100项以上试剂的检测报告，同时需提供常规49种化学试剂的检测报告（参照SEFA3.0标准） |  |
|  |  | （2）物理及甲醛等性能：提供国家建筑工程材料质量监督检测中心（或同级国家权威检测单位）出示的型式检测报告，其中燃烧性能符合国家标准B1级，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；挥发性有机化合物：TVOC测试结果为 0.068mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯均未检出；烟气毒性等级为ZA3级。并提供权威检测报告 |  |
|  |  | ★（3）资质证明：台面产品具有专利证书，公司具有FSC，SEFA、PEFC认证。 |  |
|  |  | （4）台面材料背面须有不可刮涂和磨灭的产品背标，以便鉴别真伪、验收 |  |
|  |  | ★（6）须提供材料生产厂家针对本项目的10年质量保证书。 |  |
|  |  | 4.1、陶瓷台面：板材厚度≥20mm，且需要满足以下技术要求： |  |
|  |  | （1）台面采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面（通风柜台面采用20/25mm厚一体成型碟形台面），台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。并在投标时提供材质检验报告。 |  |
|  |  | ★（2）断裂模数要求:检测结果为:平均值≥55MPa,单个值≥52MPa(提供权威第三方检测机构（SGS、TUV、CNAS等）检测证书，报告复印件并加盖所用品牌厂家公章)。 |  |
|  |  | ★（3）吸水率要求：平均值≤0.02%，单个值≤0.02% |  |
|  |  | ★（4）放射性：提供国家级的辐射限量检测报告，参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.2，外照指数≤0.3。 |  |
|  |  | ★（5）侧面封釉：陶瓷台面的侧面封釉要求耐98%H2SO4腐蚀1h样品无明显腐蚀、400℃保持4h样品无破坏 |  |
|  |  | ★（6） 通风柜台面静载测试承重400kg.：为保证仪器承重安全，通风柜台面性能必须满足承重测试要求，提供 “静载测试”检测报告，试验方法&试验要求：“将工作台面安装在通风柜底座上，在台面上均匀分布载荷400KG，保持48小时。试验后无破损”。 |  |
|  |  | ★（7）须提供材料生产厂家针对本项目的10年质量保证书。 |  |
|  |  | 5、柜体： |  |
|  |  | - 柜体为独立的、可拆装结构。各个柜体可以单独或组合使用。 |  |
|  |  | - 层板：所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每20mm可自由上下调节高度，层板由四个钢制层板扣支撑，与柜体同色。 |  |
|  |  | - 活动柜：柜体及抽屉拉手采用全钢一体成型一字型扣手， |  |
|  |  | - 背板可拆卸，便于水电等设备的安装和维护。 |  |
|  |  | - 每个柜体单元应配备4个冷轧钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平；调整柜体高度0-30mm；不易被腐蚀，具有防震效果。 |  |
|  |  | 6、柜门/抽屉面板： |  |
|  |  | - 双层设计，柜门自闭式门吸结构设计、内侧安装防撞贴。 |  |
|  |  | - 门铰/合页：开启角度≥180度，2.0mm厚304不锈钢，5节式。基本底柜/吊柜采用2个合叶 |  |
|  |  | - 抽屉、柜门把手： 采用304不锈钢圆形把手。 |  |
|  |  | 7、抽屉滑轨： |  |
|  |  | - 重负荷包夹式滑轨，钢制滚珠，自闭结构设计带静音装置。 |  |
|  |  | - 耐酸碱腐蚀、可拆卸、低燥音、运动承重≥45kg（≥100000次），抽屉内表面均设有防撞垫片。 |  |
|  |  | 8、所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。 |  |
|  |  | 9、仪器台下柜体后背板为移门结构，电源插座安装于柜体内横向多功能线槽上。仪器插座通过走线孔插至插座上。 |  |
| 2 | 全钢台式通风柜（含合成支架、水龙头水杯及插座） | 1、台面：满足技术文件第4.1条。 |  |
|  |  | 2、钢板：材质及喷涂工艺同实验台要求 |  |
|  |  | 3、柜体：材质及喷涂工艺同实验台要求 |  |
|  |  | - 下柜体带排风，活动层板及柜体底板贴0.8mm厚PVC硬板。 |  |
|  |  | 4、内衬及导流板： |  |
|  |  | ★（1）采用Polyresin材质，厚度≥6mm度，抗酸碱腐蚀、阻燃型高分子聚合材料,不得采用金属或理化板之类不能抗腐蚀或不阻燃的材料。内衬材料表面光滑，颜色为白色。挠曲强度: 14,000 psi。火焰扩散性: 按UL723及ASTM E84-80标准要求为25或更小。所有的内部连接装置都隐藏布置，无外漏金属部件。(需提供检测报告） |  |
|  |  | （2）导流板采用纵向气流破碎开孔结构设计，可有效将气流迅速导出，开孔导流板安装位置与角度需均匀，无死角，以确保不同比重之气体均能有效排除，不会产生紊流或涡流现象。 |  |
|  |  | （3）内衬板及导流板均为模块式安装结构，为方便拆装、更换、清洗，严禁使用铆钉或螺丝固定。 |  |
|  |  | 5、视窗： |  |
|  |  | - 采用5mm安全玻璃，玻璃必须重量平衡，以防倾斜和粘连。当玻璃受外力敲击而意外破碎时，玻璃碎末不会飞溅或掉落且不会伤及人体。 |  |
|  |  | - 移门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。 |  |
|  |  | （3）安全移门左右悬吊钢索安装时，完全隐藏于边框导轨C型槽内，位于通风柜柜体的前部，上下拉动时，不与轨道摩擦，以确保钢索安全，并避免与柜内腐蚀性化学气体接触。（平衡系统有负重块、滑轮、铰链等装置。铰链为钢铰链，不超过5磅的力就可以升、降移门） |  |
|  |  | （4）安全移门把手采用抗化学腐蚀聚丙烯材质，正面下缘采用圆弧造型，以避免气流通过把手下方，进入柜内时产生扰流，把手处中央具凹槽，方便使用者上下扶手施力，以符合人体工学要求。 |  |
|  |  | 5、补风翼： |  |
|  |  | 作为通风柜的补风口。同时设计成便于电缆的通过，使通风柜柜门可以完全关闭，操作起来更加安全。同时风柜前翼必須可以移除，以保证大型仪器可以放进通风柜，必须是不小于1.2mm标准钢板，防止扭曲和变形。 |  |
|  |  | 6、排气罩：冷轧钢板制成减缩式排气罩。 |  |
|  |  | 7、台式通风柜附件： |  |
|  |  | - 合成架：采用无机玻璃钢实芯圆形材质，链接固定纽扣采用304不锈钢材质。 |  |
|  |  | - 小水杯：内部附有滤水垫片，滤水提笼，高密度PP材质，一体成型，耐强腐蚀，不易老化。安装时与台面平齐或略低于台面，不使台面存水。接高密度PP反水弯，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。 |  |
|  |  | - 遥控水龙头：加厚全铜材质，陶瓷阀芯，表面高亮环氧树脂喷涂，耐酸碱腐蚀，高密度PP/ABS开关，人体工学设计。 |  |
|  |  | - 照明：采用LED圆形日光灯照明，采用安全玻璃面板使电气和操作区间隔离密封，不与柜内气体接触，易更换。工作面亮度500LUX。 |  |
|  |  | - 插座：优质品牌国家3C认证插座（220V 10/16A）带防尘盖，适合各种仪器插头，每个台式通风柜至少配4个。 |  |
|  |  | - 下柜上方安装漏电保护开关，品质参照或相当于施耐德。 |  |
| 3 | 试剂架 | 1、立柱：采用裸板≥1.2mm冷轧钢板数控成型，表面环氧树脂喷涂，结构承重性能好。柱上冲有整排挂孔，悬挂活动层板。 |  |
|  |  | 2、层板：分为两层高度可调，采用厚10mm钢化磨砂玻璃，铝合金挡边内嵌式PVC饰条（PVC颜色可选）。 |  |
|  |  | 3、试剂架插座以拉带式服务柱固定，夹层内应留有足够的空间供插座配线隐藏铺设。每米试剂架配4个5孔插座。 |  |
|  |  | 4、构造：物理实验室试剂采用三层高度不低于1200mm,化学实验室采用双层高度不低于1000mm.边台带吊柜试剂架高度不低于750mm。 |  |
| 4 | PP水槽 | 1、高密度PP材质，壁厚5 mm，底部厚7 mm，平整不变形。 |  |
|  |  | 2、安装方式采用台下盆，水盆与台面无缝连接，台面倒圆弧处理。 |  |
|  |  | 3、水槽台面四周起沿防漏水处理，起沿边45度切割以保障美观。 |  |
|  |  | 4、内部附有滤水垫片，滤水提笼及PP止水盖，水槽下方安装存水弯，与排水管道密封连接。 |  |
|  |  | 5、PP返水弯，易拆卸安装。 |  |
| 5 | 水龙头 | 1、主体：加厚铜质。 |  |
|  |  | 2、喷涂：高亮度环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚75 μm，附着力达到0级标准。成品表面无剥落、粘漆和皱纹等缺陷，具有良好的耐腐蚀、耐热和耐冲击性。 |  |
|  |  | 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压10 bar。 |  |
|  |  | 4、出水嘴：铜质尖嘴可拆卸，内有成型螺纹，可加接防溅滤水器。 |  |
|  |  | 5、开关旋钮：高密度PP，按人体工效学原理设计，手感舒适。 |  |
|  |  | 6、鹅颈管：可360°旋转。 |  |
|  |  | 7、五金件：配波纹不锈钢软管。 |  |
| 6 | PP滴水架 | 1、高密度PP材质，一次注塑成型，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁，加PP插棒（活动式安装） |  |
|  |  | 2、所有滴水棒均以35-45°仰角壁挂式安装，提供至少55个滴水棒和安装孔位，以空手即可简单拆装，并有锁扣功能。闲置的孔位由孔塞盖住，以保持美观。 |  |
|  |  | 3、PP棒设有清洁水自动回流装置，利于器皿的清洁和自然干燥。 |  |
| 7 | 药品柜， | 1、柜门：材质及工艺同实验台要求 |  |
|  |  | 2、柜体 |  |
|  | 通风药品柜 | - 钢制柜体加工主材及喷涂工艺同实验台要； |  |
|  |  | - 每个柜体单元应配备4个冷轧钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平；调整柜体高度0-30mm。 |  |
|  |  | 3、层板：主材及工艺同实验台要求，通风药品柜层板长条型冲孔排风设计，与柜体同色。 |  |
|  |  | 4、通风药品柜：顶部设有排风口，口径为110mm，风量200m³/H |  |
| 8 | 烘箱台 | 1、台面：高品质花岗岩，厚度20mm。 |  |
|  |  | 2、钢架：30*50mm方钢组成的钢架,表面环氧树脂静电粉末喷尘，支脚可调。 |  |
| 9 | 钢制电源盒+面板 | 1、电源盒采用1.0mm厚冷轧钢板材质，表面环氧树脂喷涂。 |  |
|  |  | 2、优质品牌国家3C认证插座（220V 10/16A），适合各种仪器插头。 |  |
| 10 | 原子吸收罩 | 1、钢制底座：固定于吊顶上方，环氧树脂喷涂工艺，高度根据实验台及仪器高度定制。 |  |
|  |  | 2、抽气罩：采用304不锈钢材质制作，吸收罩可在一定范围内任意调节高度，方便使用。 |  |
| 11 | 天平台 | 1、台面：20mm厚花岗岩台面，下有减震垫，能三级防震，十万分之一级别。 |  |
|  |  | 2、钢架：30*50mm方钢组成的钢架,表面环氧树脂静电粉末喷尘，支脚可调。 |  |
| 12 | 万向抽气罩 | 1、固定座：采用环氧树脂喷涂镀锌钢材质，钢板厚度：1.0mm |  |
|  |  | 2、臂体：导管采用铝合金材质，PP关节松紧旋钮，带有手动开关阀。 |  |
|  |  | 3、集气罩：透明PMMA材质，圆形半碗状 |  |
| 13 | 功能柱 | 功能柱：采用1.2mm厚冷轧钢板，表面均经酸洗磷化处理后，环氧树脂喷涂。与实验台固定，采用模块化设计，带维修门，方便拆卸维修，并在外部有明显警示标志，内部带分隔，预留各专业安装固定条。用于贯穿水、电、气管路（内部分区），具体高度可根据采购方需求及现场条件而定；功能柱要求美观、大方，不影响台面的实验操作。 |  |
| 14 | 落地式紧急冲淋洗眼装置 | 1、洗眼/脸及全身冲淋一体整合式安全装置； 2、规格：尺寸：淋身器高：2050mm±1.5%；洗眼器高：950mm±1.5%；入水管口径：G1英寸；排水管口径：G1英寸；水压要求：大于2bar；流量要求：大于42公升/分钟； 3、操作方式：淋身器为连杆式拉动开关；洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关； 4、材质：金属材质，表面须经环氧树酯粉末静电喷涂； |  |
| 15 | 安全柜 | ★符合CE认证并提供EN14470-1测试报告 1、由双层 18 Ga（1-mm）钢板通过点焊接构造，两层之间相隔 38mm 的形成良好的防火绝缘层； 2、左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； 3、树脂粉末涂料处理，表面光亮，防尘，防锈和防潮； 4、 SYSTEX 三点联动锁减少摩擦或机械火花，降低静电积蓄； 5、安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定； 6、盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范； 7、独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔 6.5cm； 8、连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启； 9、醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障； |  |
| 16 | 货架 | 1、每组货架均应为独立的落地型全钢制框架结构设计。 2、钢制柜体加工材料为1.0mm厚，一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。 3、支柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，挂孔上下调节间距约50mm。 4、层板荷重至少150公斤/每层，4层层板 |  |
| 17 | 不锈钢操作台 | 1、基本要求：304不锈钢材料，易清洗，安装方便美观 2、结构要求：不锈钢主架，不锈钢台面，双层结构。 3、尺寸按现场需求定制 4、台面：1.2mm 304不锈钢材质，内包三聚氰胺板，整体厚度≥20mm。防化、防潮、耐高温以及耐磨。 |  |

## （五）实验室通风系统及配套设备技术需求

一、整体要求

1. 通风系统使用终端噪声≤60db。

2. 通风设备设计风量参数：通风柜面风速： 0.5m/s（±15%）。

3. 风机安装后运转噪音距离1m处需小于80dB；机组震动符合ISO10816等级；风机安装防震装置。

4. 系统压力：500Pa≤P≤1500Pa。

5. 废气经治理措施后达标排放，治理排放口的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2017）要求。

6. 设备安装尺寸、重量等参数因设备生产厂家不同有变化，但性能等重要参数必须符合设计要求。

7. 风机是系统关键设备，选用优质产品，标书中必须注明厂家、品牌和参数。

8. 百叶封口表面做静电喷塑处理。

9. 控制方式：采用变风量控制系统降低能量的消耗——即采用专业的“实验室VAV系统”。实现节能、恒风速、风速门高报警、强排风、弱排风、压力无关等功能；补风采用余风量控制，确保房间负压-5~10Pa。

10.本工程为交钥匙工程，施工单位应负责总承包施工。施工内容包括：排风管供货安装，通风弱电、强电施工、中控以及其它配套工作。

11.投标人必须按本方案要求设计和施工，通风工程的设计施工必须符合我国相关法律法规要求。系应充分体现“安全、节能、人性化”的理念，系统功能和指标应处于行业领先水平，投标厂家进行深化设计。

12.投标人应成立专门项目部，编制专业科学的施工组织方案，建立完善管理监督制度，保证创立优质高效工程。

13.排风管路敷设要横平竖直，确保实验室美观度，排风机放在屋顶实现高空排放。

14.送风方式：生物实验室采用自然补风，有门或窗户进行自然补风；化学实验室采用机械补风方式补到实验室内。

15.项目采购范围：

包括实验室通风管路系统和“VAV控制系统”及配套实验设备。具体内容如下：

(1)实验室排风管路系统，包括无机玻璃钢风管、阀部件、活性炭吸附箱、消音器、玻璃钢离心式排风机、风帽等；

(2)实验室通风弱电控制系统，包括风柜VAV变风量控制、排风机恒静压控制、中控系统等。

(3)实验室通风强电系统。包括风机电缆、远程启动电缆、风阀控制线、电缆桥架、穿线管等。

本项目紧密相关设备的结构、性能等参数。 实验室通风控制系统应符合但不限于以下标准和规范的要求：

GB50243－2016《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50054-1995《低压配电设计规范》

JB/T6412-1999《排风柜》

JGT 222-2007《实验室变风量排风柜》

ASHRAE 110-1995：美国供暖制冷及空调工程师学会

BS EN14175 Part3 Part4：欧盟BS EN实验室控制标准

JGJ/T 91－93 《科学实验建筑设计规范》

GB 50019－2015 《工业建筑供暖通风与空调调节设计规范》

GB 50231－98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50168－2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB3096-93 《城市区域环境噪声标准》

GB 50054-1995 《低压配电设计规范》

GB 50055-1993 《通用用电设备配电设计规范》

GB 50303-2015 《建筑电气施工质量验收规范》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

二、实验室通风管路系统技术要求：

2.1、工程概况：

2.1.1、本项目为中国科学院大学温州研究院1#楼、2#楼实验大楼实验室通风系统，通风系统服务于实验室通风柜。

2.1.2、本项目为中国科学院大学温州研究院 1#楼实验大楼与2#楼实验大楼：其中1#楼实验大楼实验室排风系统为19套，补风系统为14套。2#楼实验大楼实验室排风系统为4套（含一套24小时排风）；通风系统服务于实验室通风柜、万向罩、原吸、药品柜等，投标厂家按照需求深化设计。

2.1.3、基本要求:

定风量排风安全设备(如定风量型移动风罩、固定风罩、通风药品柜等)一旦投入使用，即按额定风量的±15%以内排风；

变风量排风安全设备(如变风量型化学排风柜)一旦投入使用，即按排风柜调节门开度提供维持面风速设计值(±15%以内)的相应风量(本系统各排风柜面风速设计值为0.5m/s)；

实验室换气次数的维持与控制8~10次/小时；

走廊补偿风量(余风量)的恒定；

就地开关与远程的系统运转状态监控；

集成排风/送(补)风，及分区开关控制节能模式。

2.1.4、设备排风量指标：

1500mm宽台式风柜排风量按为： 1287m3/h （500mm开度计算）；

1800mm宽台式风柜排风量按为： 1584m3/h （500mm开度计算）；

1500mm宽走入式风柜排风量按为： 1544m3/h （600mm开度计算）；

1800mm宽走入式风柜排风量按为： 1900m3/h （600mm开度计算）；

万向抽气罩排风量按为： 226m3/h；

通风药品柜排风量按为： 150m3/h；

2.2、货物要求：

2.2.1、通风管道

（1）材质要求：

实验室排风采用无机玻璃钢风管（菱镁通风管道）。风管用3301树脂、硫酸盐类胶凝剂、无碱性玻璃纤维网格布以及菱镁粉等原材料经特殊工艺制作而成。风管表面光滑、无气泡、无损伤。

风管耐火极限大于2.5小时；

风管具有很好的耐酸碱及耐有机溶剂性能；

顶层屋面暴露部分排风管应具备有效防紫外照射措施，避免风管出现开裂，露纤维现象。

送风管采用镀锌风管及橡塑保温。

（2）风管制作及安装要符合GB 50243－2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》要求.

2.2.2防火阀

阀体和叶片均采用优质碳钢焊接制作，钢板厚度为1.2mm，防火阀整体采用防腐喷涂处理，转动部件采用耐腐蚀的金属材料，转动灵活。易融部件符合消防部门的认可标准。

带双微动开关，可提供无源开关量信号，供风机启动和消防使用，防火阀选用70℃动作型，当风管内温度超过70℃时自动关闭风道，手动复位方式。

2.2.3微孔板消音器

消音器采用有机玻璃钢主体和消音棉制作而成，有机玻璃钢板3mm；消音棉使用5cm厚，12-48kg/ m3的离心玻璃棉，其具有耐高温，消音效果好的特点。

2.2.4排风机

实验室排风机采用玻璃钢离心风机。

风机由叶轮、机壳、进风口、支架等组成；

叶轮：为机翼型后倾式，用优质钢板作为骨架，经特殊处理后按特定工艺制作玻璃钢防腐层，强度高空气动力性能好，经二次平衡校验，动平衡精度达到6.3级，整体运转平衡；

机壳：以玻璃钢制作的整体蜗壳结构。内表面平滑，阻力小；进口为玻璃钢制作的整体收敛式，经精加工后用螺栓固定机壳入口侧，精度高，能使气流顺流进入叶轮，流动阻力小；

排风机的电机按室外防水、防尘配置。IP54防护等级，采用F级绝缘系统。

2.2.5活性炭吸附器

楼面排风系统主管设置活性炭吸附器，对排放废气进行吸附净化处理（每套排风系统设置一套活性炭吸附器）。活性炭吸附塔（箱）的做法可自行深化，但其技术指标必须符合下列要求：

活性炭技术要求：

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘吸附值 | Mg/g | 800 |
| 2 | 四氯化碳吸附值 | % | 5 |
| 3 | 苯吸附值 | Mg/g | 150 |
| 4 | 颗粒 | 目 | 6-12 |
| 5 | 亚甲基蓝 | Mg/g | 120 |
| 6 | 灰分 | % | ≤4 |
| 7 | 含水率 | % | ≤8 |
| 8 | 磨损率 | % | ≤4 |
| 9 | 堆积密度 | g/ c m3 | 550 |

活性炭箱技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱体材质 | 钢制环氧喷涂或PP板 |
| 2 | 断面风速 | ≤3m/s |
| 3 | 废气箱内停留时间 | ≥1s |
| 4 | 箱体阻力 | ≤350Pa |

活性炭箱其它要求：

1）、结构部件：

箱式活性炭吸附器由：箱体、双层活性碳板、检修门、底座几部分组成。

2）、箱体面板：

所有空气处理机组外壳箱体须为双层金属板结构，内外层分别采用厚度不小于0.8毫米的镀锌钢板，中间夹以保温材料拼合安装在坚固的五角柱组合而成的框架上，形成坚固、耐用及气密的空调机组。而面板及框架表面须经防锈处理。

外壳钢板的组合设计应为可拆卸的并附设检修门及手柄以方便更换活性炭。

箱体连接须采用镀锌钢螺栓、螺母、螺丝及垫圈。

3）、检修门和检修板：

检修门及板的结构及其型式和材料与面板相匹配。

门为铰接方式固定，铰接材料为电镀钢，检修板由自锁的槽头螺钉固定。检修板全部加密封衬垫。

门能从箱体内部和箱体外部操作。

门设有密封衬垫，密封垫能在不拆除门的条件下而更换。

检修门和检修板的设置位置及尺寸便于对机组的检修和维护。

三、实验室通风控制系统技术要求：

3.1概况

本项目为中国科学院大学温州研究院1#、2#实验大楼通风控制系统；

投标方提供的产品和服务包括实验室通风变风量自控系统的深化设计、施工组织、调试、验收、培训等服务。

3.2通风变风量控制系统参考标准

(1)用户提供的有关文件、平面图及要求。

(2)投标方应全面了解用户提供的有关文件及要求。中标人对整个实验室暖通系统的功能、设计、结构、性能、安装、调试、验收、服务等负责；同时负责对与本项目紧密相关设备的结构、性能等参数，按照设计方技术要求进行评估设计。

3.3实验室通风控制系统技术要求

以下★为关键指标，投标人必须响应且提供详细资料或实施办法。采用位移与面风速调节系统实时显示当前面风速数据。

每台通风柜配置一套控制系统。该控制系统保证排风设备调节门在任意位置下其面风速一般为0.5m/s±15%范围内。该系统包括防腐变风量阀、显示控制面板、风速传感器、位移传感器、电源保护模块。

3.4 系统具有以下功能特性：

★确保通风柜对实验中有害物质的防护，安全的面风速控制，控制面风速0.5m/s，面风速偏差≤±15％。

★支持夜间工作模式、一般工作模式、节能低风速工作模式。

★采用LCD显示面板。

★支持实测面风速液晶面板及各项设定参数。

★支持意外紧急排放功能键。

支持就地键盘直接操作设定或修改各项参数及功能显示屏。

面风速均匀度检测：排风柜的面风速应分布均匀，各测量点的最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于±15%。(检测内容包括在调节门450mm/约18英寸开启高度及全开状况下检测)

可视烟雾检测：须无烟雾泄漏逸散出柜外，柜内无涡流死角且能平顺的将烟雾排出。(检测内容包括在调节门静态及动态工作状况下检测)

SF6六氟化硫示踪气体泄漏浓度检测：浓度小于0.05ppm；浓度小于0.1ppm。(检测内容包括静态检测，动态检测，及调节门周边扫瞄检测)

压力无关功能，每层、每间实验室的通风柜，不管视窗开启多高其面风速均为0.50(±15%)m/s。

支持报警功能，风速过高、过低声光报警功能；门高报警等功能。

快速相应功能，当工况变化时，系统应在3S时间内完成调整，将面风速稳定到0.5m/S规范值。

3.5其他要求：

产品技术要求：

通风柜监控面板

具有液晶显示面板，可显示或控制包括但不限于以下功能：当前通风柜面

风速值、操作状态显示、紧急排风功能、节能模式、静音按钮、使用者状态（配合红外传感器）等。

液晶显示面板具有风机启停功能，可启动风机运行及停止。

所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

通过液晶显示安全/危险运行状态，可设定面风速上下限报警。

面风速传感器

安装于通风柜一侧，实际测量通风柜面风速，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%。

传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核。

传感器应有基准校核，不会随使用发生精度漂移。

传感器安装应适用于各种不同通风柜类型。

变风量蝶阀

风量控制阀具有不受管道内静压变化（150Pa-750Pa）影响，精确维持设定风量的自调式的机械结构，按照要求风量的变化，在小于3秒的时间内，完成精确的风量控制，防止有害气体的扩散。

一体成型聚丙烯阀门，漏风率小于0.5%,多叶连动设计，控制线性好。

管道静压传感器

风管静压采用空气压差传感器方式测量

测量精度不低于±1％

量程应按空调器机外余压数据选取（一般为0~1000Pa）

防护等级≥IP54

电源电压AC24V或DC24V±15％

输出信号4～20ma DC或0～10VDC

变频器

变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

## （六）智能中央监控系统

总体要求：

- 必须在投标时提供最新的中文版本(全汉化)软件。

- 必须为合法的正版软件。

- 图形工作站应能实现控制器所有的功能。

- 卖方至少提供以下软件

- 系统操作软件

- 实时数据库及数据库管理软件

- 网络通讯软件

- 画面组态、画面编辑软件、三维仿真模型

一、系统控制范围

实验室采用变风量(VAV)定静压变频节能通风控制系统。

含控制器及65寸彩色液晶显示屏，显示分辨率不小于1920×1080接收通风柜参数及风机变频参数

可接收采集风柜运行状态、启停控制、强排风、弱排风等

触摸屏可显示通风柜监控功能：

通过触摸屏能看到每台风柜风速、门高、排风量、报警等情况；

通过触摸屏可以启动每台风柜的强排风、弱排风等功能；

可启动风机运行及停止功能；

控制系统其它功能：

制定系统的管理、调度、操作和控制的策略；

存取有关数据与控制的参数；

管理、调度、监视与控制系统的运行；

显示系统运行的数据、图象和曲线；

进行系统运行的历史记录及趋势分析；等等各项状态参数

控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），2个RS485端口、1个RS232端口、1个USB端口

现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,可方便连接各种标书内规定的带Modbus或Bacnet通讯接口设备。

系统硬件的功能说明

系统性能指标取决于软件功能和硬件性能，先进的系统必须具备完善的软件功能和优秀的硬件的性能。

智能园区预留接口。

系统应能进行故障诊断，判断故障的内容并及时通知到报警平台（PC端）

时间管理功能。

其他设备预留接口。

二、系统组成模式：

1. 采用变风量(VAV)定静压变频节能通风系统，实验室内的通风柜配置数字式液晶触屏控制器。风机风量合适，通风系统中多台通风柜共用一台风机，系统内各排风设备风速恒定，其它通风柜的开启数量及柜门开启度，不会影响本台通风柜排风流量。

2. 采用集散型分布式计算机控制，设置中控室和多界面大屏幕。系统由设在中央控制室的集中监控管理级计算机、控制级及分散在各层内的现场分布式I/O单元组成｡工业现场总线模式，软硬件采用国际知名品牌产品。

系统能实现风量变化、压力变化的自动控制，具有系统运行监控、故障诊断、报警功能、移动终端远程监测等，并能实时监控能源使用情况和能源成本计算，实时监测通风的运行状态。

3. 中央控制站与现场主控控制器间采用工业以太网架构、主控与分布式I/O之间采用PROFIBUS DP控制总线，总线网络必须是开放的、全系统必须统一采用一种控制总线，不允许混用。。

4. 非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观。

5. 整个系统严格遵循“结构化、模块化”的设计原则以达到“危险分散集中控制”的集散控制标准和要求，单一节点故障不影响系统运行。

三、控制设备技术要求

计算机、分布式I/O、现场工业总线及其相关设备。

1. 通风控制站应包括（但不限于）以下主要控制设备：

――可编程序逻辑控制器

――I/O模块

――现场监控计算机或人机界面（MMI）

――隔离装置

――过电压保护装置

――机柜

2.控制器

现场控制站与中央监控计算机以网络形式相连，中控室能够观察到基于实验室通风工艺全貌要求下的运行状态和工艺参数，对现场设备进行操作及控制参数的设置和修改，实时I/O控制、数据采集和编辑下载等功能。作为全系统的控制主干网，该主干网必须能在任何节点接入网络，而不需要更改从前的站号和配置，并应充分考虑今后扩展的方便性。控制网必须是完全开放的，符合国际公认的网络标准IEC61158，具备成熟的第三方连接能力。控制器的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。

对于远程I/O数据和控制器间互锁信息的传输，网络必须具备高度的确定性和可重复性，网络的刷新时间、I/O数据的传送时间必须是可预知的、有保证的，系统一旦启动，数据传输的性能不应随网络距离、节点数量的增删、网络通讯量的变化而变化；允许用户对不同的控制设备如不同的开关量、模拟量、控制器等分别指定不同的刷新速率，满足工艺要求。

控制层设备应提供方便的接入端口，无论从任何一点接入，都应方便地支持编程上传/下载、系统诊断和数据采集功能，且不需要复杂的编程或特殊的软硬件支持，同时不影响实时信息传输性能。

数据块传送和报文发送都可通过组态完成，不需额外的复杂编程。PLC之间、PLC与上位机之间采用光纤工业以太环网。

在出现故障时，在线增加或删除任意一个节点，都不会影响到其他设备的运行和通讯。

光纤链路模块具有信号节点和网络管理功能，对系统管理员和普通用户均提供密码保护，配置报文格式和地址信息，通过可参数化的镜象端口进行数据通讯诊断，每个模块至少提供三个RJ45设备接口。

网络发生故障后重新配置网络时间不超过0.3秒。

CPU总的内存应不小于1.4兆，采用32位的高性能工业级别微处理器。程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，I/O点数≥65535点，最大128000点，通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。运算速度典型位执行时间应不超过0.08微秒，典型每千字节指令字运算时间不超过0.06毫秒。无需外接内存卡，CPU内置的程序存储器容量≥60K步，数据存储器容量≥128K字；无需通过通讯模块扩展。

控制系统支持快速升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都应能够在现场或网络通过软件升级至最新版本。

所有扩展I/O站与处理器之间应采用符合IEC61158国际标准的现场总线连接，总线速度不应随节点数量的增加或拓扑距离的延伸而衰减。投标人应特别说明通讯总线的性能。

本方案中配置的系统硬件性能指标如下：

支持多种协议的网络控制器AS

服务器是系统的核心，执行系统的一些关键功能如控制逻辑、趋势记录和报警监视。网络控制器的软件预装在提供的硬件中，支持现场IO模块和现场总线的联接和通讯。网络控制器的分布式智能控制保证了系统的容错功能，并通过工作站和web工作站提供全功能的用户界面

## （七）实验室气体管路系统技术描述

- 8.1、概述

气路系统主要由气源切换系统、管道及连接件系统、二级调压系统、气体低压报警系统、压力表、开关阀等组成。

用气种类:氮气-N2，氧气-O2，氩气-Ar，氦气-He，二氧化碳-CO2，乙炔-C2H2。采用钢瓶进行供气。

气体皆采用半自动切换系统。

- 8.2、气体管道目标

所有管路均为水平或垂直安装，并间距相同。

管路外观没有明显的变形和损伤。

管道弯制后，无裂纹和凹陷。

管路布置美观整齐，布局合理。

所有常用阀门安装位置明显，操作方便。阀门无泄漏。

调节压力符合设计要求。

压力表安装位置易于观察。

所有管卡间距相同，间距1米。

钢瓶间钢瓶摆放整齐，有序。

气体标签粘贴正确，美观。

- 8.3、气体管路部分材质说明

钢管材质为SS316L，钢管按标准ASTMA269/270生产，光亮退火BA级处理,化学抛光，钢管硬度HRB小于90易于弯曲，钢管内外洁净无擦伤。钢管均为独立洁净袋，管两端带管帽，标准长度为4米或6米。

所有减压阀门、开关阀门及接头材质均为SS316,并经过锻造加工而成，适应高温潮湿气候，经久耐用。

管道之间采用美国全自动定位轨道式氩弧焊机进行内外保护氩弧焊方式连接，确保最佳气密性。

- 8.4、管路连接说明

此工程中管路的连接包括两种方式：

仪表卡套连接（卡套）

化验室内阀门与钢管的连接主要是卡套式连接。卡套接头是专门为仪表、过程和控制应用设计的高品质无泄漏产品。它广泛应用于化工、石油、电力和造纸行业。卡套接头包括四个精密部件，确保在高压、真空及振动等应用场合的安全无泄漏连接。卡套接头供货时是完整组件。前卡套在其向接头体移动时产生挤压作用，在钢管和接头体两侧均产生了压力和真空状态下的可靠密封，后卡套挤进前卡套的后部，使前卡套对钢管形成可靠的机械连接力。卡套螺母镀银处理，防止螺母与接头体的咬和现象发生。

精密洁净全自动焊接

全自动轨道氩弧气体保护焊接系统具有独特的模块化紧固装置可以在系统的制作过程中根据需要焊接各种不同的Tube管和部件组合。采用气体钨极电弧焊，拥有一个轻型的便携式电源，焊接系统可以为各种Tube管提供稳定、准确的焊接。

- 8.5、气体管路用气说明

8.5.1为了保持气体的纯度和管道系统的气密性，所有管道采用内表面BA级ASTMA269标准不锈钢管道，以保证气体的洁净度。以下为各种气体的管道尺寸及规格表

| 项次 气体名称 | 楼层主管道 | 实验室主管道 | 使用点管道 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 | 1/2〞OD | 1/2〞OD | 1/4〞OD |
| O2 | 1/4〞OD | 1/4〞OD | 1/4〞OD |
| Ar | 1/4〞OD | 1/4〞OD | 1/4〞OD |
| He | 1/4〞OD | 1/4〞OD | 1/4〞OD |
| CO2 | 1/4〞OD | 1/4〞OD | 1/4〞OD |
| C2H2 | 1/4〞OD | 1/4〞OD | 1/4〞OD |

8.5.2气体管道系统说明

所有半自动切换系统控制面板布置于钢瓶间墙面，通过专用耐高压的金属软管与钢瓶出口连接。切换系统设置有清洗阀，以防止更换气瓶时外界空气或杂质进入管路系统，也方便在更换气瓶时先将管道中高压气体排空。切换系统设置安全阀，控制系统压力不超过允许值，保证系统不因压力过高而发生事故。

由于气瓶内部压力为150bar左右，而气体进入设备时的使用压力通常为10bar以下，气体压力有差异，而且数值差距较大，同时管路有共用情况，运行距离较长，故采用二级调压方式，即在气瓶出口处设置一级压力调节阀（切换系统），在使用点设置二级压力调节阀。

高压钢瓶气体管道由一楼钢瓶间引出，沿外墙走室内吊顶内，并从承重柱或墙面引至各使用点位。所有气体管道均采用BA抛光等级的无缝不锈钢管。

考虑到以后的维修以及在紧急情况下能够快速切断供气的作用，每种气体切换系统之后应设有开关阀。为了开关方便和快捷，本项目中采用球阀（氧气采用隔膜阀）。每种气体管路进入每个实验室后安装一个总球阀,和总压力表，便于控制和检修室内气体管路及观察室内管道压力（可安装于实验室内便于使用者观察和操作的地方），再经过二级调压之后分配到实验台使用点。所有气体进入使用点前均加装球阀，并设置转换接头，方便业主连接仪器。

为使实验人员能及时更换气瓶，保证实验的连续性，每个气体均安装低压报警系统与切换系统配合使用。低压报警系统警报器可发出声光报警信号，安置在值班室，便于实验人员观察到。

管道之间的连接采用TIG轨道数码自动焊接，最大可能减少泄漏点和保证洁净度。焊接前、焊接中、焊接后均严格按程序用高纯氩气（99.999%）不间断吹扫管道。管道和阀件的连接方式采用卡套连接，以便维修。

在管道的行进路线中，每隔1.5米设置一组管夹，管道固定件（管夹）采用耐高温的金属材料。

安装过程中，所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封。所有管件在安装进系统前，应用高纯氮气（99.999%）进行三遍以上的吹扫。管道铺设时，采用专用弯管器和专用切管器操作。管道切断后，采用专用工具处理断口。管道穿墙时，设置套管。所有螺纹连接处采用密封带密封，保证更好的密封性。管道弯管器及切管工具，焊接机，焊针等材料和工具均可在常温下正常使用。

所有调节阀固定面板、所有出口点控制面板及管道上，都贴设标有对应气体成分的气体标头。管道成排安装时，排列整齐，间距均匀一致。所有管道在安装完毕后都在明确位置标有介质标识及介质走向，并用不同颜色区别。

所有系统部件安装完毕后，采用高纯氮气（99.999%）进行三遍以上的吹扫。气体管路吹扫先主管线，后支管线。

对钢瓶间内的单个钢瓶，按钢瓶的尺寸制作固定架并配防倒链进行固定。

钢瓶气管道安装前保证干净无脂，管道、管件、阀门、压力表等均满足高纯气体的洁净和无脂要求。

所有钢瓶气管道的连接均采用等径焊接，卡套连接的阀门、压力表、调压器等均为双金属卡套。

钢瓶气管道的安装和固定，视现场情况设置支架。

钢瓶气管道及阀门均按不同介质进行标示。

- 8.6、主要产品参数要求

8.6.1半自动切换系统

自动切换单元，可按设置的切换压力进行自动切换

安全泄压阀，根据管道使用压力设置泄压压力

进出口压力调节和显示

汇流排两侧压力表与钢瓶之间各设有一个开关阀阀，左侧配进出气压力表，右侧配进气压力表，其出气压力表与左侧共用，汇流排出口设置一个总的开关阀，做为钢瓶间与房间的减修及紧急切断

压力显示、电接点压力表连接低压报警系统

钢瓶间内所有的气体切换单元均为本质安全型，满足整个钢瓶间区域使用环境的安全要求

两侧带吹扫阀门

8.6.2低压报警系统

电源：220V，50HZ，5VA

信号线：2.5mm²

操作说明：当钢瓶间钢瓶内压力低于电接点压力表设定的最低压力时，低压报警盒就会显示相应的钢瓶气体报警。

8.6.3高压金属软管

机体材质：316SS

接口:1/4"卡套

耐压：20Mpa

长度：1m

带入口、出口接头

8.6.4开关球阀

工作压力：2500psi

材质：316SS

垫片阀座等材质适用工作压力及气体

配套双卡套连接接头

最大泄漏率:2×10-8cc/sHeG

阀座最大泄漏率：2×10-8cc/sHeG

8.6.5卡套、焊接接头

材质:316SS

等级：BA

工作压力:高于管道工作压力

工作温度：-40℃-+65℃

8.6.6二级调压阀

垫片阀座等材质适用工作压力及气体

出气压力：0-1Mpa

配出气压力表

进出口尺寸：1/4"FNPT

最大泄漏率:2×10-8cc/sHeG

阀座最大泄漏率：2×10-8cc/sHeG

8.6.7管道

管道采用316L不锈钢内部光亮退火，外部抛光，母材符合BA级的高纯管道

管径及工作压力：1/2"*0.049"、1/4"*0.035"

8.6.8钢瓶接头

SS304材质

一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成。

# 第三部分  供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

▲2、供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

▲4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的供应商不进入后续报价评审。要求供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

▲5、供应商报价不得超过本次最高限价，否则其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。

▲7、招标文件中所列的货物品牌型号（如有）仅作为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、中标供应商负责整个项目的安装调试需要的全部人工和附件，建议各供应商前往实地进行踏勘以获取准确的投标依据。

▲12、本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

14、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

## 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均在浙江政府采购网公布。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

## 三、投标文件

1、投标文件

1.1、供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（▲以下1-8项内容供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 供应商近3个月财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn/）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 7 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（附件五） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件六） |
| 2 | 投标分项报价表（附件七） |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件八） |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（如有）（附件九） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | ▲至少应包括以下1-3内容（供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件十） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（附件十一），法定代表人作为授权代表参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 3 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十二） |
| 4 | 供应商业绩（附件十三，如有则提供） |
| 5 | 投标产品数量、配置及主要技术规格（附件十四） |
| 6 | 偏离表（附件十五） |
| 7 | 节能环保产品声明函（附件十六，如有则提供） |
| 8 | 节能环保产品清单（附件十七，如有则提供） |
| 9 | 项目负责人情况表（附件十八） |
| 10 | 1、供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，缺一不可）： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）； （2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 4、属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖供应商公章，否则不享受价格折扣。 |
| 11 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述（包括配置、部件来源说明等） |
| 12 | 相关所投产品的相关检测报告、认证证书；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 13 | 相关节能环保产品认证证书（本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。） |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下内容：

a.产品价格

b.关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

c.随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

d.国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

e.国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

f.产品安装、调试、检验、检测验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

g.服务费

h.总承包服务费：按中标价的3%计取，计入投标总价，由中标供应商在进场安装前和初验合格后，分2次等额支付给总承包单位。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金：无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.6、供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

## 四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

## 五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，具体见本章节“供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

2.2、供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）供应商所投产品属于政府强制采购节能产品，投标时未提供相关产品的认证证书的；（具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号））

8）投入本项目人员不符合招标文件要求的；

9）所投交换机、千兆光模块及无线AP产品不是同一品牌的；

10）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

12）供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对各供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）电脑病毒导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）供应商有很好的执行合同的能力；

3）供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网（http:// zfcg.czt.zj.gov.cn）公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价5%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函。

4.2、履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。

# 第四部分  政府采购政策功能相关说明

## 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、供应商享受小微企业价格折扣应具备的条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网已正式入库页面截图，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）；

4、供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖供应商公章，否则不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为               （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分  合同格式（参考格式）

甲方：               （采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

## 第一条：采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                   金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

## 第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 第五条：完工期

合同签订后    日历天内完工，并通过验收。

## 第六条：验收

本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

## 第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

## 第八条：履约保证金

乙方在合同签订后向甲方提供合同总金额5%的履约保证金；履约保证金的有效期截止至质保期结束后28日；如提供保函且保函的有效期不足到质保期结束后28日的，乙方应在保函到期前28日向甲方补充新的保函，否则甲方有权全额提取履约保证金。

## 第九条：货款的支付

合同生效以后15日内支付合同金额30%作为预付款；项目完工初验合格后15日内付合同总价款的30%；初验合格后进入试运行阶段，试运行6个月后进行最终验收，最终验收合格后15日内一次性结清全部货款。

## 第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

## 第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## 第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点完工和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时完工和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长完工时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延完工，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1万元处理，如果超出合同规定期限10天不能完成，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

## 第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

## 第十六条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚假投标资料谋求中标，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

## 第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，双方加盖印章后生效。

## 第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 第二十条：合同附件

1、招标文件与招标补充文件；

2、投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

甲方(盖章)：                                   乙方（盖章）

法定代表人或授权代表：                         法定代表人或授权代表：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

# 第六部分  附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所） 浙江鼎力工程项目管理有限公司： 我方 （供应商名称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商名称（盖章） ： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：

附件二

## 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所） 浙江鼎力工程项目管理有限公司： 我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。 特此承诺！ 供应商名称（盖章） ： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：

附件三

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所） 浙江鼎力工程项目管理有限公司： 我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 供应商名称（盖章） ： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：

附件四

## 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

## 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

## 承诺函

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所） 浙江鼎力工程项目管理有限公司： 我方郑重承诺，我方此次参加新大楼第一批实验室专用设备项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。 特此承诺！ 供应商名称（盖章） ： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：

二、报价文件格式

附件六

## 开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 新大楼第一批实验室专用设备 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中的投标报价为符合招标文件要求的所有费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

## 投标分项报价表

（价格单位：元）

| 产品名称 | 品牌、型号 | 产地 | 制造厂商名称 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、检测验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按招标文件所列名称进行描述。供应商应提供所投产品具体型号。

2、此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、表格可以延续。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中公示本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

## 随机备品备件、专用工具清单

(如有则提供）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

附件九

## 产品零件、易损件、备品备件报价表

(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

三、商务技术文件格式

附件十

## 投  标  函

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，根据招标文件要求完工并通过验收。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十上

## 法定代表人（负责人）授权书

中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）

浙江鼎力工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人（负责人）姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人（负责人），现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人（负责人）授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件或影印件

附件十二

## 法定代表人（负责人）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人（负责人）的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人或其他供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

供应商（盖章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件十三

## 供应商业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件十四

## 投标产品数量、配置及主要技术规格

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 型号 | 主要规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

注：1、产品详细配置、技术应另页描述。

2、供应商应提供所投产品具体型号。

附件十五

## 偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

供应商（盖章）：

附件十六

## 节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商（盖章）：

日期：

附件十七

## 节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商应提供所投产品具体型号，如因型号无法确认的，造成的后果由供应商自负。表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

供应商（盖章）：

日期：

附件十八

## 项目负责人情况表

供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名： 性别： 职称： 年龄： 身份证号码： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人专业： 项目负责人职称或执业资格等级： |  |  |  |  |
| 3 | 工作简历： |  |  |  |  |
| 4 | 近 五 年 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |
|  | 建设单位 | 工程名称 | 建设规模 | 开竣工时间 | 工程质量 |
| 5 | 其他需要说明情况： |  |  |  |  |

# 第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

## 一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

## 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

## 三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

（一）报价评分   30分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100；

本项目对符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）所投的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如中标签订合同时以其投标价作为签订合同价。非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）商务、技术综合评分 70分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商资信 | - 具备ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证：每提供一项认证证书得1分，最高得3分。 - 具备有效期内的安全生产许可证，得1分。 - 提供SEFA会员认证证书，得1分。 - 针对排风设备及中控系统施工资质要求，供应商具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或机电工程施工总承包叁级及以上，得1分。 - 具备CEC认证标志的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 注：提供以上证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 7 |
|  | 供应商业绩 | 提供近三年（2016至今）实验台（柜）、通风柜项目业绩合同复印件并加盖公章，每提供一个业绩得1分，最高得1分 | 1 |
|  | 产品质量 | 提供省级检测机构出具的产品检测合格报告，应包括：实验台、药品柜、天平台。 抽样检测的每提供一项检测报告复印件得1分；送样检测的每提供一项检测报告复印件得0.5分；最高得3分。 | 3 |
|  |  | 提供主材钢板、理化板台面、陶瓷台面、排风设备风机、控制系统元器件厂家授权书。 每提供一项授权书得1分，最高得5分。 | 5 |
|  |  | 提供第三方检测机构出具的满足ASHEAE110-2016标准的通风柜性能检测报告复印件并加盖公章，得2分 | 2 |
|  |  | 提供第三方检测机构出具的满足SEFA8M-2016标准的全钢实验台测试报告，应包括：橱柜（橱柜载荷、集中载荷、扭曲测试），门（铰链、冲击测试），抽屉（静载、拉力测试），橱柜表面处理（需满足在49种化学试剂测试下结果不大于4个3、表面附着力、硬度测试）。 以上检测项目每提供一项测试合格的检测报告复印件，得0.5分，最高得5分。 | 5 |
|  |  | 提供第三方检测机构出具的满足DIN-EN 14175-3标准的通风柜检测报告，应包括：面风速测试、横向气流测量测试、内测面示踪气体浓度测试、外测面示踪气体浓度测试、动态抗干扰测试、空气交换效率测试。 以上检测项目每提供一项测试合格的检测报告复印件，得0.5分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | （1）提供第三方出具的面风速传感器CE产品认证；（2）第三方出具的变风量碟阀CE产品认证；（3）第三方出具的位移传感器CE产品认证。 每提供一项认证证书加盖公章得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  | 提供第三方检测机构出具的满足UL1805标准的通风柜安全性能检测报告，应包括：小火焰冲击测试、耐化学性测试、耐冲击测试-视窗玻璃材料、耐冲击测试-视窗边框及轨道、耐冲击测试-导流板及内衬板、耐冲击测试-工作台面。 以上检测项目每提供一项测试合格的检测报告复印件，得0.5分，最高得3分。 | 3 |
|  | 实施方案 | 深化设计：结合招标文件及工艺图纸深化设计方案； 设计方案功能适用、考虑全面、符合采购要求，得8-10分； 设计方案较为适用、建议较符合采购要求，得4-7分； 设计方案一般、实用性不强或方案有漏项、基本符合采购要求，得1-3分； | 10 |
|  |  | 产品要求：综合投标货物的生产工艺、生产设备配置情况，进性综合评审： 生产工艺先进且完全响应招标文件文件要求，生产加工设备齐全，实施方案合理可行、具有可操作性，得5-6分； 生产工艺响应招标文件要求，生产加工设备较少，实施方案基本可行的，得为3-4分； 生产工艺一般，未提供生产加工设备，实施方案相对较差，可行性不足的，得1-2分。 | 6 |
|  |  | 投标产品的各项技术性能、指标满足和优于招标文件要求的程度：完全满足或优于招标文件要求，得8分；带★的条款每负偏离一项扣1分，其他条款每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 8 |
|  |  | 根据材料和设备供应保障、生产安装工期计划、施工质量控制、质量保证措施、成品保护措施，施工人员配置情况： 保障到位，计划合理，措施完善的得6-8分； 保障比较到位，计划较合理，措施较完善的得3-5分； 保障不够到位，计划不够合理，措施不够完善的得1-2分； 未提供相关内容的得0分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 质保期限在招标文件的基础上（3年），每增加一年得1分，最高得3分。 售后服务人员配备、响应时间：配备充足且响应及时得3分；配备合理，响应及时得2分；配备不够合理，响应不够及时得1分；未配备售后人员得0分。 | 6 |

（三）说明

1、每个有效供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。