浙江大学医学院附属口腔医院

口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备

公开招标文件

项目编号：0625-20215C11

项目名称：口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备

采购单位：浙江大学医学院附属口腔医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2020年11月19日

目    录

电子交易须知	2

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	9

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及需求	29

第五章  合同主要条款	74

第六章　投标文件格式	79

# 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

- 6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

# 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学医学院附属口腔医院口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备招标项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn获取（下载）招标文件，并于2020年12月10日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0625-20215C11

项目名称：口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备

采购方式：公开招标

预算金额（元）：25410000

最高限价（如有）：7980000，720000，800000，3000000，2280000，2720000，630000，5100000，580000，1000000，600000

采购需求：

标项一：

标项名称：口腔诊治全数字化一体设备系统

数量：1批

预算金额（元）：7980000

简要规格描述：实现患者信息获取、方案设计、修复体配件制作全数字一体化。

备注：切削机（二）不允许进口，其余设备均允许进口

标项二：

标项名称：病房监护仪

数量：1批

预算金额（元）：720000

简要规格描述：一套中央监护站网络，即可连接20张床位，可扩展至32床监护，以方便将来医院发展需要。

备注：允许进口

标项三：

标项名称：口腔手术显微镜（1）

数量：4台

预算金额（元）：800000

简要规格描述：口腔手术显微镜。

备注：不允许进口

标项四：

标项名称：口腔手术显微镜（2）

数量：1台

预算金额（元）：3000000

简要规格描述：主要用于颌面外科手术区域照明和放大并支持手术过程中的观察，满足颌面外科各种常规手术的要求。

备注：允许进口

标项五：

标项名称：麻醉机、麻醉监护仪

数量：1批

预算金额（元）：2280000

简要规格描述：麻醉科麻醉机、麻醉监护仪采购。

备注：允许进口

标项六：

标项名称：病理科设备

数量：1批

预算金额（元）：2720000

简要规格描述：病理科设备一批。

备注：允许进口

标项七：

标项名称：呼吸机

数量：3台

预算金额（元）：630000

简要规格描述：呼吸机采购。

备注：允许进口

标项八：

标项名称：超声骨刀、激光治疗仪、双波长半导体激光

数量：1批

预算金额（元）：5100000

简要规格描述：用于口腔治疗。

备注：允许进口

标项九：

标项名称：手术器械

数量：1批

预算金额（元）：580000

简要规格描述：手术器械一批。

备注：允许进口

标项十：

标项名称：手术视频转播系统

数量：1套

预算金额（元）：1000000

简要规格描述：用于手术视频转播。

备注：不允许进口

标项十一：

标项名称：吸入笑气镇痛系统

数量：2套

预算金额（元）：600000

简要规格描述：用于镇痛。

备注：允许进口

合同履行期限：至本项目实施完成为止。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止（以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

2.地点（网址）：https://www.zcygov.cn

3.方式：

（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

4.售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年12月10日09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：

（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线投标

（2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。

3.开标时间：2020年12月10日09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品。（6）请将报名表发送至715476869@qq.com。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：浙江大学医学院附属口腔医院

地  址：杭州市下城区延安路395号

项目联系人：杨博宇

项目联系方式：0571-87217188

质疑联系人：张骥

质疑联系方式：0571-87217220

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：莫战威、汪飞君、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85864737，85860235、85860232

质疑联系人：孙荣、喻胜良

质疑联系方式：0571-85860270、0571-85860241

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：浙江省财政厅政府采购监管处

地  址：杭州市环城西路37号

联系人 ：倪文良

监督投诉电话：0571-87057615

# 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备 |
| 2 | 采购内容 及数量 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 3 | 预算金额 | 详见“第一章投标邀请”和“第四章招标内容及需求” |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 电子交 易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 6 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |
| 8 | 样品 | □ 提供（详细内容） 中标人提供的样品将由招标人保管、封存，并作为履约验收的参考。 不提供 |
| 9 | 演示 | □ 要求（/） 不要求 |
| 10 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 11 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 12 | 投标文件 的编制 | 1、“电子加密投标文件”： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件 的签章： | 采用电子签章。（为减小文件大小，请采用WORD形式转PDF形式上传后盖电子章） |
| 14 | 投标文件 的包装、密封和递交 | 1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。 （4）“电子备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章投标文件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。 |
| 15 | 投标截止 时间和投 标地址 | 1、投标截止时间：2020年12月10日09:00（北京时间） 2、投标地址： （1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。 （2）“电子备份投标文件”：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。 收件人：莫战威 |
| 16 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2020年12月10日09:00（北京时间） 开标地址：https://www.zcygov.cn 投标人在线参加开标。 |
| 17 | 开标 | 1、采购组织机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 20 | 进口 | 允许（标项1中除切削机（二）不允许进口，其余设备均允许进口，标项2，标项4，标项5，标项6，标项7，标项8，标项9，标项11） 不允许（标项1中的切削机（二）不允许进口，标项3，标项10） |
| 21 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 优先采购节能产品 □ 不适用 |
| 22 | 环境标 志产品 | 优先采购环境标志产品 □ 不适用 |
| 23 | 促进中小 企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的90%向中标供应商收取。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在投标文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 26 | 其他 | 无 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11. “▲”系指实质性要求条款。“★”为重要条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

- 1.本次招标采用电子交易方式。

2.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

1. 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“ 电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件” 成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效；通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商未按规定递交“ 电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。

2.投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供近期的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

(4.1) 提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录；

(4.2) 提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

(4.3) 新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.商务技术文件

（1）投标声明书；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章，可以不提供)；

（3）节能产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；（如有）

（4）环境标志产品的相关证明材料：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；（如有）

（5）投标人情况介绍；

（6）商务响应表（格式见第六章）；

（7）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）、完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）、投标设备的制造商授权函（适用于进口设备）等销售许可文件；

（8）配件、耗材、质保期后系统升级价格表（格式见第六章）；

（9）销售业绩表（格式见第六章）；

（10）售后服务方案（包括售后服务机构、售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等）；

（11）各种优惠条件；

（12）技术响应表（格式见第六章）；

（13）产品配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（14）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；

（15）技术支持资料（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（16）供货、安装、调试计划及人员安排；

（17）验收方案（包括产品验收标准和验收方法等）及质量保证措施；

（18）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（19）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式按电子交易平台）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）政府采购政策情况表(格式见第六章)；

（5）中小企业的相关证明材料（如投标人为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

（6）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（7）监狱企业的相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应当包括履行合同的全部价格，包括但不限于货款、安装费、调试费、检测费、验收费（通过验收直至交付用户使用，达到使用要求及质量标准）、培训费、投标费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、质保期内保修服务等所需的全部费用都包含在投标总价之中，一次性包死，合同价不再作调整，除招标范围更改。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的编制

1、“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政

府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2、“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电

文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的签章

采用电子签章。

（七）投标文件的包装、密封和递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接

收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达至浙江省国际技术设备招标有限公司的“电子备份投标文件”将不予接收。

（八）投标文件的修改和撤回

1、供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2、补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3、投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

- 四、开标

### （一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

### （三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评标委员会发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内钟内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.电子交易平台生成的开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准（出现万元或元单位错误时，经投标人澄清后以合理的报价为准）；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

面扫（标项1）、中央站（标项2）、口腔手术显微镜（标项3）、口腔手术显微镜（标项4）、麻醉机（一）（标项5）、全自动免疫组化仪（标项6）、呼吸机（标项7）、超声骨刀（标项8）、创伤手术器械套装（标项9）、手术视频转播系统（标项10）、吸入笑气镇痛系统（标项11） 为本次招标的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（适用非单一产品采购项目）

3.本项目评标办法是综合评分法/最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1. 无。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于  口腔医学中心口腔诊治全数字化一体设备系统等设备  项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、资信及商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须通过电子交易平台进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的。

（3）截至投标文件递交截止前1日历天17:00（北京时间），投标人被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内的。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（4）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（5）未提供投标声明书或填写项目不齐全的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）单项设备允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达12项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、评审内容及标准

（一）商务、技术部分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期（3分）：质保期仅满足招标文件要求最低年限的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定最低年限的，质保期每增加半年得0.5分。 本项最高得3分。 | 0-3 |
| 2 | 售后服务响应情况（5分）：根据投标文件提供的售后服务响应情况，是否由设备制造商提供质保期内售后服务，根据售后服务能力、售后服务内容、售后服务便捷程度等内容评审打分。 | 0-5 |
| 3 | 交货期（1分）：交货期满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0-1 |
| 4 | 付款方式（1分）：付款方式满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0-1 |
| 5 | 认证证书（2分）：投标人、投标产品及其制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件每项得0.5分。本项最高得2分。 | 0-2 |
| 6 | 投标文件编制质量（2分）：是否提供清晰的目录及页码，响应文件内容是否前后矛盾，响应内容是否清晰明了等，根据投标文件的编制质量评审打分。 | 0-2 |
| 7 | 销售业绩（6分）：投标同品牌同型号产品近三年的销售业绩，每一例业绩得0.5分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得分。本项最高得6分。 | 0-6 |
| 8 | 政府采购政策（2分）： 1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 | 0-2 |
| 9 | 技术需求响应符合性（33分）： 技术需求响应全部满足招标文件要求的得33分。打“▲”号的关键技术需求响应低于技术需求（负偏离）的，投标无效。其他技术需求响应不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。本项最高得33分，最低得0分。单项设备技术需求响应负偏离达12项（含）以上的，投标无效。 | 0-33 |
| 10 | 安装、调试、验收方法或方案（5分）： 根据投标文件中所提供的安装调试方案，方案进度，质量保证措施等内容，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。 | 0-5 |
| 11 | 技术服务、技术培训（5分）： 根据投标文件中所提供的技术服务、技术培训的方案、内容和措施评审打分。 | 0-5 |
| 12 | 优惠条件（5分）： 根据投标文件承诺给予招标人的各种优惠条件，包括是否有超出招标文件的优惠条件，备品备件、专用耗材价格等方面的优惠内容评审打分。 | 0-5 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加投标且投标工程/货物/服务为小型或微型企业生产/提供的，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

投标文件中提供的《中小企业声明函》是评标委员会的评标依据。

2、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的投标人被认定为残疾人福利性单位。

3、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

# 第四章  招标内容及需求

一、采购货物一览表

| 标项号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |  | 预算金额(元) | 最高限价(元) | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 切削机（二） | 3 | 套 |  | 290000 | 290000 | 不允许进口 |
|  | 2 | 面扫 | 1 | 套 |  | 7690000 | 7690000 | 允许进口 |
|  | 3 | 面弓 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 4 | 口扫 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 5 | 模扫（一） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 6 | 模扫（二） | 4 | 套 |  |  |  |  |
|  | 7 | 切削机（一） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 8 | 烧结炉 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 1 | 中央站1套、插件式监护仪20台 | 1 | 批 |  | 720000 | 720000 | 允许进口 |
| 三 | 1 | 口腔手术显微镜（1） | 4 | 台 |  | 800000 | 800000 | 不允许进口 |
| 四 | 1 | 口腔手术显微镜（2） | 1 | 台 |  | 3000000 | 3000000 | 允许进口 |
| 五 | 1 | 麻醉机（一）3台、麻醉机（二）2台、麻醉监护仪（一）3台、麻醉监护仪（二）3台 | 1 | 批 |  | 2280000 | 2280000 | 允许进口 |
| 六 | 1 | 全自动免疫组化仪 | 1 | 套 |  | 2720000 | 2720000 | 允许进口 |
|  | 2 | 数字病理扫描仪 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 3 | 废液回收机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 4 | 取材台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 5 | 玻片打号机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 6 | 五人共览显微镜 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 7 | 包埋盒打号机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 七 | 1 | 呼吸机 | 3 | 台 |  | 630000 | 630000 | 允许进口 |
| 八 | 1 | 超声骨刀 | 2 | 台 |  | 5100000 | 5100000 | 允许进口 |
|  | 2 | 激光治疗仪 | 2 | 台 |  |  |  |  |
|  | 3 | 双波长半导体激光 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 九 | 1 | 创伤手术器械套装 | 1 | 套 |  | 580000 | 580000 | 允许进口 |
|  | 2 | 唇腭裂手术器械套装 | 1 |  | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 显微吻合手术器械套装 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 4 | 正颌外科手术器械套装 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 十 | 1 | 手术视频转播系统 | 1 | 套 |  | 1000000 | 1000000 | 不允许进口 |
| 十一 | 1 | 吸入笑气镇痛系统 | 2 | 套 |  | 600000 | 600000 | 允许进口 |

二、技术要求

标项一：口腔诊治全数字化一体设备系统

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：实现患者信息获取、方案设计、修复体配件制作全数字一体化。能够准确获得患者面部及口内信息并进行存储，实现对数据的分析并进行口腔和颜面修复体设计，从而获得准确的咬合关系、面部形态以设计理想修复体形态，帮助医生与患者沟通治疗方案，辅助设计放射导板和手术导板的设计，更为精准地完成手术和修复治疗。 包含：面扫1套、面弓1套、口扫1套、模扫（一）2套、模扫（二）4套、切削机（一）2套、切削机（二）3套、烧结炉1套。须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 面扫 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 通过扫描患者的三维面部轮廓，包括正面息止颌位、微笑面型、双侧面、大张口面型、发音口型面容，同时将患者正中颌面关系扫描入电脑，可与口内扫描或模型扫描获得的模型数据进行拟合，还可与患者口腔面部CT数据进行拟合。结合平面定位系统，轻松获得患者的髁导斜度及牙合平面。这些数据都在软件中可直观可视，可自由切换，可测量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 三维口腔义齿DSD设计（可从正面观、侧面观、面部肌肉强迫位观测修复体与患者面部的匹配度）。此义齿设计数据可输出至切削机或3D打印机制成成品（可CADCAM切削放射线阻射材料成放射导板），供患者试戴。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 可以配合手术导板软件模块，根据修复体设计并结合放射导板拍摄CT数据，再次拟合三维面部轮廓（佩戴放射导板后），进行手术导板的设计，并输出至CADCAM设备或3D打印机。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 面扫系统可以结合立式面弓颌架系统 ，并将面弓、颌架数据数字化。面扫转移颌叉可以直接获得患者牙列与面部空间位置的信息。在电脑中根据患者个性化的自然头位信息及颌位信息，建立虚拟颌架而非扫描实体颌架导入。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 一键开启控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 每次扫描所需时间小于0.3秒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 面部扫描可在软件中建模并保存。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 结合CADCAM仿真设计模块，方便医生与患者沟通交流治疗方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 治疗计划可以输出为PDF文件和OBJ文件格式，是开放系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 可以移动设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 面弓 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 用于捕捉患者个性化的信息，如：NHP自然头位信息；耳屏鼻翼线标尺用于测量准确的咬合平面，以及与患者口腔美学相关的信息，如：不对称面型。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 避免传统面弓或转移平台的误差。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 完全数字化工作流程。通过软件可将患者面部信息1：1传输至电脑软件中的虚拟颌架。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 所有涉及的平面信息都可以与颌架准确匹配。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 牙科专业人员可以进行功能分析的数据整合。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 配合面扫仪可以结合患者的照片与面部扫描数据重叠。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 可以获得一个准确的上颌咬合平面，为中线及下颌关系提供良好基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 立式面弓可以测量患者自然头位及咬合平面。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 通过机械结构设计模拟患者颌面部平面、参考线以及下颌运动方式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 可以将上颌模型转移至颌架上，匹配颌平面的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 口扫 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 配备扫描头–标准头、侧向扫描头等一次性扫描头。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 扫描头尺寸：≤20*17毫米（标准头），≤16*20毫米（侧向扫描头）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 感应器技术：1/5.08cm CMOS。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 照明：LED琥珀色、蓝色、绿色。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 景深：≤ -2 至 （+12 ）毫米。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 视野：≤13*13 毫米。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 适配器输入100~240V 50/60Hz 600Ma。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 具备连续扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | 扫描速度：＜5分钟（包括双齿弓和咬合扫描）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | 有智能匹配系统，全高清3D彩色（含高亮显示），单色。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | 文件导出类型：支持STL,PLY和DICOM等文件导出类型。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | 全高清真彩影像。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 模扫（一） |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 带有2个高分辨率高速摄像头的灵巧型全自动光学结构扫描仪。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 高速扫描精准性：≤10 μm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 针对颌架的大面积扫描（115x 78；16：9格式）及在一次扫描就能捕获整个模型；每一种技工颌架都可以被测量及存储在软件里。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 被扫描的对象：无限制，如单个代型，桥，半口模型，咬合的记录，反齿（多咬合，整个颌骨），蜡型、贴面、基台、咬合记录，咬合边缘等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 带有开放接口的智能数据导入/导出功能：STL，OFF，OBJ，PLY格式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 双扫描性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | 从不同的角度扫描一个元件，然后将扫描数据匹配。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | 具备宽泛匹配功能，例如群匹配、标记匹配、负匹配。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | 具有智能获取概念的万能捕捉模型及快速固位装置（模型易固位系统）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 模扫（二） |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 具备快速扫描，咬合扫描只需8s 上、下颌扫描只需15s。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 基牙1-8颗15s 印模70s。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 开放结构更容易进行清洁维护以及模型的摆放。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 机身小巧轻便。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 支持扫描基牙、石膏模型、印模、双面印模、功能颌架、纹理扫描等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | 兼容主流牙科设计软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | 简洁、靓丽。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | 精度≤0.01mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 切削机（一） |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 切削面积：最大 5675 平方毫米。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 有配套的研磨切削设备，能够接收其他系统的扫描数据，实现数字化设计出的修复体配件与加工研磨设配的精确匹配，准确还原医生所设计的修复体形态。切削设备要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 具备同时切削以及四重切削轨道技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 可加工的修复体材料包括氧化锆、树脂、蜡、软质金属、钴铬合金、预成瓷块、玻璃陶瓷、复合树脂。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 自动换刀、可以湿切。装配了阻流器，切削全流程可通过网络控制，可以通过终端进行远程控制，包括软件升级、CAM程序调试、设备检测等等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6 | 切削软件具备智能“开始和停止”，具备切削智能记忆功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | 具备碰撞检测功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | 具备“速度计算”功能，能更快地计算出切削路径；或用“并行计算”的方法同时计算多个工件的切削路径。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9 | 干湿两用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 切削机（二） |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 具备全解剖冠设计软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | 具备颌面螺丝固位桥设计软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | 具备建模设计软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | 具备STL-文件导入设计软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | 可设计包括种植修复的单冠（全解剖冠、内冠）、固定桥（全解剖冠、内冠）、半口固定桥、支架设计等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | 可供义齿设计CAD软件选择的材料：木、蜡、氧化锆（各种色号及通透度）、玻璃陶瓷块（多种型号及色号）、软质钴铬合金、硬质钴铬合金、纯钛、PMMA塑料（牙色、透明色、X线阻射）、PEEK高分子材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 | 设计生成文件为STL及OBJ等开放式文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8 | 切削时间短，以12mm厚氧化锆盘/标准单冠为例16分钟。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 烧结炉 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 2个硅化钼加热棒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | 具备12个预设程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | 可按特殊要求设置结晶程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4 | 可通过USB端口更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5 | 4.3"的彩色触摸屏。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 一体化软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 具备虚拟颌架模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.1 | 模拟颌运动的颌架软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.2 | 在扫描软件中，牙科技师可以测量他的技工颌架且将它的数据在虚拟颌架中存储。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.3 | 现有的颌架可数码化使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.4 | 所有运动都被虚拟化重建。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.5 | 兼顾咀嚼运动中咬肌与结构接触点的动态适应性。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1.6 | 患者单独的下颌运动数据（下颌轨道关系记录仪）可以被导入和使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2 | 具备咬合垫模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.1 | 制作咬合垫的软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.2 | 与虚拟颌架结合，显示必要接触点的精确设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.3 | 独立形状。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.4 | 可调参数：咬合强度、壁厚、平整度（封闭）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2.5 | 可使用透明树脂咬合垫材料制作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3 | 具备全功能导板设计软件模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.1 | 基于匹配患者三维数据（DICOM数据、口内扫描、模型扫描和面部扫描）的三维种植导板软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.2 | 兼容任何CT和CBCT设备的开放DICOM数。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.3 | 扫描数据可导入导出开放数据格式（STL、OBJ、OFF）数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.4 | 为所有常见的种植体系统以及钻套筒库提供具有种植体-修复体数据库。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.5 | 用于将DICOM数据转换为STL数据的模块和用于印模托盘的模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.6 | 临床版本：包括所有与种植设计有关的功能工具。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.7 | 全功能版本：种植体位置设计，种植导板，CAD接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.8 | 设计嵌体、高嵌体及贴面的CADCAM软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.9 | 适用于制作嵌体、贴面或马里兰桥。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.10 | 可调参数：粘结间隙、嵌体边缘宽度、切削车针直径、邻齿间距以及最小厚度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3.11 | 为呈现充分解剖形态或陶瓷贴面的简约设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4 | 具备个性化基台模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4.1 | 制作个性化基台和其外部形态的软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4.2 | 根据二级结构设计基台。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4.3 | 可调二次结构距离，收缩率。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4.4 | 外冠的半透明隐藏形式，这使得基台的创建更容易。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4.5 | 种植体植入位置被导板软件定义，然后通过导入扫描杆确认，适用于制作模型和临时修复体（用于即刻负重）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5 | 具备蜡型/复制/镜像模块 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.1 | 虚拟复制扫描蜡型或树脂模型（双扫描）或者创建单牙虚拟蜡型的软件模块。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.2 | 现有情况可以直接从模型中提取。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.3 | 模板或与牙齿套装或牙库中的个性化区域相匹配拟合。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.4 | 通过镜像节省了时间及实现了对应牙齿的复制。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5.5 | 创建一个带牙龈软组织的虚拟蜡型；可定制螺丝孔。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1 | 面扫 |  | 面形信息采集仪（含笔记本电脑及相关配件、颌面信息采集系统） |  | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 面弓 |  | ①包含：立式面弓、颌架，转移平台、颌定位板；②包含下颌轨道关系记录仪及相关配件。 |  | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 口扫 |  | 含相关配件 |  | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 模扫（一） |  | 含相关配件 |  | 2 | 套 |  |
| 3.5 | 模扫（二） |  | 含相关配件 |  | 4 | 套 |  |
| 3.6 | 切削机（一） |  | 含相关配件 |  | 2 | 套 |  |
| 3.7 | 切削机（二） |  | 含相关配件 |  | 3 | 套 |  |
| 3.8 | 烧结炉 |  | 含相关配件 |  | 1 | 套 |  |
| 3.9 | 一体化软件系统 |  | 整合以上设备，达到口腔诊治全数字化 |  | 1 | 套 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 货到支付中标金额的95%，余款验收合格三个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥3年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5. 保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6. 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
|  | / | / | / | / |  |

标项二：病房监护仪

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：中央站1套、插件式监护仪20台，中央站和插件式监护仪为同品牌生产制造，整机须通过医疗器械注册和产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 中央站 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 允许进口,仅需一套中央监护站网络，即可连接20张床位，可扩展至32床监护，以方便将来医院发展需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 双显示器同步显示，一个实时监护，一个病人回顾分析，两个显示屏≥19英寸彩色TFT液晶显示器。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 中央站采用正版Windows XP操作系统，中文操作界面。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 同屏可同时监测≥16床病人信息，点击任意一床可以显示的参数信息≥8道波形。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ≥96小时波形全息回顾。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 所有参数≥96小时趋势回顾，一分钟分辨率。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 事件回顾功能及多参数事件监视功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 12导联回顾功能，并且可以通过卡尺等工具软件测量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ST段及多导心律失常分析，并具有ST段回顾功能, ST 拓扑图（图形化显示ST段变化信息，实时指导医护人员，ST MAP功能）和模板分析功能，请提供监护截图。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 23种以上心率失常分析，需包含起搏器未补获，起搏器无起搏，不规则心率，保护病人安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 须配置HL7软硬件接口，以便随时接入医院HIS网络。显示各种资料、图像，不影响实时监护。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 插件式监护仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ≥8.4英寸原厂同品牌医用专业触摸屏，全屏幕任意位置都能直接触摸屏操作，方便简洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | ≥3通道波形显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 通过点击波形更改屏幕上显示显示波形内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 通过点击监测数值设定监护报警限值。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 心电，需同屏幕显示12导联功能，每台均配12导联附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 仅需5根导联就能进行12导联心电检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 抗干扰和低灌注的血氧饱和度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 提供灌注指数功能，数字化显示确保血氧监测准确。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | 无创血压功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | ≥48小时图形、表格趋势，最高分辨率在30秒以内。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | 提供专科监护软件，可根据科室需求不同，实现屏幕显示定制化。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | 23种以上心率失常分析和报警，需包含起搏器未补获，起搏器无起搏，不规则心率，保护病人安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | 具备ST Map功能，可图形化显示ST段变化、趋势，直观实时监护心肌缺血部位及程度，方便重症监护人员进行监护和诊治。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 中央站配置要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1.1 | 主机系统 |  | ①中央监护信息中心；②32床信息中心；③96小时临床事件回顾（趋势/报警/ST/12导联/波形全息回顾）；④双屏显示；⑤HL/7 输出； |  | 1 |  |  |
| 3.1.2 | 激光打印机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.1.3 | 19英寸彩色TFT液晶显示器 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 3.2 | 监护仪配置要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.2.1 | 监护仪主机 |  | ①8.4英寸液晶触摸屏；②3道波形；③重症监护软件；④血氧饱和度（带PERF灌注指数）。 |  | 20 | 台 |  |
| 3.2.2 | 五导心电电缆与导联线，一体式，扣式 |  |  |  | 20 | 套 |  |
| 3.2.3 | 血氧饱和度探头, 成人指套，一体式 |  |  |  | 20 | 套 |  |
| 3.2.4 | 无创血压袖带, 成人 |  |  |  | 20 | 套 |  |
| 3.2.5 | 电源连接线 |  |  |  | 20 | 套 |  |
| 3.2.6 | 可插拔充电电池 |  |  |  | 20 | 个 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6. 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 8.配件、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考，在配件及耗材中填写。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过2小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1 | 成人氧饱和度指套 |  |  |  |  |
| 5.2 | 成人无创血压袖带 |  |  |  |  |
| 5.3 | 5导联心电导联线机器端 |  |  |  |  |
| 5.4 | 5导联心电导联线病人端 |  |  |  |  |
| 5.5 | 儿童血压袖带 |  |  |  |  |
| 5.6 | 儿童血氧饱和度指套 |  |  |  |  |

标项三：口腔手术显微镜（1）

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：口腔专业手术显微镜4台。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 0°～190°变角双目镜筒，焦距：F=170mm，瞳距调节范围：55mm～76mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 目镜：12.5x，高眼点广角目镜，视度调节范围：±7D。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 变倍系统：连续变倍系统，倍率因子0.4x~2.4x，总倍率1.8 x ~19.0x。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 视场直径：11mm~121mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 光斑调节：大光斑、中光斑、小光斑。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 光斑直径：160mm~16mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | LED光源 ≥70000Lx。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 内置可变焦距大物镜，工作距离变化范围为：200 mm ～ 440 mm，带防溅罩。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 橙色滤光片、绿色滤光片。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 360°可旋转手柄一对，两个手柄上均带有快速图像冻结/录像按钮的功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 120°平衡挂臂，带有2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮，可调节弹簧扭矩平衡系统，可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置，操作舒适、移动顺畅。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 双通道医用LED冷光源照明系统，亮度连续可调，寿命不小于60000小时，横臂内带有电源自动开关装置。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 落地式支架，臂展不小于1500mm。大横臂在小横臂上方，小横臂不小于720mm，±150º旋转角度，上下移动不小于±268mm；大横臂不小于500mm，360°旋转角度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 内置集成式全高清影像，实时1920x1080 FULL HDMI全高清影像输出。镜头上的影像控制按钮应能控制图像冻结和录像。内置SD高速存储器，对静动态影像进行快速存储，64G高速SD卡（可选），录制格式：JPEG；MP4（可选：64G高速SD卡进行记录，无线脚踏遥控、无线鼠标进行影像控制）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 立体分光器：30°光学延长器与分光器集成，分光比2:8。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 在医生坐姿不变的情况下，双目镜筒保持水平观察位置的同时镜身向左向右倾摆0°~25°。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主镜系统 |  | 大变焦物镜F=200-450mm，集成式双通道医用LED光源，橙色滤光片、绿色滤光片 |  | 4 | 套 |  |
| 3.2 | 0-190°变角双目镜筒带瞳距调节机构 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 3.3 | 落地式移动支架 |  |  |  | 4 | 个 |  |
| 3.4 | 平衡挂臂 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 3.5 | 360°可旋转手柄,配消毒罩 |  |  |  | 4 | 个 |  |
| 3.6 | 内置全高清影像摄录系统 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 3.7 | 无线拍照录像套装 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 3.8 | 30°光学延长器带立体分光器 |  | 2:8 |  | 4 | 个 |  |
| 3.9 | 旋转环 |  |  |  | 4 | 个 |  |
| 3.10 | 显微镜专用工具盒 |  |  |  | 4 | 套 |  |
| 3.12 | 医用消毒罩 |  |  |  | 4 | 个 |  |
| 3.14 | 镜头防尘罩、防溅罩 |  |  |  | 4 | 个 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥5年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6.在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1 | 气弹簧 |  |  |  |  |
| 5.2 | LED光源 |  |  |  |  |
| 5.3 | 调光PCB板 |  |  |  |  |
| 5.4 | 内置影像PCB板 |  |  |  |  |
| 5.5 | 星型旋钮 |  |  |  |  |
| 5.6 | 防溅罩 |  |  |  |  |
| 5.7 | 硅胶罩 |  |  |  |  |
| 5.8 | 内置高清线 |  |  |  |  |
| 5.9 | 防尘罩 |  |  |  |  |
| 5.10 | 保险丝 |  |  |  |  |

标项四：口腔手术显微镜（2）

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：口腔专业手术显微镜1台；主要用于颌面外科手术区域照明和放大并支持手术过程中的观察，满足颌面外科各种常规手术的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 主显微镜，双人四目，适用于显微外科手术。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 复消色差光学技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 利用人眼的融合特性，左右两个光路针对景深和分辨率进行分别设计，一个光路将景深做到极大化，另一个光路将分辨率做大极大化。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 电动变倍系统，变倍系数6:1，也可手动连续调节。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 一键放大功能：通过一个旋钮，直接将当前图像放大1.4倍。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 12.5倍目镜下最大视野直径≥170.1mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 无额外增加大物镜的情况下，最大工作距离≥ 600mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 配双重激光辅助对焦功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 自动照明光栅：光照明范围与视野范围自动同步，防止组织灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，防止组织灼伤；随工作距离的增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 照度计精密测量照明强度，即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，可以自动调节亮度保持在恒定的照明输出。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 原厂物镜保护镜：可消毒光学玻璃物镜保护镜2个，可重复使用，且不影响光学品质。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 对手镜具有独立微调焦功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 手柄及脚踏控制 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 手柄功能：电动连续调焦、电动连续变倍、释放电磁锁，调整光亮度，X/Y精细微调等职能设置。可按医生个性化30种需求来任意设置包括拍照、录像等功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 电动XY移动，可以对移动速度进行设置，并且移动速度随着放大倍数的变化而自动改变。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 12功能无线防水脚踏。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 采用LR14电池或2号电池作为脚踏的电源。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 光源 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 采用双300W氙灯照明，一个是主光源，另一个是备用光源。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 光源系统：两套独立光源，两套独立供电系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 一体式设计触摸控制屏，可以显示当前灯泡的使用时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 支架 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 支架具有电磁锁功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 支架臂水平放置时的高度≥ 1975mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 支架占地面积≤ 700 x 700mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 支架的最大承重≥ 8.5kg（不包括主镜的重量）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 控制系统：独立的触摸屏显微镜控制系统，独立的高清影像系统。手术显微镜及内置的高清影像系统可独立开关机，互不干扰。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 一体化摄录像系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 全高清1080P摄像头集成在主镜的内部。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 具有录像、静态图像捕捉功能，可以将视频和静态图像直接存储在U盘里。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 工作站为独立控制系统，所有功能均能独立控制，与手术显微镜不互相影响； |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 工作站支持4k和UHD超高清视频格式录制，支持分辨率4096 x 2160p（4K）和3840 x 2160p（UHD）两种视频录制格式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 工作站可录制分辨率1080p 的HD全高清视频。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | 原装27寸高清触摸屏显示器。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 荧光功能 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 同时具有二种荧光造影功能，可选配血管荧光或黄荧光。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 血管荧光造影技术，原厂内置, 不占分光器接口，不需要增加外部硬件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 在黄荧光模式下，使用荧光素钠作为造影剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 主镜，可连接 ULT 530 多通道分光器 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 物镜保护镜 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 电源线 |  |  |  | 1 | 根 |  |
| 3.4 | "30-150° 倾角可调双目镜筒 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 目镜 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.6 | M600防尘罩 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6.在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
|  | / | / | / | / |  |

标项五：麻醉机、麻醉监护仪

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：麻醉机（一）3台、麻醉机（二）2台、麻醉监护仪（一）3台、麻醉监护仪（二）3台。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 麻醉机（一） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 气源 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252kpa时报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | 具有笑气气源及接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | 快速充氧范围25-75L/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 电子流量计，氧气、空气，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围0.1-15 L/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10 L/min，保证在停电时能正常工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 挥发罐 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 2个挥发罐位置，标配一个七氟醚挥发罐。快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 呼吸回路 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | 所有模块可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.3 | 标配内置CO2旁路功能，支持术中更换钠石灰。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.4 | 内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | 智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 呼吸机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.2 | 应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.3 | 原机屏幕≥15英寸彩色可触摸显示屏，屏幕外置式可270度旋转，具备双分屏显示功能。当触屏失灵，手动可调。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.4 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.5 | 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.6 | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配： VCV、手动通气、电子PEEP。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.7 | PCV、压力控制容量保证（PCV-VG）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.8 | 潮气量范围:5-1500ml。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.9 | 呼吸频率：4-100 次/分钟。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.10 | 吸呼比：2:1到1:8。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.11 | 最大吸气流速：≥120 L/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.12 | 压力范围（压力模式）：5 到60 cmH2O。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.13 | 压力限制范围：12到100 cmH2O。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.14 | 具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.15 | PEEP范围：4 到 30 cmH2O。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.16 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.17 | 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.18 | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.19 | 30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.20 | 标配被动排污系统，可选配主动排污。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 数字和波形监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.2 | 配肺功能呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，回路顺应性，气体流速。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.3 | 潮气量监测范围：5到1500ml。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.4 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.5 | 配置气体模块插槽，可选配气体模块可热插拔，开机状态下即可更换。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | 韧钢抗变型加热流量传感器，可耐受134℃高温高压消毒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.2 | 高精度流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.3 | 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 麻醉机（二） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 气源 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 氧气具备安全保护装置，在供氧压低于220kpa时报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | 空气或笑气气源接口。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | 快速充氧范围25 - 75 l/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 流量计 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 氧气：双管，要求最低氧流量100ml/min，以保证安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | 空气：双管。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 挥发罐 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 2个挥发罐位置，标配七氟醚挥发罐，且挥发罐与麻醉机为同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 呼吸回路 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 高度集成的呼吸回路，回路容量不大于2340ml。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | 可以耐受134℃消毒，以避免院内交叉感染。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.3 | 最长工作时长可达15小时，减少钠石灰更换时间和医生的工作量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.4 | 回路可徒手拆卸、安装；不含橡胶，避免过敏反应。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.5 | 可选配附加新鲜气体出口，方便直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 呼吸机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.2 | 提供待机/控制通气，标配通气模式：容量控制模式、手动通气。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.3 | 潮气量设置：50ml-1500ml。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.4 | 呼吸频率：4-100 次/分钟。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.5 | 最大吸气流速：63L/min+新鲜气体流速。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.6 | 吸呼比：2:1到1:8。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.7 | 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.8 | 具备动态流量实时自动补偿功能，提供准确温度的潮气量传输。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 呼出端高精度流量传感器，监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压；实时呼吸波形描记。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.2 | 氧传感器保证监测精度至少15个月。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.3 | 标配吸入氧浓度监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 麻醉监护仪（一） |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 分体式设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 彩色TFT液晶显示屏≥19英寸；同屏显示波形通道数 ≥14，参数窗口 ≥ 20；用户可自由定义各参数波形颜色和窗口大小。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | 外置模块插槽箱，最多支持11种不同模块同时使用，所有模块均支持热插拔操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | 一键操作模式：触屏、旋钮及背光快捷键。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | 具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5 | 递进式报警管理系统，四级文字和三级声光报警，多种报警限设置方式：机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6 | 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示1 ～120分钟图形趋势，分辨率高达2秒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.7 | 在显示实时波形和数据的同时，可同屏显示长达72小时数字趋势，分辨率高达2秒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.8 | 具有药物计算、血流动力学计算、心排量计算、麻醉药物成分计算功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.9 | 具有高清分屏显示功能，可同时支持2个镜像显示屏和3个独立显示屏，独立显示屏可分别显示不同的患者临床信息，且分屏并具有文字、光报警提示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.10 | 后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.11 | 配置网络接口，可支持≥3种网络协议。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 血液动力学监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 标配5导心电（具备抗手术室干扰功能）、呼吸、无创血压、血氧饱和度、2道有创血压，2道体温，并且可四道同时监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波。ST段可用于新生儿，并体现在注册证上。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 | 满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4 | 标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.5 | 可描记脉搏体积波形图。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.6 | 具有SPI(手术体积描记指数)监测功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 气体监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | N2O、O2、吸入CO2、呼出CO2、5种麻醉气体浓度监测。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2 | 无需耗材就可监测病人的氧浓度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3 | 可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度，并提供实时MAC值及具有年龄特异性MACage值。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4 | 隔离水蒸气、细菌和灰尘，精确测量的同时保护设备，以延长设备的使用寿命。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.5 | 旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 可升级肌松监测、熵指数麻醉深度监测、心排量监测等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 麻醉监护仪（二） |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 插件式监护仪。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | 彩色TFT液晶显示屏≥15英寸；8通道波形显示，用户可自由定义各参数波形颜色；4组数字显示区。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2 | 插件式监护仪，可在开机状态下自由组合装卸模块，不影响其他监测；模块从主机上取下后能保存15分钟的资料信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3 | 72小时趋势以及图表全息回顾。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.4 | 具有联网以及隔床跨室功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.5 | 具有“拍照”功能：每段记录应包括15秒的实时波形及趋势图。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.6 | 具有分屏显示功能：可在显示实时波形和数据的同时，显示5或30分钟趋势图。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.7 | 三级声光报警，多种报警限设置方式：出厂默认、用户设定、机器根据10分钟趋势自动计算；报警可自动触发记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.8 | 后备电池工作时间不少于60分钟，满足任何场合需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 气体监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1 | 气水分离技术，隔离水蒸气和灰尘，使测量更精确，并大大延长仪器使用寿命 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2 | 可以监测O2、N2O、CO2以及5种麻醉气体吸入和呼出浓度；具备5种麻醉气体的自动识别功能并能识别混合的麻醉气体；能分别监测出混合麻醉气体中各麻醉气体的浓度。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3 | 旁路式气体采样，并能够将采样气体回输入监护仪，以保证潮气量的准确。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.4 | 测量方式：O2浓度监测采用顺磁氧技术，没有消耗品；其他气体浓度监测采用红外光技术，准确、可靠。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.5 | 精确度：O2测量范围0～100%，精度2vol%；CO2测量范围0～10%，精度1.5mmHg；氨氟醚、异氟醚、氟烷测量范围0～5%，七氟醚测量范围0～8%。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 血液动力学监测 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.1 | 基本血液动力学监测，包括：ECG、ST分析、SPO2、NIBP、2道IBP、2道T、R。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.2 | 适宜麻醉科的三级ECG滤波方式：监测滤波、ST段滤波、诊断滤波。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.3 | 具有SPI（手术体积描记指数）监测功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.4 | 满足成人、儿童、新生儿在内的所有患者的NIBP监测，可选择手动、自动及持续测量，具备静脉穿刺模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3.5 | 标准配置2通道有创血压可监测动脉压、静脉压、颅内压等，满足重症手术循环监测需要。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 可升级肌松监测、熵指数麻醉深度监测、心排量监测等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 麻醉机（一） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1.1 | 麻醉机主机 |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 3.1.2 | 麻醉机主机架 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.3 | NIST接口 |  | 笑气 |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.4 | 备用氧接口 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.5 | 氧气驱动 |  |  |  | 3 | 块 |  |
| 3.1.6 | 电源及电源插座 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.7 | 单宽度气体模块插槽 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.8 | 手动皮囊支臂 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.9 | 被动排污系统 |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 3.1.10 | 同步呼吸套装 |  | SIMV PCV，SIMV VCV，PSVpro |  | 3 | 套 |  |
| 3.1.11 | 钠石灰罐组件 |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 3.1.12 | 七氟醚挥发罐 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.13 | 七氟醚加药器 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.14 | 气体管路 |  | 氧气 |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.15 | 气体管路 |  | 空气 |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.16 | 气体管路 |  | 笑气 |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.17 | 肺量计 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.1.18 | 氧电池 |  |  |  | 3 | 块 |  |
| 3.1.19 | 可重复使用回路套件 |  | 包括：成人麻醉管路(伸缩管，主管180cm×2pcs+短管100cm+3L乳胶杨桃袋×1pc、儿童麻醉管路(蛇形管，管子为120cm×2pcs+1L乳胶杨桃袋×1pc/采样管(3米)、输氧面罩（有阀门，成人）。 |  | 3 | 套 |  |
| 3.2 | 麻醉机（二） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.2.1 | 麻醉机主机 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 3.2.2 | 主机架 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.3 | 带两个抽屉机架 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.4 | 双气源 |  | 氧气，空气，中国标准色标及接口 |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.5 | 5米电源线 |  | 中国制式 |  | 2 | 根 |  |
| 3.2.6 | 吸入氧监测 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.7 | O2+Air 流量计 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.8 | 排污系统 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.9 | 双气源双罐位 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.10 | 七氟醚挥发罐 |  | 配加药器1个 |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.11 | 氧气管路 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.12 | 空气管路 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.2.13 | 一次性附件包 |  | 至少包括：一根带Y头的1.5米患者呼吸回路、一根气体采样弯头、一个4号面罩、一根1.2米的手动通气管路、一只不含乳胶的手动皮囊、一个直管连接管。 |  | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 麻醉监护仪（一） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.3.1 | 监护仪主机 |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 3.3.2 | 19英寸触屏显示器 |  | 含3米DVI-D及USB线缆 |  | 3 | 台 |  |
| 3.3.3 | 显示器可升降调节支架 |  | 可直接固定于主机上 |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.4 | 5槽位模块插件箱 |  | 含3米模块箱数据线 |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.5 | 血流动力学模块 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.6 | 3导/5导兼容成人心电电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.7 | 5导成人心电肢体导联线 |  | 夹钳式 |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.8 | 无创血压双管路 |  | 成人和儿童兼容 |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.9 | 无创血压袖带 |  | 标准成人尺寸/23-33CM/5个 |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.10 | 血氧电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.11 | 血氧指套式传感器 |  | 成人和儿童兼容 |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.12 | 双有创压力Y型电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.13 | 双体温Y型电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.3.14 | 体温腔内探头 |  | 成人 |  | 3 | 个 |  |
| 3.3.15 | 单宽度气体模块 |  | CO2、O2、N2O、5种麻醉气体及其自动识别及肺功能 |  | 15 | 个 |  |
| 3.3.17 | 气体采样管 |  | 长度2米 |  | 30 | 根 |  |
| 3.3.18 | 肺功能采样管 |  | 长度2米 |  | 15 | 根 |  |
| 3.3.19 | 直头T型适配器 |  |  |  | 30 | 根 |  |
| 3.4 | 麻醉监护仪（二） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.4.1 | 监护仪主机 |  |  |  | 3 | 台 |  |
| 3.4.2 | 3导/5导兼容成人心电电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.4.3 | 5导成人心电肢体导联线 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.4.4 | 无创血压双管路 |  | 成人和儿童兼容 |  | 3 | 个 |  |
| 3.4.5 | 无创血压袖带 |  | 成人尺寸/23-33CM |  | 15 | 个 |  |
| 3.4.6 | 无创血压袖带 |  | 儿童尺寸 |  | 3 | 个 |  |
| 3.4.7 | 血氧一体式电缆 |  | 指夹式传感器/成人和儿童兼容 |  | 3 | 根 |  |
| 3.4.8 | 双体温连接电缆 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.4.9 | 腔内体温探头 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.4.10 | 双有创监测电缆连接头 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 3.4.11 | 单宽度气体模块 |  | CO2、O2、麻醉气体/自动识别/肺功能 |  | 3 | 个 |  |
| 3.4.12 | 气体采样管 |  |  |  | 30 | 根 |  |
| 3.4.13 | 肺功能采样管 |  |  |  | 15 | 根 |  |
| 3.4.14 | 直头T型适配器 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准，保修期内保证平均开机率：≥95%，即每年停机不超过13个工作日，每超过一天则保修期顺延一天。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 如遇医院整体搬迁，重新给予免费安装调试 5.零配件在该设备停产后仍需要保证8年的供应。 6.易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户报修通知后响应时间：≤2小时；维修人员到达现场时间≤12小时。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 麻醉机 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1.1 | 流量传感器 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 七氟醚挥发罐 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 异氟醚挥发罐 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 空氧混合版 |  |  |  |  |
| 5.2 | 麻醉监护仪 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.2.1 | 肌松模块 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | BIS模块 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 熵指数模块 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 心排量模块 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 心电导联线 |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 血氧探头 |  |  |  |  |

标项六：病理科设备

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：全自动免疫组化仪1套，用于病理玻片免疫组化染色； 数字病理扫描仪1套，用于实现显微镜无法实现的全切片数字化扫描成像，可支持自动化查找组织和自动化选定焦点，可批量化的实现切片数据的数字化，进而将数字化切片的图像数据进行结构化存储、共享、浏览； 废液回收机1台，用于病理废液回收； 取材台1台，用于病理组织取材； 玻片打号机1台，用于病理玻片标记； 五人共览显微镜1台，用于观察病理玻片形态； 包埋盒打号机1台，用于病理组织包埋盒标记。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全自动免疫组化仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 适合多种样本类型：石蜡，冰冻，宫颈脱落细胞等样本。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 具有全自动免疫组化和原位杂交染色功能，包括烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全部由一台设备完成，无需人工干预，支持过夜模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 在一个工作流程中同时进行IHC、ISH、IF等检测；支持多种染色方式，可进行双染、三染、四染及五染及细胞学CINtecplus染色。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 提供一抗不少于100种，其中ER、PR、C-erbB-2、CD117、CD20、ALKALK（D5F3）必须有三类注册证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，在同一轮实验中，每个玻片位上都可以设置不同的抗原修复条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 每个片位具有独立加热板，独立控制，具备从室温到100℃的加热功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 每个片位可完全独立处理不同染色方案，无需集中同类测试运作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 可全自动和手工加一抗两种方式，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 一抗用量100ul，具有空气混匀系统，保证全玻片覆盖。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 每种试剂（包括一抗、二抗）具有独立的加样管路，避免交叉污染，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 脱蜡液不含酒精与二甲苯，符合环保标准，废液无需分开收集，简化处理流程。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 多方位的质量保证，具有喷射清洗、液体封盖膜、空气涡流混匀，独立温控等技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | 染色质量稳定可靠，根据不同指标方案免疫组化染色时间从2.5-3.5小时可完成30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 仪器具有自动清洗功能,，可完成对加热板，管路等日常保养。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | 在平台上全自动开展宫颈脱落细胞双染（P16和Ki67）项目，具备FDA、CFDA认证，大数据的临床验证，能降低阴道镜转诊率，易于检出病变细胞。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | 支持FDA、CFDA认证的ALK（D5F3）伴随诊断项目，指导临床靶向用药。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | 具有“空气刀”技术，吹掉残留在标签上的稀释液，防止操作人员接触DAB等有害物质，并节省一抗与探针用量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | 具有实验室管理客户端，可以对其账户权限进行设定，防止仪器的滥用，保证实验方法和数据的安全性。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | 可连接医院的LIS系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | 当仪器运行中,操作员可随时移出缓冲试剂桶,添加缓冲试剂,无需等待测试完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | 单一切片样本随时加载或取出而不影响其他切片染色程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 数字病理扫描仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 数字病理扫描主机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 一体化、箱式病理切片扫描仪主机，单次可扫描切片数≥5张标准切片，主机采用全封闭式设计，图像采集相机、物镜、切片槽等核心部件需完全封闭在仪器内部，并且可以在日光灯（或日照）下扫描荧光切片，无需暗室操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | 图像扫描倍数：20倍和40倍；物镜：20倍物镜，NA值≥0.8。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3 | 扫描仪内置荧光LED光源，标配3个荧光通道，不接受汞灯等寿命短且会产生光毒性的光源，不接受扫描仪主体外的外置荧光光源，保证设备的一体化及兼容性。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4 | 仪器内置相机数量：2个高灵敏度相机，分别为1个明场线性相机和1个荧光相机。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5 | 明场扫描方式：采用线性扫描技术，而非其他扫描方式，配备线相机，相机帧率在30kHz以上，要求提供所使用相机的说明书进行证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.6 | 荧光扫描配备。相机，像素≥500万。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.7 | 明场要求能高速扫描，在20倍情况下，组织面积15mm×15mm，完成整个扫描流程时间应≤40s。在40倍情况下，完成整个扫描流程时间应≤120s，要求提供注册证、省级检验报告等证明文件复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.8 | 载片平台采用超高精度定位控制技术，配备定位光栅，确保扫描系统载物台X、Y、Z方向的重复定位精度≤0.5μm，需提供参数证明材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.9 | 切片规格：可同时加载并扫描1英寸×3英寸、2英寸×3英寸两种规格切片。要求提供所使用两种切片的装载机构在扫描仪中的照片。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.10 | 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，确保超高精度控制，需提供技术说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.11 | 扫描设备系统控制线与数据传输分线分为不同线路，保证数据传输的速度和系统控制的稳定性。要求提供扫描仪与控制主机的接口照片，否则视为负偏离。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 扫描工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 高性能计算机（包括主机、显示器）；处理器：IntelI5及以上；处理器：IntelI5及以上；硬盘：1TB及以上；内存：16G及以上；显示器：高分辨率24英寸及以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 软件要求（扫描控制软件、切片浏览软件、切片管理软件） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 支持不规则、任意形状区域扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 支持多区域聚焦/扫描，区域间空白位置可设置为不扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3 | 支持对厚薄差异较大的切片进行多层扫描，并能将每层最清楚的部分融合成一层，只占一层的文件存储空间。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.4 | 支持人工干预焦点取值模式，以满足用户对于某些切片的特定焦距扫描要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.5 | 支持荧光切片mark笔标记自动识别，自动识别、扫描标记笔画圈内区域。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.6 | 支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.7 | 为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.8 | 切片浏览软件同时支持windows系统以及IOS操作系统。。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.9 | 可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，可以任意旋转角度进行切片观察。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.10 | 可随时添加图形、曲线、声音标注，能测量图形标准的长度、周长、面积等信息，并可对所有标记进行管理。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.11 | 支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.12 | 可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.13 | 管理系统内可以对数字切片可进行重命名、分类、检索、浏览、备注等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.14 | 支持后续开展病理辅助诊断项目，至少有2项以上的病理辅助诊断系统注册证（2类及以上）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.15 | 搭建病理远程会诊。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.16 | 支持病理远程平台，提供3个省级以上病理远程会诊平台建设的经验，并提供使用单位盖章的证明材料，及会诊平台负责人和联系方式以供核对。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.17 | 投标产品涉及的软件系统，均通过信息安全管理体系标准（ISO27001），以及信息技术服务管理体系标准（ISO/IEC2000），提供认证证书复印件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 废液回收机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 电源：220V±10%设备功率：1200W。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 加入10L废液回收时间≤180min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 二甲苯回收浓度：98-99%乙醇回收后浓度：浓度提升5-10%（依参数设定而变）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 二甲苯回收比率：≥92%乙醇回收比率：≥90%。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 固形物、色素、石蜡去除率：100%二甲苯中乙醇去除率：99%。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 微电脑自动控制系统运行，可以达到启动操作后设备自动完成废液分离和回收，每次处理完成后设备处于待机状态，不需要人员值守。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 彩色液晶触摸屏提供方便快捷的操作。温度传感器对蒸馏器和冷凝器进行温度监控。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 风冷技术保证提纯过程的稳定性。排渣阀自动排放残渣，无需人工操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | 温度上限保护装置防止设备过热断电保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | 定时关机功能：预先设定机器的回收时间，设备运行达到时长自动停机。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | 停电保护功能：机器运行过程中突然断电，设备重启时处于待机状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | 全中文操作界面。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | 具有中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书（一种病理科废液回收机）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 以上技术参数，要求必须提供相关部门的检测报告以及官方宣传彩页证明资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 取材台 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 安全控制开关，配置紧急开关，在极限情况下，可以一键关闭取材台所有电源以及电器。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 整体优质304医用级抗菌不锈钢板，国际领先的加工制作工艺，去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；腰部吸风顶部出风系统，及时排除台面有害气体。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 采用进口粉碎机，不锈钢内胆，耐腐蚀，且粉碎效率高。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 冷热水龙头、伸缩水龙头、鹅颈水龙头，在水槽上沿配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头，在另一端配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头和一个304不锈钢伸缩式小喷枪。永不生锈，坚固耐用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 照明装置，杀菌装置，组织观察射灯，全部采用LED光源，品牌均为飞利浦，照明亮度高，能耗低，性能稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 侧喷淋系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | 磁性吸附取材刀具架。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | PP防腐风机，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | 集成控制电路系统，在取材台下柜设置有电路控制箱，维修方便。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | 配备小厨宝热水器。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | 取材台配备摄像系统、显示屏、电脑。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 玻片打号机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 打印内容可任意指定及排版，支持汉字、英文、数字、符号、二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 字段可选择性编入二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 要求占地面积≤15×45cm，台式桌面放置。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | 可清晰打印≤2.5×2.5mm尺寸的汉字。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | 打印出的二维码能可靠扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | 一台机器可通过模块换装，实现玻片与包埋盒打印切换。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.8 | 打印在玻片上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | 打印速度：每分钟≥15个。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 | 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | 打印软件可实现批量打印和单独打印。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | 具有任务重复生成提示，避免出错。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.14 | 打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | 可以查看打印历史，导出历史表格文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.16 | 可与医院的HIS或LIS系统联接。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.17 | 打印区域有效遮蔽，避免激光辐射。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 五人共览显微镜 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 光学系统：UIS2无限远校正光学系统，齐焦距离国际标准45mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | 照明装置：100W卤素灯。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | 照明调光：LED自由调光或内置DLF，N16，N4明场滤色片。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | 物镜转盘：六孔物镜转盘。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | 物镜：超级平场消色差物镜；1.25X物镜，数值孔径≥0.03；4X物镜，数值孔径≥0.1；10X物镜，数值孔径≥0.25；20X物镜，数值孔径≥0.4；40X物镜，数值孔径≥0.65。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6..6 | 观察筒：三目察镜筒，分光比例100%/50%/0，符合人体工程学。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7 | 目镜：双目屈光度可调目镜。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.8 | 调焦：带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米，配备三档调焦装置，配有旋转机构以及扭矩调节机构。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.9 | 载物台：配有左手或右手低位传输控制装置，配备单手玻片夹。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.10 | 聚光镜：低倍万能聚光镜。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.11 | 共览装置：支持五人共览。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.12 | 共览目镜：双目屈光度可调目镜。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.13 | 箭头指示器：LED箭头指示器，亮度可调，用于共览中示教。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.14 | CCD相机：彩色CCD相机，CCD感光面积不小于1英寸。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.15 | CCD像素：≥1800万像素。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.16 | 采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.17 | 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.18 | 图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.19 | 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.20 | 示教屏：70寸4K液晶显示器及以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.21 | 电脑主机：酷睿i5-8500内存8G；硬盘1T+128GSSD；2GB独显。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 包埋盒打号机 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | 打印内容可任意指定及排版，支持汉字，英文，数字，符号，二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | 字段可选择性编入二维码。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4 | 包埋盒书写面及前端顶平面区域均可打印信息，内容类型不限。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5 | 可清晰打印≤2.5×2.5mm尺寸的汉字。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6 | 打印出的二维码能可靠扫描。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7 | 要求占地面积≤330×430cm，台式桌面放置。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8 | 打印在包埋盒上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.9 | 可装备料槽数量≥6个。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.10 | 打印速度：每分钟≥15个。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.11 | 打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.12 | 打印软件可实现批量打印和单独打印。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.13 | 打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.14 | 具有任务重复生成提示，避免出错。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.15 | 打印中自动切换指定料槽，也可软件中点击对应图形切换料槽。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.16 | 打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.17 | 可以查看打印历史，导出历史表格文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.18 | 可与医院的HIS或LIS系统联接。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.19 | 可提供方便使用的管装包埋盒，并保证打印质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.20 | 打印区域有效遮蔽，避免激光辐射。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.21 | 可选配≥250个包埋盒通量的收纳系统，可后期升级。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 全自动免疫组化仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1.1 | 全自动免疫组化染色机主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.1.2 | 品牌电脑 |  | 包括显示器，鼠标键盘 |  | 1 | 套 |  |
| 3.1.3 | 标签打印仪1台 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.1.4 | 全自动免疫组化染色机系统软件1套 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.1.5 | UPS电源1个 |  |  |  | 1 | 个 |  |
| 3.2 | 数字病理扫描仪及软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.2.1 | 数字病理扫描主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.2.2 | 扫描工作站 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.2.3 | 扫描控制软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.2.4 | 切片浏览软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.2.5 | 切片管理软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.2.6 | 远程病理会诊平台 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 废液回收机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.3.1 | 废液回收机整机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.4 | 病理取材台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.4.1 | 取材台主体 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.4.2 | 304不锈钢冷热水龙头 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.4.3 | 不锈钢伸缩小喷枪 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.4 | 紫外线杀菌消毒组件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.5 | 安全控制开关 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.6 | 侧面喷淋装置 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.7 | 磁性吸附工具架 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.8 | 工作站整体电路保护组件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.9 | 粉碎机 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.10 | 热水器 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.11 | 摄像头 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.12 | 显示屏 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4.13 | 电脑 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.5 | 玻片打号机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.5.1 | 打号机主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.5.2 | 载玻片模块 |  |  |  | 1 | 件 |  |
| 3.5.3 | 储片盒 |  |  |  | 1 | 个 |  |
| 3.5.4 | 收纳槽 |  |  |  | 1 | 个 |  |
| 3.6 | 五人共览显微镜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.6.1 | 显微镜主机 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.6.2 | 透射明场照明系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.6.3 | 平场消色差物镜1.25X、4X、10X、20X、40X |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.6.4 | 多人共览部件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.6.5 | 目镜 |  |  |  | 5 | 套 |  |
| 3.6.6 | CCD相机 |  | 带C型接口 |  | 1 | 个 |  |
| 3.6.7 | 操作及分析软件 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.6.8 | 电脑主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.6.9 | 示教屏 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.7 | 包埋盒打号机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.7.1 | 主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.7.2 | 包埋盒管槽 |  |  |  | 6 | 个 |  |
| 3.7.3 | 管装包埋盒 |  | 每件至少包含50个包埋盒 |  | 2 | 件 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过12个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过1工作日，整机保质期相应延长5个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下24小时到达医院，最长不超过3天。 6.在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7.保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 8.配件、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考，在配件及耗材中填写。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过2小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
|  | / | / | / | / |  |

标项七：呼吸机

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：呼吸机3台，整机须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 通气模式：容控持续控制通气模式VC-CMV、容量辅助控制通气模式VC-AC、容量同步间歇指令通气模式VC-SIMV、压控持续控制通气模式PC-CMV、压力同步间歇指令通气模式PC-SIMV、自主持续气道正压通气/压力支持模式SPN-CPAP/PS, 无创通气模式NIV、叹息等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 具备双水平正压通气Bivent(BiLevel,BIPAP)或PRVC(VV+)功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 潮气量50ml～2000mL。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 呼吸频率：2～80次min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 氧浓度：21－100％。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | PEEP：0～50 cmH2O。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 吸气压力：1～99cmH2O。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 触发灵敏度：流量触发灵敏度：1～15升/分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 峰值流速≥250L/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 显示屏尺寸：屏幕≥10.4"，全中文操作显示界面。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 监测参数：气道峰压、平台压、平均压、PEEP 最小压力0～100mbar、吸入/呼出潮气量VTasb 0～4000ml (BTPS)、总的呼吸频率,自主呼吸的频率 机控的呼吸频率 0～150bpm、自动监测Y接口处吸入气温度: 18-51℃。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 显示波形：压力/容量；容量/流速；流速/压力。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 具有三个呼吸环，并可随时冻结进行对比病人的顺应性变化，有趋势回顾功能、记录本功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 最大漏气补偿量：60L/min。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 报警功能：具有智能化分级报警、声光报警，并能同时显示报警时的监测参数，提供排除方法。呼出每分钟通气量: 过高/过低报警；气道压力: 过高/过低报警；呼出潮气量: 过高/过低报警；自主呼吸频率: 过高报警；呼吸暂停时间报警:15-60sec；吸入氧浓度: 过高/过低报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 具备长效氧电池降低使用成本，一体化吸入、呼出阀反应更灵敏安装拆卸消毒更方便，同时具有待机预设功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 记录本：可以记录7天的数据及图形趋势信息。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 特殊功能：智能化吸痰，雾化功能，可监测浅快呼吸指数、内源性PEEP等。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 内置高流湿化氧疗功能，氧浓度和流速分开可调。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 具备特殊容量保证压力自动调节模式Autoflow。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1 | 呼吸机主机 |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 3.2 | 湿化器 |  | 含湿化仓 |  | 3 | 套 |  |
| 3.3 | 成人呼吸管路 |  |  |  | 3 | 套 |  |
| 3.4 | 氧气连接管路 |  |  |  | 3 | 根 |  |
| 3.5 | 流量传感器 |  | 每盒不少于5个。 |  | 3 | 盒 |  |
| 3.6 | 夹板肺 |  |  |  | 3 | 个 |  |
| 五 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 5.2 | 付款条件 |  |  | 验收合格三个月内付95%；余款在质保期结束后一个月内付清。 |  |  |  |
| 5.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 5.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 5.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6.在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 8.易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 5.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 呼吸机配置要求 |  |  |  |  |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1.1 | 管状熔断体 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 过滤芯 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 采样硅胶管 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 氧电池 |  |  |  |  |

标项八：超声骨刀、激光治疗仪、双波长半导体激光

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：超声骨刀2台，用于开展口腔颌面外科牙槽骨修整术，下颌面矢状截骨术等外科手术； 激光治疗仪2台，用于口腔软、硬组织疾病的治疗，包括：口腔粘膜病，血管瘤病变，牙周疾病，牙龈成形术，牙龈切除术，开放刮治术，闭合刮治术，系带切断，血管瘤去除，种植体周围炎，种植二期开窗手术，种植窝洞处理，窝洞预备，根管消毒，根管荡洗，骨切除术，阿佛它溃疡，唇单纯性疱疹等； 双波长半导体激光1台，能满足牙周、根管、种植、外科的操作，并配合电刀可增加手术使用范围，特色配置光动力疗法可以有效处理牙周及种植体周围炎症。 须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 超声骨刀 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 电源：230V 适应电压范围±10%， 50 或 60 Hz 。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 功率：≥170 W。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 输出功率：≥70W。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 工作振幅： 40 至 200微米。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 工作频率 ：22 至38 KHz。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 微电脑控制可自行编制工作程序：≥10个自设程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 至少包含微电脑控制预设10组工作程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 多功能气动脚踏控制开关 。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 内置6片直径13.3mm压电陶瓷可完成两种功能的操作手柄。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 高对比度大液晶显示屏，触摸键。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 微电脑智能控制工作状态，设备具备自检功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 手柄 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.1 | 震动振幅： 40 至 200微米。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.2 | 照明：100 Lx a 30 cm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.3 | 色温：4000°K。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.4 | 工作频率： 22 至 38KHz。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.5 | 内置6片压电陶瓷发生器; 陶瓷片直径≥13.3mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.6 | 外置冲水水管。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.7 | 可高温高压消毒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 允许进口，但必须提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 激光治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 双波长激光一体机，可方便医生临床应用，提升治疗效果，缩短治疗时间。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 输出脉冲能量：5-1000mJ，输出能量可调，可以根据内置的参数进行微调，以便更精确地用于不同病例情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 脉冲频率范围：铒激光2-50Hz，钕激光10-100Hz，可调。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 脉冲宽度：铒激光50us-1000us，≥5种脉宽可调，钕激光100us-650us，≥3种脉宽可调，超短脉宽可以真正实现无需麻醉的治疗，长脉宽有很好的凝血作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 特别脉冲模式：MAX，QSP，SMOOTH。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 最高能量密度：铒激光≥48J/cm2，钕激光≥300J/cm2。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 最大输出功率：铒激光≥20W，钕激光≥15W，冗余量大，保护激光发射器，延长机器寿命。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 光束传输系统： 光学导光臂，可以耐受高功率激光，传输效率高，减少后期成本。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 控制系统：预设程序≥40种操作模式。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 根据各椅位的治疗需求，可随时移动操作地点，水泵，气泵：均要求内置，不需外接水和气泵，减少繁琐的治疗前准备。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | 提示水位不足报警系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | 具备与激光发射同向、同光斑大小的半导体激光指引光指示激光处于待发射状态，治疗时指引激光治疗的部位。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | 屏幕：彩色液晶屏，高灵敏触摸屏，90度旋转。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | 三个出光口，使铒激光治疗、钕激光治疗及钕激光杀菌理疗功能独立分开，操作更简便。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | 设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | 方波脉冲技术VSP; 能量反馈控制技术EFC。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | 升级后能进行美容和鼾症治疗功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | 允许进口，但必须提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 双波长半导体激光 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 激光类型：半导体激光。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 激光传输系统：光纤传输。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 激光波长：同时满足二极管激光975nm及抗菌光动力疗法660nm 。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 激光最大功率：6w。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 光纤直径：同时配备直径200µm及320µm各一根。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 操作界面需输入密码，防止误操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 可触摸式彩色液晶显示屏。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 激光手柄2支，电刀手柄2支。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | 配置电刀系统，增加操作适应症。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | 多种高频电刀极头，满足软组织切割及凝血所需。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | 具有牙周、根管、脱敏等治疗专用手柄。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | 设有紧急断电按钮，激光保护安全锁，激光模式提醒。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | CE认证、符合 SFDA 认证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 220V/50-60Hz。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | 发射激光时,有指示灯显示。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | 允许进口，但必须提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 超声骨刀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1.1 | 主机 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 3.1.2 | 带光纤手柄 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.1.3 | 脚踏 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.1.4 | 外科工作头 |  |  |  | 40 | 个 |  |
| 3.2 | 激光治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 |  |  |
| 3.2.1 | 牙科激光主机 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.2 | 2.铒激光导光臂传输系统1套 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.3 | 铒激光工作尖 |  | 不少于8支 |  | 16 | 支 |  |
| 3.2.4 | 铒激光手机 |  | 具有不同种类的手机 |  | 4 | 套 |  |
| 3.2.5 | 钕激光手机 |  | 具有不同种类的手机 |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.6 | 钕激光光纤 |  | 包含200um、300um |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.7 | 护目镜 |  | 同时适用于钕激光和铒激光 |  | 6 | 个 |  |
| 3.2.8 | 脚踏控制感应器 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2.9 | 钕激光一次性光纤保护尖 |  |  |  | 2 | 盒 |  |
| 3.3 | 双波长半导体激光 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 |  |  |
| 3.3.1 | 主机 |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3.3.2 | 激光手柄 |  | 含光纤。 |  | 2 | 支 |  |
| 3.3.3 | 电刀手柄 |  |  |  | 2 | 支 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 货到支付中标金额的95%，余款验收合格后三个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥2年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供2次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5. 保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6. 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
|  | / | / | / | / |  |

标项九：手术器械

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：创伤手术器械套装1套，用于开展口腔颌面外科创伤手术； 唇腭裂手术器械套装1套，用于开展口腔颌面外科唇腭裂手术； 显微吻合手术器械套装1套，用于开展口腔颌面外科显微吻合手术； 正颌外科手术器械套装1套，用于开展口腔颌面外科正颌外科手术。 须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 创伤手术器械套装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 舒适型手术刀柄（圆柄）；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 颊部拉钩21cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 下颌升支拉钩22cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 短单弯拉钩17.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 长单弯拉钩22cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | 下颌角M型拉钩25cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | 下颌直角拉钩 24cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 舌拉钩 工作端28mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 骨膜剥离子 工作端9mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 平头骨膜剥离子 工作端11mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | 双工作端骨膜剥离子 23cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | 燕尾形剥离器 工作端7mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | 微型骨凿 工作端6.5mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | 板状骨凿 工作端16mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | 单面骨凿 工作端4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | 单面骨凿 工作端 10mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | 翼状骨凿23cm-9 尖端宽8cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | 鼻中隔凿18.5cm-71/4 刃端4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | 单齿拉钩21cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | 把持钳13cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | 强制开口器12.5cm ；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | 左侧上颌骨复位钳23.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | 右侧上颌骨复位钳23.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | 颊部穿通器；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | 颊部拉钩21cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | 骨片成型钳内凹型17.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | 骨片成型钳内凸型17.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | 肋骨剥离子30cm左；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | 肋骨剥离子30cm右；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | 髁突把持钳（左）；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | 髁突把持钳（右）；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 唇腭裂手术器械套装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 舒适型手术刀柄（圆柄）； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 精细金把合金剪刀14cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 精细合金尖弯剪刀11.5cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 精细线尖直剪10.5cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 硬质合金鼻剪，钝14cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 硬质合金鼻剪，尖14cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 钨碳合金镶片针持12.5cm(金把) ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | 显微镊12cm(宽把,整形镊) ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | 显微镊15cm(宽把,整形镊) ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | 显微鼠齿镊12cm(宽把,整形镊) ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | 显微镊15cm(宽把,整形镊) ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | 精细单钩16cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | 软组织拉钩5X18mm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | 鼻软组织拉钩13cm宽 ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | 鼻拉钩10cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | 软组织拉钩（单钩）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | 软组织拉钩（双钩）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | 可折弯控压吸引器头12cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | 可折弯控压吸引器头18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | 精细金把合金剪刀18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | 金把钨碳合金针持18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | 金把钨碳合金针持15cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | 精细齿镊（尾部带剥离）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | 合金镊（尾部带剥离）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | 正中剥腭裂离子18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | 骨膜腭裂剥离子（左）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | 骨膜腭裂剥离子（右）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | 剥离子19cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | 口内开口器（中） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | 口外开口器（大） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 | 前腭部剥离子（左）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | 前腭部剥离子（右）18cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 | 腭部剥离子（直） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 | 腭部剥离子（左） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 | 腭部剥离子（右） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 | 骨膜剥离子16cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | 神经拉钩16cm ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 | 腭裂全口开口器（含压舌板） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | 划线笔（杆） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | 划线笔（尖） ； 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 显微吻合手术器械套装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 12.5cm长精细直文氏钳；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 12.5mm长精细弯文氏钳；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 3.0cm静脉血管阻断夹 直；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | 3.0cm动脉血管阻断夹 直；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | 3.0cm静脉血管阻断夹 弯；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | 3.0cm动脉血管阻断夹 弯；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | 5.0cm通用型血管阻断夹 直；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | 5.0cm通用型血管阻断夹 弯；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | 17mm动脉血管夹；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | 17mm静脉血管夹；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | 17mm动脉合拢器；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | 17mm静脉合拢器；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13 | 15cm显微带锁直针持，尖端直径0.4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14 | 15cm显微带锁弯针持，尖端直径0.4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15 | 尖直micro2000型显微剪刀，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16 | 尖弯显微剪刀，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17 | 显微直镊子，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18 | 型显微弯镊子，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19 | 直显微针持，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20 | 弯显微针持，长度15cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21 | 钛合金材质显微直镊子，尖端直径0.4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22 | 钛合金材质显微弯镊子，尖端直径0.4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 正颌外科手术器械套装 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 舒适型手术刀柄（圆柄）；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 颊部拉钩21cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 软组织拉钩 10×35mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 软组织深拉钩 14×70mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 骨膜剥离子 尖端7mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | 双工作端骨膜剥离子 25.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7 | 锐钝双工作端剥离子18cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8 | 平头骨膜剥离子 工作端11mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.9 | 双工作端骨膜剥离子 23cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10 | 燕尾形剥离器 工作端7mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11 | 左侧上颌骨复位钳23.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.12 | 右侧上颌骨复位钳23.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.13 | 鼻中隔凿18.5cm 刃端4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.14 | 翼状骨凿23cm 尖端宽8cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.15 | 微型骨凿 工作端6.5mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.16 | 板状骨凿 工作端16mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.17 | 楔状骨凿 工作端12mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.18 | 单面骨凿 工作端4mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.19 | 下颌升支拉钩22cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.20 | 短单弯拉钩17.5cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.21 | 长单弯拉钩22cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.22 | 下颌角M型拉钩25cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.23 | 下颌直角拉钩 24cm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.24 | 舌拉钩 工作端28mm；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.25 | 强制开口器12.5cm ；1把 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 允许进口，但必须提供进口医疗器械注册证及产品注册登记表。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1 | 创伤手术器械套装 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 唇腭裂手术器械套装 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.3 | 显微吻合手术器械套装 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3.4 | 正颌外科手术器械套装 |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 五 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 货到支付中标金额的95%，余款验收合格后三个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥1年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 4次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5. 保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6. 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
|  | / | / | / | / |  |

标项十：手术视频转播系统

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：手术视频转播1套，整机须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 镜头综合变焦比率≥20倍. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 具有≥f9.3mm—f111.6mm遥控连续光学变倍功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 具有遥控调焦功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 具有遥控光圈控制功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 相对孔径≥1:2.8. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 最小工作距离80mm—1000mm. |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 4K超高清摄像头传感器分辨率≥3840×2160。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 4K超高清摄像头传感器技术Exmor R CMOS。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 摄像头敏感度≥F6.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 摄像头信噪比61dB. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 摄像头水平分辨率≥1800电视线。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 存储硬盘≥6.0TB，可以保存≥600小时手术录像。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 具有录像暂停功能,暂停后恢复录像，续存同一个录像文件功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 具有MPEGII、 H264等录像存储模式功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 具有完善的患者数据库管理功能，具有智能检索，数据库备份等功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 具有实时和回放时捕捉静态图像功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 具有TIFF、BMP、JPG、PNG等图像存储模式功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 具有高速视频剪辑编辑功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 网络直播传输分辨率≥3840x2160。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 网络直播传输支持双向语音。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1 | 术野摄像头及镜头 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2 | 场景摄像头及镜头 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 手术视频系统 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.4 | 工作站 |  |  |  | 2 | 台 |  |
| 3.5 | 显示器 |  |  |  | 4 | 台 |  |
| 3.6 | 视频网络直播服务器 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.7 | 语音设备 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 货到支付中标金额的95%，余款验收合格三个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章 浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥5年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5. 保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6. 在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1 | 硬盘 |  |  |  |  |
| 5.2 | 采集卡 |  |  |  |  |
| 5.3 | 交换机 |  |  |  |  |

标项十一：吸入笑气镇痛系统

| 序号 | 招标要求 |  |  |  |  |  | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：吸入笑气镇痛系统2套，整机须通过产品安全认证，能出示相关证书。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电源插头符合中国的国家标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 每天连续工作时间不少于8小时。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 混合供气装置采用电子芯片控制，气体流量比例精确至0.1升/分钟，混合比例精确至1%。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 液晶面板设计简洁，便于消毒。显示屏上有气体总流量以及笑、氧流量的LED显示，能够一目了然的知道笑气与氧气的比例及流量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 独特的氧气故障安全结构，如果氧气的供应突然中断或不足，笑气供应会自动中止。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 笑气和氧气比例控制按钮，根据需要调节、控制笑气与氧气的比例。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 最低氧气浓度控制，保证氧气的浓度不低于30％。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 急救纯氧输出按钮，轻按此键，迅速供应氧气，使病人迅速恢复。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 具有气囊，可保证供应气体充分混合，并能监测气体的流量。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 自动空气吸入阀门，氧气供应不足时保证患者能吸入空气。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 配备可高温高压消毒的非重复呼吸循环系统，单向的呼吸管路。混合气体每次通过进气管输送给患者，患者呼出的气体通过排气管排出。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 配备一次性主动供气呼吸管路鼻罩，可将患者面部漏出的余量笑气通过真空面罩控制阀连至负压抽吸系统排出。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 专业的真空面罩控制阀， 自动调整将患者呼出的笑气连接至负压抽吸系统排出。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 具有流量自动补偿功能，当改变气体流量比例时能保证流量不变。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 具有比例自动补偿，当改变气体流量大小时保持气体比例不变。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 内置压力和流量补偿，当气源压力变化时保证输出气压的稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 具有声音和可视报警系统，一旦出现异常情况，可自动报警。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 具有气瓶对接口，保证氧气瓶与笑气瓶的对接口不一样，避免气瓶安装错误，造成事故。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 设备装载可同时使用2个氧气瓶，2个笑气瓶，确保治疗过程中不会出现气体供应中断，保证治疗顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 终身免费提供软件升级服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 允许采购进口产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配置要求（包括但不限于此） |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 配置 |  | 数量 | 单位 |  |
| 3.1 | 混合供气装置 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.2 | 底座及支架 |  |  |  | 2 | 套 |  |
| 3.3 | 气体交换管 |  |  |  | 2 | 条 |  |
| 3.4 | 呼吸气囊 |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 3.5 | 可消毒鼻罩 |  |  |  | 6 | 个 |  |
| 3.6 | 笑气瓶 |  |  |  | 4 | 瓶 |  |
| 3.7 | 氧气瓶 |  |  |  | 4 | 瓶 |  |
| 四 | 商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 供货时间（项目工期）及地点 |  |  | 供货时间：接到医院通知后7日内供货，并完成安装、调试和培训。 交货地点：浙江省杭州市江干区秋涛北路166号浙江大学医学院附属口腔医院。 |  |  |  |
| 4.2 | 付款条件 |  |  | 货到支付中标金额的95%，余款验收合格后三个月内付清。 |  |  |  |
| 4.3 | 违约责任及争议解决方式 |  |  | 按“第五章浙江省政府采购合同主要条款指引”相关违约责任及争议解决方式内容。 |  |  |  |
| 4.4 | 验收标准 |  |  | 按照招标文件要求进行验收。 |  |  |  |
| 4.5 | 售 后 服 务 | 项目维护计划 |  | 1.验收合格后免费保修：≥5年。 2.保修期内免费提供技术服务、维修及所需零部件、耗品。 3.保修期内确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。 4.保修期内每年提供 2 次预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单。 5.保质期内设备（含任一零部件）每年修复日期累计不超过 12 个工作日（提供备机期间不计入），如达不到要求，每超过 1 工作日，整机保质期相应延长 5 个工作日。设备保修期内发生的维修备件一般情况下 24 小时到达医院，最长不超过 3 天。 6.在接到用户维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。 7. 保证提供10年维修及备件服务和终身提供售后服务的能力，质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费，终身维护，软件终身免费升级，厂家承诺先维修后付款。 2、易耗品及维修备件等要求：投标时标明所有的易耗品及维修备件的清单和供货价。请提供最优惠报价，此项作为参考。 |  |  |  |
|  |  | 响应情况 |  | 在设备使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，通过电话联系无法解决的，须8小时赶赴现场处理。 |  |  |  |
|  |  | 本地化要求 |  | 维修响应时间不超过8小时。 |  |  |  |
|  |  | 技术培训 |  | 根据医院需求提供院内操作、应用、维护、保养等培训，直到熟练掌握。 |  |  |  |
| 4.6 | 履 约 能 力 | 公司技术力量情况 |  | 如有，由投标人提供相关证明材料。 |  |  |  |

| 五 | 配件及耗材（厂家需提供常用配件、耗材报价，包括但不限于此。此报价不计入投标总价。） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |  |
| 5.1 | 呼吸管路 |  |  |  |  |
| 5.2 | 一次性面罩 |  |  |  |  |

# 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同主要条款指引

编  号：

确认号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

鉴证方: 浙江省国际技术设备招标有限公司

甲、乙双方根据浙江省国际技术设备招标有限公司关于项目编号为（0625-            、标项及名称）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 小写：￥ |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按公开招标采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。如确需向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和履约保证金

1.质保期  [质保期（年）]    年。（自交货验收合格之日起计）

2.履约保证金     元。[履约保证金交给采购人处，在合同约定交货验收合格满（[退还时间（月）]）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：[交货期]

2. 交货方式：[交货方式]

3. 交货地点：[交货地点]

八、货款支付

付款方式： 以各标项要求为准。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据公开招标采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及公开招标采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙、鉴证方三方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.公开招标采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方两份、鉴证方执一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年  月  日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期：  年  月  日

合同鉴证方（盖章）:

法定（授权）代表人：

鉴证日期:  年  月  日

# 第六章　投标文件格式

1. 电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号： 0625-

招标内容：

或

标 项:

标项内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

4.商务技术文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

5.投标声明书格式

投标声明书

致：_______：

_______（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的________________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ___90___日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；

4. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：

5.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

6.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          项目的投标活动，

8.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

9.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：       （盖章）                              年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______ ：

我_______（姓名）系_______（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - ... |  |  |

注：

  - 投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

投标人：      （盖章）           日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人：      （盖章）           日  期：

10.销售业绩表格式

销售业绩表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格型号 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人盖章：                          日  期：

11.产品配置清单格式

产品配置清单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人盖章：                          日  期：

12. 配件、耗材、质保期后系统升级价格表

配件、耗材、质保期后升级价格表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 市场价（单价） | 针对本项目优惠报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 为市场价的 % |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：不得变动表格内容。市场价必须如实填写。

供应商盖章：                      日  期：

13.报价文件目录

详见“第二章  投标人须知-----投标文件的组成”

14.投标函格式

投 标 函

致：_______：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_______________），____________________（投标人名称）在线提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件各一份。投标总价为           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:___________盖章_____________

开户银行：                         银行帐号：

日期:_____年___月___日

15.投标报价明细表

投标报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖章）           日  期：

16.政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |  |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 |  |  | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |  |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《投标报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

- 4.节能产品是指被列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

- 环境标志产品是指被列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的产品。提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人：      （盖章）           日  期：

17.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商须将小微企业制造的货物在中小企业声明函附表中列明相关信息并标明其价格，若不提供附表则认定供应商不符合小微企业优惠政策。（本条适用于货物类采购）

投标人：      （盖章）           日  期：

附件：中小企业声明函附表

中小企业声明函附表

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/ 微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |

- 填报要求：

- 1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。

- 2. 制造商为小型或微型企业时需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

供应商名称：       （盖章）             日  期：

18. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （盖章）           日  期：

19.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________        _________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日