浙江省轻工业品质量检验研究院

2022年第一批设备采购

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：CTZB-2022060051

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

二〇二二年六月

# 目录

目录	2

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求总体要求	7

第三章  采购需求	9

第四章  采购合同	55

第五章  评标办法	67

第六章  投标人须知	72

第七章  投标文件格式	87

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省轻工业品质量检验研究院所需浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年6月27日9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2022060051

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3061000.00

最高限价（元）：520000.00  416000.00  125000.00  500000.00   1500000.00

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用产品能力建设设备（一） | 1 | 批 | 52 | 采购无约束包装抗内压破坏试验仪、包装约束板内压密封胀破试验仪、袜子压力值试验仪、干态落絮测试仪等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确[2022]27325号 、浙财采确[2022]27326号，最高限价为52万元，货物项目，接受进口产品。 |
| 2 | 医用产品能力建设设备（二） | 1 | 批 | 41.6 | 采购高压蒸汽灭菌器、全自动冷冻研磨仪、切割式研磨仪、智能集菌仪等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确[2022]27325号号，最高限价为 41.6万元，货物项目，接受进口产品。 |
| 3 | 涂料领域能力建设设备 | 1 | 批 | 12.5 | 采购UV固化机、洗刷仪、干燥抗裂试验机等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]21303号，最高限价为 12.5万元，货物项目，不接受进口产品。 |
| 4 | 纺织所能力建设设备 | 1 | 批 | 50 | 采购塑料插扣件耐用性试验机、整鞋吸湿透湿性试验机、动态耐折试验机等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]32876号，最高限价为 50万元，货物项目，不接受进口产品。 |
| 5 | 高光谱成像系统 | 1 | 批 | 150 | 采购室内高光谱成像测试系统，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]24051号、浙财采确 [2022]24052号、浙财采确 [2022]24053号、浙财采确临[2022]24519号，最高限价为 150万元，货物项目，不接受进口产品。 |

合同履行期限：按招标文件规定。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二：无；标项三、四、五专门面向中小微企业采购；

3. 特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

地点：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月27日9时30分；（北京时间）；

投标地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）；

开标时间：2022年6月27日9时30分；

开标地点（网址）：在政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）上开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2. 其他事项

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

标项一、标项二：无；标项三、四、五专门面向中小微企业采购；

标项一、标项二符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予政策扶持；

本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

5.采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

6．未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

7.在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用政府采购电子化交易；

2）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

8.开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。

9.中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：浙江省轻工业品质量检验研究院

地址：杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

项目联系人（询问）：马工、赵工

联系电话（询问）：0571-85023552

质疑联系人：姚老师

质疑联系方式：0571-85129677

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室

项目联系人（询问）：姚澎涛

联系电话（询问）：0571-87631165  13757108343

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处

地址：杭州市环城西路37号

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

# 第二章  采购需求总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2. 如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3. 投标人须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4. 投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

5. 投标人的产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6. 投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

## 三、采购需求

具体要求详见招标文件的“第三章 采购需求”。

## 四、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

# 第三章  采购需求

## 第一部分 采购内容一览表

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用产品能力建设设备（一） | 1 | 批 | 52 | 采购无约束包装抗内压破坏试验仪、包装约束板内压密封胀破试验仪、袜子压力值试验仪、干态落絮测试仪等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确[2022]27325号 、浙财采确[2022]27326号，最高限价为52万元，货物项目，接受进口产品。 |
| 2 | 医用产品能力建设设备（二） | 1 | 批 | 41.6 | 采购高压蒸汽灭菌器、全自动冷冻研磨仪、切割式研磨仪、智能集菌仪等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确[2022]27325号，最高限价为 41.6万元，货物项目，接受进口产品。 |
| 3 | 涂料领域能力建设设备 | 1 | 批 | 12.5 | 采购UV固化机、洗刷仪、干燥抗裂试验机等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]21303号，最高限价为 12.5万元，货物项目，不接受进口产品。 |
| 4 | 纺织所能力建设设备 | 1 | 批 | 50 | 采购塑料插扣件耐用性试验机、整鞋吸湿透湿性试验机、动态耐折试验机等设备，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]32876号，最高限价为 50万元，货物项目，不接受进口产品。 |
| 5 | 高光谱成像系统 | 1 | 批 | 150 | 采购室内高光谱成像测试系统，具体内容详见“第三章 采购需求” | 浙财采确 [2022]24051号、浙财采确 [2022]24052号、浙财采确 [2022]24053号、浙财采确临[2022]24519号，最高限价为 150万元，货物项目，不接受进口产品。 |

## 第二部分 采购需求

## 一、标项1具体采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 无约束包装抗内压破坏试验仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （二） | 包装约束板内压密封胀破试验仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （三） | 袜子压力值试验仪 | 进口 | 1 | 台 | 含税价 |
| （四） | 干态落絮测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |

进口产品，必须提供原产地证明和海关进口报关单。

制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。

投标人在货物交付时必须提供售后服务承诺书及货物的使用说明书。提供设备应通过制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。保证提供的设备符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。

投标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。

## 二、标项1具体设备参数及指标要求：

设备1：无约束包装抗内压破坏试验仪

1、数量：1台

2、设备用途：适用于各种塑料薄膜、铝膜、纸塑复合、铝塑复合等各种包装袋的耐压破裂、蠕变性能、蠕变到破裂性能的测试，符合标准：YY/T 0681.3-2010。

3、技术参数：

▲3.1 彩色触摸屏显示操作，中、英文界面，菜单式操作模式

3.2 具有对一边敞口的包装进行试验的敞口包装试验仪和通过穿孔对完整密封包装内部加压的封口包装试验仪。

3.3 敞口和封口包装的试验仪应由以下部分组成：测量包装内压力的仪器、计时器、用于维持或升高包装中压力的压力调节器。

3.4仪器性能稳定，试验结果能实现自动结算、统计，操作方便、快捷、可靠。

3.5 测试时间可根据测试要求，任意调节

3.6 设备可连接或自配打印机，试验结果可直接打印查看

▲3.7 气流测试精度：±1％

3.8 体积测试精度：±1.5%

3.9计时器测试精度:±0.1s

3.10 内压力仪：测试范围为0 ～ 600 KPa (0 ～ 87.0 psi)可通过特殊定制扩展到0 ～ 1.6 MPa (0 ～ 232.1 psi)

3.11电源 220/110V 50/60Hz

3.12 气压 0～0.5Mpa

4、配置要求

4.1 主机               1台

4.2 黑白喷墨打印机             1台

4.3 产品使用说明书     1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于２名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

设备2：包装约束板内压密封胀破试验仪

1、数量：1台

2、设备用途：适用于各类包装袋的密封试验。亦可进行经跌落、耐压试验后的试样的密封性能测试，符合标准：YY/T 0681.9-2011。

3、技术参数：

3.1 开口包装的试验装置应有一个加压管口和传感器（插入包装的开口）、和一个夹紧装置（用于将密封包装将密封包装开口和加压管口及传感器周围进行密封）

3.2 封口后包装试验装置应有加压管口和传感器（通过包装上的打孔插入封品后的包装），并能保持插入处的气密性。

3.3 具有检测包装内压力急速降低装置，测量急速发生压降时压力点的装置

3.4 自动恒压补气，确保试验在预设条件下运行

▲3.5 试验曲线实时显示，智能统计合格数量，便于快速查看测试结果

3.6采用世界知名品牌进口元器件，性能稳定可靠

▲3.7 工业级触屏、一键式操作、直观的操作界面

3 .8 中英双语操作界面，满足不同语言要求

3.9具有数据自动存储、掉电自动记忆功能，防止数据丢失，内置数据存储可达1500条（标准模式），满足大数据量存储的需求

3.10 供气和压力调节装置：气源压力	0.5 MPa～0.7 MPa（73psi～101psi）

▲3.11 配有打印功能，可快速打印测试结果

3.12具有真空罐： 真空范围	0～－90 KPa/ 0～－13 psi；真空精度	±0.25%FS；真空分辨率	0.1 KPa / 0.01 psi；真空保存时间	0～9999分59秒

3.13 电源	220VAC±10% 50Hz

4、配置要求

4.1 主机               1台

4.2 合格证             1张

4.3 产品使用说明书     1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

设备3：袜子压力值试验仪

1、数量：1台

2、设备用途：用于测试各类压力袜的压力值。符合标准：FZ/T 73031、YY/T 0851、YY/T 0853。

3、技术参数：

★3.1 可测压力范围：0～80mmHg

★3.2 测试精度≤0.1 mmHg

3.3 分辨率≤0.1 mmHg

3.4 支持测试数据打印并配备热敏打印机1台

★3.5 测试过程中，可分别进行4点测量和7点测量，提供对应的传感器探测带

3.6 配备压力校准装置（数字压力计）

3.7 配备温湿度传感器，能测试测试环境的温湿度条件并显示结果

3.8 传感探测带平整，形态稳定，测量时不会被过度拉伸；每条传感器探测带至少可以进行300次测量

3.9 提供四个规格尺寸的木腿，分别用于测量S,M,L及XL尺码的袜子

3.10 腿模各部位周长：

- 大腿根部（F）54.5cm;精确至0.1cm

- 大腿中部（E）49.0cm; 精确至0.1cm

- 胫骨出隆处，膝盖下（D）35.8cm; 精确至0.1cm

- 小腿周长最大处（C）37.5cm; 精确至0.1cm

- 跟腱与小腿肌转变处（B’）30.0cm; 精确至0.1cm

- 裸部周长最细处（B）24.0cm; 精确至0.1cm

3.11压力袜测试仪和该压力袜测试仪相配套的附件模腿及检测探测带组合使用。

4、配置要求

4.1 袜子压力值试验仪 1台

4.2 传感探测带 1套

4.3 木质腿模 1套

4.4 压力校准装置（数字压力计）

4.5 ECE标准洗衣粉  25桶

4.6 SDC DW多纤维布    500米

4.7 毛毡   2块

4.8 SDC羊毛布（15*25cm）  36块

4.9 SDC 非织造毡绒布（24片/包）  15包

4.10 SDC羊毛磨料织物   25米

4.11 黑板无限升级套件   1套

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

设备4：干态落絮测试仪

1、数量：1台

2、设备用途：用于非纺织织物、无纺布、医用无纺布在干的状态下的纤维屑的量，可对原料无纺布和其它纺织材料进行干态落絮的实验。测试样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气，用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类,符合标准：GB/T24218.10-2016、YY/T 0506.4。

3、技术参数：

▲3.1 7寸及以上高分辨率彩色触摸屏

3.2 大容量数据储存（10×500组数据）

▲3.4 同时显示八粒径通道

3.5 流量：28.3升/分钟

3.6 可设置各净化等级超标准报警

3.7 设备自带打印机，试验结果可直接打印查看

3.8 气流测试精度：±1％

3.9 体积测试精度：± 1.5%

3.10 测试范围为0 ～ 600 KPa (0 ～ 87.0 psi)可通过特殊定制扩展到0 ～ 1.6 MPa (0 ～ 232.1 psi)

3.11 联机接口

3.12电源 220/110V 50/60Hz

3.13气压 0～0.5Mpa

4、干态落絮发生器扭曲装置

4.1切割模板：285mm×220mm；

4.2圆盘直径：Φ82.8㎜；

4.3往复运动：  60次/分钟；

▲4.4转角度： 180度/次（顺、逆时针交替）；

4.5圆盘：有8个直径为12.5mm的孔径，孔边与圆盘外缘的距离为10mm，等距排列，起始距离：（188±2）㎜（两圆盘间）；直线动程为（120±2）㎜；

4.6联机接口；

4.7电源： 220V10   50Hz5；

4.8最大功耗：500W；

5、试验箱和空气采集器

5.1 扭曲装置应封闭在抗静电有机玻璃制的试验箱中，尺寸为300mm×300mm×300mm，试验箱前面板和后面板可以打开。后面板和两个侧板各有两个孔，孔上边缘距离玻璃箱顶部245mm，直径为10mm，在各板的300mm宽度上等距分布。

5.2 空气采集器的采样口固定在试验箱底部的中央，高于底板20mm。采样口端部直径为（40±5）mm。

5.3 连接空气采集器和尘埃粒子计数器的软管应采用聚氨酯、乙烯基聚酯或者类似材料，最大长度1500mm，内径（8.5±1.5）mm，在较小的弯曲半径下不应扭绞、弯折。

5.4 尘埃粒子计数器：具有8个测量通道；粒径测量范围：0.3μm～25μm或0.5μm～25μm；空气流量：（28.3±1.4）L/min，采样时间可在1s～24h范围内选择。

6、配置要求

6.1 主机                        1台

6.2 粒子计数器                  1台

6.3样本切割模板                1块

6.4等速进气探头和适配器        1套

6.5联机软件光盘                1张

6.6样本安装夹具                1副

6.7粒子计数器记录纸            1卷

6.8高效空气粒子过滤器          1只

6.9电脑（I5；处理内存≥16G；存储：512G SSD+1T HDD） 1台

6.10合格证                     1张

6.11产品使用说明书             1份

7、其它

7.1安装：免费安装、调试。

7.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

7.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

7.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

备注：1、采购设备涉及法律侵权的由投标人自行承担。

2、投标价格包含所有税费、报关费、国内外运输费、装卸费等到达客户使用场地前的一切费用。

## 三、标项2具体采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 高压蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （二） | 全自动冷冻研磨仪 | 进口 | 1 | 台 | 含税价 |
| （三） | 切割式研磨仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （四） | 智能集菌仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |

进口产品，必须提供原产地证明和海关进口报关单。

制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。

投标人在货物交付时必须提供售后服务承诺书及货物的使用说明书。提供设备应通过制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。保证提供的设备符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。

投标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。

## 四、标项2具体设备参数及指标要求：

设备1：高压蒸汽灭菌锅

1、数量：1台

2、设备用途：用于实验废弃物的灭菌处理。

3、工作条件：

3.1、工作环境：温度：10~35℃。

3.2、电压：220V AC±10%；电压频率：50~60Hz。

4、技术指标：

★4.1灭菌腔体容积：≥50L，灭菌室尺寸：φ340*525MM；

4.2加热功率：不小于3500瓦。

▲4.3门锁装置：轮式开门结构，机械式安全连锁装置；

▲4.4安全性能：具备超压自泄功能（0.145-0.165Mpa）、具备断水保护控制

★4.5最高工作温度：126℃-128℃，指示灯可显示工作状态

4.6密封方式：自胀式密封装置

4.7压力表类型：双刻度二类读数压力表

4.8 灭菌腔体材质：采用全不锈钢材料，耐腐蚀；

5、配置要求：

5.1压力灭菌器主机1台

5.2操作手册1套

5.3电源线1根

6、其他

6.1安装：免费安装、调试。

6.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

6.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

6.5 供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备2：全自动冷冻研磨仪

1、数量：1套

2、设备用途：用于实验室样品粉碎、均化、混合前处理，并同时保证在低温下，样品中的组成信息得到保留。

3、技术指标：

3.1可处理样品类型：适合硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、纤维质等各种样品，保证样品的完整性；

3.2研磨方式：双磁力线圈驱动电磁撞子振荡研磨技术，快速粉碎研磨；

▲3.3研磨过程：样品在研磨过程中始终处于液氮温度（-196℃），实时冷冻研磨；全封闭冷冻研磨，样品完整保持在研磨罐内，确保无样品损失；

★3.4研磨过程中，只有一个部件（撞子）在运动，无机械部件损耗；

3.5研磨结束后，研磨罐开口方向不可朝向实验人员，防止研磨罐胀罐，弹出密封部件，保障实验人员安全；

3.6控制面板角度可调，且可移动或固定，适合各种场景应用；

3.7样品从室温冷却至零下100℃用时不超过1min，冷却至零下196℃不超过5min；

▲3.8研磨罐均独立封闭，避免交叉污染及外界污染，且保证研磨罐清洗方便；

3.9具备一个研磨室和预冷篮，研磨一批样品的同时对另一批样品进行预冷，以节省时间；

★3.10样品处理范围0.1-100g ，可同时处理1个200mL或4个20mL或8个3mL研磨罐；

3.11研磨精度：≤5μm

3.12研磨腔为圆柱形，可完全浸没在液氮中；

3.13具备USB接口，可连接电脑或网络，用于下载程序、升级系统、导出方法、导出记录；

3.14配有液位传感器，当液氮液位低时会自动报警，同时仪器停止运转，以保证研磨效果，同时以保护线圈免受损害；

3.15内置高密度泡沫聚苯乙烯隔热/隔音材料，保持仪器低温运行，减少液氮损失，同时降低噪音污染

★3.16操作软件：彩色触摸屏显示，可对预冷时间、研磨时间、间歇时间、循环周期、撞子的运动速率等参数进行设置，可满足对于样品精确到秒的研磨条件设定；

3.17软件中可设置预冷时间范围30秒到30分钟可调；

3.18系统带有启动、暂停及停止按钮，可让使用者在研磨过程中随时停止、随时暂停以及再次启动，可继续研磨程序或重启研磨程序；

3.19软件中可设置循环数≥15次；

3.20具备安全联锁装置，保护实验人员安全；

3.21使用慢熔保险丝，提高熔断性能、防止熔断后产生的二次短路，降低对周围部件的影响；

3.22仪器运行平稳，无剧烈振动，避免仪器振动对仪器造成损伤，保证使用人员人身安全；

3.23通过CE（欧洲标准质量）认证、ISO 90001认证，完全符合WEEE/RoHS指令（提供证明材料）。

4、配置清单：

4.1主机                1套

4.2自动液氮位传感系统 1套

4.3 200mL研磨组件（含双端，中心圆管，撞击棒）   1套

4.4 20mL研磨罐组件（含双端，中心圆管，撞击棒）  4套

4.5 3mL 研磨罐组件（含双端，中心圆管，撞击棒）   4套

4.6 50L液氮罐       1套

5、其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

设备3：切割式研磨仪

- 数量：1台

2、设备用途：用于实验室样品粉碎前处理，适用于塑料、橡胶等硬质材料的粉碎前处理。

3、技术指标：

★3.1最大进样尺寸：≥70×90mm

3.2 最大样品处理量：≥80L/h

3.3筛网孔径：0.2-20mm

3.4转速：100-3000rpm，连续可调。

▲3.5防回溅进料漏斗，配备防止飞溅的可翻转漏斗盖；

★3.6   3个固定刀，转刀与固定刀片之间的渐进式切割几何学，确保更快的粉碎不产生堵塞；

★3.7直刀：每个直刀包含4个切割刃，切割刃为碳化钨制，24个切割刃可单独拆卸且2边可交替使用（即每个切割刃可使用2次）；

3.8研磨舱室内转刀的转动切割边缘和固定刀片之间的渐进式切割几何学设计，样品可自动向前移动，从而通过刀片之间的剪切力实现精细粉碎，直至达到预定的最终精度；

3.9转接轴通过深沟球轴承安装在电机轴上，转接轴底部安装4个销轴，转刀通过快装的形式安装在转接轴上，转刀底部对应4个销孔插入销轴；

3.10筛网卡槽式设计，快速更换筛网并且筛网不易变形，可自动确保至转子的最佳距离，消除了无效空间，使样品材料在研磨腔不会随意停滞。

3.11气旋式分离器，采用大型过滤器，最佳化的气流可确保研磨腔的空气流量，从而加快粉碎过程，不产生堵塞现象。

3.12研磨腔体可360°完全打开，舱室上部以及研磨腔门可以完全打开，舱室门可快速装卸，以快速更换刀具和清理舱室；

3.13研磨腔体表面光滑，易于清理和防止交叉污染；

★3.14仪器设有通气格栅和方形收集槽连通，大大提高了收集装置内的空气流通，通气格栅内高分子纳米材料制的防尘网，在保障通气通常外，更有效防止收集槽内的粉尘外溢，大大的提高出样效率；

3.15具备中央电磁锁设计，扣式机械锁锁紧设计；

3.16具备马达制动系统，当研磨腔室门打开或收集容器抽出，设备立即停止运转。

3.17设备有研磨软件国家版权局计算机软件著作登记证书，保障设备的安全使用。

3.18.仪器须通过CE认证。

4、配置清单：

4.1   切割式研磨仪主机1台

4.2   24齿组合转刀（含24个碳化钨刀片）1把

4.3   6.0mm方孔底筛，不锈钢制1个

4.4  100-120L冷藏1台，具备冷冻、冷藏功能

5、其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备4：智能集菌仪

1、数量：1台

2、设备用途：用于粉针、小水针及瓶、袋大输液的无菌试验。

3、工作条件：

3.2电压：220V AC±5%；电压频率：50Hz。

4.技术指标：

★4.1泵功率≥65w，转速可调节：30-300 rpm/min；可设置≥4档常用转速，具有转速记忆功能。

4.2采用不锈钢机壳、无刷直流电机，机体圆角过渡设计。

4.3钢化玻璃触控面板，数字脉冲调速开关

4.4具有温湿度监控功能，显示运行状态和日期时间。

4.5主机内置试验计时器，以倒计时或累计计时方式显示运行时间或结束时间，满足小样品量精确定量的要求

4.6具有防水接口的脚踏开关

★4.7具有过流、过压、过载、堵转四种安全保护功能

4.8可提供完整的系统设计和说明文件、材质证明文件、质量合格证明文件。

5、配置要求：

5.1集菌仪主机1台

5.2过滤套筒20套

5.3操作手册1套

6、其他

6.1安装：免费安装、调试。

6.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

6.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

6.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

6.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

## 五、标项3具体采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | UV固化机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （二） | 洗刷仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （三） | 干燥抗裂试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （四） | 腻子柔韧性测定仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （五） | 反射率测定仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （六） | 自动划痕仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （七） | 自动涂膜机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |

## 六、标项3具体设备参数及指标要求：

设备1：UV固化机

- 数量：1台

2、设备用途：适用UV紫外光固化涂料的挥发物含量的测定仪是用于紫外光固化涂料的挥发物含量的测定，以及紫外光固化涂料里的低聚物交联固化。满足HG/T 3655-2012,GB/T 33374-2016,GB/T 34675-2017，GB 18581-2020，GB 24409-2020要求。

3、技术参数

★3.1光亮度范围：1000-9500Mmj/cm²；

3.2辐照距离：80~200mm；

3.3光谱主峰365nm；

3.4冷却方式为空冷排气；

3.5 功率密度：80-120w/cm；

▲3.6 固化方式：静态舱内固化，固化舱尺寸≥700（L）×330（W）×300（H）mm；

3.7 采用双重降温系统，灯管降温+箱体降温；
▲3.8 采用不锈钢吸热工艺，防止试验样品温升，避免局部高温；

3.9 内凹嵌套试验箱，有限避免光源外泄，杜绝光源伤害人体。

4、配置要求

4.1 主机 1台

4.2高压汞灯1套，灯管功率3kw

4.3金属比重杯：不锈钢材质，容积为50mL和100mL各3件，是用精加工的防腐蚀材料制成的横截面为圆形的圆柱体,上面带有一个装配合适的中心有一个孔的盖子。

4.4温度计3件：精度至少为 0.2℃

4.5不透水漏斗1件：容积 95±5ml ,上部玻璃管带有 4ml 刻度，最小分度值为 0.1ml ,上部玻璃管外径 12±0.2mm，内径 9±0.2mm，下半部玻璃外径 57-58mm，内径为 53-54mm，底盘直径为 65-66mm。

不透水装置1件：由直径 75 mm玻璃颈漏斗和带刻度玻璃管(采用分度值为0.05 mL的5 mL移液管)组成。

密封材料2包：中性硅酮密封胶

4.6回粘性测定仪1件：重 500 克，底面积 1cm²并要求平整光滑

4.7湿膜制备器:湿膜厚度分别为 100um，150um，200um，有效槽宽78mm各1件

4.8线棒涂布器：湿膜厚度分别是 20、40、80、100、120um ,有效槽宽200mm，总长240mm各1件

4.9砝码1件：质量为 500g，直径约 70mm 的砝码

4.10刷子50件：底纹笔类

4.11喷枪1件：w-71

4.12刮刀5件

4.13玻璃棒5件：长30cm

4.14打磨头2件：0号120目砂纸；90×38mm塑料盒，16mm泡沫塑料；约1000g的力(含砂纸、泡沫块、硬质材料）

4.15金属罩1件：直径大于200mm

4.16试验容器1套：不加盖的平底箱(塑料或其他耐碱材质)，箱的尺寸为(600士50)mm×(400士50)mm×(250士50)mm,箱内底部放置多孔(孔隙率大于50%)隔板(塑料或其他耐碱材质)，多孔隔板应垫起,垫起的高度为10 mm～15 mm。（含垫块，多孔隔板）

4.17玻璃皿(直径75mm)：5件

4.18 80目滤网：1件

4.19 400号，500号，0号120目砂纸各1包

4.20 无色透明聚酯膜500张：150×100×0.05mm

4.21酿造食醋，立顿绿茶+红茶；洗衣粉各1袋

4.22柔韧型室内用腻子，内墙用成模型底漆，室内装饰装修用溶剂型聚氨酯类木器涂料，水性涂料，溶剂型硝基木器涂料（面漆＋底漆），合成树脂乳液内墙涂料（面漆＋底漆）各1L

4.23聚氨酯胶黏剂2罐

4.24白色外用瓷质砖100件：95×45mm

4.25水青冈（山毛榉）实木板50件：150×100×10mm

4.26玻璃板100件：150×100×3mm

4.27玻璃板100件：200×150×3mm

4.28喷有无光黑漆玻璃板100件：150×100×3mm

4.29无石棉纤维增强水泥中密度平板200件：150×70×6mm

4.30马口铁板200件：155×85×0.28mm

4.31马口铁板500件：120x50x0.28mm

4.32马口铁板200件：150*70*0.28mm

4.33砂浆块200件：70×70×20mm

4.34无石棉纤维水泥平板200件：150×70×6mm

4.35无石棉纤维水泥平板100件：200×150×6mm

4.36无石棉纤维水泥平板100件：430×150×6mm

4.37黑白纸1包：黑白各半卡片纸，白色反射率应为(80士2)%,黑色反射率应不大于1%

4.38不锈钢型框70（内40）×70（内40），厚0.5mm和1mm各1件。

4.39小型自动搅拌机1套

- 其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备2：洗刷仪

1.数量：1台

2.设备用途：适用于各类涂料的耐洗刷性试验。满足标准GB/T 9756-2018;GB/T 9266-2009;GB/T9755-2014要求。

3.技术参数

★3.1夹具及刷子的总质量应为(450±5)g

★3.2刷子运动循环频率为往复20/25/30/35/37次/min

3.3往复行程的距离为300mm×2，大致为匀速运动。

★3.4蠕动泵流量0.1~20ml/min

3.5刷子：在90 mm×38 mm×25 mm的硬木平板(或塑料板)上,均匀地打(60±1)个直径约为3 mm的小孔,分别在孔内垂直地栽上黑猪棕,与毛成直角剪平,毛长约为19 mm。刷子刷毛最大承压在(190士40)N范围内。

4.配置要求

4.1 主机1台

4.2储液罐1个

4.3刷子2套

4.4压框2件

4.5玻璃板1件

5.其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备3：干燥抗裂试验机

1.数量：1台

2.设备用途：适用于涂料初期抗干裂的测定，满足标准JG/T24-2018,JG/T24-2000。

3.技术参数：

3.1 风洞内风速：能获得风速3±0.3m/s

3.2风速计量程：0~10m/s

3.3风洞尺寸：1000×300×300mm(风洞截面为正方形)

4.配置要求：

4.1主机1台

4.2风速测量装置1套。

4.3控制系统 1套。

4.4风洞试架2个。

5.其他：

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备4：腻子柔韧性测定仪

1.数量：1台

2.设备用途：适用于各种腻子涂料柔韧性检测。满足GB/T1731-2020要求。

3.技术参数：

3.1腻子膜柔韧性测定仪由固定在底座上的直径不同的2个半圆形轴棒组成

3.2 轴棒1长度为80 mm,直径100−0.10mm

  - 轴棒⒉长度为80 mm,直径50−0.10mm。

4.配置要求：

4.1主机1台

4.2提供4倍放大镜1套。

5.其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备5：反射率测定仪

1.数量：1台

2.设备用途：适用于各类涂料对比检测。满足GB/T23981.1-2009要求。

3.技术参数

3.1采用D65光源或C光源；

3.2示值误差±1.5%；

3.3示值范围0~100%；

3.4最小分度值0.1%；

3.5标准板尺寸不小于80×80mm，白标准板反射率应为（80±2）%，黑标准板反射率应不大于1%；

3.6准确度为0.3%。

4.配置要求

4.1主机1台

4.2黑白标准板2套。

4.3黑白校准板1套。

4.4电器箱1只。

4.5擦镜布1块。

4.6聚脂薄膜1卷。

5.其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备6：自动划痕仪

1.数量：1台

2.设备用途：适用于各类涂料的耐划痕试验。满足GB/T 9279.1-2015要求。

3.技术参数

3.1划痕速度(35±5)mm/s

3.2划针:半径为(0.50+0.01）mm的半球形硬金属针尖。

3.3测试负荷的范围应该是从1N～20 N,应以0.5N的增量调整并且精确至0.2N。

★3.4划痕长度120mm。

▲3.5在试板架刚开始运动时用带有斜面平台的下降装置使划针平滑地与涂层接触。平台斜面的角度应该是(12.5士2.5)°。

▲3.6试验样板最大厚度至少6mm。

4.配置要求

4.1主机1台

4.2划针1个。

4.3负荷1套。

4.4放大镜4倍1个。

5.其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

设备7：自动涂膜机

1.数量：1台

2.设备用途：适用于各类涂料对比率、耐洗刷性等项目仲裁检验时的制样。满足GB/T9756-2018要求。

3.技术参数

★3.1最大涂布行程400mm

▲3.2线棒两端能够各加载500g砝码

★3.3运行速度2-5-10-15-20-25-50-75-100-150-200mm/s

3.4具有真空吸附功能，能够满足聚酯膜平整紧贴于涂布台表面。

4.配置要求

4.1主机1台

4.2涂布推杆1件

4.3线棒推架1件（含配重2件）

4.4真空装置1套。

5.其他

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5供货要求：合同签订日起算，不超过60日历天。

## 七、标项4具体采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 塑料插扣件耐用性试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （二） | 整鞋吸湿透湿性试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （三） | 动态耐折试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （四） | 箱包扣件试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （五） | 箱包磁力扣耐用性试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （六） | 皮革柔软度测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （七） | 电子布氏硬度计 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （八） | 织物光泽度测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （九） | 摩擦色牢度仪(电动) | 国产 | 2 | 台 | 含税价 |
| （十） | 全自动缩水率试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十一） | 织物起毛起球仪（圆轨迹法） | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十二） | 滚箱式起球仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十三） | 万分之一天平 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十四） | 成鞋保温性测试仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十五） | 盐雾试验机 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十六） | 皮鞋勾心刚度试验仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |
| （十七） | 纸尿裤渗透性能测定仪 | 国产 | 1 | 台 | 含税价 |

## 八、标项4具体设备参数及指标要求：

设备1：塑料插扣件耐用性试验机

1、数量：1台

2、设备用途：用于塑料插扣反复耐疲劳性测试，符合标准；QB/T 5247-2018。

3、技术参数：

3.1 左试样卡可周期性按压插扣的卡位件，右试样卡使下部件做往复前进和撤出运动。左右试样夹相互配合，使插扣的上下部件做水平往复开合运动，运动频率可调。

★3.2 测试速度：(25±2）次/min

3.3 扣位行程：100（±2）mm

3.4 计数器，记录开合次数，开、合记作一次，计数范围：0-999999次

3.5 工作电源 AC220V±10%，50Hz，100W

3.6 气动式结构

3.7 控制装置，在试验过程中试样异常时有自动停机功能，并具有记忆功能。

4、配置要求

4.1 主机                 1台

4.2 产品合格证           1张

4.3产品使用说明书       1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备2：整鞋吸湿透湿性试验机

1、数量：1台

2、设备用途：适用于成品鞋吸湿性和透湿性测试，符合标准；GB/T 30397-2013。

3、技术参数：

3.1 仪器由水汽产生装置、压力调节装置、试验鞋楦、试样箱、质量测量装置等主要部件构成。

3.2 水汽产生装置产生的水汽（温度35℃±2℃，相对湿度90%±5%）通过进汽管进入鞋腔，未被鞋吸收及为透过鞋腔的水汽听过回汽管返回水汽产生装置。

3.3 鞋腔内的水汽压力通过压差传感器，反馈给压力调节装置，通过水汽输送量，使鞋腔内的水汽与环境大气的压差稳定在（0.12±0.02）kPa。

3.4 试验鞋楦，试验时套入试样内与鞋口部分温和，装有进汽口、出汽口和压差传感器口，鞋楦在鞋的鞋口处12mm以下挖空（可留下定位支撑点和导汽道），不予衬里和鞋垫接触，使鞋口下方12mm以下鞋腔内表面均能接触水汽。

3.5 试验箱，内腔体积不超过30L，箱体材料为不锈钢材料，试样箱内温度波动控制在±2℃。

3.6 质量测量装置，用于称干燥剂的质量，量程500g，最小分度值不大于0.01g，装干燥剂的托盘采用网状材料，孔径小于2mm，托盘面积为（200±10）cm²。

★3.7 试验箱内温度控制范围：常温～50℃，温度控制稳定度：±0.5℃（试验时常温～40℃，至0.5℃）。

★3.8 湿度控制范围：45%RH～95%RH，湿度控制稳定度：±0.5%RH（试验时90%RH±5%RH）。

3.9变色硅胶干燥剂（重量应根据试验箱尺寸大小来控制湿度范围。）变色硅胶干燥剂重量：（270～300）g。

3.10 试验时间设定范围：(0～99)h（至1s）。

3.11 样固定架鞋号范围：国际（24cm～27cm）、国内（38码～45码）

3.12 电源：AC220V  50Hz。

4、配置要求

1、主机                    1台

3、产品合格证              1张

4、产品使用说明书          1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备3：动态耐折试验机

1、数量：1台

2、设备用途：根据试样弯曲力的大小，选择合适的初始隔距及负重砝码，在一定的频率下往复耐折运动，检验腰带、背带、软提把等带类产品的质量，符合标准；QBT5246-2018

3、技术参数：

3.1 试样固定装置，一个试样夹沿左右方向运动，另一个试样夹沿前后方向运动，两个试样夹的初始位置在一条直线上。试样组：2组

▲ 3.2 初始隔距：（30，35，40）mm(可选）

▲3.3 最大行程：30-60mm（可调）

3.4 耐折频率：30-60次/min（可调）

3.5 耐折次数：0-999999次（可调）

3.6 负重加载装置，与左右运动的试样夹项链，可按需加载负重砝码，未加载砝码时，试样夹不受力，可左右自由运动。

3.7 电源：220V，50Hz

3.8 控制装置，在试验过程中试样异常时有自动停机功能，并自动记录此时的耐折次数。

4、配置要求

4.1 主机                 1台

4.2负重砝码：          （0.5、2、4）kg 各1个

4.3 产品合格证           1张

4.4 产品使用说明书       1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备4：箱包扣件试验机

1、数量：1台

2、设备用途：模拟使用磁力扣件、粘扣件的箱包的使用状态，在一定的速率、一定的角度下往复开合至规定次数，检验扣件的质量，符合标准；QB/T 5084-2017

3、技术参数：

3.1 试样固定装置，由上、下试样夹具构成，上试样夹具（活动夹具）固定扣件上部件所在的包体（或包盖），下试样夹具固定扣件下部件所在的包体。

▲ 3.2 开合装置，与可控制运动速度、角度和行程的试样夹相连，使扣件的上部件按一定角度做往复开合运动，角速度为（600±10）°/min。测试行程：0～90°（箱包夹具可调节）。

3.3 测试速度：1～20次/min。

3.4 次数设定：0～999999。

▲3.5 彩色触摸屏显示、控制，中、英文界面，菜单式操作模式。

3.6控制装置，在试验过程中试样异常时有自动停机功能，并具有记忆功能。

3.7 电源：220V，50HZ。

4、配置要求

4.1 主机                 1台

4.2 产品合格证           1张

4.3 产品使用说明书       1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备5：箱包磁力扣耐用性试验机

1、数量：1台

2、设备用途；用于箱包磁力扣的反复开合疲劳测试，通过其力值的衰减变化情况和所经过的测试次数，检验其品质及耐久性能，符合标准；QB/T5086-2017

3、技术参数：

3.1试样固定装置，由上、下试样夹具构成，上试样夹具（活动夹具）固定磁力扣的上部件，下试样夹具固定磁力扣的下部件。

3.2 开合装置，与可控制运动速度、行程的试样夹相连，使磁力扣的上部件在同一轴线上做往复开合运动，频率（35±2）次/min，行程（10±1）mm。

3.3 计数器，记录开合次数，开、和记做1次。3.4 次数可设定：0～999999。

3.4电源 AC220V±10%，50Hz，100W

3.5控制装置，在试验过程中试样异常时有自动停机功能，并具有记忆功能。

4、配置要求

4.1 主机                  1台

4.2 产品合格证            1张

4.3 产品使用说明书        1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备6：皮革柔软度测试仪

1、数量：1台

2、设备用途；用于测量皮革、兽皮等皮制品的软硬程度，以了解同批皮革的软硬度是否均匀，或单件皮革各部位的软硬度的差异性，符合标准GB/T39371-2020

3、技术参数

3.1 测试环（包括圆形孔径、金属环）：孔径能达到φ（20±0.1）mm、φ（25±0.1）mm、φ（35±0.1）mm

3.2 具有固定、夹紧皮革试样的固定夹。

3.3百分数显表，精度0.01

3.4圆柱形荷重触针：φ（4.9±0.1）mm，长度（11.5±0.1）mm，固定在圆柱形荷载上，圆柱形荷载内部置有弹簧。荷重触针与圆柱形荷载的总质量应为（530±10）g。

3.5 标准模块化设计，方便仪器维护与升级

▲3.6 仪器整机外壳选用金属烤漆处理

3.7 仪器采用台式结构设计稳健、移动更加方便

3.8 应配有记录皮革试样受力时舒展情况的计量器，精度为0.1mm

3.9 触针加载装置，使圆柱形荷重触针垂直靠近皮革表面，并且在（1.5±0.5）s内移动（11.5±0.1）mm。

3.10 应保证有效总试验力为5.5N~6.13N。

3.11 选用高精度数显表

3.12 校准板，厚度2mm，最小直径为60mm。

4、配置要求

4.1 主机                      1台

4.2 校准板                    1块

4.3 产品使用说明书            1份

4.4 产品合格证                1张

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备7：电子布氏硬度计

1、数量：1台

2、设备用途；电子布氏硬度试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。该硬度计去除了加荷砝码，采用电子自动加荷系统，具有十级试验力，测试范围更广，精度更高。执行标准：执行标准： GB/T231.2-2012、JJG 150-2005。

3、技术参数

▲3.1 布氏标尺：HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、

HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000

▲3.2 试验力：62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1226N),187.5kgf(18

39N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)

3.3试件最大高度：230mm

3.4最小测量单位：0.005mm

3.5保荷时间：5~60s

3.6硬度测试范围：8~650HBW

3.7总放大倍数：20X

4、配置要求

4.1 主机                      1台

4.2标准硬度块（200±50）HBW      1块

4.3标准硬度块（100±50）HBW      1份

4.4 产品合格证                 1张

4.5 使用说明书                 1份

4.6合金压头Φ10                1个

4.7合金压头Φ5                  1个

4.8合金压头Φ2.5               1个

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备8：织物光泽度测试仪

1、数量：1台

2、设备用途；用于测定各种织纹结构及不同颜色织物的光泽度，符合标准；FZ/T 01097-2006。

3、技术参数

3.1 测量范围：0-1000GU

3.2 分度值：＞100:1GU

3.3 测量重复精度：0-100:0.2GU

3.4 测量时间＜1S

▲3.5 数据储存：可存储100条标样，10000条试样

▲ 3.6 彩色触摸屏显示、控制，中、英文界面，菜单式操作模式

3.7仪器性能稳定，操作方便、快捷、可靠

3.8外壳采用优质冷轧钢板制作，表面静电喷涂；

3.9测试时间可根据测试要求，任意调节

3.10删除方式采用选中删除，方便删除任意一条测试结果。

3.11 工作温度0-40°

3.12 试验原理：应用A光源60°角（与法线的夹角）的入射平行光照射在试样上，在60°角与-30°角位置上分别接收其正反射光和漫反射光，测得物体的光照度。以对比光泽度的方法计算两个光强度的比值来表示织物的光泽度。

4、配置清单：

4.1主机                1台

4.2产品合格证          1张

4.3 产品使用说明书      1份

4.4 校准标准版          1块

4.5  USB数据线          1根

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备9：摩擦色牢度仪(电动)

1、数量：2台

2、设备用途；用于纺织品、针织品、皮革、电化金属板、印刷等行业作评定色牢度摩擦试验，符合标准；GB/T3920等常用测试标准、可进行干、湿摩擦测试功能。

3、技术参数

3.1 摩擦头压力及尺寸：9N,圆型：￠16mm；方型：19×25.4mm；

3.2 摩擦头行程：104mm；

3.3 曲柄回转次数：60次/分；

3.4 试样最大尺寸与厚度：50mm×140mm×5mm；

3.5电控箱采用金属烤漆、拉杆、配重块、磨台均采用304不锈钢制造，永不生锈

3.6磨头采用进口特铝材料，不易变形

▲3.7 配备便捷安装夹头，单手快速安装试样。

▲3.8传动滑行机构采用进口直线滑块、标准（调速）电机，运行平稳，无抖动

▲3.9小轧车防锈材料（主动轮采用304不锈钢、被动轮为铜材带轴承、支架为特铝），保证沾色棉布十次内的含水率在95～100%之间

3.10 操作方式：电动；

3.11 电源：AC220V±10%，50Hz，40w；

4、每台配置要求

4.1 主机                  1台

4.2 产品合格证            1张

4.3 产品使用说明书        1份

4.4摩擦布              1盒

4.5耐水细纱纸          5张

4.6盛水盒              1只

4.7摩擦头：圆型：￠16mm；方型：19×25.4mm各1只

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备10：全自动缩水率试验机

1、数量：1台

2、设备用途；用于各种棉、毛、麻、丝、化纤织物、服装或其它纺织品经洗涤后的收缩率及松驰测定，符合GB/T8629-2017 A1新机型标准洗衣机要求。

3、技术参数

▲3.1 工作模式：工业级单片机程序控制，任意选择最新的至少20套标准洗涤程序，或自由编辑完成非标准洗涤程序，即可随时调用。

3.2 洗衣机机型：A1型洗衣机—前门加料、水平滚筒型（对应GB/T8629-2017）；

3.3 内滚筒规格：直径：520±1mm；滚筒深度：（315±1）mm；内外滚筒间距：（17±1）mm；提升片数量：3片相距120°；提升片高度：（53±1）mm；外滚筒直径：（554±1）mm；

3.4 洗涤方式：自带标准洗涤程序中各温度、时间符合GB/T8629-2017标准要求。另自由编辑洗涤程序时，洗涤、停止时间均可在1～255S以内自由设置；

3.5 最大洗涤容量及精度：5kg±0.05 kg；

3.6 水位控制：10cm（低水位）、13cm（中水位）、15cm(高水位) 可选择；

3.7 内滚筒净容积：61L；

3.8 温度控制范围及精度：室温～99℃±1℃，分辨率0.1℃，温度补偿量可设定；

3.9 滚筒转速：10～800r/min；

3.10 脱水设定：中脱、高脱1、高脱2、高脱3、高脱4均可在10～800转/分钟内自由设置；

▲3.11 标准要求滚筒转速：洗涤时：（52±1）r/min；低速甩干：（500±20）r/min；高速甩干：（800±20）r/min；

3.12 注水速度：（20±2）L/min；

3.13 排水速度: ＞30L/min；

3.14 全部机械系统来自于专业家用洗衣进厂家的特殊定制，具备家电产品的成熟设计及高度可靠性。

▲3.15仪器运行平稳、噪音低；悬挂式洗涤滚筒，无需安装水泥地脚。

▲3.16 大屏幕彩色触摸屏显示操作，中、英文操作系统可选；

3.17 外壳全不锈钢结构，防腐、美观、经久耐用；

3.18 完全开放自编辑程序功能,可存储50组；

3.19 配套最新标准洗涤程序、手动单项控制；

3.20 高性能变频器、变频电机，高低速转换平稳、电机升温小，噪音低，可自由设定转速；

3.21 气压传感器精密控制水位高度。

3.22 加热功率:5.4kW；

3.23 电源：Ac220V,50Hz,6KW；

3.24 仪器外型尺寸：700×850×1250mm(L×W×H)；

4、配置清单：

4.1 主机             1台

4.2 排水管           1条

4.3 产品合格证       1张

4.4 产品使用说明书   1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备11：织物起毛起球仪（圆轨迹法）

1、数量：1台

2、设备用途；用于评定各种机织物、针织物起毛、起球状况。符合标准；GB/T 4802.1

3、技术参数

3.1 试样夹头与磨台作相对垂直运动，其动程均为：（40±1）mm；

3.2 刷盘参数：

3.3  尼龙刷采用直径为：（0.3±0.03）mm的尼龙丝，尼龙丝的刚性应均匀一致，尼龙丝头为圆头，刷面平齐，高度差：＜0.5mm；

3.4 尼龙刷植丝孔径为：（4.5±0.06）mm，每孔尼龙丝为（150±4）根，孔距为（7±0.3）mm；

3.5 磨料中的尼龙刷上装有调节板，可调节尼龙丝的有效高度，能控制尼龙刷的起毛效果；毛刷高度可调范围：（2～12）mm；

3.6  磨头和磨台表面平行度：≤0.2mm；

3.7 磨头与磨台平面接触间隙：≤0.1 mm；

3.8 对试样施加的压力重锤分别有：100cN±1%和290cN±1%；

▲3.9 试样夹头与磨台质点相对运动轨迹为圆，圆周轨迹直径：40±1mm；

3.10 试样夹头与磨台相对运动速度为：（60±1）r/min；

3.12 摩擦次数：1～999999次（可设定）；

3.13 试样夹环内径：90mm，样品夹重量：490cN±1%；

3.14 316不锈钢磨头及不锈钢砝码；

▲3.15 大屏幕彩色触摸屏显示操作，配中、英双语操作系统；

▲3.16 传动滑行机构采用进口直线滑块，运行平稳；

3.17 静音驱动电机配有调速器，噪音低。

3.18 电源：AC220V,50Hz,200W；

4、配置清单：

4.1 主机                       1台

4.2 试样夹头                   1只

4.3 重锤两种：100cN，290cN 各  1只

4.4 标准2201华达呢二片，￠105mm和￠140mm聚氨酯泡沫塑料垫片  各5片

4.5 产品合格证                 1张

4.6 产品使用说明书             1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备12：滚箱式起球仪

1、数量：1台

2、设备用途；用于毛、针织物及其它易起球的织物的起毛起球性能测试，符合标准；ISO12945.1、GB/T4802.3等标准。

3、技术参数

3.1 起球箱数量：4只；

3.2 箱体空间：235×235×235mm（L×W×H）；

3.3 箱体滚动速度：60±1r/min；

3.4 箱体滚动次数：1～999999次 (任意设定)；

3.5 载样管尺寸、重量、硬度：￠31.5×140mm，壁厚3.2mm，重52.25g，邵氏硬度37.5±2；

3.6 内衬橡胶软木：厚3.2±0.1mm，邵氏硬度82-85，密度917-930Kg/m3，摩擦系数0.92-0.95；

▲3.7 金属箱体，牢固、永不变形；

▲3.8 进口优质橡胶软木垫片，可折卸，方便快速更换；

▲3.9 配进口聚氨酯载样管，经久耐用，稳定性好；

▲3.10大屏幕彩色触摸屏显示操作，配中、英双语操作系统；

3.11 电源：AC220V,50Hz，200W；

4、配置清单：

4.1 主机                1台

4.2 试样取样板          1只

4.3 进口聚氨酯载样管    20只

4.4 产品合格证          1张

4.5 产品使用说明书      1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备13：万分之一天平

1、数量：1台

2、设备用途；称重

3、技术参数

3.1 稳重范围：0-200g；

3.2 读数精度：0.1mg；

★3.3 重复性：±0.2mg；

3.4 线性误差：±0.2mg；

3.5 称盘尺寸：Φ80mm；

3.6 输出接口：RS232C；

3.7 电源：110V/220-240/AC；

4、配置清单：

4.1 主机    1台

4.2 产品合格证          1张

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备14：成鞋保温性测试仪

1、数量：1套

2、设备用途；将测试鞋子内装入钢珠，在鞋内底放入一个温度探针，再将鞋子用密封塞密封，将其放在一个低温箱内，观察鞋底内的温度变化，判定其保暖情况，评估其冷绝缘性。符合标准；ISO20344-2021、GB/T 21284-2015等。

3、技术参数

3.1温度范围：-40℃～150℃

3.2湿度范围：20～98%RH；

3.3波动/均匀度	：≤±0.5 ℃/±2℃，±2.5 %RH/+2～3%RH；

★ 3.4升温时间：-20℃～100℃约35min；

3.5降温时间：20℃～-20℃约35min；

3.6控制系统：控制器	LCD显示触控式温湿度控制器，单点及可程式控制；

▲3.7解淅度：0.1℃/0.1%RH；

3.8传感器：干湿球铂电阻PT100；

3.9加热系统：镍铬合金电加热式加热器；

▲3.10制冷系统：原装进口压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等；

3.11循环系统：采用加长轴电机，配耐高低温之不锈钢多翼式风轮；

3.12外箱材质：SUS＃304雾面线条处理不锈钢板；

3.13内箱材质：SUS＃镜面不锈钢板；

3.14保温层：聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉；

3.15门框材质：双层耐高低温硅橡胶密封条；

3.16标准配置：多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个；

3.17测试引线孔（50mm）1个；

3.18安全保护：超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护；

3.19加热加湿空焚、欠相逆相

4、配置清单：

4.1 主机                 1台

4.2 产品合格证           1张

4.3 产品使用说明书        1份

4.4钢珠4kg               1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备15：盐雾试验机

1、数量：1台

2、设备用途；本机针对各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性，符合标准；QB/T 3826-1999。

3、技术参数

3.1 温度范围35℃～55℃

3.2 温度波动度≤±0.5℃

3.2 温度均匀度≤±2℃

3.4 温度精度±1℃

3.5 试验室温度盐水试验法(NSS ACSS)35±1℃耐腐蚀试验法（CASS）50±1℃

▲3.6 喷雾量1.0~2.0 ml / 80cm²/ hr

3.7 盐水温度35℃±1℃

3.8 饱和空气桶温度盐水试验法(NSS ACSS)47±1℃耐腐蚀试验法（CASS）63±1℃

3.9 试验室容积108L

3.10 试验设备的结构材料不应影响盐雾的腐蚀性能，同时又耐盐雾腐蚀。

3.11 盐雾箱顶部凝聚的液滴不允许滴到试样上，箱内舍友挡板，使盐雾不直接喷到试样上。

3.12 箱内暴露区至少有二个清洁的收集器，一个紧靠喷嘴，另一个在离喷嘴最远处，保证试验时它们收集的只是盐雾而不是从试样或箱内其他部分滴下来的液体，保证收集面积为80cm²。

3.13 试验时箱内湿度应大于95%。

3.10 电源AC220V,10A

4、配置清单：

4.1 主机                 1台

4.2 产品合格证           1张

4.3 产品使用说明书        1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备16：皮鞋勾心刚度试验仪

1、数量：1台

2、设备用途：适用于检测皮鞋勾心纵向抗弯刚度的试验，也可适用于组合内底和半托底纵向抗弯刚度的试验，符合标准；GB/T3903.34-2019《鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 》、QB/T 1813-2000《皮鞋勾心纵向刚度试验方法》等。

3、技术参数

3.1 可夹持I型、Y型、L型、组合内底及半托底；

▲3.2采用PLC可编程控制器控制，触摸屏人机界面，试验结果由控制器进行自动计算处理；

3.3外型美观，清洁方便；运行平稳合理噪声低，无跳动和振动现象；

▲3.4试样装卸方便，能自动施加载荷力，自动计算试验结果，并自动判断试验结论，减轻试验人员劳动强度，提高效率。

3.5试样夹具钳可夹持长度：（32±1）mm。

3.6带角度的勾心可夹持长度：（18±1）mm。

▲3.7数字千分表测量范围：0～10mm，分度0.001mm。

3.8施加力值：（0～50）N可设定。

3.9可调倾斜角度：≥30°。

3.10试验过程间歇时间可设(10-60S）。

4、配置清单：

4.1 主机                     1台

4.2 产品合格证               1张

4.3 产品使用说明书           1份

4.4 I、L、Y型夹具            1套

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

设备17：纸尿裤渗透性能测定仪

1、数量：1台

2、设备用途；纸尿裤渗透性能测定仪用于纸尿裤等产品吸收速度、回渗量、渗漏量等渗透性能的测定，符合标准：GB/T28004.1-2021、GB/T28004.2-2021等。

3、技术参数

▲3.1 设备采用5工位设计，可进行独立测试。五个独立电极（铂金）和五个加液泵，可以单独设置每个工位的加液量和流速，可同时或者单独测量不同型号的成人或儿童样品。测试过程全自动，自动加液、压重、测试。

3.2 测试用的试液采用蠕动泵控制加液方式，保证加液的稳定性以及重复性，加液精度：±1%。

3.3 试液（生理盐水）加热方式采用水浴加热方式，存储于玻璃灌中，不会对试液的性能产生任何影响。

3.4 儿童纸尿裤测试样夹具：U型底座3个、试样支架3个、标准加液模块3个、标准加压模块3个。

3.5 成人纸尿裤试样夹具：U型底座2个、标准加液模块2个、标准加压模块2个。

3.6 所有试样夹具采用PA66材质经3D打印而成，耐冲击性强、耐腐蚀、耐高温。

整机采用台式结构设计，操作稳定，移动安装更加方便。

3.7 主控采用意法32位MCU，可配物联网功能，方便数据接入客户ERP系统。

3.8 采用触摸屏控制和显示，中、英文界面菜单式操作。

3.9 儿童纸尿裤测试夹具参数尺寸：

3.9.1 U型试样底座参数：

B1:  L:125±1mm  W:122±1mm

B2:  L:136±1mm  W:135±1mm

B3:  L:154±1mm  W:152±1mm

3.9.2 标准加液模块参数：

M1:  L:100±1mm  W:80±1mm

M2:  L:108±1mm  W:85±1mm

M3:  L:125±1mm  W:95±1mm

3.9.3 标准测试加压模块：

Y1:  L:100±1mm  W:80±1mm

Y2:  L:108±1mm  W:85±1mm

Y3:  L:125±1mm  W:95±1mm

3.10成人纸尿裤测试夹具参数尺寸

3.10.1  U型试样底座参数：

L:319±1mm  W:200±1mm

3.10.2  标准加液模块参数：

M1:  L:170±1mm  W:70±1mm

M2:  L:170±1mm  W:95±1mm

3.10.3 标准测试加压模块：

Y1:  L:170±1mm  W:70±1mm

Y2:  L:170±1mm  W:95±1mm

3.11取液装置应满足以下要求：

3.11.1 婴儿纸尿裤：

3.11.1.1 小号（S）码及以下：	(40±2)ml

3.11.1.2 中号（M）码：		(60±2)ml

3.11.1.3 大号（L）码及以上：	(80±2)ml

3.11.2 婴儿纸尿片：

3.11.2.1 小号（S）码及以下：	(30±2)ml

3.11.2.2 中号（M）码：		(40±2)ml

3.11.2.3 大号（L）码及以上：	(50±2)ml

3.11.3 成人纸尿裤：

3.11.3.1：中度失禁产品：		(100±2)ml

3.11.3.2：重度失禁产品：		(150±2)ml

3.11.4 成人纸尿片：

3.11.4.1：中度失禁产品：		(70±2)ml

3.11.4.2：重度失禁产品：		(100±2)ml

3.12 加压压强：2.0±0.2 KPa、4.0±0.2 KPa

3.13 加液流速：480±5 ml/min（儿童）、720±5ml/min（成人）

3.14 计时范围：0.00 ~ 9999.99 s

3.15 试液加热范围：室温+5℃～50℃

8、电源：AC220V、300W、50Hz

4、配置清单：

4.1 主机					1台

4.2 水浴锅				1台

4.3 婴儿纸尿裤测试夹具	1套（U型底座B1、B2、B3，样品支架T1、T2、T3，标准测试加液模块M1、M2、M3，标准测试加压模块Y1、Y2、Y3）

4.4 成人纸尿裤测试夹具	1套（U型底座B×2，标准测试加液模块M1、M2，标准测试加压模块Y1、Y2）

4.5 吸水纸				1包

4.6天平（百分之一）	1台

4.7 产品合格证			1张

4.8产品使用说明书		1份

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过30日历天。

## 九、标项5具体采购设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 室内高光谱成像测试系统 | 国产 | 1 | 套 | 含税价 |

## 十、标项5具体设备参数及指标要求：

1数量：1套

2设备用途：室内高光谱成像测试系统采集织物的高光谱图像数据，借助高光谱图像信息图谱合一的特点，可获取织物不同区域的高光谱数据，从而达到对织物的颜色、材质、类别等特征快速无损的检测。

3.技术参数：（★项为重要参数，不满足作无效投标处理）

室内暗箱系统

3.1样品空间尺寸：300mm*300mm*100mm

3.2光照空间均匀性：≥90%

3.3工作距离可调范围：100mm~600mm

3.4样品扫描台行程：800mm

★3.5可同时搭载双相机测试，数据采集时实现相机自动切换，无需手动切换采集相机

可见近红外高光谱相机

★3.6成像原理：透射式光栅，推扫式成像

★3.7成型方式：既可内置推扫式成像，又可外部移动平台运动成像，两种成像方式可通过

软件切换

3.8光谱范围：400-1000 nm

★3.9光谱分辨率(FWHM)：≤2.8 nm

★3.10光谱采样间隔(600nm/波段数)：0.57nm(1X)；1.15nm(2X)；2.34nm(4X)；4.68nm(8X)

★3.11光谱通道数（软件可调）：1040(1X)；520(2X)；256(4X)；128(8X)

★3.12空间通道数（软件可调）：1392(1X)；696(2X)

★3.13单张图像像元数(内置推扫模式)：≥1392*1400(1X)；696*700(2X)

★3.14探测器：高性能CCD

3.15像元尺寸：6.45μm*6.45μm

3.16值孔径：F/2.4

3.17狭缝长度：≥14.2mm

3.18狭缝宽度：≤30um

3.19倒线色散：≥97.5nm/mm

3.20通光效率：>50%

3.21杂散光：<0.5%

3.22像差：无像散，枕形畸变＜1.5um,梯形畸变＜1.0um

3.23动态范围：≥12 bits

3.24镜头：23mm焦距镜头，标准C接口，全波段消色差处理

★3.25连接方式：一根USB线实现连接通信

★3.26供电方式：内置电池供电40Wh（工作时间＞4小时）或外部市电直接供电

★3.27具备自动曝光功能，自动扫描速度与积分时间自动匹配功能，图像不发生形变

★3.28具备自动电控调焦功能，获取清晰图像，无需手拧镜头调节图像采集清晰度

★3.29户外使用，通过辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控

★3.30高光谱成像仪取下镜头，可直接与显微镜联用，通过内置扫描方式完成高光谱图像数据获取，无需配置电动移动载物台

近红外高光谱相机

★3.31成像原理：透射式光栅，推扫式成像

★3.32成型方式：既可内置推扫式成像，又可外部移动平台运动成像，两种成像方式可通过软件切换

3.33光谱范围：900-1700 nm

★3.34光谱分辨率(FWHM)：≤5.0 nm

★3.35光谱采样间隔(800nm/波段数)：≤2.0nm

★3.36光谱通道数：512；

★3.37空间通道数：640(

★3.38单张图像像元数(内置推扫模式)：≥640*600

★3.39探测器：高性能InGaAs探测器

3.40像元尺寸：15μm*15μm

3.41值孔径：F/2.0

3.42狭缝长度：≥14.2mm

3.43狭缝宽度：≤30um

3.44倒线色散：≥110nm/mm

3.45通光效率:>50%

3.46杂散光：<0.5%

3.47动态范围：≥12 bits

3.48镜头：30mm焦距镜头，F/2.0,在800-2500nm范围内经增透镀膜涉设计处理

★3.49连接方式：一根USB线实现连接通信

★3.50供电方式：既可内置锂电池供电80Wh（工作时间＞3小时）又可外部直接供电

★3.51具备自动曝光功能，自动扫描速度与积分时间自动匹配功能，图像不发生形变

★3.52具备自动电控调焦功能，获取清晰图像，无需手拧镜头调节图像采集清晰度

★3.53户外使用，通过辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控

短波红外高光谱相机

★3.54成像方式：透射光栅推扫式成像

★3.55有效光谱范围：1000-2500nm（投标文件中需提供第三方检测机构的测试报告）

★3.56光谱分辨率(FWHM)：≤12nm

★3.57采样间隔:≤5.6nm

3.58F/#: F/2.0

3.59狭缝宽度：≥30um

3.60有效狭缝长度：≥9.2mm

★3.61空间像素数：≥380

★3.62光谱通道数：≥285

3.63像素尺寸：≤25um*25um

3.64曝光时间：0.1~20ms

★3.65探测原件：MCT（斯特林Cooled）

3.66数据接口：Cameralink接口

3.67镜头：标准C接口,30mm, F/2

3.68最大帧频：≥400FPS

3.69输入电压：24V

★3.70信噪比峰值：≥1000:1

采集控制及处理软件

3.71相机参数设定与控制、光谱与影像数据查看功能、支持中英文双语切换、波段选择功能、单波长灰度图像连续预览、反射率校正功能、区域校正功能具备软件著作权

3.72分析软件功能：非监督分类、光谱角匹配、波形相似度匹配、光谱线性解混、主成分分析、波段运算

数据采集器

3.73处理器：I5；处理内存≥16G；存储：512G SSD+1T HDD

4.配置要求：

4.1室内测试暗箱  1台。

4.2室内测试光源  1套

4.3标准校正白板  1块

4.4可见近红外高光谱相机   1台

4.5可见近红外成像镜头   1各

4.6近红外高光谱相机    1台

4.7近红外成像镜头     1个

4.8短波红外高光谱相机  1台

4.9短波红外成像镜头    1个

4.10数据采集预处理软件  1套

4.11数据分析软件        1套

4.12数据采集器         1套

5其他：

5、其它

5.1安装：免费安装、调试。

5.2质保期要求：仪器设备免费保修24个月；质保期内所有配件免费；从仪器验收签字之日起算起。终身提供维修维护服务，包括对零配件的供应。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

5.3	售后服务要求：仪器设备出现故障时，供货方24小时内对用户的服务要求做出响应，如果需要上门服务，保证在3个工作日内到达用户现场处理。

5.4培训要求：免费提供不少于2天的理论和实操培训，保证不少于2名操作人员能独立操作和维护保养设备，现场培训人员名额不限。

5.5 供货要求：合同签订日起算，不超过90日历天。

5.6仪器应满足的标准为：交货时国家或相应组织颁布现行有效的标准为准。

进口产品，必须提供原产地证明和海关进口报关单。

制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准，且为优级产品。

投标人在货物交付时必须提供售后服务承诺书及货物的使用说明书。提供设备应通过制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。保证提供的设备符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准。

投标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。必须提供各种产品装箱清单，按装箱清单进行验收。

进口产品请按要求提供出口国和到港海关防疫消杀证明材料。

## 十一、其他要求

▲说明1：本项目可以采用进口产品。政府采购项下进口产品的界定依据为财政部颁布的文件（财库〔2007〕119号、财办库〔2008〕248号）。

说明2：本项目核心产品：标项一设备1无约束包装抗内压破坏试验仪；标项二设备2全自动冷冻研磨仪 ；标项三设备1UV固化机；标项四设备2整鞋吸湿透湿性试验机；标项五设备室内高光谱成像测试系统，不同投标人所投核心产品品牌应不完全相同。如核心产品品牌完全相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

说明3：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

## 第三部分 商务要求

## 一、报价要求

▲报价包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。本次投标报价为人民币价。

## 二、签订合同

▲本项目合同甲方为浙江省轻工业品质量检验研究院，乙方为中标人，合同款支付给乙方。

注意事项：乙方应可办理进口代理事项。

## 三、履约保证金交纳

▲详见《第四章 采购合同》

## 四、付款条件

▲详见《第四章 采购合同》

## 五、其他内容

详见招标文件的《第四章 采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

## 六、分包和转包

▲投标人不得将本合同范围的货物供应转包由其他单位承担；也不得未经采购人同意擅自部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

▲本项目要求：本项目不得分包。

▲享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

## 第四部分 落实政府采购政策要求

## 一、政府采购扶持政策

（一）经采购人确认，标项一和标项二不属于专门面向中小企业采购的预留份额项目；标项三、四、五属于专门面向中小企业采购的预留份额项目。

标项一、标项二符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予政策扶持，扣除比例见《第五章 评标办法》；

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【工业】

（二）根据财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 二、节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

## 三、节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

## 第五部分 实质性内容

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

# 第四章  采购合同

甲    方：浙江省轻工业品质量检验研究院

联系方式：0571-88181877

联系地址：杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

乙    方：

联系方式：

联系地址：

指定联系人：

见证方：

单位地址：

联系人、 办公室电话：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 定义

1.“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3.“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

4.“服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

5.“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

6.“乙方”系指中标（成交）后提供合同货物和服务的经济实体。

7.“现场”系指将要进行货物安装的地点。

8.“验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

- 合同依据文件

1. 本项目采购文件；

2. 乙方的投标文件（资格证明文件、商务技术文件及报价文件）

- 销售产品名称、品种、规格

| 序 号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：（大写） (含税) |  |  |  |  | 小写： ￥ 元 |  |  |  |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

1.	自本合同签订生效后按下表约定期限执行，此期限内乙方将货物送到甲方指定的目的地，并完成安装、调试，交付使用。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 约定交货、安装、调试、验收完毕 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

甲方指定联系邮箱：

乙方指定联系邮箱：

3.	本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

4.	本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放现场。

5、本合同项下设备毁损、灭失的风险，在设备交付、验收完毕之前由乙方承担。

- 产品的质量、技术标准及验收

1.	下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、招标文件；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件；如乙方提供的产品质量不符合前述任一文件中所提到的对产品的质量或技术要求的，均视为乙方违约。

2.	产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行；

3.	产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供由甲方指定的省级以上（含省级）或有资质的计量检定部门出具的证书作为验收材料之一；

4.	乙方对甲方在使用合同产品过程中引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿全部损失, 损失包括但不限于律师费、诉讼费、公证费。

- 付款方式：

1.	本合同项下，标的额总价为人民币        元（大写：     元整）；

2.	合同签订前，乙方向采购人支付履约保证金（金额为合同金额的2.5%，履约保证金在自验收合格之日起，甲方正常使用确认乙方无违约行为后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）），合同签订后按以下进度进行付款：

（1）甲方在合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付40%的预付款；

- 全部设备到货，安装调试结束，甲方支付合同总价30%；

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到全额、有效的增值税专用发票后15日内，甲方支付合同总价30%。

3、本合同下甲方收款账号为：

户名：浙江省轻工业品质量检验研究院

账号：1202020709014407034

开户行：工行杭州市解放路支行

本合同下乙方收款账号为：

户名：

账号：

开户行：

- 开票方式

乙方需在甲方付款前向甲方提供增值税专用发票。

- 产品质量保证、售后服务

1.	乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2.	质保期按本合同第三条约定执行。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。

乙方保证在接到故障电话24小时内响应甲方要求，3个工作日内派员上门现场维修，4天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。

由此产生的到安装现场的更换费用、运费等所有费用由乙方负担。

3.	在质保期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。质保期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。如质保期外的使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场。

- 甲方违约责任

如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

1、非因甲方原因，乙方逾期履行本合同约定义务的，自逾期之日起，甲方有权要求乙方每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金；

2、非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方返还甲方前期已支付的全部设备款项，且乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、公证费。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式协商变更的除外。

3、乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第三条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，甲方有权要求乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、公证费。。

4、如果发生乙方的合同履行违约行为，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知后15日内向甲方支付，甲方也有权从履约保证金和任何一笔付款中扣除；上述金额不足扣除部分，甲方有权向乙方继续追索，乙方应予以支付。

- 专利权

乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起15个工作日内通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

- 包装

1、乙方交付的所有货物要符合保障的规定、要求且适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

2、 乙方对各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

3、 乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记。

（1）合同号；

（2）目的站／码头；

（3）供货、收货单位名称；

（4）设备名称、机组号、图号；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为20 吨或超过20吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。

4 、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

5、备品备件应分别包装并按本条第2款注明内容，专用工具也应分别包装。

6、 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7、所有管道、管件、阀门及其他设备的端口（如有）必须用保护盖或其他方式妥善防护。

8、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。

外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各1份。另邮寄装箱清单各 1份。

9、乙方不得用同一箱号标明任何两个箱件。

10、 乙方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式  1份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

每包技术资料的封面上应注明下述内容。

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）目的站／码头；

（4）毛重；

（5）箱号／件号。

11、 甲方可派遣代表到乙方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。

12、乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运条件

1、乙方应在产品发运前    7    天以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。如需要，乙方应以挂号信寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2、乙方负责安排合同设备运送到甲方施工现场，运送费用由乙方承担。乙方负责卸货，甲方协助。

3、乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

- 装运通知

1、若采用船运方式，乙方应在货物装船完成24小时内以传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运船只名称和启运或启航日期。

2、如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

- 技术资料

1、除采购文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

2、上述1套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

- 安装调试和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，乙方应在本合同第四条规定的期限内安排现场安装调试、验收完毕，甲方具体使用单位应提供现场安装调试的条件。

- 验收

1、验收时间：甲方具体使用单位应及时组织验收，将验收结果及时传递给乙方（传真有效）。

2、货物最终验收地点在甲方具体使用单位。

3、 验收标准：严格按照报价文件清单所列的产品规格型号、数量验收。

（1）数量验收方式：装箱清单与仪器组件一致。

（2）质量验收方式：按本项目采购文件里技术参数要求以及中标人的投标文件、国家有关标准、企业标准及产品说明书等。

（3）验收计量：乙方还需要对已经安装调试好的设备提供由甲方指定的省级以上（含省级）或有资质的计量检定部门出具的证书作为验收材料之一。

- 检验

1、乙方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。

2、乙方应在发货之前，如果需要，甲方将派人按技术协议书要求进行预验收，预验收通过并获甲方签字认可后，方可发货。

3、在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方有权申请相关部门检验，且有权根据证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

在本合同履行过程中如发现设备或备件有任何漏项和短缺，乙方应自费在甲方要求的时间内补齐，因此造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

4、软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

乙方应保证甲方不受由于使用了乙方提供的合同设备（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权。如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起  7   个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

- 索赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用以及甲方损失。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用和损失。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

(4) 甲方有权要求乙方按本合同第十条关于违约责任的相关规定承担违约责任。

2、若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从本合同约定的应付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 税费

1、中国政府根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

- 合同争议解决办法

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院解决。

- 违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、一旦甲方根据第二十三条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方除应按本合同约定承担违约责任外，还应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 变更指示

1、甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1) 合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2) 装运方式和包装方式；

(3) 交货地点；

(4) 乙方须提供的服务。

2、若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

1、除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文，各方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

2、除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 通知

协议一方因履行本协议需要向另一方送达有关通知及文件的，可按照本协议开首载明的送达地址及联系方式进行送达，且相关通知及文件等均自被收件人本人签收、被他人代收、被拒收、被退件、被留置之时视为有效送达；无法确定前述送达时间的，则自通知及文件等发出3日后产生有效送达的法律后果。前述关于通知的送达及其法律后果的约定亦适用于因本 协议纠纷引发的法院诉讼程序（包括一审、二审、再审及执行程序）的司法文书的送达。任何一方拟变更相应送达地址及联系方式的，应将变更的通知按照前述约定进行送达，否则视为送达地址未发生变更。

- 合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第三十一条第1款中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，第三十一条第1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

乙方或其雇员违反本合同保密义务的，应赔偿给甲方造成的全部损失。

- 本合同自各方签字、盖章之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

合同签订日：2022年  月  日

- 本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方：  (公章)                         乙方：

组织机构代码：123300004700392928         组织机构代码：

地  址：杭州下沙路300号6号楼        地  址：

邮政编码：310018                         邮政编码：

法定代表人：林磊                         法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：0571-85026405                    电  话：

电子信箱：             电子信箱：

开户银行：工行杭州市解放路支行           开户银行：

账  号：1202020709014407034              账  号：

见证方：

单位地址：

联系人、 办公室电话：

# 第五章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第六章  投标人须知》

## 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第六章  投标人须知》

## 五、评标细则

1、本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2、评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3、对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并编写评标报告。

### 5、评分因素及分值范围

### 5.1 商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

（一）商务部分（16分）

| 序号 | 评审项目 | 评审要求 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人及投标产品履约能力 | （1）投标产品有好的用户反馈或评价,每提供1份符合评分要素的证明材料，得0.5分，本项最多得1分。 注：证明材料指投标产品供货合同和针对合同获得的用户反馈或评价； 如投标人在采购人以往类似项目中存在不良履约情形的（以采购人提供的证明为准），本项不得分。 | 1 |
| 1 | 投标人近三年业绩 | 投标文件中提供2019年1月1日至今投标人成功实施的同类项目的业绩证明材料：每提供一份业绩证明材料，得1分，本项最多得3分。 注1：本条款中“同类项目”指与本次投标内容核心产品的相同供货业绩。 注2：本条款中“证明材料”需要同时提供业绩的合同加上该合同对应的项目验收报告或用户反馈等能表明合同产品的使用场所、以及合同履行结果得到用户认可的材料等，“证明材料”所承载的证明内容应符合业绩要求的具体描述，并有用户盖章。 | 3 |
| 2 | 执行政府采购相关政策 | （1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 （2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 3 | 商务条款响应情况 | 满足招标文件的交货时间得1分；提前10天及以上交货的得2分；不满足招标文件的交货时间不得分。 | 2 |
| 4 | 质保期（免费保修期限） | 质保期在满足招标要求的基础上，每增加半年得 0.5 分，本项最多得2分。 注：一个标项中包含不同设备时，不同的质保期，按得分低的计算。 | 2 |
| 5 | 售后服务承诺 | 根据供应商为本项目提供的售后服务便捷性、质保期内的服务和技术支持方案、配件及耗材优惠、售后技术培训服务等内容进行评审 ： (1)售后服务便捷性：服务响应时间在接到通知后2小时以内能到达现场的得1分，其他不得分。 （2）质保期（免费保修期限）内服务和技术支持方案；质保期（免费保修期限）满之后的确保设备在存续使用期间正常使用的服务和技术支持方案；2分 （3）质保期满后，配件及专用耗材明细列表的详细程度、供应方案及价格优惠承诺；2分。 （4）承诺提供2人次及以上在仪器厂商的中国培训中心或者基地的高级培训3天及以上（涉及费用的均由投标人考虑并包含投标各单价、合价、总报价中），由专业人员在用户实验室对技术人员进行设备结构性能、技术特点等讲解，对现场安装、调试、使用及日常维护进行培训，承诺提供完整的培训资料得2分，否则本项不得分。 | 7 |

（二）技术部分（44分）

| 序号 | 评分项目 | 打分标准 | 单项最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标货物的性能及技术指标的响应情况 | 对招标货物的性能及技术指标要求、主要技术参数、配置要求的响应情况的评审（0～26分）： 1.对已标记“▲”的条款的响应情况如低于招标需求的或未作出具体响应的，其投标将被否决； 2.投标产品的性能及技术指标均满足招标文件要求的，得15分；对标记“★”的指标低于招标需求的（即负偏离）或未做出明确响应的，每项扣5分；累计扣完本项分数为止； 3.提供投标产品的官方设备技术说明（或产品说明书彩页）证明投标产品的各项性能及技术指标真实性的加3分； 4. 投标产品的性能及技术指标有明显优于招标需求的响应参数或指标、并在技术响应文件中提供了相关证明材料或说明，且专家认为对采购人及项目实施有利的响应参数或指标，每一项加1分，本项最多加3分。 | 26 |
| 2 | 确保供应货物质量的措施及设施 | （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分，否则本项不得分。 （2）投标文件中有确保所供产品质量的措施方案，且科学、合理、可行的情况： 0-2分。 （3）投标文件中有所供产品质量跟踪保障服务体系，且科学、合理、可行的情况： 0-1分。 （4）在投标文件中提供了质量检测设施、设备的清单或说明，对其详尽程度、先进性等的评价：0-1分。 | 5 |
| 3 | 安装、调试方案和措施 | （1）安装、调试计划、组织方案合理、可行，且具有针对性，有确保采购进度符合招标人要求措施和承诺等：0-2分； （2）承诺拟派的安装调试人员为产品制造商在职的专业人员的，得1分； （3）拟派的安装调试人员具有中级及以上职称的，每提供1名人员得1分，此项最高得2分。 注：提供拟派的安装调试人员的社保证明及职称证书等证明材料。 | 5 |
| 4 | 验收的方案和措施 | 验收方案措施合理、可行，且具有针对性，确保验收结果的用户满意度的保障措施及技术服务保障优势：0-2分。 | 2 |
| 5 | 产品性能评价 | 产品性能的可靠性、稳定性等的保证和承诺： （1）产品性能稳定可靠、排除质量隐患方案、降低技术老化风险方案，得3分，其余情形得0-2分。 （2）产品能实现数据自动采集接口，并提供配套软件及升级服务的，得3分，否则不得分。 | 6 |

### 5.2 价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得40分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40%×100

落实政府采购政策说明：

经采购人确认，标项一和标项二不属于专门面向中小企业采购的预留份额项目；标项三、四、五属于专门面向中小微企业采购的预留份额项目。

标项一、标项二中参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的（提供中小企业声明函），其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

对于大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

对于大中型企业向一家或者多家小微企业分包。对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定规定提供《中小企业声明函》】；

◇监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

◇残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

## 六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第六章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 名称：浙江省轻工业品质量检验研究院 地址：杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号6号楼 项目联系人（询问）：马工、赵工 联系电话（询问）：0571-85023552 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室 项目采购联系人：姚澎涛 联系电话：0571-87631165 13757108343 邮编：310004 Email：yaopt@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开。 |
| 3.3.2 | 投标文件盖章要求 | 投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 3.3.3 | 投标文件装订要求 | 本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不需交纳投标保证金 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起120天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封及标记要求 | 投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.18 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费金额：以标项中标金额为计算基数，按以下标准费率的65%计算值收取，如不足5000元的按5000元计取。费率标准如下： 金额（万元）; 费率. 100以下部分; 1.5%. 100~500之间部分; 1.1%. 标准收费计算示例：（标项中标金额200万元） 费用=[100*1.5%+（200-100）*1.1%]=2.6万元。 采购代理服务费交纳形式：汇票/支票/电汇/现金 采购代理服务费由中标人在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构支付。汇入以下账户： 户名：浙江省成套招标代理有限公司 开户：中信银行杭州西湖支行 账号：7331610182600126385 |
| 10 | 其他 | （1）本招标文件共114页（含封面），请各投标人收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由投标人自负。 （2）请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 12 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
| 13 | 特别提醒 | 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。 https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |
| 14 | 特别提醒 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订） 中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处；

### 1.4 联合体

本项目接受联合体。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 答疑会

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

### 1.11 分包

采购需求规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求规定的分包承担主体的资格要求。

### 1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

### 1.13 其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.8投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.9投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。

1.13.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人已在招标文件中确定了核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购需求总体要求

2.1.3第三章 采购需求

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 评标办法

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

### 2.3 招标文件的质疑

2.3.1投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 招标文件的澄清

2.4.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.5.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.5.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 3.2 投标文件组成

### 3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需投标人加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 标项一、标项二：无；标项三、四、五专门面向中小微企业采购（提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函）【声明函5】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）联合体。 | （7）联合体的声明函。【声明函4】 |

### 3.2.2 商务技术文件

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权签署投标文件委托书；（法定代表人签署不需提供此书）

（3）法定代表人授权开标委托书；（法定代表人参与不需提供此书）；

（4）偏离表；

（5）廉政承诺书；

（6）其他资信资料；

（7）同类业绩表；

（8）提供针对本项目的完整技术解决方案；

（9）供货清单；

（10）技术服务说明；

（11）售后服务说明；

（12）投标人认为需要提供的其他资料。

### 3.2.3 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书；

（5）中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

### 3.3 投标文件的编制

### 3.3.1 内容编制

（1）投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“第七章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

（8）投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

（9）生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

### 3.3.2 格式要求

（1）投标文件应编制目录。

（2）投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

（3）投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

（4）投标文件格式为PDF。

（5）单个文件上传大小上限为300M。

### 3.4 投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括提供所有规定产品及完成服务工作所产生的全部费用。产品和服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

3.4.4 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.5 投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

3.6.4 投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担采购人提出的索赔。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1 投标文件应按以下方法密封及标记

投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 提交投标文件

（1）电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件提交

投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，请按以下方式提交。

应当在投标截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄或直接送达等形式提交给采购代理机构联系人（姚澎涛0571-87631165，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室），使其在投标截止时间以前收到。封皮应注明投标人名称、项目名称。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

4.2.2 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.3 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.4 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### 4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

### 4.5 不予受理的投标文件

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的备份电子投标文件；

### 4.6 投标人不足三家情况处理

至投标截止时间，参加标项投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

5.1.2 投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.1.3 在线解密

（1）开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

（2）解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（3）在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

5.1.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

5.1.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表未签字，也未说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

5.1.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 5.2 开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标现场组织人员将当场作出答复，并制作记录。

### 5.3 投标人资格审查

采购人或采购代理机构将首先审查各投标人的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

### 5.4 投标文件符合性审查

5.4.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的采购标的、招标范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

### 5.5 投标文件的澄清、说明或者补正

5.5.1评标委员会应当书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

5.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5.3投标文件的澄清、说明或者补正将在“政府采购云平台”完成。

### 5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过投标报价的0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理。

如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

### 5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.8 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

（1）标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（2）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（3）因投标人原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%；

（4）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（5）符合本须知5.7款规定的；

（6）投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

（7）获取招标文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（8）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（9）投标文件内容未按招标文件规定盖章的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（13）投标文件标明的商务响应与事实不符或虚假投标的；

（14）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

（15）未实质性响应招标文件中规定的实质性内容要求的投标文件；

（16）投标文件标明的技术响应与事实不符或虚假投标的。

### 5.9 有下列情形之一的，其投标无效：

5.9.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

5.9.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5.9.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.9.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

5.9.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

5.9.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.9.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 5.10 评标

5.10.1 本项目原则上采用电子评审方法。

5.10.2 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.3 评标办法

评标办法详见“第五章 评标办法”。

### 5.11 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.12 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合招标文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.13 确定采购结果

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人，如排序并列，按技术部分得分高者为中标人，如技术部分得分相同，按商务部分得分高者为中标人。

### 5.14 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1发布结果公告同时采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 采购过程、采购结果质疑

5.16.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.16.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

5.16.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

5.16.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.16.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.16.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.16.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.16.8投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.17 签订合同

5.17.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.17.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.17.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监督管理部门进行报告。

### 5.18 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

中标人不按招标文件规定交纳采购代理服务费，将取消其中标资格。中标人应向采购代理机构交纳招标文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

## 六、其他

6.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

# 第七章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 第一部分 资格文件

### 封面

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

投 标 文 件

（资格文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2022年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格审查为不通过，对不通过的投标人的投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

- 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

| 序号 | 资格条件 | 以下证明材料附后（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 标项一、标项二：无；标项三、四、五专门面向中小微企业采购（提供中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函）【声明函5】 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）联合体（如有） | （7）联合体的声明函。【声明函4】 |

【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

### 表附件：证明资料

### 相关附件格式附后

### 【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 【声明函2】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 【声明函3】企业类型的声明函

企业类型的声明函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 【声明函4】联合体的声明函

联合协议

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）               （项目名称）               （项目编号）的磋商采购。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

四、（联合体其中一方成员名称）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %以上。（对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章/CA章)：

联合体成员名称(公章/CA章)：

日期：  年  月   日

### 【声明函5】中小企业声明函

中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（本声明函标项1、2装订于报价文件/标项3、4、5装订于资格文件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省轻工业品质量检验研究院的浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                          （标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 投标产品名称 | 行业 | 制造商名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：2022年  月  日

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目仅对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的小型、微型企业进行价格扣除，不属于小型、微型企业，不用提供此函。

（3）可采用工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）空格部分由供应商填写。

（5）标的名称见采购需求中的配置要求。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                （标项名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

## 第二部分 商务技术文件

### 封面

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2022年   月   日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 二、法定代表人授权签署投标文件委托书

法定代表人授权签署投标文件委托书

（由授权代表签署时提供）

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我【 （法定代表人姓名） 】以【 （投标人全称） 】法定代表人的身份授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【  （身份证号）  】，为我单位的授权代表，签署浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                         （标项名称）的投标文件。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2022年  月  日

附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

投标人为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：投标人法定代表人按招标文件要求签署投标文件时，不需提供此委托书。

### 三、法定代表人授权开标委托书格式

法定代表人授权开标委托书

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

我【 （法定代表人姓名） 】以【        （投标人全称）    】法定代表人的身份授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【  （身份证号）   】，为我单位的授权代表，参加你机构组织的浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                         （标项名称）的开标活动，签署开标活动中需由投标人签署相关文件、澄清答复、说明等与本项目投标有关的资料。我单位承认授权代表做出的与本项目开标活动有关的全部行为。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2022年  月  日

附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

投标人为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：投标人法定代表人作为投标人代表参与本项目采购活动时，不需提供此委托书。

### 四、偏离表

偏离表

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

| 序号 | 招标文件内容 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的投标人只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标人可调整、修改上述表格。

### 五、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省轻工业品质量检验研究院：

我单位响应浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 六、其他资信资料

其他资信资料

| 单位名称 |  | 电话 |  |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职员工总数 |  | 共 人 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说明】：相关证明材料附后。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。

（2）投标人应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

（3）评标办法所要求资料请务必提供。

### 七、同类业绩表格式

同类业绩表

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完成日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

填表说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评标办法所要求资料请务必提供。

### 八、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案

### （一）产品技术说明

投标人须对产品主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并提供权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；属于节能、环保产品的证明材料；产品的市场评价材料；

1）表格格式如下：

附件一  投标产品技术响应表

2）权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；产品的市场评价材料；

3）本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购品目产品、最新环境标志产品政府采购品目产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人应在投标文件中提供实施政府采购节能产品、环境标志产品认证的机构出具的产品认证证书。

投标产品技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件对应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
|  | 第三章“第二部分 采购需求”内容 |  |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）投标人应对招标文件要求进行逐条响应，并说明具体响应内容。

（2）投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （二）针对本项目的实施方案

内容包括实施计划安排、供货方案、安装调试方案。

### （三）质量保证措施

影响质量、工期的因素描述，质量保证措施、工期保证措施。

### （四）投入的项目管理机构

项目管理机构

1）项目团队组织架构

格式不做统一规定，由供应商自选设计。

2）项目团队的成员介绍

附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主及联系电话 |  |

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

### （五）验收方案说明

针对本项目从用户的角度阐述项目验收方法、验收步骤、验收手段、验收合格条件等内容。

### 九、供货清单

供货清单

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

填表说明：

（1）供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

（2）如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，我公司作为本项目的供应商，承诺将采购经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于本项目。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 十、技术服务说明

技术服务说明

投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

### 十一、售后服务说明

售后服务说明

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

2、质保期说明；

3、售后服务承诺

3.1质保期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

3.2质保期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明

## 第三部分 报价文件

### 封面

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

投 标 文 件

（报价文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2022年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、投标函格式

投标函

浙江省轻工业品质量检验研究院：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）招标的有关活动，并对                                 （标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

单位地址：          邮编：          电话：          传真：

### 二、开标一览表格式

开标一览表

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051                                （价格单位：元人民币）

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 批 | 按投标文件承诺并满足招标文件要求 |
| 2 | 投标价合计 | 小写：￥ 元 大写： 人民币 |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 三、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

采购人：浙江省轻工业品质量检验研究院

项目名称：浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购

项目编号：CTZB-2022060051

标项名称：

（价格单位：元人民币）

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（以上费用之和） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

报价说明：

（1）除甲方提供招标文件约定的内容外，其他均由乙方完成。

（2）合计费用结转至开标一览表。

（3）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（5）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

### 四、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                          （标项名称）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

### 五、中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（本声明函标项1、2装订于报价文件/标项3、4、5装订于资格文件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省轻工业品质量检验研究院的浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                          （标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 投标产品名称 | 行业 | 制造商名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  |  | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：2022年  月  日

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目仅对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的小型、微型企业进行价格扣除，不属于小型、微型企业，不用提供此函。

（3）可采用工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）空格部分由供应商填写。

（5）标的名称见采购需求中的配置要求。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                （标项名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省轻工业品质量检验研究院（采购人）浙江省轻工业品质量检验研究院2022年第一批设备采购（项目名称）CTZB-2022060051（项目编号）                （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2022年  月  日

说明：

（1）不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。