浙江省立同德医院

生物样本库建设仪器设备采购

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：CTZB-2023100418

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

2023年10月

# 目录

目录	1

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求总体要求	6

第三章  采购需求	7

第四章  采购合同	27

第五章  评标办法	35

第六章  投标人须知	38

第七章  投标文件格式	52

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）所需浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年11月16日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2023100418

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5000000.00

最高限价（元）：5000000.00

采购需求：

标项一   浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

数量：1

预算金额（元）：5000000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省立同德医院所需冻存管、-80℃超低温冰箱、温湿度监测系统+模块、大容量离心机、高速冷冻离心机、气相液氮罐等设备的采购及安装，详见采购文件需求部分。

合同履行期限：按招标文件规定

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动；

（4）接受联合体，联合体参加本项目的政府采购活动应满足以下条件：

◇两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）（2）（3）项；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

地点：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年11月16日14时00分；（北京时间）；

投标地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）；

开标时间：2023年11月16日14时00分；

开标地点（网址）：在政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）上开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2. 其他事项

4.其他补充事宜：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（2）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

（3）未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

（4）在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用政府采购电子化交易；

2）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

（5）开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。

（6）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

地址：杭州市西湖区古翠路234号

项目联系人（询问）：傅主任

项目联系方式（询问）：0571-89972073

质疑联系人：胡主任

质疑联系方式：0571-89972080

2、采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1806室

项目联系人（询问）：姚澎涛

项目联系方式（询问）：0571-87631165  13757108343

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

# 第二章  采购需求总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2. 如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3. 投标人须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4. 投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

5. 投标人的产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6. 投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

## 三、采购需求

具体要求详见招标文件的“第三章 采购需求”。

## 四、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

# 第三章  采购需求

## 第一部分 采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购 | 浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购 | 1 | 批 | 500 | 浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购，详见采购文件需求部分。 |  |

## 第二部分 采购需求

## 采购设备技术规格及配置

| 序号 | 内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称 | 生物样本库建设仪器设备 |
| 1.1 | 设备数量 | 1批 |
| 1.2 | 设备用途 | 生物样本库建设 |
| 二、主要技术规格 |  |  |
| ▲2.1 |  | 样本库容量要求：≥100万管 |
| ▲2.1.1 |  | （手动-80℃液体样本）≥77.5万管，（自动化-80℃液体样本）≥14万管，（-196℃组织样本）≥8.5万管 |
| 2.1.2 |  | 冻存管：SBS冻存管（底部二维码） |
| 2.2 |  | -80℃自动化冰箱 |
| 2.2.1 |  | ★能实现单支/整盒冻存管的自动化存取 |
| 2.2.2 |  | ★单台可存储 0.75ml冻存管≥70000管 |
| 2.2.3 |  | -80℃自动化冰箱包含保温结构、制冷系统、自动控制系统和监控报警系统，读码系统以及自动化存储系统机械手等部分。 |
| 2.2.4 |  | 碎片整理，内置挑管机构，周期性碎片整理，设备空间高效利用。可实现整盒、单管出库，支持多管型混存。 |
| 2.2.5 |  | 支持模块化更换组件，组件更换便利，零件轻巧 |
| 2.2.6 |  | 运行高效，快速出入库，可与样本库管理系统对接 |
| 2.2.7 |  | 内置样本管理软件，自动出入库、低温扫码、低温挑管、温湿度管理、除湿不结霜、定期碎片整理 |
| 2.2.8 |  | 信息化全闭环管理，信息流实时跟踪，保证过程的可追溯性 |
| 2.2.9 |  | 存取样本时确保除目标样本盒外其他无关样本盒不会脱离-75℃以下超低温区域。 |
| 2.2.10 |  | 为保障样本存取安全，存储区样本的自动化存取不涉及整个冻存架的提取操作。 |
| 2.2.11 |  | 系统内部配置摄像头，存取操作录像监控，确保系统使用更加高效、灵活、安全；系统内部的存取操作可追溯。 |
| 2.2.12 |  | 系统内部配备盒码扫描仪，无需人工干预，通过读取和验证冻存盒的信息码，确保取样操作不会出错。 |
| 2.2.13 |  | 存取口设有互锁的双重自动门，能够减少水汽进入，便于样本出入同时避免冷量外泄。 |
| 2.2.14 |  | 系统具备报警功能，机械发生故障能实时发出报警，并且能够以简便的处理方式处理。 |
| 2.2.15 |  | 紧急取样功能，允许用户在所有外援制冷瘫痪或极端情况下，通过检修门人工将所有样本方便快捷的整盒取出，避免造成样本无法挽回的损失。 |
| 2.2.16 |  | 设备信息系统设有安全锁，系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一，同一账号不可多点登录。 |
| 2.2.17 |  | 系统支持手动和定期按天自动备份数据，当故障发生时，可保障数据安全。 |
| 2.2.18 |  | 样本数据通过条码识别进行校验，确保实物与数据完全一致，无需盘点。 |
| 2.2.19 |  | 系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览。 |
| 2.2.20 |  | 与冷链监控系统匹配，冷链监控报警系统具备温度传感器，可直接接入单体自动化工作站并显示库内温度。具备自动记录温度功能，对温度数据进行保存以及支持历史数据查询。具有报警功能，当温度异常时自动进行报警。可实现远程监控、历史数据查询、报警查询及导出功能。 |
| 2.2.21 |  | 制冷剂：环保制冷剂 |
| 2.2.22 |  | 碳氢双系统(单系统-80℃)+液氮后备，互备能力强，单系统可达-80℃（+/-5℃），样本保存更安全。存储温度：-80±5℃ |
| 2.2.23 |  | 任意单盒出库时间≤35s，任意单管出库时间≤60s |
| 2.2.24 |  | 在任何无能源的情况下，自动化冰箱存储区维持-60℃以下时间至少6小时 |
| 2.2.25 |  | 自动化冰箱配满冻存架、冻存盒和SBS冻存管 |
| 2.3 |  | -80℃超低温冰箱 |
| 2.3.1 |  | ★有效容积≥780L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥60000份样本。 |
| 2.3.2 |  | 温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 |
| 2.3.3 |  | ★显示：≥10寸液晶屏，显示精度0.1℃，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、系统运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，数据查看，数据曲线，设置等功能模块。 |
| 2.3.4 |  | 安全存储：多种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等过电流保护、过压保护、显示屏密码保护），物品存储更安全。 |
| 2.3.5 |  | 整机内置多个温度传感器。 |
| 2.3.6 |  | 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 |
| 2.3.7 |  | 制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 |
| 2.3.8 |  | 双国际品牌压缩机，整机稳定运行功率≤1200W，动力强劲，质量更可靠，节能高效。冷凝器散热风机可根据冷凝器温度变化智能变速。 |
| 2.3.9 |  | 一个压缩机出现故障，另外一个压缩机系统仍然可以维持箱内温度在-80℃以下，确保样本储存安全，。 |
| 2.3.10 |  | 25℃环温时，单日耗电量≤12KW.h/24h，提供权威第三方机构报告。 |
| 2.3.11 |  | 箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀性≤±5℃，可提供省级或国家级第三方检测报告。 |
| 2.3.12 |  | 显示温度误差：箱内温度达到稳定状态后，显示温度平均值和箱内温度值差值的绝对值应≤0.5℃。 |
| 2.3.13 |  | 一体式把手门锁涉及单手实现开关门，可同时使用暗锁及双挂锁，可选配电磁锁。 |
| 2.3.14 |  | 使用真空隔热材料，发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，保温效果好。 |
| 2.3.15 |  | 内胆材料：镀锌板喷粉，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 |
| 2.3.16 |  | 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 |
| 2.3.17 |  | 标配2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 |
| 2.3.18 |  | 标配5V冷链供电系统，保证用电安全，可为第三方监控设备供电。 |
| 2.3.19 |  | 标配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 |
| 2.3.20 |  | 标配USB接口，可用于箱内温度数据记录、运行曲线及操作记录导出，具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等。 |
| 2.3.21 |  | 标配蓄电池，断电状态可支持断电声光报警 |
| 2.3.22 |  | 可选配二氧化碳后备系统等。 |
| 2.3.23 |  | 选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 |
| 2.3.24 |  | 低噪音，稳定运行噪音≤53分贝，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 |
| 2.3.25 |  | 配置：配满冻存架 |
| 2.3.26 |  | ★双独立制冷系统，单一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃以下，确保样本储存安全，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 |
| 2.3.27 |  | 外部尺寸（mm）≤1205*1025*1955 |
| 2.4 |  | 温湿度监测系统+模块 200套 |
| 2.4.1 |  | 温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃，温湿度模块测量范围满足：-40℃～+85℃，温度示值误差：±1℃，湿度测量范围满足0~100%RH；湿度测量精度正负5%RH。 |
| 2.4.2 |  | 功能灵活组合：温度1路、湿度1路采集等功能可任意2中组合。 |
| 2.4.3 |  | 安全设计：可用充电电池或外接电源供电，断电可提供5小时数据采集。 |
| 2.4.4 |  | 安装方式：壁挂式，内置磁铁，可以吸附在冰箱表面。可自行拆卸维护 |
| 2.4.5 |  | 更加人性化的设计理念，设备表面减少物理按键；（提供产品图片证明）。 |
| 2.4.6 |  | 可提供第三方CNAS实验室出具的校准报告 |
| 2.4.7 |  | 监测项目：超低温冰箱、低温冰箱、液氮罐箱内温度，药品箱，加温箱，环境温湿度等； |
| 2.4.8 |  | 设备数据实时监控；24小时不间断记录监控设备的温度； |
| 2.4.9 |  | 系统支持自检报警功能，支持报警项涵盖：数据异常报警、传感器故障报警、断电报警、网络异常报警； |
| 2.4.10 |  | 报警方式：支持短信报警、电话报警，微信报警、邮件报警、系统弹出报警、电脑音乐报警等多种报警方式； |
| 2.4.11 |  | ★有后备可充电电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥4小时； |
| 2.4.12 |  | 采集信息支持通过LCD液晶大屏幕显示，能够显示实时温度等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转； |
| 2.4.13 |  | 温度采集范围：-200℃～+150℃. |
| 2.4.14 |  | 能自动存储和补传网络通讯中断期间的数据到环境监控系统并自动补齐，确保不断链； |
| 2.4.15 |  | 具备显示屏幕，显示屏具有温湿度显示功能。； |
| 2.4.16 |  | 温度模块防护外壳为抗腐蚀材料，使用期限较长； |
| 2.4.17 |  | 新版是BS网页版本，无需下载安装软件，温度显示图形实时展示； |
| 2.4.18 |  | 分级别报警系统满足各种情况下的使用需求：手机报警/短信报警/电子邮件报警/电脑语音报警，可设置微信群发，及不同的时刻通知不同的值班人员； |
| 2.4.19 |  | 可对区域分站通过专线或虚拟专线实现网络互连，分站的冰箱温度情况可以通过总站的电脑主机查询； |
| 2.4.20 |  | 支持系统上传云端，可以随时在手机上查看。 |
| 2.4.21 |  | 设备经过国家无线电型号核准，符合国家规定的发射功率和对无线电的要求。 |
| 2.4.22 |  | 支持方便地观察到设备的运行状态，多台设备显示在同一界面，实时数据一目了然； |
| 2.4.23 |  | 支持使用弹框显示数据异常情况； |
| 2.4.24 |  | 支持数据实时更新，采集时间间隔可任意设定； |
| 2.4.25 |  | 支持对设备进行模式切换，故障待修或闲置的设备通道可以快速地切换到维修模式或待检模式； |
| 2.4.26 |  | 支持以曲线图、卡片的形式显示所有设备实时或历史运行状态，设备通道以颜色区分，通道可多选进行查看； |
| 2.4.27 |  | 支持打印和下载各个设备的运行曲线图； |
| 2.4.28 |  | 支持数据曲线的屏幕自适应； |
| 2.4.29 |  | 支持多种形式输出数据报表，方便查询和数据分析； |
| 2.4.30 |  | 针对数据过多时，可设定导出时间进行导出报表； |
| 2.4.31 |  | 支持记录所有的报警数据，可输入注释。 |
| 2.4.32 |  | 支持设置不同的高低限报警延时时间； |
| 2.4.33 |  | 支持微信报警：支持全网通的设备型号，可在遇到故障情况的时候向手机用户发送短消息，可分时段选择发送号码，发送的短消息附带有报警的详细数据； |
| 2.4.34 |  | 支持Email报警功能：故障发生时向多组用户发送电子邮件，从使用者到管理层都能切实了解设备的报警信息； |
| 2.4.35 |  | 电话报警功能：故障发生时向多组用户拨打电话，语音告知报警内容。 |
| 2.4.36 |  | 可接入用户内网服务器也可接入外网服务器。一次性购买设备后，终身免费使用，无后续年费 |
| 2.5 |  | 大容量离心机 |
| 2.5.1 |  | LCD液晶屏显示，旋钮加按键操作，所有参数同屏显示； |
| 2.5.2 |  | 可存储≥35个程序； |
| 2.5.3 |  | 门锁紧急开锁时可实现自动停机保护； |
| 2.5.4 |  | 采用抗震门锁，遇异常振动锁紧不弹开，守护离心安全； |
| 2.5.5 |  | 采用风冷散热设计，散热快，温升小，保护样品安全； |
| 2.5.6 |  | 采用六轴振动传感器检测技术，实现不平衡保护； |
| 2.5.7 |  | 转子自动识别技术，锁定最高转速； |
| 2.5.8 |  | 三层安全防护，内置钢结构防护层； |
| 2.5.9 |  | 可实现故障自诊断报警：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等； |
| 2.5.10 |  | 所有转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟） |
| 2.5.11 |  | 最高转速≥6000 rpm；最大离心力≥4500×g； |
| 2.5.12 |  | 转速精度≤±10 rpm； |
| 2.5.13 |  | 定时范围：1min-99h59min或1s-59min59s |
| 2.5.14 |  | 噪音：≤56 dB(A) |
| 2.5.15 |  | 转子使用寿命可高达 100,000 次以上 |
| 2.5.16 |  | 转子满配 |
| 2.6 |  | 高速冷冻离心机 |
| 2.6.1 |  | 多点触控液晶屏，可带手套直接操作，wifi升级程序，无需借助其他工具升级。 |
| 2.6.2 |  | 电子水平仪辅助安装调平，安装方便更简单。 |
| 2.6.3 |  | 快速制冷功能,一键式操作，从室温降至4度不超过11分钟。 |
| 2.6.4 |  | 提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。 |
| 2.6.5 |  | 采用六轴振动传感器，自动实时监测离心机运行状态，保证离心安全。 |
| 2.6.6 |  | 转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。 |
| 2.6.7 |  | 计时方式：启动计时和到转速计时可选。 |
| 2.6.8 |  | ★快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。只需15 分钟即可预冷腔体. |
| 2.6.9 |  | 系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。 |
| 2.6.10 |  | 采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧，保障使用安全，并提供国家级认证。 |
| 2.6.11 |  | 转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。 |
| 2.6.12 |  | ★提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告； |
| 2.6.13 |  | ★气密性转子，由第三方检验机构进行测试并认证，符合国际通用标准；； |
| 2.6.14 |  | 最高转速≥16200rpm |
| 2.6.15 |  | 最大相对离心力≥25000xg |
| 2.6.16 |  | 转速精度：±10rpm |
| 2.6.17 |  | 定时范围:1秒－99小时59分59秒。 |
| 2.6.18 |  | ★温度范围：-20～40℃ |
| 2.6.19 |  | 温度精度：±2℃ |
| 2.6.20 |  | 噪音：≤52 dB |
| 2.6.21 |  | 转子规格满配 |
| 2.7 |  | 气相液氮罐 |
| 2.7.1 |  | 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥42900个 |
| 2.7.2 |  | 罐体有效容积(L)≥850 |
| 2.7.3 |  | 托盘底部液氮量(L)≥135 |
| 2.7.4 |  | 储存方式：气相和液相两用； |
| 2.7.5 |  | 静态液氮日蒸发率≤0.85%； |
| 2.7.6 |  | 具备极高的温度均匀性，样本贮存空间温度均可低于-180℃。 |
| 2.7.7 |  | 证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》； |
| 2.7.8 |  | 智能化控制系统： |
| 2.7.9 |  | ≥10寸液晶触摸屏，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾功能； |
| 2.7.10 |  | 多种报警功能：高温报警、超高液位报警、超低液位报警、远程报警、传感器故障报警、低液氮供应报警、开盖报警等报警信号； |
| 2.7.11 |  | 具有声光报警、APP报警、邮件报警等报警方式； |
| 2.7.12 |  | 温度传感器：Pt100，测量范围：-200℃～200℃； |
| 2.7.13 |  | 液位传感器：电容传感器，测量精度：1mm； |
| 2.7.14 |  | 液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差±10mm； |
| 2.7.15 |  | 液晶触摸屏可以显示自增压补给罐液氮量； |
| 2.7.16 |  | 液晶触摸屏可以直接登陆进入样本管理系统，便于样本的查询与管理； |
| 2.7.17 |  | 采用手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮。 |
| 2.7.18 |  | 配置门磁开关，具备开盖超时报警功能，关盖自动快速降温功能。 |
| 2.7.19 |  | 液位、温度数据以及报警信息都可以直接接入大数据平台进行显示、查看、保存等。 |
| 2.7.20 |  | 配满冻存架 |
| 2.8 |  | 样本库管理软件（含人遗备案） |
| 2.8.1 |  | ★1.1系统框架 系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：chrome最新稳定版本。 系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。 数据库：支持MySQL数据库。 系统具备进行修改和二次开发的条件。 |
| 2.8.2 |  | 系统采用SpringMVC + Hibernate + Minidao(类Mybatis) + Easyui(UI库)+ Jquery + Boostrap + Ehcache + Redis + Ztree + Vue + Boostrap-table + ElementUI等基础架构，使用MYSQL数据库，对数据存储结构进行优化，面对大体量数据，实现提升数据存储的速度、读写的速度和需求响应反馈的效率，具备依据用户要求进行适当的修改和具有二次开发的条件。 |
| 2.8.3 |  | 系统可以对样本进行有效管理，支持与医院目前运行的信息系统进行对接，如HIS、LIS、PACS、病理、手麻、随访等进行自动获取所需数据结果，不会在中间环节产生第三方软件操作的界面，保证记录资料的安全性、可靠性和完整性，实现与医院其它系统的高度集成与信息共享。 |
| 2.8.4 |  | 支持通过临床信息、样本信息等多条件多维度组合查询，并支持保存检索模板，且支持查询结果的自定义条件导出。 |
| 2.8.5 |  | ★支持以图形化方式模拟显示实际容器的各级结构，包括容器每层、每架、每盒等的结构盒规格，且容器的结构、规格、大小、名称等能够灵活的自定义配置。 |
| 2.8.6 |  | 支持自定义样本类型，能够根据不同样本类型设置不同的图标，且可在盒子列表中显示。 |
| 2.8.7 |  | 具备条码打印功能，可对主流打印机管理，包括标签、打印方案、打印机等自由设置和自定义打印方案。 |
| 2.8.8 |  | 系统不限制注册账户数量，支持根据用户设置样本源敏感信息隐藏显示，可供本院或外院科研人员的查阅，可自定义设置用户的角色权限。 |
| 2.8.9 |  | 支持设置医院、科室、课题、采集点等设置一级/二级权限，科室对样本库人员进行分级管理，同时通过权限管理在数据层隔离不同科室之间的信息，根据不同科室分别设置样本类型、编码规则、打印模板、贮存容器等配置信息。 |
| 2.8.10 |  | ★系统能够记录操作日志永久保存且不能更改和删除，支持多条件检索，便于快速追溯操作日志； |
| 2.8.11 |  | 支持防止xss攻击。 |
| 2.8.12 |  | 系统支持根据项目设置采样模板，根据采样模板自动生成样本信息，打印标签； |
| 2.8.13 |  | 样本的编码能够自定义设置，可设置样本编码规则，针对不同类型的样本能够自动生成不同的样本编码； |
| 2.8.14 |  | ★系统支持单个或批量的样本入库，支持整版扫码入库，支持excel导入方式入库，支持添加样本衍生物； |
| 2.8.15 |  | 能够针对样本入库生成相应的入库单据，可进行打印、导出等操作，相关业务操作单据永久保存且可追溯； |
| 2.8.16 |  | 系统支持通过整板扫描仪进行整盒入库、移位和复存； |
| 2.8.17 |  | 样本入库图形化操作，支持整盒出库、复制、粘贴、剪切等功能； |
| 2.8.18 |  | ★支持符合国际标准的SPREC编码管理，应可详细记录符合国际标准的样本前处理信息，可关联到对应的标本。 |
| 2.8.19 |  | 根据检索到样本，申请出库，出库申请发出等待管理人员进行审核，所有已完成申请数据永久保存且可追溯； |
| 2.8.20 |  | 系统会提醒相应管理人员审核出库申请； |
| 2.8.21 |  | 审核完成后，有实验室人员取出实体样本给到申请使用人员，并打印出库单签字，完成出库， |
| 2.8.22 |  | 系统支持对需要返还的样本进行复存操作； |
| 2.8.23 |  | 能够对不合格、不符合要求或用完的样本进行废弃出库操作，进行统一管理，且支持还原操作，所有废弃出库的样本数据永久保存且可追溯； |
| 2.8.24 |  | 支持已出库样本列表管理，可统一管理所有已出库的样本，且支持检索及查看相关样本信息，相关已出库样本永久保存且不可删除； |
| 2.8.25 |  | 出库需要复存可以锁定盒子孔位； |
| 2.8.26 |  | 支持样本出库过程中各个阶段的操作日志查询功能。 |
| 2.8.27 |  | 支持多条件不同组合方式查询样本信息，支持批量信息查询，支持保存查询模板，支持对查询的结果批量修改、导出以及添加到出库； |
| 2.8.28 |  | 支持模糊检索，输入部分编号、汉字可以进行智能模糊搜索数据，搜索字段支持保存为搜索模板； |
| 2.8.29 |  | 支持查询已出库样本、已销毁样本和样本履历的信息记录，并可导出excel表格，误操作删除的样本可进行还原的功能； |
| 2.8.30 |  | 支持对样本生命周期进行查询及追溯，直观查看样本的完整生命周期及走向。可以监控样本入库、出库、还库、转移、销毁各个阶段的详细记录。 |
| 2.8.31 |  | 管理门诊/住院患者，通过接口抓取、录入、导入等采集调查对象基本信息，具备对接各种临床数据（包括但并不限于HIS、LIS、PACS、病理、手麻、随访等），自动获取所需数据结果，不会在中间环节产生第三方软件操作的界面，保证记录资料的安全性和可靠性，实现与医院其它系统的高度集成与信息共享； |
| 2.8.32 |  | 支持样本源的新增、编辑、删除等，样本源和病种一对多关系，支持自定义打印标签； |
| 2.8.33 |  | 可查看样本源的所属样本，查看样本源信息完整度。 |
| 2.8.34 |  | 支持按照样本类型、病种、科室、年龄、性别、入组时间等统计样本及样本源； |
| 2.8.35 |  | 支持多种图表形式展现。支持打印图表信息，以excel、png等多种格式下载和导出相应的统计图表信息； |
| 2.8.36 |  | 支持可选择相应的统计维度、时间区间进行统计，支持年季月周日联合统计，可以进行相应的报表excel导出； |
| 2.8.37 |  | 支持二级显示，默认展示患者信息，可树形展开查看对应子类的样本信息。 |
| 2.8.38 |  | 按照容器的使用率、冻存架、冻存盒、样本量进行查询统计，可以联动查询每个冻存架及冻存盒的使用情况。 |
| 2.8.39 |  | 贮存容器 |
| 2.8.40 |  | 系统支持自定义不同规格存储容器（立式冰箱、卧式冰箱、液氮罐、石蜡柜等），支持以视图方式模拟展现存储容器，支持自定义层、架、冷冻盒等的结构，且容器的结构、规格、大小、名称等能够灵活的自定义配置； |
| 2.8.41 |  | 支持样本移库操作，不同容器之间整盒或整架的搬移； |
| 2.8.42 |  | 视图支持右键功能，可以剪切粘贴冻存盒，提高冰箱使用率，可以导出、整盒添加到出库，对样本可以使用剪切、复制、粘贴来整理样本，可以直接添加、修改样本、添加子样本，支持样本销毁及还原； |
| 2.8.43 |  | 可以在容器内进行整盒添加到出库、导出、删除、打印条码样本销毁等操作； |
| 2.8.44 |  | 支持自定义以不同的颜色和百分比显示容器的样本存储情况； |
| 2.8.45 |  | 盒子内的冻存管可根据存放的样本类型不同显示对应的预设样本类型图标； |
| 2.8.46 |  | 支持容器盒内批量入库，且可自定义选择样本信息。 |
| 2.8.47 |  | 支持课题项目信息管理功能：申报->审核； |
| 2.8.48 |  | 支持课题项目信息查询和编辑功能； |
| 2.8.49 |  | 可通过课题项目名称查看该课题所属的样本； |
| 2.8.50 |  | 课题项目完成后可添加结题信息，上传结题报告； |
| 2.8.51 |  | 支持课题信息统计、导出功能。 |
| 2.8.52 |  | 支持自定义样本/样本病种类型及相关信息设置功能； |
| 2.8.53 |  | 支持自定义样本编码规则； |
| 2.8.54 |  | 支持自定义样本标签及打印机的配置功能； |
| 2.8.55 |  | 支持多种数据备份方式（本地、异地、主从备份）； |
| 2.8.56 |  | 支持对系统中的容器颜色个性化设置。 |
| 2.8.57 |  | 支持新增，修改用户，支持设置用户角色权限、组织机构权限，支持设置账号有效期，支持根据用户设置样本源敏感信息隐藏显示； |
| 2.8.58 |  | 能够对系统内所有用户进行统一管理，可进行增加、删除、修改和冻结等操作； |
| 2.8.59 |  | 支持设置账号有效期及有效时间； |
| 2.8.60 |  | 能够为不同人员分配不同的角色，可自定义不同角色，不同角色可设置不同的功能权限确保系统安全； |
| 2.8.61 |  | 支持设置医院、科室、课题、采集点等一级和二级权限，不同权限管理查看不同的组织机构下的信息，没有权限不能查看别的组织机构信息，支持根据不同组织机构设置样本类型、编码规则、打印模板、贮存容器等； |
| 2.8.62 |  | 支持系统公告设置； |
| 2.8.63 |  | 支持系统日志管理功能，对系统所有操作信息进行记录并可随时查看 |
| 2.8.64 |  | ★提供HIS/LIS/PAC系统接口对接服务 |
| 2.8.65 |  | 不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。 |
| 2.8.66 |  | 依托ISO20387生物样本库质量和能力认可准则开发，符合人类遗传管理条例等要求 |
| 2.9 |  | 整板扫描仪 |
| 2.9.1 |  | 可拆卸模块设计，支持多种SBS冻存盒，包括24、48、96孔等多种规格，支持菱形SBS冻存盒；支持冻存盒盒子条码识别； |
| 2.9.2 |  | 支持方形冻存盒，包括10x10、9x9、14x14等多种规格；支持冻存盒盒子条码识别； |
| 2.9.3 |  | 硬件相机：双相机设计，可以识别冻存管底码和冻存盒侧码； |
| 2.9.4 |  | 整盘读取速度快,1S解码，识别率100% |
| 2.9.5 |  | 补光：led补光设计，智能开启和延时熄灭，绿色节能 |
| 2.10 |  | 液氮补充罐 |
| 2.10.1 |  | 外径：156mm；口径：125mm；有效容积≥2L；便携式深冷转运罐 |
| 2.11 |  | 低温整理冰箱（-80℃卧式冰箱） |
| 2.11.1 |  | 箱内温度 -40℃~-86℃可调 |
| 2.11.2 |  | 顶开式，箱内容积≥400L；最大可以整理27个冻存架 |
| 2.11.3 |  | 微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； |
| 2.11.4 |  | 采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； |
| 2.11.5 |  | 采用2个国际品牌压缩机，制冷效率高； |
| 2.11.6 |  | 根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； |
| 2.11.7 |  | 符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书； |
| 2.11.8 |  | 压缩机2个，功率≤1000W； |
| 2.11.9 |  | 25℃环温时，耗电量应≤9.5kWh/24h；提供实验室符合资格的第三方机构报告； |
| 2.11.10 |  | 具有多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）； |
| 2.11.11 |  | 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用双挂锁； |
| 2.11.12 |  | 发泡内门设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。 |
| 2.11.13 |  | 标配USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； |
| 2.11.14 |  | 具有1个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； |
| 2.12 |  | 生物安全柜 |
| 2.12.1 |  | 分类：A2型，30%外排，70%循环 |
| 2.12.2 |  | 风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s |
| 2.12.3 |  | 噪音等级：≤67dB（A） |
| 2.12.4 |  | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用ULPA超高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%，工作区洁净度等级10级； |
| 2.12.5 |  | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 |
| 2.12.6 |  | 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU/次 |
| 2.12.7 |  | 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU/次 |
| 2.12.8 |  | 柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； |
| 2.12.9 |  | 柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； |
| 2.12.10 |  | 全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，送风和排风过滤器的阻力，运行状态全部显示,一目了然； |
| 2.12.11 |  | 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； |
| 2.12.12 |  | 前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； |
| 2.12.13 |  | 玻璃门不在安全高度报警：当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； |
| 2.12.14 |  | 有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示； |
| 2.12.15 |  | 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， |
| 2.12.16 |  | 安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 |
| 2.12.17 |  | 安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 |
| 2.12.18 |  | 紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全 |
| 2.12.19 |  | 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书； |
| 2.12.20 |  | 整机保修3年（含超高效过滤器）并提供原厂的保修证明。 |
| 2.13 |  | 紫外分光光度计 |
| 2.13.1 |  | 采用氙闪烁灯激发光源和2048 像素 CMOS检测器，可快速完成核酸，蛋白质，细胞和其他样品的浓度检测。 |
| 2.13.2 |  | 采用7" LCD彩色触屏显示器，全触屏操作，直观的图形界面易于使用，无需配备额外的计算机设备即可操作，节省实验室空间。 |
| 2.13.3 |  | 具有点样孔辅助灯，减少点样操作的误差；具有测臂垫，减轻震动误差 |
| 2.13.4 |  | 样品基座系统可更换，防止样本残留，易于维护；同时配备了纳米疏水涂层，帮助形成样本柱，保证高精度结果， |
| 2.13.5 |  | 上样体积：1μL 最小体积 |
| 2.13.6 |  | 波长范围：190 - 1000 nm |
| 2.13.7 |  | 光谱带宽：1.3 nm |
| 2.13.8 |  | 波长精度：1.0 nm |
| 2.13.9 |  | 光谱分辨率：1.5 nm (F WHM at Hg 253.7 nm) |
| 2.13.10 |  | 吸光值精确度 (原始)：0.001 A (0.5 mm) |
| 2.13.11 |  | 吸光值精确度：0.02 A (1 cm equiv alent) |
| 2.13.12 |  | 吸光值准确度：3.0% at 0.97 A at 320 nm |
| 2.13.13 |  | 吸光值范围（1cm光程）：0 (0.02) - 300 A |
| 2.13.14 |  | 检测范围：dsDNA: 2 - 15000 ng /μL BSA: 0.10 - 400 mg /ml |
| 2.13.15 |  | 检测时间：< 3 sec |
| 2.14 |  | 生物显微镜 |
| 2.14.1 |  | UIS2光学系统；物镜4X、10X、40X、100X各一个；目镜10X一个 |
| 2.15 |  | 电子分析天平 |
| 2.15.1 |  | 最大称量：220g；最小称量值：200mg；可读性：0.1mg；稳定时间：3秒；秤盘尺寸：90mm；显示屏：带背光的LCD；通信：RS232； |
| 2.16 |  | CO2培养箱 |
| 2.16.1 |  | 温度控制范围，室温+3℃~55℃，温度均匀性±0.3℃，温度波动度±0.1℃； CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度 |
| 2.17 |  | 2-8℃医用冰箱 |
| 2.17.1 |  | ≥400升产品采用微电脑控制，控制与显示精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便； |
| 2.17.2 |  | 产品箱内温度2～8℃，风冷设计，采用循环风冷背吹，箱内温度均匀。 |
| 2.17.3 |  | 温度控制：电子温控器控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃-8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃。显示温度可选择检测温度或者仿生温度； |
| 2.17.4 |  | 报警功能齐全，多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警）； |
| 2.17.5 |  | 冷凝风机：名牌EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 |
| 2.17.6 |  | 材料：箱体采用喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。 |
| 2.17.7 |  | 门体：电极式加热玻璃门，实现32℃环温、85%湿度条件下无凝露；自关门功能，防止使用过程中门关不严的情况。 |
| 2.17.8 |  | 产品照明灯：采用LED冷光源，功耗低，亮度高，更好的方便观察。 |
| 2.17.9 |  | 门体带门锁，同时在侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障。 |
| 2.17.10 |  | 具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警24小时，且电脑板具有断电记忆功能，报警声音可取消。 |
| 2.18 |  | 高压灭菌锅 |
| 2.18.1 |  | 容积≥50L |
| 2.18.2 |  | 额定工作压力0.22Mpa， |
| 2.18.3 |  | 使用温度105～136℃ |
| 2.18.4 |  | 具有医疗器械注册证，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。 |
| 2.18.5 |  | 并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 |
| 2.18.6 |  | 具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 |
| 2.18.7 |  | 显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 |
| 2.18.8 |  | 自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 |
| 2.18.9 |  | 微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。（可以满足不同物品的灭菌需求） |
| 2.18.10 |  | 设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒（全自动运行，无需人监管） |
| 2.18.11 |  | 脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 |
| 2.18.12 |  | 全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。（防止人员触摸门盖烫伤） |
| 2.18.13 |  | 具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 |
| 2.18.14 |  | 具有七大灭菌程序1#裸露器械 2#器械包3#橡胶4#敷料5#液体类6#固体体类自定义7#液体类自定义，可满足不同的灭菌需求 |
| 2.19 |  | 通风柜 |
| 2.19.1 |  | 工作区宽度≥1200mm |
| 2.19.2 |  | 含通排风管路 |
| 2.20 |  | 样本库管理/温湿度管理软件电脑 |
| 2.20.1 |  | CPU：八核心 主频2.9GHZ以上 |
| 2.20.2 |  | 内存：16G及以上 |
| 2.20.3 |  | 硬盘：1T及以上（至少两块硬盘，单块硬盘512G及以上） |
| 2.20.4 |  | 电脑：I7-12700+16GB+1660ti |
| 2.21 |  | 实验台：理化板19mm，70米 |
| 2.22 |  | 玻片柜：≥403*478*1625mm |
| 2.23 |  | 蜡块柜:≥450*478*1295mm |
| 2.24 |  | 低温标签打印机：300dpi，工业级，带液晶屏幕显示 |
| 2.25 |  | 液氮转运箱：外径：156mm；口径：125mm；有效容积≥2L；便携式深冷转运罐 |
| 2.26 |  | 手持式开关盖机:适用于SBS规格冻存管快速开关盖。应可实现手持使用，一键操作，单次应可实现单排SBS规格冻存管（最多8支）开关盖。 |
| 2.27 |  | 手动移液器:（ 2ul、20ul、 200ul、 1ml） |
| 2.28 |  | 氧浓度监测仪:固定式监测氧浓度 |
| 2.29 |  | 货架:200*60*200cm |
| 2.30 |  | CO2钢瓶:国标10L |
| 2.31 |  | 传递窗：60*60cm |
| 2.33 |  | -40℃低温冰箱 |
| 2.33.1 |  | 1、容量≥400L,温度范围-20°C～-40°C可调节； |
| 2.33.2 |  | 2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃； |
| 2.33.3 |  | 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警； |
| 2.33.4 |  | 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口； |
| 2.33.5 |  | 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行； |
| 2.33.6 |  | 6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上； |
| 2.33.7 |  | 7、采用环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准； |
| 2.33.8 |  | 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量； |
| 2.33.9 |  | 9、采用环保节能压缩机; |
| 2.33.10 |  | 10、国际知名品牌风机，高效制冷，使用寿命更长； |
| 2.33.11 |  | 11、设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内； |
| 2.33.12 |  | 12、立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能； |
| 2.33.13 |  | 13、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快； |
| 2.33.14 |  | 14、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品； |
| 2.33.15 |  | 15、与冷链系统互联； |
| 2.33.16 |  | 16、具有测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； |
| 2.33.17 |  | 17、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定； |
| 2.34 |  | 电热恒温干燥箱 |
| 2.34.1 |  | 容积：≥150L |
| 2.34.2 |  | 温控范围：室温+10~250℃； |
| 2.34.3 |  | 环境温度：5~35℃； |
| 2.34.4 |  | 温控精度：0.1℃； |
| 2.34.5 |  | 温度均匀性：±1.5℃ at 100℃/±2.5℃ at 150℃； |
| 2.34.6 |  | 温度波动度：±0.2℃ at 100℃/±0.3℃ at 150℃； |
| 2.34.7 |  | 开门30s恢复时间（环温22℃）：9min至100℃/20min至150℃； |
| 2.34.8 |  | 升温速率（环温22℃）：40min至100℃/50min至150℃； |
| 2.34.9 |  | 性能参数：所有性能参数根据美标ASTM布12点进行测试得出； |
| 2.35 |  | 晾片柜 |
| 2.35.1 |  | 480*515*1520(mm) ,每套 4 组合，每组合 5 个抽屉，共 20个抽屉，约放载玻片 6400 张 |
| 2.36 |  | 扫码枪 |
| 2.36.1 |  | 大扫描范围为216mm×297mm（适用于A4纸）的扫描枪 |
| 2.37 |  | 二维码扫描器 |
| 2.37.1 |  | 光源类型:LED 图像传感器:≥30 万像素 CMOS 传感芯片; 最大分辨率:640*480 |
| 2.38 |  | 单管扫描枪 |
| 2.38.1 |  | 一维激光（无线） |
| 2.39 |  | 防冻防护服 +防液氮面罩+防冻手套 |
| 2.39.1 |  | 采用多层防低温复合材质，经过精密的密封制作工艺加工而成，适合在极端寒冷的环境中工作的人员穿戴，有效防御-170℃至-250℃ |
| 2.40 |  | 紧急喷淋装置 |
| 2.40.1 |  | 功能：洗眼+冲淋。公称压力：1.0Mpa。 工作压力：0.2～0.4Mpa。洗眼喷头高度：1040MM 冲淋喷头高度：2100MM |
| 2.41 |  | 实验凳 |
| 2.41.1 |  | (1)凳面：PU发泡防静电，凳面有透气孔，夏天久坐不闷热，平整光滑，耐磨环保。 (2)支持架：采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经烤漆处理。 (3)插卡轮，静音滑轮，尼龙五爪，SGS认证气杆，凳面300*300mm，高度400-550mm。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/T 10357.5-2011《家具力学性能试验 第三部分 椅凳类强度和耐久性》标准实验凳检测报告。 |
| 三、配置要求 |  |  |
| 3.1 |  | -80℃自动化冰箱 2 台 |
| 3.2 |  | -80℃冰箱 15台 |
| 3.3 |  | 温湿度监测系统+模块 200套 |
| 3.4 |  | 大容量离心机 3台 |
| 3.5 |  | 高速冷冻离心机2台 |
| 3.6 |  | 气相液氮罐 2 台 |
| 3.7 |  | 样本库管理软件(含人遗备案) 1 套 |
| 3.8 |  | 整板扫描仪 3 台 |
| 3.9 |  | 液氮补充罐 4 台 |
| 3.10 |  | 低温整理冰箱（-80℃卧式冰箱）2 台 |
| 3.11 |  | 生物安全柜 5 台 |
| 3.12 |  | 紫外分光光度计 1 台 |
| 3.13 |  | 生物显微镜 1 台 |
| 3.14 |  | 电子分析天平1 台 |
| 3.15 |  | CO2培养箱 1 台 |
| 3.16 |  | 2-8℃医用冰箱 6台 |
| 3.17 |  | 高压灭菌锅 1 台 |
| 3.18 |  | 通风柜 1 台 |
| 3.19 |  | 样本库管理/温湿度管理软件电脑 4 台 |
| 3.20 |  | 实验台（标本处理间、样本接收间、质控室）70米 |
| 3.21 |  | 玻片柜 10 台 |
| 3.22 |  | 蜡块柜 10 台 |
| 3.23 |  | 低温标签打印机 4 台 |
| 3.24 |  | 液氮转运箱 2 台 |
| 3.25 |  | 手持式开关盖机 3 台 |
| 3.26 |  | 晾片柜 1 台 |
| 3.27 |  | 手动移液器（ 2ul、20ul、 200ul、 1ml） 8 套 |
| 3.28 |  | 氧浓度监测仪1 套 |
| 3.29 |  | 货架 1 套 冷轧异形钢，表面静电喷塑 |
| 3.30 |  | CO2气瓶 1 瓶 |
| 3.31 |  | 扫码枪 4台 |
| 3.32 |  | 二维码扫描器 2 台 |
| 3.33 |  | 单管扫描枪 1 把 一维激光（无线） |
| 3.34 |  | 安全标识+冻存架标识 1 套 |
| 3.35 |  | 防冻防护服 +防液氮面罩+防冻手套 5 套 |
| 3.36 |  | 紧急喷淋装置 1套 |
| 3.37 |  | 传递窗 1个 |
| 3.38 |  | 实验凳 20张 |
| 3.39 |  | -40℃低温冰箱 1个 |
| 3.40 |  | 电热恒温干燥箱 1个 |
| 四、商务条件 |  |  |
| 4.1 | 售后服务 | 1.质保期：设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。投标商应在投标文件中详细说明其服务计划及收费标准，保修3年及以上（冰箱类保修5年及以上），提供原厂保修证明，项目验收合格后开始计算。 2.售后服务机构 在中华人民共和国国内应设有设备维修中心，维修中心应能提供快捷、周到、规范的服务。 3.售后服务响应 在接到用户维修及技术服务要求后应在设备出现故障时2小时内响应，10小时内提供维修方案，48小时内工程师到达现场，故障必须在7天内修复或提供备用仪器。 4.售后服务内容 （1）在质量保证期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，应提供维修直至更换（包括返厂维修）。 （2）在质量保证期内，如需更换关键核心部件或2次维修无法修复仪器，合同乙方应更换为新仪器。 （3）在质量保证期内，要求设备厂家提供售后维保，技术工程师应经原厂认证或授权，上门服务。 （4）在质量保证期内，每年技术工程师提供至少2次的上门维护保养工作。 （5）质量保证期将满时，合同乙方须对设备进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向合同甲方提供整个书面报告。 （6）在设备寿命期内，对设备配套的应用软件提供终身升级服务。 （7）在设备寿命期内，合同乙方应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 5.售后服务收费 （1）在质量保证期内，合同乙方提供售后服务，费用由合同乙方承担，含在投标报价中。 （2）质量保证期满后，维修只收取合理的材料费。合同乙方须提供最优惠材料费、设备费等的维修价格清单，在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。 |
| 4.2 | 安装调试 | 安装完成时间：货到后一周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。 |
| 4.3 | 验收 | 验收：供货设备应符合国家相关标准、投标文件的技术参数及功能要求，验收时供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与投标文件的技术指标响应及合同条款一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由卖方承担，含在合同总价中。 |
| 4.4 | 交货 | 合同签订之日起15天内到货，地点：医院指定地点 |

## 第三部分  其他要求

▲说明1：本项目不允许采购进口产品

说明2：本项目核心产品：-80℃冰箱；不同投标人所投核心产品品牌应不完全相同。如核心产品品牌完全相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

说明3：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

## 第四部分 商务要求

## 一、报价要求

▲报价包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。本次投标报价为人民币价。

## 二、签订合同

▲本项目合同甲方为浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院），乙方为中标人，合同款支付给乙方。

## 三、履约保证金交纳

▲详见《第四章 采购合同》

## 四、付款条件

▲详见《第四章 采购合同》

## 五、其他内容

详见招标文件的《第四章 采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

## 六、分包和转包

▲投标人不得将本合同范围的货物供应转包由其他单位承担；也不得未经采购人同意擅自部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

▲享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

## 第四部分 落实政府采购政策要求

## 一、政府采购扶持政策

1.根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定；

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【工业】；

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

2.根据财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 二、节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

## 三、节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

## 第五部分 实质性内容

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

# 第四章  采购合同

甲方（采购人）：浙江省立同德医院

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于招标项目编号为CTZB-2023100418的（标项：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见配置清单 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写： 元整小写：￥ |  |  |  |  |

注：1.商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

六、质保期

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订生效后       天内。

2. 交货方式：      。

3. 交货地点：      。

八、货款支付

1、乙方向甲方支付履约担保金额为           ，乙方完全履约后原额(无息)归还。

2、合同签订生效后7个工作日内支付合同金额的40％预付款（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定），安装调试验收合格之日起60天内支付剩余合同货款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在十五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，最高不超过合同总值5%的违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  开户行：

日期：     年   月  日                开户帐号：

法定（授权）代表人：

日期：    年  月  日

产品配置清单

仪器设备名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

浙江省立同德医院

清廉医院建设

共

建

协

议

二〇二三年  月

清廉医院建设共建协议

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（共建企业）：

为全面加强公立医院党的建设，贯彻落实清廉浙江、清廉卫生建设有关要求，规范医院各领域的购销行为，防范商业贿赂的发生，共同推进清廉医院建设。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并严格遵守如下条款：

一、甲乙双方贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫生健康委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的各项政策要求，积极融入清廉医院共建工作，认真履行清廉浙江建设的企业责任。

二、甲乙双方按照《民法典》等相关法律规范要求，认真履行购销合同及其附属条款，自觉遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等各项规定。

三、甲方及其工作人员严禁接受乙方及其代理人以任何名义、形式给予的回扣或违规接受捐赠资助。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品以及任何有违清廉医院建设要求的其他有价物品或乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动等。被动接受乙方给予钱物的，应予主动退还；无法退还的，有责任向院纪检监察部门如实反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，向乙方透露统计医疗信息、医院招（投）标信息等，或为乙方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请、提供服务等方式影响甲方及其工作人员在招标、采购中的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

六、乙方工作人员来院洽谈业务工作须严格遵守上级部门及医院相关规章制度，严格执行医院《医药（械）代表登记备案和管理制度》，及时做好医药代表登记、报备和变更等。未按规定执行，一经查实，承担相应责任。

七、甲乙双方任何一方违反本协议或触犯相关法律法规，一经发现，本协议自动终止，且保留向有关部门报告的权利。

八、本协议一式二份，双方各执一份（甲方由院纪检监察室留存），自签字盖章之日起生效，有效期从2023年01月01日起至下一轮重新签协议之日止。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人       法定代表人或委托代理人

2023年  月  日              2023年  月  日

浙江省立同德医院医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省立同德医院             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                      法定代表人（负责人）：

经办人签名：                               经办人签名：

年  月  日                                 年   月  日

# 第五章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第六章  投标人须知》

## 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第六章  投标人须知》

## 五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并编写评标报告。

5.评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审综合得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

### 6、评分因素及分值范围

### 6.1 商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

（一）商务技术部分（60分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目销售业绩（合同内容需包含核心产品），证明材料需同时提供业绩合同的复印件，每提供1个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。 说明：标项内任一产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。 | 3 |
| 2 | 投标产品或主要原材料列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分； 投标产品或主要原材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 3 | 投标产品对于招标文件“第三章 采购需求”的技术规格及参数等需求的偏离情况。 标记“▲”条款为实质性要求，如有未响应或不满足（负偏离），则将导致投标文件无效； 对标记“★”的内容的负偏离，每项扣1分；其余条款每负偏离一项扣0.5分； 投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、照片、商标标识、型号、宣传手册、检测报告等） | 37 |
| 4 | 投标货物的技术性能：根据所投货物技术性能先进程度、使用效果评分。技术性能先进充分满足要求且优化的得3分，技术性能较先进满足要求得2分；技术性能基本满足要求的得1分；技术性能不能完全满足要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与要求差距较大的得0分。 | 3 |
| 5 | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施良好的得2分，方案合理措施一般的得1分，无方案得0分 | 3 |
| 6 | 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分； | 3 |
| 7 | 售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得2分，储备一般基本能满足售后服务要求得1分，储备情况差不能满足售后服务要求0.5分，无备品备件储备得0分。 | 2 |
| 8 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。 | 2 |
| 9 | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分 | 2 |
| 10 | 产品各项指标验收的试验方法齐全、准确的得2分；虽齐全但准确性不足的得1分；不齐全或不准确的不得分。 | 2 |
| 11 | 运行成本和维修成本，内容全面，价格合理的得2分；内容基本全面，价格较合理的得1分；内容存在一定缺陷的得0.5分；不提供不得分。 | 2 |

### 6.2 价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得 40分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40%×100

落实政府采购政策说明：

执行价格政策扶持，按以下要求操作：

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定规定提供《中小企业声明函》】；

◇监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

◇残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

## 六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第六章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院） 地址：杭州市西湖区古翠路234号 项目采购联系人：傅主任 联系电话：0571-88877259 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室 项目采购联系人：姚澎涛 联系电话：0571-87631165 13757108343 邮编：310004 Email：yaopt@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开。 |
| 3.3.2 | 投标文件盖章要求 | 投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 3.3.3 | 投标文件装订要求 | 本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不需交纳投标保证金 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起120天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封及标记要求 | 投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.18 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费标准：按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文、发改价格【2011】534号文规定收费标准的 62 %计取。如不足6000元的按6000元计取。 收取账户： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 帐 号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 10 | 其他 | 请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 12 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
| 13 | 特别提醒 | 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。 https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处；

### 1.4 联合体

本项目接受联合体。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 答疑会

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

### 1.11 分包

采购需求规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求规定的分包承担主体的资格要求。

### 1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

### 1.13 其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.8投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.9投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。

1.13.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人已在招标文件中确定了核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购需求总体要求

2.1.3第三章 采购需求

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 评标办法

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

### 2.3 招标文件的质疑

2.3.1投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 招标文件的澄清

2.4.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.5.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.5.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 3.2 投标文件组成

### 3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需投标人加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 无 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （7）未提供整体设计等服务声明函。【声明函4】 |
| 3.4 | （4）联合体。 | （8）联合体的声明函。【声明函5】 |

### 3.2.2 商务技术文件

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权签署投标文件委托书；（法定代表人签署不需提供此书）

（3）偏离表；

（4）廉政承诺书；

（5）其他资信资料；

（6）同类业绩表；

（7）提供针对本项目的完整技术解决方案；

（8）供货清单；

（9）技术服务说明；

（10）售后服务说明；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

### 3.2.3 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书；

（5）中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

### 3.3 投标文件的编制

### 3.3.1 内容编制

（1）投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“第七章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

（8）投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

（9）生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

### 3.3.2 格式要求

（1）投标文件应编制目录。

（2）投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

（3）投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

（4）投标文件格式为PDF。

（5）单个文件上传大小上限为300M。

### 3.4 投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括提供所有规定产品及完成服务工作所产生的全部费用。产品和服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

3.4.4 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.5 投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

3.6.4 投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担采购人提出的索赔。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1 投标文件应按以下方法密封及标记

投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 提交投标文件

（1）电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件提交

投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，请按以下方式提交。

应当在投标截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄或直接送达等形式提交给采购代理机构联系人（姚澎涛0571-87631165，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室），使其在投标截止时间以前收到。封皮应注明投标人名称、项目名称。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

4.2.2 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.3 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.4 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### 4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

### 4.5 不予受理的投标文件

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的备份电子投标文件；

### 4.6 投标人不足三家情况处理

至投标截止时间，参加标项投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

5.1.2 投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.1.3 在线解密

（1）开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

（2）解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（3）在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

5.1.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

5.1.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表未签字，也未说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

5.1.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 5.2 开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标现场组织人员将当场作出答复，并制作记录。

### 5.3 投标人资格审查

采购人或采购代理机构将首先审查各投标人的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

### 5.4 投标文件符合性审查

5.4.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的采购标的、招标范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

### 5.5 投标文件的澄清、说明或者补正

5.5.1评标委员会应当书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

5.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5.3投标文件的澄清、说明或者补正将在“政府采购云平台”完成。

### 5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过投标报价的0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理。

如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

### 5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.8 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

（1）标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（2）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（3）因投标人原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%；

（4）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（5）符合本须知5.7款规定的；

（6）投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

（7）获取招标文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（8）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（9）投标文件内容未按招标文件规定盖章的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（13）投标文件标明的商务响应与事实不符或虚假投标的；

（14）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

（15）未实质性响应招标文件中规定的实质性内容要求的投标文件；

（16）投标文件标明的技术响应与事实不符或虚假投标的。

### 5.9 有下列情形之一的，其投标无效：

5.9.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

5.9.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5.9.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.9.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

5.9.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

5.9.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.9.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 5.10 评标

5.10.1 本项目原则上采用电子评审方法。

5.10.2 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.3 评标办法

评标办法详见“第五章 评标办法”。

### 5.11 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.12 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合招标文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.13 确定采购结果

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人，如排序并列，按技术部分得分高者为中标人，如技术部分得分相同，按商务部分得分高者为中标人。

### 5.14 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1发布结果公告同时采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 采购过程、采购结果质疑

5.16.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.16.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

5.16.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

5.16.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.16.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.16.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.16.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.16.8投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.17 签订合同

5.17.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.17.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.17.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监督管理部门进行报告。

### 5.18 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

中标人不按招标文件规定交纳采购代理服务费，将取消其中标资格。中标人应向采购代理机构交纳招标文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

## 六、其他

6.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

# 第七章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 第一部分 资格文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

投 标 文 件

（资格文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格审查为不通过，对不通过的投标人的投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

- 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 无 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （7）未提供整体设计等服务声明函。【声明函4】 |
| 3.4 | （4）联合体。 | （8）联合体的声明函。【声明函5】 |

【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

### 表附件：证明资料

### 相关附件格式附后

### 【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函2】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函3】企业类型的声明函

企业类型的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函4】未提供整体设计等服务声明函

未提供整体设计等服务声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）       （标项名称）采购活动，在此之前，未针对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函5】联合体的声明函

联合协议

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）               （项目名称）               （项目编号）的磋商采购。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

四、（联合体其中一方成员名称）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %以上。（对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章/CA章)：

联合体成员名称(公章/CA章)：

日期：  年  月   日

## 第二部分 商务技术文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年   月   日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 二、法定代表人授权签署投标文件委托书

法定代表人授权签署投标文件委托书

（由授权代表签署时提供）

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我【 （法定代表人姓名） 】以【 （投标人全称） 】法定代表人的身份授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【  （身份证号）  】，为我单位的授权代表，签署浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）                         （标项名称）的投标文件。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2023年  月  日

附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

投标人为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：投标人法定代表人按招标文件要求签署投标文件时，不需提供此委托书。

### 三、偏离表

偏离表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

| 序号 | 招标文件内容 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的投标人只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标人可调整、修改上述表格。

### 四、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

我单位响应浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 五、其他资信资料

其他资信资料

| 单位名称 |  | 电话 |  |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  |  |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  | 资产总额 |  |  |  |  |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在职员工总数 |  | 共 人 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【说明】：相关证明材料附后。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。

（2）投标人应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

（3）评标办法所要求资料请务必提供。

### 六、同类业绩表格式

同类业绩表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完成日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评标办法所要求资料请务必提供。

### 七、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案（根据评分细则自行编制）

### （一）产品技术说明

投标人须对产品主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并提供权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；属于节能、环保产品的证明材料；产品的市场评价材料；

1）表格格式如下：

附件一  投标产品技术响应表

2）权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；产品的市场评价材料；

3）本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购品目产品、最新环境标志产品政府采购品目产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人应在投标文件中提供实施政府采购节能产品、环境标志产品认证的机构出具的产品认证证书。

投标产品技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件对应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
|  | 第三章“第二部分 采购需求”内容 |  |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）投标人应对招标文件第三章“第二部分 采购需求”内容要求进行逐条响应，并说明具体响应内容，如提供的响应产品技术指标与本表有矛盾的，以具体投标产品指标为准。

（2）投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （二）针对本项目的实施方案

内容包括实施计划安排、供货方案、安装调试方案。

### （三）质量保证措施

影响质量、工期的因素描述，质量保证措施、工期保证措施。

### （四）投入的项目管理机构

项目管理机构

1）项目团队组织架构

格式不做统一规定，由供应商自选设计。

2）项目团队的成员介绍

附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书、社保证明等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 业主及联系电话 |  |

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

### （五）验收方案说明

针对本项目从用户的角度阐述项目验收方法、验收步骤、验收手段、验收合格条件等内容。

### 八、供货清单

供货清单

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

（2）如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，我公司作为本项目的供应商，承诺将采购经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于本项目。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 九、技术服务说明

技术服务说明

投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

### 十、售后服务说明

售后服务说明

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

2、质保期说明；

3、售后服务承诺

3.1质保期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

3.2质保期外售后服务承诺包括服务内容、维修收费标准、配件收费标准、维修配件价、易耗品价格清单等；

4、其他说明

## 第三部分 报价文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

标项名称：

投 标 文 件

（报价文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、投标函格式

投标函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）招标的有关活动，并对                                 （标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

单位地址：          邮编：          电话：          传真：

### 二、开标一览表格式

开标一览表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418                                （价格单位：元人民币）

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 批 | 按招标文件要求 |
| 2 | 投标价合计 | 小写：￥ 元 大写： 人民币 |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 三、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购

项目编号：CTZB-2023100418

（价格单位：元人民币）

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（以上费用之和） |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业制造的产品金额 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

报价说明：

（1）除甲方提供招标文件约定的内容外，其他均由乙方完成。

（2）合计费用结转至开标一览表。

（3）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（5）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

### 四、中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）的浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）                           （标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 投标产品名称 | 行业 | 制造商名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -80℃自动化冰箱 | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | -80℃冰箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 温湿度监测系统+模块 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 大容量离心机 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 高速冷冻离心机 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 气相液氮罐 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 样本库管理软件(含人遗备案) |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 整板扫描仪 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 液氮补充罐 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 低温整理冰箱（-80℃卧式冰箱） |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 生物安全柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 紫外分光光度计 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 生物显微镜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 电子分析天平 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | CO2培养箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 2-8℃医用冰箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 高压灭菌锅 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 通风柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 样本库管理/温湿度管理软件电脑 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 实验台（标本处理间、样本接收间、质控室） |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 玻片柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 蜡块柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 低温标签打印机 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 液氮转运箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 手持式开关盖机 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 晾片柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 手动移液器（ 2ul、20ul、 200ul、1ml） |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 氧浓度监测仪 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 货架 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | CO2气瓶 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 扫码枪 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 二维码扫描器 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 单管扫描枪 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 安全标识+冻存架标识 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 防冻防护服 +防液氮面罩 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 防冻手套 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 紧急喷淋装置 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 传递窗 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 实验凳 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | -40℃低温冰箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 电热恒温干燥箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：2023年  月  日

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目仅对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的小型、微型企业进行价格扣除，不属于小型、微型企业，不用提供此函。

（3）可采用工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）空格部分由供应商填写。

（5）标的名称见采购需求中的配置要求。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）                  （标项名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）                                 （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

### 五、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院生物样本库建设仪器设备采购（项目名称）CTZB-2023100418（项目编号）                          （标项名称）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日