浙江省立同德医院

实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：CTZB-2023070570

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（盖章）

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司（盖章）

2023年8月

# 目录

目录	2

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求总体要求	7

第三章  采购需求	8

第四章  采购合同	76

第五章  评标办法	89

第六章  投标人须知	93

第七章  投标文件格式	107

# 第一章  招标公告

项目概况

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）所需浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年9月15日14时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2023070570

项目名称：浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6500000.00

最高限价（元）：6500000.00

采购需求：

标项一   浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

数量：1

预算金额（元）：6500000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购项目等设备的采购及安装，详见采购文件需求部分。

合同履行期限：按招标文件规定

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动；

（4）接受联合体，联合体参加本项目的政府采购活动应满足以下条件：

◇两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的政府采购活动，联合体在投标文件中提供联合体协议并明确分工；

◇联合体主办单位和成员单位均应具备资格要求1、2及特定资格要求第（1）（2）（3）项；

◇联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作，按资质等级较低的供应商确定资质等级；

◇联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加本项目的政府采购活动。三、获取招标文件

时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前；

地点：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件；

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年9月15日14时00分；（北京时间）；

投标地点（网址）：政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）；

开标时间：2023年9月15日14时00分；

开标地点（网址）：在政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）上开启投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2. 其他事项

4.其他补充事宜：

（1）采购项目需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

本项目执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。

（2）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

（3）未按招标公告规定获取招标文件的潜在投标人不得对招标文件提出质疑，其投标文件将被拒绝；通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

（4）在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用政府采购电子化交易；

2）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）；

3）投标人应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）；

4）电子交易具体流程详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频；

5）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

（5）开标时间后30分钟内，投标人须登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件（线上）。

（6）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry（供应商注册页面）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

地址：杭州市西湖区古翠路234号

项目联系人（询问）：傅主任

项目联系方式（询问）：0571-89972073

质疑联系人：胡主任

质疑联系方式：0571-89972080

2、采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1806室

项目联系人（询问）：姚澎涛

项目联系方式（询问）：0571-87631165  13757108343

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

联系人：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

# 第二章  采购需求总体要求

## 一、技术标准、规范（不限于以下）

1. 国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2. 行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3. 其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

## 二、基本要求

1. 投标人须提供符合国家相应标准及规范生产的产品，并保证其使用的安全性与可靠性。投标人应在投标文件中明确产品具体配置说明、技术指标，同时投标人应提供技术支持资料，技术支持资料包括权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告或产品制造商公开发布的印刷资料，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准，对于非标准和非通用设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户单位盖章）作为技术支持资料。

2. 如投标文件中未提供技术支持资料或投标文件中明确的技术指标与技术支持资料不一致，评标委员会可对其做出不利的评审。

3. 投标人须对产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，须保证合同验收阶段的性能检验报告与投标文件明确的技术指标一致。

4. 投标人应保证提供的产品为合法企业生产的合法产品，符合中华人民共和国有关法律、法规、规章、文件、标准、规范的规定。按国家规定应通过有关部门鉴定（批准）的产品，应保证已按国家规定通过了鉴定（批准）；实行产品许可证制度的产品须获得国家许可；实行强制性认证的产品须通过国家认可认证。本项目产品如有属于最新节能产品政府采购品目清单、最新环境标志产品政府采购品目清单内产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

5. 投标人的产品技术指标应具备相当于或高于招标文件中规定的要求，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性、安全性、耐用性。

6. 投标人应在投标文件中对产品的技术指标进行明确说明。否则，评标委员会可对其做出不利的评审。

## 三、采购需求

具体要求详见招标文件的“第三章 采购需求”。

## 四、工作范围

各投标人须按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容：

1. 完成所有产品供货；

2. 履行所有规定服务；

3. 产品及服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

# 第三章  采购需求

## 第一部分 采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目 | 浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目 | 1 | 批 | 650 | 浙江省立同德医院实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目，详见采购文件需求部分。 |  |

## 第二部分 采购需求

## 一、采购工程量清单

## 1.实验室家具清单

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F临床基础研究所 |  |  |  |  |
| 免疫实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.84 | 米 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 1 | 中央实验台 | L*750*800 | 13.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央试剂架 | L*400*750 | 5.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 组 | 全钢结构 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 6.84 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 2 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 10 | 壁式遥控水嘴 |  | 2 | 件 |  |
| 11 | 壁式遥控水阀 |  | 2 | 件 |  |
| 12 | PP杯槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 2 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 13 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 3 | 套 |  |
| 14 | 进落水系统 |  | 4 | 套 |  |
| 15 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| PCR(一)室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.06 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 1.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 5 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 6 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 组 | 不锈钢材质 |
| RNA室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.29 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边台试剂架 | L*250*750 | 2.19 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 低位水龙头 |  | 1 | 个 |  |
| 4 | PP椭圆杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 蛋白实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 5.16 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 1 | 中央实验台 | L*750*800 | 26.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央试剂架 | L*400*750 | 11.2 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 组 | 全钢结构 |
| 4 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 5 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 6 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 7 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 9 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 10 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 11 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 12 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 3 | 套 |  |
| 13 | 进落水系统 |  | 3 | 套 |  |
| 14 | 单气瓶柜 | 500*450*1800 | 2 | 组 | 全钢结构 |
| 15 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 组 | 不锈钢材质 |
| 更鞋室 |  |  |  |  |
| 1 | 鞋柜 | L*350*600 | 1.16 | 米 | 全钢结构 |
| 一更室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | L*350*1800 | 1.15 | 米 | 全钢结构，带锁 |
| 二更室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | L*350*1800 | 1.15 | 米 | 全钢结构，带锁 |
| 细胞房一室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 4.03 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 4.03 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 细胞房二室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 3.24 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 3.24 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5F临床基础研究所 |  |  |  |  |
| 生物安全室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 1.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 4.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央试剂架 | L*400*750 | 1.55 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 4.8 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 6 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 7 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 8 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 9 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 12 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 13 | 单气瓶柜 | 500*450*1800 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 14 | 传递窗 | 600*600*600 | 2 | 件 | 不锈钢材质 |
| 样品处理室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.66 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 6 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 9 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 10 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 11 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 12 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 13 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 液闪仪室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 7.35 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 6 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 9 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 10 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 11 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 12 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 13 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 药理实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.21 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 5.1 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 中央试剂架 | L*400*750 | 1.55 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 5 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 6 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 7 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 8 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 9 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 10 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 11 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 14 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 仪器室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.135 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 4 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 5 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 6 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.15 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 10 | 吊柜 | L*300*600 | 3.15 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 11 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 12 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 检测室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.13 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.2 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 3.2 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 12 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 14 | 边台（记录台） | L*700*800 | 1.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 15 | 实验凳 |  | 2 | 个 | PU发泡防静电，凳面有透气孔，夏天久坐不闷热，插卡轮，静音滑轮，尼龙五爪，SGS认证气杆，凳面300*300mm，高度400-550mm |
| 操作室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 7.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 12 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数保护装置。不含通风及控制系统 |
| 6 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 9 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 10 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 11 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 12 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 13 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 显微观察室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.83 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.4 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 3.4 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 5 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 6 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 13 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 14 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 15 | 单气瓶柜 | 500*450*1800 | 3 | 件 | 全钢结构 |
| 16 | 边台（记录台） | L*700*800 | 1.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 17 | 实验凳 | 同上 | 2 | 个 | 同上 |
| PCR室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 12.82 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 4 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 5 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 6 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 8 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 9 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 10 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 11 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 12 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 3 | 套 |  |
| 13 | 进落水系统 |  | 3 | 套 |  |
| 14 | 吊柜 | L*300*600 | 11.49 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 15 | 岛式插座 |  | 8 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 16 | 传递窗 | 600*600*600 | 2 | 件 | 不锈钢材质 |
| 实验室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.09 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台试剂架 | L*250*750 | 3.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 12 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 危化品柜 | 1090*460*1650 | 2 | 套 | 全钢结构 |
| 14 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 实验室2 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 7.08 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 3 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 4 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 5 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 8 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 11 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5F天然药物研究所 |  |  |  |  |
| 质谱室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*1500*800 | 5.35 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 桌下型插座条 | 定制 | 6.85 | 延米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 3 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 5 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 气相室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*1000*800 | 2.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 桌下型插座条 | 定制 | 2.2 | 延米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 双气瓶柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 液相室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*800*800 | 4.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 桌下型插座条 | 定制 | 4.5 | 延米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 3 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 3 | 套 |  |
| 天平室 |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*800 | 4 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边实验台 | L*600*800 | 1.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 8.4 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 更衣室 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 3 | 组 | 全钢结构 |
| 药效物质检测室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 13.3 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 19.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央试剂架 | L*400*750 | 6.2 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 4 | 套 |  |
| 10 | 进落水系统 |  | 4 | 套 |  |
| 11 | 吊柜 | L*300*600 | 8.3 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 肺功能室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.45 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 20.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 4 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 吊柜 | L*300*600 | 4.45 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 6 | 试剂柜 | 900*450*2500 | 3 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 7 | 双气瓶柜 | 800*450*1800 | 1 | 组 | 全钢结构 |
| 8 | 中央试剂架 | L*400*750 | 7.1 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 9 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 10 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 11 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 12 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 14 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 15 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 16 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 17 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 18 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 5 | 套 |  |
| 19 | 进落水系统 |  | 6 | 套 |  |
| 20 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 药效物质检测室2 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.47 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 21.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 中央试剂架 | L*400*750 | 8.6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 6 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 7 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 8 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 9 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 11 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 中药提取实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢减震台 | L*750*800 | 1.8 | 延米 | 304不锈钢结构，内衬25mm密度板，六面全包1.0mm厚304不锈钢板，配置减震垫及减震脚 |
| 2 | 边实验台 | L*750*800 | 5.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 壁式水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 4 | 实验室污染物控制设备（改进型落地通风柜） | 1500*945*2400 | 2 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 5 | 壁式遥控水嘴 |  | 2 | 件 |  |
| 6 | 壁式遥控水阀 |  | 2 | 件 |  |
| 7 | PP杯槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 8 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 2 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 9 | 进落水系统 |  | 3 | 套 |  |
| 10 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 数据处理室1 |  |  |  |  |
| 1 | 边台（记录台） | L*750*800 | 3.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 实验凳 | 同上 | 3 | 个 | 同上 |
| 辅助用房1 |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜/耗材柜 | 900*450*2100 | 3 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 2 | 试剂柜 | 700*450*2100 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 器皿柜 | 900*450*2100 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 分离制备提取室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*800*800 | 4.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边实验台 | L*750*800 | 4.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央实验台 | L*750*800 | 16 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 3 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 中央试剂架 | L*400*750 | 4.5 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 6 | 桌下型插座条 | 定制 | 4.6 | 延米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 7 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 8 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 9 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 10 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 11 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 4 | 套 |  |
| 12 | 进落水系统 |  | 4 | 套 |  |
| 13 | 万向抽气罩 |  | 5 | 套 |  |
| 14 | 万向抽气罩底座 |  | 5 | 套 |  |
| 15 | 双气瓶柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 数据处理室2 |  |  |  |  |
| 1 | 边台（记录台） | L*750*800 | 3.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 实验凳 | 同上 | 3 | 个 | 同上 |
| 辅助用房2 |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜/样品柜/耗材柜 | 900*450*2100 | 3 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 2 | 试剂柜 | 700*450*2100 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 器皿柜 | 900*450*2100 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 中央实验台 | L*750*800 | 18.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央试剂架 | L*400*750 | 5.9 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 双气瓶柜 | 720*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 2 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 10 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 11 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 2000*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 12 | 实验室污染物控制设备（改进型落地通风柜） | 2000*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 5 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 14 | 壁式遥控水嘴 |  | 5 | 件 |  |
| 15 | 壁式遥控水阀 |  | 5 | 件 |  |
| 16 | PP杯槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 17 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 8 | 套 |  |
| 18 | 进落水系统 |  | 9 | 套 |  |
| 高温实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | L*800*800 | 7.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 桌下型插座条 | 定制 | 4.8 | 延米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 3 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 辅助用房3 |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜/样品柜 | 900*450*2100 | 8 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 试剂室 |  |  |  |  |
| 1 | 大桶试剂柜 | 1700*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 2 | 危化品柜 | 1090*460*1650 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 3 | PP药品柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全PP材质 |
| 4 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 5F中药质量标准研究所 |  |  |  |  |
| 准备间 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 3.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 2.8 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 4 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 5 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 6 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| PCR准备间 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.43 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 2.43 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 件 | 不锈钢材质 |
| PCR反应室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 2.5 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 件 | 不锈钢材质 |
| 分子生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 3.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边实验台 | L*600*800 | 7.74 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央实验台 | L*750*800 | 19 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 中央试剂架 | L*400*750 | 6 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 5 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 6 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 7 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 8 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 9 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 11 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 12 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 13 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 14 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 15 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 5 | 套 |  |
| 16 | 进落水系统 |  | 5 | 套 |  |
| 17 | 万向抽气罩 |  | 4 | 套 |  |
| 18 | 万向抽气罩底座 |  | 4 | 套 |  |
| 19 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 20 | 实验凳 | 同上 | 8 | 件 | 同上 |
| 21 | 天平台 | 900*600*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 样本间 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 4.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 3 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 4 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 5 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 9 | 双气瓶柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 10 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 件 | 不锈钢材质 |
| 细胞房 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*800*800 | 1.25 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 普通干燥室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 4.7 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 货架 | 1500*500*2000 | 2 | 组 | 2 个利旧 |
| 3 | 不锈钢吸收罩 | 400*400*H | 1 | 件 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 不锈钢吸收罩底座 |  | 1 | 件 | 定制 |
| 5 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 高温干燥室 |  |  |  |  |
| 1 | 高温台 | L*800*800 | 4.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 不锈钢吸收罩 | 400*400*H | 1 | 件 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 不锈钢吸收罩底座 |  | 1 | 件 | 定制 |
| 成型工艺室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 13.75 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 1.8 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 6 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 7 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 10 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 11 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 12 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 18 | 货架 | 1500*500*2000 | 3 | 组 | 全钢结构 |
| 提取室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 11.94 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 9.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央试剂架 | L*400*750 | 3 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 5 | 岛式插座 |  | 7 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 6 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 3 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 7 | 壁式遥控水嘴 |  | 3 | 件 |  |
| 8 | 壁式遥控水阀 |  | 3 | 件 |  |
| 9 | PP杯槽 |  | 3 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 10 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 3 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 11 | 滴水架 |  | 4 | 件 | 高密度PP材质 |
| 12 | PP大水槽 |  | 4 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 三联水龙头 |  | 4 | 件 |  |
| 14 | 台式单口洗眼器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 7 | 套 |  |
| 16 | 进落水系统 |  | 7 | 套 |  |
| 17 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 18 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 试剂/废液间 |  |  |  |  |
| 1 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 9 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 2 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 2 | 件 | 利旧、拆装、包装、安装、修复 |
| 粉碎间 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 3 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 4 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 5 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 准备间 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 1.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 1.5 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 微生物检验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 不锈钢工作台 | L*600*800 | 1.2 | 米 | 304不锈钢结构，内衬25mm密度板，六面全包1.0mm厚304不锈钢板 |
| 4 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 件 | 不锈钢材质 |
| 观察室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 4.58 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 色谱室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 21.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 6 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 6 | 套 |  |
| 5 | 岛式插座 |  | 20 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 辅助用房1 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 1.58 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 双气瓶柜 | 900*450*1800 | 4 | 组 | 全钢结构 |
| 辅助用房2 |  |  |  |  |
| 1 | 双气瓶柜 | 800*450*1800 | 2 | 组 | 全钢结构 |
| 数据处理室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*800*800 | 3.95 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 3.55 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 质谱室 |  |  |  |  |
| 1 | 仪器台 | L*800*800 | 6.38 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 样品制备室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.35 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 6.65 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 岛式插座 |  | 3 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 3 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 6 | 壁式遥控水嘴 |  | 3 | 件 |  |
| 7 | 壁式遥控水阀 |  | 3 | 件 |  |
| 8 | PP杯槽 |  | 3 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 9 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 3 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 10 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 11 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 12 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 13 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 5 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 5 | 套 |  |
| 16 | 试剂柜 | 900*450*1800 | 1 | 件 | 全钢结构，带锁 |
| 天平室/标准品库 |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 900*600*800 | 5 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边实验台 | L*750*800 | 2.65 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 5.4 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 超低温冰箱室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 3.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 岛式插座 |  | 2 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5F药用资源研究中心 |  |  |  |  |
| 药材初加工实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 8.785 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 9.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | LED平板灯架 | L*300*750 | 3.8 | 米 | 单层，PP材质 |
| 5 | 吊柜 | L*300*600 | 4.2 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 6 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 7 | 岛式插座 |  | 4 | 组 | 全钢结构，配120型插座 |
| 8 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 9 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 10 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 11 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 12 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 13 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 14 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 15 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 16 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 17 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 3 | 套 |  |
| 18 | 进落水系统 |  | 3 | 套 |  |
| 药用植物生理实验室 |  |  |  |  |
| 培养室 |  |  |  |  |
| 1 | 中央实验台 | L*750*800 | 10.5 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央试剂架 | L*400*750 | 4.25 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 3 | 功能柱 | 300*150*2100 | 1 | 件 | 全钢结构 |
| 4 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 5 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 6 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 7 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 8 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 光照培养室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.18 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 组培无菌室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 2.9 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 转角台 | 900*900*800 | 1 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 5 | 传递窗 | 600*600*600 | 2 | 件 | 不锈钢材质 |
| 分子生物学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 11.4 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 21.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央试剂架 | L*400*750 | 9.55 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 4.5 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 6 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 7 | 壁式遥控水嘴 |  | 1 | 件 |  |
| 8 | 壁式遥控水阀 |  | 1 | 件 |  |
| 9 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 10 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 1 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 11 | 滴水架 |  | 2 | 件 | 高密度PP材质 |
| 12 | PP大水槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 三联水龙头 |  | 2 | 件 |  |
| 14 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 15 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 3 | 套 |  |
| 16 | 进落水系统 |  | 4 | 套 |  |
| 17 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 样品前处理室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 10.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 中央实验台 | L*750*800 | 21.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 中央试剂架 | L*400*750 | 9.55 | 米 | 钢制立柱，玻璃层板 |
| 4 | 吊柜 | L*300*600 | 4.5 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 5 | 功能柱 | 300*150*2100 | 2 | 件 | 全钢结构 |
| 6 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 7 | 实验室污染物控制设备（改进型落地通风柜） | 2000*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 8 | 壁式遥控水嘴 |  | 2 | 件 |  |
| 9 | 壁式遥控水阀 |  | 2 | 件 |  |
| 10 | PP杯槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 11 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 2 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 12 | 滴水架 |  | 3 | 件 | 高密度PP材质 |
| 13 | PP大水槽 |  | 3 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 14 | 三联水龙头 |  | 3 | 件 |  |
| 15 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 16 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 4 | 套 |  |
| 17 | 进落水系统 |  | 5 | 套 |  |
| 浓缩提取实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.9 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边台（矮台） | L*750*600 | 1.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 吊柜 | L*300*600 | 3.6 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 4 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 3 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 5 | 壁式遥控水嘴 |  | 3 | 件 |  |
| 6 | 壁式遥控水阀 |  | 3 | 件 |  |
| 7 | PP杯槽 |  | 3 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 8 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 3 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 9 | 滴水架 |  | 1 | 件 | 高密度PP材质 |
| 10 | PP大水槽 |  | 1 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 11 | 三联水龙头 |  | 1 | 件 |  |
| 12 | 台式单口洗眼器 |  | 1 | 套 |  |
| 13 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 4 | 套 |  |
| 14 | 进落水系统 |  | 5 | 套 |  |
| 15 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 样品间 |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1500*500*2000 | 6 | 组 | 全钢结构 |
| 天平、显微镜室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*1150*800 | 3.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 天平台 | 900*600*800 | 2 | 组 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 进落水系统 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 复合式紧急冲淋 |  | 1 | 件 | SUS304不锈钢主体，不锈钢入水管、球阀开关、拉杆和冲淋头，配双口洗眼器 |
| 分析实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 6.9 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 边台（矮台） | L*750*500 | 2.2 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 仪器台 | L*900*800 | 6.6 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 4 | 桌下型插座条 | 定制 | 9.9 | 米 | 全钢结构，配120型插座 |
| 5 | 功能柱 | 300*150*2100 | 3 | 件 | 全钢结构 |
| 6 | 万向抽气罩 |  | 8 | 套 |  |
| 7 | 万向抽气罩底座 |  | 8 | 套 |  |
| 8 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1500*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 9 | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） | 1800*945*2400 | 1 | 件 | 具体要求详见清单及技术参数 |
| 10 | 壁式遥控水嘴 |  | 2 | 件 |  |
| 11 | 壁式遥控水阀 |  | 2 | 件 |  |
| 12 | PP杯槽 |  | 2 | 件 | 高强度PP材质一体成型 |
| 13 | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  | 2 | 套 | 通风柜液晶显示面板、通风柜控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀。具体参数见技术文件 |
| 14 | PP防虹吸瓶式存水器 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 进落水系统 |  | 2 | 套 |  |
| 仪器1 |  |  |  |  |
| 1 | 边实验台 | L*750*800 | 9.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 2 | 吊柜 | L*300*600 | 2.4 | 延米 | 全钢结构，带锁 |
| 3 | 万向抽气罩 |  | 2 | 套 |  |
| 4 | 万向抽气罩底座 |  | 2 | 套 |  |
| 药材影像室 |  |  |  |  |
| 1 | 货架 | 1500*500*2000 | 2 | 组 | 全钢结构 |
| 2 | 边实验台 | L*750*800 | 2.7 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |
| 3 | 边台（矮台） | L*750*500 | 1.8 | 米 | 台类材质同第1项边实验台一致 |

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F临床基础研究所 |
| RNA室 |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 2 | 超净台 | L=1460 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 蛋白实验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 细胞房一室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 细胞房二室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 5F临床基础研究所 |  |  |  |  |  |
| 生物安全室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1300 | 2 | 件 | 单人单面 |
| PCR室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超净台 | L=1460 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 2 | A2生物安全柜 | L=1300 | 1 | 件 | 单人单面 |
| 5F中药质量标准研究所 |  |  |  |  |  |
| PCR准备间 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1300 | 1 | 件 | 单人单面 |
| PCR反应室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1300 | 1 | 件 | 单人单面 |
| 细胞房 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 微生物检验室 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 2 | 风淋 | 1400*1500 | 1 | 组 |  |
| 5F药用植物生理实验室 |  |  |  |  |  |
| 组培无菌室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超净台 | L=1460 | 1 | 组 | 双人单面 |
| 2 | A2生物安全柜 | L=1900 | 1 | 组 | 双人单面 |

## 2.实验室排风系统清单及材质

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 |  |
| 1 | 玻璃钢风机 | 4A-5.5kw | 3 | 套 | 全自动变频电机 |
| 功率：5.5KW，转速：2900r/min，风量：3950-7339CMH，全压：1984-1298Pa |
| 2 | 玻璃钢风机 | 4.5A-7.5kw | 5 | 套 | 全自动变频电机 |
| 功率：7.5KW，转速：2900r/min，风量：5612-10236CMH，全压：2504-1603Pa |
| 3 | 玻璃钢风机 | 6C-7.5kw | 2 | 套 | 全自动变频电机 |
| 功率：7.5KW，转速：1800r/min，风量：8088-16376CMH，全压：1680-1031Pa |
| 4 | 玻璃钢风机 | 6C-11kw | 1 | 套 | 全自动变频电机 |
| 功率：11KW，转速：2000r/min，风量：9209-18418CMH，全压：2176-1380Pa |
| 5 | 玻璃钢风机 | 3.2A-2.2kw | 1 | 套 | 防爆电机 |
| 功率：2.2KW，转速：2900r/min，风量：1628-3455CMH，全压：1276-786Pa |
| 6 | 玻璃钢风机 | 3.6A-3kw | 4 | 套 | 全自动变频电机 |
| 功率：3.0KW，转速：2900r/min，风量：2604-5208CMH，全压：1550-975Pa |
| 7 | 玻璃钢风机 | 3.6A-3kw | 2 | 套 |  |
| 功率：3.0KW，转速：2900r/min，风量：2604-5208CMH，全压：1550-975Pa |  |
| 8 | 粉尘收集器 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 减震垫 | 定制 | 72 | 套 | 橡胶 |
| 10 | 软接头 | 定制 | 18 | 个 | 软PVC材质 |
| 11 | 防雨帽 | 定制 | 18 | 个 | 软PVC材质 |
| 自动控制 |  |
| 12 | PLC模块 | 1511C-1PN | 15 | 台 | 标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出 |
| 13 | 模拟量模块 |  | 15 | 套 |  |
| 14 | 触摸屏(含箱体) | TP700 | 15 | 台 | 触摸屏，7寸，64K色，集成以太网口，USB2.0 host接口，RTC，归档记录功能 |
| 15 | 风管压力传感器 |  | 15 | 只 | 0-2000pa,24VDC工作电源，4-20ma输出 |
| 16 | 配套控制箱 |  | 18 | 套 | 含排风系统、照明系统、元气件等 |
| 16-1 | 断路器 |  | 18 |  |  |
| 16-2 | 中间继电器 |  | 18 |  |  |
| 16-3 | 交流接触器 |  | 18 |  |  |
| 16-4 | 热继电器 |  | 18 |  |  |
| 16-5 | 相序继电器 |  | 4 |  |  |
| 16-6 | 指示灯 |  | 54 |  |  |
| 16-7 | 按钮开关 |  | 7 |  |  |
| 16-8 | 急停开关 |  | 18 |  |  |
| 16-9 | 端子排 |  | 18 |  |  |
| 16-10 | 定时装置 |  | 2 | 套 |  |
| 17-1 | 变频器 | G120xa3AC-3.0kw | 4 | 套 | 变频器含面板 |
| 17-2 | 变频器 | G120xa3AC-5.5kw | 3 | 套 | 变频器含面板 |
| 17-3 | 变频器 | G120xa3AC-7.5kw | 7 | 套 | 变频器含面板 |
| 17-4 | 变频器 | G120xa3AC-11kw | 1 | 套 | 变频器含面板 |
| 18 | 存储卡 | 4MB | 15 | 套 |  |
| 19 | 电源 | PM1507-3A | 15 | 套 |  |
| 20 | S7-1500安装导轨 |  | 15 | 套 |  |
| 21 | 控制屏 |  | 6 | 套 |  |
| 22 | 软件编程 |  | 15 | 套 |  |
| 23 | 电缆线 |  | 1 | 项 |  |
| 24 | 桥架及支撑架 | 200*100 | 190 | 米 |  |
| 废气处理 |  |
| 25 | 活性炭吸附箱 | LRH-2000 | 2 | 套 | 处理量：2000m³/h |
| 26 | 活性炭吸附箱 | LRH-3000 | 1 | 套 | 处理量：3000m³/h |
| 27 | 活性炭吸附箱 | LRH-4000 | 2 | 套 | 处理量：4000m³/h |
| 28 | 活性炭吸附箱 | LRH-5000 | 2 | 套 | 处理量：5000m³/h |
| 29 | 活性炭吸附箱 | LRH-6000 | 2 | 套 | 处理量：6000m³/h |
| 30 | 活性炭吸附箱 | LRH-8000 | 3 | 套 | 处理量：8000m³/h |
| 31 | 活性炭吸附箱 | LRH-10000 | 4 | 套 | 处理量：10000m³/h |
| 32 | 活性炭 | 100*100*100 | 22.33 | m³ |  |
| 33 | 进出口缓冲变径软接 | 定制 | 16 | 套 | 软PVC材质 |
| 34 | 设备连接附件 | 法兰、直通、支架、缆风绳 | 1 | 项 |  |
| 35 | 管道对接 |  | 1 | 项 |  |
| 35-1 | 手动调节阀 | 400*320 | 4 | 个 |  |
| 35-2 | 手动调节阀 | Φ250 | 2 | 个 |  |
| 35-3 | 手动调节阀 | 250*200 | 2 | 个 |  |
| 35-4 | 手动调节阀 | 200*200 | 1 | 个 |  |
| 35-5 | 手动调节阀 | Φ160 | 10 | 个 |  |
| 35-6 | 盲板封堵 |  | 28 | 个 |  |
| 35-7 | 弯头 | 400*320 | 2 | 个 |  |
| 35-8 | 弯头 | Φ315 | 2 | 个 |  |
| 35-9 | 弯头 | 320*200 | 1 | 个 |  |
| 35-10 | 管道 | 5mm | 20 | ㎡ |  |
| 35-11 | 百叶 | 600*600 | 27 | 个 |  |

## 3.实验室集中供气清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级减压阀 | 30 | 套 | 1/4"NPT进出口，带双表；气流减压、压力显示 |
| 2 | 一级减压阀面板 | 30 | 个 | 固定一级减压器 |
| 3 | 钢瓶接头 | 30 | 只 | 软管与钢瓶连接 国标气体钢瓶接头 |
| 4 | 高压软管 | 30 | 只 | 通径6.35,不锈钢外网内寸特氟龙,长1000MM |
| 5 | 单向阀 | 30 | 只 | 气体逆流，保证气体纯度 |
| 6 | 1/4 进出气接头 | 40 | 只 |  |
| 7 | 1/4不锈钢球阀 | 74 | 只 | 1/4"外径,不锈钢316L |
| 8 | 终端转接头 | 45 | pcs | 终端使用点转换接头 |
| 9 | 管道 | 423 | m | 1/4"外径,不锈钢316L |
| 10 | PO2浓度报警 | 2 | pcs | 1报警主机，2泄露探头 |
| 11 | 焊接三通 | 12 | pcs |  |
| 12 | PO2浓度报警 | 2 | pcs | 1报警主机，1泄露探头 |
| 13 | 二级减压阀 | 5 | 套 | 1/4"NPT进出口，带单表；气流减压、压力显示 |
| 14 | 二级减压阀面板 | 5 | 个 | 固定二级减压器 |
| 15 | 1/4外丝转8mm接头 | 4 | 只 |  |
| 16 | PH2泄漏报警器 | 1 | 套 | 1主机2探头 |
| 17 | 阻火器 | 2 | pcs |  |
| 18 | 管夹等辅材 | 1 | 批 |  |

## 4.其他配套工程清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构 |  |  |  |
| 1 | 机制板岩棉彩钢板隔墙2.9 | 板厚δ＝50mm,钢板厚δ=0.476mm，利用系数0.9，容重100 | 104 | m2 |
| 2 | 机制板岩棉彩钢板吊顶 | 板厚δ＝50mm,钢板厚δ=0.476mm，利用系数0.9，容重100 | 18.5 | m2 |
| 3 | 天花平衡调节器 | 国标件,含花兰吊杆铁膨胀 | 18.5 | m2 |
| 4 | 专用常规铝合金型材 | 国标件,地槽、厚角、角包，含阴、阳圆角，铝合金原色 | 122.5 | m2 |
| 5 | 木饰面移门 | 2400*1100 | 1 | 樘 |
| 6 | 木饰面单开门 | 2100*1000 | 1 | 樘 |
| 7 | 彩钢成套门 | 800x2100mm含门框、门扇、执手锁，升降式，带视窗 | 3 | 樘 |
| 8 | 观察窗 | 1200*1200 | 7.2 | m2 |
| 9 | 观察窗 | 3600*1200 | 4.32 | m2 |
| 10 | 设备门 | 1200*2100 | 1 | 樘 |
| 10 | 设备门 | 1000*2100 | 1 | 樘 |
| 11 | 304不锈钢传递窗电子互锁 | 外经600*600*600 | 2 | 套 |
| 12 | PVC地胶板修补加人工费 |  | 1 | 项 |
| 13 | 五金辅料 | 铝铆钉、密封胶、螺丝等 | 122.5 | m2 |
| 14 | 彩钢板安装费 |  | 122.5 | ㎡ |
| 水电气系统 |  |  |  |
| 1 | 紫外灯 |  | 5 | 盏 |
| 2 | LED净化灯 | 38W | 5 | 盏 |
| 3 | 单开关 | 国标 | 3 | 个 |
| 4 | 插座10A16A | 国标三孔五孔 | 136 | 个 |
| 5 | 地插座 | 国标五插 | 4 | 个 |
| 6 | 线管 | PVC,阻燃线管 | 400 | 包 |
| 7 | 照明、插座电线、 | BV2.5/BVR2.5铜芯 | 800 | 米 |
| 8 | 插座、电线、 | BV4/BVR4铜芯 | 400 | 米 |
| 9 | 插座、电线、 | BV6/BVR6铜芯 | 200 | 米 |
| 10 | 插座、地线、 | BV2.5/BVR2.5铜芯 | 500 | 米 |
| 11 | 插座开关线合 | 86# | 200 | 个 |
| 12 | 50下水管 | 三通及直接、弯头 | 40 | 米 |
| 13 | 25进水管 | 三通及直接、弯头 | 40 | 米 |
| 14 | 内丝弯头 |  | 15 | 个 |
| 15 | 三角阀 |  | 15 | 个 |
| 16 | 地漏 |  | 3 | 个 |
| 17 | 五金辅料 |  | 1 | 项 |
| 18 | 打孔、进水、下水 |  | 31 | 个 |
| 19 | 墙上、打孔 |  | 20 | 个 |
| 20 | 墙上、开窗 |  | 1 | 项 |
| 21 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |
| 22 | 水电人工安装费 |  | 1 | 项 |
| 隔墙 |  |  |  |
| 1 | 12轻质砖隔墙 |  | 52 | ㎡ |
| 2 | 门洞角铁 |  | 1 | 个 |
| 3 | 生物安全柜安装拆窗户及修复 |  | 1 | 项 |
| 4 | 胶泥 |  | 26 | 包 |
| 5 | 墙面挂网布 |  | 2 | 卷 |
| 6 | 轻质砖人工安装费 |  | 52 | ㎡ |
|  | 油漆工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面基层+乳胶漆 |  | 93 | ㎡ |
| 2 | 墙面切槽 |  | 1 | 项 |
| 3 | 墙面修补根人工材料 | 水泥、黄沙、乳胶漆 | 1 | 项 |
| 4 | 矿棉板吊顶及拆除及修补 | 人工及材料 | 1 | 项 |
|  | 空调改造 |  |  |  |
| 1 | 空调 | 2P | 2 | 台 |
| 2 | 空调风口改造移位 |  | 1 | 项 |
| 3 | 静电除尘 |  | 1 | 项 |

## 二、产品技术参数表

## 1.实验室家具技术参数

### （一）执行技术标准与规范

实验室设施及其配套水电安装应满足有关文件和设计图要求。

| 1 | GB24820 | 《实验室家具通用技术条件》 |
| --- | --- | --- |
| 2 | GB/T3325 | 《金属家具通用技术条件》 |
| 3 | GB/T3326 | 家具桌、椅、凳类主要尺寸 |
| 4 | GB/T3327 | 家具柜类主要尺寸 |
| 5 | QB/T1242 | 家具五金环状暗铰链安装尺寸 |
| 6 | QB/T1954.2 | 金属家具质量检验及质量评定 |
| 7 | QB/T2189 | 家具五金环状暗铰链及其安装底座要求和检验 |
| 8 | QB/T2454 | 家具五金抽屉导轨要求和检验 |
| 9 | GB/T5296.6 | 《消费品使用说明（第6部分家具）》 |
| 10 | GB50054 | 《低压配电设计规范》 |
| 11 | GB50052 | 《供配电系统设计规范》 |
| 12 | GB50016 | 《建筑设计防火规范》 |
| 13 | DGJ08-93 | 《民用建筑电线电缆防火设计规程》 |
| 14 | GB50015 | 建筑给水排水设计规范 |
| 15 | GB4793.1 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第一部分：通用要求 |
| 16 | GB/T21747 | 实验室设备实验台（桌）的安全性要求及试验方法 |
| 17 | JB/T6412-1999 | 《排风柜》 |

以上各种相关标准以最新颁布的国家和行业标准为准。

### （二）总体要求

1.总体要求 本项目属于实验室建设项目，应遵循“安全第一”、“设计科学”、“节能环保”的整体规划原则。具体实验室内部布局设计应遵循实验室设计相关国家标准及一般规范。 实验室、家具等安装所需要的辅料和配件均由投标人负责，配件应保证符合使用方对于品质的要求，同时须满足功能、质量和环保的要求。

2.对数量、规格的一般性要求（具体数量参见附1：货物清单、附件2：图纸）： 实验室家具清单根据图纸列算，以清单为准。一旦中标，尺寸以现场复核为准。 本项目所有的强弱电系统、给排水系统、通排风系统均需要由中标人根据现场实际需求从已有的所有接口处接到招标人指定位置，相应管路铺设及其配套所需的所有材料由中标人采购及安装实施，请投标人在投标时予以考虑。所有线路的安装包括明装及暗装。电路安装人员需要有专业的电工证。投标报价时自行考虑相应因素。

3.对性能、质量的一般性要求 实验室设备、家具及其配件的质量、技术标准应符合中华人民共和国相关部门所颁布的最新国家标准、行业标准。各种材质应按照相应国家标准、行业标准，并按相关的国家、行业标准中较高的执行。未尽技术事宜首先参照此规定，然后在本文件中寻找参照依据，最后需要合理考虑用户的适用习惯决定。

4.喷涂要求 金属表面经酸洗磷化处理后，静电粉末喷涂。表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。 钢结构部件表面必须经静电阿克苏环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥0.75μm，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。 ★附着性能：交叉刻画（1.6mmX1.6mm），没有掉漆。在GB/T9286-1998检测标准附着力测试中检测结果等级为0级，需提供由SGS或通过取得CMA计量认证合格证书的检测机构出具的合法检测报告，原件备查。 ★硬度性能：表面硬度大于或等于5H。在GB/T6739-2006检测标准铅笔硬度检测项目检测结果大于或等于5H，需提供由SGS或通过取得CMA计量认证合格证书的检测机构出具的合法检测报告，原件备查。 ★钢制品喷涂环氧树脂粉末依据《HG/T2006-2006(2017)热固性粉末涂料》标准可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出

5.焊接要求 金属构件焊接采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。

### （三）主要技术要求

实验台（边实验台/中央实验台/转角台/记录台/仪器台/矮台）

总体要求 实验台符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准、检验项目及要求,提供符合要求的测试报告复印件加盖厂家公章。 产品主要尺寸、台面正视面板（翘曲度、平整度）、底脚平稳性、柜体邻边垂直度、位差度、分缝、抽屉（下垂度、摆动度）、外观要求、安全性、理化性能、力学性能等均符合要求； ▲甲醛释放量：≤0.5mg/L。 出具第三方检测报告包含以下钢制柜体、门、抽屉物理性能符合要求： 柜加载试验水平加载承重≥900kg； 柜集中加载试验≥90kg； 柜扭曲试验≥90kg保持24小时，无永久损坏现象； 门冲击试验≥9kg冲击对关闭的门中心产生240inch-lb（27.1N-m）的冲击试验后开启的门无永久损坏； 门循环试验≥10万次，门应操作顺畅无阻滞； 抽屉静载试验≥68kg，应无干扰抽屉正常操作的永久性损伤； 抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应没有永久变形现象，所有工艺应完整，抽屉应能正常操作； 抽屉循环试验≥5万次后抽屉应顺畅无磨损、阻滞； 底柜搁板试验≥90kg，出具合格的检测报告； 热水试验冷却擦干后，漆面应无热水导致的明显影响； 漆面冲击试验后肉眼观察漆面应没有因冲击产生的裂纹或龟裂； 油漆附着力等级≥4B或以上（95%以上网格面积应表现为漆膜完整）； 实芯理化板台面 ★台面应采用厚度≥19mm实验室专用实芯理化板。 台面板技术要求满足以下技术指标： ★理化性能：通过100项以上实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻璃板进行测试，其中测试项目包括硫酸98%、盐酸37%、磷酸、氢氟酸、无水甲醇、无水乙醇、乙酸乙酯、过氧化氢、氨水等，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。同时需提供常规49种化学试剂的最新检测报告（参照SEFA3.0标准）。 ★物理性能：符合GB/T7911-2013中技术要求，通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），耐沸水、耐干热（180℃）、耐污染、耐香烟灼烧、抗拉强度、耐龟裂、抗大球冲击、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、弯曲强度、弯曲弹性模量，划痕、压痕、污斑、颜色与图案、表面光泽、边缘缺损、缺角等共计23种检测项目结果合格。其中弯曲弹性模量≥17000MPa；耐光色牢度达到5级；耐干热达到5级；防静电性能≤1.3x109Ω。 ▲甲醛性能：通过“国家化学建筑材料测试中心”抽样检验（非委托送检），吸水率（23oC，24h）≤0.25，甲醛释放量按GB/18580-2017检测标准，结果要求≤0.07mg/m3。 ▲抗菌性能：由SGS检测部门或同级国家权威检测单位出具的抗菌性能测试报告（经ISO22196：2011标准测试，表面能抑制以下细菌生长：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.4，大肠杆菌抗菌活性值≥6.0,粪链球菌抗菌活性值≥2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值≥4.1。）同时，提供按照JISZ2801:2010检测方法测定的抗菌检测报告（表面能抑制以下细菌生长：肺炎克雷伯氏菌，抗菌率99%，金黄色葡萄球菌，抗菌率99.5%，大肠杆菌抗菌,抗菌率99.2%） ▲化学排放：通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心”测试，化学物排放按ISO16000-9-2006检测标准，TVOC计算浓度≤0.07mg/m3，苯、甲苯、二甲苯均为未检出。 ▲放射性：通过“国家建筑工程材料质量监督检验中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。 ★台面材料背面须有不可刮涂和磨灭的产品背标，且具有隐形水印，以便鉴别真伪、验收。 供应商在中标后应提供符合以上要求的相应检测报告和证书的复印件并加盖公章，承诺合同签订前提供制造商的质保书（5年以上）和授权书。 柜体 采用落地式柜体，设置可拆卸式后背板，便于维修维护内部设施。实验台后部为公用设备夹层，用于隐藏从地面预留或墙面引出到实验台面的水、电、气、排风、网络管路。每组柜体最大宽度不允许超过900mm。每个单元框架立脚应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平；柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 柜体一般深度至少为510mm，高度(含调整脚及台面厚度)除有特别说明者外，为780mm(±1.5%)；所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡；柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一只，层板宽度与底柜内宽度相当，不得于两侧有各超过3mm的间隙； ★柜体材料：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料采用一级冷轧钢板（SPCCT）；柜体钢材基本厚度不小于1.0mm，包括抽屉，外门板，底柜活动层板，水电管道功能立柱，水平布线管线槽，装饰封板；柜体表面经阿克苏环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。 实验台或仪器台柜体均配备工位空档（具体数量参照清单），统一采用一抽一柜方式报价，具体位置和配备由业主指定。 （4）底柜五金及配件 ★合页：采用符合国标要求承重要求的SUS 304(及以上)不锈钢材质180°合页铰链，每片门板至少配置两只合页；合页应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙；合页经过20万次寿命试验后，技术要求需达到：轴向磨损≤0.76mm、径向磨损≤1.57mm、门扇下沉量≤5.00mm，提供由国家权威检测机构出具的合页使用寿命检测报告。 ★抽屉导轨：采用符合以下测试要求满足实验室家具的阻尼滑轨，金属滚珠，自闭结构设计，导轨材质厚度≥2mm，表面喷塑，装有橡胶阻尼缓冲装置。当抽屉关到75mm距离时，自动关闭。需开合平稳、承重力强、耐磨。 柜体抽屉导轨荷重性能检测：检测目的：当抽屉加上负载后，对抽屉滑轨及抽头与抽屉本体结合的强度进行检测。负重块准备：按招标文件要求，固体重物（砂袋或其它固体重物）合计质量为68公斤（约150磅）。测试时间：不少于五分钟。测试标准：试验后柜体结构不应有永久性故障或影响抽屉开关的变形，抽屉在整个正常开关操作过程中不可有任何的阻碍。具体方法：在试样柜体台面上放置一定重量的配重块以防止底柜在检测时发生倾斜。将抽屉打开至330mm，将一重68公斤(约150磅)的沙包或重物悬吊至抽屉的中心点或抽屉前端两侧处经五分钟检测后，将重物移开后，将抽屉做全开及全关的动作。由此判定柜体抽屉的荷重性能。 拉手：隐形式拉手，一级冷轧钢板（SPCCT）一次冲压成型。门扣组：采用塑料材质，以不锈钢螺丝固定。 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304不锈钢材质制作。 各部件安装须严密、完整、牢固，接合处应无崩茬和松动。金属配件均需做除锈和防腐处理。 （5）抽屉 ★采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）。 抽屉面板为双层结构，为四面抽墙一体成型式设计，内外面均经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。抽屉面板配标签位。 抽屉配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞。 抽屉能抽出至少330mm(约13英吋)。 不需使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。 （6）门板 ★采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）。 门板为双层结构，内外面均经阿克苏环氧树脂粉末静电喷涂，夹层内具消音材料； 门板合页铰链须以不锈钢螺丝与门板及底柜相固定； 门板配置门扣组及缓冲垫； 门板能开关顺畅达180度。 （7）底柜活动层板 ★采用厚1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT）。表面经阿克苏环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。 层板可以上下调节。 层板边缘应平顺不割手； 层板上下调节间距每格应小于20mm。 （8）活动维修背板 采用可拆装式设计，以方便管线安装维护。 （9）其他 布设电、水、气管路，便于维护，隐藏设计； 所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面； 所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面阿克苏环氧树脂涂层； 座位空间：依据清单要求，于实验台框架间配置座位空间； 装饰封板：依图纸说明所示，柜体内部后方，背对背柜体中间空档外侧及靠边桌柜体与墙面中间空档外侧，须使用钢制装饰封板遮盖，封板的颜色及表面处理应与柜体相同；所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露。 脚线：防水防酸碱，与实验台全钢一体。 调整脚：采用0-30mm高调整脚，专用注塑，具有承重、防潮、防腐。

天平台

每个工作台均应为完整独立的落地型全钢制框架结构设计； ★框架应采用至少40×60×2.0mm厚矩形钢管整体焊接成型制作； .每个天平台单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平。 采用不小于40mm厚的优质国产大理石制作；台面外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理。 提供省级及以上质量技术监督局出具满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》天平台检测报告。

高温台

O型钢架结构，采用钢架规格为60*40*2.0mm，高温台高度600mm（暂定高度）；带调整脚。支撑架设计须考虑荷载，要求荷载≧300KG/㎡。 ★台面采用20mm厚陶瓷板台面，操作面为导半圆处理，美观且光滑不伤手易清洁，台面安装后保持水平，拼合台面保持在一个平面内，台面与柜体间连接稳固，保证台面不脱落或跷起。依据GBT26696-2011标准，台面耐高温≥1350°。

试剂架

试剂架采用立柱式设计，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 ★试剂架支柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT），可抗常规酸碱腐蚀，表面需用阿克苏环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 ★固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT），可抗常规酸碱腐蚀，表面需用阿克苏环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 依图纸说明所示，按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。中间立柱配置按压式隐藏储物空间。 试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 提供省级及以上质量技术监督局出具试剂架满足GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检测报告。 立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象，提供由第三方检测机构出具的合格的检测报告复印件。

功能柱

★功能柱需采用不小于1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT），可抗常规酸碱腐蚀，表面需用阿克苏环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 功能立柱需为本体与面板组合可拆装式设计，其组装螺丝以孔塞遮蔽不可外露。 功能立柱双层背板设计，需有足够的内部空间及必要的开孔，以便通过及容纳实验台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内的强电/弱电/水/气等应具各自独立的区隔。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准立柱检测报告。

钢制岛式电源盒（线槽+插座）

规格尺寸：200*100*90mm，采用1.0mm一级冷轧钢板（SPCCT），配2个五孔插座。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/T 3325-2017《实属家具通用技术条件》标准电源盒检测报告。

实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜、改进型落地通风柜）

总体要求 符合国际安全标准测试ASHRAE110-2016及EN 14175-3:2019国际标准。产品包括安全调节门、水电气服务功能模块、内衬板/导流板、台面、底柜、集气罩等。 本项目要求供应商提供权威第三方测试机构出具的以上两个标准的检测报告证明： 平均面风速：最大及最小风速值与算数平均风速值的偏差应小于15%； 可视化－烟雾（小烟雾）：无可见外溢或逃逸； 可视化－烟雾（大烟雾）：无可见外溢或逃逸； 示踪气体浓度（静态）：泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm； 示踪气体浓度（拉门移动影响）：泄漏浓度45秒滚动平均值不得大于0.01ppm； 示踪气体浓度（周边扫描）：泄漏浓度平均值不得大于0.01ppm。 示踪气体浓度（内测法）：调节门垂直开启泄漏平均浓度不大于0.01ppm； 示踪气体浓度（外测法）：泄漏平均浓度不大于0.01ppm； 干扰测试：泄漏浓度平均值不得大于0.03ppm； 空气交换效率：交换效率不低于60%。 阻力：参照JG/T 222 -2007（实验室变风量排风柜）通风柜阻力不大于70Pa（需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明）。 台面 ★通风柜台面采用≥20mm厚陶瓷板，要求台面为实芯黑坯，一体烧制模具而成，不接受二次手工加厚方式。台面应具备良好的耐化学腐蚀性、承载性能，无甲醛释放、提供可验证一体黑坯釉面工艺的检测。 供应商承诺提供台面板生产厂家为本项目出具的加盖公章的授权函，需要提供台面板生产厂家出具的“产品质量及售后服务承诺书”，和由高信誉度的具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合台面技术参数指标的检测报告（带印章）的复印件，须加盖生产厂家公章并在复印件上有标明本项目专用字样。 耐腐蚀性能：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，依据T/CIQA 10-2020 (GB/T 3810.13-2016)标准，检测结果不低于GLA级； 承载性能：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，依据T/CIQA 10-2020 附录A标准：提供承载重量≥700kg;保压时间≥600h,检测结果样品未破坏； ★甲醛释放性能：依据GB 18580-2017甲醛释放量的国家强制性标准，提供“甲醛释放量”的测试报告，测试结论为符合室内使用E1级标准； 一体黑坯釉面性能：提供经国家认可的第三方权威检测机构出具的测试报告，证明其产品釉面与坯体之间，无断裂、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体呈一体； 碟形台面工艺性能：提供由权威机构出具的产品检测报告，碟形台面可有效阻水，防止液体外溢，要求阻水边高至少为（7±1）mm。储水量不小于5L/㎡（不接受二次手工贴边的检测报告） ★压缩强度性能：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，依据GB/T9966-2001标准，检测报告达标。 ★抗落球冲击：提供由CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告，依据GB/T 26696-2011标准的检测报告，检验结果：台面无裂纹和破损； 供应商在合同签订前需提供所投台面厂家出具的15年内使用过程中出现任何破损免费更换的质保承诺书。 ★结构外部结构为整体使用全钢柜体，钢制柜体加工材料采用一级冷轧钢板（SPCCT）；柜体钢材基本厚度不小于1.2mm，包括外壳，外门板，底柜活动层板；柜体表面经阿克苏环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。 ★面风速：0.5m/s±0.1 m/s，面风速稳定： 0.5m/s±0.1。面风速下有效排放有毒气体，在此面风速范围内，通风柜内有害气体残留<0.5ppm。面风速需提供相关的检测报告（报告中面风速、示踪气体浓度需符合检验标准）； 排风量：排风量：1500立方米/小时，工作电压：AC220-380V ★噪声：参照JG/T 222-2007（实验室变风量排风柜）通风柜的噪声不应大于55dB（A）（需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明）； 导流板及内衬板：采用厚度5mm耐腐蚀、耐高温材料。 导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，导流板上方与中、下方出风口排风量比例为1:1:1(±10%)以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除。导流板通过防腐的PP材质凸轮结构螺栓固定，用户可以不需使用工具轻易的将导流板拆下来清洗。 ★双层侧板：外侧采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板（SPCCT），内侧为5mm厚陶瓷纤维板。设计合理，便于维修电路、气路。 柜体内衬材料和扰流板所用材料一致。排气槽和扰流板垂直方向一致。应使用高性能扰流板。扰流板应结合通风柜上下排气的排气槽。扰流板应不可调节。不得使用带手动或自动调节功能的扰流板。所有扰流板支撑件必须为非金属防腐材料。 集气罩：求具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。 ★视窗：移门玻璃采用钢化玻璃，当玻璃意外破碎时，玻璃碎末不至飞溅或掉落伤人，厚度不小于5mm；玻璃门可以在任意位置稳定停留。视窗正常操作位：H=500mm-600mm；采用5mm 厚移门玻璃采用钢化玻璃，当玻璃意外破碎时，玻璃碎末不至飞溅或掉落伤人，耐蚀PVC轨道，上下开启灵活方便，无噪音，无段变速平衡砝码设计，单指挑移门任一边角均可自由调节移门高度。 视窗拉门：无段式活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡装置，拉门可停于任意活动点。 ▲平衡系统：经过相关检测机构10，000次强制检测，需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明。移门结构：门上装有独特的滑轮组装置，可保证门停留在任意高度而不下滑。移门的关、闭有橡胶缓冲装置。当移门高度过高时，可自动回复到安全操作高度。移动门左右正时皮带安装时，完全隐藏于边框导轨C 型槽内，上下拉动时，不与轨道摩擦，以确安全，并避免与柜内腐蚀性化学气体接触。 ★调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故。需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明。 ★调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明。 照明：防水、防腐、防尘、密封，采用LED灯，照明装置上面有安全钢化玻璃面板，并且和柜体密封。操作台面的平均照度大于500Lx（流明），需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明。 补风板：补风板延口采用聚四氟乙烯喷涂，需提供拥有此标准检测资质的单位所提供的相关检测报告证明。 底柜：钢制柜体加工材料采用一级冷轧钢板（SPCCT）； 调整脚：采用钢制调整脚，可调高度0-30mm，调节水平； 门合页：采用符合国家标准要求门板承重要求的编号304(及以上)不锈钢材质180°合页铰链，每片门板至少配置两只合页铰链；合页铰链应有三度空间微调位置功能，以调整门板的间隙。 拉手：内嵌式不锈钢304扣手或采用304不锈钢C型把手。 水配件： 壁式遥控水嘴：全铜材质、阿克苏环氧喷涂。 壁式遥控水阀：加厚铜质，高亮度阿克苏环氧树脂涂层，陶瓷阀芯，使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴，高密度PP开关旋钮，符合人体工学设计，轻便快捷。 PP杯槽：高密度 PP，耐强腐蚀。 气体配件：根据材料清单，需要气源的通风柜选配气阀。 颜色：按照业主需求定制。 改进型落地通风柜：无台面和下柜体，视窗移门到底，其余同改进型台式通风柜。

实验室污染物控制设备变风量系统

通风柜液晶显示面板 不小于4.3吋彩色高清液晶触摸显示面板，电容屏，可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。 支持位移与面风速双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据实测面风速值进行精确调节，维持面风速恒定。 所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。 可依据室内气流环境，调整面风速或流量传感器敏感度，减少系统波动。 具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。 通过液晶屏显示当前安全/危险运行状态，具有声光报警功能，可设定面风速报警上下限及调节窗位移报警限值。 通风柜控制器 连接液晶显示面板、风量传感器、位移传感器、快速执行器元器件。 采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，调节窗动作时，由位移传感器检测视窗开度，通风柜控制器调节变风量流量控制阀至标定风量，稳定后转为流量反馈微调，从而保证内通风柜面风速恒定。 支持视窗自动升降扩展功能，并触摸控制视窗高度。 支持RS-485或以太网通信功能。 支持物联网通信功能，支持NB或LORA物联网无线通信模式。 风量传感器 测量经过阀门测量段两端的压力差，确保测量风量的精度 量程：100～2000m3/h，精度±1%FS 反应时间为0.5ms。 位移传感器 高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上 调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号 行程范围为0-1000mm，适用于通用通风柜调节窗 轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝 测量精度：0.25mm 可重复性：0.12mm 碳纤维变风量文丘里阀 ★阀体采用碳纤维材质 支架采用纤维加强塑料材质，以保证防腐性能。 在小于2秒的时间内，完成精确的风量控制，精度：控制风量的±5%。 机械压力无关性（150Pa-750Pa范围内流量保持恒定） 高速反应，响应时间小于1秒，带0～10VDC的流量反馈 出厂前风量标定点数不少于48点 执行器驱动方式：电动 无需直管段 ★碳纤维文丘里阀需三方检测机构出具的中性盐雾试验不少于4小时，评价不低于9级检测报告。三方检测机构出具的UL94标准测试，阻燃评价不低于V1检测报告。 文丘里阀需取得带有CMA（中国计量认证）标识的第三方检测机构出具的风量压力无关性检测报告。 ★变风量控制系统应采用成套产品，包括液晶显示面板、控制器、风量传感器、位移传感器、碳纤维变风量文丘里阀 等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。

吊柜

★柜体及柜门：使用全钢柜体，钢制柜体加工材料采用一级冷轧钢板（SPCCT）；柜体钢材基本厚度不小于1.0mm，柜体表面经阿克苏环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度不小于75μm）。 视窗：采用5mm厚钢化玻璃，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。 层板：材料同柜体，折弯成20mm厚的层板，并带有承重加强筋，可自由上下调节高度。 把手：隐形式拉手，一级冷轧钢板（SPCCT）一次冲压成型，带锁。 门扣组：采用塑料材质，以不锈钢螺丝固定。 合页：SUS304不锈钢合页，三眼。运动负重：不低于90kg（不低于200000次）。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准吊柜检测报告。

试剂柜/样品柜/耗材柜

★柜体：钢制柜体加工材料为一级冷轧钢板（SPCCT）。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：柜体主结构，外门板，活动层板；3.0mmTH：调整脚支撑板。五金及配件：门板把手：采用SUS304材质 C 型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，阿克苏环氧树脂喷涂厚度≥75μm。层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。带排风口。 每个柜体单元应配备4个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 门板：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经阿克苏环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；门板合页铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；门板能开关顺畅达180度。 活动层板：层板边缘应平顺不割手；层板上下调节间距每格应小于20mm；层板数量：三只。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准药品柜/试剂柜检测报告。

更衣柜

★柜体：钢制柜体加工材料为一级冷轧钢板（SPCCT）。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：柜体主结构，外门板，活动层板；3.0mmTH：调整脚支撑板。五金及配件：门板把手：采用SUS304材质 C 型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，阿克苏环氧树脂喷涂厚度≥75μm。层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 每个柜体单元应配备4个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 门板：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经阿克苏环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；门板合页铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；门板能开关顺畅达180度。 内置衣通（挂衣杆），下设置鞋柜，带锁。

器皿柜

★柜体：钢制柜体加工材料为一级冷轧钢板（SPCCT）。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：柜体主结构，外门板，活动层板；3.0mmTH：调整脚支撑板。五金及配件：门板把手：采用SUS304材质 C 型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，阿克苏环氧树脂喷涂厚度≥75μm。层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。带排风口。 每个柜体单元应配备4个金属调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气。 门板：采用双开门式，柜体两片门间无中央垂直支柱阻挡；门板为双层结构，内外面均经阿克苏环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料；门板合页铰链须以不锈钢螺丝或铆钉与门板及柜体相固定；门板配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞；门板能开关顺畅达180度。 层板及接水盘：PP层板四层采用铝型材包边，层板开孔，按照招标人特定要求更改器皿孔位大小、特殊设计；层板边缘应平顺不割手；层板可调节高度；层板数量：四只。下带PP接水盘。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准器皿柜检测报告。

气瓶柜

★柜体：钢制柜体加工材料为一级冷轧钢板（SPCCT）。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：1.0mmTH：柜体主结构，外门板，活动层板；3.0mmTH：调整脚支撑板。五金及配件：门板把手：采用SUS304材质 C 型把手结构。柜门表面须经阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂处理，阿克苏环氧树脂喷涂厚度≥75μm。层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的编号304或316不锈钢材质制作。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。带排风口。门板上设置防爆玻璃视窗； 柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动； 内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒； 柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶推车装卸，操作省力； 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准气瓶柜检测报告。

货架

★框架支柱厚度1.5mm，采用 C型钢架（75mm*35mm*1.5mm），横梁为 P型管（40mm*60mm*1.5mm）； ★层板厚度1.2mm，可拆卸层板，层板加强筋厚度1.0mm，每块层板带 4根加强筋。简洁美观，组装容易，结构耐用，可根据需要随意调整高度，表面经酸洗磷化、抛光后采用阿克苏环氧树脂静电粉末喷涂喷体表面厚度达到85μm以上，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂等功能，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。

PP药品柜

★柜体：采用8mm瓷白色贴膜PP（聚丙烯）板制作，具有卓越的耐腐蚀性； 柜门：采用同质白色贴膜PP（聚丙烯）整板制作； 层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，四周立边可获得一定程度的防溢效果； 把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质，耐腐蚀性能好； 铰链：采用经射出成型的PP（聚丙烯）材料制成； 专用门吸：采用PP（聚丙烯）材料制成。

危化品柜

外部尺寸：H1650*W1090*D460mm，理论存储量：≥170升 ★柜体和门板均由双层1mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层； 每台产品配置2块层板，层板采用双层镀锌钢板，承载面采用独有的波浪形加固设计，单块层板的承载量不小于200kg。 独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔7.5cm； 柜体左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生； 安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定； 配置静电泄放装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障；

不锈钢工作台/减震台

每个工作台/减震台均应为完整独立的304不锈钢结构框架结构设计。 主框架应采用至少38×38×1.2 mm厚矩形不锈钢管整体焊接成型制作。 每个框架单元应配备4个不锈钢调整脚，以支撑框架及调节水平。其中减震台配置减震垫及减震脚。 台面：采用1.0mm厚304#不锈钢板，内衬25mm密度板，六面全包处理，看不到内部基材。台面应保持水平，拼合台面应保持在一个平面内。成品要求坚固耐用、承重能力强。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准不锈钢台架检测报告。

实验凳

凳面：PU发泡防静电，凳面有透气孔，夏天久坐不闷热，平整光滑，耐磨环保。 支持架：采用1.2mm厚冷轧钢板制作，表面经烤漆处理。 插卡轮，静音滑轮，尼龙五爪，SGS认证气杆，凳面300*300mm，高度400-550mm。 提供由第三方认可的检测机构出具的符合GB/T 10357.5-2011《家具力学性能试验 第三部分 椅凳类强度和耐久性》标准实验凳检测报告。

不锈钢吸收罩

全套设备包括：可伸缩不锈钢集气罩、带手动调节阀等； 不锈钢吸收罩：采用1.0mm以上304不锈钢制作，详细尺寸请参照招标清单，根据实验需要，抽气罩可以上下伸缩150mm，以方便实验操作； 不锈钢导风管：采用1.0mm以上不锈钢制作，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180°，可调节风量；

万向抽气罩

独特的关节结构使关节调整时极具灵活性，根据实地需求可360°自由旋转调节方向，以便气流经过时降低不必要产生的湍流。 抽气罩吊顶处配有装饰盘，确保抽气罩安装后实验室的整体美观。抽气罩配有管道变径，安装更省心便捷。 关节密封圈：采用高密度橡胶。 关节连接杆：304不锈钢材质；关节弹簧装置：304不锈钢材质 关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌304不锈钢推力轴承，与关节连接杆锁合。 压力轴承装置防下垂、下滑，避免松动。 气流调节阀：调节阀挡风板设在罩口与管连接处，调节精度高，手动调节外部阀门旋钮，操作方便，控制进入通风管道内的气流量。 固定底座；加厚圆底座，模具注塑一体成型，牢度强，不易脱落。 集气罩：PP白色/红色/透明。直径375mm。 以固定架为中心垂直拉伸活动半径≥1650mm。主体管径≥75mm,通风罩口直径≥375mm，主体拉伸角度≥135°，支架长度≥990mm，可定制长度，支架管道接口外径≥90mm，适用于到工作台面高度1500～2400mm。 ★弯曲性能.依据GB/T 9341-2008，检测弯曲性能，检测结果≥66.9N。（需提供第三方权威机构出具的检验报告）。 抽气罩用橡胶密封圈耐低温测试.依据GB/T 7759.1在-10℃经过24h测试，检测压缩永久变形，要求形变不超过20%，符合要求。提供第三方检测机构出具的检验报告。 ★放射性测试.符合GB/T 6566-2010，内照射指数和外照射指数等5项检测结果均为0，提供第三方检测机构出具的检验报告。 吸水率.符合GB/T 1043-2008标准，浸泡在蒸馏水中24h后取出，吸水率要求：质量损失≤0.02%，需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。

实验室PP水槽

主体材质：选用优质全新高密度聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性好。 水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm，有效提升槽内使用空间，低吸水率不藏污垢易于清洁。 抗菌测试，测试大肠杆菌，通过70%酒精擦拭后用无菌水冲洗，测试时间24h，抗菌活性值R≥4.8具有抗菌作用，需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 重金属物检测，检测铅含量、镉含量、邻苯二甲酸盐，测试结果均要求为ND未检出。提供第三方权威机构出具的检验报告。 耐液体化学试剂，符合GB/T 11547-2008，常温浸泡24h后表面无变化，如四氯化碳，氯仿，双氧水30%，甲醛37%等不低于20种化学试剂，需提供国家化学建筑材中心出具的检测报告。 拉伸强度、断裂标称应变、球压痕硬度，符合GB/T 1040.2-2006，拉伸强度≥24MPa，断裂标称应变≥52%，符合GB/T 3398.1-2008，球压痕硬度≥61N/mm2。需提供带有CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 密度、燃烧性能、灰分，符合GB/T 1033.1-2008，密度≥0.895g/cm³，符合GB 8410-2006，燃烧性能≥D-30mm/min，符合GB/T9345.1-2008，灰分≥0.03%。需提供带有CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。

PP防虹吸瓶式存水器

材质：高密度PP材质，耐腐蚀。 可有效防止下水管道中臭气回流。

滴水架

单面，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边； 高密度PP材质，滴水架 PP 棒倾角为 40°，用于置放各种实验室玻璃器皿； 提供至少 27 个滴水架 PP 棒以及安装孔，用双手就能够拆装，插空防水。倾斜的设计能够使液体轻易快捷的排走。

台式单口洗眼器

总高度≥ 240mm，涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，去除水中杂质，出水经缓压处理呈泡沫柱状，均匀柔和,避免水束冲伤眼睛； 防尘盖：PP 材质，设置防尘盖,使用时自动被水冲开； 开关：采用杠杆结构（水流锁定开关）铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在 1 秒钟内快速启动，启闭方便； 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭； 软管：供水软管长度≥ 1.4 米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外包裹PE管，有效防止划手、生锈、磨损； 使用介质：符合卫生条件的常温水/自来水； 安装方式选择：可供台式 / 壁式安装方式； 喷头数量选择：可供单 / 双洗眼头； 符合应急喷淋和洗眼设备GB/T 38144-2019，检测项目包含洗眼器密封、尺寸、流量，提供，结果为符合，需提供带有CMA、CNAS、CAL和ilac-MRA的第三方权威机构出具的检测报告； 中性盐雾试验24h。符合GB/T 6461-2002标准，经24h盐雾试验检测结果表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。

三口化验水龙头

尺寸：水龙头整体高度≥585mm，重量≥1740g，主管直径≥Φ26*1.2mm，臂管直径≥Φ22*1.2mm,鹅颈管直径≥Φ19*1.0mm，固定底座直径≥55mm。 材质为加厚H63铜管制作，经化学成分检测，含Cu量≥62.3%，需提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。 符合GB/T 16422.3-2014，测试光老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间120h，外观无可见破裂或断裂，测试结果为合格。需提供第三方测试报告。 符合有毒物质控制法，对水龙头选定部件如灰色塑料和黑色橡胶圈进行测试，测试结果均为ND未检出，需提供第三方测试报告。 水龙头把手防霉测试 符合GB/T24128-2018，试验菌种：黑曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉、绳裝青霉。防霉等级为0级。需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告。 热水试验、漆膜冲击测试、油漆附着力试验 水龙头经热水试验、漆膜冲击试验、油漆附着力试验，试验结果均为符合，出具省级以上质量监督检验院出具的检验报告。 水嘴开关寿命 符合GB/T18145-2014，开关经过610000次循环试验，试验种部件无断裂、卡阻、渗漏现象，试验完成后阀芯上、下密封符合密封性能的要求。需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA的第三方权威机构出具的检测报告。 酸性盐雾试验（48h） 高亮度阿克苏环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，符合GB/T 18145-2014，经48小时酸性盐雾试验后，符合GB/T 6461-2002的表1中外观评级达到10级要求。需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA的第三方权威机构出具的检测报告。 水龙头把手原料测试 符合GB/T 6460-2019，检测开关旋钮材质，测试后为PP，人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强，需提供带有CMA和CNAS的第三方权威机构出具的检测报告。

复合式紧急冲淋

类 型：不锈钢 涂 层：阿克苏环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射 冲淋器、洗眼器：入水管、球阀开关、拉杆、冲淋头均采用SUS304不锈钢或PP材质； 洗眼喷头：配双口洗眼器，铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物； 连接件：采用全铜制造，内壁防锈。 最小水压：4bar 附件：壁式支架，不锈钢脚踏。采用冷轧工艺生产，形状标准不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害。

传递窗

规格：600*600*600mm 材质：304不锈钢 机械互锁，内部用机械的形式来实现连锁，当一扇门打开时，另一扇门就无法打开，必须把另一扇门关好后再可开另一扇门。 带有紫外灭菌功能

生物安全柜

(一)、A2型 双人1.8米 生物安全柜 气流模式：30%外排，70%循环。 适合双人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1800mm，深度≥630mm，高度≥780mm；外部尺寸：宽度≤1900mm，深度≤800mm，高度≤1568mm（高度为不含支架的柜体外部高度）。 设备配置手动可调高度支架，可提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米。 设备配置带脚轮的固定高度支架，提供32.5英寸的支撑高度。 ★配有彩色触摸屏。图形用户界面（ GUI ）实时显示下降风速和流入风速，显示性能标准，且为其性能提供颜色编码指示器。 ★触摸屏界面可显示HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等。以确保用户知道何时需要更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务，确保用户在安全条件下工作。 ★触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号，便于用户第一时间确认报警源。 HEPA 过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。 HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%。 0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。 红黄绿图标显示安全柜运行状态，通过颜色及图像信息，反馈正常运行，状态提醒及状态警报。 前窗工作高度：250毫米。前窗最大开启高度：535 毫米。 噪音：< 65dB 双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警（图像+状态灯）提醒用户。 安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。 设备配置254nm紫外灯。消毒程序可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。可实现紫外灯消毒预约功能，用户可设定特定时间自动开启紫外灯，方便用于更灵活安排实验工作。 设备采用LED灯照明。照明和杀菌系统应有互锁功能。 前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。 ★触感反馈：设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会被给出一个触感的反馈。 前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。 柜体材料: 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型。 柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。 左右侧壁各标配三个服务阀孔，用于安装气阀，水阀和真空阀。 工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。 选配的后背覆盖板套件可以用于覆盖后背板的配重模块，从而提高安全柜的清洁效率。 排气 / 进气量：878 (立方米/小时) ；排气量，套管连接：1141(立方米/小时) 。 生物安全柜的能耗，运行时≤400W，节能模式时≤120 W。 （二）、A2型 单人1.2米 生物安全柜 气流模式：30%外排，70%循环。 适合单人使用。柜体内部工作区尺寸范围：宽度≥1200mm，深度≥630mm，高度≥780mm；外部尺寸：宽度≤1300mm，深度≤800mm，高度≤1568mm（高度为不含支架的柜体外部高度）。 设备配置手动可调高度支架，可提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米。 设备配置带脚轮的固定高度支架，提供32.5英寸的支撑高度。 ★配有彩色触摸屏。图形用户界面（ GUI ）实时显示下降风速和流入风速，显示性能标准，且为其性能提供颜色编码指示器。 ★触摸屏界面可显示HEPA已使用时间、HEPA剩余使用时间、UV灯工作时间及总工作时间等。以确保用户知道何时需要更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务，确保用户在安全条件下工作。 ★触摸屏显示的报警信息可直接显示文字信息，非仅显示代码标号，便于用户第一时间确认报警源。 HEPA 过滤模块：包含两个HEPA过滤模块，分别实现外排风和下降风的过滤。过滤器符合EN1822标准H14级别。 HEPA过滤效率：过滤器最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%。 0.3微米颗粒的截留效率高于99.999%。 红黄绿图标显示安全柜运行状态，通过颜色及图像信息，反馈正常运行，状态提醒及状态警报。 前窗工作高度：250毫米。前窗最大开启高度：535 毫米。 噪音：< 63dB 双风机控制系统，独立的进气与排气风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 风速报警：至少两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/排气或下降气流速度变化量达到20%时，将发出声音和视觉报警（图像+状态灯）提醒用户。 安全节能模式：安全柜开机正常运行状态下，将前窗玻璃下拉至完全关闭状态，安全柜自动启动低速安全节能模式（待机模式），下降风速自动变为30%，且保持柜体洁净环境。方便随时启用，节能环保。 设备配置254nm紫外灯。消毒程序可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。可实现紫外灯消毒预约功能，用户可设定特定时间自动开启紫外灯，方便用于更灵活安排实验工作。 设备采用LED灯照明。照明和杀菌系统应有互锁功能。 前窗倾角：10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。 ★触感反馈：设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会被给出一个触感的反馈。 前窗清洗位置：无需拆卸任何部件即可将前窗玻璃可下拉到台面下方指定位置，操作者可站在安全柜外的无污染区，便于清洁安全柜玻璃窗内侧和更换灯管。 柜体材料: 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型。 柜体侧壁采用双层负压设计，以提供更大的保护。采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。 左右侧壁各标配三个服务阀孔，用于安装气阀，水阀和真空阀。 工作台下方的集液槽应采用不锈钢制成，并带有排污阀。不应有支撑工作托盘重量的水平金属条，以便于清洁。 选配的后背覆盖板套件可以用于覆盖后背板的配重模块，从而提高安全柜的清洁效率。 排气 / 进气量：585 (立方米/小时) ；排气量，套管连接：761(立方米/小时) 。 生物安全柜的能耗，运行时≤200W，节能模式时≤70W。

超净工作台

垂直层流、双人单面操作。 额定功率：900 W；气流流速：0.30～0.45m/s；紫外灯功率：40W；LED日光灯功率：16W；前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；噪音：≤65dB(A)。 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)；过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，AAF品牌高效滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重； 工作区台面为304不锈钢材质，美观耐腐蚀；控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作； LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间。 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗；照明：≥350lx； 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定；紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 设置前视窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时机器报警，保证设备使用时性能稳定； 预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性。

排风系统变频控制

30.1设计依据 《中华人民共和国机械行业标准－排风柜》（JB/T5150-1998） 《实验室建筑设计》 （GB 19489-2004） 《室内空气质量标准》 （GB T 18883-2002） 《采暖通风与空气调节设计规范》 （GB J50019-2003) 《民用建筑电气设计规范》（JBJ / T16-92） 《智能建筑设计标准》（DBJ08-47-95） 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-92） 《民用建筑电气设计标准》（JGJ / T16-92） 《电气装置安装工程施工及验收规范》（CBJ232-92） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 《信息技术互连国际标准》（ISO / IECl1801-95） 30.2设计概况描述 安全性：安全因素包括保障实验室内操作人员安全，以及保障实验室周边环境安全两个部分。各国对于实验室安全都有较为详细的规范，包括面风速以及实验室的气流控制等部分，安全是实验室最为重要的目标之一。为了保障实验室内操作人员安全，我们需要对各种实验设备的气流进行精确、快速的控制，保证实验当中产生的有毒、有害气体不会溢出而危及人员安全。通过实验室压力控制保证环境的安全。 运行维护：要保证实验室控制系统的稳定，控制系统必须简单可靠。过于复杂的系统，往往需要定期维护，维护程序复杂，并且费用高。因此，工作原理简单可靠、产品性能稳定，不需定期维护也逐渐成为用户在选择控制系统时最为关心的内容之一。 灵活性：良好的控制系统的设计应该尽量考虑日后用户对使用功能的可更新功能。改造和扩建中通风柜等设备的增减、移位，以及实验室压力极性的变换，因此要求控制系统都可以方便的进行调整，系统的扩容性良好。 30.3 排风系统变频控制设备配置技术参数说明： 变频器（西门子）； PLC控制器（西门子）； 触摸屏（西门子）； 排风变频控制箱，静电喷涂，门板厚度：2.5mm, 箱体:2.0 mm,安装板1.5mm,箱体底座3.0mm，含箱体检修照明，温控散热。 配件：Ⅰ配置小型断路器：20A；Ⅱ配置接触器：220V线圈；Ⅲ配置继电器：220V线圈；、指示灯、转换开关等。 30.4变频控制原理说明： 采用定静压控制方法，根据风机功率特性，当风量增大或减小时，风机管道静压相应减小或增大，因此在风机排风主管道上设置管道静压传感器，通过控制器和变频器调节风机转速，维持管道静压，当系统风量减少时同时可达到变频节能的目的。

## 2.实验室通风系统及控制

### （一）执行技术标准与规范

招标人提供的有关文件和系统要求

相关会议纪要及技术文件

系统工程应符合但不限于以下标准和规范的要求

1.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018版)

3、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

4.《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）

5.《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（卫生部令第79号）

6.《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

7.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

8、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016版)

9、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

10.《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

11.《医药工业洁净厂房设计标准》（GB50457-2019）

12.业主对本工程的使用要求及业主与设计院的有关协商纪要。

### （二）总体技术要求

本项目技术标准与要求的编定，符合国内外现行通用的实验室建设设计理念和标准，并以基本满足“安全、节能、可靠、舒适、经济”的现代化实验室建设要求作为技术指导原则，以具体落实以人为本的科学发展观及绿色环保要求。中标人须与招标人及设计院等各方密切配合，以保证设计理念的落实与满足使用需求。

### （三）主要技术要求

1.风管材料

实验室排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐。室内管道采用PP管。经全自动设备热熔一次折弯并自动对焊成型，管道周长小于3000MM只有一条对焊接缝，管道采用法兰连接，边长大于500MM的管道需增加加强支撑；产品特性：耐腐蚀，比重轻，化学稳定性好，耐热，绝缘，机械强度高，无毒。 加工采用PP板材必须采用阻燃型，板材必须保证全新材料制造，不接受再生材料的板材，板材必须达到阻燃标准。 PP风管必须符合JG/T258-2009《非金属及复合管道》行业标准，至少包含三个检测项目，分别为沿程阻力比摩阻、漏风量1500Pa、耐压变形量1500Pa,检测结果为《合格》；并提供PP风管的第三方省级以上权威检测机构检测报告。 ★加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）的规定进行。管道厚度满足以下要求：中、低压系统硬聚氯乙烯、聚丙烯风管圆形、矩形风管板材厚度，风管材料，风管板材不应低于以下规格（单位：mm）： 圆形风管 矩形风管 直径D 板材厚度 长边尺寸b 板材厚度 D≤320 3.0 b≤320 3.0 320<D≤630 4.0 320<b≤500 4.0 630<D≤000 5.0 500<b≤800 5.0 1000<D≤2000 6.0 800<b≤1250 6.0 1250<b≤2000 8.0

2.防火阀技术参数

输入DC24V电信号、电磁铁动作，阀门自动关闭。 70℃温感器动作，阀门自动关闭。 手动关闭。 输出关闭信号或联锁控制信号。 工作电压：DC24V+10%,-15%。 工作电流：≤0.3A。 温感器为70℃易熔片。如采用70℃形状记忆合金温感器。 漏风量：符合国家标准（见检验报告）。 绝缘电阻：>20M 耐火时间>90min 耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家标准。 拟用于该项目的防火阀提供：应急管理部消防产品合格评定中心颁发的消防产品认证证书。

3.风机技术参数

风量、风压、输出功率、噪声（比A声级），由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 风机电机采用变频电机，电机为0-50Hz变频可调速电机。 风机机壳采用玻璃钢圆形一体成型壳体，机壳采用外悬挂固定方式（壳体内无金属螺丝）。 风机叶轮采用轻质防腐非金属一体浇筑成型叶轮，叶片与后盘为一体模压成型合成。 风机底部设有紧缩排污装置。 每个风机都包括减震及高空射流式排风口并附带气体环保检测装置。 风机运行噪音＜85dB（2米位置）。 风机最大风量运行震动＜2.7mm/s。 玻璃钢离心风机结合使用环境，优化风机整体结构，提高结构强度，使玻璃钢风机安装方便经久耐用。 玻璃钢离心叶轮调试采用动平衡与静平衡双重结合，动平衡符合ISO-1940G2.5等级。 玻璃钢离心风机叶轮轴盘采用分体式结构，全封闭覆盖.安装牢固.拆装检修方便。 玻璃钢离心风机采用油浴式轴承箱，保护轴承及轴不受酸碱气体的侵蚀。 通风系统使用终端噪声≤58分贝。 风机安装需附双层防震装置及槽钢基础。

4.尾气处理装置

能够有效去除实验室排风中有机物、酸碱等组分，经活性炭过滤器处理后排放的尾气达到《大气污染物排放标准》（GB16297－1996）。 填充活性炭的比表面积＞850㎡/g，总孔容积＞0.8cm³/g，余氯吸附率≥62%，强度＞92%，填充密度＞0.65g/cm³,粒径4mm。 具有压差显示功能。 检修门的设置，便于活性炭的装卸和设备检修。 设备尺寸须满足图纸要求，设备本体含吊装槽钢底座。 活性炭过滤器内气流分布均匀，压损满足图纸要求，气流速度不大于2m/s。 PP活性炭颗粒吸附箱工作原理：有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附器塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，净化气体高空达标排放。 PP活性炭颗粒吸附箱技术性能：活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭，还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构，只是晶粒较小，层层不规则堆积。具有较大的表面积（500～1000㎡/克）。有很强的吸附能力，能在它的表面上吸附气体，液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。其吸附作用是具有选择性，非极性物质比极性物质更易于吸附。在同一系列物质中，沸点越高的物质越容易被吸附，压越大、温度越低，浓度越高，吸附量越大，反之，减压、升温有利气体的解吸。活性炭常用于气体的吸附、分离和提纯、溶剂的回收、糖液、油脂、甘油、药物的脱色剂，饮用水或冰箱的除臭剂，防毒面具的滤毒剂，还可用作催化剂或金属盐催化剂的截体。 压力损失小于2.5kpa；气密性好，吸附装置的焊缝、管道连接处、换热器等均应严密，不得漏气；运行噪声≤85dB(A)；苯排放浓度≤0.01mg/m³，净化效率≥90%；甲苯排放浓度≤0.3mg/m³，净化效率≥90%；二甲苯排放浓度≤0.8mg/m³，净化效率≥90%。提供第三方省级以上权威检测机构检测报告

5.管道吊、支、托架技术要求

所有风管必须设置必要的支，吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固，可靠的原则下根据现场情况选定，详见《金属、非金属风管支吊架》08K132。风管支，吊或托架应设置于保温层的外部，不得损坏保温层，并在支吊托架与风管间镶以垫木；风管支吊架不得设置在风口、阀门、检查门、测量孔和法兰处。不锈钢板与碳素钢支吊架的接触处，应采用防电化学腐蚀的措施。可采用3-5mm的橡胶垫或10-20mm的木托。 管架与楼板之间采用膨胀螺栓固定。风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求（小于60分贝）。 风管支吊架的最大跨距,不得超过下表规定，其中风管竖向安装时，单根直管至少有2个固定点。 风管类型 最大跨距（m） 圆风管直径或矩形风管大边长度 ≤500 ≥560 非保温水平风管 4.0 2.0 保温水平风管 3.0 2.5 竖向风管 4.0 4.0 边长大于800mm的风管，当每节长度大于1200mm时，风管壁上应加工对角线凸棱。 矩形风管大边超过500mm的弯头应做导流叶片。 风管上的所有可拆卸接口,不得位于墙体或楼板之内。 安装防火阀时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再行安装。安装调节阀，防火阀,多叶送风口等配件时，必须注意将操作受柄配置在便于操作的位置。 防火阀的安装应按产品生产厂家的安装说明进行。其安装位置必须与设计相符，气流方向务必与阀体上的标志箭头相一致，严禁反向。防火阀必须配置单独的支吊架。穿越防火分区、楼板、空调机房风管上的防火阀应紧邻防火墙、楼板安装，防火阀离防火分隔物不大于200mm。 系统测量孔位置由安装单位根据调试要求在适当的位置配置，做法见《风管测量孔和检查门》06K131。 系统风管支吊架,底涂两遍防锈漆,面涂两遍耐热漆。 所有墙上安装的各类风口应事先核对预留洞口尺寸无误后再安装，穿越墙体和楼板的风管应事先核对洞口尺寸无误后再安装。风管与墙体缝隙采用不燃材料封堵。 风管与设备相连处应设置长度为150~250mm长的防火帆布软接，软接的接口应牢固，严密，在软接处禁止变径。 风口不应直接安装在主风管上，风口与主风管间应通过短管连接。 风管法兰连接的垫料为耐腐蚀橡胶垫片，厚度为3mm。 风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置长度为200~300mm的防火帆布软接管。风管穿越变形缝墙体时，应设置钢套管，穿越墙体风管两端尾侧应设置150mm~300mm的防火帆布软接管。软接管的接口应牢固、严密。 风管与剪力墙,楼板连接处洞边预埋角钢以便于固定风管。 所有外墙上的风口、风机对外口均装不锈钢防虫铁丝网,室外安装的风机均做防雨罩。 系统中的管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的空隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙和防火墙时，穿越处风管上的防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分割体的耐火极限。 ★在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm；风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。 排风风管连接采用法兰式，送风风管连接采用共板法兰式。 在现场条件允许的情况下，风管的变径管每边的扩大收缩角度不大于30度。 风管的法兰规格按国标GB50243-2016的有关规定确定，制造时应考虑加固措施，遵守《通风管道技术规程》JGJ141-2004的相关规定。

6.变频器

变频器采用正弦波PWM控制方式，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

7.管道静压传感器

两线制：0-5VDC,0～10VDC或4～20MA的高电平输出，供电电源：24VDC 精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃ 量程： 0～1000Pa；

8.变频控制柜柜体要求

室内型变频柜 控制柜功能：远程控制功能，在实验室能就地实现远程控制。 需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要独立元件，在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。 远程控制功能部分需要采用24V控制信号。设备及部件均采用工厂定型产品，安装前应进行质量检查，不合格产品必须更换，不得使用。

## 3.集中供气系统设计方案

### （一）设计依据

GB 50235-2010  《工业金属管道工程施工规范》

SH3501-2011    《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

GB 50231-2009  《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB 50236-2011  《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50093-2002  《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GB50300-2013   《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50177-2005   《氢气站设计规范》

SH3103-2009    《石油化工中心化验室设计规范》

GB 50646-2011  《特种气体系统工程技术规范》

SH 3097-2000   《石油化工静电接地设计规范》

GB/T8163-1999  《输送流体用无缝钢管》

GB50016-2014   《建筑设计防火规范》

JGJ91-93       《科学实验建筑设计规范》

GBJ131-90      《自动化仪表安装工程施工及验收规范》

研究所试验室现有条件要求及其它相应标准规范。

### （二）总体要求

实验用气由气瓶间引入实验楼。根据实验室的用气情况安装泄漏报警装置，并将信号传送至人员易观察的地方，精确定位气体报警的位置和等级，以便工作人员迅速处理。仪器台气体管路使用直管经功能柱或墙面铺设到实验台上，在功能柱上或墙面上安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。针对易燃易爆特殊气体配置泄漏报警器、阻火器，同时惰性气体与其它易燃气体的排空分开排放。本项目工程管道需做静电接地，需相关专业进行设计、施工与验收，以满足项目最终竣工要求。

### （三）主要技术要求

半自动切换 双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围：0-250psi（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。 结构特点： 采用特气单级式减压器 膜片阀旋钮，带开关指示窗 配置单向阀 可采用汇流管具扩展性 采用墙式安装 每侧两级过滤装置（每级双层过滤网） 可选配压力报警装置 材料结构： 减压器母体：316L 减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK 膜片阀母体：316L 减压器膜片：316L 技术参数： 最大输入压力：3000Psi 输出压力：0-250 Psi（0-1.7mpa）可调 安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 适用温度：-40℃-+74℃ 泄漏率：2*10-8atm cc/sec He

一级减压器技术参数： 膜片式减压器，输出压力稳定，适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 结构特点： 采用特气单级式减压器 母体与膜片采用硬密封形式 母体螺纹：1/4”NPT(F) 内部结构易吹扫 内设双层过滤网 可采用面板或墙式安装 材料结构： 减压器母体：316L 减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK 减压器膜片：316L 技术参数： 最大输入压力：3000Psi 输出压力：0-300 Psi（0-2mpa）可调 安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 适用温度：-40℃-+74℃ 泄漏率：2*10-8atm cc/sec He CV：0.08

二级减压器技术参数： 膜片式减压器，输出压力稳定，适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 结构特点： 采用特气单级式减压器 母体与膜片采用硬密封形式 母体螺纹：1/4”NPT(F) 内部结构易吹扫 内设双层过滤网 可采用面板或墙式安装 材料结构： 减压器母体：316L 减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK 减压器膜片：316L 技术参数： 最大输入压力：500Psi 输出压力：0-150 Psi（0-1mpa）可调 安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 适用温度：-40℃-+74℃ 泄漏率：2*10-8atm cc/sec He CV：0.15

管路： ★统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准：1/4”-1/2”壁厚0.89mm ，管壁的厚度不得减小。

球阀： 球阀，适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。 结构特点： 球体阀杆一体式设计 两通形体球阀，执行“开关-截止”操作 不锈钢结构 两通直通阀允许双向流动 可采用面板安装 材料结构： 母体：316 球密封材质：PTFE 技术参数： 最大输入压力：3000Psi、1000 Psi 安全测试压力：1.5倍的最大输出压力 适用温度：10℃-+65℃ 连接方式：螺纹、卡套

焊接接头： 材质：316L BA级；进出口连接方式：焊接；用途：用于管路连接 工作压力：3000psi

钢瓶接头： 材质：316L BA级； 采用不锈钢316L BA级材质，耐压3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成； 用途：用于连接钢瓶接口； 工作压力：3000psi； 阻火器： 当管道中的介质压力降低时，可能会因为介质的倒流而导致明火介质源头而引起着火或爆炸； 材质：专用材质； 最大允许工作压力为：150psi（37℃）； 进出口尺寸：1/4”NPT；

证明文件 1、产品厂家应具备中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件） 2、产品厂家应具备中华人民共和国特种设备生产许可证（安全阀） 3、产品厂家应具备中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（压力管道）-GC2级 4、产品厂家应具备中华人民共和国计量器具型式批准证书-CPA 5、产品厂家应具备减压阀特种设备型式试验报告 8、产品厂家应具备产品责任险,累计赔偿限额：不低于300万元（人民币） 10、产品厂家应具备第三方氦气泄漏量检测报告 11、产品厂家应具备第三方校准证书（压力表） 12、产品厂家应具备特种设备盐雾试验报告 14、产品厂家应具备CMS测量管理体系认证

气路系统： 目前使用气体为普氮、高纯氮、氩气、氦气； 材质为316L不锈钢无缝钢管，三通弯头等采用成品配件，连接方式均为自动焊接，禁止卡套连接； 气体管路设有安全泄压装置，如安全阀；采用两级调压方式，即在气瓶出口设置一级压力调节阀（切换系统），在使用点设置二级压力调节阀，以保证实验的准确性； 气路欠压报警系统：详见自控系统图

管道支架制作安装： 阀件支撑架的材质需为热浸锌或不锈钢制品，且可利用在天花板、墙缘、梁柱及设施等之上固定阀件。 阀件支撑的摆设位置根据现场实际状况，测量并安装固定。 阀件支撑架综合考虑阀门操作、气体种类、维护及配设之美观程度等。 阀件之间的架设间距考虑平行架设之预留量。 阀件支撑前、须先确认阀件配置点，视施工环境需求加入辅助配件如T型板固定、L型角钢。 阀件支撑考虑便于日后维护之拆装。 阀件支撑架是以调压阀为中心，再连结其他阀件；固定时，调整与管道呈垂直状，不得歪斜。 大小头安装于管路经济位置，杜绝浪费。

管道支撑： 支架的材质为热镀锌或不锈钢制品，且可利用在天花板、墙缘、梁柱及设施等之上固定管线。 支架的摆设位置依据现场实际状况测量后制作安装。 配管时需考虑管道操作处、气体种类、维护及配设之美观程度等。 管线之间的架设间距至少为20mm以上。 管道支撑水平点，以牙条套入型钢垫片后固定于天花板，或使用葫芦.吊架。 依管径需求选择使用葫芦吊架、U（P）型管夹或电工管夹固定管道。使用葫芦吊架、U（P）型管夹时，须于先行以EPDM塑胶垫缠绕于管面后固定。 注意管道支撑前，须确认未与其他管道交错、并预留施工空间。管道支撑固定后，须确认所有管道不得晃动、歪斜。

## 4.其他配套工程

### （一）执行技术标准与规范

现行的国家有关规范、标准和公司施工技术标准、工艺标准：

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》    GB50242-2002

《建筑给水排水设计规范》                    GB50015-2003

### （二）主要技术要求

实验室水改造技术要求

给排水工艺顺序 安装准备→预埋预留→除锈刷漆→支吊架制作→支吊架安装→立管安装→报警阀、监控阀、水流指示器安装→支管安装管道试压、冲洗→消防箱、卫生器具安装→系统试压、冲洗→管道保温、报警阀配件、消火栓配件、喷头安装→系统通水→联动试车。 给排水施工方法：平行流水、立体交叉、大面积预制化。 支吊架制安装。各类支架在加工前先画大样图，支吊架切割及开孔采用砂轮机及台钻，严禁用电、气焊切割、开孔、安装前必须做好除锈、防腐，支架必须安装在承重结构上，严禁埋设在烧结多孔砖墙上，形式及安装方法按照国标规定施工。 套管安装。穿混凝土外墙及水池的管道，均需安装防水套管。具体做法参照国标S312II型III型，标高及座标要准确，必须牢固，不得移位。 穿楼板的套管为普通套管，上端应高于地面20mm，下端与楼板平、穿内墙套管两端与饰面齐平。 管道安装 管道安装时可先进行集中预制，然后用倒链吊装。 给水系统采用PP-R.不锈钢复合管，管径小于等于DN50的采用热熔连接，管径大于DN50的采用法兰连接。 排水管采用聚丙烯HTPP管道，1.0m以下采用铸铁管卡箍连接，1.0m以上排水管道采用HTPP塑料管，承插粘结剂，严格按照建筑排水硬聚氯乙烯管道标准集施工。立管应每层设置一个伸缩节和固定支架，横管每2－4m设置一个伸缩节，安装位置及管道插入伸缩节的深度应符合施工规范。管道支、吊架应使用HTPP管道配套的专用管卡，如特殊部位使用角钢支架，必须加橡胶垫，U型卡套塑料管等保护措施。 排水管道的横管与支管，横管与立管的连接采用45°三通，立管与排出管端部的连接采用45°弯头。排水管道的坡度应符合相关规定。同一管道井内的立管不分系统同时进行安装，统一放线布管，安装方法采用正装法进行。 排水管透气管采用铸铁管，与HTPP管连接参照标准图集。 阀门安装。所有阀门都要逐个进行耐压强度和严密性试验，保证无渗漏，安装位置、进出口方向正确，连接牢固、紧密、朝向合理，表面洁净，开启灵活。 管道试压。管道试压，分层分段进行，试验压力按设计要求，试压介质为自来水，用电动加压泵灌满水，且空气放净后停止加压泵，用手动加压泵缓缓加至工作压力时检查有无渗漏，若无渗漏则连续加压至试验压力，10min内压力降不超过0.5kgf/cm2，降至工作压力作外观检查，不渗不漏为合格，试压完毕后冲洗管道，并做好试压记录。 闭水试验。雨水系统、污水系统的隐蔽或埋地部分应进行闭水试验，灌水高度应不低于底层地面高度，灌水时，先灌满水后停15min，再灌满延续5min，液面不下降为合格。 通球试验。雨水管道、污水管道的地上部分，应做通球试验。通球前必须做通水试验，试验程序为由上至下进行，以不漏不堵为合格。通球用的皮球直径为排水管道管径的四分之三。通球试验时，皮球应从排水立管顶端投入，并注入一定水量于管内，使球顺利流出合格。通球试验时如遇堵塞应查明位置进行疏通，无效时应返工重做。通球试验完毕应做好试验记录，并归入质量保证资料以备核查。 检查口安装。在立管上每两层设置一个检查口，但在最低层和卫生器具的最高层必须设置，其高度由地面至检查口中心一般为1.0m。 管道冲洗。管道冲洗系统的划分与试压同，冲洗顺序先低区、后高区的顺序，冲洗水进出水口的水质与目测一致为合格。 系统调试 给排水系统的调试：按照设计要求调整好水泵的工作压力，检查各用水点的水流情况，保持一定的使用压力，保证各供水点的压力达到使用要求，各线路阀门开启灵活无渗漏现象。 排水管道按规范做排水的负荷试验，将每根排水立管所负担排水的配水点的总数打开1/3，能将水全部排净，畅通为合格。

实验室电改造技术要求

低压配电 低压配电采用放射式和树干式相结合的配电方式，对于单台容量较大的负荷和重要负荷采用放射式配电，对于照明及一般负荷采用树干式配电方式。 在三相线路中，单相负荷应均匀地分配以尽量减少中性线电流。照明和动力用电将按照实际需求配置，以减少因动力负荷所引起的电压波动而影响供电质量。 所有安装在配电箱的塑壳开关(MCCB)须为插拔式符合IEC60947-2及 GB14048-2、GB14048-4之规定。 配电系统及电缆敷 进线之两路电缆须采用两组线槽敷设，若敷设在一组线槽内时，须在线槽内设防火分隔。 所有电缆桥架，电线槽支架采用镀锌保护。如没有显示电缆之敷设路径，承包单位须采取可行及满足有关规范同时最短之路径配置电缆桥架及管线。 配电箱须能在 380/220V、50Hz a.c.的供电运作。配电箱的所需配件及附件要完整地提供及安装。 塑壳开关(MCCB)选用热磁或电子脱扣型。而所选用的塑壳开关(MCCB)须能保护配合包括短路故障电流。 在安装前提交电缆之施工图纸，切面图及安装详图交于设计人员审核。 须按招标图纸及本技术规格说明书有关要求所示提供所有微型开关配电箱。如微型开关的上一级是塑壳开关，塑壳开关须带限流保护功能，提高保护配合特性。 电箱之出线回路数量，除按照图纸及技术规格说明书之要求外，每一个配电箱必须预留 20%的备用回路位置，以提供将来扩充的可行性。 所有配电回路的其它附件除电度表需要单独安装外，接触器，热继电器等安装于配电箱内。 从电线槽分支出的照明及小动力最终配线须使用独立的电线管分开照明和小动力。应急电源配线须采用单独的线槽或线管。 所有电缆桥架，电线槽支架须采用二次镀锌保护。 照明系统 照明系统配合装修专业的要求而确定照明灯具的安装位置及型号。 强电系统提供能显示灯具安装之精确位置、安装高度的施工图及灯具安装详图。 所有应急照明将采用自带蓄电池，且备用时间大于30分钟以上。 灯具采用600*600LED灯栅格灯具。 敷设方式 实验室电线选用阻燃电绝缘线（ZR）BV铜芯线，电缆使用阻燃交联聚氯乙烯（ZR）YJV。 所有电缆桥架，电线槽支架采用镀锌保护。如没有显示电缆之敷设路径，承包单位须采取可行及满足有关规范同时最短之路径配置电缆桥架及管线。 本工程室内普通实验室采用为PVC线槽明敷墙面或者地面方式，主线槽100*50，分线槽24*14；经过门，窗时离地2米敷设，不经过时离地1米敷设；照明线槽规格为20*10。洁净实验室采用PVC线管暗敷敷墙面或者地面面方式。PVC线槽、线管具有耐高温，耐腐蚀，易连接等优点。既保证安全又方便施工。 凡图中未注明导线根数的线路均为三根，其中：照明线路为BV-3x2.5mm2。 一般设备的配电线路明敷时，应穿金属管保护或在电缆桥架内敷设；穿金属管保护暗敷在顶板、地坪、墙内时应有不小于15mm厚的保护层。 所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关做法施工PE线均用绿/黄导线或标识：本工程室内实验室所用为镀锌线槽已预先敷设,规格参照设计图。 设备安装及接地安全 除注明外，各设备安装作如下规定：落地式配电箱安装时应高出地坪0.15m。嵌墙或挂墙的照明、动力配电箱下沿距地1.4m安装。墙壁开关下沿距地1.4m安装，距门框0.2m安装。天棚上的灯具嵌顶或吸顶安装，详见图例表中说明。设备及灯具安装参见国标图《常用低压配电设备安装》04D702-1、国标，图《常用低压配电设备及灯具安装》96D702-2及国标图《特殊灯具安装》03D702-3。 为防止人身触电的危险，本工程设置专用接地保护线（PE线），凡正常情况下不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、等电位联结母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等互相连通，并与基础接地网可靠连结。做法详见《等电位联结安装》02D501-2第11~15页。 保护接地穿线金属管、金属线槽和桥架、电缆外皮、支架等均应可靠与接地系统连接。本工程采用TN-S接地型式，保护接地线（即PE线）的截面规定为：当相线截面小于16mm2时，PE线截面与相线截面相同；当相线截面为16~35mm2时，PE线截面为16mm2； 当相线截面为35~400mm2时，PE线截面为相线截面的一半；不应使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。 精密仪器室设计独立接地系统，在精密仪器实验室安装地极连接16圆钢引下底面，铺设独立地网。独立接地网接地电阻要求不大于4欧，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求。 电箱（壳体） 功能：小型配电箱是组装低压终端电器，用于楼宇照明、配电和动力的专用箱体。 技术参数：额定电压：400VAC、额定电流：160A 、防护等级：IP40 、绝缘等级：II，配电箱结构：深蓝色透明塑料门配透明底箱 ，零排（N）和地排（PE）由6×9mm2的黄铜做成，接线方便且耐用，散热好零排和地排端子标示清晰，流线型深蓝色透明门设计，美观大方，预留敲落孔，配套附件齐全，开门结构可实现左右随意更换，180°大角度开门 ，安装架可在箱体外完成模数化终端电器的安装和接线，最后移至底箱中，多排结构箱体的安装导轨间距为125mm，导轨的安装深度为55-70mm。 断路器 断路器要求该产品空气开关绝缘电压为600V至800V,额定电流为10A至3200A.用来分配电能和保护线路以及电源设备免受过载,短路,欠电压等故障的技术.具有体积小,分离高,飞狐短等特点.可以垂直安装,亦可水平安装.符合GB140148.2.微型开关功能：短路保护、过载保护、控制、隔离。 技术参数：符合标准：GB10963/IEC60898额定电压：230/400VAC。额定电流：6-63A。分断能力：6000A。脱口特性：C/D。极数：1P-4P。限流等级：3。机械寿命：200000次。塑壳开关、万能式断路器具有完善的配电功能，拥有15A-2000A的3、4极产品选择，分断能力可高达50KA。用于分配电能和保护线路，电源及用电设备免受过载和短路的危险，有很好的供电可靠性与连续性。产品符合GB140148.2规定具有良好的质量。 该系列开关涵盖配电、接地故障、电动机的完善保护形式，拥有固定式、插入式等多种灵活安装方式。 电线、电缆 电线、电缆使用的是6～35kV交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆（ZR-BV、ZR-YJV），为国家优质产品，通过ISO 9001质量体系认证。 产品特点：采用化学方法，使直链状结构的聚乙烯转变成网状结构，由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯。具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力，结构简单，使用方便，不受敷设落差限制，长期工作温度高(90℃)等特点。适用于额定电压(U0/U)3.6/6kV～26/35kV的输配电线路中, 供输配电能用。电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内，因此可以避免电线电缆着火延燃而造成的重大灾害，提高电缆整条线路的防火水平。 采用电线的护套管与PVC线槽，采用的PVC护套管、PVC线槽具有耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、耐腐蚀、易连接等优点，安装施工方便，工程造价低。 优良的耐热性：高压电力电缆在正常工作时产生的缆芯温度随电压的高低而不同。如输送110kVA电压的电缆缆芯温度传至套管时，正常情况下为65℃左右，过载情况下可达75℃。镀锌材料具有高达 93℃的热变形温度，可适应高温的环境。 绝缘性好，体积电阻率≥1.0×1013Ω·m。 阻燃性优，氧指数≥40。 耐腐蚀性强。

机制板岩棉彩钢板隔墙及吊顶

1.围护结构施工流程 清扫场地 地坪验收 放线 壁板施工 顶板施工 门窗施工 清扫 打胶密封 2.彩钢夹芯板安装 (1)、材料进场 洁净厂房构件应按施工进度计划要求，运抵安装现场，轻搬轻放，避免划伤，并分类整齐堆放，严加保管。 (2)、测量放线 严格对照施工图，现场测定轴线，标高尺寸，清理安装现场，准确放出大样。壁板安装前必须严格放线，墙角应垂直交接，防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直度偏差不大于0.2%。 (3)、材料检验 洁净室构配件材料安装前，严格检查其规格性能和完好程度，不合格或已损坏的构配件材料严禁安装。 (4)、现场清理 安装现场必须随时保持清洁，无积尘，并存施土过程中对零部件和场地随时清扫、擦净。 (5)、结构连接 在施工安装时，应首先进行吊件、铆固件等主体结构和楼面、地面的连接件的固定。 (6)、施工操作 ①、按施工程序和金属壁板安装工艺节点具体要求进行施工。 ②、地马槽与地坪的连接必须牢固，不得松动，装地马槽之间的垂直连接处应做好拼缝、拼角连接或预留出R球的位置。 ③、壁板与壁板连接必须平整无凹凸，缝隙均匀，注胶平整光滑。安装时要用吊线锤控制壁板的垂直度，安装好的板材做好彼此之间的定，以防止壁板整体倾倒。 ④、安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。 ⑤、壁板上固定密闭窗，窗框四角铝合金处理合缝、平整，并且在玻璃安装之后用橡皮条或玻璃胶将玻璃压紧，甚至需将窗户上部和两边橡皮条带胶压实，以防震动，橡皮条脱落。 ⑥、过滤器送风口、回风口，在壁板生产时按照二次设计图留孔要求预留，避免施工现场开孔，对壁板结构的破坏。 ⑦、根据设计要求，洁净区内壁板与顶板相接形成的各个阴阳角均采用铝合金喷塑圆弧型连接。 ⑧、密封胶应平直光滑，不应有间断、外露、毛边等现象。 ⑨、壁板安装同时要配合好电工，将接地扁铁与地面很好接触，以消除静电现象。 (7)、隐蔽验收 在净化室安装的施工过程中必须随时清扫灰尘，对隐蔽空间的清扫应做好清扫记录。 (8)、成品保护加强成品保护教育，对已安装的成品或半成品严加保护，防止被污染及损坏。严格按顺序施工，做到衔接合理，避免返工，造成材料浪费、成品受损。

木饰面门

★门套采用E1级环保标准柳桉芯多层板基层，面贴厚实木皮，基层板最薄部位厚度不小于25mm，90度转角需用专用铁件加强。 门套线条、踢脚线等线条均采用进口白木实木基层，门套线条面贴 厚实木皮，踢脚线条贴厚实木皮；对于立面宽度小于50mm的线条，应采用与饰面材料相同的实木进行加工。所有室内线条需整根加工，90度转角需用专用铁件做底撑加强， 房门采用E1级环保标准柳桉芯多层板基层，并用实木封边后面贴厚实木皮，合页、门锁位置应采用松木实木方加强。 开料：由于木皮的纹路不同，开料前施工方应根据业主的要求弹线，并根据业主指示的木纹的排列。 木作油漆、着色：所有木皮均须根据设计要求着色及油漆，并于正式施工前提供500×500mm样板一块予业主审批。 木踢脚线木饰面工厂质量标准 木踢脚板基层板应钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪开形等情况。 采用气动打钉枪固定木踢脚板基层板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm，钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得大于3mm，接槎平整，误差不得大于1mm。 木踢脚板基层板接缝处做斜边压槎胶粘法，墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚基层板与地坪必须垂直一致。 木踢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18%，相互胶粘接缝的木材含水率相关不应大于%。 墙体和长度在四米以内，不允许有接口，须采用整根生产。如果长度在4米以上，需要在工厂内作“指接”处理，尽量减少现场拼接。 木作油漆、着色 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 深剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。 深剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘贴牢固，不得漏涂、透镀、起皮和反锈。 深剂型涂料涂饰工程的基层处理应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第条的要求：（1）木材基层的含水率不大于12%。（2）基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝。 色漆的涂饰质量和检验方法应符合质量验收规范的规定：（1）颜色：均匀一致。（2）光泽、光滑：光泽均匀一致、光滑。（3）刷纹：无刷纹。（4）裹纹：不允许。 清漆的涂饰质量和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表的规定。颜色：均匀一致。木纹：棕眼刮平、平纹清楚。光泽、光滑：光泽均匀一致、光滑。刷纹：无刷纹。裹纹：不允许。涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰

轻质砖隔墙

所有进场的材料必须在施工前检查，验收合格后，方能使用。 安装前，应将板边部位清理干净，墙身边线浇水湿润。 在施工中，必须严格按照施工方案进行施工。 为明确质量的可靠性，在进行施工的过程中，应严格执行自检、交接检及工序检查等制度，在上一道工序通过检查验收后才能进行下道工序的施工。 板与板之间，板与建筑之间结合应牢固稳定，接缝应密实平整。 工程验收允许偏差值为：表面平整度误差≤3㎜、立面垂直度误差≤3㎜ 、接缝间距≤10㎜

空调

制冷剂：R32 电压/频率：220W/50Hz 能效比：≥3.78 外机最大噪音：≤54dB(A) 制热量：≥6300W 自动清洁：内机自动清洁

## 三、样品需求

投标时需提供以下样品，应能展示所投标产品的整体外观、尺寸、功能和各个细节部分的结构、材质及质量等。▲未提供样品的，其投标文件做无效标处理。

1.实验台一套：尺寸为2350*750*850mm(含台面、底柜、试剂架、水槽水龙头、五金配件等）

2.通风柜一套：尺寸为1500*945*2400mm（含水阀，照明；尺寸按照采购需求）

本次招标要求携带样品参加响应，一旦成交则该供应商的样品将封存于采购单位，作为验收的依据。验收时如果成交供应商提供的产品质量低于样品质量，采购人将不予接受，其造成的一切损失和后果由成交供应商承担。

样品中不准有与供应商相关的商标、图案和文字等标识（如有此标识，请遮挡或剔除该标识），否则样品不得分。

所有家具的颜色均为暂定，在成交单位生产前，由需方最终确定家具颜色，确认后方可生产。

产品的生产和安装必须由成交单位负责实施，采购人将不定期对成交供应商的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现成交供应商有违背合同的情况，将立即中止合同，由此造成的损失由成交供应商负责。

注：中标人在中标后应按招标人要求提供实物样品以供封样。

## 四、材料品牌推荐表

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验台台面 | 威盛亚，爱克，千思板或同档次及以上品牌 |
| 2 | 高温台台面 | 榕德、千特、沃克尔或同档次及以上品牌 |
| 3 | 通风柜台面 | 榕德、千特、沃克尔或同档次及以上品牌 |
| 4 | 实验室污染物控制设备变风量系统 | 西门子、菲尼克斯、文风或同档次及以上品牌 |
| 5 | 实验室水龙头 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 6 | 实验室水槽/杯槽 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 7 | 台式洗眼器 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 8 | 滴水架 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 9 | 复合式紧急冲淋 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 10 | 万向抽气罩 | 上海台雄、浙江科恩、润旺达或同档次及以上品牌 |
| 11 | 插座 | 施耐德、西门子、公牛或同档次及以上品牌 |
| 12 | 危化品柜 | 上海台雄、西斯贝尔、无锡塞弗或同档次及以上品牌 |
| 13 | 玻璃钢风机 | 绿然、绿谊静、苏州顶裕或同档次及以上品牌 |
| 14 | 变风量系统 | 西门子、菲尼克斯、文风或同档次及以上品牌 |

## 第三部分  其他要求

▲说明1：本项目不允许采购进口产品

说明2：本项目核心产品：实验台 ；不同投标人所投核心产品品牌应不完全相同。如核心产品品牌完全相同，按一家投标人计算，通过资格审查、符合性审查，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

说明3：招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。

本项目交货及安装周期：交货周期45天，安装15天

本项目质保期：5年

## 第四部分 商务要求

## 一、报价要求

▲报价包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装调试费、检测费、其他费用、管理费、利润、税金等完成本项目的所有费用。本次投标报价为人民币价。

## 二、签订合同

▲本项目合同甲方为浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院），乙方为中标人，合同款支付给乙方。

## 三、履约保证金交纳

▲详见《第四章 采购合同》

## 四、付款条件

▲详见《第四章 采购合同》

## 五、其他内容

详见招标文件的《第四章 采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表”中反映。

## 六、分包和转包

▲投标人不得将本合同范围的货物供应转包由其他单位承担；也不得未经采购人同意擅自部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

▲享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

## 第四部分 落实政府采购政策要求

## 一、政府采购扶持政策

（一）经采购人确认，本项目面向中小微企业。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：【工业】

（二）根据财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 二、节能产品的强制采购政策

▲根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的政府强制采购产品的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供该产品节能产品认证证书或“政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书”，否则无效。

附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）

| 品目清单序号 | 产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品） |
| --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机； ☆A02010105便携式计算机； ☆A02010107平板式微型计算机。 |
| 2 | A020106输入输出设备 | ☆A0201060102激光打印机； ☆A0201060104针式打印机； ☆A0201060401液晶显示器。 |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机：冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组； ☆A02052305空调机组:多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)； ☆A02052309专用制冷、空调设备：机房空调。 |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器。 |
| 10 | A020618生活用电器 | ☆A0206180203空调机：房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）； A02061808热水器：☆电热水器。 |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双端荧光灯。 |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| 13 | ☆A020911视频设备 | 监视器。 |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| 16 | ☆A060806水嘴 | 水嘴。 |

## 三、节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在投标文件中提供该产品的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书、产品所属节能环保品目清单中对应产品名称。

## 第五部分 实质性内容

本章中所有带▲的内容是采购人提出的实质性内容，投标文件响应内容若不满足实质性内容要求，该投标文件将被评标委员会认定为无效。

# 第四章  采购合同

甲    方：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

联系方式：

联系地址：

乙    方：

联系方式：

联系地址：

指定联系人：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

- 定义

1.“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2.“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3.“货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

4.“服务”系指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

5.“甲方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

6.“乙方”系指中标（成交）后提供合同货物和服务的经济实体。

7.“现场”系指将要进行货物安装的地点。

8.“验收”系指甲方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

- 合同依据文件

1. 本项目采购文件；

2. 乙方的投标文件（资格证明文件、商务技术文件及报价文件）

- 销售产品名称、品种、规格

| 序 号 | 设 备 名 称 | 产地/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：（大写） (含税) | 小写： ￥ 元 |

注：本合同合计标的额包括但不限于以下服务内容：设备供货、运输、卸货、安装、调试、培训、检验、第三方计量检测及售后服务。甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

- 交货时间、地点及费用

1.	自本合同签订生效后按下表约定期限执行，此期限内乙方将货物送到甲方指定的目的地，并完成安装、调试，交付使用。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 约定交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	乙方于产品发运3日前，将预发运的产品名称、规格、数量、每件包装箱的尺码、毛重及对放置场地的特殊要求以邮件或传真的形式通知甲方，以便甲方做好相应准备工作；

甲方指定联系邮箱：

乙方指定联系邮箱：

3.	本合同设备以甲方调试安装结束并验收合格为交付；

4.	本合同设备由乙方负责运输、装卸至甲方指定存放现场。

5、本合同项下设备毁损、灭失的风险，在设备交付、验收完毕之前由乙方承担。

- 产品的质量、技术标准及验收

1.	下列文件构成合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：a、本合同书；b、招标文件；c、中标通知书；d、应邀谈判人承诺书；e、投标文件；如乙方提供的产品质量不符合前述任一文件中所提到的对产品的质量或技术要求的，均视为乙方违约。

2.	产品的质量、技术标准如在招投标文件和技术协议中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行；

3.	产品验收按相关国家标准、投标文件及技术协议进行验收，乙方需提供由甲方指定的省级以上（含省级）或有资质的计量检定部门出具的证书作为验收材料之一；

4.	乙方对甲方在使用合同产品过程中引起的一切可能的侵权指控承担全部法律责任，如给甲方造成损失的，还应赔偿全部损失, 损失包括但不限于律师费、诉讼费、公证费。

- 付款方式：

1.	本合同项下，标的额总价为人民币        元（大写：     元整）；

2.	合同签订前，乙方向采购人支付履约保证金（金额为合同金额的1%，履约保证金在自验收合格之日起，甲方正常使用确认乙方无违约行为后一个月内无息返还（遇周末及国定假日顺延）），合同签订后按以下进度进行付款：

（1）甲方在合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，向乙方支付40%的预付款；

（2）全部设备到货，安装调试结束，甲方支付合同总价30%；

（3）验收合格，满足合同约定支付条件并收到全额、有效的增值税专用发票后15日内，甲方支付合同总价30%。

3、本合同下甲方收款账号为：

户名：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

账号：

开户行：

本合同下乙方收款账号为：

户名：

账号：

开户行：

- 开票方式

乙方需在甲方付款前向甲方提供增值税专用发票。

- 产品质量保证、售后服务

1.	乙方保证所提供的设备（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。设备所配软件是最新(可免费升级的)，能保证整个系统的正常运作。乙方提供设备终身维护服务，保证设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

2.	质保期按本合同第三条约定执行。质保期内，乙方实行免费服务（包括材料、技术服务、维修服务、保养服务）。质保期内，设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的一切费用及甲方的直接经济损失；乙方不能修理或者退换的，均按不能交货处理。

乙方保证在接到故障电话24小时内响应甲方要求，3个工作日内派员上门现场维修，4天内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则应提供相同功能档次的设备给甲方作为代替使用，确保甲方正常工作。

由此产生的到安装现场的更换费用、运费等所有费用由乙方负担。

3.	在质保期后，乙方仍应提供售后服务，负责产品维修。质保期满后1年维修只收材料费。仪器设备保修期满后，出现故障需要更换各种零配件或者消耗品时，乙方以不高于本合同同等折扣优惠供应（折扣率=本合同价/官方报价）。在后续使用中如果需要进行设备改进，乙方需积极配合。如质保期外的使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场。

- 甲方违约责任

如甲方非因乙方原因，出现中途退货、拒绝接收货物造成合同实际不能继续履行的，甲方负有退还已接受乙方实际交付的货物的义务，对乙方履行交付货物过程中的损失不负责任。

- 乙方违约责任

1、非因甲方原因，乙方逾期履行本合同约定义务的，自逾期之日起，甲方有权要求乙方每日向甲方偿付合同总价万分之五的违约金；

2、非因甲方原因，乙方逾期30日不能交货的，甲方有权解除合同，同时，乙方应向甲方返还甲方前期已支付的全部设备款项，且乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、公证费。如有特殊原因的，交货期限经甲乙双方以书面形式协商变更的除外。

3、乙方因产品质量或技术问题不符合合同约定（本合同第三条所列设备到货之日起6个月内无法验收合格的）造成违约的，甲方有权要求乙方应向甲方无息返还先前甲方支付的所有货款，并按总货款的20%支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，损失包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、公证费。。

4、如果发生乙方的合同履行违约行为，相关款项将由乙方在接到甲方的书面通知后15日内向甲方支付，甲方也有权从履约保证金和任何一笔付款中扣除；上述金额不足扣除部分，甲方有权向乙方继续追索，乙方应予以支付。

- 专利权

乙方须保障甲方在中国使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起15个工作日内通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

- 包装

1、乙方交付的所有货物要符合保障的规定、要求且适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

2、 乙方对各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

3、 乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记。

（1）合同号；

（2）目的站／码头；

（3）供货、收货单位名称；

（4）设备名称、机组号、图号；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（公斤）；

（7）体积（长×宽×高，以毫米表示）。

凡重量为20 吨或超过20吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。

4 、对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

5、备品备件应分别包装并按本条第2款注明内容，专用工具也应分别包装。

6、 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7、所有管道、管件、阀门及其他设备的端口（如有）必须用保护盖或其他方式妥善防护。

8、每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。

外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各1份。另邮寄装箱清单各 1份。

9、乙方不得用同一箱号标明任何两个箱件。

10、 乙方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式  1份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

每包技术资料的封面上应注明下述内容。

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）目的站／码头；

（4）毛重；

（5）箱号／件号。

11、 甲方可派遣代表到乙方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。

12、乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运条件

1、乙方应在产品发运前    7    天以电报、传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。如需要，乙方应以挂号信寄给甲方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

2、乙方负责安排合同设备运送到甲方施工现场，运送费用由乙方承担。乙方负责卸货，甲方协助。

3、乙方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由乙方承担。

- 装运通知

1、若采用船运方式，乙方应在货物装船完成24小时内以传真或电传通知甲方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运船只名称和启运或启航日期。

2、如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，乙方应将其重量或尺寸通知甲方。若货物中有易燃品或危险品，乙方也须将详细情况通知甲方。

- 技术资料

1、除采购文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，特别是安装和配套需要的气源、电源需求等内容。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

2、上述1套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

- 安装调试和技术培训

需安装调试及技术培训的设备，乙方应在本合同第四条规定的期限内安排现场安装调试、验收完毕，甲方具体使用单位应提供现场安装调试的条件。

- 验收

1、验收时间：甲方具体使用单位应及时组织验收，将验收结果及时传递给乙方（传真有效）。

2、货物最终验收地点在甲方具体使用单位。

3、 验收标准：严格按照报价文件清单所列的产品规格型号、数量验收。

（1）数量验收方式：装箱清单与仪器组件一致。

（2）质量验收方式：按本项目采购文件里技术参数要求以及中标人的投标文件、国家有关标准、企业标准及产品说明书等。

（3）验收计量：乙方还需要对已经安装调试好的设备提供由甲方指定的省级以上（含省级）或有资质的计量检定部门出具的证书作为验收材料之一。

- 检验

1、乙方在发货之前，应对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。

2、乙方应在发货之前，如果需要，甲方将派人按技术协议书要求进行预验收，预验收通过并获甲方签字认可后，方可发货。

3、在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，甲方有权申请相关部门检验，且有权根据证书及质量保证条款立即向乙方提出索赔。

在本合同履行过程中如发现设备或备件有任何漏项和短缺，乙方应自费在甲方要求的时间内补齐，因此造成甲方的损失，由乙方负责赔偿。

4、软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。

乙方应保证甲方不受由于使用了乙方提供的合同设备（包括技术）而引起的对任何第三方的设计、工艺方案、技术资料、商标、专利等知识产权产生侵权。如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起  7   个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

- 索赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用以及甲方损失。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用和损失。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

(4) 甲方有权要求乙方按本合同第十条关于违约责任的相关规定承担违约责任。

2、若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从本合同约定的应付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

- 不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 税费

1、中国政府根据现行税法向甲方征收的与履行本合同有关的一切税费由甲方支付。

2、中国政府根据现行税法向乙方征收的与履行本合同有关的一切税费由乙方支付。

3、发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

- 合同争议解决办法

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院解决。

- 违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、一旦甲方根据第二十三条第1款终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。乙方除应按本合同约定承担违约责任外，还应承担甲方购买类似货物的额外费用。但是，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 破产终止合同

当乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

- 变更指示

1、甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1) 合同项下需为甲方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2) 装运方式和包装方式；

(3) 交货地点；

(4) 乙方须提供的服务。

2、若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

- 合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由双方签署书面的合同修改书。

- 转让与分包

1、除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

- 主导语言与计量单位

1、合同书写应用中文，各方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应中文书写。

2、除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

- 通知

协议一方因履行本协议需要向另一方送达有关通知及文件的，可按照本协议开首载明的送达地址及联系方式进行送达，且相关通知及文件等均自被收件人本人签收、被他人代收、被拒收、被退件、被留置之时视为有效送达；无法确定前述送达时间的，则自通知及文件等发出3日后产生有效送达的法律后果。前述关于通知的送达及其法律后果的约定亦适用于因本 协议纠纷引发的法院诉讼程序（包括一审、二审、再审及执行程序）的司法文书的送达。任何一方拟变更相应送达地址及联系方式的，应将变更的通知按照前述约定进行送达，否则视为送达地址未发生变更。

- 合同文件及资料的使用

1、除了乙方为执行合同所雇人员外，在未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。乙方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

2、除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用第三十一条第1款中所列的任何文件和资料。

3、除合同本身以外，第三十一条第1款列明的所有资料始终为甲方的财产，若甲方要求，乙方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还甲方。

乙方或其雇员违反本合同保密义务的，应赔偿给甲方造成的全部损失。

- 本合同自各方签字、盖章之日起生效。

合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

合同签订日：2023年  月  日

- 本合同正本一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方：  (公章)                         乙方：

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                电  话：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                              账  号：

浙江省立同德医院

清廉医院建设

共

建

协

议

二〇二三年  月

清廉医院建设共建协议

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（共建企业）：

为全面加强公立医院党的建设，贯彻落实清廉浙江、清廉卫生建设有关要求，规范医院各领域的购销行为，防范商业贿赂的发生，共同推进清廉医院建设。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并严格遵守如下条款：

一、甲乙双方贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫生健康委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的各项政策要求，积极融入清廉医院共建工作，认真履行清廉浙江建设的企业责任。

二、甲乙双方按照《民法典》等相关法律规范要求，认真履行购销合同及其附属条款，自觉遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等各项规定。

三、甲方及其工作人员严禁接受乙方及其代理人以任何名义、形式给予的回扣或违规接受捐赠资助。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品以及任何有违清廉医院建设要求的其他有价物品或乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动等。被动接受乙方给予钱物的，应予主动退还；无法退还的，有责任向院纪检监察部门如实反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，向乙方透露统计医疗信息、医院招（投）标信息等，或为乙方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请、提供服务等方式影响甲方及其工作人员在招标、采购中的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

六、乙方工作人员来院洽谈业务工作须严格遵守上级部门及医院相关规章制度，严格执行医院《医药（械）代表登记备案和管理制度》，及时做好医药代表登记、报备和变更等。未按规定执行，一经查实，承担相应责任。

七、甲乙双方任何一方违反本协议或触犯相关法律法规，一经发现，本协议自动终止，且保留向有关部门报告的权利。

八、本协议一式二份，双方各执一份（甲方由院纪检监察室留存），自签字盖章之日起生效，有效期从2023年01月01日起至下一轮重新签协议之日止。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人       法定代表人或委托代理人

2023年  月  日              2023年  月  日

浙江省立同德医院医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省立同德医院             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                      法定代表人（负责人）：

经办人签名：                               经办人签名：

年  月  日                                 年   月  日

# 第五章  评标办法

本评标办法遵照《中华人民共和国政府采购法》等政府采购有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

## 一、总则

评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评标报告。

## 三、符合性审查

评标委员会对投标文件依据招标文件规定进行符合性审查。符合性审查条件详见《第六章  投标人须知》

## 四、投标文件的澄清、说明或者补正

投标人根据评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标。程序要求详见《第六章  投标人须知》

## 五、评标细则

1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评标办法进行评审，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。每个投标人最终得分=商务技术分+价格分。

2.评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3.对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

4.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并编写评标报告。

5.评标委员会将向采购人推荐投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审综合得分排列第一的投标供应商为中标候选供应商。

### 6、评分因素及分值范围

### 6.1 商务技术分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立评分（具体分值设定详见表格），小数点后最多保留一位小数。每个投标人的最终得分为评标委员会打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

（一）商务技术部分（60分）

| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（合同内容需包含实验台），证明材料需同时提供业绩合同的复印件、验收报告或验收资料，每提供1个业绩及其证明材料得1分，本项最高得3分。 | 3 |
| 2 | 投标产品或主要原材料列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分； 投标产品或主要原材料列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 | 1 |
| 3 | 投标产品对于招标文件“第三章 采购需求”的技术规格及参数等需求的偏离情况。 标记“▲”条款为实质性要求，如有未响应或不满足（负偏离），则将导致投标文件无效； 对标记“★”的内容的负偏离，每项扣1分；【标注“★”的在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料或不充分的，评审时专家可不予认可】。其余条款每负偏离一项扣0.5分； | 20 |
| 4 | 质保期满5年的不得分，每增加1年得1分，本项最高得2分。 | 2 |
| 5 | 投标产品功能及配置的先进性、完整性和适用性，根据供应商提供的产品技术说明、产品介绍等投标文件内容评审。 | 3 |
| 6 | 结合本项目各区域配置的清单及性质特点, 供应商根据各自优势，提供本项目产品设计方案 ①供应商提供了完整且详细的产品设计方案及图纸，方案合理可行能够完全满足招标人使用需求及各项要求的得3分； ②供应商提供的产品设计方案或图纸完整，方案存在部分不合理或不适用于本项目之处，但能够满足招标人使用需求及要求的得2分； ③供应商提供的产品设计方案或图纸有部分内容缺漏，方案有明显不合理，但能够基本满足招标人使用需求及要求的得1分； ④供应商提供的产品设计方案描述过于简单粗糙，或者未提供图纸，方案明显不合理或不具有适用性，难以满足招标人使用需求及要求的得0分； | 3 |
| 7 | 供应商结合设计方案进行优化并提供详细的安装施工深化图纸，以满足实验室的整体建设要求（建议投标单位踏勘现场充分了解情况）。评审标准: ①实验台柜深化设计及详细描述；1分 ②实验室通风系统深化设计及详细描述；1分 ③集中供气系统深化设计及详细描述；1分 ④根据供应商针对本项目安装实施的重点、难点问题认识的准确性，分析问题的全面性、合理性及解决措施科学性、可操作性等方面进行评价打分；1分 | 4 |
| 8 | 根据各供应商针对本项目产品生产工艺流程制作方案（包括制作工艺、制作流程等） ①生产制作方案描述详细、完整且能满足采购人使用需求及各项要求的得4分； ②生产制作方案完整、可行性及符合采购人使用需求的得3分； ③生产制作方案基本完整、基本符合采购人使用需求的得2分； ④生产制作方案不完整但能基本符合采购人使用需求的得1分； ⑤生产制作方案描述不清或有重大缺漏的得0分。 | 4 |
| 9 | 提供本次项目的组织施工能力，包括： ① 供货期满足要求，提供清晰明确的项目进度计划及保证措施、施工技术及安装调试方案；2分 ② 具备安全、环保、文明施工保证措施，现场紧急事故处理及保护措施方案；2分 ③质量控制方案和保证措施；2分 | 6 |
| 10 | 对各投标人售后服务方案的合理性和可行性（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、拟投入本项目的专业技术人员情况等以及质保期后的服务方案等） ①响应、修复时间优于招标要求；故障解决方案完整、可操作性强、质保期优于招标要求及质保期后的方案、承诺并提供详细实施方案的得2分； ②响应、修复时间满足招标要求、有相关故障解决方案、质保期达到招标要求、质保期后的方案简单、有实施方案及承诺的得1分； ③整体售后服务方案较简单，有较大缺漏的得0分； | 2 |
| 11 | 实验台、通风柜样品质量评分（成品样品的质量、制作工艺、表面处理及部件连接工艺情况等进行评分） ①样品制作工艺精良度（2分）； ②表面处理光滑度（2分）； ③部件连接工艺精湛度（2分）； ④结构稳定性、使用灵活性（2分）； ⑤台面质量（1分）； ⑥试剂架质量（1分）； ⑦水槽、水龙头质量（1分）； ⑧五金配件质量（1分） | 12 |

### 6.2 价格分

价格评分将在有效投标人范围内进行，最高得 40分，最低得 0分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40%×100

落实政府采购政策说明：

执行价格政策扶持，按以下要求操作：

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予【20%】的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予【6%】的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

符合以下要求之一的投标人被认定为小型、微型企业：

◇投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【按财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定规定提供《中小企业声明函》】；

◇监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

◇残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

## 六、重新评审

评审结果形成后，除下列情形外，任何人不得重新评审：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 第六章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 投标人须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院） 地址：杭州市西湖区古翠路234号 项目采购联系人：傅主任 联系电话：0571-88877259 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18楼1806室 项目采购联系人：姚澎涛 联系电话：0571-87631165 13757108343 邮编：310004 Email：yaopt@zjsct.cn |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织，投标人如有需要，经采购人同意后可自行前往，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开。 |
| 3.3.2 | 投标文件盖章要求 | 投标文件按“第七章 投标文件格式”中提供的格式要求盖章。公章采用单位CA章或单位公章。 |
| 3.3.3 | 投标文件装订要求 | 本项目投标时采用电子文件，不需提供纸质投标文件，无装订要求。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 不需交纳投标保证金 |
| 3.6.1 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起120天内 |
| 4.1.1 | 投标文件密封及标记要求 | 投标人如提交备份电子投标文件，以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件应密封，封皮应注明投标人名称、项目名称、备份电子投标文件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 按“招标公告”规定 |
| 4.2.2 | 投标地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“招标公告”规定 |
| 5.18 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费标准：按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文、发改价格【2011】534号文规定收费标准的 62 %计取。如不足6000元的按6000元计取。 收取账户： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 帐 号：7331 6101 8260 0126 385 开户行：中信银行杭州西湖支行 采购代理服务费缴纳凭证将作为采购人合同付款和验收的前提条件，中标供应商未按采购文件规定和投标承诺缴纳采购代理服务费的，合同款不予支付、合同验收不予通过。 |
| 10 | 其他 | 请投标人仔细阅读本招标文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，投标人须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |
| 11 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 12 | 特别提醒 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用信息进行查询。 （2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （3）信用信息截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年，期间被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等投标人信用信息均将用于本项目。 （4）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （5）投标截止日当日网站显示的信用信息将作为评审和确定中标人的依据。 |
| 13 | 特别提醒 | 中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。 https：//middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面） |

## 一、总则

### 1.1 实施依据

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章、文件的规定组织和实施。

### 1.2 采购方式

公开招标，是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标。

### 1.3 定义

电子交易活动：是指以数据电文形式，依托政府采购项目电子交易平台进行的政府采购交易活动。

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“投标人须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“投标人须知前附表”；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个投标人的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：《中小企业划分标准》（工信部联企业[2011]300号）。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定的单位；

同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处；

### 1.4 联合体

本项目接受联合体。

### 1.5 投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 答疑会

1.10.1投标人须知前附表规定召开答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对投标人所提问题进行澄清答复。

### 1.11 分包

采购需求规定允许分包的，投标人应当在投标文件载明分包承担主体，分包承担主体应具备采购需求规定的分包承担主体的资格要求。

### 1.12 偏离

投标文件应完全响应招标文件规定的实质性内容和条件。

### 1.13 其他说明

1.13.1 根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲投标人对所投标项内的采购内容必须全部进行投标。

1.13.3 招标文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，投标人可以选择其他品牌型号的产品参加投标但投标产品须具有相当于或优于招标文件要求的指标、性能、档次。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.4招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

1.13.5投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

1.13.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7项目资金为财政性投资，资金已落实。

1.13.8投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.13.9投标人母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为投标人的资信文件。

1.13.10采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，商务技术部分得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人已在招标文件中确定了核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

## 二、招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1第一章 招标公告

2.1.2第二章 采购需求总体要求

2.1.3第三章 采购需求

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 评标办法

2.1.6第六章 投标人须知

2.1.7第七章 投标文件格式

2.1.8补充文件

### 2.2 招标文件的解释权

招标文件的解释权归采购代理机构所有。

### 2.3 招标文件的质疑

2.3.1投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限为自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（在招标文件公告期限届满后获取招标文件的，以招标文件公告期限届满之日为准）起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对招标文件的质疑，逾期提出不予受理。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑日。

### 2.4 招标文件的澄清

2.4.1投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，投标人需将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.4.2 投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对投标人所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为招标文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.4.4澄清的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.4.5投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.4.6当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善招标文件。

2.5.2补充文件作为招标文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取招标文件的投标人，补充文件对投标人均有约束力。

2.5.3修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将顺延投标截止时间，使之满足政府采购的相关规定。

2.5.4投标人在收到补充文件后，应在24小时内以书面形式向采购代理机构确认已收到该补充文件。

2.5.5投标人收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真或送达至采购代理机构，同时将电子文件发至投标人须知前附表注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.6投标人要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.7对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.8当招标文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5.9任何口头答复均不属于招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

### 3.1 投标文件

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解招标文件，并按照招标文件要求，详细编制投标文件，投标文件内容必须针对本次招标响应。

3.1.2投标人必须按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作投标文件完全响应招标文件要求。

### 3.2 投标文件组成

### 3.2.1 资格文件

应包括以下内容（均需投标人加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对投标人的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 无 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （7）未提供整体设计等服务声明函。【声明函4】 |
| 3.4 | （4）联合体。 | （8）联合体的声明函。【声明函5】 |

### 3.2.2 商务技术文件

（1）法定代表人资格证明书；

（2）法定代表人授权签署投标文件委托书；（法定代表人签署不需提供此书）

（3）偏离表；

（4）廉政承诺书；

（5）其他资信资料；

（6）同类业绩表；

（7）提供针对本项目的完整技术解决方案；

（8）供货清单；

（9）技术服务说明；

（10）售后服务说明；

（11）投标人认为需要提供的其他资料。

### 3.2.3 报价文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标价格组成明细表；

（4）交纳采购代理服务费承诺书；

（5）中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函；

### 3.3 投标文件的编制

### 3.3.1 内容编制

（1）投标文件应按照本章3.2款中规定的顺序及采用“第七章 投标文件格式”中提供的格式进行编制，并按“政府采购云平台”的要求编辑相应内容进行关联定位、加密，形成投标文件及备份电子投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒收并提示。投标文件编制详见操作指南：登录政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/），从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（2）关联定位规则：一个关联点只能关联一页，不能关联多页；多个关联点可以关联同一页。

（3）分别编制资格文件、报价文件、商务技术文件。

（4）投标文件应当对招标文件规定的内容进行对应明确说明，对招标文件规定的实质性内容应当作出响应。

（5）采购人如对招标文件有澄清或修改，投标人应按澄清或修改内容对电子投标文件进行补充或者修改，补充和修改时如已传输提交了投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。

（6）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）编制投标文件时建议选用“谷歌或火狐浏览器”。

（8）投标文件可以线下完成盖章后传输提交政府采购云平台。

（9）生成的电子投标文件的文件后缀名为【.jmbs】，备份电子投标文件的文件后缀名为【.bfbs】。

### 3.3.2 格式要求

（1）投标文件应编制目录。

（2）投标文件应按“投标人须知前附表”要求盖章。

（3）投标文件装订要求详见“投标人须知前附表”。

（4）投标文件格式为PDF。

（5）单个文件上传大小上限为300M。

### 3.4 投标报价

3.4.1 ▲本次投标报价为含税人民币价。

3.4.2 投标报价包括提供所有规定产品及完成服务工作所产生的全部费用。产品和服务须达到招标文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 报价应按不同费用构成分开填写，具体详见“投标文件格式”。

3.4.4 ▲所投标项只允许有一个报价，不接受有选择报价的投标文件。

3.4.5 投标人应在“政府采购云平台”中填写报价，报价应与上传的报价文件一致，如有不一致，以上传的报价文件中报价为准。

### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提供投标保证金。

### 3.6 投标文件有效期

3.6.1 投标文件有效期按“投标人须知前附表”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.6.3 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

3.6.4 投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担采购人提出的索赔。

## 四、投标

### 4.1 投标文件的密封及标记

4.1.1 投标文件应按以下方法密封及标记

投标文件密封及标记要求见“投标人须知前附表”。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 提交投标文件

（1）电子投标文件传输提交

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交至政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn），投标截止时间前未完成传输提交的，视为未提交投标文件。投标截止时间以后传输提交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件提交

投标人可以提交备份电子投标文件，如提交备份电子投标文件，请按以下方式提交。

应当在投标截止时间以前，供应商将以介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件密封并以邮寄或直接送达等形式提交给采购代理机构联系人（姚澎涛0571-87631165，杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1806室），使其在投标截止时间以前收到。封皮应注明投标人名称、项目名称。

备份电子投标文件仅在在线解密异常处理时使用。投标文件已按时解密的，备份电子投标文件自动失效。

4.2.2 投标人提交的投标文件均不予退还。

4.2.3 逾期传输的或逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将不予受理。

4.2.4 采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的投标截止时间的约束。

### 4.3 投标文件的补充、修改和撤回

4.3.1 投标人在投标以后如必须补充、修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前在“政府采购云平台”上补充、修改或撤回投标文件。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

### 4.4 备选投标方案

投标人不得提交备选投标方案，否则，投标文件将被判定为无效标。【注：备选投标方案不是指备份投标文件】

### 4.5 不予受理的投标文件

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的备份电子投标文件；

### 4.6 投标人不足三家情况处理

至投标截止时间，参加标项投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

## 五、开标、评标及合同签订

### 5.1 开标

5.1.1 采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

5.1.2 投标人代表应在线参加开标活动。

开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

5.1.3 在线解密

（1）开始在线解密

至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

（2）解密异常处理

如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。

（3）在线解密时间

在线解密时间为30分钟。

5.1.4 在线开启投标文件

待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

5.1.5 公布商务和技术评审情况

商务和技术评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布商务和技术评审有效的投标人名单及无效投标人名称及理由；采用综合评分法的，同时公布其商务和技术得分情况。

5.1.6 在线开启报价文件

开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由在开标现场的投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认。如投标人代表未签字，也未说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

5.1.7 公布评审结果

评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

### 5.2 开标异议

投标人如对开标有异议，应当在开标现场提出，开标现场组织人员将当场作出答复，并制作记录。

### 5.3 投标人资格审查

采购人或采购代理机构将首先审查各投标人的资格条件是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消中标资格并追究投标人的法律责任。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

投标文件中提供的资格条件证明材料无法证明其满足招标文件规定资格条件，为无效投标。

### 5.4 投标文件符合性审查

5.4.1评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.4.2重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的采购标的、招标范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人产生不公平影响的。

5.4.3细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.4.4重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。投标人不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该投标人的评审。

### 5.5 投标文件的澄清、说明或者补正

5.5.1评标委员会应当书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。

5.5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5.3投标文件的澄清、说明或者补正将在“政府采购云平台”完成。

### 5.6 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过投标报价的0.5%时，将认定其投标文件质量较差，其错误不予修正，作无效标处理。

如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

### 5.7 合理报价澄清说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 5.8 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

（1）标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价；

（2）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

（3）因投标人原因编制错误，评标委员会发现其错误达到或超过原总报价0.5%；

（4）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

（5）符合本须知5.7款规定的；

（6）投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

（7）获取招标文件的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（8）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

（9）投标文件内容未按招标文件规定盖章的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

（12）投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（13）投标文件标明的商务响应与事实不符或虚假投标的；

（14）法律、法规、规章及省级以上规范性文件规定的其他无效情形。

（15）未实质性响应招标文件中规定的实质性内容要求的投标文件；

（16）投标文件标明的技术响应与事实不符或虚假投标的。

### 5.9 有下列情形之一的，其投标无效：

5.9.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

5.9.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

5.9.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

5.9.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.9.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

5.9.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

5.9.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

5.9.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.9.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.9.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.9.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.9.12 不同投标人的投标文件相互混装；

### 5.10 评标

5.10.1 本项目原则上采用电子评审方法。

5.10.2 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

5.10.3 评标办法

评标办法详见“第五章 评标办法”。

### 5.11 有效投标人少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

（1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

（2）可按同级政府采购监督管理部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 5.12 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合招标文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 5.13 确定采购结果

采购人将根据评标委员会提交的评标报告及推荐的中标候选人，确定第一中标候选人为中标人，如排序并列，按技术部分得分高者为中标人，如技术部分得分相同，按商务部分得分高者为中标人。

### 5.14 结果公告

在采购人确认采购结果后，采购代理机构按相关政府采购规定将中标结果发布在政府采购网上进行公告。

### 5.15 发出中标通知书

5.15.1发布结果公告同时采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 5.16 采购过程、采购结果质疑

5.16.1投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。

5.16.2质疑书须包括以下内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

5.16.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）之日起7个工作日内，投标人应在质疑期内一次性向采购代理机构提出针对采购过程的质疑，逾期提出不予受理。

5.16.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

5.16.5投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则不予受理。

5.16.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

5.16.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

5.16.8投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 5.17 签订合同

5.17.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.17.2招标文件及补充文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

5.17.3拒签合同的责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向同级政府采购监督管理部门进行报告。

### 5.18 采购代理服务费

本次采购代理服务费按“投标人须知前附表”规定收取。

中标人不按招标文件规定交纳采购代理服务费，将取消其中标资格。中标人应向采购代理机构交纳招标文件规定的采购代理服务费作为赔偿。

## 六、其他

6.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构将中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构将待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，将重新采购。

# 第七章  投标文件格式

（未提供格式的由投标人自拟）

## 第一部分 资格文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

投 标 文 件

（资格文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、投标人必须认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格审查为不通过，对不通过的投标人的投标文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表1 强制性资格条件

表附件

### 表1：强制性资格条件

强制性资格条件表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

| 序号 | 资格条件 | 应提供的资格审查资料（除承诺函、说明、声明外的其他证件提供复印件） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 基本资格要求： | / |
| 1.1 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | （1）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明） （2）符合资格条件的声明函【声明函1】 |
| 2. | 落实政府采购政策需满足的资格要求： | 无 |
| 3. | 特定资格要求： | / |
| 3.1 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （3）与其他供应商无利害关系的声明函。【声明函2】 |
| 3.2 | （2）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）、以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业（应依法办理了工商、税务和社保登记手续，能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，能证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力）； | ◇属于此种情形的供应商除基本资格要求应提供资料外。还应提供以下资料： （4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构提供总公司（总机构）授权； （5）个体工商户、个人独资企业、合伙企业应提供房产权证或其他有效财产证明材料。 ◇不属于此种情况的供应商提供以下资料： （6）企业类型的声明函。【声明函3】 |
| 3.3 | （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的政府采购活动； | （7）未提供整体设计等服务声明函。【声明函4】 |
| 3.4 | （4）联合体。 | （8）联合体的声明函。【声明函5】 |

【证明材料需加盖投标人单位公章。】

【各声明函格式附后】

### 表附件：证明资料

### 相关附件格式附后

### 【声明函1】符合资格条件的声明函

符合资格条件的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

截至浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）的投标截止时间，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚、没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚），没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函2】与其他供应商无利害关系的声明函

与其他供应商无利害关系的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）政府采购活动，与同一标项的其他供应商不存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函3】企业类型的声明函

企业类型的声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方不属于金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 【声明函4】未提供整体设计等服务声明函

未提供整体设计等服务声明函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我方参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）       （标项名称）采购活动，在此之前，未针对本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：以联合体形式参与采购活动，联合体的各方均应提供此声明函。

### 【声明函5】联合体的声明函

联合协议

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）               （项目名称）               （项目编号）的磋商采购。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

四、（联合体其中一方成员名称）提供的服务，其合同份额占到合同总金额     %以上。（对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章/CA章)：

联合体成员名称(公章/CA章)：

日期：  年  月   日

## 第二部分 商务技术文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年   月   日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：【                】

法定地址：【                】

姓名：【            】性别：【            】年龄：【           】职务：【          】

身份证号码：【                】

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

附：

法定代表人信息：

法定代表人联系方式（手机）：【                】

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

### 二、法定代表人授权签署投标文件委托书

法定代表人授权签署投标文件委托书

（由授权代表签署时提供）

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我【 （法定代表人姓名） 】以【 （投标人全称） 】法定代表人的身份授权我单位在职员工【（授权代表姓名）】、【  （身份证号）  】，为我单位的授权代表，签署浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）                         （标项名称）的投标文件。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2023年  月  日

附：

授权代表信息：

授权代表联系方式（手机）：【                     】

授权代表身份证复印件：

授权代表身份证复印件

投标人为其缴纳社保的证明材料（附后）。

说明：投标人法定代表人按招标文件要求签署投标文件时，不需提供此委托书。

### 三、偏离表

偏离表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

| 序号 | 招标文件内容 | 投标响应 | 说明（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）对招标文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

（2）完全满足招标文件要求的投标人只需填写【完全满足招标文件的全部要求】。

（3）若中标人以未在偏离表中列出的负偏离为由，不按招标要求签约，采购人有权取消该中标人的中标资格，并按有关规定重新确定中标人或另行采购。

（4）投标人可调整、修改上述表格。

### 四、廉政承诺书

廉政承诺书

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

我单位响应浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标资格，由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 五、其他资信资料

其他资信资料

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 单位法人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 传真 |  | 单位性质 |  | 技术负责人 |  | 职务 |  |
| 单位概况 | 营业执照经营范围 |  | 上一年主要经济指标 | 年营业收入 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  | 资产总额 |  |
|  | 资质情况 |  |  |  |  |
|  | 信用情况 |  |  |  |  |
|  | 荣誉情况 |  |  |  |  |
|  | 体系认证 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |
|  | 在职员工总数 | 共 人 其中： |  |  |  |
| 其他说明 |  |

【说明】：相关证明材料附后。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）投标人简介、技术力量、资质、信用、荣誉、管理体系认证等资料。（资格审查资料中已提供的不需重复提供）附后。

（2）投标人应如实填写以上内容，不得有虚假。没有内容可不填。

（3）评标办法所要求资料请务必提供。

### 六、同类业绩表格式

同类业绩表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同内容描述 | 合同金额 | 签约及完成日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）此表不提供，可视为无业绩。

（2）此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

（3）表后附合同等相关证明材料。

（4）评标办法所要求资料请务必提供。

### 七、提供针对本项目的完整技术解决方案

提供针对本项目的完整技术解决方案

### （一）产品技术说明

投标人须对产品主要技术参数、配置水平、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，并提供权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；属于节能、环保产品的证明材料；产品的市场评价材料；

1）表格格式如下：

附件一  投标产品技术响应表

2）权威机构出具的认证证书、第三方检测机构出具的检测报告、投标产品制造商公开发布的印刷资料（如有）、产品荣誉、产品专利证书；产品的市场评价材料；

3）本项目投标的产品如有属于最新节能产品政府采购品目产品、最新环境标志产品政府采购品目产品（相关信息查看中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn），投标人应在投标文件中提供实施政府采购节能产品、环境标志产品认证的机构出具的产品认证证书。

投标产品技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 是否满足 （是/否） |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 具体要求 |  |  |
|  | 第三章“第二部分 采购需求”内容 |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）投标人应对招标文件第三章“第二部分 采购需求”内容要求进行逐条响应，并说明具体响应内容，如提供的响应产品技术指标与本表有矛盾的，以具体投标产品指标为准。

（2）投标人不得提供与本项目采购无关的其他商品、服务。

（3）不限于表格形式，可采用其他形式表述。

### （二）针对本项目的实施方案

内容包括实施计划安排、供货方案、安装调试方案。

### （三）质量保证措施

影响质量、工期的因素描述，质量保证措施、工期保证措施。

### （四）投入的项目管理机构

项目管理机构

1）项目团队组织架构

格式不做统一规定，由供应商自选设计。

2）项目团队的成员介绍

附件一：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保缴纳 | 实施经验说明 |

附：相关人员的职称、执业证书、社保证明等复印件证明材料

附件二：项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 业主及联系电话 |

应附执业资格证书、身份证、职称证、学历证等复印件。

### （五）验收方案说明

针对本项目从用户的角度阐述项目验收方法、验收步骤、验收手段、验收合格条件等内容。

### 八、供货清单

供货清单

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

填表说明：

（1）供货清单应为供货到现场的所有设备、资料、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

（2）如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

政府强制采购的节能产品用于本项目的承诺书

根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定。本项目中如有产品为政府强制采购的节能品目产品，我公司作为本项目的供应商，承诺将采购经《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的机构认证的节能产品用于本项目。

投标人全称：                       （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

### 九、技术服务说明

技术服务说明

投标人对培训、咨询等技术服务内容进行详细阐述。

### 十、售后服务说明

售后服务说明

售后服务机构说明及售后服务承诺：

1、售后服务机构说明包括长期售后服务机构的详细介绍、资质资格、技术力量、成立时间等（提供相关证明材料）；

2、质保期说明；

3、售后服务承诺

3.1质保期内售后服务承诺包含售后服务内容、故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间；服务计划说明、保障措施；

3.2质保期外售后服务承诺包括服务内容、收费标准、维修配件价格等；

4、其他说明

## 第三部分 报价文件

### 封面

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

标项名称：

投 标 文 件

（报价文件）

投标人全称：              （盖单位公章）

投标文件签署人：              （签字或盖章）

2023年  月  日

说明：电子投标文件可不提供此封面，中标人提供的纸质投标文件应有此封面。

### 一、投标函格式

投标函

浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（投标人全称）参加你方组织的浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）招标的有关活动，并对                                 （标项名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起120天。

2、承诺已经具备招标文件规定的投标人应具备的资格条件。

3、已详细审核全部招标文件，包括招标文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向你方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、承诺，招标过程中不存在以下行为：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

11、承诺，投标文件有效期内我单位如果撤销投标文件的，我单位接受采购人提出的索赔。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

单位地址：          邮编：          电话：          传真：

### 二、开标一览表格式

开标一览表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570                                （价格单位：元人民币）

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 批 | 按招标文件要求 |
| 2 | 投标价合计 | 小写：￥ 元 大写： 人民币 |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）具体价格明细详见《投标价格组成明细表》。

（2）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

### 三、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

项目名称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目

项目编号：CTZB-2023070570

（价格单位：元人民币）

| 产品名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（以上费用之和） |  |  |

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

报价说明：

（1）除甲方提供招标文件约定的内容外，其他均由乙方完成。

（2）合计费用结转至开标一览表。

（3）表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

（4）各分项报价应合理，且不得低于成本。

（5）投标价格组成明细表是报价的唯一载体。

### 四、中小企业声明函、监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）的浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）                           （标项名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 投标产品名称 | 行业 | 制造商名称 | 从业人员人数 | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边实验台 | 工业 |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 中央实验台 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 中央试剂架 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | PP大水槽 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 实验室污染物控制设备（改进型台式通风柜） |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 实验室污染物控制设备变风量系统 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 转角台 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 台式单口洗眼器 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 三联水龙头 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 壁式遥控水嘴 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 壁式遥控水阀 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 中央试剂架 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 试剂柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 器皿柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 进落水系统 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | PP防虹吸瓶式存水器 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 天平台 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 超净台 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | A2生物安全柜 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 玻璃钢风机 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 活性炭吸附箱 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 控制屏 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 触摸屏(含箱体) |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | PLC模块 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |
|  | 模拟量模块 |  |  |  |  |  | □小型 □微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：2023年  月  日

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）本项目仅对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定的小型、微型企业进行价格扣除，不属于小型、微型企业，不用提供此函。

（3）可采用工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）中小企业规模类型自测小程序进行自测后填写。

（4）空格部分由供应商填写。

（5）标的名称见采购需求中的配置要求。

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：【           】。

本企业为参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）                  （标项名称）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）不属于监狱企业，不用提供此函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）                                 （标项名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日

说明：

不属于残疾人福利性单位，不用提供此函。

### 五、交纳采购代理服务费承诺书

交纳采购代理服务费承诺书

浙江省成套招标代理有限公司：

我单位在你公司组织的浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）（采购人）浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）实验台、集中供气系统、自动排风设备采购及安装项目（项目名称）CTZB-2023070570（项目编号）                          （标项名称）的招标中若获中标，我单位保证按招标文件投标须知前附表的规定，向你公司即浙江省成套招标代理有限公司支付采购代理服务费。如我单位未按上述承诺支付采购代理服务费，你公司有权取消我单位中标资格，由此产生的一切法律后果和责任由我单位承担。我单位声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人全称：                      （盖单位公章）

日期：2023年  月  日